项目编号：XJSY(FW)2025030401

大气组分站运维服务项目

招标文件

采   购  人 ：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

采购代理机构：新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司

2025年3月

目 录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标人须知	6

第三部分  采购需求	33

第四部分   评审方法（综合评分法）	34

第五部分   政府采购合同	34

第六部分   投标文件格式	56

# 第一部分  招标公告

一、项目基本情况

采购编号: XJSY(FW)2025030401

项目名称: 大气组分站运维服务项目

采购方式: 公开招标

预算金额（元）：3050000

最高限价（元）：3050000

采购需求: 大气组分站运维服务（详见招标文件）

合同履行期限:自合同签订之日起12个月

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取采购文件

时间：2025年3月11日至2025年3月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云线上平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件；

四、投标文件提交

截止时间：2025年4月2日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

五、投标文件开启

开启时间：2025年4月2日11:00（北京时间）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）政采云线上平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目实行网上投标，采用加密电子投标投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）下载专区查看。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）二工乡空港三街1818号

联系方式：杨焕明 18999179586

2.采购代理机构信息

名 称：新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司

地 址：新疆乌鲁木齐市米东区稻香北路1195号1幢201室

联系方式：杨乐13809959953

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 大气组分站运维服务项目 |
| 2 | - 采购人 | 新疆维吾尔自治区生态环境监测总站 |
| 3 | 采购代理机构 | 新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司 |
| 4 | 采购内容 | 大气组分站运维服务 |
| 5 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购项目 3.本项目的特定资格要求：/ |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 7 | 最高限价 | 3050000元 |
| 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 9 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 10 | 投标截止时间（开标时间） | 截止时间：2025年4月2日11点00分（北京时间） |
| 11 | 开标时间及地点 | 采用不见面开标： 开标时间：2025年4月2日11点00分（北京时间） 开标地点：远程不见面开标大厅 不见面开标默认解密时长： 30分钟 关于能否延长解密时间的约定：开标现场若发现默认解密时长不足，由采购人决定是否延长解密时长。 |
| 12 | 评标委员会的组成 | 评标委员会构成： 4 人，其中招标人代表人 1 人 评委确定方式：在新疆政采云专家库中抽取 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金额为：30000元 投标保证金缴纳方式：银行汇票、银行电汇、转账、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 一、电汇或网银方式： ①投标保证金于投标文件递交截止时间（以到帐时间为准）之前从供应商基本账户以银行电汇形式或网银汇至新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司账户，否则其投标文件将被拒绝评审，供应商提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。 ②供应商向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明"本项目招标编号投标保证金"字样（每个标段应分别汇款），由于未按要求准确注明信息而导致的一切后果由供应商承担。 ③缴纳保证金账号信息： 开户单位名称：新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司 开 户 行：新疆银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行 银行账号：0801210000012440 行 号：313881080036 二、保险或保函方式：以银行、保险公司、担保机构等金融机构出具的针对本项目的保函、保险等形式，须提供原件的扫描件于投标文件中，否则视为无效。 |
| 14 | 政府采购政策落实 | 一、是否为专门面向中小企业采购：是 二、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度： 1、本项目无价格扣除。 2、中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，执行政策如下： 1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购项目所属行业为“其他未列明行业”。对于符合本次采购项目所属行业条件的中小微企业应按照竞争性招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对小微企业报价给予10%-20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。在货物采购项目中，只有当供应商提供的全部标的均由小微企业制造，才能享受价格扣除政策；在工程、服务采购项目中，只有由小微企业承建、承接，才能享受价格扣除政策；允许联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 3）若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。 4）监狱企业、残疾人福利性单位，视同为小型和微型企业。供应商若为监狱企业、残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 15 | 评审方法 | 综合评分法 注：综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的供应商作为中标人的评标方法，每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值，得分相同的，报价较低的一方为中标人，得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 |
| 16 | 履约担保 | 履约担保形式：银行保函或者转账 履约担保金额：中标价的5% |
| 17 | 代理服务费 | 本次招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文收取。由中标人在领取中标通知书之前支付招标代理服务费。 |
| 18 | 付款方式 | 1、付款币种：本次招标所述的项目资金均以人民币支付。 2、付款方式：最终付款方式以和采购方实际签订合同为准 |
| 19 | 服务期限 | 自合同签订之日起12个月 |
| 20 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 21 | 质保期 | 无 |
| 22 | 现场陈述 | 不需要 |
| 23 | 推荐中标候选人 | 推荐中标候选人数量：3 名 |
| 24 | 低于成本不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，供应商报价低于其他有效供应商报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、人员费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由法定代表人或者委托代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其响应文件作为无效处理 |
| 25 | 其他 | 1、各投标人必须针对投标文件均必须满足招标文件制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 |
| 26 | 招标人补充的其他内容 | 中标公告发布后3日内，请各个投标单位需提供投标文件纸质版一正两副，电子版2份（两个U盘，word版和盖章PDF版，其内容与纸质文件一致），邮寄或递交至新疆晟业逸腾项目管理有限责任公司（联系电话：13809959953），费用自行承担。 |
| 27 | 类似项目业绩 | 指与本项目内容、性质类似的项目业绩 |
| 备注 | 如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，请与政采云有限公司联系。 |  |

注：本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

## 投标人须知正文部分

一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”编制加密的投标文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第5项规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人在政采云平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体, 首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在投标人发出，传真和电话号码以潜在投标人的登记为准。收到通知的投标人须立即予以回复确认，但投标人未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道投标人是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权

9.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

9.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

三、投标文件

11.投标文件的语言及计量单位

11.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

12.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1投标文件制作时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

12.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.2.1.4电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用光盘制作（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

13.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.4本项目是否接受进口产品按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。

13.5本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如允许，投标人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，须在技术文件中载明。

13.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.9最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

15.7本项目技术部分是否采用“暗标”评审方式按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中的规定。如果采用暗标评审方式的，投标人在制作投标文件时应当以能够隐去投标人的身份为原则并需严格遵守以下各项规定：

15.7.1技术部分中纳入“暗标”部分的内容：样品。

15.7.2暗标的编制要求

15.7.2.1投标文件技术部分全部内容中不能出现任何本投标人的名称和其它可识别投标人身份的字符、企业徽标或符号、人员名称以及其他特殊标记等（如有此类文件应放于商务文件“用于评审的证明材料”中），否则将导致投标被拒绝。

15.7.2.2页面设置及字体要求：采用标准A4纸张，上下页边距为2.54cm，左右页边距为3.17cm，装订线位置为左；不得设置页码；正文使用四号宋体字，单倍行距，段前段后0行间距；标题为二号黑体字，图、表中的字体统一用宋体小四，1.5倍行距，段前段后0行间距。

15.7.2.3任何情况下，技术部分（“暗标”部分）中不得出现任何投标人的审阅或者批注痕迹，否则将导致投标被拒绝。

四、投标保证金

16.投标保证金

16.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

五、投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

18.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

18.3是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

六、开标

20.开标

A．采用见面开标方式

20.1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

20.2开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

20.3开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

20.4在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20.5公证员对开标过程进行全程公证。

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表）

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用数字证书密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求

21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的；

B、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

C、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

D、投标有效期不足的；

E、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

F、不符合招标文件中有关分包规定的；

G、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

H、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

I、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

J、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

27.3电子招投标的应急措施

27.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.3.2因系统原因导致投标人均无法解密电子投标文件时，采购代理机构可在开标现场直接导入投标人在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。

28.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2投标人存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金

30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在中标公告发布后及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费、公证费

31.代理服务费、公证费

31.1代理服务费、公证费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第23、24、26条的规定交纳履约保证金、代理服务费和公证费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.审核合同

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到政采云进行备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

35.处罚

35.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.投标人有权就招标事宜提出质疑

37.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

37.8提出质疑时需向采购代理机构提交如下材料纸质版原件：

质疑函原件并加盖公章；质疑函应当按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定编写；

(1)法定代表人授权委托书原件。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，并由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章；

(2)下载招标文件的凭证（投标截止日之前提出质疑须提供）；

(3)其他必要的证明材料（如有请提供）。

37.9 投标人在法定质疑期内需一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对同一采购程序环节提出的后续多次质疑将不被接受。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 采购需求

项目内容：由自治区生态环境监测总站委托第三方社会化运维机构对一个大气组分站开展1年期运维服务，包括严格按照相关技术规范对站内常规大气监测、气溶胶化学组成在线监测、光化学污染在线监测、温室气体的在线监测、气象参数在线监测等23台套设备开展日常运维和质控，保障监测数据质量，定期编制综合分析报告，实时掌握大气污染变化趋势并开展溯源。要求3名（研究生学历及以上）经验丰富的大气组分站数据分析工程师负责数据分析，定期编制分析报告。3人一年（2年以上运维经验）驻点运维，负责现场仪器设备运维与故障维修。

新疆大气组分站运维及质控保障项目运维设备清单及要求如下：

| 序号 | 仪器设备 |  | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规参数监测 | SO2/NOx/CO/O3在线监测系统 | 1套 | 委托社会化运维机构开展1年期日常运维和质控，按期开展数据审核、编制质控和分析报告 |
| 2 |  | PM10自动监测仪 | 1套 |  |
| 3 |  | PM2.5自动监测仪 | 1套 |  |
| 4 |  | PM1.0自动监测仪 | 1套 |  |
| 5 |  | NOx/NH3监测仪 | 1套 |  |
| 6 |  | 能见度仪器 | 1套 |  |
| 7 |  | 城市摄影系统 | 1套 |  |
| 8 | 气溶胶化学组成监测 | OC/EC在线监测仪 | 1套 |  |
| 9 |  | 重金属在线监测仪 | 1套 |  |
| 10 |  | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | 1套 |  |
| 11 |  | 颗粒物通量激光雷达 | 1套 |  |
| 12 |  | 粒径谱仪 | 1套 |  |
| 13 | 光化学污染监测 | VOCs在线监测仪 | 1套 |  |
| 14 |  | CH4/NMHC在线监测仪 | 1套 |  |
| 15 |  | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | 1套 |  |
| 16 |  | NOy(总氮氧化物）监测仪 | 1套 |  |
| 17 |  | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | 1套 |  |
| 18 |  | 太阳总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪 | 1套 |  |
| 19 |  | 光解速率分析仪 | 1套 |  |
| 20 | 温室气体监测 | 高精度CO2、CH4分析仪 | 1套 |  |
| 21 |  | 高精度CO、N2O分析仪 | 1套 |  |
| 22 | 气象参数监测 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | 1套 |  |
| 23 |  | 微波辐射计 | 1套 |  |
| 备注：3人（研究生学历及以上）数据分析，3人（2年以上运维经验）驻点运维 |  |  |  |  |

运维单位应遵守《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《关于国家环境空气质量监测网城市站运行管理有关事项的通知》（总站气字[2017]94号）等相关国家环境标准及环保部、中国环境监测总站关于自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

1、待运维仪器设备清单与监测项目

表1  大气组分站主要特征因子仪器配置

| 序号 | 仪器设备 |  | 数量 | 购置年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规参数监测 | SO2/NOx/CO/O3在线监测系统 | 1套 | 6年 |
| 2 |  | PM10自动监测仪 | 1套 | 6年 |
| 3 |  | PM2.5自动监测仪 | 1套 | 6年 |
| 4 |  | PM1.0自动监测仪 | 1套 | 6年 |
| 5 |  | NOx/NH3监测仪 | 1套 | 2年 |
| 6 |  | 能见度仪器 | 1套 | 6年 |
| 7 |  | 城市摄影系统 | 1套 | 2年 |
| 8 | 气溶胶化学组成监测 | OC/EC在线监测仪 | 1套 | 2年 |
| 9 |  | 重金属在线监测仪 | 1套 | 3年 |
| 10 |  | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | 1套 | 2年 |
| 11 |  | 颗粒物通量激光雷达 | 1套 | 2年 |
| 12 |  | 粒径谱仪 | 1套 | 2年 |
| 13 | 光化学污染监测 | VOCs在线监测仪 | 1套 | 3年 |
| 14 |  | CH4/NMHC在线监测仪 | 1套 | 2年 |
| 15 |  | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | 1套 | 2年 |
| 16 |  | NOy(总氮氧化物）监测仪 | 1套 | 2年 |
| 17 |  | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | 1套 | 2年 |
| 18 |  | 太阳总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪 | 1套 | 2年 |
| 19 |  | 光解速率分析仪 | 1套 | 2年 |
| 20 | 温室气体监测 | 高精度CO2、NH4分析仪 | 1套 | 2年 |
| 21 |  | 高精度CO、N2O分析仪 | 1套 | 2年 |
| 22 | 气象参数监测 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | 1套 | 2年 |
| 23 |  | 微波辐射计 | 1套 | 2年 |

表2  大气组分站主要仪器设备配件型号要求

| 设备名称 | 配件名称 | 配件型号 |
| --- | --- | --- |
| PM2.5自动监测仪 | 检测器 | 42545400131 |
|  | 主板 | 425454021 |
|  | 颗粒物采样泵 | 112134-00 |
| 动态校准仪 | 10L质量流量控制器 | 8093 |
|  | 100mL质量流量控制器 | 8096 |
|  | CO转化装置 | 60801 |
|  | 10L空压机 | 7786 |
| NOx/NH3监测仪 | 高温转化炉 | 10154 |
|  | 紫外灯 | 8666 |
| OC/EC在线监测仪 | 加热炉 | ZKX1000-Q |
|  | 氧化炉 | P30O111A01 |
| 重金属在线监测仪 | 光管 | SDD320 |
|  | 主板 | 57-011013 |
| 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | 蒸汽发生器组件 | P30W11001 |
|  | 平行板组件（v2.0） | P30W111A01 |
|  | WAGA-100主板 | P30W104A01 |
|  | WAGA-100压力测量板 | P30W104A02 |
| 颗粒物通量激光雷达 | 激光器、保护套、控制板 | HSM1550-150 |
| Grim粒径谱仪 | 激光端数据板 | X187LDRVR |
|  | EDM 样品管 | 182 |
| CH4/NMHC在线监测仪 | 色谱柱 | SK-1 |
|  | 14通阀 | 201-35109-03 |
| VOCs在线监测仪 | 色谱分析组件（色谱柱、分析柱、连接柱） | SK-5MS |
|  | 采样模块组件（伴热管、除水管、制冷模块） | SHIMSEN C18 |
|  | 离子源 | 225-17697-91 |
|  | 四级杆 | TSQ Fortis |

表3  监测仪器数据有效率要求

| 项目 |  | 数据有效率（每季度） | 其他要求 | 异常情况处理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2/NOx/CO/O3在线监测系统 | ≥90% | 重污染期间数据有效率不低于90%。 | 100% |
| 2 | PM10自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 3 | PM2.5自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 4 | PM1.0自动监测仪 | ≥90% |  |  |
| 5 | NOx/NH3监测仪 | ≥90% |  |  |
| 6 | 能见度仪器 | ≥80% |  |  |
| 7 | 城市摄影系统 | ≥90% |  |  |
| 8 | OC/EC在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 9 | 重金属在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 10 | 可溶性阴阳离子浓度在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 11 | 颗粒物通量激光雷达 | ≥80% |  |  |
| 12 | 粒径谱仪 | ≥80% |  |  |
| 13 | VOCs在线监测仪 | ≥75% |  |  |
| 14 | CH4/NMHC在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 15 | PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪 | ≥80% |  |  |
| 16 | NOy(总氮氧化物）监测仪 | ≥80% |  |  |
| 17 | HONO（气态亚硝酸）分析仪 | ≥80% |  |  |
| 18 | 总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪 | ≥90% |  |  |
| 19 | 光解速率分析仪 | ≥80% |  |  |
| 20 | 高精度CO2、NH4分析仪 | ≥80% |  |  |
| 21 | 高精度CO、N2O分析仪 | ≥80% |  |  |
| 22 | 高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量） | ≥90% |  |  |
| 23 | 微波辐射计 | ≥90% |  |  |

2、运维管理工作基本要求

本次招标托管期为2025年 月 日至2026年 月 日，共计12个月，属于总包服务，根据大气组分站的托管目标，要求托管过程中完成以下工作：大气组分站内所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等的日常维护、质量控制等工作，确保大气组分站各项监测仪器正常稳定运行，数据长期稳定有效；定期出具各类满足环保主管单位要求的专业数据分析报告，为新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站提供必要的大气组分站数据分析服务，接受新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站质控检查和考核。总体要求如下：

★（1）按照甲方要求开展设备运行维护和质控工作，按要求时限完成数据审核；

★（2）配备至少3名经验丰富的大气组分站数据分析工程师(学历要求：硕士研究生，职称要求：至少2名为副高职称、1名中级职称）,具备4年以上大气污染成因研究或相关数据分析经验，具备编制省级以上污染成因报告经验（提供相关证明材料，并加盖单位公章），负责数据审核、输出阶段性数据分析报告，并承担项目管理的角色，做好与甲方定期的沟通汇报工作，包括传递甲方的合理需求和意见建议，解答甲方对大气组分站设备运行维护及数据分析应用等方面的问题，配合甲方完成大气组分站的管理考核工作等。

★（3）配备至少3名专业的仪器运维工程师（具备两年超级站、组分站相关运维经验的专业人员，有2年以上气相色谱-质谱仪器使用经验）驻点运维（提供相关证明材料，并加盖单位公章），负责根据既定制度保障大气组分站内各仪器稳定可靠运行，并确保各仪器检测数据准确可靠，做好仪器设备日常运行维护及质控工作，为测量数据的获取做好技术保障工作。

★（4）执行国家各类现行或者试行的自动监测标准规范，全面负责大气组分站内各监测设备运维、质控、数据采集、传输、数据审核工作，对数据质量负责。要做到全部运维设备的运维工作做到有据可依，部分设备无运维工作标准规范要求的需自行建立专项运维管理及质控方案并在征得业主单位同意的基础上依照执行。按照国家各类现行或者试行的自动监测标准规范要求及仪器设备使用说明书建议，制定并实施运维年度运维工作计划、质控计划及分析报告编制计划。

★（5）运维服务包含仪器设备耗材、配件及日常运行维护工作，日常和定期的核查调校、易损件更换、耗材更换、试剂补充、管路清洗等工作。定期完成仪器设备的配件、耗材等更换工作，完成定期校准标定等工作。运维单位必要的质量控制设备必须自备，包括流量计、移液枪等。

★（6）建立数据异常快速响应机制，发现数据中断、异常等情况时，及时查找分析原因并报主管部门，排除异常情况，采取措施预防再次发生。

★（7）满足故障响应时间要求，保证对系统突发性设备故障的及时响应，2小时内做出响应并派技术人员到达维修现场，普通故障4小时内解决。通信和电力线路故障除外，但应及时向甲方报备。运维单位应遵守生态环境部、中国环境监测总站、自治区生态环境厅、自治区生态环境监测总站关于自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的管理规定，则运维工作要求随之执行最新规定。

★（8）按期编制月报，每月8日12时提交前一月月报。根据甲方要求提供沙尘专报、重污染专报、采暖期专报、年报。沙尘专报、重污染专报应在污染过程结束后2天内完成，采暖期专报应在2周内完成，年报编写应在4周内完成。根据甲方要求提供污染成因分析周报，秋冬季（11月至次年3月）要求每周一12时前提交前一周的周报（具体内容包括污染过程描述、污染成因分析、组分特征分析、来源分析等内容）。月报内容应至少包括站点设备及运维质控基本情况、环境质量分析、气象条件分析、雷达监测情况分析、大气光化学监测分析、颗粒物组分分析、结论建议等内容。专报、年报适当增加污染及成因分析、对策建议及甲方指定要求增加的分析内容。

★（9）运维期间所有标准物质（注：VOCs标气要求使用进口标气）、耗材、配件、设备维修、水电费、网络费等由中标单位承担。

★（10）运维期间因仪器配件损坏、老化造成的数据失真和数据损失情况由运维单位负责相应配件的更换和维修，所有配件的型号必须与招标要求一致。

3、运维技术要求

#### 3.1 运行管理目标

大气组分站的运行质量应达到以下指标：

大气组分站的各项指标的有效监测数据参照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的常规污染物浓度数据有效性要求；

（1）非沙尘影响的细颗粒物、臭氧重污染过程数据有效捕获率≥90%；

（2）按季度考核，每季度数据有效捕获率≥80%；

（3）日常质控措施执行率 100%；

（4）异常情况处理率达到 100%。

建立规范化、科学化的运行管理体系，提供针对性的设备及站房日常巡检、定期维护保养、校准、耗材更换、故障检修等工作方案。在运行维护期间保证设备运行稳定，满足国家标准及合同约定中的设备性能要求及数据捕获率要求；严格执行合同约定的质控措施，保证数据的可靠性与有效性。

#### 3.2 运行管理具体工作内容

##### 3.2.1 运维过程中主要完成以下工作

（1）大气组分站的日常运行维护；

（2）大气组分站的日常质量管理；

（3）大气组分站的日常安全管理；

（4）大气组分站监测数据的日常审核、上报；

（5）大气组分站的设备维护保养及维修；

（6）其他大气组分站相关辅助设施的维护、保养；

（7）大气组分站数据采集及传输系统的维护及维修，保障大气组分站与自治区生态环境监测总站及自治区污染物监控与信息中心通讯正常；

（8）根据管理部门需要或因不可抗力，点位需要迁移的，配合相关工作；

（9）运维记录胶装成册上报；

（10）定期编制数据综合分析报告和甲方指定的专报，数量不少于30期；

（11）对甲方指定的技术人员开展进行数据分析报告培训，培训人数不少于10人·次；

（12）接受新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站组织站点的运维检查，包括例行检查和计划外检查等。

##### 3.2.2 站房环境运维工作内容

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备整洁，设备标识清楚；

（2）保证空调正常工作，站房温度保持在25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定如出现问题及时向新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站报备;

（4）定期检查消防、避雷和报警安全设施；

（5）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止发生意外；

（6）设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

（7）做好环境条件和安全检查记录；

（8）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

（9）检查大气组分站的通讯系统，保证大气组分站与远程监控中心连接正常，数据传输正常；

（10）每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（11）在冬、夏季节应注意大气组分站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象；

（12）应经常检查组分站房屋是否有漏雨现象，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时向新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站报备；

（13）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

（14）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

##### 3.2.3 每日工作内容如下

每天上午12时前查看仪器及数据并形成记录，分析监测数据，对出现的数据和仪器异常情况进行标记，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况；

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

（3）发现运行数据有持续异常值时，应立即告知自治区生态环境监测总站，在每日8时～24时出现的普通故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时向甲方报备）；

（4）根据监测数据判断仪器运行情况；

（5）根据故障报警信号判断现场状况；

（6）每日12时前检查前一日数据是否及时完整的上传至平台并正常展示，对发现数据掉线及时恢复；

（7）颗粒物重污染预警发布后24小时内开展一次所有仪器各项参数的全面检查，必要时进行校准；

（8）每日开展数据审核，并将审核数据按时提交自治区生态环境监测总站；

于每日14时前完成大气组分站前一日各设备原始小时值的审核并报送自治区生态环境监测总站复核。对复核不通过的数据，须于第2日10时前再次审核后上报。再次审核报送的数据仍未通过复核的，以自治区生态环境监测总站最终复核结果为准。当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延1日审核报送，最多顺延2日。对于未能在规定时间内按时完成审核的数据，须于数据产生1周内，以正式文件形式向自治区生态环境监测总站报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。
3.2.4 档案管理

将大气组分站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理，每季度胶装打印上报甲方（电子版记录上报指定邮箱）。相关记录至少应包括：

（1）大气组分站运行维护（含检查/校准）记录表；

（2）仪器设备维修记录表；

（3）备品备件管理记录表；

（4）主要消耗材料使用登记表；

（5）室内外环境记录；

（6）标准物质使用记录；

（7）仪器资料保管清单；

（8）数据分析报告。

##### 3.2.5 运维其他相关要求如下

(1)应及时制定周、月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知自治区生态环境监测总站；

(2)运维工作完成后，应及时向自治区生态环境监测总站提交相关记录，用于数据复核；

(3)如需改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置需报自治区生态环境监测总站，否则自治区生态环境监测总站有权终止合同；

(4)按照甲方提供的运维记录表格规范填写运维过程资料。

##### 3.2.6 质量控制要求

认真落实质量管理制度，做好相应记录。

量值溯源要求：所有仪器所需的标准物质包括标准溶液、标准气体等应采购有资质单位生产的有证物质，且应在质保期内使用。

每年应对大气组分站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备送有资质的机构进行校准或检定，并取得校准或检定合格证书。

日常质量控制要求：

除规定的每周、每月、每季和每年的规定工作内容外，在以下情况下需进行校准和再校准：

(1)仪器安装时；

(2)仪器移动位置时；

(3)进行可能影响校准结果的维修或维护后；

(4)分析仪暂停工作一段时间后，或仪器条件设置、载气或流动相、吸收液等变化时；

(5)有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化时；

(6)达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的；

(7)OC/EC在线分析仪定期更换采样膜和溶蚀器滤膜，同步进行空白检查；

(8)在线离子色谱应定期或不定期进行全系统空白的检查，保证系统空白不受污染；

(9)设备更换关键部件后。

异常数据的处理：

运维机构应对异常监测数据进行分析，查明原因后如属于系统或仪器故障，应立即上报自治区生态环境监测总站，普通故障在4小时内处理，同时按要求填写异常原因和处置情况。

质量管理体系文件资料整理：

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

4、系统及设备质控运维专项要求

4.1常规参数监测（SO2、NO2、CO、O3）

4.1.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.1.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证一级标气对气态污染物进行质控检查。

4.1.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统；

(3)各分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.1.4每季度工作

(1)清洁采样总管、采样支管、采样风机；

(2)4台气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查）；

(3)4台气态分析仪精密度检查。

4.1.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)动态校准仪或臭氧校准仪臭氧量值传递；

(3)NOx钼炉转化率检查；

(4)零气纯度检查。

4.1.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)臭氧量值溯源传递；

(3)各分析仪预防性检修；

(4)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备送有资质的机构进行校准或检定。

4.2颗粒物分析仪（PM10、PM2.5、PM1）巡检、维护、质控方案

4.2.1每日工作

每天查看软件上在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.2.2每周工作

(1)每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(2)查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

(3)检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

(4)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(5)检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

(6)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

4.2.3每月工作

(1)清洗PM10、PM2.5、PM1切割器，并检查仪器喷嘴、压环等部件；

(2)检查PM10、PM2.5、PM1监测仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否泄漏；

(3)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(4)每月度对数据进行备份。

每两个月工作

(1)检查PM10、PM2.5、PM1分析仪滤纸带，进行系统自检；

(2)校准和检查检查PM10、PM2.5、PM1分析仪的温度、气压和时钟；

4.2.4每季度工作

(1)对PM10、PM2.5、PM1进行标准膜检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

4.2.5每半年工作

检查PM10、PM2.5、PM1分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

4.2.6每年工作

(1)对PM10、PM2.5、PM1分析仪进行预防性维护，按说明书的要求更换备件；

(2)更换泵维护包。

4.3能见度及城市摄影系统巡检、维护、质控方案

4.2.1每日工作

每天查看软件上在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.2.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录。

4.2.3每月工作

每月对设备镜头进行一次清洁。

4.4 NOx/NH3监测仪

4.4.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.4.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证标气对气态污染物进行质控检查。

4.4.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统；

(3)各分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.4.4每季度工作

(1)清洁采样总管、采样支管、采样风机；

(2)气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查），

(3)气态分析仪精密度检查。

4.4.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)催化炉转化率检查；

(3)零气纯度检查。

4.4.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)分析仪预防性检修；

(3)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备送有资质的机构进行校准或检定。

4.5  OC/EC在线监测仪

4.5.1每日工作

(1)早晚各1次对在线OC/EC设备进行监控，检查设备的运行状态。包含采集卡是否死机、内标峰是否正常、炉温是否正常、检查数据状态是否正常等，并做好记录；

(2)在特殊污染天气下（沙尘、雾霾、重污染天气）主动及时对OC/EC监测仪数据进行分析，并提供特殊污染天气情况下的数据分析报告；

(3)审核样品图谱，包括分割时间点和甲烷峰响应稳定性；

(4)检查温度梯度稳定性，气罐压力，加热炉压力，载气流量（每周自动过零）、激光。

4.5.2每周工作

(1)检查所用气瓶压力，并及时更换气瓶等（低于3Mpa，更换气体）；

(2)检查仪器空白，确认系统是否漏气（TC≤0.3ug）；

(3)检查仪器采样流量，并确保其为8.0L/min左右(控制±2%内) ；

(4)检查雨漏中是否有积水；

(5)检查在线OC/EC监测仪器采样膜状态，更换采样膜（laser correction低于0.88时更换滤膜）

(6)进行对流量传感器的自动校零。

4.5.3每月工作

(1)清洁切割头；

(2)每两周对OC/EC分析仪进行一次标准曲线中间浓度点核查，三次校准中间浓度点响应值的相对误差应在±10%范围内，否则重新进行曲线校准。

(3)每月进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准。

(4)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

4.5.4每季度工作

(1)每季度对在线OC/EC绘制一次校准曲线，相关性R>0.999。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

(2)更换溶蚀器碳膜。

4.5.5每半年工作

(1)每半年检查辅助气体流量，如流量相对误差超出±10%，则进行校准；

(2)进行三峰测试，三峰相对标准偏差应≤5%；

(3)及时更换He气、He/CH4混合气体等；

(4)检查进样口部件，清理仪器后端采样入口。

4.5.6每年工作

每年对载气及标准气流量校准。

4.6重金属在线监测仪

4.6.1每日工作

(1)早晚各1次对在线元素设备进行监控，检查设备的运行状态；

(2)检查采集卡是否死机、采样流量是否正常、检查数据状态是否正常等；

(3)查验设备运行状态参数及质控数据是否正常；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，做好运行维护记录。

4.6.2每周工作

(1)检查设备采样流量是否准确，采样泵是否正常工作；

(2)检查设备滤纸带的使用情况；

(3)（Cr铬、Cd镉、Pb铅）探棒测试比对；

(4)检查采样管屋顶穿墙法兰开孔处是否密封无漏水。

4.6.3每月工作

(1)每次更换纸带后进行空白检查，至少80%的目标物空白检查结果应小于等于仪器检出限，所有目标物空白检查结果应小于等于仪器测定下限，否则更换纸带直至空白满足要求；

(2)每月进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准；

(3)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

4.6.4每季度工作

利用标准膜片进行1次正确度检查，不同能级或档位中至少选取1种元素进行正确度的检查，实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新校准仪器。

4.6.5每年工作

(1)每年至少使用标准膜对全部目标元素进行1次正确度检查，至少70%的目标元素实测值与理论值的相对误差应在±10%范围内，否则应重新制作光谱测量文件；

(2)每半年进行1次湿度传感器检查；

(3)每年至少对采样管路进行一次清洁，采样管路清洁后应进行气密性检查，并进行采样流量校准；

(4)每年至少对目标元素进行1次校准曲线绘制，使用空白纸带及3种以上不同浓度的标准膜绘制标准曲线，校准曲线线性相关系数r应≥0.98，否则应重新绘制校准曲线。

(5)对仪器内标元素（Pd钯）质控，保证每个监测数据的可溯源性。

4.7可溶性阴阳离子浓度在线监测仪

4.7.1每天工作

(1)早晚各1次对仪器进行监控，检查设备的运行状态、检查数据状态是否正常等，并做好记录；

(2)审核样品谱图（峰位和峰面积），必要时进行人工重积分，确保定性定量准确。

4.7.2每周工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份等；

(4)更换样品过滤头，污染期间提高更换频率；

(5)每周进行一次标准曲线中间浓度点检查，正确度应在±10%范围内，否则重新进行曲线校准。

4.7.3每月工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份；

(4)检查仪器耗品损耗情况，及时更换易耗品，如过滤头和泵管；

(5)排气泡和清理相应的管路和流路等；

(6)进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况；

(7)每月进行1次采样流量检查，实测流量与仪器设定流量的误差应在±5%范围内，且示值流量与实测流量的误差应在±2%范围内，否则应及时对仪器采样流量进行校准。

(8)每月对仪器进行1次温度测量示值和大气压测量示值检查。

(9)每月开展1次仪器空白检查，各目标物的仪器空白检查结果应小于等于仪器检出限。

4.7.4每季度工作

(1)现场更换仪器工作所需的纯水和配制相应的试剂，清理废水桶等；

(2)仪器运行状态核查；

(3)数据检查和备份；

(4)每季度清洗溶蚀器并更换溶蚀器滤膜，当发现漏液或进气泡以及滤膜污染时，应及时维护/更换溶蚀器滤膜；

(5)检查仪器耗品损耗情况，及时更换易耗品，如过滤头和泵管；

(6)排气泡和清理相应的管路和流路等；

(7)进行相应的清理和润滑工作，保证仪器良好的状况；

(8)更换磨损件，对取样部件、管路清洗、除菌；

(9)每季度对在线绘制一次校准曲线，相关性R>0.995。当仪器更换核心部件后，应重新进行标准曲线校准。

4.7.5每半年工作

(1)每半年至少更换1次阴离子及阳离子柱。日常维护中，当发现柱效下降较多，如NO3-和SO42-色谱峰之间的分离度小于1.2时、Na+和NH4+色谱峰之间的分离度小于1.5或Na+和水负峰（系统峰）分离度小于1.5时，应及时更换相应的色谱柱；

(2)每半年至少更换1次蠕动泵管和采样泵过滤器。

4.7.6每年维护：

每年进行1次预防性维护，对采样单元和分析单元进行检查和清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，包括重新绘制校准曲线、精密度、正确度测试等，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

4.8颗粒物通量激光雷达

4.8.1日常工作

每日早晚各监控一次仪器运行状态。日常巡检每周不少于一次，包括清洁镜头、天窗，检查仪器运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅助设备运行状况、各主要部件的运行状况，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。

4.8.2每两周工作

(1)检查天窗水箱的状态，若缺水及时补充；

(2)遇冬季，需更换成防冻液；

(3)检查天窗雨量传感器、喷水和雨刷运转是否正常，若工作不正常，及时记录并上报维修维护；

(4)检查天窗的清洁状态，若透射率低影响探测距离，用清水冲刷天窗玻璃，并用棉布擦干。

4.8.3每月工作

(1)检查雷达主机镜片的污浊情况，若明显污浊，需用清水冲刷，并用棉布擦干；若油污比较严重，需用75%的医用酒精清洁镜片；

(2)检查镜片是否有划痕，拍照存档，对划痕较多影响探测的情况，需上报维修或维护；

(3)检查设备工作状态指示灯、屏幕的运行情况，对于不符合运行状态的情况，及时上报维修维护。

4.8.4每季度工作

(1)每季度对激光雷达进行一次系统光路光斑、激光能量的检查、校准，并记录；

(2)其他维护工作对电源控制器、空调等辅助设备要进行经常性检查；

(3)操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。

4.9粒径谱仪

4.9.1每日工作

(1)检查仪器报警情况

(2)检查PM读数状态；

(3)检查温度、湿度数值；

(4)检查计算机软件的运行情况；

(5)按质控要求周期检查、清洁采样头；

(6)按质控要求周期清洁采样光室；

(7)按质控要求周期清洁采样管路；

(8)按质控要求周期检查滤芯。

4.9.2每周工作

检查仪器采样流量。

4.9.3每两周工作

清洁采样头和采样管路。

4.9.4每月工作

更换设备过滤器；

4.9.5每季度工作

检查时钟和压力；

4.9.6每年工作

(1)气路清洗、光室清洗；

(2)电池更换。

4.10 VOCs在线监测仪

4.10.1每日工作

(1)检查并登记分析仪器零/跨报告及每日的小时报告，避免因仪器故障或传输中断的影响正确判断数据。调看VOC小时报表，观察是否有异常高值出现，是否有典型污染物如苯、甲苯等监测值为零的情况。若存在，需前往现场进行历史图谱数据调看，图谱分析是否正常。

(2)检查小时色谱谱图，观察是否出现保留时间漂移，若存在该现象进行峰窗调整；

(3)检查色谱基线是否平稳；

(4)保留时间调整：同一化合物的保留时间，一般不超过0.07min(4秒,一个色谱峰宽)认为合格；如果超过4秒，仪器自动或手动调整柱前压，使保留时间恢复到原始位置；

(5)查看软件浓度趋势：在软件浓度趋势界面查看仪器从上次巡检至今的浓度测试情况，查看是否出现异常浓度点（过高或过低），或数据缺失；根据异常点或数据缺失点的时间，查看历史谱图或报警信息，以确认在该点时仪器的运行情况；根据历史谱图中历史监控数据显示情况来确认该点浓度是由于仪器异常导致还是就是实际测量结果。

(6)现场维护人员检查并确认各仪器的分析仪器零/跨报告

(7)每个项目的标准气浓度符合测量要求。如果不符合，立即上报并根据污染情况设定新值。

(8)维护人员检查各个仪器每日小时数据，并确认它们是正常的。以下必须注意：

所用标准气浓度正确；

任何影响测量数据的子站仪器操作及时记录。

(9)巡检（不定期）

注意异常数据及噪音；

注意观察子站周围可能影响监测结果的活动，并将之记录在记录表中；

检查空调运转情况并记录站房内温度；

目视检查仪器面板显示，观察数据是否合理及有无报警信号。

检查发生器工作是否正常，输出压力是否满足色谱需求；

在线气相色谱仪需要确认及仪器是否在循环中，软件运行界面各运行参数是否在正常范围。

4.10.2每周工作

(1)检查钢瓶气压力；

(2)检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施；

(3)检查并更换各仪器滤膜及仪器风扇滤网；

(4)检查更换干燥剂；

(5)检查空调温度；

(6)检查并记录各仪器主要参数，如流量、温度光强等；

(7)检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数；

(8)每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录；

(9)对于FID检测器，每周开展一次VOCs单点检查，对于MS系统，每日进行单点检查。每周进行1次零气空白检查。

(10)查看近期仪器出现的报警及问题，根据报警信息检查仪器及附属设备运行情况；

(11)灯丝使用时间确认

查看灯丝使用时间，如果灯丝使用时间连续超过3个月，则建议在方法中切换使用另一根灯丝，并重新进行校准曲线的建立。如果两根灯丝的使用时间均超过3个小时，则需要对灯丝进行更换，更换灯丝后重置灯丝使用时间，并且重新建立校准曲线。

4.10.3每月工作

(1)检查钢瓶压力并做好记录；

(2)清洁各设备滤网；

(3)更换色谱滤膜；

(4)对于质谱系统，每月进行质量轴校准（调谐）；

(5)每月进行采样流量检查与校准。

4.10.4半年工作

(1)检查气路连接的密封性；

(2)清洁或更换采样口及采样管；

(3)屋顶采样口密封胶检查；

(4)仪器参数检查；

(5)前级泵状态检查；

(6)倍增器电压调整；

(7)重新建立校准曲线。

4.10.5年度质控工作

(1)检查各连接部密封圈，机械动作是否正常；

(2)清洁，耗材更换完毕后开机检查仪器各参数，与说明书中给出范围比较，如接近或超过限度则作相应调节或更换；

(3)清洁色谱FID检测器，清洁气阀；

(4)更换载气过滤器，更换预浓缩管；

(5)对校准仪的流量控制器进行校准、传递。

4.10.6预防性维护工作

(1)每半年清洗一次空调过滤网，防止尘土阻塞空调过滤网影响运行效率；

(2)每年清洗一次采样总管，清洗完以后应做检漏测试，确保采样总管工作正常；

(3)每2-3年更换一次从总管到监测仪器采样口之间的气路管线；

(4)对监测仪器中的过滤装置，按仪器使用和维修手册的要求定期进行更换和清洗；

(5)每半年对各在线式气相色谱仪进行一下校正；

(6)每2-3年对在线气相色谱仪的预分离柱进行更换；

(7)每年更换一次质谱仪器离子源灯丝；

(8)维护人员在对系统进行日常维护时，应作好巡检记录。巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作、环境条件监控等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。

4.10.7系统年度维护及大修工作

每年度对系统进行年度维护和大修，必要时，对气路和关键零部件进行更换，具体内容如下：

(1)按仪器使用和维护手册规定的要求，根据使用寿命更换监测仪器中的光电倍增管、制冷装置、转换炉和抽气泵膜等关键零部件；

(2)对仪器电路各测试点进行测试与调整；

(3)对仪器进行气路检漏和流量检查；

(4)对仪器光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；

(5)对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性；

(6)在每次完成仪器年度维护和大修后，或更换了仪器中的关键零部件后，应对仪器重新进行多点校准和检查；

(7)维护人员在进行年度维护和大修时，及时做好维护记录，维护记录包含对仪器采取的维护措施和内容，以及校准核查等记录；

(8)对所有的色谱历史图谱、数据、文件进行备份。

4.11  CH4/NMHC在线监测仪

4.11.1每日工作

(1)检查仪器报警情况；

(2)检查仪器运行参数；

(3)检查仪器数据及联网情况；

4.11.2每周工作

- 检查仪器采样流量；

- 检查并记录钢瓶压力；

- 检查温度控制；

- 通标检查；

- 纯净水检查（氢气发生器、监测数据检查、检查并更换采样滤膜）；

（6）保留时间质控；

4.11.3每两周工作

清洁采样头和采样管路；

4.11.4每月工作

更换设备过滤器；

4.11.5每季度工作

- 检查并更换变色硅胶；

- 系统检漏。

4.11.6每年工作

（1）更换标气；

（2）更换色谱柱；

（3）更换零气过滤器。

4.12 PANs（过氧酰基硝酸酯类）在线监测仪

4.12.1每日工作

每天检查仪器是否工作正常和自动积分是否正常。

4.12.2每周工作

(1)每周更换采样过滤器膜片；

(2)每周做一次单点标定和保留时间的修正；

(3)检查气瓶压力。

4.12.3每月：

(1)更换硅胶管变色。

4.12.4每半年：

氧化剂和活性炭每半年更换一次；

CuSO4•5H2O 2/3变色需进行更换 。

4.13 NOy(总氮氧化物）监测仪

4.13.1每日工作

每天审核在线监测仪的数据，判断仪器数据采集和传输情况，并根据采集软件上数据判断仪器运行情况。

4.13.2每周工作

每周至少巡视站点设备1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

（1）查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查仪器接地线路是否可靠；

（2）检查采样管路是否有漏气或堵塞现象；

（3）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（4）检查通讯系统的连接正常，数据传输正常；

（5）检查仪器参数是否正常，并做好记录；

（6）每周对气态分析仪的颗粒物过滤膜进行更换；

（7）每周用有证一级标气对气态污染物零点跨度进行检查。

4.13.3每月工作

(1)对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

(2)每月清洗制冷系统进行清洗；

(3)分析仪流量检查；

(4)动态校准仪的MFC单点流量检查。

4.13.4每季度工作

(1)清洁采样总管，采样支管，采样风机；

(2)气态分析仪多点检查/校准（包括低浓度点线性检查）；

(3)气态分析仪精密度检查；

4.13.5每半年工作

(1)动态校准仪MFC流量线性检查校准；

(2)催化炉转化率检查；

(3)零气纯度检查。

4.13.6每年工作

(1)气态分析仪准确度检查；

(2)分析仪预防性检修；

(3)流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到经过计量的标准设备。

4.14 HONO（气态亚硝酸）分析仪

4.14.1 每日工作

(1)早晚各1次对设备进行巡检，检查设备的运行状态和工作模式是否正常；

(2)检查两路分析系统采样流量是否正常、检测室温度和反应室温度是否正常；

(3)检查R1和R2试剂是否充足、管路是否通畅，试剂不足需及时配液并充分冷藏，以备使用；

(4)检查废液是否需要倾倒、管路是否通畅；

(5)检查电压信号是否正常；

(6)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录；

(7)检查存放试剂的冰箱运行是否正常。

4.14.2每旬工作

（1）检查针式过滤头工作状况，每10天更换一次；

（2）检查蠕动泵管磨损情况，每10天移动各泵管的位置。

4.14.3每月工作

（1）如月内进行过高浓度标定，需使用纯水清洗LWCC光池。

4.15总辐射/紫外辐射UV-A/UV-B监测仪

4.15.1每日工作

清洁圆顶，确保圆顶上没有留下污迹或沉积物。

4.15.2每月工作

(1)检查辐射计水平状态；

(2)检查遮阳板是否牢固夹住；

(3)检查穹顶是否干燥清洁。

4.15.3每年工作

(1)检查所有电气连接，拧下插头，必要时清洁，然后重新连接；

(2)检查电缆是否因意外或啮齿动物造成损坏；

(3)检查仪器安装件和任何基座支架是否牢固。

4.16光解速率分析仪

4.16.1每月工作

(1)检查接收镜水平状态；

(2)检查安装架是否牢固夹住；

(3)清洗石英圆顶；

(4)检查干燥硅胶是否变色。

4.16.2每年工作

(1)检查所有电气连接，拧下插头，必要时清洁，然后重新连接；

(2)检查电缆是否因意外或啮齿动物造成损坏。

4.17高精度CO2、CH4分析仪

4.17.1 每日工作

(1)检查标气高中低三个浓度点是否合格；

(2)检查采样流量是否正常、样气湿度和光室温度是否正常；

(3)检查前处理部分是否有冷凝水；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录。

4.17.2每月工作

（1）更换精细颗粒物过滤器；

（2）检查真空泵运转情况；

（3）更换前处理吸附剂。

4.17.3每年工作

（1）前处理管路整体清洗，更换吸附剂；

（2）更换真空泵泵膜，更换仪器内部第二级精密过滤器。

4.18高精度CO、N2O分析仪

4.18.1 每日工作

(1)检查标气高中低三个浓度点是否合格；

(2)检查采样流量是否正常、样气湿度和光室温度是否正常；

(3)检查前处理部分是否有冷凝水；

(4)检查仪器是否存在报警情况，若存在，应及时维护，并做好运行维护记录。

4.18.2每月工作

（1）更换精细颗粒物过滤器；

（2）检查真空泵运转情况；

（3）更换前处理吸附剂。

4.18.3每年工作

（1）前处理管路整体清洗，更换吸附剂；

（2）更换真空泵泵膜，更换仪器内部第二级精密过滤器

4.19高精度气象参数（风向、风速、温度、湿度、气压、降水量）

如果仪器上沉积有灰尘，可以用沾有软性清洁剂的布轻轻擦洗（不能使用有溶解性的试剂），避免划破仪器的表面。如果仪器表面堆积有雪或冰，应等其慢慢自然溶化，千万不能使用工具强行除去。

经常检查，确保仪器不被其他正在运行的设备所干扰，这些设备可能不是完全遵循通用标准，比如变频器、无线电/雷达发射装置、轮船引擎、发电机等。

4.20  微波辐射计

4.20.1每周工作

对红外镜头进行擦拭，对地面气象传感器进行外部清洁，清洗天线罩，清洗炭窗口。

4.20.2每月工作

清洗温湿传感器，清洗、更换铝合金过滤网。

  - 5、数据审核及入库管理要求

运维单位负责对实况监测数据和审核后监测数据入库管理。其中数据审核为二级审核，运维人员、新疆维吾尔自治区生态环境监测总站相关负责人手工（或电子）签字后审核数据最终入库。

6、工作考核

（1）采购人会在运维期满半年和运维期满后对大气组分站运行情况组织两次考核。

（2）每次考核前，运维单位需对考核时段内各类监测数据按照招标单位的格式要求进行分类收集和汇总，含各类设备的原始的、审核后的分钟、小时、日数据。并对数据异常及缺失部分进行备注报告解释，接受管理单位的质疑和考核。

（3）每次考核前，运维单位需对考核时段内各类设备的运维、管理、维护、维修、巡视等各项原始记录及表格进行收集和汇总，提交给管理部门，接受管理单位的质疑和考核。

（4）除按期提交的各类分析报告外，每次考核前，运维单位需对考核期内各类报告进行收集和汇总，接受管理单位的质疑和考核。

各类设备有效数据获取率支付标准

| 设备类型 | 有效率 | 有效数据捕获率 | 特殊情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx、SO2、CO、O3、PM2.5、PM10、PM1、气象五参数、紫外辐射、微波辐射 | >=90% | 按比例全额支付 | 一个考核期内≥2台设备同时有效数据获取率＜65%，在不予支付本考核期全部相应费用的同时并收罚款年度合同总额10%的罚款。 |
|  | <90%且>=85% | 按比例扣除相应费用的3% |  |
|  | <85%且>=75% | 按比例扣除相应费用的10% |  |
|  | <75%且>=65% | 按比例扣除相应费用的20% |  |
|  | <65% | 不予支付 |  |
| 离子色谱、重金属、OC/EC在线检测仪、NOx/NH3、VOCs组分、离子色谱、CH4/NMHC、PANs、NOy、HONO、光解速率、高精度CO2/CH4、高精度CO/N2O、能见度、城市摄影、激光雷达、粒径谱 | >=80%（重污染期间>=90%） | 按比例全额支付 | 一个考核期内≥2台设备同时有效数据获取率＜60%，在不予支付本考核期全部相应费用的同时并收罚款年度合同总额10%的罚款。 |
|  | <80%且>=70%（重污染期间<90%且>=80%） | 按比例扣除相应费用的5% |  |
|  | <70%且>=60%（重污染期间<80%且>=70%） | 按比例扣除相应费用的20% |  |
|  | <60%（重污染期间<70%） | 不予支付 |  |
| 若出现连续两次考核中同一台设备有效数据获取率低于最低支付标准，甲方有权（1）终止合同不予支付全部年度运维费，并追偿年度合同总额的20%，或者（2）按照标准扣除相应考核期运维费（含追偿）的基础上，并加扣年度合同总额的10%。 |  |  |  |

说明：

- 有效数据获取率=（有效运行时数÷运行考核总时数）×100%

- 有效运行时数=运行考核总时数-无效数据时数

- 因甲方或其他不可抗力原因导致的仪器断电、设备硬件损坏、软硬件故障或生产商配件缺货等非运维责任造成的数据缺失时段不计入数据有效性统计。

- 运维单位应协助甲方完成抽查。

- 甲方的监督检查以季度方式进行，每次检查要在现场跟踪1个检测周期，并查阅运行记录。

- 投标人应严格按照《环境空气 气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ818-2018)、《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ817-2018)、《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328-2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327-2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329-2023）及国家其他相关标准规范的要求执行相关设备的运维。

（5）在设备有效数据获取率支付标准的基础上，甲方根据运维单位的整体运维、质控和分析报告情况进行评级，确定考核期内运维费的终支付比例。

| 评判等级 | 运维开展情况 | 数据分析报告 | 基于数据有效率的运维费支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 较好 | 按要求对相应设备及时开展校准、质控、维护、保养，保证各类设备长期稳定运行，出现问题设备故障及时处置，流程合理，且记录齐全 | 周报、月报、年报和专报能够按照甲方要求及时提交，数据分析报告质量较好，能为决策部门提供有效技术支撑 | 100% |
| 基本合格 | 能够按要求对设备开展日常运维，基本保证各类设备长期稳定运行，对出现问题设备故障处理不太及时，存在耽误时间、拖沓情况 | 各类数据分析报告未按照约定时限提交，报告内容不全面，质量一般 | 80% |
| 不合格 | 出现重大问题不报备、重大故障不维修或者严重拖沓、设备无故停运等情况 | 存在提交报告数量不足，拒绝按照甲方合理需求进行修改，内容有重大缺失，报告质量较差 | 不予支付 |

# 第四部分  评审方法（综合评分法）

本项目评审方法见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

资格审查表

| 审查内容 |  | 审查标准 | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 是否具备有效在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明原件扫描件 |  |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上年度或2023年度财务审计报告（审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注；如投标人无法提供上年度或2023年度财务审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明和上年度财务报表（须包括资产负债表、利润表、现金流量表） |  |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或加盖单位公章的书面承诺函 |  |  |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近半年内任意一月依法缴纳税收证明，当月新成立公司不需提供；无需纳税或免税的也需提供相应证明材料；提供依法缴纳社会保障资金证明（近半年内任意一月缴纳社会保障资金证明，当月新成立公司不需提供） |  |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺函并加盖单位章 |  |  |  |
| 6 | 投标保证金 | 是否按照投标须知要求金额递交了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |
| 7 | 参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉 | 凡拟参加本次招标项目的供应商须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）的信用截图 |  |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 | 请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。 |  |  |  |
| 资格审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。

符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 按照招标文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨。 |  |  |  |  |
| 2 | 提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明。 |  |  |  |  |
| 3 | 按照招标文件规定要求编制、签署、盖章 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位电子公章。 |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 供应商的投标报价未超出相应采购预算金额（最高限价）。 |  |  |  |  |
| 7 | 服务周期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 8 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |  |  |  |  |
| 9 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |  |  |
| 审查结果 |  |  |  |  |  |
| 不通过理由说明 |  |  |  |  |  |

1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

# 投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

详细评分表

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 | 价格分采用满足采购文件要求且最后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）*10（保留小数点后两位）。 |  | 10 |
| 商务评分 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年至今具备类似项目业绩，并提供相应的证明材料（中标通知书或合同），每有一项得2分，最高得8分（相同站点不同年份的运维不可累计得分），无相关运维管理经验的得0分。 | 8 |
|  | 投标人技术能力情况 | 投标人2021年以来作为第一编制单位牵头编制的超站平台数据管理、污染成因分析、在线源解析相关软著或平台，每有一个得2分，满分6分。 证明材料：提供软著登记证书。 | 6 |
|  | 投标人通过相关认证情况 | （1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系等证书，每提供一份得1分，最多得3分； （2）投标人具有大气生态环境保护领域国家级实验室的，每拥有1个得4分；投标人具有省部级实验室或研究平台的，每拥有1个得2分；本项最多得8分。 证明材料：提供有效证书或重点实验室建设批准等相关证明材料复印件并加盖单位公章，未提供或无法判断的不得分。 （3）驻点运维人员通过国家相关部门组织的有关大气颗粒物组分或大气挥发性有机物监测技术培训考核，每提供 1 份证明文件得 1 分，最多得 3 分。 | 14 |
|  | 投标人获奖情况 | 投标人有生态环境类国家技术发明一等奖的，每有一项得5分；省部级科学技术进步奖，每有一项得2分；投标人有生态环境类市级科学技术进步奖的，每有一项得1分；本项最高不超过10分。 | 10 |
|  | 人员配备 | （1）项目负责人：项目负责人具有环境领域相关的正高级技术职称的得2分，具有环境领域相关的副高级专业职称的得1分，其他不得分；满分2分。 （2）项目团队：项目团队（项目负责人除外）具有环境领域相关专业正高级技术职称的，每提供1个得2分；具有环境领域相关的副高级技术职称的，每提供1个得1分；具有环境领域相关的中级技术职称的，每提供1个得0.5分；此项满分8分. 证明材料：提供人员职称证书扫描件及近6个月内任意一个月缴纳的社保，劳动合同，身份证件，证明材料复印件需要加盖单位公章，未提供或无法判断的不得分。 | 10 |
| 技术部分 | 技术要求 | 根据投标文件中对项目技术要求的响应程度进行综合评审：完全满足技术要求的得15分，带“★”的重要技术参数每有一项存在负偏离的扣2 分，扣完为止；投标人一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1 分，减完为止。 | 15 |
|  | 实施方案 | 内容包括不限于：1.运维范围、2.运维内容、3.运维依据、4.运维目标、5.人员安全保障措施、6.岗位职责、7.运维安全保证措施、8.详细的进度安排、方法与流程9.质量管理制度、10.关键技术说明。 注：以上内容完整且完全满足项目要求得10分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。 | 10 |
|  | 服务保证措施 | 内容必须包含但不仅限于：1.进度安排及保证措施；2.质量控制标准；3.质量控制方案及保证措施；4.技术能力保证措施。注：以上内容完整且完全满足项目要求得8分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。 | 8 |
|  | 应急 预案 | 内容必须包含但不仅限于：1.紧急情况报告机制；2.应急人员调配机制；3.应急处置措施等。注：以上内容完整且完全满足项目要求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需求等)，扣完为止。 | 3 |
|  | 项目整体重点、难点可行性工作建议 | 对大气组分站运维、质控保障整体情况的分析程度，大气污染防治技术支撑。 注：以上内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合采购需 求等)，扣完为止。 | 6 |
| 合计 |  |  | 100 |

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

5、本次采购优先选取向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

6、采购文件中的技术、服务等要求不得指向特定的供应商、特定产品，至少应当有3家以上供应商通过资格性审查或符合性审查。使用综合评分法的项目，属于单一产品采购的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

7、 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。核心产品的数量原则上不超过3个。

# 8、根据《政府采购货物与服务招投标管理办法》第三十一条 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委派评审委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐的资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购的项目，采购人应当根据项目技术构成、产品价格比重等合理确核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
第五部分   政府采购合同

## （仅供参考，具体以实际签订内容为准）

新疆维吾尔自治区政府采购

合同文本

项目名称：

项目文件编号：

中标单位：

二〇二五年  月  日

新疆维吾尔自治区政府采购合同

甲方：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

乙方：

在        有限公司于2025年   月  日组织的、招标文件编号为________________________的                      的招标采购中，经评定，乙方              为中标方，中标金额为人民币大写             元整（¥          元整）。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、运维设备清单及费用分配

大气组分站主要特征因子仪器配置

| 序号 | 仪器设备 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额大写:人民币          元整（¥        ）。合同总金额中包含全部货物的运输、保管、税金、保险、组装、调试、运维服务等所有的费用。

2、本合同生效后，若无型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜上的重大变更，合同总价款不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何其他费用。

三、付款方式

3.1 合同签订，乙方提供合同总额5%的银行保函，甲方支付合同总额的50%给乙方；

3.2 甲方在2025年  月组织运维考核，考核合格后，乙方向甲方提供合同全额发票后，甲方支付合同总额的50%给乙方；

3.3 甲方在合同期满后组织运维考核，考核合格后将银行保函退还给乙方。

四、运维日期

乙方工作人员经甲方认可进场后开始计算运维日期，运维期为12个月。

五、运维地点

甲方指定。

六、运维服务具体内容

大气组分站内所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等的日常维护、质量控制等工作，确保大气组分站各项监测仪器正常稳定运行，数据长期稳定有效；定期出具各类满足环保主管单位要求的专业数据分析报告，为新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站提供必要的大气组分站数据分析服务，接受新疆维吾尔自治区生态环境厅及新疆维吾尔自治区生态环境监测总站质控检查和考核。

具体内容见本合同附件一。

七、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应与乙方协商。如遇非甲方原因导致逾期付款的，甲方不承担违约责任。甲方因财政政策原因未按期支付合同款项的，甲方不承担违约责任。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时开展运维服务，否则甲方有权因乙方违约撤销合同，乙方应按以下方式向甲方支付违约金：每逾期七天按合同总价款的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推，逾期超过30天的，甲方有权单方面解除合同。

3、乙方未按照本合同和招标文件中规定的运维要求提供相应的成果及服务的，每违约一次，按合同总价款的10%支付违约金，甲方可选择解除合同或继续履行本合同。

4、本合同根据2025年  月  日由         有限公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑和承诺内容等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、合同所有附件（包括乙方在招标会现场答疑及承诺内容），均与合同具有同等法律效力。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。本合同签订后，乙方不履行、不能履行本合同，或因乙方原因导致本合同解除的，乙方除应返还甲方已支付的货款外，还应按合同总价款的30%向甲方支付违约金。

8、因不可抗力致使合同暂不能履行的，履行义务一方应向对方出示有权机关的证明文件，双方应友好协商解决后续事宜。因不可抗力致使合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

9、本合同依照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10、合同一式九份，甲方执五份，乙方执四份。

11、本合同自双方签字盖章之日起生效，质量保证期满后终止。

八、技术资料及知识产权

1、知识产权归属

1）乙方向甲方提交的成果以及乙方在本项目服务过程中形成的专利、秘密信息、技术资料和文件的知识产权归甲方单独所有。乙方在本合同签署之前已经拥有的知识产权和乙方按照本合同约定使用的第三方的知识产权以及通用科学技术方法除外。

2）除非甲方书面同意，乙方不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、秘密信息、技术资料、文件等。

3）除本项目服务需要之外，未得到甲方的书面许可，乙方不得以任何方式商业性地利用上述资料和技术。

2、禁止对第三方造成侵权

乙方应当保证其提供的成果及服务过程不侵害任何第三方的知识产权。如乙方需要使用第三方的知识产权，应当在使用前合法的获得使用该知识产权的许可，并在获得许可后7日内将相关协议及许可文件复印件报甲方备案。乙方为本合同履行之目的使用自身或第三方知识产权的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

3、乙方保证

乙方保证甲方及其授权的第三方能够合法地使用其提供的成果。如果任何第三人因甲方及其授权的第三方使用成果向甲方及其授权的第三方提出有关知识产权的任何索赔、要求停止使用、要求支付费用、诉讼、仲裁或其它不利于甲方及其授权的第三方之行为，乙方应当自费为甲方及其授权的第三方进行处理，并保证甲方及其授权的第三方能够正常使用成果，由此给甲方及其授权的第三方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于赔偿、补偿、诉讼费、仲裁费用、律师费、甲方的其他损失等）。

（此页无正文）

甲方（公章）：新疆维吾尔自治区生态环境监测总站

法人或授权代表签字：

合同联系人：

联系电话：

签订日期：      年  月   日

乙方（公章）：

法人或授权代表签字：

联系人：

联系电话：

签订日期：    年  月   日

开户银行：

行    号：

帐    号：

附件一、运维服务内容

附件二、质量保证及培训

附件三  中标通知书

# 第六部分   投标文件格式

### 投标文件封面

（项目名称）

投标文件

供应商：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

日期：

## 目录

格式自拟（必须标注页码）

## 资格审查材料

## 按照招标文件中《资格审查表》提供相关证明材料

### 营业执照、组织机构代码证、税务登记证

### 政府采购供应商信用承诺函

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未在相关监管部门暂停参加政府采购活动的处罚期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(盖章)：

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

### 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：           年           月           日

法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

授权代理人（签字）：

法定代表人《居民身份证》正反面

被授权人《居民身份证》正反面

### 投标保证金

供应商综合情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一信用代码号 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  | 银行行号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

类似项目业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目内容 |  |
| 项目委托单位 |  |
| 项目单位联系人姓名及联系方式 |  |
| 合同金额 |  |
| 项目负责人 姓名 |  |
| 合同签订时间 |  |
| 完成情况 |  |

说明：1．每个合同须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信。

2.未按要求提供或提供不全不得分。

3.如经评标委员会认定所提供业绩合同残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。

4.供应商提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

日期：      年      月     日

### 不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

年   月   日

### 投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，以        形式出具的金额为人民币      元的投标保证金。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括在新疆政府采购网平台上传加密电子投标文件一份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料及新疆政府采购网平台申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 总 价 | 小写： 元 大写： 元 |
| 服务周期 |  |
| 备注： |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。

2.投标总价为综合报价，包含完成本项目所需的全部费用及税费，招标人不承担后期所产生的其它任何费用。

3.本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

### 分项报价明细表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 服务内容 |  | 技术要求 | 单位 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 商务条款偏离说明表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：招标文件的商务条款须在该表中逐一列明，并在“招标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

### 日期： 年 月 日
技术参数偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 服务项目技术参数 | 招标文件条款号及招标技术参数 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：服务项目技术参数须在该表中逐一列明，并在“招标文件条款号及招标技术参数”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标技术参数”中填写“无偏离”。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 专业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

日期：年 月 日

注：按照招标文件中《详细评审表》提供相关证明材料。

拟投入本项目的主要成员表

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 驻 点 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.未按要求提供或提供不全不得分。

2.如经评标委员会认定所提供证件残缺不全、模糊难辨或未提供的不得分。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字和盖章）：

日期：年 月 日

注：按照招标文件中《详细评审表》提供相关证明材料。

中小企业声明函

（符合本声明函填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元， 资产总额为万元，属于企业  企业（ 中型企业、小型企业、微型企业),

2.	(标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于  （ 中型企业、小型企业、微型企业)。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（公章）

日期：年月日

备注：

1.填写前请认真阅读《中小企业划型标准规定》和《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。如不符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，则不需要在响应文件中提供本《中小企业声明函》；若符合前述相关规定所确定的小型和微型企业，在响应文件中没有提供本《中小企业声明函》，视为在本项目中放弃政府采购政策扶持，不进行价格扣除。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

本项目所属行业属于：租赁和商务服务业
监狱、戒毒企业声明函

（如为监狱、戒毒企业，须提供声明函）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，须提供声明函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合上述情形的供应商无须提供上述声明函件。

## 技术文件

- 注：如果招标文件内没有提供格式的，格式可以自行编制，具体内容请投标人结合评标办法赋分内容（《详细评审表》）进行编写。

### 招标文件中要求提交的和供应商认为需要提供的其它说明和资料