喀什地区公共资源交易中心

喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-34）

第一册

采 购 人：喀什地区第二人民医院

联 系 人：       魏文成

联系电话：    18909982199

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

联 系 人：  朱文财

联系电话：0998-5885138

发出日期：2023年9月
目录

第1章投标人须知	4

一总则	4

1.采购人、采购代理机构及投标人	4

2.资金来源	5

3.投标费用	5

4.适用法律	5

二招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三 投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	7

11.投标报价	8

12.投标保证金	8

13.投标有效期	9

14.投标文件的签署及规定	9

四投标文件的递交	10

15.投标文件的密封和标记	10

16.投标截止	10

17.投标文件的接收、修改与撤回	10

五 开标及评标	11

18.开标	11

19.资格审查及组建评标委员会	11

20.投标文件的符合性审查与澄清	13

21.投标偏离	14

22.投标无效	14

24.废标	16

25.保密原则	16

六 确定中标	16

26.中标候选人的确定原则及标准	16

27.确定中标候选人和中标人	16

28.采购任务取消	16

29.中标通知书和招标结果通知书	17

30.签订合同	17

31.履约保证金	17

32.中标服务费	17

33.政府采购信用担保	17

34.廉洁自律规定	18

35.人员回避	18

36.质疑与接收	18

附件1：履约保证金保函（格式）	23

附件2：履约担保函格式	24

（采用政府采购信用担保形式时使用）	24

第2章 投标文件格式	26

第3章 投标邀请	40

第4章投标人须知资料表	43

第5章服务需求	48

第6章评标方法和标准	54

第7章政府采购合同	60

喀什地区政府采购合同	60

第一部分合同书	60

1.1 合同组成部分	61

1.2 标的	61

1.3 价款	61

1.4 付款方式和发票开具方式	62

1.5 履行期限、地点和方式	62

1.6 违约责任	62

1.7 合同争议的解决	63

1.8 合同生效	64

第二部分合同一般条款	64

2.1 定义	64

2.2 技术规范	65

2.3 知识产权	65

2.4 包装和装运	65

2.5履约检查和问题反馈	66

2.6技术资料和保密义务	66

2.7质量保证	66

2.8货物的风险负担	67

2.9延迟履行	67

2.10合同变更	67

2.11合同转让和分包	67

2.12不可抗力	68

2.13税费	68

2.14乙方破产	68

2.15合同中止、终止	68

2.16检验和验收	69

2.17通知和送达	69

2.18合同使用的文字和适用的法律	69

2.19 计量单位	70

2.20履约保证金	70

2.21合同份数	70

第1章投标人须知

一总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章投标人须知

第2章投标文件格式

第二册

第3章投标邀请

第4章投标人须知资料表

第5章项目服务及建设需求

第6章评标方法和标准

第三册

第7章政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1    投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合成一册，上传至政采云平台。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1  投标人应将投标文件第一部分和第二部分合并，并在每部分标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五 开标及评标

18.开标

18.1	采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。

18.3    采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及开标一览表规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交（上传）的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查资料表应附在投标文件中：

1.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

2.  法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

3.  近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

4.  投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

5.  投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

6.  根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

7.  参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

8.  提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9.  缴纳投标保证金有效凭证；

10. 本项目不接受联合体投标。

注：“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会成员5名。

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六 确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1	中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

37.6、质疑的处理和答复

37.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

37.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

37.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

38.2  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

38.3  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

38.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

第2章 投标文件格式

响  应  文  件

项目名称：

项目编号：

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人（授权人）              （签字或签章）

年    月    日

第一部分  开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

3、法定代表人授权委托书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供，投标人为法人的提供法人证明书；

4、近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

5、投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

6、投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

7、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

10、缴纳投标保证金有效凭证；

11、本项目不接受联合体投标。

1、开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：                 招标编号：                  分包号：

报价单位：人民币万元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金缴纳方式 | 交货期及交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

注:此表中，每个分包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2、独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件；

说明：1）法人或者非法人组织营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

2）投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人（或企业负责人）授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）。

- 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件；

说明：含法人身份证复印件和被授权人身份有效证件（身份证复印件）;

法定代表人（或企业负责人）授权委托书(投标文件格式二)

本授权书声明：

注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务；或企业负责人）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;

法定代表人（或企业负责人）（签字或签章）：

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权委托人身份证正面 | 授权委托人身份证反面 |
| --- | --- |

- 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）；

说明：

1）如提供本单位会计师事务所出具的财务审计报告书影印件须加盖本单位章。

2）如提供银行出具的证明文件。银行证明文件需提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件并盖单位章。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

- 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据；

说明：复印件上应加盖本单位章。

6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明；

说明 ：1）“投标企业提供税务部门出具的近6个月任意一个月的完税证明；”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

2）复印件上应加盖本单位章。

7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）；

说明：1）投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

- 按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

8. 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

说明：承诺书应加盖本单位章。

9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

说明：承诺书应加盖本单位章

- 缴纳投标保证金（电汇或转账）凭证复印件加盖公章；

本项目无需换取保证金收据。

11.投标人可提供有利于投标的其他资格证明材料。

第二部分商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式三）

2、投标分项报价表（投标文件格式五）

3、技术规格偏离表（投标文件格式六）

4、商务条款偏离表（投标文件格式七）

5、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

5-1 投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）

5-2《中小企业声明函》（投标文件格式九）

6、供应商关联单位的说明

7、其他有利于供应商的文件或证明材料

8、对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

1   投标书（投标文件格式三）

致：喀什地区公共资源交易中心

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交电子文档  份，并以形式出具的金额为人民币  元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为（用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起个   日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：传真：

电话：电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或签章：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行帐号：

投标人单位章：

日       期：

2投标分项报价表（投标文件格式五）

项目名称:                                     招标编号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件作废标处理（名称、型号和规格、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写）。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3技术规格偏离表（投标文件格式六）

项目名称:                       招标编号:            分包号：

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

4商务条款偏离表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

5-1投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式八）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位（请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本项目提供伴随货物，由其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日期：

5-2    中小企业声明函（投标文件格式九）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（中小微企业划分标准按《工业和信息化部、国家统计局国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行）

6   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7   其他有利于供应商的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有利于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案。

8 对本项目响应文件（响应文件）中资料真实性的承诺

（项目名称）评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）响应文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本响应文件（响应文件）时，对响应文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

供应商（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：      年      月     日

喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-34）

第二册

采 购 人：喀什地区第二人民医院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2023年9月

第3章 投标邀请

喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目招标公告

项目概况

喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年10月24日11点00分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-34

2.项目名称：喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：350万元

5.最高限价（万元）：350万元

6.采购需求：本项目主要为喀什地区第二人民医院采购一批智慧病理信息管理系统、影像中心服务系统、医技预约系统、综合管理系统、放射管理系统、肿瘤病灶追踪系统、超声管理系统、内镜管理系统、肺功能管理系统、历史数据继承、临床业务系统交互接口及其相关配套软硬件设备。详细采购内容详见招标文件。

7.本项目不接受联合体投标。

二、投标供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次招标活动。

3.本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

获取时间：2023年9月28日至2023年10月23日

获取方式：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

获取地点：供应商登陆新疆政府采购网 (ccgp-xinjiang.gov.cn)见此项目公告附件下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年10月24日11点00分（北京时间）

投标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

开标时间：2023年10月24日11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式：

（1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669）

（2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话）

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。

- 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人名称：喀什地区第二人民医院

地    址：喀什市健康路1号

联 系 人：魏文成

联 系 电 话：18909982199

采购机构： 喀什地区公共资源交易中心

采购机构地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批市场内

联 系 人：朱文财

联 系 电 话： 0998-5885138

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联 系 电 话：0998-2597200   2597000

第4章投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：喀什地区第二人民医院 地 址：喀什市健康路1号 电 话：18909982199 |
| 1.2 | 采购代理机构：喀什地区公共资源交易中心 地址：喀什地区疏附县商贸园区疆南农批电子交易大楼 业务联系人：朱文财 电话：0998-5885138 |
| 1.3.4 | 合格投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； 3.法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件； 4.近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； 5.投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； 6.投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； 7.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动；（以招标代理或招标人查询为准）； 8.参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； 9.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 10.缴纳投标保证金有效凭证； 11.本项目不接受联合体投标。 注：1、“提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：是（是、否）（潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果）。行业类型：软件和信息技术服务业 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：350万元 本项目最高限价：350万元 |
| 8.1 | 本项目不分包。 |
| 12 | 投标保证金形式：☑保函 ☑ 电汇 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：70000元 投标保证金收款人：喀什地区公共资源交易中心 开户行：中国建设银行股份有限公司疏附支行 银行账号：65050174602600000509-000003 行号：105894200029 1.打款时必须注明投标保证金项目名称或项目编号（否则视为无效打款）。到账截止时间：投标截止时间前（以到账时间为准，节假日除外）。 2.本项目不需要换取收据，银行汇款凭证用于投标保证金证明。如因投标人自身原因打款不成功的，代理公司不承担任何责任。 3.中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，保证金收受机构根据中标人提供的打款凭证及时办理投标保证金无息退还手续。 4.未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还，保证金收受机构根据未中标人提供的打款凭证及时办理退还投标保证金手续。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90日历日 |
| 14.1 | 1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA、翔晟CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。联系方式： （1）新疆CA服务热线0991-2819290（喀什办理地点喀什东城喀什市行政审批局一楼企业服务专区数字证书窗口，联系电话15001465669） （2）翔晟CA服务热线025-66085508（总部24小时电话）（喀什办理地点：喀什市东城行政审批局一楼28号窗口13150441724（喀什现场24小时电话） 2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。否则，届时其投标将被拒绝。 7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆网超供应商服务二十群：35547618（如已加入1-19群，无需重复加入），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 8.各供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子投标文件。投标供应商的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） 9.各供应商在投标截止时间前将“投标文件”上传至政采云平台。投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”与“商务及技术文件”两部分合并成一册。投标文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章，并以PDF格式上传至政采云开评标平台（投标文件为正本扫描件）。 10.解密时长为30分钟。 11.投标人须提供备份的投标文件。 |
| 16．1 | 投标截止时间：2023年10月24日11:00（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2023年10月24日11:00（北京时间） 开标地点：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：3 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的3%计算向下取整至万元（不得超过政府采购合同金额的10%）。 履约保证金形式：电汇或企业账户网银汇款。 提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式及用途。 履约保证金收款人：喀什地区第二人民医院 |
| 32 | 本项目无中标服务费 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否（是、否） |
| 34.3 | 反腐倡廉监督电话/邮箱：0998-2597200 2597000 |
| 36.3 | 联系部门：喀什地区第二人民医院或地区公共资源交易中心 联系电话：18909982199 0998-5885138 |

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | 独立承担民事责任能力的企业、事业、自然人，提供营业执照等经营性证件； |  |  |  |  |
| 2 | 法人身份证明或法人授权委托书（含法人身份证复印件）和被授权人身份有效证件; |  |  |  |  |
| 3 | 近两年任意一年的财务审计报告（新成立公司提供开标前三个月内任意一个月有效银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 4 | 投标企业依法缴纳近 6 个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |  |  |
| 5 | 投标企业提供税务部门出具的近 6 个月任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(信用服务-重点领域严重失信主体名单查询-搜索栏输入单位全称-截图)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动； |  |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |  |
| 8 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金有效凭证； |  |  |  |  |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

第5章  项目清单及技术规格

一、总体要求

1.系统上线后需要保证历史影像数据的完整性：迁移过程中，不得出现历史数据丢失，或者数据残缺等情况。若在数据迁移涉及的费用由中标方全额承担（双方费用），我院不再承担相关费用；（提供承诺函）

2.系统需要方便科室进行数据监控、日常管理，利用服务器和专有网络，将硬件技术与软件信息化建设相结合，满足医院病理科在各个工作流程的管理要求，实现科室内部数字化、科学化、制度化管理。

3.支持远程异地备份服务，定时将数据库备份文件传递到异地服务器，确保本地服务器可能出现的物理灾难等。（提供承诺函）

4.支持远程病理会诊平台，有病理医生集团可以对接国内病理专家的远程会诊及相关病例研讨会等支持，与病理信息管理系统属于同一研发平台。（提供承诺函）

5.此次建设PACS系统需要无缝对接我院现有的HIS、病历、预约平台、线上就医等系统，费用包含在此次招标内，医院不再支付接口费。（提供承诺函）

6.PACS系统需要按照我院的既定目标进行建设和改造，需要按照电子病历评级6级及互联互通4甲对检查科室及PACS系统的要求进行建设或接口对接，医院不再支付其他改造费用。（提供承诺函）

7.此次建设需要连接我院（包括所有分院在内）所有的影像设备，并预留不少于12个影像设备接口。（提供承诺函）

8.需实现医院内影像数据的关联浏览，可以建立以患者为中心的影像数据采集归档，向医院的临床科室提供患者多期多模态的数据调阅、关联处理服务。（提供承诺函）

9.所投PACS/RIS系统须具有高度的可靠性，完善的应急方案。当整体网络发生故障时，提供网络和本地单机的切换方案，优先保证检查工作不停顿，当系统从故障中恢复后，应当提供故障期间数据的自动转移方案。（提供承诺函）

10.所投PACS/RIS系统须具备虚拟化软件部署能力。（需提供经验证明）

11.系统符合国家卫健委《电子病历应用水平分级评价标准》、国家卫健委《医院信息互联互通标准化成熟度评价标准》，供应商需具备系统建设经验。（需提供经验证明）

12.RIS（包含超声、内镜、病理）系统与PACS系统须采用一体化设计（非OEM产品），使用同一数据库。（需提供经验证明）

13.PACS/RIS系统须具有调阅一幅10M CR图像小于5s；在5个工作站并发操作，打开一幅10M CR影像的响应时间小于10秒（在百兆网络环境下）。（需提供测试报告）

14.PACS/RIS系统须具有医学影像人工智能研发发展方向的能力，具备自主研发的计算机辅助检测系统。（需提供计算机软件著作权证书）

15.PACS/RIS系统应涵盖但不限于CT、MR、放射、彩超、内镜、病理、DSA、钼靶等医院各类影像设备。

16.建立健全的全流程质量管控体系，基于影像预约/检查/诊断实现全面的质控管理，通过层层质控以确保影像检查诊断的质量及规范程度。

17.投标人需要提供详细的实施及解决方案，为提供高效人性化服务、营造良好的就医环境，通过影像检查预约服务登记中心、就诊队列呼叫系统、取结果提醒及一站地取结果等系统服务，有效缓解“三长一短”现象，优化患者检查流程、完善患者检查各阶段的信息告知、提升患者服务。

18.要求健全全流程质量管控体系，基于影像预约、检查、诊断实现全面的质控管理，通过层层科学的质控手段确保影像检查诊断的质量。

19.要求实现临床与医技影像的全面信息交互，实现满足评级要求的检查闭环、危急值闭环。

20.新增数据库服务器需购买杀毒软件及防勒索授权点位，应用服务器需购买杀毒软件点位，均由中标商承担。（提供承诺函）

二、项目参数要求

（一）项目清单

| 序号 | 系统名称 | 模块明细 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧病理信息管理系统 | 病理登记系统 | 1 |  |
|  |  | 取材管理系统 |  |  |
|  |  | 脱水管理系统 |  |  |
|  |  | 包埋管理系统 |  |  |
|  |  | 制片管理系统 |  |  |
|  |  | 染封管理系统 |  |  |
|  |  | 冰冻制片系统 |  |  |
|  |  | 细胞制片系统 |  |  |
|  |  | 分子病理管理系统 |  |  |
|  |  | 病理诊断系统 |  |  |
|  |  | 病理远程会诊系统 |  |  |
|  |  | 特检管理系统 |  |  |
|  |  | 归档管理系统 |  |  |
|  |  | 试剂耗材管理系统 |  |  |
|  |  | 质控管理系统 |  |  |
|  |  | 统计分析系统 |  |  |
|  |  | 固定资产管理系统 |  |  |
|  |  | 科室运营监控系统 |  |  |
|  |  | 免疫组化人工智能分析系统 |  |  |
| 2 | 影像中心服务 | 核心管理系统 | 1 |  |
|  |  | 设备连接系统 | 1 |  |
|  |  | 存储管理系统 | 1 |  |
| 3 | 医技预约系统 | 检查预约系统 | 1 |  |
|  |  | 资源配置与统计系统 | 1 |  |
|  |  | 排队叫号系统 | 1 |  |
| 4 | 综合管理系统 | 配置管理系统 | 1 |  |
|  |  | 查询统计系统 | 1 |  |
|  |  | 质控管理系统 | 1 |  |
|  |  | 排班绩效系统 | 1 |  |
|  |  | 晨读管理系统 | 1 |  |
|  |  | 随访管理系统 | 1 |  |
|  |  | 教学考试系统 | 1 |  |
|  |  | 文档管理系统 | 1 |  |
|  |  | 危急值闭环管理系统 | 1 |  |
| 5 | 放射管理系统 | 检查登记系统 | 1 |  |
|  |  | 技师管理系统 | 1 |  |
|  |  | 护士管理系统 | 1 |  |
|  |  | 影像诊断系统 | 1 |  |
| 6 | 肿瘤病灶追踪系统 | 影像处理模块 | 1 |  |
|  |  | 辅助测量与标注模块 | 1 |  |
|  |  | 图像显示模块 | 1 |  |
|  |  | 三维后处理模块 | 1 |  |
|  |  | 病灶浏览和管理模块 | 1 |  |
| 7 | 超声管理系统 | 检查登记系统 | 1 |  |
|  |  | 超声诊断系统 | 1 |  |
| 8 | 内镜管理系统 | 检查登记系统 | 1 |  |
|  |  | 内镜诊断系统 | 1 |  |
| 9 | 肺功能 | 检查登记系统 | 1 |  |
|  |  | 影像诊断系统 | 1 |  |
| 10 | 历史数据继承 | 历史数据集成服务 | 1 |  |
| 11 | 临床业务系统交互接口 | 电子申请单接口 | 1 |  |
|  |  | 电子病历接口 | 1 |  |
|  |  | 临床影像阅览服务 | 1 |  |
| 硬件部分 |  |  |  |  |
| 序号 | 硬件名称 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 服务器 |  | 1 |  |
| 2 | 工作站电脑1 |  | 35 |  |
| 3 | 工作站电脑2 |  | 5 |  |
| 4 | 激光打印机 |  | 20 |  |
| 5 | 叫号小屏 |  | 24 |  |
| 6 | 双屏取材电脑 |  | 1 |  |
| 7 | 高拍仪 |  | 1 |  |
| 8 | 条码扫描枪 |  | 15 |  |
| 9 | 三防平板电脑 |  | 4 |  |
| 10 | 标签打号机 |  | 1 |  |
| 11 | 激光包埋盒打号机 |  | 1 |  |
| 12 | 激光玻片打号机 |  | 1 |  |
| 13 | 智能语音输入麦克风 |  | 1 |  |
| 14 | 病理自助报告机 |  | 1 |  |
| 15 | 包埋盒批量识别系统 |  | 1 |  |
| 16 | 病理切片扫描仪 |  | 1 |  |

（二）智慧病理管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 系统总体描述 | 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设、维护、使用的低成本、可靠性、安全性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性，以保证医院在不断发展壮大形势下的管理需要； |
|  |  | 在技术上，支持Oracle/MySQL等主流数据库，使用消息通信系统如RabbitMQ/ActiveMQ等MQ系统进行系统模块解耦，使用Redis等内存数据库进行数据缓存加速； |
|  |  | 系统包含病理信息管理、全流程追溯、质控、智能化诊断的完整功能，符合医疗器械生产标准与安全规范； |
|  |  | 系统具备软件测评报告；（提供该测评报告复印件） |
|  |  | 系统具备安全评测报告；（提供该测评报告复印件） |
|  |  | 系统支持B/S架构（需要保证客户端浏览器稳定性和兼容性，同时兼容IE、Firefox、Google Chrome、Safari、Opera等主流浏览器）；（提供诊断页面使用以上浏览器进行报告发布的功能截图） |
|  |  | 软件整体支持国产化系统的部署，包括但不限于：欧拉、中科红旗等。（提供在以上系统实际部署运行的后台展示的功能截图）； |
|  |  | 应有数据库登录用户权限管理、有完善备份功能和完备的恢复功能； |
|  | 系统接口 | 需将现有系统中的病理数据等主要资料进行转移，整体迁移到新系统中，方便病理科对旧病例的查询，并提供历史病理检查的自动提示； |
|  |  | 平台接口：根据平台接口要求，提供相应数据满足病理信息互联互通，完成医院互联互通评审要求。 |
|  |  | 支持对接LIS、PACS、EMR、手术麻醉、数字切片文件管理系统和体检系统，便于病理医生在病理诊断中查阅患者临床资料，且可根据需要直接调取病历、手术记录、影像、检查检验结果等，实现无纸化流程； |
|  |  | 支持对接CA系统，提供电子签名功能； |
|  |  | 支持对接短信平台，便于在特定场景下实现医患便利沟通； |
|  |  | 全流程病理信息管理系统支持对接数字切片扫描仪，将数字切片上传系统，便于多学科会诊，远程会诊，数字化归档。同时实现（带标签）玻片的自动识别，自动上传，自动绑定系统对应数据，为病理全科数字化办公及数字切片永久存储提供基础支持； |
|  |  | 支持对接标签打号机，实现各环节通过系统便捷打印系统数据标签； |
|  |  | 支持对接高拍仪，可在登记阶段拍摄纸质申请单； |
|  |  | 支持对接光学摄像头或带标准TWAIN32接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像； |
|  |  | 支持对接细胞学、分子检验设备，如TCT、HPV、分子检测设备，实现数据回传系统并绑定病理号； |
|  |  | 支持同包埋盒打印机进行对接，可预打印，预打印时可批量打印，也可单个打印，打印时自动为病例生成蜡块； |
|  |  | 支持同玻片打号机进行对接，可从系统发起切片打印命令； |
|  |  | 支持对接免疫组化设备，自动打印标签，显示此次打印结果，打印失败的病例可重新打印。 |
|  | 病理登记模块 | 支持自动获取电子申请单信息和手工录入病人相关信息完成登记；根据需求支持手动排号； |
|  |  | 支持拒收不合格标本，并记录不合格标本拒收原因，系统生成统计报表，可通过标本类型、日期、送检科室进行统计分析；重复接收拒收标本时，可呈现上次拒收原因； |
|  |  | 录入标本完成后，可打印患者回执单或条码单，详细写明取报告的时间和地点，患者可在自助机上自助取报告； |
|  |  | 支持标本分类录入，支持按照本院、外院分类，支持按照常规病理、冰冻、细胞学分类；支持按亚专科进行分库录入； |
|  |  | 支持同名检测并提示，可使用身份证号、住院号、临床号、姓名、年龄进行同名检测匹配；并支持身份证号码合法性校验，支持病例隐私操作； |
|  |  | 支持按病理号、姓名、送检科室、日期、诊断结论进行模糊搜索标本信息； |
|  |  | 记录送检标本的详细信息，包含标本名称、标本数量、标本类型、采集部位、标本固定方式、固定时间、离体时间、接收时间、接收人，便于后期信息追溯； |
|  |  | 登记录入时，支持针对不同送检项目提供定制化的录入界面，以记录不同送检项目的特有信息：如会诊的蜡块、玻片、白片信息、原病理号；分子的检测项目、原病理号、执行材料；细胞学的玻片信息； |
|  |  | 分子病理登记时，自动识别分子执行依赖的原病理号； |
|  |  | 细胞登记时，可以追加是否要执行细胞蜡块； |
|  |  | 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件；系统内提供电子书数据库，可直接查询； |
|  |  | 支持根据病例所处状态筛选病例，病例状态包括取材、制片、初诊、草稿、待打印、已打印； |
|  |  | 病例查询列表应支持自定义展示列；为临床医生提供多种报告查询方式（病历系统、手机等）； |
|  |  | 支持按照特检试剂及其结果进行查询； |
|  |  | 支持保存一组查询条件为用户个性查询配置。 |
|  | 取材管理模块 | 根据不同标本类别，自动过滤出对应的巨检描述模板，用户可对描述模版内容增加、修改和删除； |
|  |  | 提供符号快捷栏，当不使用巨检模板时，可通过符号快捷栏快速录入巨检描述； |
|  |  | 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息；取材界面可看历史诊断记录； |
|  |  | 支持区分登记未取材/已取材信息，并提供列表查询。有补取要求的病例列表，补取列表中的病例界面需显示开单医生及补取医嘱说明 |
|  |  | 支持将巨检描述和取材明细打印在申请单上。需要补取时支持补打，补打时用户可实时调节补打申请单位置。 |
|  |  | 支持取材时自动提示该病例历史检测既往病例，可查看包括冰冻，常规，细胞学，免疫组化等检测信息。 |
|  |  | 有“附言”记录功能，可选“用完”、“脱钙”、“保留”等内容用来记录取材的特殊要求； |
|  |  | 记录取材时间、取材医生和记录人员信息，可用于工作量统计； |
|  |  | 进行取材明细记录，可记录包埋数、材块数、备注信息； |
|  |  | 可根据取材明细打印出取材工作单； |
|  |  | 支持对接大体录像设备，脚踏板，可通过脚踏开关控制设备拍照，对取材过程分阶段自动录像，并可一键查询某病例对应的取材录像； |
|  |  | 支持对取材剩余标本进行管理，包括标本存放位置记录、补取自动提醒、标本定期清理； |
|  |  | 系统可自动提示冰冻快速诊断结果，根据冰冻结果确定取材要求。 |
|  |  | 术后冰冻的取材应自动继承术中冰冻取材信息； |
|  |  | 冰冻取材时可自动为冰冻生成冰对； |
|  |  | 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息； |
|  |  | 取材支持语音输入，实时自动转成文字存储，语音输入识别准确率高于99%。 |
|  | 脱水管理模块 | 系统自动显示待脱钙的材块列表。 |
|  |  | 系统可自定义脱钙所需时间，当脱钙开始时，经过自定义时间后，材块可自动完成脱钙，并记录相关信息。 |
|  |  | 支持按脱水框为单位，进行脱水批量操作，可一键开始、结束； |
|  |  | 脱钙标本，额外走脱钙流程，脱钙结束后才可脱水; |
|  |  | 支持记录上机历史记录、管理取材脱水交接过程，保存上机图片； |
|  |  | 支持通过安卓平板电脑管理脱水流程，控制脱水开始、结束； |
|  |  | 支持通过包埋盒批量扫码装置对包埋盒批量识别。支持自动对比识别到的编号与系统原有编号，并通过颜色标记错误；支持选择对应上级脱水机；支持核对当天所有脱水样本进行统计，提示遗留样本。（提供实际运行场景的视频，同时提供真实应用场景，并说明终端客户名称，联系方式，支持回访确认。） |
|  |  | 支持快速核查当日未上机蜡块情况，可查看未上机蜡块明细； |
|  |  | 支持实时提醒脱水机所使用的试剂、耗材的消耗情况、使用过期时间。 |
|  | 包埋管理模块 | 系统自动展示当前包埋盒中蜡块的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对； |
|  |  | 支持包埋盒扫码核对，扫码后记录自动变为已包埋； |
|  |  | 支持当日包埋工作记录的打印输出，并可打印出当日包埋的蜡块号区间； |
|  |  | 支持对取材不合格的包埋盒录入取材不合格信息，并可统计查询； |
|  |  | 支持蜡块列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照脱水人员、脱水时间进行查询； |
|  |  | 进行全流程追踪时，支持通过平板电脑对包埋环节进行管控，上述功能均可在平板终端呈现。 |
|  | 制片管理模块 | 系统自动提示所有未切片的病例列表，或是有技术医嘱切片列表； |
|  |  | 医生在报告站开出了重切深切医嘱，切片站可以自动给技术员以提示，以及时处理； |
|  |  | 支持切片列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照包埋人员、包埋时间进行查询； |
|  |  | 切片医生，诊断医师可对HE切片，IHC切片分类评价，用户可管理切片质控评分标准及相应分值，评价时根据选择评价项自动做切片分级； |
|  |  | 支持操作员对上一级操作员进行评价。如取材操作员可对标本进行评价，脱水操作员可对取材进行评价、切片操作员可对包埋进行评价、诊断医生可对染色、切片、包埋及整体制片质量进行评价； |
|  |  | 进行全流程追踪时，支持通过安卓平板电脑对接扫码枪和玻片打号机，扫描包埋盒后打印对应切片，同时在系统中可记录相关信息，预打印场景下支持包埋盒玻片扫码双核对校验。 |
|  | 染封管理模块 | 系统可以列表形式自动提示当前病理号的其他切片的染色情况； |
|  |  | 系统可自动提示所有已切片但尚未进行染色确认的病例列表； |
|  |  | 系统可批量完成切片的染封开始、结束； |
|  |  | 支持染封列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，医嘱支持多选，支持按照切片人员、切片时间进行查询； |
|  |  | 进行全流程追踪时，支持通过安卓平板电脑对染封过程进行追踪，可批量追踪一批切片的染色开始结束操作。 |
|  | 冰冻制片模块 | 支持独立的冰冻制片流程，提供临床冰冻预约机制； |
|  |  | 冰冻病例自动加做常规，诊断结果自动关联； |
|  |  | 支持打印冰冻头专用小标签纸； |
|  |  | 自动统计冰冻常规符合率。 |
|  | 细胞制片模块 | 独立的细胞制片流程，打印切片标签； |
|  |  | 支持对接宫颈细胞智能分析系统，分析结果自动关联病例； |
|  |  | 支持对宫颈细胞诊断报告TBS分级统计； |
|  |  | 支持细胞蜡块制作流程，并支持对蜡块进行免疫组化等医嘱执行操作。 |
|  | 分子病理管理模块 | 支持接收分子病理医嘱并进行处理； |
|  |  | 支持分子病理工作量统计，状态统计； |
|  |  | 支持数各种分子病理报告，采用CAP标准格式； |
|  |  | 分子病理报告支持所见即所得的编辑方式，对数据结果智能化判断 |
|  |  | 支持同PCR、二代测序等设备对接 |
|  |  | 临床开具的分子检测项目单能够自动与患者关联，分子诊断系统具备各类型诊断报告模板，并能根据科室需求快速编辑模板。 |
|  | 病理诊断模块 | 可按大分类和细分病理库分列展示诊断列表； |
|  |  | 可在诊断界面查看病例的基本信息、临床资料、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容；可调取相应的图片； |
|  |  | 支持录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果等诊断报告项目；病理切片摄图界面较大、清晰，可编辑，图片可保存至本地；图像格式可以是JPEG、AVI、BMP或TIF； |
|  |  | 报告常用词、报告格式支持自定义编辑；诊断用词具有纠错功能，如癌瘤提示等； |
|  |  | 可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化、分子病理等，发出的内部医嘱在相应的操作员操作界面上有相应提示，特检医嘱的结果应支持快捷导入诊断意见； |
|  |  | 诊断下特检医嘱时，支持写备注，支持保存私人套餐，保存私人套餐时支持调整试剂顺序； |
|  |  | 下特检医嘱时，支持对重复试剂进行提醒； |
|  |  | 分子诊断应支持根据肿瘤细胞比例，数量，判定分子检测是否合格； |
|  |  | 可发起科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊”列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例，可增加、修改、删除自己的科内会诊意见。会诊意见专家之间相互不可见，待会诊意见全部提交后，会诊意见才对最终审核者可见； |
|  |  | 可对病例进行随访标记，系统会自动加入“需随访病例”列表并进行提示，可录入并保存随访结果，并可继续随访或结束随访； |
|  |  | 可对感兴趣的病例进行收藏管理，系统会自动加入到“我的收藏夹”列表并进行提示，医生可以导出自己的收藏夹病例列表； |
|  |  | 可查看病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况； |
|  |  | 适应病理报告三级医生负责制，提供定向复片、多级复片功能，初诊意见和复片意见应都有独立记录； |
|  |  | 提供补充报告功能，并可以添加多份补充报告，多份补充报告应展示最新一份补充报告的状态； |
|  |  | 支持查看最近打开病例，可快速跳转到之前打开过的诊断界面，可在几个诊断界面之间进行快速切换； |
|  |  | 诊断界面支持快捷查询，支持通过病理号、姓名、住院号、门诊号查询；常规报告审核时，对该病例的冰冻报告进行自动匹配，提示填写诊断是否规范； |
|  |  | 支持批量签发；可同时打开多个界面，如：诊断界面、查询界面、病历界面等； |
|  |  | 支持批量打印病理报告底单； |
|  |  | 冰冻诊断界面应能查看术中冰冻和术后冰冻的诊断结果；同时对冰冻切片实行危急值闭环管理：术中冰冻恶行肿瘤病例出现切缘阳性，或术中冰冻诊断出现良恶性判断原则性错误或诊断明确错误影响治疗的病例； |
|  |  | 提供乳腺癌RCB分级辅助诊断工具； |
|  |  | 诊断时可选择具有分子诊断价值的蜡块，作为分子病理默认执行蜡块，后续患者做分子病理时，默认执行此蜡块； |
|  |  | 诊断报告预览时，可对样式（字体，间距）进行微调，以适应极端情况下报告展示不友好的问题； |
|  |  | 对即将超时的和已超时的病例，应给予提醒； |
|  |  | 可进行数字阅片，并在数字阅片中进行标记、测距、截图操作，截图可导入到诊断界面； |
|  |  | 可通过扫描玻片快速进入对应病例的诊断界面； |
|  |  | 报告中，支持对常规H&E,IHC等数字切片进行定量分析，包括：细胞计数、阳性细胞计数、阳性面积占比计算等，并可对数字切片质量进行自动评价； |
|  |  | 支持40余种结构化报告模板，并可在后台进行配置修改该结构化报告模板，报告模板的编写界面和预览界面应展示友好； |
|  |  | 结构化报告模板包括但不限于如下：胃肠道间质瘤、乳腺新辅、胃肿瘤、乳腺癌、食管癌、卵巢癌、子宫肿瘤、肝癌、肾癌、前列腺癌、膀胱癌、肺癌、淋巴组织、小肠肿瘤、唾液腺（需提供以上报告模板截图） |
|  |  | 提供国际先进的标准报告模版，如CAPS模板等，并可根据院方需求进行定制化修改，对于国际化模板，应能给出中英文版本，便于进行国际学术交流，提供不少于5种系统内截图的中英文报告模板； |
|  |  | 提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“犹豫期”； |
|  |  | 可向临床发送通知，告知延迟打印报告和缴费补费等信息；诊断界面可填写临床病理联系，并可导出； |
|  |  | 支持诊断模板自定义，支持分子病理诊断报告中提供所见即所得的富文本编辑器（参考Word编辑器的工具栏、可调节字体、斜体、加粗、颜色等等）。 |
|  |  | 提供WHO分级诊断标签，诊断时可对病例进行精细化标签管理，诊断标签可用于科室的诊断业务的相关查询与分析，并支持统计； |
|  |  | 诊断时支持对切片进行评价，评价采用扣分制，默认为满分； |
|  |  | 提供会诊预开单功能，解决送检不全、执行滞后的问题。预开单时，诊断医生选择后续需要做的特检指标，当患者将材料补齐后，在登记时绑定预开单时的特检医嘱。 |
|  | 远程会诊模块 | 支持在“诊断页面”一键发起远程会诊，可快速在诊断页面选择会诊平台与会诊专家，无需跳转页面。且支持在会诊平台发起会诊申请，可在病理系统内查看到申请病例并进行诊断，诊断结果可回传到远程会诊平台（需提供视频文件） |
|  |  | 远程诊断平台主要功能：疑难病理远程会诊、冰冻远程会诊、病理质控。需提供会诊平台整体说明文档，包含各部分主要功能模块截图； |
|  |  | 支持多系统使用：Windows/IOS/Android系统，电脑、平板、手机。保证科室老师在医院以外可进行实时诊断。需提供各类终端设备平台阅片界面截图； |
|  |  | 可同时上传数字切片、大体图像、影像检查图像、病史信息、临床诊断、word文档说明、备注等，集成完整病例信息进行远程诊断。需提供病理远程诊断系统软件二类医疗器械注册证及其功能演示视频文件。 |
|  | 特检管理模块 | 系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表； |
|  |  | 免疫库标记物可自定义，可配置免疫组化标记物关联的执行设备，并自动打印标记物标签； |
|  |  | 可从特检医嘱信息中提取病例信息、标记物名称等内容，来自动生成免疫组化切片等切片条码标签，并打印出来； |
|  |  | 免疫组化染色完成并确认后，状态体现在诊断界面； |
|  |  | 提供预设免疫组化套餐，套餐可根据实际应用分共有和私有项； |
|  |  | 可追溯免疫组化、分子病理、特殊染色制片过程； |
|  |  | 支持展示病例标记物，非必要情况下默认收起标记物详情，必要时可展开列表查看标记物详情； |
|  |  | 免疫组化工作站界面支持多维度排序，维度包括病理号、标记物、申请医生； |
|  |  | 支持对特检进行全流程管理，包括开单、确认缴费、确认执行、打印标签、打印工作单、上机、打印工作单交接等； |
|  |  | 支持先做后补费、重复不收费、预收费，管理实收与应收金额，并可实现特检收费统计，查看实收与应收不一致明细。 |
|  | 归档管理模块 | 支持新建、修改、删除归档仓库，按未归档、已归档直观显示归档病例数据； |
|  |  | 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请，支持借阅单归还管理； |
|  |  | 售卖白片、HE片时，支持自动发起技术医嘱； |
|  |  | 支持切片、蜡块借阅并打印借阅申请单，支持发起借阅申请并将申请信息自动发送； |
|  |  | 支持将会诊病例推送给对应审核人员，支持还片时录入外院诊断意见并自动通知相关诊断医生； |
|  |  | 支持使用玻片批量识别装置拍摄晾片盘批量识别玻片从而实现批量归档； |
|  |  | 支持使用设备自动识别包埋盒，实现包埋盒批量归档功能。 |
|  | 试剂耗材管理模块 | 支持管理科室耗材档案，可通过文件批量导入；对危化品进行管理； |
|  |  | 支持耗材入库操作，入库时自动生成批次号，并生成标签； |
|  |  | 支持耗材出库操作，出库时自动扣减库存余量，余量不足时可提醒耗材管理员； |
|  |  | 支持以每一批次入库的维度记录试剂性能验证记录； |
|  | 质控管理模块 | 提供符合三甲医院要求的质控指标和科室管理的统计分析功能，并提供病理实验室质控； |
|  |  | 指标列表，质控指标包括： 1)百张床位医师数 2)百张床位技师数 3)HE切片优良率 4)特检切片优良率 5)标本规范固定率 6)术中冰冻及时率 7)组织诊断及时率 8)细胞诊断及时率 9)分子室内合格率 10)分子室间合格率 11)免疫组化合格率 12)细胞诊断符合率 13)常规冰冻符合率 14)外院会诊符合率 |
|  |  | 支持选定时间段、统计时间维度、不达标病例详细信息，针对抽检项目可创建质控任务，质控结果可以一键导出，且支持持续追踪改进点。 |
|  | 统计分析模块 | 支持统计一段时间内送检病理的数量，统计维度包括病理库、病理号； |
|  |  | 支持统计一段时间内各取材医生所取材的材料数量，统计维度包括病例、标本、蜡块； |
|  |  | 支持统计诊断工作量，支持查看诊断明细； 支持统计免疫组化、特殊染色各标记物开单数量； |
|  |  | 支持统计一段时间内技术组工作量，统计维度包括蜡块数量、切片数量，可查看工作量分布情况； |
|  |  | 支持统计特检收费情况； |
|  |  | 支持会诊量统计。 |
|  | 固定资产管理模块 | 支持实验室仪器设备的管理； |
|  |  | 支持仪器设备的入库，使用，维护，报废，运行情况管理； |
|  |  | 支持对仪器设备编号并生成二维码，在日常维护记录时通过扫码进行记录。 |
|  | 免疫组化人工智能分析（AI）模块 | 支持免疫组化定量分析：根据切片中细胞核免疫组化抗体染色标记进行定量分析，并根据染色的强度对细胞进行分级，对阳性细胞按染色强度进行1+，2+，3+分类，并给出Hscore评分； |
|  |  | 支持面积定量分析：分析单张组织切片，对至多三种染料的染色强度进行定量分析，根据染色强度进行阴性，1+，2+，3+的划分，统计各种染色强度的面积以及阳性占比； |
|  |  | 支持组织分型：应用实例学习的方法，根据人工划分的实例进行学习，对整个切片中组织进行分类区分，可以与分析模块联合使用，进行深度分析。 |

（三）影像系统中心服务参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心管理系统 | 系统支持ORACLE、SQLSERVER等大型关系型数据库的应用； 系统支持UNIX、Linux及Windows操作系统等多种平台的应用； 支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 图像存储支持非压缩，JPEG、JPEG2000无损、有损压缩及文件级的压缩。 图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。 ▲系统支持负载均衡设计，确保系统在检索查询“百万级”数据业务的高效率。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 ▲系统具备高度的可靠性，提供完善的应急方案。当整体网络发生故障时导致脱机状态时，优先保证检查工作不停顿，当系统从故障中恢复后，支持数据重新上传。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） 系统具有高可靠性设计，支持热备和热切换，确保业务连续性。 ▲系统采用SSL安全传输机制，实现信息的加密安全传输。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） ▲系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。影像调阅（或加载）速度桌面端响应时间≤1.5秒。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） 影像一致性输出要求，保证影像在采集、显示、打印等设备设施上呈现的样式和形态是完全一致；需通过IHE PDI Profile中PC ACTOR测试验证。 ▲支持配置策略的自动化归档，实时查看归档状态信息。系统和服务器时间可以与统一授时服务器时间同步，支持系统一致性时间约定模型。通过IHE-ITI CT Profile中Time Server ACTOR的测试验证。 ▲系统应能够远程管理和维护，应有使用者行为Log。支持查账跟踪与节点安全模型。通过IHE ITI ATNA Profile中SA-Secure Appication ACTOR的测试验证。 ▲系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制；支持信息审计和节点认证。提供影像传输、存档、调阅的日志记录功能。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） ▲提供影像数据快速查询、调阅与显示；用优化的算法进行数据库管理，保障海量数据存储与检索，确保系统在检索查询“百万级”数据业务的高效率。（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） |
| 2 | 设备连接系统 | 支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，包括CT、MR、CR、DR、数字胃肠、超声、胃镜、肠镜等80台设备。 PACS/RIS服务器支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP 、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。 可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。 能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。 通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率。（本项目不含设备采集卡） |
| 3 | 存储管理系统 | 支持独立的存储局域网络，归档等大数据操作不影响业务系统带宽。 存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。 能够管理DICOM影像、非DICOM影像、图文报告、PDF文档等临床数据。 支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。 存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力。 ▲提供DICOM JPEG有损及无损压缩算法的传输和存储；压缩比例大于2:1；（提供国家认可的第三方测试机构的测试证明） ▲支持标准DICOM PDI(便携式DICOM影像数据)的导入功能，能够将历史数据归档到PACS系统中。支持便携式影像数据模型，需通过IHE PDI Profile中PMI- portable media Creat ACTOR 测试验证。 ▲支持原PACS数据导入后显示读取功能，实现标准DICOM PDI(便携式DICOM影像数据)的读取功能，可以浏览历史影像及报告信息；支持便携式影像数据模型，需通过IHE PDI Profile中ID- image display ACTOR 测试验证。 存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。 |

（四）医技预约系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查预约系统 | 支持集中预约。 集中打印（补打）检查指引单：批量或单独打印预约检查单。 支持批量到诊/取消到诊。 支持批量预约/批量取消预约。 支持临床预约。 支持自助预约。 支持按操作者登录权限显示预约设备。 |
| 2 | 资源配置与统计系统 | 预约资源基本信息维护，包括设备的地址及设备信息录入等。 预约方案信息维护：各设备的使用时段维护。 周方案维护。 预约规则策略维护：检查的注意事项维护。 注意事项维护。 检查项目维护：HIS的检查项目拆分。 日方案批量维护：针对节假日或特殊日期的日方案维护。（需提供系统应用截图） 部门规则限定维护：服务于分配策略的申请部门限定。 多部位列表维护：维护检查项目的多部位关系。 按设备类型统计预约数量。 按设备明细统计预约数量。 按患者类型统计预约数量。 按申请科室统计预约数量。 按分诊员统计工作量。 设备日使用情况统计。 预约日志综合查询。 |
| 3 | 排队叫号系统 | 提供电子叫号，大屏队列显示。 提供多层队列（候诊队列、诊室队列等）。 提供多种算法（静态、动态等）队列排序。 提供不同队列不同算法。 叫号大屏幕支持个性化定制。 提供可视化的排队安排界面，可快速对队列进行安排和调整。 提供登记台呼叫和检查室呼叫两种呼叫模式。 提供姓名中英文自动转换。 医生和登记分诊操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、批量呼叫、选择呼叫等功能。 |

（五）综合管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置管理系统 | 医院信息：医院信息的添加与修改与删除。 部门信息：部门信息的添加与修改与删除。 用户信息：用户信息的添加与修改与删除。 工作组信息：工作组信息的添加、修改与删除。 设备类型：设备类型的添加、修改与删除；检查项目匹配设备类型修改。 设备明细：设备明细的添加、修改与删除。 部位大类：部位大类的添加、修改与删除。 部位明细：部位明细的添加、修改与删除；部位明细匹配部位类型。 检查项目：检查项目的添加、修改与删除。 角色信息：角色信息的添加、修改与删除。 权限信息：权限信息的添加、修改与删除；权限与角色信息匹配。 参数信息：参数信息的添加、修改与删除。 |
| 2 | 统计查询系统 | 支持医院科室的医技/设备工作量，阳性率，机器和设备效益等统计。 支持表格、饼图、条形图、曲线图等方式显示统计数据和数据走向。 支持分组报表、聚合报表。 支持自定义报表基本信息。 支持报表按参数过滤及外部传参。 支持报表按权限查看。 支持报表导出功能。 支持列排序功能。 |
| 3 | 质控管理系统 | 支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。 支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。 支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。 支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。 支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。 支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。（需提供系统应用截图） 支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。 支持MAIL定期发送功能，提供定期向指定接收人发送质量周报的功能，发送内容为附件形式的质控评分统计和质控扣分明细报表内容。 |
| 4 | 排班绩效系统 | 医生工作岗位基本信息维护管理。 排班医生信息管理。 技师工作岗位基本信息维护管理。 排班技师医生信息管理。 报告难度系数设置。 业务参数为管理员配置，部分内容需要根据现场定制和修改。 根据岗位和日期，设置医生排班。 查看医生的排班信息。 根据岗位和日期，设置技师排班。 查看技师的排班信息技师排班计划调阅。 任务委托：讲本人的任务委托给别人或对别人委托的任务进行打回和接受操作。 任务人工分配：对已分配的任务进行再分配。 未分配任务：没有分配成功的任务，通过检查号或检查流水号来查询任务 检查状态查询：通过输入患者检查号查询已经分配的任务的报告状态。 任务状态查询：任务状态查询页面分为统计表，和统计图。 报告状态查询：报告状态查询页面分为统计表，和统计图。 医生工作量记录：通过岗位、医生、执行时间的查询条件查询每个医生对应的工作量、完成量、统计完成比例等。 岗位日均工作量：通过岗位、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，某岗位的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。 医生日均工作量：通过医生、开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，医生的日平均工作量、总工作量、平均工作系数、总工作系数等信息。 菜单设置：通过开始时间和结束时间等查询条件，统计某段时间内，分组的分配报告数量，分配报告难度总系数，完成报告数量，完成报告难度总系数等信息。 系统参数：查询该系统用户信息。 |
| 5 | 晨读管理系统 | 支持查看晨读历史记录信息。 支持晨读录入记录，晨读过程中提出的问题和回答，记录晨读总结。 支持晨读评价，对单次晨读活动进行评分。 支持参加晨读人员的签到功能。 支持参加晨读的人员设置。 支持晨读开始和结束时间设置。 支持在参加晨读人员中随机选择一人进行提问。 支持晨读统计信息。 支持晨读主题管理，按照周围单位进行每天晨读主题的维护。（需提供系统应用截图） 支持今日晨读案例，文档等基本信息展示。 支持近期晨读主持记录查看。 支持近期晨读活动查看。 支持根据日历查看晨读的主讲人信息。 支持晨读主讲人排班设置。 支持晨读人员请假管理维护。 支持我的案例，查看我参与的晨读案例。 支持我的晨读，记录查看个人作为主讲人进行的记录查询。 |
| 6 | 随访管理系统 | 支持开展影像随访，建立随访报告。 支持在线抽取相关影像检查、临床病历的医疗信息，建立以出院诊断、病理诊断为最终依据的随访业务。 支持评价影像诊断的定性、定位准确情况，促进影像诊断业务水平的提高。 |
| 7 | 教学考试系统 | 支持影像案例管理。 支持管理考试活动，包括考试人员、批卷人员、考试时间等内容。 支持考试成绩统计查询。 支持考试试卷的选题策略设置。 支持对单选、多选、判断试题题库进行维护管理。 支持题库目录，维护考试题的分类。 支持影像题库，通过关联影像案例，维护该影像案例相关的单选、多选和判断题目。（需提供系统应用截图） 支持在线考试。 支持在线评卷，指定的评卷人为考试人员进行批卷。 |
| 8 | 文档管理系统 | 支持快捷便利的提供文件上传、下载等操作，支持超大文件的上传下载。提供了日常文件的维护、分享、权限和日志服务。 批量上传文件：支持选择一个或多个文件上传到选定的目录。支持直接拖拽文件到上传文件窗口来上传。 文件浏览：支持bmp/png/jpg/jpeg/gif图片浏览，支持txt文本浏览，支持pdf浏览，支持docx格式word文档浏览。 文件搜索：支持全局模糊搜索文件，支持在指定文件夹下搜索文件。 文件夹访问级别：支持指定小组下用户浏览文件夹的文件（分享文件）。 创建/修改/删除文件和文件夹：支持修改/删除指定的文件/文件夹名称，删除文件夹同时也删除该文件夹下所有文件，支持批量删除文件夹。 文件小组管理：支持新增、修改、删除小组；支持给小组分配组成员。 文件日志管理：支持记录当前全部用户文件操作记录，包括：用户名称、IP地址、操作类型、操作时间、操作内容等，便于对当前文件系统进行监控管理；支持多种条件查询日志。（需提供系统应用截图） |
| 9 | 危急值闭环管理系统 | 支持危急值上报，供诊断医生自主定义或选择危急值，并记录危机描述。 支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。 在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。 支持提交报告时弹窗提醒，例如“该报告已设置影像危急值，是否标记影像危急值？”。 支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。（需提供系统应用截图） 在浏览报告时，支持危急值信息显示。 支持将危急值信息发送给临床信息系统。 支持危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。 支持接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。 提供危急值客户端程序，与医生工作站连接部署，支持临床医生和护士接收并处理危急值。 提供电子沟通记录本，可替代科室纸质版危急值登记册，将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。 支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：检查科室、诊断医生、我的患者。 支持危急值信息统计，定制统计报表。 支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel。 |

（六）放射管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登记系统 | 支持检查登记/取消 检查单打印，可打印条码 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息 支持申请单拍摄、扫描功能 ▲支持预约工作流程规范功能。通过IHE SWF Profile中 PPSM Actor的测试验证。 支持检查的确认、取消和改变 英文姓名（拼音）自动输入 显示和查询病人检查状态 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到检查号、姓名、性别、年龄等信息 支持多个检查项目同时登记 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist 支持电子申请单 支持拍摄申请单 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置 |
| 2 | 技师管理系统 | 支持使用条码扫描的方式定位病人。 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 检查情况的记录。 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 支持重拍、补拍及紧急拍片。 支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。（需提供系统应用截图） 可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。 |
| 3 | 护士管理系统 | 分类管理：医用耗材分类信息录入并且维护。 项目管理：维护医用耗材型号、名称信息。 患者列表：按条件查询出特定的增强设备所做检查的患者信息。 宣教室录入：录入患者既往史、用药史、身高等基础信息。（需提供系统应用截图） 处置室录入：录入患者耗材使用信息。 检查室录入：录入并维护增强类药物的流速 药量 是否有副作用的信息。 授权管理：上传知情同意书、维护知情同意书并且对知情同意书进行权限维护。 特定患者签字：系统自动判断患者是否需要签署知情同意书，需要签署并且弹出签字界面。 |
| 4 | 影像诊断系统 | 基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作； 高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询； 模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询； 图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。 左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。 镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。 图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。 黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。 放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。 滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理； 伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像； 窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位，； 播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像； 极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。 适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。 直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。 角度测量：测量影像中病变部位的角度。 椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。 矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。 不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。 ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线； ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值； 支持MIP、MinIP、AIP等多种重建方式； 支持一键去骨。 提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。（需提供系统应用截图） 折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。 箭头标注：用于标识病变部位。 文本注释：向图像中添加注释、说明。 ▲提供关键影像标注功能；需通过IHE KIN Profile 中EC-Evidence Creator ACTOR 测试验证。 提供全面的诊断报告管理功能，医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、重建报告；（未审核临床不可见报告）提供报告流程中相关状态更新机制，确保操作步骤中患者信息一致性，需通过IHE KIN Profile 中ID ACTOR 测试验证。（ ▲诊断术语模板：用来设定诊断报告中所用的术语、词组等，提供公有术语和私有术语；具备简单数字化报告读取功能，需通过IHE SINR Profile中RRD Actor测试验证。 ▲提供ACR编码或ICD10编码添加、删除和修改。具备简单数字化报告创建功能，需通过IHE SINR Profile中RC Actor测试验证。 ▲具有乳腺挂片看片流程，按照乳腺诊断标准排布，需通过IHE MAMMO Profile 中Image Display ACTOR 测试验证。 特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。且标记后的病例相关新检查可以及时查询。 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 可在无图状态下书写诊断报告。 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 在书写报告过程中可随时切换报告单样式。 支持报告回退流程。 支持患者历史检查的一键式浏览和调阅，医生可以直接从患者的当前检查迅速切换到某个历史检查，无需重复查询，能够通过标准数据交互共享，需通过XDS-I.b Profile中 DOC_Source Actor 测试验证。 常用词汇管理，支持报告模板管理。 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 内置图文报告功能。 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。 |

（七）肿瘤病灶追踪系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 影像后处理模块 | 图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个图像，以方便医生的观察 ； 左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转图像； 镜像功能：图像左右、上下镜像对调； 图像漫游功能：把感兴趣部位的图像移动到视窗中心以便于观察 ； 黑白反相功能：当前的图像黑白反相处理； 放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的图像； 滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理； 伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映图像； 窗宽、窗位调节：调节图像的窗宽、窗位； 亮度/对比度调节功能：调节当前图像的亮度和对比度； 播放：速度可调、连续、循环播放动态图像； 全屏功能：快捷切换选中图像单幅显示 ； 适合大小功能：快捷切换预设分格模式显示 |
| 2 | 辅助测量与标注模块 | 直线距离测量：用于标识图像中病变部位的长度值 ； 角度测量：测量图像中病变部位的角度； 椭圆测量（面积）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积 ； 矩形测量（面积）：画出矩形区域并可测量此区域的面积 ； 折线区域测量（面积）：画出折线区域并可测量此区域的面积 ； ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线； ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值； 两线夹角测量：画出两条直线测量两条直线间夹角的角度； 心胸比率测量：测量心影最大横径与胸廓最大横径之比； 折线距离测量：画出折线并可测量此折线的长度值； 等比例测量：画出两条直线测量两条直线的长度比； 箭头标注：用于标识病变部位； 文本注释：向图像中添加注释、说明； 关键图像标记：阅片医生可在所有图像中设定选中的图像为关键图像，浏览图像时可只浏览关键图像。 |
| 3 | 图像显示模块 | 拼图模式下多个病人的图像对比 ； 同一病人多种图像（MR、CT、DR、US等）同时显示 ； 不同时间的图像同时显示 ； 恢复原始图像功能； MR和CT图像的定位线显示； 滚动显示图像； DICOM头文件信息显示 ； 动态图像播放； 二维定位:对于像MRI这种可以产生矢状面、冠状面、横断面的图像,在其中任意一个图像平面内选择一个点,可以定位到另外两个平面中对应的空间位置； 工作状态延续:可以将当前检查的布局,图像处理状态,以及标注状态保存下来,当前用户或其它有权限的用户再次浏览同一检查时,可以选择延续这个状态； 支持多屏图像显示：设置显示器数量、图像及报告信息所放置的显示器 ； 显示模式：可以以检查、序列、图像三种模式显示图像，便于图像的比较；可以拖拽任意检查、序列图像到指定的显示位置，便于对比检查 ； 显示数量：设置1X1、1X2、2X1、2X2等显示方式，最多可支持10Ｘ10幅图像显示； 序列布局：同一检查不同序列的显示方式，可设置成1X1、1X2、2X1、1X3、3X1、2X2等序列显示方式； 序列控制与序列级调整 |
| 4 | 三维后处理模块 | 多平面重建（MPR）：厚度任意调节，厚度MPR支持最大密度投影（MIP）、最小密度投影（MinIP）和平均密度投影（AIP）；任意角度的斜切工具，实现了利用任意空间平面浏览数据； 可视化：支持VR、MIP、MinIP、AIP四种显示方式；VR的多种预设配置方案并支持用户自定义方案； |
| 5 | 病灶浏览和管理模块 | 显示检查出的病灶列表。 根据病灶的病种信息提供特定的挂片协议。 病灶的定义工具，包括磁性套索和最大最小径。 病变跟踪集管理，病变体积变化信息。（需提供系统应用截图） |

（八）超声管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登记系统 | 支持检查登记/取消 检查单打印，可打印条码 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息 支持申请单拍摄、扫描功能 支持检查的确认、取消和改变 英文姓名（拼音）自动输入 显示和查询病人检查状态 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到检查号、姓名、性别、年龄等信息 支持多个检查项目同时登记 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist 支持电子申请单 支持拍摄申请单 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置 |
| 2 | 超声诊断系统 | 系统支持通过高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。 视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。 静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。 支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。 实时显示：实时显示图像内容。 单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。 多帧采集：连续采集图像到图像列表中。 删除图像：删除图像列表中选中的图像。 录像：录制动态影像保存为avi格式。 录像回放：对录制的动态影像进行回放。 用户身份验证以密码保密。 支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。 密码维护功能。 保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。 系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。 应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。 报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等） 重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。 输出报告格式选择：可选择根据医院的输出报告自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。 图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。 存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。 相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。 报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。 提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。（需提供系统应用截图） |

（九）内镜管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登记系统 | 支持检查登记/取消 检查单打印，可打印条码 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息 支持申请单拍摄、扫描功能 支持检查的确认、取消和改变 英文姓名（拼音）自动输入 显示和查询病人检查状态 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到检查号、姓名、性别、年龄等信息 支持多个检查项目同时登记 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 支持电子申请单 支持拍摄申请单 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置 |
| 2 | 内镜诊断系统 | 系统支持通过高清采集卡采集患者的动、静态内镜图像。 视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。 静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。 支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。 实时显示：实时显示图像内容。 单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。 多帧采集：连续采集图像到图像列表中。 删除图像：删除图像列表中选中的图像。 录像：录制动态影像保存为avi格式。 录像回放：对录制的动态影像进行回放。 用户身份验证以密码保密。 支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。 密码维护功能。 保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。 系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。 应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。 报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等） 重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。 输出报告格式选择：可选择根据医院的输出报告自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。 图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。 存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。 相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。 报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。 提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。（需提供系统应用截图） |

（十）肺功能管理系统参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查登记系统 | 支持肺功能设备的接入； 支持检查登记/取消 检查单打印，可打印条码 检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息 支持申请单拍摄、扫描功能 支持检查的确认、取消和改变 英文姓名（拼音）自动输入 显示和查询病人检查状态 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到检查号、姓名、性别、年龄等信息 支持多个检查项目同时登记 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 支持电子申请单 支持拍摄申请单 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置 |
| 2 | 肺功能诊断系统 | 系统支持通过高清采集卡采集患者的动、静态内镜图像。 视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。 静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。 支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。 实时显示：实时显示图像内容。 单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。 多帧采集：连续采集图像到图像列表中。 删除图像：删除图像列表中选中的图像。 录像：录制动态影像保存为avi格式。 录像回放：对录制的动态影像进行回放。 用户身份验证以密码保密。 支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。 密码维护功能。 保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。 系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。 应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。 报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等） 重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。 输出报告格式选择：可选择根据医院的输出报告自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。 图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。 存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。 相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。 报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。 提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。（需提供系统应用截图） |

（十一）历史数据继承参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 历史数据继承 | 全面融合医院自上线放射、超声、内镜系统起拥有的影像数据，将检查信息、图像进行结构化存储归档，实现所有历史数据完整保留，所有信息关联正确，历史数据可查证、可操作、无丢失。以使系统上线后的数据与上线前的数据操作达到平稳过度，无缝融合。 支持迁移后的影像数据通过患者EMPI进行关联，并可以实现患者多期影像浏览对比。 保证历史数据的完整性：迁移过程中，不得出现历史数据丢失，或者数据残缺等情况。 迁移过程的平滑性与安全性：在数据迁移过程中，保证各个应用科室能够完成正常工作，不因为数据迁移影像科室正常业务开展。 ▲提供完整的符合实际情况的数据迁移方案（标准化数据迁移，需同时提供XDS类相关软件著作权）。 ▲需承诺后续数据迁移涉及的费用由中标方承担（双方费用）；并提供相关承诺函。 |

（十二）临床业务系统交互接口参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子申请单接口 | 对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查注意事项；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。 能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。 能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。 确定电子申请单ID,反馈外部系统检查状态及信息。 能够提供注意事项录入模板功能方便用户录入反馈注意事项。 对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。 支持手术室及内镜室针对病理包块的采集申请，提交到病理科后有相关的扫码接收确认； |
| 2 | 电子病历接口 | 支持与院内电子病历系统连接，PACS系统查看电子病历。 支持调取显示患者的病历界面。 |
| 3 | 临床影像阅览服务 | 提供WEB临床浏览阅片。 允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。 系统能够整合患者影像资源，具备将患者信息对象打包成“文档源（DOC_Source）”的能力，并能够通过标准的“跨机构共享”进行数据源的交互共享使用。需通过IHE XDS-I Profile中DOC_CONSUMER Actor的测试验证。 ▲提供医院电子病历系统的PACS影像插件，医生在电子病历系统界面可以直接访问、调用和显示PACS数据（图像和文字报告）；需通过IHE ARI Profile中RRD Actor的测试验证。 支持患者一致性模型，需通过IHE SWF Profile中 PPSM Actor 测试验证。 提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。 提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。 能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。 支持灰度和彩色图像显示。 提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。 经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质 显示病人的文字报告快照。 |
| 4 | 病理相关接口 | 包埋盒打号机接口模块 通过定制接口将包埋盒打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将取材工作站软件中记录的蜡块信息直接传给包埋盒打号机打印。 玻片打号机接口模块 通过定制接口将玻片打号机连入网络，以网络传输的方式取代手工录入，可将切片工作站软件中的切片信息直接传给玻片打号机打印。 全自动免疫组化接口模块 通过定制接口将全自动免疫组化染色仪连入系统，以网络传输的方式取代手工录入，可将医嘱工作站软件中的特检医嘱明细列表中的数据（病理号、蜡块号、姓名、病人编号、标记物名称等），直接传给全自动免疫组化染色仪自带的工作站，由工作站打印出可供染色仪识别的免疫组化二维码或条码标签。 HIS系统双向接口模块 通过HIS系统双向接口模块，可根据住院号、门诊号、患者编号等从HIS系统提取患者信息；病理诊断完成后，根据患者唯一号推送报告至HIS系统。 电子病历调阅接口模块 调阅患者电子病历，实现病理医生查看临床资料或其他检查结果的功能。 体检系统提取接口模块 通过体检系统接口，实现病理系统直接从体检系统提取体检人员的基本信息。 PACS系统调阅查看接口模块 调阅PACS系统信息，实现病理医生能够及时调阅影像检查信息。 危急值双向接口 通过危急值接口，实现将病理危急值发送给指定系统，并接收危急值处理回传结果。 PACS系统调阅查看接口模块 调阅PACS系统信息，实现病理医生能够及时调阅影像检查信息。 确费相关接口 通过接口，实现病理系统对病理科收费项目的确费和退费，包含病例登记的确费/退费流程；收费管理、特检医嘱的确费/退费流程。 |

（十三）硬件配套参数要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 品牌 国内品牌服务器，为便于管理要求服务器、存储为同一品牌 规格★ 4U八路机架式服务器，免工具安装 芯片组 Intel C624 芯片组，支持8个第二代英特尔至强可扩展处理器家族金牌及铂金处理器产品。 处理器★ 配置4 颗 Intel Xeon Gold 6230 20C 125W 2.1GHz 处理器，最大支持8颗处理器 可选最大可支持至 28 核处理器。 内存 TruDDR4 DDR4 2933MHz，最大支持≥24TB 内存扩展或最大支持 96 根内存插槽，支持单条256GB 3DS RDRIMM 支持英特尔傲腾数据中心级持久内存。 配置 16 根 32 GB TruDDR4 2933 MHz (2列x4 1.2V) RDIMM。 实配≥96 条内存插槽 硬盘 配置4块 2.5 英寸 480GB SATA 6Gb 热插拔固态硬盘，最大支持 24 个 2.5 英寸,支持直连NVMe PCIe SSD硬盘。 阵列卡 支持RAID0,1,5,10,6 配置2G闪存，最大支持4G缓存 网卡 配置4口千兆电口。 HBA ≥2个单口16Gb HBA卡。 电源 实配电源输出功率≥1100W铂金电源 ，2+2 热插拔冗余电源 支持110V AC到220V AC自适应。 冷却系统 支持12个带故障预报警(PFA)功能的N+1冗余热插拔系统风扇。 I/O扩展 最大支持17 个可用的PCIe插槽及两个专用的PCIe阵列卡插槽及一个为M.2适配器预留的专用接口。 最大支持17个PCIe 3.0插槽，其中包括13个x16插槽。 可选前置 VGA 选件。 支持手机客户端登陆管理软件的 USB 端口 工作温度★ 支持 ASHARE A4 标准，工作温度 5°C 到 45°C，（需提供厂家证明材料） 服务器管理 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自劢収现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自劢収现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，使受管硬件清单及状态一目了然，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启劢管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，幵显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。操作系统部署 3）操作系统批量部署：可管理操作系统映像的存储库以及可同时将操作系统映像部署到≥20 台受管服务器。 4）配置管理：可使用一致的配置快速配置和预先配置所有服务器。配置设置（如本地存储、I/O 适配器、引导设置、固件、端口以及 IMM 和 uEFI 设置）保存为服务器配置模板，可应用于一个或多个受管服务器。更新配置模板后，这些更改将自劢部署到所应用的服务器。 5）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，幵标记任何丌合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用幵激活固件更新。 6）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；支持三种类型的认证服务器：本地认证服务器、外部 LDAP 服务器（Microsoft Active Directory）和外部 SAML 2.0 身份提供商（Microsoft Active Directory 联合身份验证服务（AD FS））；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历叱记录。 7）不主流管理平台集成：提供不 Microsoft Systems Center 和 Vmware vCenter 集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备収现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 8）移劢 APP 管理功能：提供支持 Android 和 iOS 的移劢 APP，通过 APP可以集中监控查看设备的状态、审计日志和报警信息，以及执行设备电源开关劢作等。必须提供移劢 APP 下载网址。 9）提供本软件原厂 1 年（可选 3 年或 5 年）售后与业支持和服务。 故障定位 支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。 支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU 板的 LED 故障报警指示灯 支持可选的 LCD 故障诊断面板 可靠性★ 满足 99.999%的高可靠性，全年 4 小时以上的非计划性宕机时间小于 6 分钟（需提供厂家证明材料）。 权威机构认证 可靠性指标：MTBF值不低于150000h（需提供厂家证明材料）。 软件服务 服务器厂商除提供原厂硬件报修服务外，同时额外提供3年5*9操作系统、虚拟化软件和数据库支持服务，包括Windows Server、RedHat Linux、SUSE Linux、SureHA、VMware、Oracle DB、SQL Server软件的L1及L2电话/Email/远程技术支持。 信息安全 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级及更高等级认证，提供证书及相应证明材料。 客户服务 原厂商服务体系应通过信息技术服务管理体系ISO/IEC20000认证和CCCS五星级客户联络中心标准体系认证，提供证书及相应证明材料。 | 1 |
| 2 | 工作站电脑1 | 国内品牌工作站 处理器：AMD锐龙R5以上处理器， 内存：8GB 以上DDR4， 硬盘：512GB 固态硬盘， 屏幕分辨率及尺寸1920*1080，21.5 寸以上， 网卡：无线和有线均支持； | 35 |
| 3 | 工作站电脑2 | 国内品牌工作站 处理器 ：intel i7 十二代CPU， 内存：16GB DDR4， 硬盘：1T固态硬盘， 显卡：独立显卡不低于2060， 屏幕分辨率及尺寸1920*1080，24寸， 网卡：无线和有线均支持； | 5 |
| 4 | 激光打印机 | 激光打印机：黑白激光打印机， 自动双面打印（无需手动翻纸） A4打印速度最低不小于30ppm； | 20 |
| 5 | 叫号小屏 | CPU：四核ARM 架构，主频1.3GHz 内存：DDR3L 1GB 外存：8G（可外部扩展） 系统：Android 7.1及以上 尺寸：22/寸IPS液晶屏 分辨率：1920×1080 可视角度 (上/下/左/右)178°，对比度4000：1，亮度350cd/m2;显示响应时间6ms 网卡：100Mb 通讯接口：RJ45 TCP/IP协议 网络支持：支持以太网和WIFI等类型 工作电源：220V AC 工作时间：可7×24小时不间断工作 工作温度：-10℃~55℃ 环境湿度：≤95% 材质：铝合金面框外壳，钣金后壳 边框颜色：黑色/白色 安装：壁挂式 | 24 |
| 6 | 双屏取材电脑 | 尺寸：大于24寸 响应时间：正常响应时间：8ms，灰阶响应时间：5ms 分辨率：1920×1080 水平可视角度：178/178° 动态对比度：1000:1 背光：WLED(LED背光) | 1 |
| 7 | 高拍仪 | 500/1000/1200/1600万像素高清定焦镜头 A4幅面，标配定位硬底座 标配高亮度LED辅助灯，触摸控制/软件控制调光 可扩展高清副摄像头/身份证读卡器/指纹仪等模块 基于TWAIN协议接口 提供成熟完善的SDK / API / DEMO 支持ABBYY OCR文字识别功能 | 1 |
| 8 | 条码扫描枪 | 内存容量：3MB以上 无线传输距离：0-40M 传输方式：有线 电池容量：2000mAh以上 扫描介质：纸质，金属，屏幕 解码类型：复合码 光源：影像 | 15 |
| 9 | 三防平板电脑 | 支持手持绑带、立式、挂式安装； 屏幕：屏幕尺寸≥10.1 inch 16:10 ；屏幕分辨率≥800*1280；亮度≥400 cd/m2； 触摸屏：支持≥10点触控，G+G，硬度7H以上,防刮花，支持手写笔； 电池：容量≥10000mAh，续航时间≥8小时，支持docking充电底座扩展； CPU：（优于或等于）MTK 8735A 四核/1.3GHZ/RM ® Cortex-A53； RAM/ROM：≥2GB LPDDR3 RAM, ≥32GB EMMC ROM； 连接：支持WIFI 802.11(a/b/g/n)，支持2.4G+5.8G 双频WIFI； 蓝牙：（优于或等于）BT4.0 (BLE) class1.5； USB接口：标准USB 2.0*1、Android OTG x1 RJ 45 10/100自适应网口 * 1； 防摔：开机状态跌落高度≥80cm； | 4 |
| 10 | 标签打号机 | 黑白打印机/色带宽度：（1.33英寸/33.8毫米至4.3英寸/110毫米）/打印方式：热敏和热转印/打印宽度：（4.09英寸/104毫米）/打印精度：203dpi(8点/毫米)； | 1 |
| 11 | 激光包埋盒打号机 | 扫码效果 用蜡块批量扫描仪、扫码枪、手机微信1秒内识别其二维码。 激光器 采用5ns窄脉宽、入射光斑为8mm的高效光纤激光器，输出功率≦10W，连续出光时间≧2万小时。 字符可靠性测试 具有耐酒精、耐二甲苯、耐HE染液的第三方检测机构测试报告。 上料装置： 六工位自动旋转装料，可同时打印6种颜色的包埋盒，采用分度定位精度≤5弧分电机驱动；上料槽采用塑料和铝合金两种任选，均为开模成型；料管和料槽一体或分离任选。 上料方式 可采用管装包埋盒插入料槽，也可采用散装包埋盒边打印边上料 推料装置 摆臂式出料推料装置，在推料回程时，推料装置柔性摆动 下料装置 采用漏斗式接料方式，通过独立的C3级精密丝杆电机（应用于切片机）驱动，采用高精密丝杆传动+线性导轨支撑传送。 出料收集 具有红外感应装置，呈45度角出料，满料后自动暂停，取料后自动启动打印；设备后置红外感应装置自动启停控制开关。 收集托盘 标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有320个唯一坐标，每个坐标对应一个包埋盒直立排放，且包埋盒之间不接触, 并与智能病理标本管理系统兼容，并提供说明书。 开关 前置复位开关，后置电源开关 观察窗 具有半透明拆卸式观察窗，采用插拔式定位螺丝固定 打码速度 ≤3秒/个包埋盒，提供第三方检测机构报告 仪器尺寸 长≤510（mm）*宽≤300（mm）*高≤366（mm） 原厂软件 软件自主研发、具有软件著作权证书 语音功能 具有语音控制功能 物联网功能 扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。 品质保障 国内打码机用户超过500家，有通过CE、CB、ISO13485认证，具有AAA企业信用等级证书、AAA级质量服务等级证书,具有第三方专业检测报告、专利证书。 外置自动收集器 采用料槽式结构，可抽拔互换，每个料槽呈45°角设计，可收集100个包埋盒/盘，与打码主机联机控制全自动化运行(此参数根据情况增减)。 软件兼容性 全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。 软件个性化 操作软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能: 支持打印各种文字、符号、图案 支持权限管理功能 采用数据加密功能，防止患者个人信息泄密 支持病理号+小号打印，且具有数字自动转字母打印功能 具有暂停、重启、取消、继续、优先打印功能，工作状态实时显示 支持单连续号打印、指定号打印和多个小号打印 可自定义字段与字段之间的分隔符 支持扫码打印，且打印内容可自定义 支持与HIS、LIS、PACS等系统接口联接，实现数据共享功能，获取数据后自动打印 支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印 软件界面文字描述可根据需要自定义 支持病理号自动递增功能 支持历史数据查询并重新打印功能 实时显示打印进度 支持一台电脑控制多台设备或多台电脑控制一台设备 软件界面所有功能可在字典设置内开启或关闭。 | 1 |
| 12 | 激光玻片打号机 | 扫码效果 用批量扫描仪、扫码枪、手机微信1秒内识别其二维码，可提供专业检测机构报告。 原厂正品 设备自主研发、生产，具有专利证书 激光器 采用5ns窄脉宽、入射光斑为8mm的高效光纤激光器，输出功率≦10W，连续出光时间≧2万小时。 上料装置 采用侧翻、弹匣式可互换上料装置；采用弹匣式预包装玻片装料盒，100张/盒，具有相关专利证书。 下料装置 载玻片出料输送通过独立的C3级精密丝杆电机（应用于切片机）驱动，采用高精密丝杆传动+线性导轨支撑传送。 收集装置 采用弹珠式卡位、不锈钢材质可抽拔出料收集盒，收集盒装置中托料机构为弹性自动升降机构,且具有感应装置。 收集托盘 标配具有一次成型的ABS材料的托盘，且有22个唯一坐标，每个坐标对应30张玻片直立排放，并与智能病理标本管理系统兼容，可提供说明书。 观察窗 具有前侧可开闭的半透明观察窗，用快拧螺丝固定 打码速度 ≤3秒/玻片；专业第三方检测报告中，样品打码平均时间为1.44秒 字迹分辩率 激光器最小光斑值≦0.02mm,可打印出最小0.5mm*0.5mm的汉字，可提供第三方检测机构检测报告。 扫码打印 可配备移动式扫描仪，实现扫包埋盒条码自动打印玻片信息 净化系统 采用通过UL认证的化学滤料为核心配件的空气净化系统，去除异味和过滤灰尘，非活性碳净化装置，前置有低噪音值风机用于收集异味和粉尘，机身外侧后置滤料收集盒为弹珠定位可插拔式装置。 产品尺寸 长≤460（mm）*宽≤200（mm）*高≤340（mm）。 开关 复位开关、电源开关后置 语音功能 具有语音控制功能 物联网功能 扫码连接专业售后APP（非微信平台），随时向厂家提交售后服务、查看进度、服务评价以及产品知识库。 品质保障 国内打码机用户超过500家，有通过CE、CB、ISO13485认证，具有AAA企业信用等级证书、AAA级质量服务等级证书。具有第三方专业检测报告、专利证书。 软件兼容性 全中文界面，与现行医院所有的LIS或HIS兼容，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等。 软件个性化 软件具有著作权证书，可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式、内容、个性功能： 支持打印各种文字、符号、图案 支持权限管理功能 支持权限管理功能 支持病理号+小号打印，且具有数字自动转字母打印功能 具有暂停、重启、取消、继续、优先打印功能，工作状态实时显示 支持单连续号打印、指定号打印和多个小号打印 可自定义字段与字段之间的分隔符 支持扫码打印，且打印内容可自定义 支持与HIS、LIS、PACS等系统接口联接，实现数据共享功能，获取数据后自动打印 支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印 支持用户打印窗口更改打印模板、支持多种模板切换打印 支持病理号自动递增功能 支持历史数据查询并重新打印功能 实时显示打印进度 支持一台电脑控制多台设备或多台电脑控制一台设备 软件界面所有功能可在字典设置内开启或关闭 | 1 |
| 13 | 智能语音输入麦克风 | 自动对冲环境噪声，自动判定非正式录入自然语言，自动排除远距离他人语音干扰； 自带AI病理大体取材核心词库，识别准确率≥99%； 支持自动断句，支持标点符号输入； 平均响应时间≤800ms; 灵敏度：-58±2dB; 通信方式：自带4G模块； | 1 |
| 14 | 病理自助报告机 | 触摸屏尺寸：≥18英寸，分辨率：≥2048*2048，单次纸张存放：≥120张。 | 1 |
| 15 | 包埋盒批量识别系统 | 支持150个及以上样本的批量识别，自动提取包埋盒的二维码，并在系统中进行核对、纠错、记录，提供产品说明书； 支持至少6色包埋盒，扫码成功率≥99%; 对焦系统：支持不小于3个预校准位置的手动调节，45mm, 70mm, 125mm; 图像传感器：（优于或等于）单全局快门的CMOS传感器， 1280*96px; 帧率：≥36fps； |  |
| 16 | 病理切片扫描仪 | 加载数量：全自动一键式扫描，无人值守，单次可扫描切片数≥20张； 物镜：配置高端物镜，数值孔径≥0.8； 扫描方式：明场采用线性扫描技术，配置行频≥30KHz的线阵扫描相机，保证扫描连续性和最小图像拼接次数；（提供所使用相机的说明文件、内部安装照片以备核查） 明场扫描速度：20倍扫描，组织面积15mm*15mm，扫描时间≤25s；（要求提供国家认证检测机构的检验报告复印件，以备验收核查） 扫描图像分辨率：20倍扫描，分辨率≤0.25微米/像素；40倍扫描，分辨率≤0.125微米/像素； 平台驱动：载片平台采用线性磁轴驱动，非丝杆驱动，确保超高精度控制，Z轴重复定位精度≤10nm，X、Y轴重复定位精度≤50nm，需提供技术说明； 后续可原设备升级多色荧光扫描模块，最高匹配8色荧光，要求提供具备荧光扫描功能的医疗器械注册证证明，并提供荧光模块升级后在设备内部的场景照片，以便核对； 该设备为涉及远程连接功能的医疗设备，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级证书； 支持远程会诊功能，申请端可上传完整病人资料：病人基本信息、临床病史、数字切片、检验报告单、影像图像、大体照片；提交的资料中数字病理切片、影像图像的存储较大，配置专用的断点续传功能，保证数据的稳定传输；申请端可选择会诊专家或直接由会诊中心分配专家会诊。要求提供的病理远程会诊系统为二类医疗器械。 支持移动端IOS和Android系统的APP，支持微信小程序直接诊断，非手机网页浏览。能通过手机 APP进行病例的分配、转诊、退回、查询报告、专家诊断等；（提供包含此功能细节的界面截图） 支持对接数字切片扫描仪，将字切片上传系统，支持多学科会诊，远程会诊，数字化归档。实现（带标签）玻片的自动识别，自动上传，自动绑定系统对应数据，为病理全科数字化办公及数字切片永久存储做准备。 支持识别切片标签：打印数字，条码，二维码；自动识别组织区域，同时也可人工设定或修改扫描区域；自动预设焦点，也可人工添加或减少焦点；可实现扫片过程中实时显示扫描动态和浏览数字切片； 对每张明场切片可以进行图像质量0-100分的智能评分，无需人工逐一浏览排查不合格图像； 该设备支持后续升级人工智能诊断软件，需提供至少3份与该扫描仪同一制造商获得的智能分析系统产品注册证； 可自由变换任意倍数进行全切片观察浏览，也可选择指定的倍数观察浏览；可随时添加个性化标注，能测量长度、周长、面积等，并可对所有标记进行管理；可多张图像同步移动、缩放，进行对比浏览分析；可以对数字切片图像的指定区域范围进行高清截图；可使用导航图，快速浏览整张数字切片； 支持一个屏幕同时显示至少9张图像，并智能找到相同位置，可将对一张切片的缩放、拖动，同步给同屏幕的其他切片；（要求提供软件操作截图，以备验收核查） 切片命名：人工输入&自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码)； |  |

三、项目要求

（一）本项目不分包，本项目所采购设备均为国产产品。所投货物需详细填写厂家产地、品牌型号，技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数进行简单复制粘贴，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）所投清单中要求的技术参数性能指标为最低满足项，不得低于要求的参数；参数中要求提供的相关佐证材料必须满足和提供，如出现不满足或不提供的按照招标文件要求扣分。要求所有软件界面支持中文，参数要求的重要功能投标书中应有软件界面及说明例证。

（三）投标人所提供的货物应均为厂家原厂原包装，符合国家质量体系认证，并提供产品技术资料。

（四）投标人须提供切实可行的项目技术方案、项目实施方案、项目的可靠性、安全性技术方案和措施。

1.投标人应负责本项目系统软件的安装、调试，其中安装调试工作应由投标方的工程师及原厂工程师实施，并负责完成与其他相关系统的匹配和调试工作，交付过程中涉及到的其他任何组件和材料，全部由投标方承担。

2、为保障项目顺利开展，供应商应提供实施人员的组织架构和人员组成，保证项目的实施质量和进度。投标人至少配备3名及以上专业技术团队进行现场安装、调试等任务，项目团队人员配置科学合理、分工明确。

3、投标人需配备至少一名项目经理，派遣的项目经理应具有系统集成项目管理工程师（中级）及以上资格证书或PMP证书。具备三年以上同类项目管理工作经验，并全权代表供应商执行各项技术及管理工作。

4、项目签约后，供应商须保证项目实施人员在相应现场工作，直至项目结束。团队成员须保持稳定，在项目实施过程中，投标方须按照采购方的要求更换采购方认定无法满足项目建设要求的团队成员。投标方应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。采购人有权要求中标人调换合格的人员进行服务。

5、投标人须提供本次项目的技术支持工作并能够长期为采购人提供设备的.技术支持工作；如果设备出现故障或需要进行内部调整，投标人需做到及时响应本地化服务，并无偿提供以上设备及系统的技术支持工作。

（五）人员培训

投标人须提供详细可行的培训计划（包括人员、时间、地点、课程等）。投标人在项目实施完毕后需对采购单位使用人员提供相关设备及软件系统的操作及维护培训，包括培训文档的准备。确保受培人员能完全进行熟练操作和维护。供应商必需提供但不限于以下内容的培训：

1、系统安装与维护培训；

2、系统用户使用培训；

3、常见故障及诊断故障排除培训；

4、各系统模块的应用与管理培训。

各系统模块中二次开发的操作培训。

（六）质保期

质保期：软硬件自完成整体验收之日起3年。

（七）售后服务及技术保障：投标人须提供详细的售后服务实施方案及应急方案。

1）驻场要求：驻场服务的工程师1名；系统上线后至少驻场3个月以上。

供应商售后服务的软件工程师必须具备为医院信息系统进行软件维护的能力与经验，要求从事相关维护服务工作三年以上经验丰富的人员，可以及时处理应用中各种问题，满足医院工作要求。

2)供应商须明确服务方式及响应时间，包括现场、电话、E-mail等方式；提供7*24小时随时响应，如遇突发紧急情况，供应商需安排专业团队到现场支持，保证各项业务系统平稳运行。

3)提供终身技术支持服务；

4)质保期内完成上级主管部门及相关行业管理部门要求的相关报表

5)向采购方提供系统数据结构和字段说明，列出表与表之间的关系

6)根据医院和需求负责对现有系统版本进行修复和优化；根据医院需求进行现有系统版本的二次开发。

7)提供数据统计服务，按照医院需求编写SQL语句。

8)服从医院现场人员管理制度。

9)需保证每月定期现场巡检3个工作日，可根据医院实际需要调整巡检频率，每年不少于36工作日。

（八）付款方式

合同签订后一个月内，向中标人支付合同金额的30%。系统通过初验合格后，试运行3个月无问题后向中标人支付合同金额的70%。

（九）交货期及交货地点

交货期：合同签订后60个日历天内完成安装调试。

交货地点：采购人指定地点。

(十)系统验收标准和验收办法

1.系统验收条件须同时具备以下条件：

1)本项目涉及各软件系统及接口的安装调试完成，所有功能运行正常，试运行满60工作日；

2)所有系统与院内HIS、LIS、PACS等系统达到无缝连接并运行正常。

供应商在满足上述验收条件后可向招标方提出验收申请，由招标方组织有关人员成立验收小组对本项目的结果及实施过程进行审查、测试和验收，并给出相关意见或结论。供应商在具备验收条件时提出验收申请并做好相应准备、配合工作。

2.系统验收分为产品的验收和整体工程两方面的验收。

1)产品验收

2)测试验收

供应商应提供完成验收需要的测试的工具、测试的方法、测试的环境等一整套测试方案。

a. 功能验证测试。

验收内容包括全部功能的测试，系统的兼容性、易用性等。用户手册和操作手册等资料的完整性和正确性。

b. 系统试运行

系统验收测试完成后，在实际环境中试运行60日。在试运行期间，系统如出现因供应商失误所引起的质量和性能等重大问题，则从问题解决之日起重新计算试运行期。

3.验收依据：

（1）合同文本及附件；

（2）招标文件的要求和投标文件的承诺；

（3）国际和国内相应的标准、规范。

4.供应商项目完成时限应满足院方实际需要，配合院方项目及各分项时限变更需求。

（十一）其他说明

- 本次报价包括供货、包装、运输、装卸、税费以及安装、调试、开箱验收、售后服务、培训、质保期保障和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用，中标单位必须向采购人提供符合财务要求的发票。

2、因中标方产品缺陷或安装不当造成损失的，由中标方承担。

# 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：随机抽取决定；

如采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

# 5.评审附表

附表一   商务符合性审查表

| 符合性审查 | 序号 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章 |
|  | 2 | 投标文件是否按招标文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |
|  | 3 | 投标文件填写的完成期限是否超过招标文件规定的完成期限； |
|  | 4 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |
|  | 5 | 投标报价是否高于采购预算价； |
|  | 6 | 缴纳投标保证金是否与招标文件金额一致； |
|  | 7 | 是否存在明显不符合技术规格和技术标准（技术规格偏离情况不满足采购人要求的）； |
|  | 8 | 商务条款是否有偏离情况的，供应商是否对招标文件所列的所有内容进行投标； |
|  | 9 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的； |
|  | 10 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |
|  | 11 | 投标报价是否为唯一报价，有多个报价时是否明确有效力的报价； |
|  | 12 | 是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

- 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不

合格用“×”表示。

附表二   综合评分法评分标准

| 考核项目 |  | 评分标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100；计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。（备注：对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。） |  |  |
| 技术部分（63分） | 配置性能指标（40分） | - 配置性能指标（40分）： - 1、总体要求（10分）：根据所投项目系统建设总体要求的响应程度打分，满足其中一项得0.5分，最多加10分。（提供承诺或截图等证明） 2、软件部分（22分）：评审小组根据投标人提供的证明资料对智慧病理及影像系统等11个软件部分服务要求的响应程度打分，全部响应此项参数需求的得22分，每有一项一般参数低于要求的扣0.5分，每有一项带“▲”的重要参数低于要求或无法提供相应截图扣1分。 - 3、硬件部分（8分）：根据所投项目清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应，所提供的16项设备资料应尽可能全面详细。设备清单中要求的技术参数性能指标为最低满足项，评标专家根据所投产品的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，全部响应服务器参数要求的得5分，每有一项参数高于要求的加0.5分，最多加3分；每有一项参数低于要求的扣1分. |  |
|  | 项目服务实施方案（9分) | 项目服务实施方案（9分）：根据投标人对本项目实际情况，阐述内容须包括但不限于以下内容：1.制定详细的项目实施计划、项目实施管理、项目进度表等内容 ；2.提供详细的项目技术方案、项目的可靠性、安全性技术方案。3.提供详细项目质量控制、安全风险的管理、保证项目人员的稳定及信息资源的安全。评标委员会根据各投标人方案内容纵向横向对比，方案满足项目需要，方案符合服务要求，服务方案设计清晰、明确、可行得7-9分，一般得4-6分，较差得1-3分；没有不得分。 |  |
|  | 售后服务方案及应急预案（6分) | 售后服务方案及应急预案（6分)：评审小组根据供应商提交的售后服务方案中，包含对本项目的质保承诺、售后服务体系、定期巡检服务、定制开发技术能力，本地化服务保障、本地驻场运维等那内容进行综合评价。 1、针对本项目制定的合理完善的售后服务方案根据综合评比：售后服务方案完善且优于招标文件要求的好得2分，较差得1分，不提供不得分。 2.应急方案（2分）：提出完整有效、且可行应急方案（包括产品的供货计划、故障处理及响应时间、验收、服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺等），根据方案优劣进行评分。好得2分，较差得1分，不提供不得分。 3、驻点服务人员（2分）：投标人需提供驻点服务人员与投标单位的正式劳动合同复印件及社保缴费凭证复印件，驻点服务人员至少三年以上类似项目服务经验，并提供相关证明。满足要求得2分，不提供不得分。（复印件须加盖单位公章） |  |
|  | 项目实施人员配备情况（6分） | 项目投入人员情况（6分）： - 1、投标人需提供本项目专业技术人员团队名单表（个人详细信息）（提供得1分，不提供不得分） - 2、拟派项目经理需具有信息系统集成实施服务从业人员能力评价证书或PMP证书（证书须在有效期内）且具备同类项目建设经验（须提供证明资料扫描件），完全满足得2分。 - 3、项目团队人员必须为供应商在职员工，项目小组成员结构合理，具有以下认证证书：系统架构设计师、系统分析师、软件设计师、软件评测师、数据库系统工程师。（提供任意一项证书得一分，最高得3分，若无不得分，复印件须加盖单位公章） |  |
|  | 培训计划（2分） | 培训计划（2分）：根据项目情况制定详细明确的培训方案，培训计划优于需求的得2分，内容不够详细但能满足需求的得1分，较差或者不提供不得分。 |  |
| 商务部分（7分） | 业绩（4分） | 同类案例证明（4分）：提供（近三年）与本项目相关系统建设成功案例相关证明1个加2分，满分为4分。（如中标通知书、履约验收报告或合同等相关资料，提供其中任意一项即可得2分） |  |
|  | 投标人企业实力及信誉情况（3分） | 投标人实力及信誉（3分）: 1.具有信息安全管理体系认证证书的得1分；（须提供证书扫描件） 2.具有质量管理体系认证证书的得1分；（须提供证书扫描件） 3.具有知识产权管理体系认证证书的得1分；（须提供证书扫描件） （提供一个证书得1分，满分3分） |  |
| 最后得分 |  |  |  |

喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目

公开招标文件

（项目编号：KSDQZFCG（GK）2023-34）

第三册

采 购 人：喀什地区第二人民医院

采购机构：喀什地区公共资源交易中心

发出日期：2023年9月

第7章政府采购合同

请参照服务类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

# 喀什地区政府采购合同

# 第一部分合同书

项目名称：喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日，喀什地区第二人民医院以公开招标方式对喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

## 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

## 1.2 标的

1.2.1 标的名称：喀什地区第二人民医院智慧病理及影像升级建设项目（详见清单）

1.2.2 标的数量：按招标文件要求（详见清单）

1.2.3 标的质量：按招标文件要求和投标文件的实际填写。

## 1.3 价款

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

## 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：详见招标文件要求。

1.4.2 发票开具方式：乙方提供发票

## 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：按投标文件要求

1.5.2 履行地点：采购人指定地点

1.5.3 履行方式：现场验收。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

## 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向喀什市人民法院起诉。

## 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

## 甲方：                    乙方：

统一社会信用代码：        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                    住所：

法定代表人或法定代表人    授权代表（签字）：或授权代表（签字）:

联系人：                  联系人：

约定送达地址：            约定送达地址：

邮政编码：                邮政编码：

电话:                      电话:

传真:                      传真:

电子邮箱：                 电子邮箱：

开户银行：                开户银行：

开户名称：                开户名称：

开户账号：                开户账号：

# 第二部分合同一般条款

## 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

## 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

## 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

## 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.7质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

## 2.8货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.9延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

## 2.10合同变更

2.10.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.10.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.11合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.12不可抗力

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在5个工作日内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在5个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.13税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.14乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.15合同中止、终止

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.16检验和验收

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.17通知和送达

2.17.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.18合同使用的文字和适用的法律

2.18.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.18.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同金额的3%计算向下取整至万元，以支票、汇票或者转账等非现金形式，在签订合同前5个日历日内向采购人交纳履约保证金；

2.20.2 履约保证金待质保期满5个工作日内无息返还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

## 2.21合同份数

合同一式四份，甲乙双方各持2份，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |