健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目----招标文件

 健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目
招标文件
（项目编号：2023（JYC）001）

	采购人：

采购代理：
	疏附县人民医院

新疆金裕诚项目管理有限公司


二〇二三年九月
目 录
2第一部分  招标公告

第二部分  供应商须知
6
一、供应商须知正文部分
12
二、招标文件
15
三、投标文件
17
四、投标保证金
20
六、开标
21
七、评标步骤和要求
22
八、履约保证金
25
九、代理服务费
26
十、签订、审核合同
26
十一、处罚、询问和质疑
27
第三部分  采购需求
30
第四部分   评审方法（综合评分法）
83
第五部分   政府采购合同
89
第六部分   投标文件格式
93



第一部分  健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目招标公告

	项目概况

健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年10月16日11:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：2023（JYC）001
项目名称：健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：1796.5万元
采购需求：

	项目编号
	标项名称
	数量
	预算金额
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目（第一标段）
	1
	610

万元
	批
	采购中央监护系统、呼吸机、转运监护仪、心电监护仪等。
	/

	2
	健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目（第二标段）
	1
	615.5万元
	批
	采购便携式彩色多普勒超声诊断系统、医用吊桥、干湿合一（单吊箱）等。
	/

	3
	健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目（第三标段）
	1
	571万元
	批
	采购生物刺激反馈治疗仪、彩色多普勒超声诊断系统、胃肠内窥镜系统、强脉冲光与激光系统、短波理疗仪、痤疮治疗仪等。
	/


供货期：合同签订后 30日内完成供货、组装、调试、培训并交付验收合格，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。（采购需求内特殊要求供货时间，需按照采购方要求供货）

质保期：三年
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管埋办法》(财库〔2020〕46号〉的规定，评审时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：

供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
三、获取（下载）招标文件
时间：2023年09月26日至2023年10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59
地点：政采云平台：http://www.zcygov.cn
方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0元
四、投标文件提交（上传）
截止时间：2023年10月16日11:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台http://www.zcygov.cn
五、投标文件开启
开启时间：2023年10月16 日11:00（北京时间）

地点（网址）：政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达投标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
（1）本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA 加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网(https://www.xjca.com.cn/)或下载“新疆政务通”APP 自行进行申领。

（2）本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA 加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，需自行承担投标一切费用。

（3）各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成 无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（4）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登 录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64 位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网(http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线“95763”进行咨询。

（5）供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA 锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器)，以便开标时解锁。

（6）供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南。 
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息名称

采购人名称：疏附县人民医院

地址：疏附县托克扎克镇站敏西路5号行政楼4楼

联系人：田甜
联系方式：15809980219
2.采购代理机构信息

采购代理机构：新疆金裕诚项目管理有限公司

地    址：新疆喀什市明宇广场15楼1502室
联 系 人：朱工
联系电话：15009992906

第二部分  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	2023（JYC）001

	2
	项目名称
	健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目

	3
	联系方式
	采购人名称：疏附县人民医院

地址：疏附县托克扎克镇站敏西路5号行政楼4楼

联系人：田甜
联系方式：15809980219

采购代理机构：新疆金裕诚项目管理有限公司

地    址：喀什市明宇广场15楼1502室
联 系 人：朱工
联系电话：15009992906

	4
	招标内容
	第一标段：采购中央监护系统、呼吸机、转运监护仪、心电监护仪等，核心产品为中央监护系统；
第二标段：采购便携式彩色多普勒超声诊断系统、医用吊桥、干湿合一（单吊箱）等，核心产品为医用吊桥；
第三标段：采购生物刺激反馈治疗仪、彩色多普勒超声诊断系统、胃肠内窥镜系统、强脉冲光与激光系统、短波理疗仪、痤疮治疗仪等，核心产品彩色多普勒超声诊断系统。

	5
	最高限价
	第一标段：610万元

第二标段：615.5万元

第三标段：571万元

投标报价不得超过此预算价，否则做无效标处理。

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管埋办法》(财库〔2020〕46号〉的规定，评审时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：

供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。

	7
	信用情况
	信用记录审查：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	招标文件获取时间
	2023年09月26日至2023年10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

	10
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2023年10月16日11:00（北京时间）

	11
	投标文件递交及开标地点
	政采云平台不见面开标大厅（本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达投标现场，仅需在任意地点登录政采云平台（https://www.zcygov.cn）不见面开标系统（进入“项目采购”应用，在开标评标菜单中选择进入开标大厅）

	12
	投标有效期
	90天

	13
	供货期
	合同签订后 30日内完成供货、组装、调试、培训并交付验收合格，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。（采购需求内特殊要求供货时间，需按照采购方要求供货）

	14
	交货地点
	业主指定地点

	15
	评标方法
	综合评分法，本项目分三个标段实施，本项目不接受联合体投标，一至三标段（可兼投但不可兼中），同一个供应商可同时投多个标段，但最多可中一个标段，按照标段一至标段三的顺序进行评标推荐。

	16
	投标保证金
	缴纳方式：电汇或网银转账或银行保函

投标保证金数额：

第一标段：¥120000.00元，大写：壹拾贰万元整 

第二标段：¥123000.00元，大写：壹拾贰万叁仟元整
第三标段：¥110000.00元，大写：壹拾壹万元整

保证金收款账户：新疆金裕诚项目管理有限公司

账号:6505 0162 6052 0000 0430

开户行:中国建设银行股份有限公司昌吉中山路支行 
注：到账截止时间：2023年10月16日11：00（北京时间，以到账时间为准)，投标保证金有效期与投标有效期一致。
注：（1）用转账或银行电汇提交保证金的，应当从其基本账户转入采购代理机构银行账户；未按招标要求缴纳磋商保证金的，视为非实质性响应。（请各供应商在缴纳保证金时注明项目名称、标段（若字数超标，可自行简写项目名称、标段号），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由供应商承担）

（2）供应商以转账或银行电汇形式提交保证金的应充分考虑资金在途时间，保证金应于磋商保证金递交截止时间前到账

供应商办理退款业务时需提供以下资料:

1、经办人授权委托书（包含经办人电话）

2、对开收据

3、汇保证金凭证加盖公章

4、公司账户信息（A4纸打印加盖公章）

	17
	投标文件要求
	采用不见面开标：

1．本项目采用不见面开标、供应商需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件（文件格式为.jmbs），在投标截止时间前通过政采云平台上传到指定位置。无需递交纸质文件。

2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云平台完成投标截止时间前签到、开标过程中远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；

解密时长：30分钟。

3. 参与“不见面”开标的采购人或其委托代理机构、供应商等各交易主体，应当按照规定使用CA数字证书及电子签章。各方主体在系统中所有操作均具有法律效力，并承担法律责任。

4.供应商（供应商）由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由供应商（供应商）自行承担责任。

5.各供应商（供应商）在项目开标、评标（审）期间应随时保持在线状态，及时查阅消息，并根据消息提醒进行投标文件在线解密等操作。随时通过交易系统接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内作出答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。

	18
	中小微型企业

有关政策
	项目所属行业：工业（附件1中小企业划型标准规定）

本项目为非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管埋办法》(财库〔2020〕46号〉的规定，评审时将给予此类企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业；残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

	19
	核心产品
	第一标段：中央监护系统

第二标段：医用吊桥

第三标段：彩色多普勒超声诊断系统

	20
	付款币种及方式
	1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

付款方式

中标通知书领取三日内，缴纳中标价的5%履约金到疏附县人民医院账户，验收合格后无任何量问题，履约金予以无息支付给乙方。具体付款方式已最终合同签订为准。

	21
	投标费用
	不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	22
	采购代理服务费
	交纳时间：在《中标通知书》核发前，向采购代理机构支付采购代理服务费
交纳金额：以项目中标金额为基准，参照国家计委计价格[2002]1980 号、发改办价格[2003]857 号、[2011]534 号文标准收取，由中标人支付。 

	23
	低于成本价不正当

竞争预防措施
	投标报价比本项目最高限价低 25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。

	24
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆金裕诚项目管理有限公司
联系电话：15009992906
地址：新疆喀什市明宇广场15楼1502室。

	25
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: image1.png]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

	26
	澄清答疑
	澄清答疑：

1、采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、供应商对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。采购代理机构在收到书面质疑函后3个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。

	27
	中标单位需递交纸质投标文件
	中标的供应商在中标公示结束后提供一正三副纸质投标文件（需盖章胶装）至代理公司，纸质投标文件须与网上提交的电子投标文件一致。

	28
	履约保障金
	5%，最终以合同为准。

	备注
	1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，供应商如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

3、供应商可对本次招标所需产品各包进行选择性投标，也可同时投标；但评标时将以包为单位进行独立评标，分别确定中标人。供应商若同时投多个包，则须分别编制投标文件、分别报价。

	供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	采购人补充的其他内容：

1.本项目为电子招投标项目，供应商需要使用CA 加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP 自行进行线上申领。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询。

2.本项目实行网上投标，采用电子响应文件，若供应商参与采购，应自行承担采购一切费用。

3.供应商应在采购前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商应使用最新版本的CA 驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64 位以上操作系统（不能用mac或者linux 系统）。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。

5.供应商应当在递交响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交响应文件截止时间后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商登录政采云平台，在开标时间后30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效响应。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

7.供应商在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在供应商自行登录观看政府采购云平台供应商电子标培训视频教程。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标。

8.开标当天，供应商应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要供应商在政府采购云平台投标客户端操作响应，如供应商提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。

2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项。 

供应商须知正文部分

一、总则
1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”联系方式见本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第3项。

2.2“采购代理机构”联系方式见本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第3项。

2.3“招标货物”指招标文件第三部分所述所有货物；“服务”指招标文件第三部分所述供应商应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在供应商”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“供应商”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“供应商公章”在投标文件中指与供应商标准公章一致的供应商电子签章。

2.7“电子投标文件”指利用政采云平台提供的“电子投标文件制作工具”编制加密和未加密的投标文件。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力； 

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第6项规定的资格条件。

3.3供应商之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4供应商须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5供应商在政采云平台内针对本项目下载了电子采购文件。

3.6供应商按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上供应商组成一个联合体以一个供应商身份共同投标，按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第8项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体供应商整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的供应商组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的供应商的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.7供应商不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

5.纪律

5.1供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

5.2.1.1供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2供应商之间约定中标人；

5.2.1.3供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

5.2.2.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同供应商的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告并在政采云平台内发送变更通知及/或答疑文件的形式，向潜在供应商发出，传真和电话号码以潜在供应商的登记为准。收到通知的供应商须立即予以回复确认，但供应商未回复或采购代理机构未收到回复时，并不应当被理解为采购代理机构知道或应当知道供应商是否收到通知。因登记有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件
7.招标文件组成

7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

8.踏勘现场

8.1本项目不组织供应商统一踏勘现场，供应商可自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

8.2踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

8.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

8.4除采购人原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.知识产权
9.1供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

9.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

10.答疑及招标文件的澄清和修改

10.1供应商如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”第26项规定向采购代理机构提出。提出后，请供应商及时通过交易平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

10.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答供应商疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在供应商发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得供应商同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

10.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在政采云平台内进行发布，请供应商及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致供应商未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。
上述澄清、修改在政采云平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

10.5澄清、修改文件发出后，供应商必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

三、投标文件
11.投标文件的语言及计量单位

11.1供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

11.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文

翻译文件并加盖供应商公章。必要时评标委员会可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与供应商名称或其他实际情况不符的，供应商应当提供相关证明文件。

11.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

11.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

11.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。供应商的投标文件一律不予退还。

12.投标文件组成及编制

12.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和报价文件。

商务文件指供应商提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术文件指供应商提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，供应商须按招标文件规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和报价文件，其中加☆项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

12.2供应商递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第17项的规定。

12.2.1电子投标文件的编制

12.2.1.1电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。           

12.2.1.2电子投标文件须使用供应商公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。
13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

13.2供应商投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。
13.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。
13.4供应商须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

13.5供应商对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.6对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

13.7最低报价不能作为中标的保证。

14.投标有效期

14.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“供应商须知前附表中”中第12项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15.投标内容填写说明

15.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

15.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

15.5供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

15.6供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。 
四、投标保证金
16.投标保证金 

16.1供应商应按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第16项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构确认。

16.2采购代理机构不接收以现金形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

16.3未中标的供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

16.4投标保证金退还一律采用网上银行转帐方式退还至供应商的汇款帐户，资金原路返回。

     16.5如开标时供应商对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，供应商应在开标结束前向采购人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

16.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或采购人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

五、投标文件的递交
17.投标文件的密封和标记

17.1供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

17.2是否采用不见面开标方式详见供应商须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提供电子投标文件U盘、纸质投标文件。

18.投标文件的递交

18.1供应商应在招标文件规定的投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传到指定政采云平台。未在开标截止时间前完成上传的电子投标文件视为逾期送达。

18.2本项目采用不见面开标。只需将加密电子投标文件在投标截止时间前通过政采云平台上传完成。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。逾期上传的或者未上传到平台的投标文件，采购人不予受理。

19.投标文件的修改和撤回

19.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。
六、开标
20.开标

采用不见面开标方式
采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

七、评标步骤和要求
21.组建评标委员会

21.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

21.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

23.初步评审

23.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。 

23.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、投标文件未按招标文件的规定签章的；

B、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

C、投标有效期不足的；

D、不符合招标文件中有关分包规定的；

E、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

F、供应商递交的电子投标文件无法满足正常开标、评标使用功能的；

G、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他供应商造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

23.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：        

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其投标将被拒绝。

23.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

24.投标的澄清

24.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。

24.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

24.3如评标委员会一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

24.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

25.详细评审

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第22项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第五部分“评审方法”。

25.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

26.确定中标人

26.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

26.2 评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

27.评标过程要求

27.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向供应商或者其他与评标无关的人员透露。

27.2在确定中标人之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

28.供应商瑕疵滞后发现的处理规则

28.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦供应商被拒绝或该供应商的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。

29.采购项目废标

29.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的； 

2）供应商的报价均超过了采购预算；
3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4）因重大变故，采购任务取消的。

29.2供应商存在下列情况之一的,投标无效；

(一)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(二)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(三)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(四)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(五)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(六)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

八、履约保证金
30.履约保证金

30.1履约保证金按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第28项规定，在签订合同前交纳。

30.2中标人在签订合同后15日内及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费
31.代理服务费

31.1代理服务费按照招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第22项的规定由中标人交纳，请供应商在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同
32.中标通知

32.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否已经收到该通知。中标人应按照规定交纳履约保证金(是否缴纳)、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2采购代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的供应商是否收到相应的通知为前提。

32.3中标通知书是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

33.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门、政采云平台审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

33.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

33.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

33.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

34.合同签订、审核

34.1中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到政采云平台进行合同公示审核、留存。
34.2甲、乙双方所签合同，以招标公示合同范本为蓝本，对本合同内容可作修改调整。以实际签订合同为准。

十一、处罚、询问和质疑 

35.处罚

35.1发生下列情况之一，供应商的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

36．询问

36.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.供应商有权就招标事宜提出质疑

37.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

37.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

37.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

37.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

37.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.6供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

37.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投拆。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1供应商自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

第三部分  采购需求

一、项目基本情况介绍
为加快“五大中心”建设，开通高效的生命绿色通道，使患者在第一时间得到快速有效救治，提高危重症患者救治成功率及应急救治能力，不断增强人民群众就医的获得感和幸福感。结合我院发展及实际需求，需采购医疗设备一批，预算金额1796.5万元。
二、货物需求及技术需求 

1、本项目分三个标段实施，本项目不接受联合体投标，一至三标段（可兼投但不可兼中），同一个供应商可同时投多个标段，但最多可中一个标段，按照标段一至标段三的顺序进行评标推荐。
第一标段：采购中央监护系统、呼吸机、转运监护仪、心电监护仪等，核心产品为中央监护系统，预算金额：610万元；

第二标段：采购便携式彩色多普勒超声诊断系统、医用吊桥、干湿合一（单吊箱）等，核心产品为医用吊桥，预算金额：615.5万元；

第三标段：采购生物刺激反馈治疗仪、彩色多普勒超声诊断系统、胃肠内窥镜系统、强脉冲光与激光系统、短波理疗仪、痤疮治疗仪等，核心产品彩色多普勒超声诊断系统，预算金额：571万元。
备注：具体数量及技术参数详见参数需求(以上产品技术参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代)

三、项目要求

（一）供应商资质要求：供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。
（二）供货要求

1、合同签订后 30日内完成供货、组装、调试、培训并交付验收合格，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。（采购需求内特殊要求供货时间，需按照采购方要求供货）
2、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。 

3、中标人必须保证货物的来源合法，中标人供货时原件或原厂供货确认函，在货物验收的同时必须提供生产合格证书和商检证明，并提供成交货物齐全资料。 

4、供应商报价时需按明细提供物品的品名、规格、参数、厂家、产地、数量、单价、总价及交货日期制作报价单，所有费用（运输保险费、安装调试费、第三方检测费、培训费、检测费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）均含在报价单中。

（三）质保及售后
1、★质保期：三年（须生产厂家提供原厂免费质保承诺，加盖原厂鲜章）

2、中标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求、相关行业管理规定。

3、从验收合格之日起叁年内，采购人所购设备各部件发生非人为故障，投标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，费用包含在本项目的投标报价内。

4、★采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 4 小时内派员上门现场维护，并在 24 小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。 

5、★保修期间，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

6、★质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。 

四、付款方式

1、中标通知书领取三日内，缴纳中标价的5%履约金到疏附县人民医院账户，验收合格后无任何量问题，履约金予以无息支付给乙方。
2、具体付款方式已最终合同签订为准。
五、诚信履约

1.投标报价比本项目最高限价低 25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。

六、其他要求

1.为保证产品质量，设备到场后须随设备提供由国家权威质量检测机构或第三方机构出具的符合参数要求的完整的检测检验报告，否则采购单位有权拒收。

2.提供近三年内类似业绩证明材料中标（成交）通知书及合同。

3.投标文件目录清晰、关联点对应准确，评审内容便于查找，没有与评审内容无关的资料及文件。

4.第一标段：设备按照院方要求时间发货并安装到位，所发货物必须为当年最新生产，且按照购方要求安装到位。

5.第二标段：设备按照院方要求时间发货并安装到位，所发货物必须为当年最新生产。
6.第三标段：设备按照院方要求时间发货并安装到位，所发货物必须为当年最新生产，包含院内网络连接。

注：本项目技术参数接受偏离，投标供应商提供的技术参数中出现正偏离加分，负偏离扣分。

采购需求清单
	第一标段

	序号
	产品名称
	数量
	单位（台/套）
	技术参数及要求

	1
	除颤仪
	2
	台
	彩色TFT显示屏≥7英寸，显示≥3通道监护参数波形
手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能
除颤采用双相波技术，自动阻抗补偿功能
手动除颤：同步和非同步，能量≥20档，体外电极板进行能量选择，最大能量360J
体内手动除颤能力选择范围≥14种，1-50J
体外除颤电极板同时支持成人和小儿
电极板能量选择，充电和放电三步操作
AED除颤中文语音和中文提醒功能，自动录音功能，记录时长≥60min
除颤后心电基线恢复时间≤2.5s
AED分析到放电准备就绪≤10s
病人接触状态和阻抗值实时显示
CPR辅助功能
心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s
心律失常分析≥23种
无创血压收缩压测量范围：25-280mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）
生理报警和技术报警功能
存储24小时连续ECG波形
自动运行自检，定期自动大能量自检
防尘防水级别≥IP44
配置清单：配置除颤仪导电膏10支，除颤仪打印纸20卷、原机配套电池2个

	2
	自动体外除颤器
	3
	台
	抗冲击/跌落性能：≥1.5 m跌落冲击
防尘防水级别：≥IP55
双相指数截断（BTE）波形，自动补偿
输出能量：成人最大能量360J
电极片指示粘贴部位标记
自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量
智能语音播报
≥350次200J除颤治疗或≥200次360J除颤治疗
电池低电量给出报警提示，低电量报警后≥30分钟工作时间和≥10次200J除颤充放电
≥7英寸彩色显示屏
自动调节屏幕显示亮度
中英文双语支持
成人/小儿患者类型一键切换
CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式
CPR按压过程中操作指导和剩余按压次数提示
存储容量：≥1000份自检报告
具备录音功能，≥60分钟抢救现场录音
设备用户自检和设备自检功能
设备状态指示灯
配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片（10片/5人份）

	3
	呼吸机
	10
	台
	适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持
≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800
≥130分钟内置后备可充电电池
吸气安全阀组件、呼气阀组件可拆卸，高温高压蒸汽消毒（≥133℃）
开机自检
数据USB接口导出
常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续CPAP/PSV
高级模式：双相气道正压通气、压力调节容量控制通气及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV、压力释放通气APRV
其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰-、NIF、PEEPi及P0.1测定
自动气管插管阻力补偿功能
低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值
潮气量：20ml-4000ml
呼吸频率：1-100次/min
吸/呼比：1:10-4:1
吸气压力： 1-80 cmH2O
压力支持：0-80cmH2O
呼气末正压：0-50 cmH2O
压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O
流速触发灵敏度： 0.5-20L/ min
氧疗流量：0-90L/min，氧疗流量精度：±1L/min

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压
分钟通气量：分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量
潮气量：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量
呼吸频率：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率
氧浓度：吸入氧浓度
肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数
日志记录：≥5000条历史事件信息的记录
分级报警、声光报警
自动漏气补偿功能
信息互连
配附件：台车、呼吸管路2套、湿化器2台、模拟肺，氧电池2个、可重复性性消毒硅胶管路5套、鼻导管10个、呼吸面罩20个
31.1工作站：20台电脑：固态硬盘，i7以上CPU，256G以上内存，2G以上独立显卡，20台激光打印机，办公桌椅20套，文件柜20

	4
	急救转运呼吸机
	1
	台
	适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持
≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率≥1280*800
≥130分钟内置后备可充电电池
吸气安全阀组件、呼气阀组件可拆卸，高温高压蒸汽消毒（≥133℃）
开机自检
数据USB接口导出
常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续CPAP/PSV
高级模式：双相气道正压通气、压力调节容量控制通气及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV、压力释放通气APRV
其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰-、NIF、PEEPi及P0.1测定
自动气管插管阻力补偿功能
低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值
潮气量：20ml-4000ml
呼吸频率：1-100次/min
吸/呼比：1:10-4:1
吸气压力： 1-80 cmH2O
压力支持：0-80cmH2O
呼气末正压：0-50 cmH2O
压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O
流速触发灵敏度： 0.5-20L/ min
氧疗流量：0-90L/min，氧疗流量精度：±1L/min

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压
分钟通气量：分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量
潮气量：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量
呼吸频率：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率
氧浓度：吸入氧浓度
肺力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数
日志记录：≥5000条历史事件信息的记录
分级报警、声光报警
自动漏气补偿功能
信息互连
配附件：台车、呼吸管路2套、湿化器2台、模拟肺，氧电池2个、可重复性性消毒硅胶管路5套、鼻导管10个、呼吸面罩20个

	5
	新生儿监护仪
	1
	台
	模块化监护仪
防水等级≥IPX1
≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素
★屏幕电容屏
显示屏亮度自动调节功能
电池支持监护仪工作时间≥4小时
3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测
心率、ST段测量、心律失常分析、连续实时测量和对应报警功能
心电波形扫描速度6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s
≥20种心律失常分析,包括房颤分析
SpO2,PR和PI参数的实时监测
指套式血氧探头，≥IPX7防水等级
手动、自动、连续和序列≥4种测量模式
无创血压新生儿测量范围：新生儿测量范围：收缩压25-140mmHg，舒张压10-115mmHg，平均压 15-125mmHg

辅助静脉穿刺功能
双通道体温和温差参数的监测
≥120小时趋势图和趋势表回顾
≥1000条事件回顾
≥1000组NIBP测量结果
≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
≥48小时全息波形的存储与回顾功能
临床评分系统
心肌缺血评估工具
★新生儿窒息唤醒功能

额外配置监护仪附件10套（心电导联线、血氧探头、血压袖带）

	6
	中央监护系统（1拖25和1拖10）
	1
	套
	远程浏览软件查看病人实时数据（软件终生免费升级）

中央站/工作站≥64床病人集中管理
中央站/工作站主机连接≥3个显示屏
中央站/工作站显示器尺寸≥21英寸
病人管理功能：查询、编辑、删除操作
多条件查询，通过病历号、病人姓名等信息进行查询
混合联网功能
病人数据回顾包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出
数据存储：≥20000 个历史病人监护数据的存储与回顾
≥5种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算
HL7协议连接医院HIS等临床系统
心电监护仪参数
模块化插件式床边监护仪，主机插槽数≥2个

≥15英寸彩色电容触摸屏，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节
基本功能模块心电、呼吸、心率、无创血、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测
≥20种实时心律失常分析
ST段分析功能
监测ST段抬高或者压低ST报警
QT/QTc测量功能，QT，QTc参数值
QT和QTc模板显示
无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式
无创血压成人测量范围：25-290mmHg（收缩压），10-250mmHg（舒张压），15-260mmHg（平均压）
无创血压小儿测量范围：25-240mmHg（收缩压），10-200mmHg（舒张压），15-215mmHg（平均压）
无创血压新生儿测量范围：25-140mmHg（收缩压），10-115mmHg（舒张压），15-125mmHg（平均压）
血氧监测灌注指数（PI）的监测
双通道有创压IBP监测
血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能
≥120小时趋势表、趋势图回顾
≥1000条事件回顾
≥48小时全息波形存储与回顾功能
≥24小时心律失常统计、心电综合分析概览、HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏统计结果
心肌缺血评估工具
趋势共存界面、呼吸氧合图界面
额外配置监护仪附件10套（心电导联线、血氧探头、血压袖带）
★总体配配置清单：中央监护系统2套、心电监护仪35台、双有创血压模块10套

13.1 5M LED灰阶显示器（2台）
13.1.1显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明材料

13.1.2 ≧21.3英寸，分辨率≧2560×2048(横屏)/2048×2560(竖屏)，点距≦0.165×0.165mm 
13.1.3 最大亮度≧1200cd/m²，最大校正亮度≥1000cd/m²，对比度≧1200：1，响应时间≦25ms（Ton≤15ms，Toff≤10ms），可视角度≥170°
13.1.4 显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线，包括1000、800、700、600、550、500、450、400、350、250cd/㎡，另外内置DSA、DSI、CT/MRI、GAMMA2.2、GAMMA2.4、GAMMA2.6曲线
13.1.5 显示器内置的DICOM曲线误差值±5%
13.1.6 显示器亮度均匀性调节功能
13.1.7 灰阶≧65536(16bit)
13.1.8 DVI-D×1、DP×1
13.1.9 显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，通过触控按键快速打开观片灯模式
13.1.10 显示器具有前置感光探头，控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正
13.1.11 显示器前方具有生命体探头， 探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器
13.1.11显示器具有具有环境光自适应功能，侦测使用环境的环境光数据

13.2 8M彩色专业显示器（7台）

13.2.1 显示器完全符合dicom3.14标准

13.2.2 ≧31.5英寸，分辨率≧3840×2160，点距≦0.18159×0.18159mm
13.2.3 最大亮度≧1000cd/m²，对比度≧1300：1，响应时间≦14ms，可视角度≥178°

13.2.4 显示器确保全屏幕亮度均衡

13.2.5 显示器色彩度≧4.398Trillion Colors(42bit)

13.2.6 DVI-D×1、DP×1、HDMI×1

13.2.7 显示器可以根据工作环境的亮度自适应调节显示器屏幕的亮度，进一步调节显示器的显示效果

13.2.8 采用一体化双屏技术

13.2.9 显示器切换阅片灯模式的功能，通过按键快速打开观片灯模式

13.2.10 显示器通过按键一键切换亮度

13.2.11 提供远程质量控制体系软件WEBQA，对显示器定时进行DICOM曲线检测

	7
	转运监护仪
	5
	台
	适用于成人、小儿、新生儿监测

≥4.5英寸彩色触摸显示屏
≥IP44
抗≥1.2米跌落
电池供电≥4小时
内置DC电源接口
支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温
转运监护仪插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用
多导心电监护算法
心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm
呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm
窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s
≥21种心律失常事件的分析
手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式
≥1000条NIBP测量结果回顾
≥25小时全息波形回顾
额外配置监护仪附件3套（心电导联线、血氧探头、血压袖带）

	8
	心电监护仪
	20
	台
	≥15英寸LED高清液晶显示屏，屏幕电容屏非电阻屏，触摸操作，分辨率≥1280*800

智能光感器，自动调节屏幕亮度功能
无风扇
监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数
支持3/5/6/12导心电，智能导联脱落，多导联同步分析功能
心电抗干扰
心电模式：诊断、手术、监护、ST模式、其中手术、监护、ST模式共模抑制
ST段分析和ST View功能
QT/QTc测量功能，QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms
心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率1bpm
心律失常分析≥25种，包括房颤、室颤、停搏等
12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿
心拍类型识别功能
心动干扰（CVA）识别功能
 NIBP测量范围：成人：收缩压25mmHg-290mmHg、平均压15mmHg-260mmHg、舒张压10mmHg-250mmHg；小儿：收缩压25mmHg-240mmHg、平均压15 mmHg-215mmHg、舒张压15mmHg-200mmHg；新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，平均压15mmHg-125mmHg、舒张压10 mmHg-115mmHg
血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量
动态血压监测界面
血氧显示弱灌注指数
支持双通道体温监测和温差参数监测

计时器功能
计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能
数据存储和回顾：≥2500条血压列表数据、≥200小时趋势图/表、≥2400组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾
每台机器配备10套血压袖带、心电导联线、血氧导联线

	9
	心电图机
	5
	台
	数字式心电图机≥12导心电+心向量同步采集
采集仪模块内置；主机全触控操作
显示屏幕≥10英寸
心电图主机内置≥4G功能
心电图主机≥2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi
输入阻抗：≥100MΩ
内部噪声：≤10μVP-P
定标电压：1mV±1%
共模抑制比：≥125dB（默认交流滤波关闭）
耐极化电压：≥±600mV
频响范围：0.01-350Hz全频滤波
时间常数：≥5s
内置热敏打印机
智能胸导联减半打印功能
NFC识别功能
定位功能
QTc参数测量：内置≥6种以上测量算法，QTc计算方法通过系统设置调阅并设置
心电图机批量下载预约记录功能，待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息
心电图机本地报告进行同屏对比
全导联起搏检测
优先诊断功能
心电图机导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能
消息实时提醒功能
V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集
诊断语言：支持中/英文切换
对接现有心电网络系统

每台机器各两套心电导联线

台车

	10
	单通道注射泵
	50
	台
	注射精度≤±2% 或≤0.005mL/h取大者

速率范围：0.1-1800ml/h, 步进≤0.1ml/h
预置输液总量范围：0.1-9999ml
快进流速范围：0.1-1800ml/h
KVO：0.1-5ml/h

自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等

注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml
间断给药模式，通过设置流速、间断输液量、间隔时间和输液总量来控制输液
可同屏显示：输注模式、速度、当前注射状态、预置量、累计量、电池状态、报警压力阈值和在线压力等信息
全中文软件操作界面
锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率
分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画和文字同时报警提示，同时显示具体报警信息
在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值
信息储存：可存储≥1000条的历史记录
防异物及进液等级≥IP23

能与同品牌型号仪器拼装使用

输液架1个


	第二标段

	序号
	产品名称
	数量
	单位（台/套）
	技术参数及要求

	1
	医用吊桥
	27
	台
	吊塔主体≥6005铝合金，≥T6
吊桥承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°（提供证明材料）

表面环保粉末喷塑，粉末通过抑菌检测。（提供证明材料）

箱体全模块化，电源、气源、网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸≤150×200mm
所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露
吊桥箱体旋转角度≥345度

气体接口带有通、断、拔三种状态，带气维修
气体终端插拔次数≥50000

气源终端Z字型交叉排列，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm

电源双排五插插座，单面箱体排列≥4个五插插座，占用面板长度≤20cm

医用优质气体管路，三层管，内层食品级，中间层聚酯线加强层，外层耐磨损PVC

滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，滑车移动距离≥600mm。（提供证明材料）
医用气体管道测试压强≥320kPa，流速≥20ml/min情况下，承重≥20kg重物时，流速下降≤20%；负压气体管道测试压强≥10kPa，流速≥20ml/min情况下，承重≥20kg重物时，流速下降≤20%（提供证明材料）

吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg
刹车系统，各关节轴承自锁功能
吊塔防尘等级≥IP30（提供证明材料）
吊塔外壳防火等级≥UL94-VO（提供证明材料）
多功能扩展坞拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等
配置要求：

横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）

干区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。国标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个

19.3 湿区配置：仪器托盘2层；抽屉1个。国标气体终端3个：氧气1个、空气1个、负压吸引1个。220V/10A国标电源插座6个，等电位端子2个，双关节输液组合架1个

	2
	干湿合一（单吊箱）
	8
	台
	吊塔主体≥6005铝合金，≥T6
吊桥承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°（提供证明材料）

表面环保粉末喷塑，粉末通过抑菌检测。（提供证明材料）

箱体全模块化，电源、气源、网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸≤150×200mm
所有吊桥上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露
吊桥箱体旋转角度≥345度

气体接口带有通、断、拔三种状态，带气维修
气体终端插拔次数≥50000

气源终端Z字型交叉排列，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm

电源双排五插插座，单面箱体排列≥4个五插插座，占用面板长度≤20cm

医用优质气体管路，三层管，内层食品级，中间层聚酯线加强层，外层耐磨损PVC

滑车滚动轴承与横梁导轨槽无间隙，滑车移动距离≥600mm（提供证明材料）
医用气体管道测试压强≥320kPa，流速≥20ml/min情况下，承重≥20kg重物时，流速下降≤20%；负压气体管道测试压强≥10kPa，流速≥20ml/min情况下，承重≥20kg重物时，流速下降≤20%（提供证明材料）

吊桥悬梁承载负荷：≥400KG，箱体承载负荷：≥150KG，托盘承载重量≥85Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg
刹车系统，各关节轴承自锁功能
吊塔防尘等级≥IP30（提供证明材料）
吊塔外壳防火等级≥UL94-VO（提供证明材料）
多功能扩展坞拓展输液杆、网篮、显示器支架、电脑支架、湿化器支架等
配置要求：

横梁长度：2000—3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）

箱体配置：吊柱式塔体1个，长度≥1米。仪器托盘3层；抽屉1个。国标气体终端6个：氧气2个、空气2个、负压吸引2个。220V/10A国标电源插座12个，六类RJ45网络接口2个，等电位端子2个，网篮1个，双关节输液组合架1个湿区配置：仪器托盘2层；

	3
	空气波压力治疗仪
	2
	台
	液晶触摸屏加旋转编码器
时间设定功能时间范围为0～60min，步长≤1min
≥4组生物波输出
输出模式分为连续波、正弦波和方波≥3种模式
脉冲频率应为1Hz～99Hz连续可调，步长≤1Hz，脉冲宽度≥500μs
充气模式：≥8种基础充气模式
治疗仪压力范围：5～25kPa
极限压强≤40kPa，超过≥2kPa持续时间应≤3min
过压保护
手动释压器
连接管路防止接错的装置或标识
工作噪声：≤70dB
气囊两套

	4
	双头震动排痰仪
	5
	台
	≥5.0″彩色液晶触摸显示屏
双路输出（成人和儿童各一）
工作模式：手动模式、自动模式（智能模式）
手动模式定时调节范围：1min—60min，步进≤1min
自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min
手动模式频率调节范围：10Hz—60Hz，步进≤1Hz；自动模式频率范围：10Hz—30Hz，步进≤lHz
自动模式工作方式≥4种：轻柔、标准、加强、超强
不锈钢软轴可插拔、治疗头360度自由传动，定向叩击系统≥90°垂直转换接头，≥5种治疗头
整机采用防电磁屏蔽装置，通过医疗器械电磁干扰EMC检测
配置清单：主机1个、大软轴总成1个、小轴总成1个、大治疗头1个、直径≥120mm叩击头带橡胶套1个、直径≥90mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥78mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥68mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥58mm叩击头无纺布包海绵体1个、小治疗头1个、直径≥90mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥78mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥68mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥58mm叩击头无纺布包海绵体1个、直径≥48mm叩击头无纺布包海绵体1个

	5
	洗胃机
	3
	台
	单片机自动压力反馈控制
具有强力换向防堵塞结构
点动控制进出胃液量平衡控制功能
进出胃压力数字显示
进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

压力、液量双重安全保护
无油膜式泵
强吸出胃，高效饱腹洗胃
预置式进出胃压力设置
洗胃压力：47kPa-55kPa
出胃液量：≤450ml/次
进胃液量：≤350ml/次
液量平衡：≤250ml/次
强吸出胃液量：≤450 ml/次
压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa
噪声：≤65dB(A）
附件清单：一次性使用负压引流（吸引）接管10包、一次性使用胃管10根、Φ6医用硅胶液管10根、强吸连接管5根、2000 ml储液瓶1个、防尘堵4个

	6
	空气消毒机
	10
	台
	紫外线消毒
≥4个万向脚轮
可在有人状态下进行连续动态消毒
≥100m³体积场所
★紫外线杀菌灯寿命≥8000h；（提供检测报告）
机内紫外线辐射照度≥17000μw/cm2；（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）
光触媒抗菌除异味，电镜平均粒径≤10nm，
紫外线泄漏量：≤1uW/cm2；（提供检测报告）
设备持续工作1h，臭氧残留量≤0.003mg/m³。（提供检测报告）
远程红外线遥控，定时时间段、定时时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等
高、中、低三挡
程控数量（定时消毒）≥6组，工作时间自动累计功能
紫外线消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、累计维护提醒、风机故障报警

	7
	亚低温治疗仪
	1
	台
	控温方式：手动、自动
制冷方式：压缩机制冷
制热方式：≤12安全电压加热
显示方式：全电脑控制，≥8寸彩色液晶屏幕显示，中文菜单，显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间
系统结构：双通道控温
升温、降温同时工作
双向快插接头
病例储存可查询功能及自检功能
降温毯、降温帽TPU材质；水循环通畅；任意折叠、卷曲，配同规格特定毯套和帽套
升温毯碳纤维导热材，随意弯折
升温部分：环境温度或初始状态～40℃，步距0.5℃；控温精度：≤±1℃
降温部分：环境温度或初始状态～－4℃（水箱温度），步距0.5℃；控温精度：≤±1℃
人体测温：25℃～45℃   控温精度：≤±0.1℃
控温保护
患者体温低于35℃时仪器自动报警提示
升温毯温度高于41℃时仪器自动报警提示
传感器脱落时仪器自动报警提示
水箱循环液低于使用要求时仪器自动报警提示
仪器意外掉电时，或任意一路传感器意外停止工作后，再次开机报警提示，同时显示意外停止工作前状态
升/降温速度：≥2℃/min
计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时
噪声：≤50dB
配置：降温毯1条、降温帽1个、升温毯1条、人体传感器2条、防尘罩1个

	8
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1
	套
	设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等
显示器≥15英寸高分辨率液晶显示器
触控面板，防泼溅、防尘、防异物;（非轨迹球操作方式）
≥8英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除
机器内置超声教学助手
二维灰阶模式
组织谐波成像技术
穿刺针显影增强技术
彩色多普勒模式
能量多普勒模式
脉冲多普勒模式（PW）
连续多普勒模式（CW）
穿刺针显影增强技术
支持凸阵探头、线阵探头
支持双幅对比显示
B模式成像
组织谐波成像模式
组织特异性成像
多角度空间复合成像技术，≥3条偏转线，线阵和凸阵探头
斑点噪声抑制成像
回波增强技术，提高心脏图像质量
锐眼技术，增强局部分辨率
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
高分辨率血流成像
双实时同屏对比显示
自动调节取样框的角度及位置
频谱多普勒成像
脉冲多普勒、高脉冲重复频率
连续多普勒
测量分析和报告
常规测量软件包
自动速度时间积分测量
自动下腔静脉自动测量
连通性和外部数据管理
DICOM基础功能
≥2个USB
配置要求：主机1台、凸阵探头1支、线阵探头1支、心脏探头1支、台车1个，多功能收纳箱、三探头扩展器1个、穿刺支架1个

工作站：3台电脑：固态硬盘，i7以上CPU，256G以上内存，2G以上独立显卡，3台激光打印机

	9
	脑室镜
	2
	个
	脑室镜镜体全部医用级不锈钢材质
旁氏视向角：0°，视场角：≥55°，柱状晶体排列
角分辨率：≥2.5C/（°）
综合镜体光效（SLeR）：≥0.35
照明镜体光效：≥0.4
直径：≤Ф3mm；工作长度：≥240mm
观察景深：1---70mm，带有方向标，蓝宝石镜头
低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒
纤维导光束，直径≤4mm，长度≥3m
与医用电气设备互连使用的安全要求全项符合GB9706.1、GB9706.19要求
脑室镜专用手术器械1套、消毒盒2个

	10
	手术显微镜
	1
	个
	光学系统
双人四目（主刀镜+助手镜），适用于神经外科、耳鼻喉科等显微外科手术

全镜组复消色差光学系统和高级镀膜
无级变焦系统
放大倍数: 2X–18X (≥12.5倍目镜）
工作距离范围: ≤200mm， ≥420mm
变倍系统：固定≥5档调节
广角目镜屈光补偿范围：≥+5D/-7D，眼杯高度可调
主刀镜：≥12.5倍目镜，0-180°角度可调镜座
助手镜：≥10倍目镜，360°角度双关节可调镜座
50/50分光器
照明系统
支架上冷光源照明系统，经光纤传导到显微镜

LED照明系统：TriLED高强度自然光源，白光模式色温：≥5500 K（±500 K）
照明增强：氙气强度照明增压器
光斑调节：调节照明光斑的大小，照明光斑直径≤12mm
支架系统
全关节阻尼立式可移动支架

支架高度：≥1730mm
支架水平臂展：≥1950mm
影像系统
原厂内置HD（≥1080p）摄像头，USB存储；HDMI输出

自带支架臂高清显示器

工作站：3台电脑：固态硬盘，i7以上CPU，256G以上内存，2G以上独立显卡，3台激光打印机
其他附件：高压注射器高压注射器（1台）、临时起搏器（1台）
在3.0T磁共振环境中，机器不应因磁场引力产生位移

在不同位置的信噪比对比其在磁共振环境边缘未上电时的信噪比，变化应小于15%

光纤信号传输，保证信号稳定，不受干扰

100 to 240 VAC, 50/60 Hz

双筒，A侧针筒+B侧针筒可编程注射

可以在注射头设置自动吸药剂量，同时进行自动吸药。自动吸药时无需和设备接触

双无磁超声马达，保证清晰磁共振成像

可以在注射头显示造影剂和生理盐水剩余容量

可以通过注射头按键控制自动注射的启动和停止

按下空气检测功能按键前，不能开始注射

真彩色LCD显示屏，不同颜色显示造影剂和盐水

触摸控制屏

显示实时压力曲线

针筒A：1-65ml

针筒B：1-115ml

0.1-10毫升/秒，0.1毫升/秒可调

±10psi，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据

1-300s

1-900s

≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、暂停或延时

≥100个，每个方案≥6个注射相

历史记录≥500个

集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关

有线光纤连接

	11
	纤维支气管镜
	4
	台
	显示屏：≥8寸全视角高清显示屏。便携显示屏≥3.5寸LCD高清全视角

屏幕分辨率：≥1024*768

电子CMOS成像技术，LED灯数≥2个

空间分辨率：≥10.10 lp/mm

摄像景深：3~50mm

光源色温≥2300K，光源照度≥400lx

开机防雾

视野角度≥100°

软镜手柄插入管配六种规格：外径5.8mm/内径3.0mm；外径5.2mm/内径2.6mm；外径4.0mm/内径2.0mm；外径3.9mm/内径1.2mm；外径3.0mm/内径1.2mm； 外径2.8mm/内径0mm

插入管有效工作长度600mm

插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥150°

显示屏幕上下旋转角度≥120°，左右旋转角度≥180°

一键拍照功能和录像功能

图像冻结功能

白平衡调节功能

≥6400mAh锂离子电池，工作时间＞4小时

镜体≥IPX7等级防水

图像中心区域应无明显几何失真

配置清单：操作手柄1个、防水盖1个、工作通道密封帽1个、吸引按钮1个、测漏表1个、测漏接头组件1个、清洗灌流器 1个、清洗刷1个、吸引清洗刷1个、口垫（中）1个、口垫（大）1个、镜箱1个、衬芯1套、推车1台

	12
	担架车（二功能）
	20
	个
	载荷≥170KG
背部升降系统：背部升降静音气弹簧控制
高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能
床板：PP树脂
框架：钢制/部分铝制
护栏板： PP树脂两侧护栏板，高度≥300mm
护栏板设有角度显示；
铝压铸一体成型护栏支架
脚轮：中控锁双面脚轮，直径≥150mm，推车四角脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定
中心第五轮系统：两侧控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进
床下二段式托盘，托盘承重≥10Kg
横向氧气瓶架，放置容量≥5升氧气瓶
转运床垫：面料表面防水处理，外部面料可水洗；防静电3段式
优质冷轧钢材
喷涂磷化
304不锈钢引流挂架
配置清单：
床本体1台

一体式护栏 2片
双面脚轮4只
中控锁定踏板4套
中心第五轮1套
整体升降摇杆1套
背部升降气压弹簧1套
大型底部托盘1块
输液架1根
标准输液架插孔4个
氧气瓶挂架1个
转运床垫1张
氧气瓶1个

	13
	担架车（三功能）
	5
	个
	高低升降：≥300㎜
背部升降：0～75±5°
头部升降：0～15±2°
尾部升降：0～15±2°
车面及护拦聚乙烯材料
中控刹车系统，≥Φ200防尘脚轮
床身升降、倾斜及反倾斜由床体两侧踏板操作；床头尾中央控制刹车踏板；底罩ABS材质
PP护栏ABS，护栏与床板同步升降，二段式≥4个气压棒，≥2条绑带
上体大型油压杆支撑梁柱
减震式中置导向轮
心肺复苏位，快速释放把手（CPR）
标准配件：不锈钢输液架1支、两节式PP护栏、防尘脚轮4个，床垫1张，杂物架1个

	14
	三功能电动病床
	35
	个
	背部调节高度：0°-80°±5°
腿部调节高度：0°-40°±5°
调节床面整体升降：450～740mm
床体载重≥240kg；背板动态载重≥170kg
床母≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管
背部床板双支撑，≥835*Φ32*2.5mm无缝钢管
床面板≥1.2mm优质冷轧钢，两头ABS塑料封边，每段承重≥80KG，≥10段，段与段之间留有间隙槽
金属表面自有喷涂线双重涂层：第一重环氧树脂底漆; 第二重静电粉末。涂料不得含有以下有害物质， 包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬（提供粉末 SGS 检测报告复印件）
直流电机，整床升降立柱电机，扭力≥6000N
床头尾板弧线形，内嵌滚式防撞轮，防撞轮直径≥83mm, 高≥45mm，床头尾板高≥510mm±5 mm,宽≥1000 mm±5mm，底端厚≥65 mm，上面厚≥40 mm，高密度HDPE塑料, 护理床床头尾板抗≥150KG，中间装饰板ABS材质
四片式分段护栏，PP塑料；阻尼缓冲功能,承受正向≥50kg异物撞击≥10次。护栏旋转力臂铝合金材质
脚轮≥5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承；脚轮骨架航空铝材，脚轮骨架重量≥365g，轮面TPR耐磨材料；中控刹车系统两侧刹车开关功能
四个点滴架插座，孔径≥19mm
不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm
床垫≥60mm高密度海棉35A，≥20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套，外套防水布（提供证明材料）
配置清单：ABS床头尾板1付、四节PP护栏1付、不锈钢输液架1支、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、进口电机1套，侧刹中控脚轮1套、底罩、床垫1张、床尾工作台1个、防褥疮气垫1个

ABS床头柜：隐藏式毛巾架2个、杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽
ABS床上桌：四个≥2.5英寸万向屏风轮

	15
	三摇病床
	30
	个
	背部调节高度：0°-80°±5°

腿部调节高度：0°-40°±5°

整体升降：450～740mm

床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg
床框采用≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管
背部床板双支撑，≥835*Φ32*2.5mm无缝钢管
床面板≥1.2mm优质冷轧钢板，整床面板凹型透气孔≥80个

金属表面自有喷涂线双重涂层：环氧树脂保护膜＋粉末涂层，涂料不得含有以下有害物质， 包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬（提供粉末 SGS 检测报告复印件）
摇杆系统：优质钢管加ABS强化塑料材料，每支摇杆可通过独立承重≥700kg
床头尾板弧线形，内嵌滚式防撞轮，防撞轮直径≥80mm, 高≥45mm。床头尾板高≥510mm±5 mm,宽≥1000 mm±5mm，底端厚≥65 mm，上面厚≥40 mm，高密度HDPE工程塑料
护栏四片式分段，PP塑料材质；阻尼缓冲功能。护栏板与护栏开关组件的连接构件、护栏旋转力臂铝合金材质
中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水

摇手ABS工程塑料，内置长≥115mm、直径≥5mm钢芯；摇手柄长≥90mm，操作半径≥180mm；摇手柄椭圆形，三个防滑凹痕
≥6个点滴架插座
抗菌粉末涂料
床垫规格与床配套，材质说明：≥60mm高密度海棉35A，≥20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布（提供证明材料）
标准配置：ABS床头尾板1付、PP护栏1付、不锈钢输液架1支、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，床垫1张，床头柜1个、床上桌1张
ABS床头柜产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽
ABS床上桌：≥4个≥2.5英寸万向屏风轮，带刹车装置

	16
	龙门架骨科床
	10
	张
	背部调节高度：0°-80°±5°，左右腿分开调节：0°-40°±5°   整体升降：480～760mm
床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg
床母≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管
床面板≥1.2mm优质冷轧钢板，整床面板凹型透气孔≥80个。背部床板采用双支撑，≥835*Φ32*2.5mm无缝钢管
金属表面双重涂层：环氧树脂保护膜＋粉末涂层，涂料不得含有以下有害物质， 包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬（提供证明材料）
摇杆系统： 优质钢管加ABS强化塑料，独立承重≥700kg的测试
床头尾板弧线形,高密度HDPE工程塑料，内嵌滚式防撞轮，防撞轮直径≥80mm, 高≥45mm。床头尾板高≥510mm±5 mm,宽≥1000 mm±5mm，底端厚≥65 mm，上面厚≥40 mm
床边护栏系统：铝合金扶手磷化电泳硬化，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏前后横向拉力≥80kg，极限保险装置；卧式C型防晃装置，冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm
中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水
摇手ABS工程塑料，内置长≥118mm、直径≥8mm钢芯；摇手柄长≥90mm，操作半径≥180mm
外展式分腿龙门架
≥6个点滴架插座
床垫规格与床配套，材质说明：≥60mm高密度海棉35A，≥20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套，外套采用防水布（提供证明材料）
标准配置：ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套，骨科牵引龙门架1套
ABS床头柜产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽

餐桌：与病床大小配套、ABS材质、承重力≥15KG、伸缩式

	17
	二功能血透床
	20
	张
	背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-80°±5°
整床承重静态承重≥240 kg；背板动态载重≥150kg
床母≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管
床面板≥1.2mm优质冷轧钢板，整床面板凹型透气孔≥80个。背部床板双支撑，≥835*Φ32*2.5mm无缝钢管
金属表面自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋粉末涂层（提供证明材料）
摇杆系统：优质钢管加ABS强化塑料
床头尾板弧线形高低床头尾板，床头尾板￠32铝管内支撑
床边护栏系统：一键式床边护栏铝合金扶手磷化电泳，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏前后横向拉力≥80kg
中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水
摇手ABS工程塑料，内置长≥115mm、直径≥8mm钢芯；摇手柄长≥90mm，操作半径≥180mm
限位旋转功能输液架
抗菌粉末涂料
床垫规格与床配套，材质说明：≥60mm高密度海棉35A，≥20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布（提供证明材料）
床尾仪器架两层
标准配置：床头尾板1付、护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、中控脚轮1套， 床垫1张。仪器架1个
ABS床头柜产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽

餐桌：与病床大小配套、ABS材质、承重力≥15KG、伸缩式

	18
	病历车
	25
	个
	材质:车体ABS工程塑料、塑钢
病历车台面ABS材质，四柱塑钢承重
正面: 双排≥50格病历夹隔层，每隔隔层高度≥22mm；抽面尺寸:≥290*100mm*内空:≥213*312*85mm
车体底部：万向静音轮，两只刹车功能
安全锁

	19
	急救车
	20
	个
	整车ABS工程塑料、塑钢、不锈钢，塑钢四柱承重

ABS台面，不锈钢护栏；台面透明软玻璃

推车正面：折叠中控锁，≥2层抽屉

推车左侧：除颤平台、隐藏式副工作台、杂物盒

推车右侧：伸缩不锈钢输液支架、网篮内置≥2L锐器盒、≥2个ABS污物桶

推车后面：活动插线板

推车底部：≥4个万向插入式静音轮，两只刹车功能

	20
	治疗车
	80
	个
	台面:ABS注塑，台面≥304材质不锈钢护栏，台面上透明软玻璃
正面：并列两中抽屉≥290*100mm*内部使用尺寸：≥213*312*85mm；下部≥2只ABS旋转式污物桶
左侧：≥2个不锈钢挂钩
底部：车体四周防撞装置；≥4寸万向静音轮，≥2只带刹车功能

	21
	不锈钢诊查床
	30
	个
	床框优质不锈钢管≥38*38*1.5mm

床面板下≥4支13*25*1.0mm加强筋

床脚≥Φ32*1.5mm管材

专用床垫，厚度≥50mm，外套采用防水布

床体整体承重≥160KG，配卷纸筒

	22
	输液椅
	10
	张
	透气防水仿皮椅垫

耐磨，内芯高密度海绵

配扶手，点滴架

轮椅20个

	23
	立式中药柜
	1
	个
	规格：980*400*1980 mm
抽屉数量≥40个
≥25×25×1.5mm优质不锈钢管

侧封板厚≥1.2mm,底板、顶板、背板厚≥1.0mm优质不锈钢板

抽屉无导轨，厚≥1.0mm优质不锈钢板，面管≥25×13×1.0mm优质不锈钢管。抽屉托管≥30×10×1.0mm优质不锈钢板

根据药房空间以及要求设计制做

	24
	贵重药品柜
	2
	个
	规格：980 * 400 * 1980 mm
整柜主架优质≥304#不锈钢
内置同柜宽度度相同层板，单体承重≥75KG，可调节
主架≥1.2mm厚板材，其它≥1.0mm厚
柜体≥2个掩门，全封式排铰，外置不锈钢安全锁，≥4把锁匙，离地脚高≥150mm，防滑防潮胶套≥4个
根据药房空间以及要求设计制做

	25
	中药调剂柜
	1
	个
	规格：1980*500/1200*1980 mm
整体≥25×25×1.5mm优质不锈钢管

侧封板厚≥1.2mm,底板、顶板、背板厚≥1.0mm优质不锈钢板

抽屉无导轨，厚≥1.0mm优质不锈钢板，面管≥25×13×1.0mm优质不锈钢管。抽屉托管≥30×10×1.0mm优质不锈钢板

整体药柜可根据药房空间以及要求设计制做

	26
	无门药柜
	60
	个
	规格：1000*500*1980 mm
整体≥25×25×1.5mm，优质不锈钢管，不锈钢板材
≥6层，板厚≥1.0mm优质不锈钢板
根据药房空间以及要求设计制做

	27
	四门器械柜
	2
	个
	规格：980 * 400 * 1750 mm
整体冷轧钢，金属表面自有喷涂线，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色
内置同柜宽度度相同层板，单体承重≥75KG，可调节
主架≥1.0mm厚板材，其它≥0.8mm厚
柜体≥2个掩门，全封式排铰。离地脚高≥150mm
根据药房空间以及要求设计制做

	28
	不锈钢器械柜
	10
	个
	规格：900* 400 * 1750mm
整柜优质不锈钢型材
主架≥1.2mm厚，其它≥1.0mm厚；玻璃标准厚≥5.0mm
所有层板都做加强筋处理
柜体≥2个掩门，柜体≥4层，每层承重≥90kg，全封式排铰，离地脚高≥100mm
根据药房空间以及要求设计制做

	29
	不锈钢六层平板货架
	30
	个
	规格：900*400*1980mm
采用优质碳钢
脚管≥1.5板,层板厚≥1.2mm,  其它板厚≥1.0mm
≥6层,中间层板可上下活动调节高度
整体结构为公共臂组合架
根据药房空间以及要求设计制做

	30
	不锈钢治疗柜
	4
	个
	规格：1100*500/280*1800mm

整柜优质≥304#不锈钢

主架≥1.2mm厚板材，其它≥1.0mm厚

柜体≥2层。底层柜门 ,≥2个抽屉，上层玻璃柜门，≥3层

根据药房空间以及要求设计制做

	31
	电脑发药台
	6
	个
	规格：1200×600×800 mm
整体≥25×25×1.5mm优质≥304#不锈钢方管

上面板≥1.2mm≥304#优质不锈钢板

抽屉厚≥1.0mm优质不锈钢板

各侧板厚≥1.0mm≥304#板

根据药房空间以及要求设计制做

	32
	钢塑库房成药架
	15
	个
	规格：1200*480*2000mm

柜体≥4层，中间层板分开

整体材质钢喷塑

整体采用框架式结构

所有板厚≥1.0mm优质冷轧钢板

根据药房空间以及要求设计制做

	33
	库房成药架
	6
	个
	规格：1000/1500*500*1980mm
整柜优质不锈钢

柜体主架≥1.2mm，其它≥1.0mm厚不锈钢，底座高度≥140mm

整体≥5层固定药架

根据药房空间以及要求设计制做

	34
	医用冷藏冷冻柜
	2
	台
	冷藏室搁架/钢丝浸塑、冷冻室搁架/不锈钢

冷藏室搁架层数≥3，冷冻室搁架层数≥1

冷藏室：风冷

冷冻室：直冷

手动除霜

冷藏室制冷剂：R290/≥39g

冷冻室制冷剂：R290/≥55g

噪音级别≤68dB(A)

冷藏室：2℃~8℃（步进≤0.5℃）
冷冻室：-10℃~-25℃（步进≤-0.5℃）
冷藏室：铝翅片

冷冻室：内藏盘管式

冷藏室：铜管铝翅片

冷冻室：铜管

冷凝器丝管式邦迪管

电子温控

显示方式LED数码管

内部≥304不锈钢

外部喷涂钢板

隔热层聚氨酯环戊烷发泡

有效容积（L)≥450


	第三标段

	序号
	产品名称
	数量
	单位（台/套）
	技术参数及要求

	1
	生物刺激反馈治疗仪
	1
	台
	独立四通道表面肌电采集和电刺激
液晶显示屏≥21.5寸
独立双屏显示模式
主机旋钮和屏幕鼠标操作两种方式控制电刺激电流强度
AD采样率：≥8192Hz
AD采样位数：≥16位
刺激频率：0.5Hz~999Hz
脉冲宽度：10μs~1000μs
输出电流：0-100 mA
肌电测量范围：1μV～999μV（r.m.s）
主机功能地接
音响和头戴式耳机双声音反馈模式
打印机1台
一分钟评估，三分钟评估和二代Glazer评估等多种评估和筛查模式
预览及盆底肌收缩放松训练
评估后自动生成报告
报告包括评估数据、正常范围、盆底肌/腹肌肌电图以及报告解读说明
一键生成治疗方案
神经肌肉电刺激，内置盆底治疗方案、产后康复方案、神经康复方案，且可自定义设定不同的参数，包括频率、波宽、电流通断比时间
肌电触发电刺激模式
多媒体生物反馈训练
进阶式Kegel训练方案
放松训练，运用声音、图像、动画等方式指导患者进行肌肉放松能力的训练
控尿反射
游戏训练
处方治疗模式，预置Kegel训练及生物反馈训练等相关治疗步骤程序
注册界面记录患者基本信息，记录患者病史采集，病员管理功能，病历添加、修改、删除、查询、导入、导出等操作
全程语音指导
信息管理功能，数据查看、修改、查找、打印等操作，工作量统计
工作站：3台电脑：固态硬盘，i7以上CPU，256G以上内存，2G以上独立显卡，3台激光打印机

	2
	彩色多普勒超声诊断仪
	1
	台
	用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他
显示器要求：≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可调，≥3个显示器关节支撑臂，显示器上下倾斜、左右旋转、前后移动，独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定）
触摸屏要求：≥13.3英寸彩色触摸屏
触摸屏手势控制，手写和带上橡胶手套触摸，触摸屏编辑，显示器超声图像投影到触摸屏，手指进行放大，描迹测量等操作
操作面板≥6向独立调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移）
探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）
中央刹车和直行锁功能（提供机器图片）
采用Windows 10操作系统
配置内置电池
二维灰阶模式
M型模式
彩色M型模式
解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）
彩色多普勒成像
频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头连续多普勒成像）
组织多普勒成像,包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）
空间复合成像技术，做曲别针实验显示≥9条线（要求提供含设备型号信息的证明图片和材料）
扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）
全域动态聚焦技术（要求提供技术白皮书证明）
声速匹配技术
B模式局部ROI区域高分辨率显示技术（提供证明图片，体现取样框调节及取样框内外分辨率的差别）
立体血流技术
穿刺针增强技术
宽景拼接成像技术（非拓展成像）
二维宽景和能量宽景，红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常
宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头（提供证明图片，体现所有配置探头型号）
专业血管图谱编辑功能；传统体表体位图标记（提供同一部位两种血管标记功能证明图片，体现机器型号）
一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像
二维/彩色取样框角度独立偏转技术
智能血流跟踪技术
超微细血流成像技术
声衰减成像技术
造影成像功能腹部探头、浅表探头
实时显示组织图像和造影图像，造影击碎，斑点噪声抑制，混合模式，造影图像和组织图像位置互换
微血管造影增强功能
低机械指数造影
双计时器
向后存储≥8分钟电影
造影定量分析功能，≥8个ROI
造影时序分析功能
造影成像帧率：凸阵探头≥10cm深度，扫描角度≥45°，帧率≥30帧/秒，线阵探头≥4cm深度，帧率≥50帧/秒
实时造影时，对组织灰阶图像进行标记，标记点同步映射到造影的图像上
应变式弹性成像
应变式弹性成像：应变、应变率和应变直方图的测量，肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能
剪切波定量弹性成像
剪切波定量弹性成像
质控稳定性指数、质控图、质控指数等质控形式，自动生成剪切波弹性检查数据报告，报告中包含平均数、中位数、IQR/Median等量化数据
病灶周边浸润区的环形定量工具，实体专用按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调
剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域≥2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒
同一切面下同时进行应变式弹性成像和剪切波弹性成像并实时双幅显示
全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
肝肾比测量
血管内中膜自动测量技术（提供测量数值及分析评估曲线的证明图片）
血管内中膜自动实时测量功能，自动获取及更新≥6组IMT内膜厚度值，测量精度≤20um（提供证明图片）
全自动左心射血分数的测量
小儿髋关节自动测量功能
自动工作流协议（非预设条件）
电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
原始数据处理，≥32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
内置双硬盘（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行
二维灰阶模式
最大显示深度:≥38cm

TGC: ≥8段
LGC: ≥8段
腔内探头扫描角度:≥200度
彩色多普勒成像
速度、速度方差、能量、方向能量显示等

取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）
支持B/C 同宽
频谱多普勒模式
 ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）
 ≤1 mm /s（非噪声信号）
取样容积: 0.5-30mm ，所有探头（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）
偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）
网络连接
远程图像通讯功能
探头配置（4把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、阴超探头

单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz
线阵探头频率：4.0-15.0 MHz
单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHZ
阴超探头：3.0-11.0MHZ

外设和附件及其他要求
耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调

中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任
高清工作站2套（2台电脑：固态硬盘，i7以上CPU，16G以上内存，2G以上独立显卡，2台彩色连供打印机）

工作椅子2把，检查床2张
办公桌椅2张、挂式空调两个（1.5匹）
原厂采集手柄10个
UPS(10K)一套
高压注射器（1套）
双筒

注射头配备8.4寸真彩触摸显示屏

中文操作界面

注射头屏幕显示方向根据注射头旋转角度自动旋转180°

独特的注射头触摸屏，注射方案完整编程

同时吸药，注药

注射头显示注射状态及实时压力曲线

注射头控制自动注射的启动和停止

12.1寸真彩色触摸显示屏，不同颜色显示造影剂和盐水

触摸控制屏

控制屏显示注射状态及实时压力曲线

任意一屏修改方案信息，一键同步方案信息至另一端

注射状态双屏实时同步显示

双屏操作权限管理

100 to 240 VAC, 50/60 Hz

1-200ml，1ml增量

0.1-10mL/s，0.1mL/s增量

50-330psi

±10psi

1-300s

1-900s

6相，可以任意选择造影剂、盐水、双流、暂停或延时

注射预案≥100个

注射历史记录≥500个

A侧和B侧针筒可以以不同的速率同步注射，心脏CT成像充分诊断评估左右两个心脏，冠状动脉和心室同时造影

一次性无菌空针筒，≥200ml

≥200ml一次性无菌空针筒

有线连接

	3
	高清内窥镜系统
	1
	套
	≥3 种特殊光模式
光学染色和电子分光≥2种技术
自动测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光
结构强调功能：≥4 级
图像放大功能：≥2倍电子放大，调节档位≥20级
图像信号输出方式：高清数字接口DVI 接口：≥2 个（1920*1080P）
图像冻结模式：≥3 种冻结模式
画中画功能
多色LED光源
光源寿命：≥13,000 小时
光源控制：自动能量控制
光源冷却方式：强制空气冷却
外接USB输出
内置存储器：≥1G
气泵：横膈膜式气泵
送气压力：≥4档
送水方式：加压送水
DICOM功能
医用高清液晶监视器
液晶屏：IPS、LED背光

分辨率：≥1920×1080
尺寸： ≥24英寸
亮度：≥300cd/m2
对比度：≥1000:1
可视角度：≥178°
视频信号输入接口类型：DVI（两组）、3G-SDI（两组）
视频信号环通输出接口类型：DVI、3G-SDI
双画面多信号同屏显示；数字信号（DVI, SDI等）与模拟信号（S-Video, VGA等）画中画显示
内镜用高清工作站
内镜专用工作站（含电脑、A4彩色打印机、软件，其中软件终身免费升级）

主机系统内存：≥4G
CPU：≥i7

硬盘容量：≥1T
高清电子胃镜
百万像素图像传感器

≥3 种特殊光模式
视野角度：0°(直视)
视野范围：≥140°
观察范围：≥2-100mm
先端部直径：Ф≤9.5mm
弯曲部直径：Ф≤9.5mm
有效长度：≥1100mm
全长：≥1400mm
弯曲角度：上：≥210°、下：≥90°、左：≥100°、右：≥100°
钳道直径：Ф≥2.8mm
辅助送水功能
高清电子肠镜
百万像素图像传感器

≥3 种特殊光模式
视野角度：0°(直视)
视野范围：≥170°
观察范围：≥2-100mm
先端部直径：Ф≤12mm
弯曲部直径：Ф≤12mm
有效长度：≥1300mm
全长：≥1600mm
弯曲角度：上：≥180°、下：≥180°、左：≥160°、右：≥160°
钳道直径：Ф≥3.8mm
辅助送水功能
硬度可调更能：调节档位≥3级
内镜用送水装置
注水瓶容量：≥1000毫升
流速≥150毫升/分钟
系统配置：电子内窥镜处理器1、医用高清液晶监视器1、内窥镜专用台车1、内镜用高清工作站1、高清电子胃镜1、高清电子肠镜1、内镜用送水装置1、内镜用送气装置1
高压注射器（1套）

注射头配备彩色触摸显示屏

注射头屏幕显示方向根据旋转角度自适应调整

注射头编辑自动吸药的剂量，启动自动吸药

注射头显示实时压力曲线

注射头手动控制推杆前进后退

注射头显示造影剂剩余容量

注射头位置出现变化自动停止注射

活塞自动回缩，自动推进功能

通过手动开关和脚踏开关控制注射

触摸式控制，真彩色显示屏

显示实时压力曲线

注射状态双屏实时同步显示

双屏操作权限管理

容量范围：1-150ml

流速：0.1-45毫升/秒，0.1毫升/秒可调
压力范围：100-1200psi，增量为1psi

吸药速率：1-20ml/s

注射、曝光延迟范围0.1s-99s

上升时间：0-9.9s，0.1s递增

注射时相：4相

预设方案：≥100个

历史记录：≥500个

系统电源与DSA主机联动，主机控制注射

一次性无菌空针筒，≥150ml

有线连接

	4
	高压灭菌器
	1
	台
	容积：≥80L
设计压力：-0.1/0.3MPa
设计温度：≥140℃
≥8年/≥16000次循环
粘胶纤维保温层
腔壁加热：覆膜式加热膜
标准Rc1/4验证口
单门
拉伸门板，材料厚度≥2.5mm
电机驱动，手把式侧开门
压力安全联锁，通过省级技术监督部门鉴定
自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成
自动控制阀：≥5个直动式电磁阀；手动控制阀：≥1个手动球阀
≥1个增压泵
独立安装压力传感器（非电路板安装式）
内置储能式蒸发器
内置单水箱，水箱容积≥17L
≥1个排水接头
≥2个压力表：量程：-0.1～0.5MPa；精度等级：≥1.5级
内置≥2个体积≥0.0024立方米的散热器
内置后藏式安全阀
感应式操作
PLC控制，水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示
液晶显示屏：≥5.0英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、多语言切换、无线通讯
置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制、冷热锅自检功能
数字显示，显示设备运行的周期次数
标配内置微型热敏打印机
程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间、F0值等
多级权限管理
后台自校准系统
超温自动保护装置、超压双重保护、过流保护装置
裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、嗜血程序、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序
标准配置：波纹管1个、内置热敏打印机、球阀手柄1个、两层搁网、取盘器一个、带接头排水管一根、特种设备生产许可证、设备安装验收前办理【压力容器使用证】

	5
	高频电刀
	1
	台
	输出全悬浮， CF 型防除颤应用部分
切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、整形、整容肛肠等
混 1 和点凝两种工作模式
混 1：工作频率 (kHz)≥512、额定功率(W)≥250、额定负载(Ω)≥500、低压混切模式，切割的同时有止血作用，敞开/内镜手术中

工作频率 (kHz)≥512、额定功率(W)≥120、额定负载(Ω)≥500、标准火花式凝
二路输出：一路单极手控输出， 一路单极脚控输出
CPU 控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值
单极切、凝独立功率设定和显示装置
面板按键、手控和脚踏启动按键防粘连识别
开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检， 进行自修复
断线自检技术
极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程动态监测
输出实行闭环控制
保护 :开路、短路、过功率、过电流自动保护功能冷却方式: 自然冷却， 无风扇
间歇加载下连续使用
功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放
中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件
安全指标符合国家标准《GB9706.1 医用电气设备第 1 部分： 安全通用要求》 、《GB9706.4 医用电气设备 高频手术设备专用安全 要求》 和《YY0505 医用电气设备 第 1-2 部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》

	6
	自助胶片打印机
	1
	台
	自助打印终端

报告打印机：激光打印机

主板：双千兆网口、低功率，带VGA接口

内存：≥4G

硬盘：固态硬盘≥128G

PC电源：≥300W

条码枪：霍尼韦尔1维多向

摄像头≥50w像素

≥32寸显示屏，分辨率≥1366×768

功放≥2个

胶片、报告打印一个出口

遥控键盘

服务器操作系统≥Win server 2008企业版

自助终端操作系统≥Win7 32位

数据库版本≥Mysql5.6以上

系统连接医院RIS/PACS系统等

对打印未成功、或者打印质量出问题等报告进行补打

通过科室、打印状态、识别状态、接收时间段、患者姓名、取片凭证等信息查询打印作业

接收、存储病人不同检查科室的个人图像、报告任务等，进行有效的归档、传输和备份

一定时间内发送第二份报告可以覆盖前一份报告

根据医院需求对不同科室、不同病人进行合理分配（例如：门诊病人打印胶片和报告；住院病人只打印胶片等）

自助打印系统常规OCR识别准确率≥98%，OCR字形识别、智能学习功能

自助终端界面实时提供相机健康状态及报告打印机健康状况

自助打印终端配摄像头

自助打印终端软件全中文图形化界面, 动画与语音提示病入操作

打印服务器双机备份

自助打印系统支持第三方PACS/RIS、数据中心等进行数据集成

	7
	空气波压力治疗仪
	2
	台
	压力模式：≥10种压力模式+≥20种自定义收藏模式
定时：1min～99min
压力范围：5kPa～36 kPa(38mmHg～270 mmHg)
气囊腔数：≥8腔
一键飞梭功能
≥8寸真彩触摸屏显示操作
单腔压力调节功能
压力显示kPa和mmHg可切换
防电磁波干扰、节电型
功能开关，可紧急终止

	8
	电脑中频治疗仪
	5
	台
	≥8寸液晶触摸显示

输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出

中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差≤±10％

调制频率为0～150Hz，单一频率允差≤±10％或±≤1Hz取大值

中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差≤±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波

调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制

中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差≤±5％

工作频率：≥4kHz，允差≤±10％

调制频率：≥0.125Hz，允差≤±10％

差频频率范围：0～112Hz，允差≤±10％或≤±1Hz取较大值

调幅度：0%、100%，允差≤±5％

差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。动态节律≥8S允差≤±10％

≥100个固定处方

中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调

输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率≤10%

中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压≤500V

运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作

电极板温度：38℃～55℃，分≥6档可调，允差≤±3℃

离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤50mA，分0～99级可调

治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差≤±1min

	9
	烟雾净化器（双头）
	1
	台
	风量≥325m³/h
法兰直径≥75mm
内置精算芯片
大风量电机≥220W
多重过滤

	10
	红外光灸疗机
	1
	台
	红外光波长范围580nm～1050nm
红外光治疗光功率输出≥10W，允差≤±2W
红外光输出频率≥3挡调节，频率5—60HZ
艾灸加热温度100—160度
红光与艾灸可同时输出
工作时间1min-99min可调，级差≤1min，允差≤±10s.

艾灸治疗头三维方向可调
艾灸能量裙
防倾倒保护功能
中医针灸模具（50-70cm）2套

	11
	训练床
	1
	台
	额定载荷：≥130kg

用途：用于PT训练患者床上活动

规格(mm)：1910×1240×490

床面尺寸(长×宽)mm：1910×1240

	12
	训练用阶梯
	1
	台
	扶手杠调节范围（mm）：0～200

扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

阶梯额定载荷(kg)：≥130
用途：用于患者恢复日常上下楼功能

阶梯台高度：100mm、120mm

中间台高度600mm

	13
	平行杠
	1
	台
	规格(mm)：3500×1160×780~1250，矫正板坡度≥15°

杠杆直径(mm)： ≥Φ38

杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600  允差：≤±20mm

额定载荷(kg)：≥130
矫正板坡度： ≥15°

用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习

	14
	姿势镜
	1
	台
	规格(mm)：850×670×1910

镜面玻璃厚度：5mm

用途：各种姿势矫正训练

	15
	煎药机（煎药+包装）
	1
	台
	总功率: ≥3625w

文火加热功率:≥ 600*2w

武火加热功率: ≥800*2w

包装加热功率: ≥4×200w

制袋尺寸: ≥110×155mm

煎药煲容量: ≥17L×2

包装袋容量: ≤200ml

包装速度: ≥8袋/min

自动加热调节，文火、武火自动控制转换功能

数控煎药定时功能

密闭煎药功能

煎药包装一体功能

不锈钢煎药煲符合国家煎药室标准

	16
	动态心电图工作站
	4
	台
	SD卡存储，容量≥1G
≥1.4 寸全彩LCD液晶屏幕可显示波形、电池电量、记录时间、记录状态、病人信息、事件标记、起搏状态等信息
≥3键键盘；具有事件按钮
支持SD卡和USB2.0高速传输、读取数据
病历保护功能
电极脱落提示

≥1节AAA电池可支持≥140小时的动态心电记录

频率响应：0.05～60Hz
输入阻抗：≥20MΩ
输入回路电流：≤0.1μA
噪声电平：≤50μVp-p
极化电压：≤±300mV
共模抑制比（CMRR）：≥100dB
时间常数：≥3s
增益：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV
记录通道：12导、3导二合一，自动识别导联类型、完成记录模式切换
采样率：≥25600 Hz
A/D转换精度：≥24位
记录天数：0、1、2天可调
起搏检测：多通道同时检测，识别±2mV~±200mV, 0.1~2.0ms起搏信号
软件同时兼容3/12导联记录盒
专用儿童模式
心电数据滤波

丰富的心律失常分析手段
自动识别正常、房早、室早、插入性室早、起搏、伪差等心拍类型，≥20种模板分类选项
模板编辑功能

散点图分析
叠加图分析
散点+叠加图分析
直方图分析
房颤/房扑自动分析
ST段分析
对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD≥十六种起搏器进行分析

心率变异自动分析

QT分析功能

图文报告工作站2套（电脑两台、打印机两台）

	17
	动态血压监测仪
	4
	台
	彩色屏幕显示
type C的方式进行数据传输、读取
防水等级：≥IP22防水等级
直流电源，≥2节AA电池供电
电池仓拉绳
事件记录功能
体位记录功能
数据存储器：≥300组数据
测量方法：示波法
量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：≤±3 mmHg (±0.4kPa)
压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，平均误差：≤±5 mmHg（0.67kPa），标准偏差：≤8 mmHg（1.07kPa）
脉率测量范围：40 bpm~240 bpm
过压保护
监测时长：≥24小时
监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟
安全系统
自动生成解释性总结，提供诊断术语库
智能检索功能
自动删除已读取数据
数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具
平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析
相关图分析
病人信息、管理列表、报告内容自定义配置
数据管理和报告打印
支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能
图文报告工作站2套（电脑两台、打印机两台）

	18
	显微镜
	1
	台
	放大倍数：40X-1000X
光学系统：无限远色差校正光学系统
目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度≤±0.49%
观察筒：≥30°倾斜，视度可调，≤±5屈光度；瞳距调节范围≥48-76mm。铰链组360°旋转，眼点调节范围≥375mm-428mm
物镜转换器：≥5孔物镜编码转换，转换器稳定性≤0.004mm
聚光镜：数值孔径N.A.1.25，垂直升降
载物台：低手位X、Y方向同轴调节
调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥27mm，微调精度≥2um
物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm；物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）：4X物镜≥18.6mm、10X物镜≥18.5mm、20X物镜≥18.6mm、40X物镜≥18.8mm、100X物镜≥18.9mm物镜放大率准确度误差范围≤±0.65%
物镜齐焦：10→40X，≤±0.007mm，10→20X，≤±0.004mm，40→100X，≤±0.005mm
照明系统：≥3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围≥3000K-7000K；亮度记忆功能
智能感应装置

	19
	全自动血沉仪
	1
	台
	测量时间：≤30分钟/60分钟

测量孔位：≥80孔

测量误差：≤±0.5mm/h

测量项目：血沉值、压积值、方程K值、动态沉降曲线等
标本上机后自动完成混匀、插孔、丢弃废管、自动分析并出具报告

报告单打印内容：血沉值、压积值、血沉方程K值、血沉动态曲线等
测试孔位独立工作

数据存储量：≥10000个

内置条码扫描装置

配备≥56K真彩触摸屏

数据接口：RS232标准接口，与计算机联网

连接院内LIS网络

	20
	强脉冲光与激光系统
	1
	套
	功能：直击黑色素、封闭血管、破坏毛囊、分散色斑、除皱紧肤，去除面部和身体的多余毛发

光源：强脉冲光源

激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源

波长要求：≥6种不同功能滤波片

420nm-1200nm主要用于痤疮治疗

515nm-1200nm主要用于浅表色素性疾

560nm-1200nm主要用于嫩肤治疗

590nm-1200nm主要用于血管性病变

640nm-1200nm主要用于祛皱和毛孔粗大
695nm-1200nm主要用于脱毛

滤波片切换方式：插拔滤波片

子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时

脉冲个数：≥8个子脉冲

脉宽：≥600ms

最大能量密度：≤30J/cm2

最低临床起始能量：≥5J/cm2
能量密度调节步进：≤1J/cm，面板触控可调

重复频率：≥2Hz

光斑面积：≥15mm x 40 mm

光斑适配器：正方形≥15mm x 15 mm、圆形≥11mm
冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却

冷却温度：0°C -30°C逐级可调

发射方式：脚踏触发

设备主机水路冷却：具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能，有效保障稳定工作
水路清洁保护系统：去离子自净交换系统

	21
	多功能激光光电平台
	1
	台
	临床适用：镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性和增加肌肤弹性及紧致、治疗过敏性皮炎、炎症痤疮、修复皮肤屏障等

光疗模块

2.1 Derma-590

2.1.1光源类型：LED/可见光

2.1.2输出波长：≥590nm±5

2.1.3光源组成：≥400颗

2.1.4输出强度：≥25mW/cm²

2.1.5光照面积：≥750 cm2，治疗头发光瓣数量≥5片

2.1.6治疗时间：1～99min可调，步长≤1min

2.1.7工作模式：连续/脉冲模式

2.2 Derma-830

2.2.1光源类型：半导体激光

2.2.2输出波长：830nm±2nm

2.2.3光源组成：≥67颗

2.2.4输出强度：≥2100mW，误差≤±20%

2.2.5脉冲频率：2Hz±1Hz

2.2.6脉冲宽度：250ms±10ms

2.2.7照射方式：连续、脉冲≥2种模式

电疗模块

输出强度：0-15档可调

脉冲频率：≤4MHz
治疗时间：1～60min可调，步长≤1min
输出方式：连续输出
显示屏：≥8寸液晶显示屏
脚轮配置：≥4个万向轮
操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制
抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂
治疗头温度指示功能

	22
	痤疮治疗仪
	1
	台
	RF输出功率：0-45W可调
RF输出频率：≤1MH
RF输出模式：连续 、脉冲输出
脉宽：50-5000ms连续可调
Pure模块：功率：2-20W、输出时间：50ms-5000ms（步进10ms）、电极型号：1.5mm,2.0mm,3.5mm,6.0mm等
ScanRF模块：输出强度(档)：1-10、治疗面积：≥12mm*8.5mm
手柄：能量档位：1—5档、治疗模式：滑动模式、滑动模式输出时间范围：1—30min
自动计数功能
输出强度误差：≤±20％
远程升级功能


第四部分   评审方法（综合评分法）
本项目评审方法见招标文件第二部分“供应商须知前附表”中第22项的规定。如果采用综合评分法，评分细则如下：

（1）初步审查
	评分因素
	评分点
	评分标准
	评审意见

	
	
	
	是
	否

	初步评审
	资格检查
	特定资质
	供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。（提供证书复印件加盖公章）
	
	

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件。
	
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（提供2021年度或2022年度审计报告复印件或上年度财务报表或基本户银行出具的资信证明）复印件。
	
	

	
	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	供应商提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明。
	
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	递交投标文件前六个月内任意一个月份的企业缴税凭证或证明；

递交投标文件前六个月内任意一月份的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	
	

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
	
	

	
	
	限制性情形
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	
	

	
	
	非联合体投标
	提供非联合体投标承诺书。
	
	

	
	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过资格性审查的以“√”标记；未通过资格性审查的以“×”标记，并予以说明。

	
	符合性检查
	供应商名称
	是否与营业执照或事业单位法人证书一致。
	
	

	
	
	法人授权
	投标文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明签字齐全，且符合招标文件规定的格式。
	
	

	
	
	投标保证金
	按规定提交投标保证金。
	
	

	
	
	供货期
	供货期满足招标文件要求。
	
	

	
	
	质保期
	质保期满足招标文件要求。
	
	

	
	
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（可使用纸质材料签章后扫描上传）。
	
	

	
	
	投标有效期
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	

	
	
	报价
	报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价。
	
	

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求。

2、不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。
	
	

	
	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。通过符合性审查的以“√”标记；未通过符合性审查的以“×”标记，并予以说明。


初步审查通过的供应商，进入下一步详细评审阶段，未通过初步审查的供应商，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

（2）、评分细则如下：

	评分因素
	评分点
	评分标准

	详细

评审
	价格评审
（30分）
	投标报价

（30分）
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。有效投标报价为通过初步审查的投标报价。

	
	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物

的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与价格的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：
①、供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件；

供应商应提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。中标单位符合小微企业投标时享受中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标供应商的企业类型声明函。

（四）供应商出具的中小企业声明函不属于采购标的所属行业，则不具备符合本项目的

中小企业资格。对于专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不通过资格审查。对于非专门面向中小企业的项目，不具备中小企业资格，不享受中小企业评审优惠。

	
	商务、技术评审

（70分）
	类似业绩

（5分）
	供应商提供近三年（2020年1月1日之后）类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得5分；提供合同或中标通知书等证明文件（复印件加盖公章)，未提供或内容模糊不清的，其业绩不予认定。

	
	
	产品详细技术参数和性能指标

（35分）
	1、供应商须对照第三部分《采购需求》全部内容逐条在《规格、技术参数偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“说明”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码），未按照要求提供列明，导致评标专家未能逐条查询到，将视为未提供；
2、《采购需求》中的技术参数条款，全部响应无偏离得30分；加★产品每有一项负偏离扣3分，其他产品每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

每有一项正偏离加0.5分，最高加5分。本项总分35分。

注：1.投标供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。

2.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、检测报告等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

	
	
	项目实施能 力、保障措施及实施计划 

等（8分）
	评标委员会根据供应商提供的项目实施能力、保障措施及实施计划等进行综合评分；

从①交货期保证措施；②测试与试运行；③备品备件库；④故障修复时间；⑤巡检维保服务方案；⑥应急处理方案等；

以上内容均能满足采购需求且进行详细说明的，方案内容完整全面的，每项得1.5分；

如实施能力一般、保障措施及实施计划内容不够全面，每项得1分；

如实施能力较弱、保障措施及实施计划内容较弱，每项得0.5分；

如缺漏一项扣2分，扣完为止，本项满分8分。

	
	
	配送及安装实施方案

（10分）
	评标委员会根据供应商提供的配送及安装实施方案进行综合评分；从①配送计划；②安装调试方案；③验收方案；以上内容均能满足采购需求且进行详细说明，方案内容完整全面的，每项得3.5分；
如配送及安装实施方案内容一般，可实施性一般，不够全面，每项得2分；

如配送及安装实施方案内容较弱，可实施性较弱，内容不够完整，每项得1分；

如缺漏一项扣3.5分，扣完为止，本项满分10分。

	
	
	培训方案

（5分）
	根据培训计划情况，各投标供应商详细合理阐述培训方案，包含：①培训时间；②培训地点；③培训产品基本原理、④操作使用和保养维修；⑤培训方式；培训方案中包含以上每项内容，且方案切实可行，完全满足采购方需求的，每项得1分；

如培训方案内容一般，可实施性一般，不够全面，每项得0.5分；

如培训内容较弱，可实施性较弱，内容不够完整，每项得0.2分；

如缺漏一项扣1分，扣完为止，本项满分5分。

	
	
	售后服务

（5分）
	供应商需提供完整售后服务方案（包括：售后服务承诺，上门现场服务、售后质量问题及紧急故障，突发事件响应时间等）：

1.售后服务方案完整，内容详细具体清晰，可操作性强，响应时间及时得5分；  

2.服务方案一般，内容较为合理，可操作性一般，响应时间较及时得3分；

3.服务方案可行性弱，可操作性不强，响应时间较长得2分；

4.服务方案差，无可操作性得0 分。

	
	
	质保期

（2分）
	质保期小于招标文件要求的，视为实质性不响应。质保期优于招标文件要求的，每增加一年得1分，共计2分。

	
	合计
	
	100分

	
	注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

	废标条款
	(1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的
(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的
(3) 不具备招标文件中规定的资格要求
(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的
(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形


1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

4、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。
第五部分   政府采购合同

____________项目

合同文本
（合同仅供参考，双方可对本合同文本内容作调整，并以实际签订为准）

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

签订地点： 合同约定

签订时间：     年  月  日

        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合项目特点，充实细化。
以实际签订合同为准！
第六部分   投标文件格式
投标文件封面

健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目

项目编号：2023（JYC）001
（第      标段）
投标文件
投标供应商名称                     （签章）
法定代表人                    （签字或盖章）

日期                   （年/月/日）
一、资格审查材料

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
①具有独立承担民事责任的能力：

提供法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件。
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（提供2021年度或2022年度审计报告复印件或上年度财务报表或基本户银行出具的资信证明）复印件。
③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

供应商提供具有履行合同所需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）递交投标文件前六个月内任意一个月份的企业缴税凭证或证明；

（2）递交投标文件前六个月内任意一月份的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。
（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

二、供应商所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）。（提供证书复印件加盖公章）
三、限制性情形

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（格式见附件）。
四、非联合体投标
提供非联合体投标承诺书（格式见附件）。

注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，资格审查小组将认定整个投标文件不响应招标文件而予以投标无效，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
相关声明函：

1.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函
我单位参与                          （项目名称、项目编号）投标，本单位郑重声明，本单位具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。
供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：                         
日      期：                                      
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

书面声明函

本公司参加              项目（项目编号：　　　　）的招标活动，并声明：

郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法记录，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。特此声明！

供应商名称（单位公章）：                          
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：                         
日       期：                                      
3、不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在

直接控股、管理关系承诺

疏附县人民医院
新疆金裕诚项目管理有限公司：
我公司参加贵单位组织的健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目投标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

4、本项目不接受联合体投标。
非联合体投标承诺函

疏附县人民医院：

我公司参加健康疏附-2023年疏附县人民医院“五大中心”建设医疗设备购置项目投标，非联合体投标，特此承诺！

承诺人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：  年  月  日

5、中小企业声明函（如有可提供）
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元。属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、监狱企业证明文件（如适用）

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

7、残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函 

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单 位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承 担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人 福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商（盖章）： 

日 期： 

不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书
本人作为（单位名称）                    的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年   月   日

二、报价文件

（一）☆开标一览表

项目名称：                                        项目编号：
	供应商名称
	

	投标总价
（人民币）
	小写：               元
大写：               元

	供货期
	合同签订后 30日内完成供货、组装、调试、培训并交付验收合格，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。（采购需求内特殊要求供货时间，需按照采购方要求供货）

	质保期
	

	备注
	


备注：
1、投标总报价及分项报价以元为单位，小数点后保留2位。
2、投标报价为供应商本项目所包括的全部含税价格的体现。

3、供应商必须自行考虑本项目在期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字盖章）：
授权代理人（签字）：
日期：  年  月  日
（二）☆投标报价明细表

项目编号：                                         价格单位：元
	序

号
	货物名称
	产品型号（规格）
	品牌
	价格

	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	


说明：1.以上投标报价明细表格式为建议报价方式，供应商可根据自身情况进行调整，投标报价明细表必须填写，否则将导致投标被拒绝。

    2.详细分项报价清单费用总计须与报价一览表中投标报价一致，若不一致，以报价一览表中投标报价为准。
三、商务文件

（一）☆投标函
疏附县人民医院：

                          (供应商名称)授权                    (供应商授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标有效期为 90 日历天。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供供应商须知规定的全部投标文件，包括在政采云平台上传加密电子投标文件一份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

6、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

7、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

14、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                             邮编：           
电话：                             传真：           
供应商名称（盖章）：                 

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                 
日期：    年    月    日
（二）☆法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人《居民身份证》正反面扫描件


 
供应商名称（盖章）：           
法定代表人（盖章或签字）：           
日期：           年           月           日
法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标供应商（盖章）：               
法定代表人（盖章或签字）：       
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证正反面（扫描件）


（三）☆投标保证金

说明：此处上传投标保证金缴纳证明文件。
（四）商务条款偏离说明表

供应商名称：                      项目编号：                    
	序号
	招标文件的商务条款
	投标响应文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：凡响应文件中商务条款（包括供货期、质保期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出或未填写此表的视同完全满足招标文件要求。
供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
（五）供应商近三年（2020年1月至今）业绩案例一览表

	序号
	合同名称
	合同金额
	合同签订时间
	甲方名称
	甲方负责人
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


注：1、须提供合同关键页（金额页、内容页、盖章页、日期页等）或（如中标（成交）通知书）扫描件，否则不得分。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

供应商名称（公章）：                               
法定代表人（非法人组织负责人）

或其授权委托人(签字或盖章)：                     

日期：       年       月       日

（六）项目专业人员班子配备

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、技术文件

规格、技术参数偏离表
供应商名称：                      项目编号：                    
	序号
	招标文件的技术条款
	投标响应文件的技术条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：凡响应文件中商务条款（包括技术参数、供货方案等其它所有技术内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出或未填写此表的视同完全满足招标文件要求。
供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日
技术服务方案
1、产品详细技术参数和性能指标

2、项目实施能力、保障措施及实施计划等

3、配送及安装实施方案

4、培训方案

5、售后服务

6、供应商认为需要提供的其他资料
附件1中小企业划型标准规定
　

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括:农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)。

四、各行业划型标准为:

(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业;营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业;从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

PAGE  
新疆金裕诚项目管理有限公司                          

