
招标编号 ：SSQYZB02-2023038-2
招 标 文 件

项目名称：新疆农业大学陆港校区采购本科教学仪器设备二标段
采 购 人：新疆农业大学
法定代表人（签章）： 

联系人：许老师
联系电话：13609973416
招标代理机构：（公章）新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

法定代表人：（签章）

联 系 人：庞工

联系电话：13669900968

联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座
目  录

- 1 -第一章  招标公告


- 3 -第二章  投标人须知前附表


- 7 -第三章  投标人须知


- 20 -第四章   合   同


- 27 -第五章 附件（投标文件格式）


- 45 -第六章  评标标准及办法


- 51 -第七章：货物技术规格、参数与要求




第一章  招标公告
项目概况
新疆农业大学陆港校区采购本科教学仪器设备二标段招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2023年08月23日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：SSQYZB02-2023038-2
项目名称：新疆农业大学陆港校区采购本科教学仪器设备二标段
预算金额：100万元（人民币）
最高限价（如有）：/万元（人民币）
采购需求：
合同履行期限：30天
本项目( 不接受  )联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业
3.本项目的特定资格要求：
供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人

供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 
三、获取招标文件
时间：2023年08月02日至2023年08月09日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59。（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/线上获取

方式：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 
售价：0元/本

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年08月23日11点00分（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标。供应商应在此之前将加密的投标文件上传至政采云平台对应位置 (逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)。
开标时间：2023年08月23日11点00分（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/ 。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜

本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。
各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担

供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。

投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学　　　　　
地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号　　　　　　　　
联系方式：许老师 13609973416　　　　　　
2.采购代理机构信息
名 称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　
地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路　　　　　　　　　　　　
联系方式：庞工 13669900968　　　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：庞工
电　话：　　13669900968
第二章  投标人须知前附表
	项号
	项目
	内   容

	1
	项目名称
	新疆农业大学陆港校区采购本科教学仪器设备二标段

	2
	质量要求
	满足采购方规定的技术要求（详见第七章：货物技术规格、参数与要求，所有货物要求均以第七章内容为准）

	3
	采购内容
	采购清单中所列科研仪器设备。具体技术参数详见采购文件。

	4
	采购金额
	1000000元
（注：投标人总报价不得高于此金额，否则其投标文件作无效标处理。）

	5
	交货期及质保期
	交货期：签订合同后30天内完成本次招标设备的供货、安装、调试以及与之配套的辅助工作，交付采购人使用；

质保期：从交付并验收合格之日起，质保期3年。

	6
	交货地点
	新疆农业大学（指定地点）

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	投标人必备资质
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
供应商必须是在中华人民共和国境内注册、有能力提供本项目服务的投标人

供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

	9
	信用情况
	1、信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）投标人参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	10
	资格后审时间及地点
	时间：同开标时间

地点: 同开标地点

	11
	资格审查形式
	资格后审

	12
	联合体协议
	不接受联合体协议

	13
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	投标保证金金额为人民币：19000.00元

（2）投标保证金必须在开标之前，以银行电汇或网银公账对公账或电子保函的方式缴纳；

（2）投标人在缴纳保证金时需在备注栏注明：所投项目的简称及标包号。未按时提交投标保证金的投标文件无效。

开户单位名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司
开 户 行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路（兵团）支行

账    号：30704501040008571

行号：103881070457

（3）投标保证金退还：除招标文件规定不予退还投标保证金情形外，投标人投标保证按以下流程退还：未中标投标人的投标保证金可在公示期结束后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在中标人与采购人签订供货合同，并提交履约保证金（若需要）和支付招标代理服务费后办理退还手续，提交资料（开户信息、保证金收据或对开收据及供货合同）后5个工作日内退还；

	15
	招标文件发售时间及地点
	时间：2023年08月02日至2023年08月09日 （北京时间午10：00-14:00，下午15:30-19:30，节假日除外）

地点：网上获取或新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路1956号亚欧财富广场A座1603室

	16
	招标文件份数
	□采用见面开标（非电子标）：
投标文件包括：

1、投标文件包含：

1.1.投标文件：正本一份、副本三份

1.2.开标一览表一份（单独密封） 

1.3.投标保证金缴纳凭证（收据或网上银行汇款凭证）一份 

1.4.投标文件电子文档（光碟、u 盘各一份，概不退还），电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件。

2、投标文件密封

投标文件分为开标一览表信封、投标文件电子版信封和投标文件袋，密封内容必须包括下列内容：

2.1.开标一览表信封(以包为单位分开制作)

(1) 开标一览表；

(2) 投标保证金支付的凭证(收据或网上银行汇款凭证)；

2.2投标文件电子版信封（U盘、光盘各一份）

（1）开标一览表电子版、明细报价表（Excel）

（2）投标文件电子版（正本加盖公章后的扫描件PDF）

2.3.投标文件袋（正、副本密封在一个密封袋中）

2.4.投标文件及“开标一览表”按招标文件要求制作并密封提交。否则其投标被拒绝。

☑采用不见面开标（电子标）：

本项目采用不见面开标

投标文件制作完成并生成加密标书，在开标前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台,到达开标时间后,解密投标文件。

中标单位需在中标后五个工作日内提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，电子版投标文件2份（（U盘、光盘各一份））至招标代理机构。

	17
	答疑、澄清及现场踏勘
	1.投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等有疑点要求澄清的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（即为招标公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内18：00时前，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

	18
	关于样品
	本项目无需提供样品

	19
	关于进口产品的要求
	是否允许采购进口产品：招标文件采购需求未明确标注采购进口产品的，拒绝进口产品参加。

	20
	投标文件递交

截止时间及地点
	时间：2023年08月23日11点00分 （北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

	21
	开标时间及

开标地点
	时间：2023年08月23日11点00分 （北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn

	22
	评标方法
	综合评分法

	23
	推荐中标候选投标人的数量
	3

	24
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人
	否

	25
	履约担保金额
	合同总金额的0%。
履约保证金形式：从货物价款中扣除，质保期满无质量问题，由采购人一次性退回。

	26
	付款方式
	合同签订后，所供货物到现场，安装调试完毕后支付至合同价款的90%，验收合格后支付至合同价款的97%，所供货物在验收合格之日起使用1年经验收无质量问题，移交所有验收资料后支付3%。

（注：必须响应，否则视为无效标）

	27
	联系方式
	采购人：新疆农业大学

采购人地址：乌市农大东路311号

联系人：许老师        联系电话：13609973416

代理机构名称：新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司

单位地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路A座

联系人： 庞工        联系电话：13669900968 

	28


	招标代理服务费
	参照原国家计委计价格【2002】1980 号文的计算方法收取，由中标人在领取中标通知书前缴纳。

	29
	关于同一品牌
	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第31条：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	
	
	本项目规定：   

(1) 若得分相同，按报价由低到高顺序排序；

若得分相同、报价相同，按技术得分由高到低顺序排序；

(3) 若得分相同、报价相同且技术得分相同，评委会全体成员进行投票，以少数服从多数的方法进行确定。

	30
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	31
	政府采购政策支持
	非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文的相关规定，对小微企业报价给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业。
2、落实其他政府采购政策条款：详见中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）文件、工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购【2022】22号文。

	32
	所属行业
	根据关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知新财购【2022】22号文及《国民经济行业分类》的相关规定，本项目所属行业为工业。

	33
	资格审查
	资格证明材料资料扫描为原件扫描件（现场无需携带），随投标文件一起上传。

	备注：

招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，采购人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库，并追究其法律责任。

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

潜在投标人在开标前如不购买本项目招标文件，将不受理其投标文件。
本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
3、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。


本表是对投标人须知正文内容的具体补充、提示和修改。
特别说明：为保证本项目产品质量，良好的售后服务，最低报价不作为成交的唯一依据。

第三章  投标人须知

一、总则

本招标（采购）文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家和自治区有关法律法规、规章制度编制。本招标文件是采购人在本项目采购过程中的规范性文件，仅适用于本次采购中所叙述项目的货物及服务采购等内容。和采购人组织的答疑纪要一起是各潜在投标人编制投标文件的依据，也是采购人与中标候选人签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。

1、定义：

1.1.1  “采购人”指新疆农业大学。

1.1.2  “采购（招标）代理机构”指新疆盛世乾元工程项目管理咨询有限公司。

1.1.3  “货物及服务”指本招标文件中第七章所述所有内容及服务。

1.1.4  “潜在投标人”指符合招标文件规定的合格投标人。

1.1.5  “投标人”指符合本文件规定并参加招标的投标人。

1.1.6  “质保期”是指：在一定期限内，除人为操作不当因素外，所有涉及产品的质量问题和产品故障由中标人负责修改或退换解决，采购人将不再为此支付任何费用

1.1.7  “交货期”是指：从合同签订生效之日起直至所有货物交付完毕、验收合格并交付使用的期限。

2、合格投标人、货物和服务的条件

2.1合格投标人的条件：同招标公告中投标人资格要求。
2.2合格的货物和服务

2.2.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

2.2.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、技术支持、设计、包装、仓储、以及招标文件规定的其它服务。

2.2.3投标人所提供产品必须为符合国家相关法律规定的产品。所有产品均为合法正当渠道、包装完好的产品。

2.2.4投标人应保证，在中华人民共和国境内使用投标产品、服务或其任何一部分时，不会产生涉及第三方的专利权、商标权或其它知识产权所引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的专利权，则在投标报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.2.5投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目采购代理机构、采购人无关。

3、招标费用

3.1投标人自行承担响应招标、参加投标一切费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担因投标所发生的一切费用。

3.2投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

3.3在招标活动中产生的其它相关费用不包含在服务费中，产生的费用由中标方承担。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人的登记为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，招标代理机构不承担责任。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

1）招标公告

2)投标人须知前附表

3)投标人须知

4）合同

5）附件（投标文件格式）

6）评标标准

7）货物技术规格、参数与要求

5.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供采购货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，响应投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

5.3投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规格、参数及要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关政策和条款规定，其投标有可能被否决，或被认定为无效投标。
6、招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日历天以前以书面形式通知代理机构。代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

7.3 为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，代理机构可适当延长招标截止期。并以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。

8、投标文件的编制

8.1投标文件的书写要求

    （1）投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印。

    （2）投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章盖章。

    （3）字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

（4）投标文件必须在凡规定盖章、签字或盖章处按要求逐一签字或盖章、盖章。

     8.2投标文件合装订成一本，投标文件按下列顺序编制：

投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（4）开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目开标一览表”，随同投标文件一并递交开标地点。

（5）投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

投 标 函

法定代表人身份证明书

法定代表人授权书格式（单独提交1份）

投标人资格声明格式

开标一览表

分项报价明细表

资格证明材料

投标投标人基本情况表

投标人类似项目业绩一览表

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

技术／商务响应与偏离表技术资料

技术资料

供货单位承诺书

投标人认为需提供的相关资料。

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合招标文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项）。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；
（8）其他要求：投标人应根据招标文件要求的技术规格及投标文件格式，在投标文件中详细说明所提供产品的技术规格、加工工艺等。

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制投标文件，但可以同样格式扩展。

本合同的招标文件还包括采购人发出的补充通知、澄清及答疑电子邮件或书面文件。

本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标书规格编写，并要求打印装订成册。

投标文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照投标文件规定的顺序，统一编目编码装订，装订成一册。

8.3. 对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，投标人可以自行设计。

8.4. 投标人在装订投标文件时，应严格按照顺序进行装订。

9、投标文件格式：

9.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

9.2投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装定成册。（不允许漏页）

9.3 投标人提交的投标文件以及投标人与或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

9.4 除采购文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

10、招标报价

10.1 招标报价应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、仓储费、保险费、安装、调试等有关费用。

10.2所有税费均计入总报价
10.3 投标人应在投标分项报价表上标明拟提供货物的单价、合价和总价。

所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的招标报价中。

10.4 投标人根据本须知的规定将投标价分成几部分，只是为了方便采购方对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

10.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6 采购人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的招标报价。

10.7 投标人不得以低于成本的报价竞标，否则将做废标处理。

11、投标货币

11.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。任何非人民币币种的招标报价将被拒绝。

12、证明投标人合格和有资格投标的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 投标人提交的合格性证明文件应使采购方满意，投标人在招标时应符合本须知的规定。

12.3 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应使采购方满意，即:若投标人提供的设备不是投标人制造或供应的，则投标人须提供可得到设备的充分授权的承诺。

投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；

投标人满足“投标人须知前附表”中列出的资格标准及业绩要求。

13、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

货物主要技术指标和性能的详细说明。

货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

13.3 投标人在阐述上述时应注意招标文件 “货物技术规格、参数与要求” 中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

14、投标保证金

14.1 投标保证金是为了保护采购人免遭因响应投标人的行为而蒙受损失。采购人在因响应投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定没收响应投标人的招标保证金。

14.2 投标保证金的货币为人民币，并采用电汇，支票等非现金的形式，如电汇产生的一切费用由响应投标人自行承担。(电汇、支票均须在递交投标保证金截止时间前确认到账)

（1）、招标保证金额：详见《投标人须知前附表》第14项；

（2）、递交招标保证金截止时间：投标保证金须在《投标人须知前附表》第14项规定时间前确认到账。凡未提交投标保证金的响应，将视为非实质性响应而被拒绝

14.3 凡没有根据本须知的规定随附投标保证金的响应，将被视为非响应性予以拒绝。

14.4 未中标的投标人，其投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在合同签订后五个工作日内退还。
14.5 退投标保证金程序：
退还保证金的投标单位需对开收据、提供公司开户许可证复印件并盖章（复印件上写明行号、联系人、电话）。全部以电汇方式退款。

办理退投标保证金业务的人员，需持法定代表人授权委托书。

退还投标保证金时间：中标公示期满后，未中标单位可携带以上资料到财务室办理退款；中标单位在合同签订后，须带以上资料和合同原件及复印件各1份找项目负责人办理退款。

14.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收。

1、响应投标人在招标文件规定的招标有效期内撤回其响应的；

2、成交方在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的。

3、中标候选人在规定期限内未能提交履约保证金。

15、招标有效期

15.1 响应应自本须知规定的开标日起，并在“投标人须知前附表”中所述招标有效期内保持有效。招标有效期不足的将被视为非响应性而予以拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不于退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件的制作和签署

16.1 投标人应编制投标文件，其份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印，并加盖公章和由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。

16.3 任何行间插字、涂改或增删，必须重新加盖公章。

17、投标文件的密封和标记及递交

17.1 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封一份，并在信封上标明“开标一览表”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本单独密封，并标明“投标文件正本”字样。

17.3投标人应将投标文件所有的副本密封装在一起，且标明 “副本”字样。均应按《投标人须知前附表》要求密封：

17.4 如果未按本须知要求加写标记、签字或盖章和密封的，其响应将被拒绝。

18、招标截止期

18.1 投标人应在不迟于“投标人须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件递交至代理机构，递交地点应是“投标人须知前附表”中指明的地址。

18.2 代理机构可以按本须知规定，通知修改招标文件适当延长招标截止期。在此情况下，代理机构、采购人和投标人受招标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19、迟交的投标文件

19.1 代理机构将拒绝接收在本须知规定的截止期后送达的任何投标文件。

投标文件的修改与撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其响应，但投标人必须在规定的招标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到代理机构。

19.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

19.3 在招标截止期之后，投标人不得对其响应做任何修改。

19.4 从招标截止期至投标人在投标文件格式中确定的招标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回，否则其招标保证金将按照本须知的规定被没收。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构在《投标人须知前附表》规定的时间、地点组织开标。邀请采购人和所有投标人授权代表参加，并邀请政府采购政府监督管理部门、监察等有关单位代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由代理机构当众宣读投标人名称、项目编号（包号）、投标报价、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，以及代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知的规定原封退回迟到的响应之外，开标时将不得拒绝任何准时到达的响应。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

20.4 如果资格审查合格的投标人不足3家，将不进行评标，采购人将依法重新组织招标或采用其它采购方式采购。

20.5投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效， 并书面报告本级财政部门。

20.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效,并对投标人依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

不同投标人的投标文件相互混装；

不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.  评标

21.1 评标委员会

21.1.1 代理机构将按照“中华人民共和国招标投标法”及有关规定组建评标委员会。

评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

21.1.2 采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为 7 人以上单数：

采购预算金额在 1000 万元以上；
技术复杂；

社会影响较大。

21.1.3 评标委员会由采购人代表及有关经济、技术等方面的专家组成。

21.1.4评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估向采购方提交书面评标报告。

21.1.5评审委员会将按照采购文件确定的评审方法和评审标准进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

21.1.6 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.7本次评审方法：综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21.2投标文件的澄清

21.2.1评审期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评审委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本采购文件须知规定的改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的公章。

21.2.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3  投标文件的初审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

21.4  投标文件的详细评审（详见第六章评标标准—评标标准及办法）

22.   与代理机构、采购人和评标委员会的接触

22.1 除本须知的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其响应有关的事项与代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

22.2 投标人试图对代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

23. 定标

23.1 评审委员会按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

23.2 采购人按照评审委员会推荐中标候选人顺序确定中标投标人。

23.3 中标投标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后第一位的中标候选投标人签订政府采购合同，以此类推。

23.4 中标投标人确定后，采购代理机构将在政府采购政府监督管理部门指定的媒体上发布中标结果公告，公告期满无异议后，向中标投标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标投标人和采购人具有同等法律效力。

23.5 在评审期间，投标人不得非法干预、影响评审过程。

24. 授标时更改采购货物数量的权力

24.1 采购方在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

25公告、质疑

25.1采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公告等政府采购的信息。

25.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，向采购人或采购代理机构提出质疑。

25.3公告期内如有质疑，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

26废标条款

26.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的（经政府采购监督管理部门同意变更采购方式的除外）；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
    4)因重大变故，采购任务取消的。

八、终止招标

终止招标的，采购或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公司或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公敌，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收到招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金。

27. 中标通知书 

27.1 中标候选人确定后，代理机构将向中标候选人发出中标通知书。

27.2 中标通知书 是合同的一个组成部分。

28. 签订合同

28.1中标候选人在收到代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按招标文件的要求与采购人签订

29.服务费收费标准依据

29.1、中标人必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

29.2、服务费收费标准依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标人支付

第四章   合   同

（政府采购代理机构名称）

政府采购合同

 （   ）类

项目名称:                       
批准文号：                         
合同编号：            （第  包）      

采购代理机构：                

买方： （采购人名称）

卖方： （投标人名称）

签订地点：                         

签订日期：         年    月     日

政府采购合同

项 目 名 称： 

合 同 编 号：
采购代理机构名称：

买方：（采购人名称） 

卖方：（投标人名称） 

合同签订地点：

经（同级财政单位名称）批准（项目批准书文号），（采购代理机构名称）受（采购人名称）委托，采用（采购方式），已完成（------）项目的采购活动。

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，遵循本项目招标（采购）文件（编号：）的各项规定和中标人投标文件的相关约定，为保护供需双方合法权益，按照平等、自愿的原则，经采购代理机构、采购人和投标人共同审核，三方一致同意签订本政府采购合同，并承诺共同遵守。

一、合同文件

下列文件、资料是构成本合同不可分割的部分：

1.采购文件规定的各项条款；

2.投标人提交的全部投标文件；

3.在采购活动中，评委会与中标人或采购人与中标人议定的各项以文字记述的补充条款或承诺；

4.中标通知书。

5.履约保证金；

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定内容相一致。

三、采购货物、服务有关信息

表1、采购货物、服务信息一览表

	编

号
	货物、服务品目名称
	品牌
	生产

厂家


	产品类型（进口/国产）
	规格型号
	产品属性
	品目类别（排气量）
	重点统计指标
	技术参数、性能指标和主要配置
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	详见表2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额
	大写：                                       小写：


说明：1.采购货物、服务信息一览表内容按照财政部政府采购信息与计划系统要求填写。

2.此表应按照分包情况，每包编制一份； 对每包货物应按照招标（采购）文件的规定，在表2中分别列出技术参数、性能指标和配置情况。

表2、采购货物、服务的技术参数、性能指标和配置情况

	货

物

名

称
	编号
	技术指标名称
	技术参数和性能指标
	配置情况

	
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	
	7
	
	
	

	
	8
	
	
	

	
	9
	
	
	


说明：此表应按采购文件的规定，对每一种货物要单独制作一份。
四、合同总价

根据中标通知书的内容，合同总价金额为：大写        元整;小写 ￥              元(人民币)。
五、付款方式

1.国库集中支付（   ），采购人支付（    ）。

2.待项目完成并通过采购人验收合格后，支付合同金额的 ％，其余部分       时间内一次性支付。

3.采购人使用人民币支付货款。

4.投标人收取货款开户行名称、帐号等信息。

六、交货时间、地点及相关要求

1.交货时间：投标人接到中标通知书后   日内一次全部交清。

2.交货地点：

3.相关要求：

（1）投标人应在交货前向用户提供交货计划；

（2）运输、保险和装卸费用，以及安装、调试和培训的费用由投标人承担。

（3）投标人提供货物与合同规定的货物名称、规格型号、技术指标、数量等不相符时，采购人应不予接收。

（4）采购人应督促投标人及时供货，投标人未能按时供货，按照采购文件相关条款作相应处理。

七、售后服务承诺 

投标人对所提供货物的售后服务作如下承诺：

1.保证所提供的货物为原装正品，是全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术、质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范要求。

2.保证货物经正确安装、正常运转和保养情况下，在其使用寿命内具有等于或优于合同技术参数指标条款规定的性能，对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责,并承担弥补这些货物本身不足和缺陷的相关费用。

3.保修期及保修服务的内容严格遵守国家法律及合同文件规定，保证在货物验收后保修期内免费保修。

4.保证用户对售后服务要求的及时响应，对需上门服务的情况，用户所在地之内的应在    小时内派技术人员赶到现场；用户所在地之外或需外地厂家协助的，应在    小时内派技术人员赶到现场；若需返回厂家修理，应提供备用设备或提供保证不耽误工作的服务。

5.对厂家提供的货物的硬件或软件的升级改进服务，有及时告知用户的义务,在用户同意接受这些服务的情况下提供便利条件。

6.生产厂家到最终用户现场安装、调试合格后验收，现场为用户提供货物使用、维护等方面的技术培训。

7.严格遵守投标文件中售后服务承诺以及双方议定的售后服务承诺。

（上述为共性条款，以下针对货物情况可填写具体售后服务承诺条款）

八、验收办法及要求： 

1.外观检查

（1）检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。

（2）检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等。

（3）如发现上述问题，应做详细记录，并拍照留据。

（4）特殊仪器设备要依据设备的特性和合同要求及相关国家、行业（当行业标准高于国家标准时）、企业标准（当企业标准高于国家和行业标准时）进行外观检查。

2.数量验收

（1）以供货合同和装箱单为依据，检查主机、辅机、附件、配件、备件及工具的规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。

    （2）与仪器设备配套使用的软件系统的名称、软件系统介质形式、数量等。

（3）认真检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

（4）做好数量验收记录，写明验收地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量。

    3.质量验收

（1）要严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序，进行安装、试机。

    （2）对照合同技术参数指标条款、仪器说明书，认真进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求(出具验收数据单)。

    （3）质量验收时要认真做好记录。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知供货单位，视情况决定是否退货、更换或要求厂商派员检修。

（4）进口仪器设备的验收按工商质检部门的有关规定进行。合同规定由外商安装调试的，必须由外商派员来现场共同开箱验收、安装、测试，安装调试合格后方可签署验收文件。

（5）关于仪器设备使用人员培训，必须保证使用人员能正确操作、能进行基本养护、处理一般问题。

    （6）软件系统功能项目、容量、节点数、使用时间、知识产权的使用等。

（7）特殊、特种仪器设备根据国家相关规定进行验收。

4.验收确认

货到安装调试、培训完成及预验收后，采购人安排货物最终验收时间，由采购人负责组织货物验收工作小组进行货物最终验收及上报审批工作。验收不合格，终止合同，后果投标人自负。验收合格并最终签字即为完成交货，本合同货物验收责任人是采购人。

九、履约保证金

投标人在收到中标通知书后需向采购人交纳履约保证金，履约保证金交纳数额为中标总金额的10%，分期付款的项目，经双方商定，可以不预收履约保证金。待完成验收后    内，采购人无息一次性退还履约保证金。

十、合同生效及其它

1.本合同一式三份，经采购人、采购代理机构、投标人法人代表（或授权人）签字并加盖公章后生效。

2.本合同由采购人、采购代理机构、投标人各执一份。

3.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

4.本合同未尽事宜，双方协商解决。

5.附件：（1）中标通知书。

（2）投标人法人代表授权书原件（如果委托授权的话）。

买方：采购人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：           传真：

买方：采购人法人代表（或授权人）（签字）：                      

年    月   日

卖方：投标人名称（加盖公章）：

地址：

邮编：             电话：            传真：

卖方：投标人法人代表（或授权人）（签字）：  

年    月   日

7、最终内容以中标方和买方单位签订的合同为主。

第五章 附件（投标文件格式）

投标文件封面示例

正（副）本

投  标  文  件

项目名称: 新疆农业大学陆港校区采购本科教学仪器设备二标段 

项目编号: SSQYZB02-2023038-2
投标人全称:(盖章)

法定代表人或授权代表: (签字或盖章)

联系地址：

联系电话：

编制时间:    年   月   日

投标文件目录

投 标 函

法定代表人身份证明书

法定代表人授权书格式（单独提交1份）

投标人资格声明格式

开标一览表

分项报价明细表

资格证明材料

投标投标人基本情况表

投标人类似项目业绩一览表

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

技术／商务响应与偏离表技术资料

技术资料

供货单位承诺书

十四、投标人认为需提供的相关资料

投 标 函

致：  （采购人）               

根据贵方为                         项目招标的编制的招标文件            （招标编号），授权        （全名、职务）代表投标人                    （投标人名称、地址）提交投标文件正本壹份和副本叁份。

据此函，签字或盖章代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付货物投标总价为
                   （注明币种），即                   （文字表述）；

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并接受招标文件中包括付款方式等商务条款的约定；

3、投标人已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解权利。

4、其投标自开标日起有效期为90日历日。

5、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                        邮编：                    

电话：                        传真：                    

投标人代表姓名、职务（签字或盖章）：                          

投标人名称：                      （盖公章）
日      期：        年    月      日

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                 性别：                 

年龄：                职务：              

系          （投标人名称名称）               的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件（正面）


	法定代表人身份证复印件（反面）




投标人名称：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                                   （投标人名称）的            （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加          （采购人）的                 采购项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：             

单  位：              部门：             职务：             
代理人无转委权。特此委托。

	法定代表人身份证复印件（正面）


	授权委托人身份证复印件（正面）



	法定代表人身份证复印件（反面）


	授权委托人身份证复印件（反面）




投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日
投标人资格声明格式

致：

我公司自愿参加   （项目名称）   采购采购项目，为保证投标活动中所提供所有材料的真实性，我公司现郑重承诺如下：

在本次招标投标活动中所递交的全部资料（资质证书、生产能力、业绩合同、项目团队成员等）均真实、有效、准确完整，我公司随时接受并配合采购人进行原件核查及现场查验，若递交的资料及承诺存在虚构、虚假、与实际情况不符等情况，采购人有权取消我公司中标资格、终止合同，因此造成的一切后果和损失均由我公司自行承担。 

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日
参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明函格式
在经营活动中无重大违法记录的书面声明函

致：新疆农业大学  
我单位近三年内，在经营活动中无重大违法记录，特此承诺。
若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。
投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日
开标一览表

项目名称：

单位：元，人民币

	项  目  名  称
	                          （第   包）

	投标报价

（元，人民币）
	大写：                            （元）

小写：                            （元）

	交货期
	                天（日历日）

	交货地点
	

	质保期
	


注：1、货物采购结算数量以最终实际发生量为准。

2、本报价为货物运达采购人指定地点，包括项目实施所需的货物费、包装运输费、装卸费、安装调试费、管理费、利润、税费及其他一切费用，并安装调试合格以及质保期内的维修维护、备品备件等费用的总报价。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

分项报价明细表

	序号
	名称
	生产厂家、规格型号
	数量
	品牌
	产地
	单价
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分项报价合计（元）
	
	


注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。
    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、各项货物详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人（盖章）

法定代表人或授权代理人（盖章）

日期：        年    月    日

资格证明材料

注：以上复印件均需要加盖投标投标人公章。

投标人基本情况表

联合体协议（如有）

营业执照复印件

投标保证金缴纳凭证（投标保证金收据或汇款凭证）
提供税务登记证或依法缴纳税收证明材料的复印件

提供社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。
投标人近三年内没有被监管部门予以行政处罚或有关部门予以禁入处理等记录， 具有良好的信誉，诚实信用；须在“信用中国”（ www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；近三年无违法、处罚信息（提供网页查询打印页加盖公章）

提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）

节能、环境标志产品政策性优惠证明材料：

1）提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；

2）提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件
中小微企业政策性优惠证明材料：

《中小企业声明函》：

残疾人福利性单位声明函

产品相应的检测证明材料复印件：

经销商提供可获得制造商授权委托书及售后服务的承诺函；

所投产品通过的认证、获得的奖项、荣誉等证明材料复印件：

其他

投标投标人基本情况表

    盖投标人单位公章
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件1：小微企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标人类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	   备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

投标人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:
投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

    招标编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

技术资料

货物说明包括：

货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

质保期

供货范围

质量保证措施

货物优势介绍、配置先进合理，技术成熟，安全可靠；
采用新技术、新工艺、新材料的情况（若有）

产品的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）；

投标人认为需要提供的证明文件及资料

货物说明一览表
	货物名称
	
	品牌及
规格型号
	
	数量
	

	招标文件中详细性能说明
	投标文件中详细性能说明


项目名称：
注：
1、供应商不得直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求，应如实填写供应货物的详细参数，直接“复制和粘贴”磋商文件中采购设备的技术参数和要求的，视为无效投标。

2、如技术参数符合采购文件要求必须提供相应的有效且真实的证明材料【白皮书或设备生产厂家（或总代理商）相关证明或检测报告或彩页等】以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为不符合采购文件要求。
投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

技术／商务响应与偏离表

	序号
	文件条目号
	采购规格／商务条款
	投标文件的规格／商务条款
	响应与偏离
	说明

	商务响应与偏离

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	技术响应与偏离

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


注：1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

供货单位承诺书

一、在产品制作过程中，材料质量、进度、安全向甲方负责。 

二、满足产品要求的技术标准、行业规范和规定。

三、售后服务承诺及方案（自行编写）。

四、货物制安时间：从合同生效之日起，至全部交货、经正式验收止。 

五、认真执行甲方对产品制作工作的有关规定和协调要求。

六、其他承诺。

投标人名称： （签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 

年 月 日

第六章  评标标准及办法

1. 总则 

1.1 为保证本项目评标工作顺利进行，依据公平、公正、科学、择优的原则，特制定本评标办法。

1.2 本次评标采用 综合评分法，即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。综合评分的主要因素是：投标报价、技术部分、商务部分，对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。
2. 评标组织机构

2.1评标委员会由业主单位专家及受聘的技术和经济专家组成，成员人数为5人，其中采购人代表1人，专家4人；评标专家确定方式：由财政部门的评标专家库中随机抽取，与投标人有利益或隶属关系的专家不能担任评委，评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

3. 评标工作程序

1）初步评审及资格后审：包括资格性检查、符合性检查。评标委员会将按投标须知审查投标文件是否实质上响应了采购文件的要求，对实质上响应采购文件要求的投标文件可进入下一步评审，对实质上不响应采购文件的视为无效投标。

2）有效报价的确定：各投标人的投标报价不低于成本价的、技术、商务基本符合要求，无缺、漏项的为有效报价，否则，其投标报价不参与评标基准价计算。

3）评标委员会将按综合得分由高到低的顺序推荐排序前三名的投标人为中标候选人。初步评审(资格后审)、详细评审、澄清（如果需要）、汇总评审结果、确定推荐中标候选人、完成评标报告；

4. 初步评审及资格后审

4.1资格性审查

根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。审查事项如下：

资格性审查表

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	符合《中华人民共和国政府采
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	投标投标人营业执照复印件（未办理三证合一的还需提供税务登记证、组织机构代码证复印件）。自然人只需提供本人身份证。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2022年度经审计财务状况报告（含资产负债表、损益表）自然人只需提供本人信誉。

	2
	购法》第二 十 二 条规定， 提供：
	（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	主要设备情况，以及主要技术人员、售后服务机构人员能力等，需提供承诺函。

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	提供社保机构出具的近半年内（2023年1月至2023年6月）任一月社保缴纳证明，还需提供授权代理人近三个月（2023年3月至6月）的社保缴纳证明材料及近3个月任一月的完税证明材料。（自公告发出之日起不足半年的新注册公司除外）

	
	
	（5）参加政府采购活动近
3 年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加本项目准备活动前 3 年内无重大违法记录声明， 还需提供投标人自行通过中国裁判文书网、“信用中国”及“中国政府采购网”查询，近三年无 违法、处罚信息的查询记录（提供网页打印页加盖公章）；

	3
	投标保证金
	符合本招标文件关于投标保证金的规定

	4
	落实政府采购政策需满足的资格要求：


	供应商为中小微企业，所有产品需提供中小企业申明函


  4.2符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会评标投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

符合性审查表

	序号
	评标因素
	评标标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。

	
	
	投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
	投标人法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	
	投标方案
	每个分包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	其报价未超过采购预算金额，且只有一个有效报价，

不得提交选择性报价。

	2


	完整性审查
	投标文件内容
	投标文件内容齐全、字迹清晰可辨、无遗漏。

	
	
	投标文件的格式
	投标文件按招标文件规定格式完整提供

	
	
	投标内容
	符合招标文件的招标范围。

	3
	对招标文件的响应程度审查
	质量技术
	满足招标文件提出的技术和功能要求。

	
	
	交货期
	满足招标文件要求。

	
	
	质保期
	满足招标文件要求。

	
	
	投标有效期
	满足招标文件规定。

	
	
	付款方式
	投标文件承诺的的付款方式满足招标文件要求

	
	
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


4.3有下列情形之一时,评标委员会应予废标,并将理由通知所有投标人：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

出现影响招标公正的违法、违规行为的；

投标人的报份均超过了采购预算,采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购人应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府财政部门的批准。
必要合格条件：是法律、法规等规定必须满足的必要条件，只进行定性评审，只要有一项不满足，其投标资格将被拒绝，证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

5．详细评审

5.1根据招标文件的规定，对经初步评审合格的投标文件，进行详细评审，从而进一步确定投标的实质响应性和投标人的履约能力。

5.2本次招标为公开招标，不允许二次报价。

5.3评分标准（满分100分）=投标报价30分+商务、技术部分70分，其中投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，评标基准价是指满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。

详细评标表（满分100分）
	综合

评审
	评审细则
	分值

（分）

	价格部分

（30分）
	在满足磋商文件要求的前提下，取各供应商有效报价的最低投标价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30% 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的招标报价，经济标按零分计。
	30

	供应商基本概况

（3分）
	根据综合实力和经营状况、合同履约保证、企业管理制度的健全性进行评分，每提供一项证明得1分，最多得3分；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣0.5分
	0-3

	近三年类似业绩

（5分）
	根据投标人提供的 2020年1月1日-至今类似项目销售业绩情况，每提供一份类似业绩得1分，最多得5分。
	0-5

	团队配备
（6分）
	保证项目的顺利交付，投标人需提供项目团队成员、公司的生产能力证明、技术能力证明，每提供一项证明得2分，最多得6分；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分（需提供人员近三个月社保证明、生产设备证明、技术团队学历、证书等证明）
	0-6

	设备和技术能力

（4分）
	在项目地具有技术支持、固定场地和后续服务等能力，每提供一项证明材料得2分，最多得4分。（需提供项目所在地技术支持证书、合同和社保证明；固定场地证明须提供房产证或租赁合同）；每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分
	0-4

	产品性能技术指标（32分）
	所投产品中重要指标和一般参数指标配置详细完整,技术指标配置提供齐全， 能够详细说明投标产品的各项使用功能及参数指标，并提供证明的，计 25分，标“*”项每有一项正偏离加1分，最多加7分；参数指标配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣 1 分,扣完为止。
	0-32

	技术支持和硬件质保（6分）
	由生产厂家统一提供技术支持和硬件质保的，提供生产厂家质保承诺的，在满足招标文件要求年限基础上，每增加一年质保承诺加2分，最多得6分。
	0-6

	供货计划

（6分）
	供产品的供货计划（包括设备的供货、运输、辅材供应），质量保证措施清晰完整，能够保证供应产品质量，每提供一项得3分，最多得6分。每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分
	0-6

	售后服务

（6分）
	有售后服务措施和零配件的供应方案，每提供一项得3分，最多得6分。每有一项提供的证明材料不完整或不全面或表述不清的，扣1分
	0-6

	节能、环境标志产品评标优惠内容
	l、列入市场监管总局组织建立节能产品认证结果信息发布平6台产品目录的，每项加0.5分，最多加1分。

2、列入市场监管总局组织的环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录的，每项加 0.5分，最多加1分。

注：1、同一合同包内的节能、环境标志政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。2、提供最近一期《节能产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件；3、提供最近一期《环境标志产品认证结果信息发布平台产品目录》关于投标产品当前页的打印件。
	0-2

	总分
	100

	属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明供应商和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-10%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

	项目
	评标内容
	分值

	（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①《中小企业声明函》；符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业( 2011)300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

	D：属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内容及价格扣除幅度按小型、

微型企业评标中价格扣除。 监狱和戒毒企业参加政府采购活动视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。


项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

5.4澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，可要求投标人对招标文件的商务、报价和技术等方面的任何不明确的内容做进一步澄清或对存在的细微偏差予以补正。但不得寻求、提出、允许或接受对招标报价及实质性内容进行更改。在澄清过程中不得向投标人提出不符合招标文件的要求。

评标委员会对所有需要澄清或补正的问题，应以书面形式向投标人进行澄清或补正。澄清或补正结果汇总纳入评标报告。

5.5 评审结果的汇总
将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评委的汇总评分后的算术平均值，确定为该投标人的最终得分。在确定中标候选人顺序时，若有相同的最终评分，则依次按招标报价进行比较，低者顺序居前。

通过全体评委汇签的方式确定评审结果。根据评标委员会的推荐，投标人得分排列前三名为中标候选人。

6. 确定推荐的中标候选人

6.1投标文件能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。采购人不一定接受最低报价的投标文件。

6.2采购人根据评标结果选定中标候选人：采购人确定排名第一的中标候选人为中标候选人，但排名第一的中标候选人自动放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标候选人，排名第二的中标候选人因上述同样原因不能签订的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标候选人。如果前三名均放弃中标资格，采购人则重新组织招标。

7．完成评标报告

评标委员会按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定编制评标报告，对于需要向中标候选人进一步澄清、说明、补正的事宜应纳入评标报告，并由评标委员会主任签字或盖章确认。
8. 评标工作纪律与保密要求

8.1评标工作应严格按照评标程序和评标细则，遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

8.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避。

1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

2、项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

4、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事 违法行为而受过行政或刑事处罚的。

8.3公开开标后，直至宣布授予合同为止，评标人员必须严格遵守保密规定，凡属于审查、澄清、评价的有关资料以及授予合同有关的信息，都不应向投标人或与该评标过程无关的其他人员泄漏。

8.4投标人在标书的审查、澄清、评标和比较以及授予合同决定的过程中，对有关人员施加影响的任何企图和行为，都可能导致投标人的投标被废止。

第七章：货物技术规格、参数与要求

	序号
	设备/系统名称
	数量
	备注

	
	电子秤
	5
	

	
	数显游标卡尺
	30
	

	
	皮卷尺
	10
	

	
	钢卷尺
	10
	

	
	修枝剪
	100
	

	
	嫁接刀
	100
	

	
	电动修枝剪
	5
	

	
	锯子
	50
	

	
	电动修枝锯
	5
	

	
	酒精灯
	10
	

	
	电磁炉
	2
	

	
	药品柜
	6
	

	
	冰箱
	2
	

	
	微波炉
	2
	

	
	水浴锅
	4
	

	
	数显糖酸度计
	6
	

	
	总辐射测量仪
	15
	

	
	光量子计
	15
	

	
	温湿度记录仪
	30
	

	
	双通道温度记录仪
	30
	

	
	生物显微镜
	15
	

	
	体式显微镜
	15
	

	
	超净工作台
	3
	

	
	高压蒸汽灭菌锅
	2
	

	
	pH计
	6
	

	
	光照培养箱
	2
	

	
	电热鼓风干燥箱
	2
	

	
	电导率仪
	4
	

	
	电子天平
	6
	

	
	电热恒温培养箱
	2
	

	
	叶绿素仪
	4
	

	
	高精度色差仪
	3
	

	
	自动快速水分测定仪
	2
	

	
	质构仪
	1
	

	
	紫外可见分光光度计
	2
	

	
	酶标仪
	1
	

	
	纯水仪
	1
	

	
	便携式光合仪
	1
	

	
	硬度计
	20
	

	
	真空干燥箱
	1
	

	
	光电小型气象站
	1
	

	
	高速冷冻离心机
	1
	

	
	移液器
	20
	

	
	移液器
	20
	

	
	恒温摇床
	2
	

	
	农残快速测定仪
	1
	


一、电子秤
性能指标：
最大称量：30Kg
最小称量：200g
显示类型：LCD显示
秤盘尺寸：≥230mm×340mm
电源：220V 50Hz
二、数显游标卡尺
性能指标：
高精度电子数显
 不锈钢带表卡尺
 0-150mm
三、皮卷尺
性能指标：
圆盘塑壳+纤维尺带 100米
四、钢卷尺
性能指标：
不锈钢架+不锈钢尺带 30米
五、修枝剪
性能指标：
不锈钢刀头花木剪 果树修枝剪刀 修剪工具可剪0-10mm干木
六、嫁接刀
性能指标：
嫁接果树苗接芽刀
七、电动修枝剪
性能指标：
电动剪刀果树高空修枝剪充电式伸缩杆修枝剪树剪刀园艺剪子 2.0Ah无刷强力版
八、锯子
性能指标：
长度：400mm，手板锯，材质：钢制
九、电动修枝锯
性能指标：
充电式4寸电锯,
小型锂电,
修枝砍树伐木锯 4寸6000mAh
十、酒精灯
性能指标：
不锈钢防爆，250ml
十一、电磁炉
技术参数
操控方式：触控式
外形外观：方形
面板样式：分体面板
控温方式：接触式精准控温
功能：过热保护，预约定时，保温
能效等级:三级能效
火力档位:8档
额定功率:2200W
电源线长:1m
额定电压:220V
十二
药品柜
尺寸: ≥900*500*1800mm
材质:钢制+玻璃
颜色:乳白
颜色：新高丽H2-NB012乳白，裙腿
十三、冰箱
技术参数
能效等级：一级
能效变频/定频：变频
门款式：双门
控温方式：机械控温
显示屏：LED
数码显示气候类型：热带型（T）,亚热带型（ST）,温带型（N）,亚温带型
制冷方式：风冷
宽度：60-65cm
总容积：309L(冷藏室173L，冷冻室：136L）
面板材质：钢化玻璃
十四、微波炉
技术参数
底盘类型：转盘式
功能：童锁保护，杀菌除味
内胆材质：涂层
开门方式：按键式
能效等级：二级能效
变频/定频：定频
容量：20L
额定频率：50Hz
微波功率：700W
额定电压：220V
十五、水浴锅
一、特点
选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。产品热平衡时间短，温度均匀性好，不超过±0.5℃。测试数据LED显示，直观、准确。
二、技术参数
孔数:双列六孔
温度范围:室温+5～ 99.9℃
材质:不锈钢内胆、盖板
加热功率:1500W
控温精度:±0.5℃
分辨率:0.1℃
工作尺寸: ≥470×305×140mm
十六、数显糖酸度计
技术参数
糖度酸度一体机，免试剂。
1. Brix：0.0-90.0%
2.酸度：低酸度柑橘0.10 ~ 4.00%  高酸度柑橘 2.50 ~ 8.80% 葡萄&葡萄酒 0.10 ~ 4.00% 番茄 0.10 ~ 3.00%  草莓 0.10 ~ 3.50% 蓝莓 0.10 ~ 4.00%
3.自动温度补偿范围：10.0-40.0℃
4.分辨率：Brix：0.1%，酸度：0.01%（0.00 ~ 9.99%）
0.1%（10.0% 或更高）温度：0.1℃
5.测试精度：Brix：±0.2%，酸度：±1.0g/L (1.0-10.0g/L)，±10%（10.1-40.0g/L），温度：±1℃
6.样品温度：10-40℃
7.温度补偿范围：10-40℃
8.样品量：0.1ml
9.测试时间：3秒
10.防护等级：IP 65
11.电源：2节 AAA电池
12.规格：55(W)×31(D)×109(H)mm ，100g（仅主机）
13.配置：主机1个，AAA电池1对，电子秤一台，100ml烧杯一个，
十七、总辐射测量仪
特点：
传感器采用全环氧树脂材质制成，具有防水功能
专利的圆顶形头部设计，使水、灰尘等杂物无法堆积在传感器顶部，大大降低了传感器的维护成本
出色的余弦响应，在75°天顶角时，传感器的余弦响应精度为5 %
经严格受控条件下校准的传感器测量精度更高
技术参数：
光谱范围:360nm～1120nm
量程:0～1999 W/m2
校准误差:±5%
测量重复性:<1%
非稳定性（长期漂移）:<2%/年
非线性:<1%（≤1750W/m2）
响应时间:<1ms
视场角:180°
定向（余弦）响应 ±5%（75°天顶角）
温度响应:-0.04±0.04%/℃
工作环境:读数表：0-30℃时，非冷凝相对湿度＜90%；30-50℃时，非冷凝相对湿度＜70%；；外置传感器：-40℃~70℃，相对湿度0-100%，可以浸入水中达30米深
存储容量:手动记录：可以存储最多99个数据
 自动采集：每30秒测量1次，每30分钟计算1次60个测量值的平均值并存储，最多可存储99个平均值，
传感器尺寸:φ2.4cm×2.75cm（H）
读数表尺寸:12.6cm（L）×7.0cm（W）×2.4cm（H）
重量:180g
电缆长度:2米
十八、光量子计
特点：
精确的光谱响应范围：
提高了光谱响应范围，提升了LED测量的准确性，可同时应用于自然光源和电子光源测量
坚固的设计：
传感器可浸入水中，可以在各种环境下使用
出色的余弦响应：
在75°天顶角时，传感器的余弦响应精度为
± 5 %，可以应用于测量光量子通量密度
可靠的精度：
传感器经过严格控制条件下标定，符合NIST标准
技术规格：
测量范围:0 ~ 4000 µmol m-2 s-1
测量重复性:＜0.5%
光谱响应范围:389~ 692 nm ± 5 nm
光谱选择性:＜10%（412~682 nm ± 5 nm）
余弦响应:± 5 %（在75°天顶角时）
漂移:＜2% /年
非线性误差:＜1%（≤ 4000 µmol m-2 s-1）
响应时间:＜1ms
视场角:180°
方位误差:＜0.5%
倾斜误差:＜0.5%
温度响应:-0.11 ± 0.03 % ℃-1
存储容量:手动记录：可以存储最多99个数据
 自动采集：每30秒测量1次，每30分钟计算1次60个测量值的平均值并存储，最多可存储99个平均值
探测器材质:蓝光增强硅光电二极管
防水等级:IP68
工作环境:读数表：0-30℃时，非冷凝相对湿度＜90%；
30-50℃时，非冷凝相对湿度＜70%；
传感器：-40℃~70℃，相对湿度0-100%，可以浸入水中达30米深
尺寸:读数表126（L）×70（W）×24（H）mm；传感器φ24mm，37mm（H）
重量:传感器：100g （包含电缆）
电缆长度:2米
十九、
温湿度记录仪
用途：非常小巧的记录仪，具有1个空气温度测量通道和1个相对湿度测量通道，通讯接口采用无线局域网/USB接口，便于下载分析数据。
技术规格：
测量通道:温度1个通道，湿度1个通道（外部）
测量单元:  °C, °F,   %RH
测量范围:  -25-70℃, 0-99 %RH
测量精度:±0.3℃（10-40℃）；±0.5℃（其他温度范围）,2.5%RH
测量分辨率:.1°C,.1 %RH
响应能力:应时间（90%）：接近7分钟
LCD显示项目:测量值（固定或变化显示），电池警告条等
记录容量:30000数据集（1个数据集包括记录仪中所有通道的读数）
记录间隔:从15个选项中选择：1, 2, 5, 10, 15, 20, 30秒，或1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60分钟
记录模式:无限（当旧数据占据内存满覆盖）,一次（当内存满时停止记录）
自动上传间隔:从15个选项中选择：关闭（无自动上传），1, 2, 5, 10, 15, 20, 30分钟，或1, 2, 3, 4, 6, 12, 24小时
通讯接口:
TR-72wf无线局域网通讯
标准：: IEEE 802.11b
安全：WEP ( 64 bit/128 bit ), WPA-PSK ( TKIP ) , WPA2-PSK ( AES )
WPS 2.0 : 按按钮配置
协议：HTTP , DHCP, DNS
TR-72nw有线局域网通讯
100BASE-TX/10BASE-T（RJ45连接器）
协议：: HTTP , DHCP, DNS
USB通讯
USB2.0（Mini-B 连接器）
电源:电池：AA碱性电池 x2（AA溴氢电池也能用），
外部：USB总线（5V 200mA），交流适配器（AD-05A2或AD-05C2）
PoE IEEE 802.3af（只有TR-7nw能用）
电池寿命:局域网通讯方式：大约10天到1.5年
注：当自动上传间隔设为1分钟大约10天，间隔设为1小时大约1年，间隔设为12小时大约1.5年
不用局域网通讯方式：大约1.5年
尺寸大小:高58毫米×长78毫米×宽26毫米
重量:55g
工作环境:温度：-10℃~+60℃,湿度：90%RH或以下（非冷凝）
附件:温湿度传感器SHA-3151 x1，AA碱性电池（LR6） x2，注册码标签，USB Mini-B电缆（US-15C），使用手册集（包括质保）
软件兼容 OS:
TR-7wf/nw ：r Windows / T&D Graph / T&D Data Server ( 电脑 )
Microsoft Windows 10 32 / 64 bit
Microsoft Windows 8 32 / 64 bit
Microsoft Windows 7 32 / 64 bit
Microsoft Windows Vista 32 bit SP1 or 以后的 ( T&D 数据服务器不兼容)
T&D Thermo (手机设备)
Android OS, iOS ( 兼容版本，请参考网站 )
显示语言:英语
二十、
双通道温度记录仪
特点：
*设计小巧、轻巧、方便使用和携带；
*USB通讯端口，一个电脑可接多个仪器；
*数据存储容量：每通道8000个数据；
*电池可连续工作1年时间；
*用户可在软件里修正显示和记录的数据误差；
*多种LCD显示模式；
*图形操作软件，使用方便。
技术规格：
测量通道:2个通道
测量范围:内置温度传感器：-10~+60℃；标配外接温度传感器：-40~+110℃；可选温度传感器：-60~+155℃
温度测量精度:标配传感器平均±0.3℃(-20~+80℃)，平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃)
温度分辨率:0.1℃ 
温度传感器类型:热敏电阻
记录间隔:共15种记录间隔，1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、2分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟
记录容量:8000个数据x2 
记录模式:循环测量（当数据存储满时，新的数据将覆盖旧的数据）；一次测量（当数据存储满时，数据采集器将停止记录数据）
液晶显示:实时数值（通道1、通道2或交替显示）、记录状态、电池电量警报、记录数据的容量、测量单位
电池:AA碱性电池
电池寿命:约1年
通讯接口:USB（标配）、RS232（可选）和红外通讯（标配）
红外通讯接口:IrPHY 1.2低功耗
通讯时间:USB通讯约8秒，红外通讯约55秒（TR-57DCi）
尺寸:高55毫米×长78毫米×宽18毫米
重量:约62g (包含AA碱性电池)
工作环境:温度：-10℃~+60℃,湿度：90%RH以下（非冷凝）
标配传感器:2个TR-0106温度探头
二十一、生物显微镜
技术参数：
1、 *光学系统：无限远色差校正CCIS光学系统(双重色差校正)；多层宽带镀膜（绿色，需提供整机实物照片证明，并盖有制造商公章）；整体防霉；所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
2、 *整机结构：一体化镜架结构，T型机身，按人体工程学设计；主要部件、结构件采用金属材料；配有连体手柄；在镜架背面带有电源线绕线架（需提供整机实物照片证明，并盖有制造商公章）；
3、 目镜：10X/20mm，大视场高眼点补偿平场目镜；目镜固定在目镜筒上，需专用工具才能开启；双目具有视度补偿功能，并在目镜上调节；
4、 双目镜筒：铰链式双目，30度倾斜；瞳距可调节；内定位360度旋转，需专用工具才能开启；采用金属材料；
5、 *物镜：
（1）无限远平场消色差物镜(双重色差校正)：4X/NA(数值孔径)0.1/WD(工作距离)15.9mm；10X/NA0.25/WD17.4mm；40X/NA0.65/WD0.6mm(带弹簧)；100X/NA1.25/WD0.15mm(带弹簧/油)；
（2）物镜的关键镜片采用“肖特”玻璃；采用无铅玻璃（需提供物镜上注明无铅玻璃标识的照片证明，并盖有制造商公章）；
6、 物镜转换器：内倾式内定位4孔；带有机械定位，旋转机构内带有多滚珠轴承；
7、 载物台：
（1）双层复合式机械移动载物台，面积：140mm×135mm，移动范围：76mm×50mm，游标最小读数0.1mm；硬膜涂层表面，防腐、耐磨；片夹带有缓冲装置；
（2）*X、Y向移动均采用三角(V型)钢导轨（导轨提供进口报关证明），保证长期使用平面移动精度不变；
8、 阿贝聚光镜：数值孔径NA1.25；齿轮齿条升降，升降范围27mm；聚光器孔径光阑对应物镜有刻度标记；采用金属材料；带有专用托架，可安装选配的相衬和暗视场推拉板；
9、调焦机构：
（1）*采用三角(V型)钢导轨及滑块膨胀结构（导轨提供进口报关证明），保证长期使用不会下滑；
（2）粗微调同轴，齿轮齿条传动，采用金属材料（包括行星齿轮）；左右两侧均有粗微调焦手轮；圆型手轮中心点距离桌面高度55mm，低位手轮操作，降低操作疲劳；
（3）具有上下双限位装置（并带打滑装置），上限位避免划伤物镜镜片和损坏切片，下限位防止聚光镜碰撞集光镜造成损坏；
（4）粗微调焦范围：25mm；微调：每转0.2mm；最小读数：2μm；粗调焦松紧度可调；
10、照明系统：
（1）固定柯勒照明；集光镜座无法随意取下，防止丢失或触电等危险发生；
（2）*6V3W LED灯或6V30W卤素灯照明光源（双光源可随时互换，需提供整机实物照片证明，并盖有制造商公章）；LED光源特点：色温高达6000K（白光），寿命长达6万小时，不发热；亮度连续可调；
11、*获得SGS国际权威认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际质量体系认证；获得CE等国际电器安全认证。
二十二、体式显微镜
技术参数：
1、*光学系统：采用Greenough光学系统；绿色多层宽带镀膜（绿色镀膜需提供整机实物照片证明）。
2、整机：眼点高度≥397.7mm。
3、放大倍率：7.5x-45x。
4、镜体：变倍物镜范围0.75x-4.5x倍。变倍比≥1：6。0.75x/1x/2x/3x/4x/4.5x这6个倍数带有软定位。
5、工作距离：1X物镜时物方有效工作距离≥110mm。
6、*目镜：10X/23，视场≥23mm。
7、*观察筒：双目，可360度旋转，瞳距范围50-75mm，双目视度±5屈光度可调。
8、物镜：标准1.0X平场物镜。
9、调焦机构：三角(V型)钢导轨与钢球组合的调焦机构。
10、底座：立柱式支架，支架高266mm；底座盖板：黑白板，毛玻璃板。
11、*光源：亮度可调，落射与透射光源能够单独使用也可同时使用。落射与透射光源均为：6V/3W的LED光源。LED冷光源，6000K色温，超长寿命。落射光源角度可调。透射光源采用反射方式照明。
12、*获得SGS国际权威认证机构出具的ISO9001、ISO13485和ISO14001国际质量体系认证。同时获得ISO45001认证。
二十三、超净工作台
1 产品类型：双人单面洁净工作台
2 气流模式：垂直层流
*3 外形长度：≤1370mm
*4 工作区长度：≥1300mm
5 工作台面高度：790±10mm
6 工作区洁净度：100级
7 操作台面平均菌落数≤0.5CFU（皿●0.5h）
8 工作区风速：0.2-0.4m/s三挡可调
9 工作区内部照度：≥600LX
10 噪声：≤65分贝
11 采用知名品牌防潮、阻燃玻璃纤维高效过滤器（HEAP）
12 具有初效预过滤器，不使用工具即可更换，有效延长高效过滤器寿命
13 前窗钢化玻璃材质，厚度≥6mm
14 工作台面选用304不锈钢材质，外缘凸起设计，防止液体倾洒时溢出
15 内嵌式照明，眼睛不疲劳：采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳
16 2个电源插座，具有防溅功能，防水防尘等级不低于IP44
*17 三位互锁，紫外灯与照明灯、前窗三位互锁功能，屏蔽误操作风险
*18 具有联动功能，开门后自动开启荧光灯，方便实验准备工作；关门后风机自动关闭，防止风机空转不对外做功而产生过热现象
19 紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害：紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，延时10秒钟后紫外灯点亮，保护操作者免受紫外照射伤害
20 可预设紫外灯自动点亮时间，方便班前班后自动消毒
21 紫外灯延时启动时间、杀菌时间长短、预约启动时间、风机档位等可按用户使用习惯自行设置；设置完成后，微电脑自动记忆用户使用习惯，方便用户使用
*22 电控元件全部布置在正面面板内，与人体视线等高，使用简单的常规工具即可开启，维修保养时无需移动设备
23 底座设有4个万向脚轮和固定底脚，方便移动和定位
二十四、高压蒸汽灭菌锅
技术参数
1采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠 
2外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质
3自胀式密封圈结构
4操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机
5灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态
6设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择
7具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间
8具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机
9全自动控制，故障自动检测判断系统
10具有自动排放冷空气功能
11具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全
12机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统
13具有断水保护防干烧和漏电保护系统
14具有验证接口
15灭菌温度可选设定范围50℃-126℃
16灭菌时间可调设定范围0-99h
17容积：75升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW
18灭菌室尺寸：≥φ350×700（mm），毛重：105Kg
19内置网篮3只，尺寸：≥335×190（mm）
20仪器净尺寸：≥670×580×1410（mm）
21本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa
22具有国家规定的特种设备压力容器证书
二十五、pH计
仪器特点： 
具有3 1/2位液晶数字显示 
具有手动温度补偿功能 
可一点或二点校准 
pH复合电极   
技术指标： 
1.仪器级别：0.1级 
2.测量范围 
pH：(0.00～14.00)pH 
mV：(-1400～1400)mV 
3.分辨率 
pH：0.01pH 
mV：1mV 
4.基本误差 
pH：±0.05pH±1个字 
mV：±1%(FS)±1个字 
5.输入阻抗：3×1011Ω 
6.稳定性：±0.05pH/3h 
7.温度补偿范围：(0～60)℃ 
8.外形尺寸：≥270×160×85mm 
9.仪器重量2kg 
10.供电电源:交流220±22V,频率50±1Hz  
二十六、光照培养箱
用于：用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试
验；昆虫小动物的饲养，提供了精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件。
技术指标：
*1.采用32 位微电脑控制器,4.3 寸触摸屏.触摸开关、操作简便；拒绝液晶及按
键方式。
*2.可编程控制模式：可按北京时间同步设定白天黑夜时间，一天可分1-6 组工
作时间控制温度、光照强度参数值；拒绝用倒计时方式控制。
*3.同一平面光照均匀可控，每个空间光照相互不干扰,光照精度小于50LX。
*4.采用全光谱冷光源植物光照；确保提供高效的光源。光照由多个LED 灯组成
的顶部照明单元适合培养多种成熟度的植物；高效的生长面积与占地面积比；
光照强度可灵活转变；顶置LED 光，竖直光照，更适合动植物生长需要；
*5.外壳采用不锈钢，防指纹表面处理，内胆为镜面不锈钢；层架高度可调；层
架可直接向外抽取；箱体为整体发泡，保温层大于5CM，坚固耐用，大方可靠。
6.采用国际知名品牌压缩机（恩布拉科）和循环风机，配合严格专业的制冷工
艺来保证系统质量的长久可靠性、稳定。
*7.光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导， 730-750nm 波长(远红光)占11%，
620-660nm 波长(红光)占55%，530-560nm 波长(绿光)占18%，460-490nm(蓝
光)16%，发光视觉效果为类似太阳光谱，柔和明亮，提供光谱图；近远红光、
红光、黄光、蓝光、白光5 种光，光强各自可自由调节组合，互不干扰。拒绝
不可调节。
*8. 单板LED 模块功率≤100W，光照板尺寸≥47*38cm，拒绝灯管式光源，提供
LED 模组样品；LED 模块电压低于36V，拒绝220V 通入确定安全；
*9．节能全光谱LED 平面式光照板，每块板由540 颗LED 灯组成，每个芯片小
于等于0.2W，采用台湾晶元芯片，使用寿命大于20000 小时以上。采用大密度
低功率，有利光照均匀，产热小。拒绝大功率LED 芯片，不利于降温。
*10. 箱体内置换新风系统，可以在触摸屏上设定换风量和风速大小；新风通过
过滤器送入培养箱，新风换气量≥10m3/h；拒绝外置控制器，影响系统的整体美
观。
*11.无级调光，光线均匀，3 层光照独立分控，第一层可调控范围0-20000LX；
第二层可调控范围0-20000LX；第三层可调控范围0-20000LX；拒绝机械调节和%
调节；
12.光源和箱体使用寿命长，LED 寿命20000 小时以上；
13.超声波加湿，双头加湿头，加湿量自适应控制，加湿器内置培养箱风道内，
减少占地面积，拒绝外置加湿器；加湿器使用寿命大于3000 小时。
*14. 加湿器水桶大于30L，每次加水可用20 天以上，拒绝小桶2-5 天要加水。
*15．湿度传感器采用防结露纳米材料，可在大于95%以上的湿度，长时间正常
工作。
16. 容积≥300L，外形尺寸为≥700*600*1940，工作室尺寸为≥480*510*1300.
*17. 温控范围:0-50℃, 温控精度为±0.5-1℃，可长时间在4℃下运行，拒绝
结冰、冰堵现象。
18.湿度控范围：50-95%RH；湿度控精度：±5-7%RH。
19.竖直光照，更适合动植物生长需要；
20．层板数量：3 层，高度可自由调节。
21.人性化的设计，触摸屏离地1.6m，保证操作者的安全；
22.可选配手机APP 远程控制。可在手机APP 上进行温度、湿度设定，手机数据
监控；
23.具有USB 接口，可直接存储数据倒到移动盘，同时培养箱可储存10 万个
数据。控制器界面可生成历史曲线数据，可方便用户查询，同时可以设定查询
不同时间段运行参数。
24.控制器界面具有2 级密码锁控，防止他人进行数据改动。
*25.警报：箱体警报分为可视警报（彩色警报灯）及声音警报（警报铃），
可设定温度、湿度及加湿器缺水警报，可设定温湿度过程跟踪警报，用严密监
测温湿度变化，箱体储存最近20 次以上报警信息。
26. 质保1 年，厂家在当地有自主的和授权的售后维修点和配件库，快速、
专业响应。
二十七、电热鼓风干燥箱
特点
1、 采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。
2、 箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊接制作而成，箱体外采用优质钢板材料，造型美观，新颖。
3、 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4、采用进口风机和进口可控硅，使用周期长，可以避免频繁更换。
技术参数：
电源电压:220V  50Hz
控温范围:RT +10~250℃
恒温波动度:±1℃
温度分辨率:0.1℃
工作环境温度:+5~40℃
输入功率:2070W
内胆尺寸（mm） W×D×H: ≥550×450×550
外形尺寸(mm) W×D×H: ≥830×650×730
载物托架（标配）:2块(pcs)
定时范围:1-9999 minutes
备注:进口电机、进口可控硅
二十八、电导率仪
主要特点
采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰
温度单位可选：℃和 °F；
参比温度20℃或25℃可选
支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求
支持IP54防护等级
标配复合电导电极、电极支架、防尘罩和校准溶液
智能检测、自动识别
智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数
支持自动/手动温度补偿
自动识别4种GB电导标准溶液，支持1-3点电导电极标定
支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式
支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量（20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量）
数据管理，信息追溯
支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印
符合GLP，实现数据追溯
具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选
具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输
技术参数
仪器级别:0.5级
测量参数:电导率、电阻率、总固态溶解物（TDS）、盐度值、温度值
电导率:范围:0.000μS/cm～1000mS/cm
 最小分辨率:0.001μS/cm，根据量程自动切换
 电子单元引用误差:±0.5% FS
电阻率:范围:5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm
 最小分辨率:0.01Ω•cm，根据量程自动切换
 电子单元引用误差:±0.5% FS
TDS 范围:0.000 mg/L～1000g/L
 最小分辨率:0.001mg/L，根据量程自动切换
 电子单元引用误差:±0.5% FS
盐度 范围:(0.00～8.00)%
 最小分辨率:0.01%
 电子单元引用误差:±0.1%
温度 范围:(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉
 最小分辨率:0.1 ℃/0.1℉
 电子单元示值误差:±0.1 ℃
电源 电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）
配置
电导率仪:1台
电导电极:1支
电导率溶液 1408μS/cm （20mL）:10包
多功能电极架:1套
电源适配器DC 9V(内正外负):1个
通用USB连接线:1根
防尘罩(按键款):1只
简易操作指南:1份
使用说明书:1本
软件卡:1张
产品合格证:1份
二十九、电子天平
性能指标：
称量范围：0~210g
读数精度：0.001g
秤盘尺寸：Φ110mm
输出接口：RS232C
外形尺寸：356mm×330mm×215mm
电源：220V 50Hz
功能特性：
柔和背光液晶显示。
全自动故障检测。
内置RS232接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。
具有四级防震系统，动态温度补偿。
设有计数、百分比、单位转换等多种功能。
三十、电热恒温培养箱
产品特点
1、 带定时功能的数显微电脑控制器，自整定PID技术，使用稳定可靠。
2、 采用双重门结构，内门是便于观察的玻璃门。
3、 镜面不锈钢内胆，电热膜加热方式，加热速度快。
技术参数
电源电压:220V、50Hz
加热方式:电热膜
控温范围:RT+5～65℃
恒温波动度:±0.5℃
温度分辨率:0.1℃
工作环境温度:+5~35℃
输入功率:560W
内胆尺寸（mm）: ≥500×500×650
外形尺寸(mm): ≥790×630×810
载物托架（标配）:3块(pcs)
定时范围:1-9999 minutes
三十一、叶绿素仪
测量范围：-9.9 - 199.9 SPAD
重 复 性：0.3SPAD
精 度：1.0 SPAD
测量面积：2mm×3mm
光源：2个LED光源
传感器：1 个SPD（硅光二极管）
显示：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图
显 围：-9.9 - 199.9 SPAD 单位
内存：30 组测量数据，可计算/显示平均值
温度范围：操作范围为0 ~ 50℃；储存范围为-20 ~55℃
感应器件：硅光电二极管
电 源：2节1.5V碱性电池；电池寿命：20000次以上测定
两种波长：650nm、940nm
小测量间隔：约2秒
精度：±1.0 SPAD单位（0.0-50.0 SPAD单位，常温湿度下），超过50.0 SPAD单位时会显示“*”
重复性：±0.3 SPAD单位以内
重现性：±0.5 SPAD单位以内
其它功能：警报功能、校正功能
重 量：200克 (不包括电池)
标准配件：深度制动，手绳，2节五号电池，软包，检验合格证
三十二、高精度色差仪
技术参数
测量结构:D/8，SCI
测量重复性:ΔE*ab≤ 0.03
显示精度:0.01
测量口径:稳定型和灵巧型共4个：Φ11mm，Φ6mm，▽11mm，▽6mm
测量指标:光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),
白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,
ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),
色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力)
光源条件:A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,
TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2
照明光源:全波段均衡LED光源
测量观察方式:摄像头取景定位
校准:智能自动校准
软件支持:Andriod,iOS,Windows,微信小程序
准确性保证:保证一级计量合格
视场角:2°，10°
积分球直径:40mm
符合标准:CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7
分光方式:纳米集成光谱器件
感应器:硅光电二极管阵列 双16组
波长间隔:10nm
波长范围:400-700nm
反射率测定范围:0-200%
反射率分辨率:0.01%
测量方式:单次测量，平均测量（2~99次）
测量时间:约1秒
接口:USB，蓝牙
屏幕:全彩屏幕，2.4英寸
电池容量:单次充电可连续测量8000次， 3.7V/3000mAh
光源寿命:10年100万次
语言:简体中文，英语
存储:仪器：标样100条，试样10000条；APP海量存储
三十三、自动快速水分测定仪
性能指标：
称量范围：0～50g 
称量分度值：5mg 
水分可读性：0.02%
重复性：0.2% 
水分含量测定范围：0～100%
水分测定准确度：±0.5%（样品≥3g）
温度范围：室温~200℃
显示方式：水分和干重含量%  ATRO干重  ATRO湿重等九种方式
温控精度：±1℃
时间控制：0～99分
结束方式：定时（手动）、自动
干燥技术：环形卤素灯
秤盘直径：ø90mm 
外形尺寸：≥360mm*×215mm×170mm 
电源及功率：220V  50Hz 1W(大功耗480W)
三十四、质构仪
工作条件 
1.1工作温度：0-50℃ 
1.2工作湿度：20-80%
1.3电源：220V/0.5A
*1.4主机具有宽大的液晶屏，可实时显示实验进程。同时使用无需接电脑，可单机工作，并自动存储监测数据信息，增强了设备的野外移动监测能力。
技术要求及配置 
2.1主要功能：
2.1.1肉制品，生鲜果蔬，米面制品，水产品，乳制品，粮油制品等方向；
2.1.2 凝胶材料：明胶冻力强度、可得然胶体、卡拉胶等。
2.2技术指标：
2.2.1动力来源：电机驱动；
2.2.2外观：耐磨高级金属材质，线性滑台，滚珠丝杆结构，有防腐、减震、耐磨设计，延长使用寿命； 
2.2.3电源：220V/0.5A  
*2.2.4显示：4英寸液晶大显示屏，所有实验过程通过大触摸屏完成。无需连接电脑，只需点击触摸屏上的对话框可以进行仪器各种操作。具有用户管理、实验方法录入、实验控制管理、结果分析、硬件设置等功能。
2.2.5满足最优检测力量：10kg及以下；
2.2.6力量检测精度：0.01%；
位移精度：0.01mm；
测试臂移动距离：70mm；
检测速度：0.1~20 mm/s；
速度解析度：0. 1mm/s，
精度优于0.1%；
数据采集率：不低于200组/秒；
2.2.7 测试方法：单次测试剪切、穿刺等，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。
2.2.8实时显示：屏幕显示实时变化曲线，曲线含有标度，可放大缩小查看曲线。用户直观看到检测数据的变化。
*2.2.9结果分析：触摸屏上自动进行曲线的结果分析，用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。自带USB接口，通过点触屏幕保存数据，USB传输保存数据，数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能。
2.2．10 显示单位：N, gf, Kgf；
2.2.11同时曲线和结果可以传输到电脑备份。自带USB接口，通过点触屏幕保存数据，USB传输保存数据，数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能。
2.2．12安全措施：数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护；
    2.3配置要求：设备主机、探头转换器、备品配件包、操作手册等。
（带*参数必须满足,设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）
三十五、紫外可见分光光度计
性能指标：
波长驱动：自动
波长范围：190~1100nm
波长准确度：±1nm
波长重复性：0.5nm
光谱带宽：4nm
透射比准确度：≤0.3%T
透射比重复性：0.1%T
透射比范围：0~200%T
吸光度范围：-0.4~4A
浓度显示范围：0~99999
杂散光：≤0.1%T
稳定性：±0.001A/h
噪声：0.0005A 
输出接口：RS-232
功能特性：
1200L/mm紫外光栅，C-T单色器结构。
样品室可扩展至10cm样品架。
自动设置波长，自动调0%T/100%T，T/A转换。
具有自动修正波长误差、光源自动切换等功能。
仪器具有光度、定量等功能。
三十六、酶标仪
技术参数
1、光源：石英卤素灯
2、检测通路：单光路检测，两个参比通道（空白参比通道、背景参比通道），适用板型包括96和384孔
板，可满足不同通量的要求。
3、波长范围：340-850nm
4、滤光片：8位滤光片轮，标配三块滤光片：405、450、620nm.可选配滤光片：340、414、492、570、595、630、650nm.
5、机型自带孵育器，温控范围：室温+4℃至50℃.
6、读数范围：0-6Abs
7、准确性（405nm）：±1%(0-3Abs)，±2%（3-4Abs）
8、精确性（405nm）：CV≤0.2%(0-3Abs),CV≤1.0%(3-4Abs)，标准测量模式
9、分辨率：0.001Abs
10、线性范围：0-3Abs,96孔板，快速测量模式；0-4Abs,96孔板，标准测量模式
11、测量速度：≤6s，96孔板，快速测量模式；≤12s，96孔板，标准测量模式
12、适用板型：96孔板
13、振荡器:线性振荡，三档速度可选
14、按键显示：大屏幕的高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言，内置软件和SkanIt软件（通过电脑控制）。
15、数据存储：仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有3个USB接口分别连接电脑、U盘、打印机
三十七、纯水仪
一、工作环境
1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃
2、电源及功率：AC220V/50Hz，30W
二、技术参数
1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时）
2、出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）水箱容积：≥15升，水箱具有ULUPURE液位传感控制系统，防止系统漏水。
3、*反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm 补偿至25℃） 
4、*超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺，有效拦截水中杂质，维护水质稳定。UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25℃（在线监测）
5、主机参数  尺寸:515*320*480mm(高*宽*深)   重量:35Kg   功率: 30-150W
三、功能特点及设备配置：
1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；
2一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能
3 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；
4. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。
5、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；；
6具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。
*7. 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。
*8  具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。
*9. 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。
*10具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。
（带*设备装置需生产厂家提供相关证明原件或复印件并加盖单位公章）

四、配套资质
１、*具工商行政管理局颁发的“省著名商标”，“欧盟CE认证”、“ISO9001：2008质量认证”、荣获省级质监网“产品质量稳定合格•用户满意单位” 、获得“科技成果自主创新奖”.
三十八、便携式光合仪
一、功   能   与   特   点
1、*二种测量模式：人工光自动控光模式、便携自然光模式。
2、可测定光合速率、蒸腾速率、水分利用效率、气孔导度和细胞间二氧化碳浓度等五项指标，还可用于土壤、根系、微生物、动物等的呼吸速率测量。
3、*自带植物光谱控光光源，精准控光程序，可做光—光合响应曲线。
4、中文菜单显示，操作简单、可自定义光强、叶面积、测量间隔时间、流量、用户名等
5、自动计算结果，自动存储，SD卡2G存储，二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射、温度、光合蒸腾等数据均以EXCEL格式数据输出。
6、特点：主要元器件原装进口（CO2分析器、流量计、光量子传感器、叶温传感器、湿度传感器、气泵、电磁阀等），软件界面和操作方法国产化。
二、技 术 参 数
1、叶室结构：*一键启动智能超便携封闭控光叶室
2、气路结构：*主机和叶室气路结构短，反应灵敏，测量速度快
3、叶室面积：*标准圆形5.6cm2形（直径27MM），其他异形叶室可定制。
4、CO2测量：0～2000ppm, ±0.6ppm
5、光强测量：0～2500umol/m2s, ±2 umol/m2s
6、H2O测量：0～100%,    ±2%
7、光强控制：*0～2500umol/m2s 
8、叶温测量：-20~120℃,  ±0.1℃
9、流量测量：0～1L/Min,±0.1 L/Min
10、气压测量：15～115Kpa,±0.1Kpa 
11、数据存储：16G Sd卡
12、显示器：彩色320×240液晶
13、电源：DC12V 2A  10A锂电池
14、机箱尺寸：*≥45×12×8 CM
15、主机重量：*超便携主机2KG
16、输出接口：USB
17、标准配置：主机1台、控光叶室1个、支架1个、充电器1个、数据管线1套、仪器箱1个、U盘（数据传输软件包一份）1个、说明书2份。
18、客户服务：1年质保，终身包修，免费现场培训，定期免费维护。可根据用户需求定制其他产品。
三十九、硬度计
体积小，重量轻，携带方便
使用方便，数值现实直观。
适用于苹果、梨子等较硬水果。
技术参数:
测头尺寸：Φ3.5mm
刻度示值：2-15kg/cm2（×105帕）
精确度：±0.1
压头压入深度：10mm
外形尺寸：≥140×60×30mm
四十、
真空干燥箱
产品特点
1、 带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。
2、 长方体工作室，使有效容积达到最大。
3、 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然。
4、 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。
5、 工作室采用不锈钢板或拉丝板制成，确保产品经久耐用。
技术参数
电源电压：220V   50Hz
输入功率：450W
控温范围：RT+10~250℃
温度分辨率：0.1℃
恒温波动度：±1℃
达到真空度：<133Pa
工作环境温度：+5~40℃
内胆尺寸（mm）W×D×H：≥300×300×275
外形尺寸(mm)W×D×H：≥609×490×450
搁板：1块
工作室材料：不锈钢（1Gr18Ni9Ti）
定时范围：1-9999 minutes
四十一、光电小型气象站
技术参数：
监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、气压、光照强度、总辐射，太阳能供电，
1)传感器外壳采用进口ASA材质，防护等级≥IP65。
2)太阳能供电。
3)数据上传间隔：1分钟-1000分钟可调。
4)设备同时具备3路数据输出，一路4G传输指定平台，一路模拟量TCPIP对接，一路内网MQTT协议对接
5) *整机取得第三方检测公司出具的CMA检测报告。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章）
遥测终端机：
1) *遥测终端机拥有不少于6路模拟量采集输入，不少于5路开关量输入，不少于3路继电器输出。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章）
2) *遥测终端机拥有不少于8M循环存储，支持MicroSD卡存储，支持U盘数据导出。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章）
3) *遥测终端机拥有不少于1路4G接入，支持移动、联通、电信通讯。（提供权威机构检测报告复印件并加盖厂家公章）
云平台：
1)采用CS架构，支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2)支持实时数据展示与历史数据展示仪表板。
3)支持短信报警及阈值设置。
4)支持地图显示、查看设备信息。
5)支持数据曲线分析。
6)支持以表格形式导出数据。
7)支持数据后处理功能。
支持外置运行javascript脚本。
四十二、高速冷冻离心机
特点：
采用高性能直流无刷电机，低噪音，整机噪音小于57dB(A),环保压缩机，最高转速下温度可保持在-4℃以下；15组程序存储空间，用户可自由编程。
微机控制、大屏幕LCD笔端型液晶，无刷电机。
具有电子门锁,提高操作安全性
设RCF键,可随时观察离心力。
设有故障自诊断系统，能自动检测超速、超温、不平衡、门盖
自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息；提高仪器安全性能。
技术参数  
最高转速:16000r/min
最大相对离心力:21532×g
最大容量:12×5ml
转速精度:±30/min
定时范围;1min～99min
温度设置范围:-20℃～+40℃
温控精度:±1℃
压缩机组:进口高性能压缩机组环保制冷剂R134a
整机噪声:≤57dB
电源:AC220V±22V 50Hz 10A 
整机功率:700W
外形尺寸: ≥350×630×300mm(L×W×H)
配置：主机，24×1.5/2.0ml角转子（最高转速:15000r/min最大相对离心力:21532×g），12×5ml角转子（最高转速:12000r/min最大相对离心力: 10142×g），3×8×0.2mlPCR条角转子（最高转速:15000r/min最大相对离心力:13800×g）
四十三、移液器
一、 *产品资质：具有ISO9001：2008认证证书，具有ISO13485:2003认证证书；具有CE认证。
每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
二、技术指标
1.TopPette手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,
20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml.
2.轻便且设计符合人机功效学。
3.数字视窗，所设量程一目了然。
4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。
5.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
6.下半只可高温高压消毒。
*7. 可拆卸式组件便于维护。
8.管嘴连件具有高化学稳定性。
*9.可拆卸式组件便于维护。
*10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。
量程:100-1000ul
四十四、移液器
一、每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
二、技术指标
1.TopPette手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,
20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml.
2.轻便且设计符合人机功效学。
3.数字视窗，所设量程一目了然。
4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。
5.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655.
6.下半只可高温高压消毒。
*7. 可拆卸式组件便于维护。
8.管嘴连件具有高化学稳定性。
*9.可拆卸式组件便于维护。
*10. 方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。
量程:1000-5000ul
四十五、恒温摇床
一、特点与用途
采用优质钢板制造，结构强度高；控制单元采用低功耗微电脑控制系统，控制精度高，操作方便。夹具采用不锈钢，具有良好的防腐性能。
二、技术参数
1、电源电压：220V 50HZ
2、控温范围：室温+5℃~50℃，液晶显示屏
3、摇台振幅：20mm
4、控温定时：0~9999分
5、加热功率：1200W  振荡功率：200W 
6、调速范围：40-300转/分  
7、装瓶量：三角烧瓶250ML×16(弹簧夹具) 
四十六、农残快速测定仪
（一）应用领域：
适用于蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检验。
（二）仪器特点：
1. 采用方法：酶抑制法（GB/T5009.199）。
2. 仪器构成：仪器由6个LED光源、比色池、6个检测器、微处理器和微型打印机等构成。
3. 光路系统：仪器光源和检测器采用全固态结构，无可动部件，准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上，与传统分光系统相比，结构简单，抗震、抗潮性能强。
4. 光源供电方式：脉冲供电非连续工作。
5. 显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示抑制率。
6. 测量方式：开机具有蜂鸣提示音，样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度。
7. 专用试剂盒：提供专用试剂盒，大大节约客户试剂配制时间。
8. 样品前处理：采用超声波提取技术，提取时间短、效率高。
9. 数据存储：数据存储量大，存储容量大于2000条检测数据。
10. 打印系统：仪器具有内置热敏打印机，可打印出用户所需数据和结果。连接电脑后支持外置打印系统。
11. 下位机软件：单机具有数据处理、结果统计和选择打印等功能。
12. 上位机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。
13. 数据接口：外设USB及RS232接口，支持数据管理和仪器控制。
14. 耗材配件：提供完备的专用前处理设备和耗材，一站式服务。
（三）技术指标：
1. 光源：硅光光源
2. 波长：405nm
3. 吸光度范围：0.000～2.000Abs
4. 测定下限：0.01-3.0mg/kg
5. 抑制率范围：0-100%
6. 测量精度：±5%
（四）配置：
1. 超声提取仪1台
2. 电子台秤1台
3. 移液器1套
4. 样品前处理器具1套
5. 数据处理软件1套
6. 试剂1套（500次）


