
项目编码：XJ-HRJC-YL-2023-20

伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目
 招 标 文 件

招标人：伊犁哈萨克自治州纤维检验所       

项目联系人:曲志勇           

联系电话：18009991686      

招标代理机构：新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司   

项目联系人：赵丽萍           

联系电话：18119219902
二〇二三年七月
目  录

第一章 招标公告
1
第二章 投标人须知
4
一、投标人须知前附表
4

二、投标人须知
7
第三章  评标办法
21
一 、总则
21
二 、投标文件初审
21
三 、投标文件的澄清和补正
22
四、 比较与评价
23
五 、推荐中标候选人
27
六 、无效条款
27
第四章 采购清单及技术要求
29
第五章  合同条款及格式
84
一 、合同协议书（格式）
84
二 、合同条款
85
第六章  投标文件格式
91



第一章 招标公告
伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目招标公告

项目概况

伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取采购文件，并于2023年8月23日11点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：XJ-HRJC-YL-2023-20
项目名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目
预算金额：1517万元
最高限价：1517万元

采购需求：购买棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备等（详见招标文件）。

合同履行期限：自合同签订之日起35日历天内完成供货，如遇不可抗拒因素导致延期另行约定。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：严格执行《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购【2022】22号）的相关政策及规定；
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件

时间：2023年8月3日至 2023年8月10日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至20：00（北京时间，法定节假日除外）。
地点：新疆政采云平台线上获取
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年8月23日11时00分（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。 

开标方式：不见面开标。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目采购采用电子交易方式，投标人无需到达评标地点，电子交易平台为“政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台正式供应商。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法递交电子版响应文件或递交电子响应文件失败等后果由供应商自行承担。如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190。

2、供应商应使用最新版本的CA驱动和政采云投标客户端，客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端并按照本采购文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件，未按规定加密的投标文件，将被电子招投标供应商客户端拒收。

3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，递交电子响应文件截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、 在使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器或360极速浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、供应商登录政采云平台，在投标截止时间后30分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密响应文件须使用同一个CA。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所 

地址：伊宁市
联系方式：18009991686

2.采购代理机构信息 

名称：新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司　　　　　　　　　　　

地址：伊宁市如意街1号西城天街一期商业楼四楼D415

联系方式：18119219902 

3.项目联系方式

项目联系人：赵丽萍
电　话：18119219902 
第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

正文部分与前附表如有矛盾，以本须知前附表为准。
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目

	2
	项目编号
	XJ-HRJC-YL-2023-20

	3
	合同履行期限
	自合同签订之日起35日历天内完成供货，如遇不可抗拒因素导致延期另行约定。

	4
	项目地点
	伊宁市

	5
	招标人及联系人
	单位名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所

联系人：曲志勇         联系电话：18009991686

	6
	代理机构

及联系人
	招标代理机构：新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司

联系人：赵丽萍         联系电话：18119219902    

	7
	资金来源
	2023年拨付的中央纤维公证检验经费资金

	8
	项目概况
	购买棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备等（详见招标文件）。

	9
	投标人资格条件及其他要求
	1、资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；供应商为“新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”正式供应商，需具备有效的营业执照，并在人员、技术、货物等方面具有承担本项目的能力；

2、财务要求：提供近三年（2020年、2021年、2022年）第三方财务审计报告，如成立时间少于规定年限的投标企业须提供成立至今的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）；

3、其他要求：提供企业近半年（2023年2月至投标截止日）纳税证明；提供法人或授权委托人在本单位近半年（2023年2月至投标截止日）缴纳社保证明文件；

注：成立时间少于规定时限的投标企业须提供成立至今的有关资料。

4、单位负责人为同一或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	10
	招标方式
	公开招标

	11
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘现场

	12
	投标预备会
	不召开

	13
	投标人提出问题的截止时间
	自收到采购文件之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出。

	14
	招标人澄清的

时间
	在投标截止时间15日前

	15
	联合体投标
	本次招标不接受联合体投标

	16
	招标代理费
	招标代理费参照国家发改价格[2011]534号文件及发改办价格[2003]857号文件的规定；按中标金额计算招标代理服务费，由中标方支付。        

	17
	投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式
	同表10.2

	18
	最高投标限价
	1517万元（壹仟伍佰壹拾柒万元整），投标人的总报价不得高于本次最高限价。否则其投标文件按无效标处理。

	19
	投标文件的组成
	/

	20
	投标有效期
	投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

	21
	投标保证金
	电汇、转账或保函（电子保函、保险保函、银行保函等）。
1、投标单位以现金或者支票形式从其基本账户转至招标人指定账户（不得为个人账户）。投标保证金必须以投标单位名义交纳。金额以到帐为准。
投标保证金的金额：150000.00元人民币（壹拾伍万元整）
递交方式：投标单位将投标保证金从企业基本帐户汇至以下账户
递交时间：投标截止时间之前（投标单位应充分考虑跨行等因素导致的延迟到账情况）。

账户名称：新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司伊宁辽宁路支行
账号：6505 0110 2600 0000 1683    行号：1058 9800 0139
2、保函

投标保证金的金额：150000.00元人民币（壹拾伍万元整）
备注：1、采用保函作为保证金形式的，投标企业将“保函”同投标文件提交；2、潜在投标人可以自主选择以上任一种递交方式提交保证金，若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	22
	投标文件数量
	份数要求：上传电子加密标书1份。

	23
	签字或盖章要求
	须按格式文件要求签字或盖章。

	24
	装订要求
	/

	25
	具体密封

要求
	/

	26
	包装袋上应载明的信息
	/

	27
	投标文件提交截止时间及地点
	时  间：2023年8月23日11时00分

地  点：请登录政采云投标客户端，在截止时间前将加密的电子响应文件上传到新疆政府采购网对应的位置（逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理）。

	28
	开标时间及地点
	时  间：2023年8月23日11时00分

地  点：政采云电子开标大厅。

	29
	开标程序
	本项目采用不见面开标：

（1）开标时间到达后，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布投标人，投标文件解密，公布解密情况；

（3）评标委员会进入评审阶段；

（4）评标结束后，有关人员在开标记录表签字确认。

特别说明：

（1）投标人务必将加密电子投标文件在投标截止时间之前上传至政采云平台https://login.zcygov.cn/并在开标当天开标截止时间前登录到https://www.zcygov.cn/ 政采云电子开标大厅完成签到并等候开标，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
（2）投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书 PIN 码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致废标。

	30
	评标委员会的

组建
	评标委员会由专家7人组成；其中招标单位代表2人，专家5人

评标专家确定方式：专家评委开标前从政采云专家库中随机抽取。

	31
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐的中标候选人数：3名

	32
	中标结果
公示媒介
	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）和伊犁州公共资源交易网

	33
	中标通知书
	中标通知书须加盖招标人公章后方可发出

	34
	付款方式
	首付60%，到货后付20%，验收合格后付20%。

	35
	质保期
	验收合格交付使用后一年。

	36
	履约保证金
	履约担保的形式：/ 

履约担保的金额：/

	37
	节能、环保要求
	按国家有关节能环保政策执行：

1、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

4、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

	38
	中小微型企业

有关政策
	1、根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）的规定要求，对非专门面向中小企业采购的采购项目，将对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目对全部提供小型或微型企业货物的价格给予10%的扣除（扣除后的价格仅作为评标使用）。

2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的规定，本项目所属行业：其他未列明行业。


二、投标人须知

（一）总  则

1. 项目概况

1.1本次招标采购项目名称：伊犁哈萨克自治州纤维检验所棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备采购项目
编号：XJ-HRJC-YL-2023-20
招标单位：伊犁哈萨克自治州纤维检验所

合同履行期限：自合同签订之日起35日历天内完成供货，如遇不可抗拒因素导致延期另行约定。
交货地点：伊宁市

1.2招标单位联系人：曲志勇           联系电话：18009991686  
代理机构：新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司　

联系人：赵丽萍                      联系电话：18119219902
1.3资金来源：2023年拨付的中央纤维公证检验经费资金。
1.4本项目预算：1517万元（壹仟伍佰壹拾柒万元整），投标人报价不得高于预算价。

2. 招标范围

2.1采购内容：购买棉花、亚麻、羊毛、纺织品检验专用设备等（详见招标文件）。
2.2技术要求：详见招标文件第四章采购清单及技术要求。

3. 标段划分：

3.1本项目划分：一个标段

4. 招标方式： 

4.1本项目招标方式：公开招标。

5. 计价方式：

5.1本次招标项目合同采用  /  。
6. 评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7. 投标人资格：

7.1 见投标人须知前附表

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

踏勘现场

9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

联合投标（本项目不采用）

12. 招标代理费

12.1招标代理费参照国家发改价格[2011]534号文件及发改办价格[2003]857号文件的规定；按中标金额计算招标代理服务费，由中标方支付。

投标人应注意的事项

13.1投标人一旦下载本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等最大限度的满足招标文件的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在投标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，以资金到账时间为准。

13.4法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目的投标。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

需要补充的其它内容
本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。

（2）投标企业被行业行政主管部门或招投标综合监督管理部门暂停投标资格且开标日在处罚期限内的，一律限制投标资格，不得参加本项目招投标活动，若中标取消中标资格。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法及其实施条例》、《中华人民共和国政府采购法及其实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、自治区、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购清单及技术要求
第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

16.2除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求招标人对招标文件予以澄清。

16.4招标文件的澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报招投标监督管理机构备案后，方可发出。

19.最高限价的作用和说明

19.1本项目最高限价见投标人须知前附表。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

投标文件由商务标、技术标、经济标，按以下顺序编制并提交投标文件（务必按以下顺序装订，每页加盖公章）

21.1商务标
（1）法定代表人身份证明及其有效身份证复印件（或法人代表授权委托书及其有效身份证）（格式见附表）；

（2）企业基本情况；

（3）投标人及其法定代表人无失信被执行行为承诺书（格式见附表）；

（4）社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附表）；

（5）无重大税收违法行为承诺书（格式见附表）； 

（6）中标服务费承诺书（格式见附表）；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）售后服务情况（包含售后服务方案、场地、设备、人员等）

（9）投标人认为需要提供的其他材料；

（10）商务标评分细则里需要提供的相关材料及方案；

注：凡提供复印件的资料需加盖投标人印章，提供营业执照加盖印章复印件的，投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致投标人证件审查不通过的后果。
21.2技术标
（1）详细的货物、规格、型号、技术参数等（附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附表）；

（2）实施方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：针对本项目的服务承诺书（格式见附表）；

（4）技术标评分细则里需要提供的相关材料及方案；

（5）货物符合招标文件规定的证明文件 ；

注：投标人应提交其货物和服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。 

货物和服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸、数据、检测报告等，包括： 

1、所投货物主要技术指标和性能的详细说明。 

2、对照招标文件技术规范要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规范要求作出了实质性响应，或申明与技术规范要求的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数。 

3、商务条款的偏差和例外。 

4、投标人的技术规范应符合招标文件设备清单的要求，投标人可提出改进建议，但该建议应相当于或优于招标文件设备清单的技术规范要求的规定，以使招标人满意并得到招标人的同意。 

21.3经济标

（1）开标一览表（格式见附表）；

（2）投标函（格式见附表）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附表）；

（4）报价明细表；

（5）招标文件中要求提供的其他相关资料；

（6）投标人认为需要提供的其他材料。

22. 投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价等。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购清单及技术参数”所列货物逐项进行报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.7投标人的报价不得高于本次招标最高限价。

22.8总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

23. 投标有效期

23.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

24.2投标人不按本章24.1项要求提交保证金的，评标委员会按无效标处理。

24.3中标通知书发出之日起5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
（四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1加密电子版投标文件（一份）在投标截止前上传至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），否则视为无效，提供纸质版投标文件按以下要求签署：
25.2投标文件中的授权书、投标函及报价一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.3全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

投标文件的装订、密封和标记（本项目不适用）
26.1投标文件的装订

26.1.1提供纸质版投标文件的，投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订成一册。投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识包（标段）号。

26.2投标文件的密封和标记

26.2.1本项目不作要求。

投标文件的提交

27.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

27.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

27.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的补充、修改与撤回

28.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交。

28.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标的时间和地点

29.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2投标人法定代表人或被授权代理人必须参加开标会议，不参加开标会议视为认同中标结果。
29.3开标程序

本项目采用不见面开标：

（1）开标时间到达后，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布投标人，投标文件解密，公布解密情况；

（3）评标委员会进入评审阶段；

（4）评标结束后，有关人员在开标记录表签字确认。

特别说明：

（1）投标人务必将加密电子投标文件在投标截止时间之前上传至政采云平台https://login.zcygov.cn/并在开标当天开标截止时间前登录到https://www.zcygov.cn 政采云电子开标大厅完成签到并等候开标，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

（2）投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书 PIN 码解密投标文件。

30. 评标委员会

30.1评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1评标准备工作

31.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4评标报告的签署

31.4.1评标委员会应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.5投标文件的澄清

31.5.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理部门的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。  

31.5.2书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.6评审意见分歧的处理办法：

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，招投标监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照招投标监督机构要求重新评标。

31.7评标过程的保密

31.7.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

32. 定标

32.1 中标候选人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（或代理公司）将对推荐的中标候选人及其法定代表人、项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人进行网上核查，若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。
32.1.2中标人确定后，招标人应将中标结果在新疆政府采购网上、伊犁州公共资源交易网公示1个工作日。

32.2 中标人的确定

32.2.1若招标人未接到投诉或公共资源监督管理部门未通知招标人中标候选人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。

32.3 中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

32.3.2中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章，方可发出。

33. 开评标异常情况处理

33.1重新招标 

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

（5）法律、法规规定的其他情形。

（六）合同的授予

34. 合同

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件和中标人订立书面采购合同。合同双方不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同价款按招标文件前附表规定。

34.2招标人如不按招标文件第34.1条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3 中标人如不按本投标须知第34.1条的规定与招标人订立合同，招标人将取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
履约保证金

35.1在签订合同后五日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约保证金。

35.2中标人不能按本章第35.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督

36. 对招标人的纪律要求 

36.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。 

37. 对投标人的纪律要求 

37.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

38. 对评标委员会成员的纪律要求 

38.1标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

38.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

39. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

39.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

40. 质疑

40.1招标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，请与招标人联系，提出质疑，要求修改或澄清。

40.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。未在规定时间提出质疑的，不予受理。

40.3参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标包号标包名、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至招标人。

40.4招标人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

40.5处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

40.6投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府招标采购监管部门进行投诉。
（九）其他

41. 其他

招标文件内容及要求严格执行国家、省（自治区）有关法律法规。

按国家有关节能环保政策执行：

1、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2、财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

3、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

4、市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

中小微型企业有关政策：

1、根据《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购 〔2022〕22号）的规定要求，对非专门面向中小企业采购的采购项目，将对小微企业报价给予10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目对全部提供小型或微型企业货物的价格给予10%的扣除（扣除后的价格仅作为评标使用）。

2、根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的规定，本项目所属行业：其他未列明行业。

第三章  评标办法

一 、总则

1.评标方法 

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

第一步：先进行投标人证件审查，只有投标人证件审查评审合格后，才能进入下一阶段评审；

第二步：通过技术标和商务标评审，在满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会评审技术标和商务标得分，计算总得分。

评标委员会按总得分从高到低按顺序推荐三名中标候选人，若总得分最高有两个及以上时，以报价低者优先；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。技术标也相同时由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

本项目设置报价最高限价：1517万元（壹仟伍佰壹拾柒万元整），投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则其投标文件按无效标处理。
二 、投标文件初审

2.1.投标人资格审查
	类型
	审查要求
	要求说明

（是否响应）

	采购政策
	严格执行《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购【2022】22号）的相关政策及规定；请根据要求单独上传《中小企业声明函》。格式以采购文件要求为准。
	

	营业执照
	供应商为“新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）”正式供应商，需具备有效的营业执照，并在人员、技术、货物等方面具有承担本项目的能力；
	

	财务报告
	提供近三年（2020年、2021年、2022年）第三方财务审计报告，如成立时间少于规定年限的投标企业须提供成立至今的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）；
	

	基本资质


	法人身份证明或法人授权委托书及代理人身份证复印件；
	

	
	提供企业近半年（2023年2月至投标截止日）纳税证明；提供法人或授权委托人在本单位近半年（2023年2月至投标截止日）缴纳社保证明文件；
	

	
	投标保证金凭证或保函。
	


2.2.符合性审查

评审细则

	类型
	审查要求
	要求说明

（是否响应）

	商务资信
	投标文件签署：签字、盖章符合招标文件要求。
	

	
	投标文件的有效期：响应招标文件。
	

	
	投标文件响应：投标文件按照招标文件要求编写。
	

	
	投标文件形式内容：投标文件内容清晰、齐全无遗漏。
	

	报价
	报价唯一：只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。
	

	技术
	投标方案：只能有一个方案投标。
	

	
	商务条款响应程度（包括但不限于供货期、售后服务等）：响应招标文件。
	


2.3投标人资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，应加盖公章以供审查。

2.4评标委员会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

2.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

三 、投标文件的澄清和补正

3.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

3.2投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。
3.3评委会修正错误的原则：

3.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标函与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

3.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评标委员会将以总价为准，并修正其单价。

3.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）

四、比较与评价

详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行经济标和技术标和商务标的评分、综合比较与评价。

综合评分满分100分，各投标人的最终得分由商务标、技术标和经济标汇总组成。

评分标准（评分采用百分制 ，计算结果精确到小数点后两位）

	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100

本项目的价格权值为30%。

项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。

	评审因素
	分值
	评分标准

	商务部分（8分）
	类似业绩
	8分
	投标人提供近三年以来（2020年1月1日至今）类似的项目业绩，每个项目需要提供中标通知书或合同等证明材料。每提供一项得2分，满分8分。

	技术部分（62分）
	技术参数
	45分
	根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度: 

1、投标人应对详细技术参数逐条响应，投标人完全响应技术参数，无偏离的，得40分；若有参数不满足，每出现一条负偏离扣2分，扣完为止。 

2、为确保投标产品参数的真实性、有效性，投标人提供生产厂家对投标参数完全符合的承诺函（附在投标文件中），承诺函须附投标参数并加盖生产厂家公章，承诺函提供全的得5分，提供不全或未提供不得分。

	
	实施方案
	5分
	投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于整体实施方案综合评审。实施准备计划、总体布置及工期安排计划、应急管理预案、实施过程中的协调沟通、实施进度计划、质量保证措施和体系、工期保证措施和体系、安全保证措施和体系等内容）：

1、实施方案内容全面、完整、完全符合项目实际需求，总体布置及工期安排计划优于招标文件要求，应急管理预案科学合理，质量保证措施优于项目要求，有合理化建议，细节考虑完善，可行性高的，得5分；

2、实施方案内容不全，有遗漏的，总体布置及工期安排计划有体现，应急管理预案单一，质量保证措施不完善的，得3分；

3、实施方案内容简单、有缺陷、细节欠考虑的，得1分；

4、未提供或不符合项目实际需求得0分。

	
	售后服务方案
	7分
	投标人根据项目需求编写服务承诺和管理措施：

1、包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话 维护、主动巡检等），产品的售后服务机构， 提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单电话回访记录单等）整体方案完整且优于用户需求，可行性高的,得7分；

2、包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求，提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求，提供服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话维护、主动巡检等），提供应急预案，提供技术服务表单（包括客户服务报告、客户服务质量考核评估、服务满意度调查单、电话回访记录单等）整体方案符合用户需求，可行性高的，得5分；

3、包含了技术服务队伍、服务承诺等，满足项目需求提供服务保障体系，响应时间优于招标文件要求的，得3分；

4、包含了技术服务队伍响应时间、服务承诺等，满足项目需求的，得2分；

无或其他得 0分。

	
	培训方案
	3分
	根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 

1、有完善的培训方案，有合理可行的培训计划，有专门的培训人员，且有利于本项目实施，提供全面优质的培训服务，方案完整、可行、科学性好的，得3分； 

2、培训方案内容不全、细节有一定考虑，有合理的培训计划，符合本项目的，得2分； 

3、培训方案内容不全、细节欠考虑的，得1分；

4、未提供不得分。

	
	质保期后的维修
	2分
	质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），可得2分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；不能提供终身维修服务的，得0分。


注：评标总得分=F1+F2+…+Fn

F1、F2...分别为各项评审因素得分：

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府政策进行价格调整，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

推荐原则：评标委员会评审后，按照综合得分由高到低顺序推荐三位中标候选人。投标人的综合得分若相同，以投标报价低者顺序在先。

注：1、经济标：得分分值由评标委员会汇总，汇总结果由评标委员会复核确认。

2、评标委员会按技术、商务和综合三项得分之和从高到低按顺序推荐三名中标候选投标人。

3、投标人所供设备的技术规格、参数、质量等最大限度的满足招标人要求。

4、投标人最终得分=技术标得分+经济标得分+商务标得分。

5、投标产品技术规格、参数、数量必须最大限度的满足招标文件的要求；

6、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

7、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。

8、投标最低报价，不作为是否成交的保证。
9、评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）
10、根据中华人民共和国财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（1）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

中小企业划分标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行

（2）价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（3）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则将不给予价格扣除。

（4）供应商需在响应文件报价部分中“报价明细表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

（5）若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

11、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，属残疾人福利性单位和监狱企业的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》和《监狱企业声明函》，并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》和《监狱企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。
五 、推荐中标候选人

5.1评标委员会按经济、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐三名中标候选投标人。

5.2得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。技术标也相同时由招标人抽签确定中标候选人名次。

六 、无效标条款

6.1投标文件有下列情形之一的其投标文件拒收：

（1）投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）招标文件未按要求密封，招标人及代理公司应报经监督部门批准后拒收；

（3）其它情形，经招标人和代理公司提出拒收，并经监督部门批准的；

6.2投标人有下列情形之一的，投标人证件审查后其投标作无效标处理：

（1）法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

（2）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（3）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（4）投标保证金未按规定要求缴纳的；

（5）投标人不满足资格条件的；

（6）联合体投标未提交联合体协议的；

（7）被暂停营业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（11）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的。

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出无效标，并经招投标监督部门批准的；

6.3 投标人有下列情形之一的，符合性审查后其投标作无效标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经、监督部门批准的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；经监督部门批准的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（6）改变采购清单中工程量的；

（7）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（9）其它情形，经评标委员会委提出无效标，并经监督部门批准的；

6.4 投标人有下列情形之一的， 详细评审后其投标作无效标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

（4）其它情形，经评标委员会委提出无效标，并经招投标监督部门批准的；
第四章  采购清单及技术参数
	序号
	设备

名称
	用途、技术指标及配置
	数量台/套
	金额

(元)
	备注

	1
	安可系统替换
	*本次购置电脑均能满足安可系统

*8核处理器/8G LPDDR4内存/256G M.2UFS 3.0 +1T SATA/DVD刻录光驱/wifi/23.8寸液晶,具备USB存储智能控制、管理USB存储外设读写权限、指纹键盘一键开机功能。液晶显示屏30台，主机箱30台。

1、打印机配置参数说明

*1.1 A4 激光打印机,自动双面、网络打印;处理器≥500MHZ/内存>512MB 缓存≥4GB;打印速度≥26 页;A5打印速度≥40 页/分钟:首页输出<3.75 秒，13台。

*1.2  A4激光多功能一体机,自动双面 、网络打印;打印、复印、扫描;自带扫描应用软件;处理器>500MHZ/内存>512MB 缓存≥4GB;打印速度≥26 页/A5 打印速度>40 页/分钟/首页输出时间<3.69秒光学扫描分辨率>1200x1200dpi，8台。

*1.3  A3黑白多功能一体机,自动双面打印、网络/USB打印；打印、复印、扫描；自动扫描应用软件；打印准备时间7.3秒；连续打印速度30页/分钟；首页打印时间3.7秒；多页打印速度30页/分钟；扫描速度：≥60PPM，9台。
	30套
	
	国产

	2
	★大容量纤维测试仪
	主要技术参数：

（一）仪器功能及组成部分

能够快速地检测棉纤维的长度、强度、马克隆、颜色和杂质性能，给出平均长度、上半部平均长度、整齐度指数、短纤维指数、比强度、伸长率、最大断裂负荷、马克隆值、成熟度指数、反射率(Rd)、黄度(+b)、颜色等级、杂质粒数、杂质面积百分率、杂质等级等指标。

（1）仪器应包含但不限于以下组成部分：长强主机(包括长度/强度模块和电控箱)、色征主机(包括马克隆模块和色泽/杂质模块)、主处理计算机、显示器、键盘、鼠标、打印机、电子天平、条形码读码器及附属电缆组成。整机工作电压AC220V/50HZ，气压≥0.6Mp,流量大约80L/min。

整机应包含但不限于以下功能模块：长度/强度测量模块、马克隆测量模块、色泽/杂质测量模块、计算机控制系统。

（2）主处理计算机要采用服务器级的计算机，性能稳定可靠，能够适应棉花公证检验实验室长期数个月的连续运行。

（3）显示器为触摸大屏液晶显示器、键盘和鼠标为无线方式，操作应简单，使用方便。

（4）电子天平，内置过载保护功能，符合各国标准的AC适配器，具有计件称量、百分比称量，可选显示增量，能实现快速称量。可读性0.01g。

（5）条形码读取器解码能力：识读标准的1D、PDF、2D、邮政编码OCR字符体系。

（6）测试效率：不小于130个样品/小时（每个样品包括两把梳夹长度、强度，一次马克隆、四次色泽/杂质，4个色泽/杂质测试不需要操作员翻样）。

*（7）颜色/杂质模块能够双模块同时测试。

（8）长度/强度测量自动取样；自动取样器应为双取样筒、同时取两把梳样；取样压板为手指形，模仿手动取样。

（9）仪器系统测量，长度/强度模块、马克隆模块、颜色/杂质模块并行测量。

（10）具备光学零点自动调节和跟踪补偿功能。

（11）仪器具有方便维修的系统诊断模块，能够在线故障诊断。

（12）颜色测量的光电源能够恒流控制。

（13）短纤维和色泽分级具有中国和美国标准选择功能。

（二）技术指标：

（1）测试环境：符合GB6529中温带二级标准大气的相关规定。

（2）长度指标：最大测试长度48mm，上半部平均长度误差±0.4mm，整齐度指数误差±1.0％。

（3）强度指标：最大断裂负荷200N，比强度误差±1.3gf/tex。

（4）马克隆指标：试样质量范围10.0g±0.5g，马克隆值范围：2.0～6.5，马克隆值误差±0.1。

（5）颜色指标：测试窗口面积90mm×90mm，有效测试面积80mm×84mm ，反射率(Rd)误差±0.8％，黄度(+b)误差±0.4。

（6）杂质指标：杂质分辨率0.065mm2，杂质面积误差±0.2％，杂质粒数误差±6。

*（7）符合仪器落地验收的长度/强度验收、马克隆验收、颜色验收、杂质验收测试、性能测试的马克隆值、强度、长度、整齐度、颜色反射率Rd、颜色黄度+b、杂质面积、杂质粒数的平均值限制和标准差限制的误差要求。

*（8）符合中国棉花公证检验监督抽验长度、马克隆、强度、色泽指标相符率要求，各指标允差范围分别是：马克隆值±0.15；反射率(Rd)±0.8；黄度(+b)±0.4；长度±0.6mm；整齐度±1.5；强度±1.5cN/tex。

(三）软件要求：

*（1）基于windows操作系统，应包含但不限于仪器校准、模块测试、验收测试、性能测试、系统诊断等功能。

*（2）可与中国棉花公证检验实验室的服务器专用软件联网。

*（3）软件能接入中国纤维质量监测中心的信息系统平台，实时上传检验数据。

（4）马克隆验收应测试6个马克隆验证棉样（以下简称马克隆棉样），编号为Au、Bm、Cm、Dm、Im、Gu的各一个，每个棉样需测试8次。6个马克隆棉样各自的马克隆平均值均须在标准值±0.1范围内。6个马克隆棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.07。长强验收中，每一个长强验证棉样需要做8次马克隆测试，即在长度/强度验收测试过程中，每一对梳夹测试一次，进行一次马克隆测试。8个长强验证棉样各自的马克隆平均值应至少有7个在标准值±0.11范围内。8个长/强验证棉样马克隆值标准差的平均值应不大于0.3。

（5）长度/强度验收应测试8个长强验证棉样（以下简称长强棉样），长度级为31-38的长强棉样各一个，每个进行8次测试，测试的每个长强数据是一对梳夹的平均值。8个长强棉样各自的上半部平均长度平均值应至少有7个在标准值±0.4mm范围内。8个长强棉样上半部平均长度测试值标准差的平均值应不大于0.3。8个长强棉样各自的整齐度平均值应至少有7个在标准值±0.9范围内。8个长强棉样整齐度测试值标准差的平均值应不大于0.8。8个长强棉样各自的强度平均值应至少有7个标准值在标准值±1.3gf/tex。8个长强棉样强度测试值标准差的平均值应不大于1.0。

（6）颜色验收应测试一套12盒的颜色检验样品。必须按照顺序测试每一盒样品，每测试一次旋转90°，测试4次，这4次读数的平均值作为一个测量值。对于12盒样品，以上操作需执行8个循环。12盒样品中每一个样品的颜色反射率的平均值与标准值之差应不超过±1.0个百分点。12盒样品的平均标准差不应超过0.7。每个样品的黄度测试值与标准值之差不应超过±0.5。12盒样品的测试值标准差平均值不应超过0.3。

（7）杂质验收应测试一套12个杂质图像检测样品。这12个杂质图像应进行和颜色样品完全一致的测试。必须按照顺序测试每一个杂质图像，每测试一次旋转90°，测试4次，这4次读数的平均值作为一个测量值。对于所有12个图像，以上操作需要执行8个

（8）性能测试需进行连续两个6小时班次，即测试12小时。测试应在6小时内分三组，在不同的时间段完成。每6小时测试应包括对60个短/弱和60个长/强校准棉花的测试（每次测试包括一对长/强梳子、一次马克隆及两次颜色/杂质）。

在性能测试前，用同一设备，通过对短/弱和长/强校准棉做不少于50次的测试，并以测试结果平均值作为设备短/弱和长/强校准棉Rd和+b参考值，用于性能测试。用来建立Rb和+b参考值的校准棉，将用来做性能测试。设备校准棉花60次测试的平均值和其标准值之差应在以下允差范围内：

马克隆：±0.15

长度：±0.51mm

整齐度：       ±1.00

比强度：       ±1.50gf/tex

反射率（Rd）： ±1.20

黄度（+b）：   ±0.80
	1台
	
	国产

	3
	★原棉杂质智能测试仪
	1 仪器用途
    原棉杂质智能测试仪可以快速自动的测量原棉、棉卷、生条等纤维的含杂率。

2 仪器参数
原棉杂质智能测试仪由棉杂分析主机（包括杂质分离机构、传动机构、电气控制箱、杂质收集斗、杂质自动称重装置、相机模块），纤尘收集装置，自动称重喂棉机构、主处理机系统（包括一体化计算机、专用监控软件、无线键盘鼠标等），条码扫描器，打印机，空压机，吸尘器等组成。

纤尘收集装置与棉杂分析主机通过软管连接安装于杂质分析主机侧方；主处理机为高性能一体机，安装于壁挂式显示器支架上，位于棉杂分析主机右上方，便于操作和全方位移动。

2.1棉杂分析主机由墙板、杂质分离机构（包括大刺辊、给棉罗拉）、传动机构、电气控制箱、杂质收集斗、杂质自动称重装置、相机模块等结构件组成。

2.2杂质分离机构技术参数如

2.2.1机幅

      (480～500)mm

2.2.2给棉罗拉直径
Φ(55～60)mm

2.2.3刺辊直径

   (235～240)mm

2.2.4给棉台与刺辊   隔距(0.18～0.21)mm 

2.2.5刺辊与除尘刀（导入端）  隔距(0.3～0.61)mm

2.2.6刺辊与流线板（导入端）  隔距(0.15～0.23)mm

2.2.7上气流调节板调节间隙    隔距(0.20～0.40)mm

2.3传动机构技术参数：

2.3.1传动机构方式  三角皮带传动（电动机-刺辊），三角皮带传动及两级伞形传动（刺辊-罗拉）


2.3.2电动机  功率1.1KW,转速(1400～1450)转/分钟，电压220VAC（三相）

纤尘收集装置由风机，除尘袋，集尘箱及相关结构件组成。

自动称重喂棉机构由双滚筒电机，称重模块组成。

*2.3.3主处理机系统由一体化计算机、专用监控软件、串口通讯卡、图像采集卡、无线键盘鼠标等组成。

计算机为专业版操作系统，处理器I5以上，内存≥4G。

原棉杂质智能测试仪软件能够准确获取稳定的试样重量，能够准确获取稳定的杂质重量，能够自动计算测试样品的含杂率，可以与检测机构服务器通讯进行测试数据传输。

3 性能参数
（1）测试时间：小于5min（两次100g）/2.5min（单次100g）

（2）刺辊转速：950r/min～1450r/min

（3）给棉罗拉转速：(1.9～2.2)r/min

（4）杂质称量电子秤：精度0.01g，称量范围0～800g，稳定时间小于1秒，串口输出通讯

（5）试样称量电子秤：精度0.1g，称量范围0～1000g,稳定时间小于1秒，蓝牙输出通讯

（6）试样质量：50g～100g;

（7）电源：电压AC220V±10%,50Hz,功耗1500W

（8）气源：压力0.4Mp±0.1Mp，流量50L/min

（9）噪声：＜40dB

（10）称重喂棉尺寸：自动称重喂棉机构（L B H）60cm×86cm×100cm

（11）输出指标：试样质量（g）、含杂质量（g）、含杂率（%）、含杂率平均值（%）

（12）统计报表：按样品编号、按每个批次、按日统计报表

（13）低震动、低噪声的棉杂分析主机，整机运行震动噪声低至40dB。

（14）电动机使用变频控制，带动刺辊转速可调范围：(950～1450)转/分钟，在喂入棉样薄厚不均时电机传动功率自调整，避免堵塞。

（15）分梳方式可选择：单次或者双次，既可以按照传统方式双次分梳测试，也可以按照单次分梳方式测试。

*（16）自动称重喂棉机构由双滚筒电机传输，速度可调，传送稳定可靠。

*（17）自动杂质测量系统，采用梯形漏斗使分离出的杂质自动收集并称重，重量数据自动上传，同时具有自动检测喂棉结束和自动清理已测杂质的功能。

*（18）有纤尘和杂质收集装置，负压系统能够保证纤维和杂质很好地分离，并自动收集每次测完的杂质，既保证杂质测量正确，又保持整机清洁性。

*（19）具有拍摄杂质高清图像功能，并采用数字图像处理技术，对杂质形态进行识别，对杂质和纤维比例进行计算，不仅能及时调整杂质分离系统的工艺参数，而且能对含杂率进行必要的修正。

*（20）具有数据联网和远程诊断控制功能，测试结果可以上传到指定的数据中心，可以远程查看仪器的工作状态、诊断故障、调整仪器运行的参数。
	5台
	
	国产

	4
	快速短纤维率测试仪
	仪器用途:

能够快速检测棉花的长度和短纤维率，给出跨距长度、有效长度、重量短纤维率、根数短纤维率、重量纤维长度排列图、根数纤维长度排列图等指标。采用双路取样装置，取样针床和测量机构并行工作，小于等于1.5分钟内完成两个试样的测试。

性能指标

1.测长范围  6mm～54mm

2.试样质量  原棉6.5g±0.5g

3.长度  跨距长度  误差±0.5mm

   有效长度  误差±0.5mm

4.短纤维率    12.7mm短纤维率  误差±2.0%

   16mm短纤维率  误差±2.0%

5.测试效率    

制条时间  ≤3min

测试时间 ≤ 1.5min（2个试样）

6.电源        

电压  220V/50Hz

功率 ≤ 1kW

7、外形尺寸     

制条器 ≤ 480mm×300mm×280mm
	1台
	
	国产

	5
	随车电动叉车
	技术参数

1、自重：≤250KG

2、载重：≤1000KG

3、电池类型：高聚合物锂电池

4、电池参数：48V,15A

5、电机材质：纯铜电机

6、车轮：纯尼龙

7、传动方式：齿条传动

8、车身总高:170-180cm

9、货叉升高：120-130cm

10、车身总长：140-150cm

11、车身总宽：85-91cm

12、货叉外间距：56CM

13、货叉内间距：24cm

14、货叉长度：≤116cm

15、离地间隙：≥4cm

16、底叉外间距：50cm

17、底叉内间距：30cm

18、附带9脚托盘10个

19、附带加厚不锈钢四轮小推车126*66 5辆

20、车架材料：高强度碳素钢（国标加厚）

21、操作方式：可手动可遥控

22、遥控数量：≥2个
	2台
	
	国产

	6
	纤维细度仪
	仪器用途： 

用于动物纤维、化学纤维、棉麻等纤维的直径测量，可得到纤维根数、纤维平均细度、标准差、变异系数、含粗率，通过对混纺产品中单根纤维的形态分析和直径测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量、纱线混纺含量和织物混纺含量。 

性能参数： 

1、移动速度快：最高需达到每分钟1500根，测试常规载波片小于等于3分钟。 

2、三轴自动步进，测试操作简便，设置初始参数后测量可全自动完成，无需人工干预。 

3、自动步进模块不使用时不妨碍其他手动功能的使用 

4.国标测量范围（2~200μm,仪器）测量范围（1~ 2000）μm； 

5.数据校正功能，全样品图片存档功能； 

6.数据及报表以EXCEL输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改（需提供标准）， 

7.可自定义观察倍数； 

8.可自动标定标尺； 

9.直径实验、含量实验增加动态测量，可保留当前视场的测量标记； 

10.用于观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积； 

11.测试异型纤维的异型度及中空度符合纺织行业标准；

12.通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量； 

13、采用动态测量标记自动感应技术 

14、提供纤维样品图库，纤维种类达到50种以上。 

15、计量认证：须提供校准证书； 

16、显微镜参数,研究级正置显微镜 

17、光学系统：满足无限远校正光学系统。 

18、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 

19、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° 

20、照明装置：内装式透射光柯勒照明器，光源，光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片 

21、物镜：平场消色差物镜 

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5mm） 

10X（N.A. 0.3，W.D. 11mm） 

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2mm） 

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6mm spring） 

22、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 

23、目镜：10X 宽视野目镜，视野数为22； 

24、物镜转换器：五孔物镜转换器 

25、聚光镜：阿贝聚光镜

26、国产 30W 卤素灯电源（TL4） 

26.1最大分辨率3840x2160 

26.2免脱色附件，实现深色纤维直接观测 

26.3电子快门速度：0.02ms-15s 

26.4采用 sony 芯片，usb3.0 

26.5靶面尺寸1/1.2，像元尺寸2.9 2.9， 

26.6最高45帧/秒 

27、测微尺中国计量科学研究院提供的测试报告
1份

28、上门安装培训，使用培训，在中国纺织科学院的识别培训
1次
	1套
	
	国产

	7
	索氏提取器
	一、设备用途：

1、可测定聚合物、纤维制品等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质；

2、快速安全地测定聚合物、纤维制品等物质中的脂肪；

二、技术参数：

1、测定范围不低于（0.1-100）%；

2、自动控温全密封金属浴加热方式，控温范围：室温+5℃～280℃；
3、加热杯体积不小于80mL；

4、溶剂回收率不低于80%；

5、测定样品重量：0.5g～15g(常量2g~5g)；

6、处理能力不低于6个/批；

7、测试时间比传统方法缩短至少20-80%；

8、同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；

9、要求内置PID控温系统，控温精度不大于1℃；

10、要求采用4.3寸及以上液晶显示屏，微电脑控制系统；

11、要求操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；

12、整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，避免环境对机器的影响；

13、要具有隔热和保温双重作用；

14、具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；

15、采用直线轴承传导技术的升降连接，方便升降操作；

16、仪器结构具有水电分离设计，整机安全性高；

17、实验中可以补充有机溶剂。
	2台
	
	国产

	8
	亚麻束纤维强力机
	一、设备用途及基本要求：

主要用于亚麻丝束纤维等材料的静态测试，为产品开发、新材料试制提供技术数据和技术支持，也可用于织物面料的拉伸、顶破、撕破等力值性能测试。

二、技术要求：

1、高刚性的力柱负荷框架配置、精密预载荷滚珠丝杆。

2、隔距自动定位功能。

3、交流伺服驱动装置，高分辨率数字闭环控制器。

4、测试模块化设计，开放式数据管理。

5、仪器触屏或电脑双向控制。

6、设备自带热敏打印机，快速输出试验结果。

三、符合标准： GB/T3923.1/2、GB/T17345-2016   FZ/T70006、    FZ/T70007、   FZ/T01085、  GB/T13772.1/2/3、  FZ/T20019、    FZ/T01030等

四、技术参数：

1、测力范围：满量程2500N的1%～100%

2、最小分度值：0.01N 测力精度: ≤±0.2%F•S

3、拉伸速度：(0.01～1000)mm/min 数字调速,误差≤±1%

4、仪器最大行程：600mm

5、伸长分辨率：0.01mm 

6、试样夹持：气动夹持

7、使用电源：AC220V±10%   50Hz 600W

8、外形尺寸：(550×530×1400)mm(主机L×W×H)

9、采样频率：2000Hz

五、控制测量系统：计算机控制

1、电气控制：试验机采用先进的32位全数字化控制。控制系统采用数字信号处理器技术。伺服电机居于底座中心位置，提供横梁位移动力。具有稳定、精准的刚性导杠的系统，以得到精确的应力和应变结果，确保试样在载荷作用下受到的侧向力的影响为最小。

2、数据采集速率：计算机同步数据采集速率应≥2000Hz。

3、系统应采用最新版次的WINDOWS中文界面, 可选用简体中文、英文等操作语言，在试验中可任意选择, 软件的试验方法应符合ASTM、ISO、GB等标准。

4、软件具有试验数据存储、检索和再分析等功能。

六、附件

1、软件一套； 

2、载荷传感器：2.5kN一套

3、气动夹具2套

一套适用于股丝线的拉伸测试一套适用于面料拉伸测试，载荷能力：不小于2kN，温度范围：-10至80℃；带脚踏开关及智能气动夹具组件。

4、计算机

不低于如下配置：处理器i5/内存16G/集成显卡/1T硬盘/23寸显示器/无线键鼠/Win10中文专业系统

5、远程控制终端1台

七、售后服务

设备调试验收合格之日起，质量实行三保，质保期1年。设备质保期过后，要求能提供广泛优惠的技术支持和终身维修服务。设备出现问题后，应有专职技术人员前往服务，并在24小时内给予答复，72小时之内到达用户现场维修，尽快排除故障。如属供方责任，供方应尽快给予修复解决，费用由供方负担。如属需方使用不当引起的责任，供方应积极给予修复，并以优惠价供应零部件，费用由需方负担。

八、验收

1、验收内容：

①外观质量

②设备硬件配置及功能检验

③设备性能参数检验

2、验收标准：

按照技术协议的相应检验标准执行，设备在需方现场安装调试完成后，双方签署验收报告。

3、人员培训

供方在在安装调试期间，免费对需方人员进行操作、维修及日常维护等方面的培训，培训在需方设备安装现场进行，培训时间不少于2个工作日。
	1套
	
	国产

	9
	电子天平（感量0.01g）
	技术参数：

1、量程(g)：2200g

2、分别率：0.01g

可读性：10mg

3、可重复性（5%负载）：5mg

4、灵敏度漂移+10°C至+30°C（±2ppm/K）

5、秤盘尺寸（mm）：182mmX182mm

6、附计量检定证书
	2台
	
	国产

	10
	电子天平（感量5g）
	技术参数：

1、量程：2200g

2、精度：0.1g

3、准确度等级：

4、重复性（典型值）：0.05g

5、稳定时间：0.9s

6、秤盘尺寸：182mm*182mm

7、附计量检定证书
	1台
	
	国产

	11
	原棉杂质分析机 
	技术参数：

1、机幅480mm

2、给棉罗拉直径57.15mm

转速
0.9R/min

3.刺毛辊
直径238.76mm


转速

900R/min

槽距

3.157mm

导程

25.40mm

4.尘笼
直径

254mm



转速

86R/min



网孔直径
1.5mm



网孔分布
孔/25.4mm
110

5.给棉罗拉与给棉台隔距（0.02～0.05）mm

6.给棉台与刺毛辊隔距（0.178～0.229）mm

7.除尘刀与刺毛辊隔距（0.50～0.60）mm

8.流线刀与刺毛辊隔距进口处：0.178mm

9.剥棉刀与刺毛辊隔距（0.127～0.152）mm

10.尘笼与刺毛辊隔距（5.6～8.7）mm

11.导棉板与尘笼隔距
1.6mm

12.隔离板与尘笼隔距

≈2mm

13.隔离板与杂质箱后壁隔距
（6.0～10.0）mm


14.挡风板的缺口与尘笼中心夹角
20度

15.机肚内设有照明装置
装有低压（低于等于36伏）电灯一盏

16.风门
可调节
	2台
	
	国产

	12
	纺织品智能切割系统
	仪器用途

纺织品检测项目的取样，适用于色牢度、物理性能、燃烧性能和化学的各种项目，可完成各种样品的取样，包括成品服装、半成品、布料等

满足规范：GB、ISO等标准体系裁样规范

技术参数：

1、工作台面：大于等于1400x1000mm

2、切割精度：±0.1mm

3、切割速度：200-2000mm/s

4、安全装置：红外线感应

5、传动系统：伺服电机、齿条、皮带等

6、材料固定：分区真空吸附

7、智能AI排版软件

8、内置207份标准采样规范

配件清单： 

1、台式电脑1台（不低于如下配置：Core i5/8G RAM/集成显卡/1T硬盘/27寸显示器/双网口/光驱/无线键鼠/Win10中文专业系统（64位）/三年保修

2、具有远程控制终端功能
3、专用投影仪  1台

4、画线笔、冲孔器等 1套
	1台
	
	国产

	13
	循环水式多用真空泵
	仪器用途：

适用于蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件

技术参数：

1、空度: 0.098MPa（循环水温0℃-25℃）

2、泵排量: 60L/min

3、单嘴抽气率: 10L/min

4、噪音: <45DB

5、扬程: 8m
	2台
	
	国产

	14
	红外光谱仪
	仪器用途：适用于纺织品定性定量检测，设备具备无损、快速、节源、环保、定性、定量等

技术参数：

1、工作模式：利用近红外光以透射或漫反射方式直接照射被测样品。近红外光具有一定的穿透力，对样品不具有破坏性。可实现单张谱图毫秒级扫描，配合近红外光谱分析模型，可实现定性鉴别以及多组分性质的同时分析。

2、测量方式：积分球漫反射

3、光谱带宽：12nm

4、波长范围：(900～2500)nm

5、波长准确性：≤0.2nm

6、波长重复性：≤0.05nm

7、杂散光：≤0.1%

8、吸光度噪声：Abs≤0.0005

9、分析时间：1min（可调节）

10、数据传输方式：USB2.0

11、定标技术：MPLS改进最小二乘法回归定标技术DPLS光谱鉴定及定性分析技术

12、仪器内置优质PTFE参比模块，聚苯乙烯波长标准片，自动参比校正和波长监控

13、近红外光谱分析软件，可建立专业的近红外定量、定性分析模型

14、附计量检定证书

配件清单：

1、电脑1台

2、打印机1台

3、远程控制终端1台

4、进口光源1套

5、干燥剂1包
	1台
	
	国产

	15
	色牢度摩擦仪
	仪器用途：

用于棉、化纤、混纺等有色织物及皮革干、湿摩擦及刷洗色牢度测试

技术参数：

1、摩擦头压力：9N

2、摩擦头直径：圆形φ16mm；长方形(19×25.4)mm 

3、曲柄回转转速：60转/分

4、自控往复次数：(0～99999)次（任选）

5、摩擦头行程：104mm

6、试样最大尺寸与厚度：(220×110×5)mm

满足ISO105X12、GB/T3920/5712/420等规范的要求。
	1台
	
	国产

	16
	色牢度评级检测系统（织物外观色牢度自动化评级系统）
	技术参数：

1、光源：LED阵列光源 

2、光谱范围：（350-700）nm 

3、驱动方式：幅度调制驱动 

4、LED寿命：＞12000小时 

5、模拟色温：2000k-20000k，Duv：-0.02~+0.02 

6、光源种类：最多80种LED光源，包括D50、D65、D75，A、Horizon、UV等（触控屏控制），2种荧光光源（TL84、CWF，旋钮开关控制） 

7、同色异谱指数：A级 

8、显色指数：D50、D65、D75，CIE Ra＞98；A，CIE Ra＞97 

9、校准色卡：由240个色块组成的标准色卡 

10、测量区域大小：450mmX300mm 

11、模拟光源稳定性：±1.5% 

12、其它特性：85%光均匀性，无频闪 

13、照明柜内颜色：Munsell N7 

14、监视器校准：SCOCIE色度传感器，通过USB连接监视器进行校准。 精确度：±0.006，xy±5%，Y0.05-1000cd/m2；

15、重复校准： ±0.002，xy±2%，Y0.05-1000cd/m2； 

16、动态范围：0.01-1000cd/m2 ，动态范围：0.025-1000cd/m2 （CRT模式）（标准模式） 

17、输入接口：成像相机，LED灯箱 

18、支持的操作系统：Windows 10（64位） 

19、软件语言：简体中文，英语 

配件清单：

1、光照系统  1套

2、电脑  1台（不低于如下配置：Core i5 /8G RAM/集成显卡/1T硬盘/27寸显示器/双网口/光驱/无线键鼠/Win10中文专业系统（64位）/三年保修）

3、远程控制终端1台

4、分析软件 1套
	1台
	
	国产

	17
	织物起球及褶皱外观测量系统（自动）
	仪器用途：

适用于不同方法(如圆轨迹法，马丁代尔法，随机翻滚法) 的试样评级；织物平整度分析包括织物褶皱密度、刚度及等级、能用于不同织物起皱风格的分析，也可用于缝线平整度的测量
技术参数：

1、深度分辨率:＜50um；

2、测量范围可为圆形和方形，直径或边长可在1＂(25 mm)至5＂(100 mm)选择； 

3、操作方便，可在30秒内完成摄像、计算等步骤； 

4、安装、维护简单，无任何运动部件； 

5、三维图像可自由缩放旋转，便于观察； 

6、成像和测量结果不受织物颜色和结构的影响(色盲系统)； 

7、无需特殊光源，只需无强光照射的环境光； 

8、数据全面，包括起球数量，密度(个数/cm2)，面积均值、方差及直方图，高度均值和方差，起球1-5评级，细毛1-5评级等。褶皱1-5级；

配件清单：

1、相机  2台（高清摄像、标准镜头）

2、电脑 1台（不低于如下配置：Core i5 /8G RAM/集成显卡/1T硬盘/27寸显示器/双网口/光驱/无线键鼠/Win10中文专业系统（64位）/三年保修）
3、分析软件 1套

4、远程控制终端1台
	1台
	
	国产

	18
	全自动面料甲醛分析仪
	仪器用途：

用于面料、皮革和毛皮的甲醛含量检测

技术参数：

1、样品位：标准曲线位8位，测试位48位

2、水浴温度：400C±10C

3、试剂开放: 可使用原厂试剂，用户也可自行配备

4、纺织品,皮革与皮毛甲醛检测范围：20-3500mg/kg；甲醛检出限：20mg/kg

5、精密度：相对偏差RSD≤3%；线性：0.9995。在线搅拌：仪器具备实验中自动搅拌功能，能够自动混匀反应液

6、自动分析：仪器能够自动添加反应试剂混匀恒温400C反应，并自动检测吸光度，自动算出结果，全程无人值守。

7、智能清洗站：能够杜绝样品间交叉污染  样品管：25mm×100mm规格的试管

8、中文智能工作站软件：一键运行自动控制，无需人工干预，能够自动校准针位、加液口位置，支持自动拟合工作曲线，方便使用者自行校准。实验结束后自动生成报告，无需手动计算结果 

9、仪器可实现自动添加乙酰丙酮试剂(纳氏试剂)，混匀恒温40℃水浴反应后导入光度计检测并分析数据

10、远程控制终端1台
	1台
	
	国产

	19
	汗渍色牢度仪
	仪器用途：

用于各类纺织品的耐汗渍色牢度试验和测定各类着色、有色纺织品的耐水、耐海水、耐唾液色牢度性能。

技术参数：

1、重锤：45N±1％；5N±1％

2、夹板尺寸：(115×60×1.5)mm

3、外形尺寸：(210×100×160)mm

4、压强: GB:12.5kPa;

配有渗水盒100只，树脂片200片。

满足耐汗渍：GB/T3922  AATCC15， 

耐海水：GB/T5714  AATCC107 耐清水：GB/T5713   AATCC106等规范试验方法。
	1台
	
	国产

	20
	固相萃取仪
	技术参数:

1、配有SPE转接头（小柱适配器适合3ml,6ml,10ml的固相萃取小柱）

2、SPE流速调节阀（流量控制阀）大于等于24个/包；穿板导流针大于等于24个/包；配有满足试验规范的固相萃取柱各10支。

3、可配大容量采样器、快速浓缩干燥装置、批量处理样品SPE小柱质量稳定，样品回收率高处理量大，一次可同时处理大于等于24个样品无乳化现象样品回收率高;溶剂用量少对环境零污染;

4、真空压力≥0.08Mpa


5、流量小于等于20L/min

6、功率30W配无油隔膜真空泵1台。
配件：

6.1配有机抽滤膜3盒，

6.2无机抽滤膜3盒
	1台
	
	国产

	21
	十万分之一电子天平
	主要技术参数:

1、量程：60/120g

2、可读性：0.01/0.1mg

3、重复性：≤±0.02mg（0-40g）；≤±0.04mg（40-60g）

4、线性：≤±0.1mg

5、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能保证称量结果的可靠性；

6、智能彩色触摸屏；

7、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

8、全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

*9、MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Windows程序中，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

*10、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

11、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

12、完全可拆卸的防风罩设计，使得清洁更方便、更彻底

13、可进行单次和批次ID的设置，方便执行可追溯样品识别操作；

14、密码保护功能，防止数据被篡改；

*15、更多的应用程序：混合、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

16、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

17、附计量检定证书
	3台
	
	国产

	22
	恒温摇床
	设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

技术要求： 

1、大屏数显液晶屏，可显示振荡转速和时间设置 

2、控制面板要采用防菌涂层，可有效减少细菌滋生

3、振荡过于剧烈时，仪器自动停止运转

4、上盖开启时，仪器自动停止运转，仪器尾部配置排水管，用于排出收集盘中洒落的液体

5、震荡方式:圆周振荡

6、周转直径:≥19.6mm

7、最大载重(含夹具):19.5kg

8、工作制式:100%

9、调速范围:10-498 rpm

10、最大速度偏差：±1%

11、加热功率:1000W

12、控温范围 (使用冷却器，冷却水温在3℃):室温(RT)-10℃-80℃                 

13、温度稳定性:0.1k

14、转速、时间及温度显示: 数字显示

15、仪器尾部配置排水管，用于排出收集盘中洒落的液体

16、允许相对湿度:≤80%

17、接口: RS232
	1台
	
	国产

	23
	电热恒温水浴锅
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术要求：

1、双列四孔

2、工作电压(v)220V 50Hz

3、额定功率(kw)1

*4、温度波动度（℃）≤±1
*5、温度均匀度（℃）≤±1

6、控温范围（℃）RT+10～100

7、附计量检定/校准证书
	2台
	
	国产

	24
	超声波水浴装置
	*1、宽屏液晶显示、设定超声清洗时间，超声波功率和温度等

2、工作时间倒计时显示

3、室温-80℃的温度设定范围

4、1-99分钟总工作时间设定

5、配有专用不锈钢网篮，降音盖

*6、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢.

7、仪器的操作程序采用单片机软件.

8、工作参数断电记忆功能

主要技术参数

内槽尺寸不小于500×300×150mm

容量不小于22.5L

工作频率：40KHz

超声功率：500W

功率可调:40-100%

加热功率: 1000W

温度可调:室温-80℃

时间可调：1-99min

配有不锈钢网篮

配有不锈钢降音盖

带排水口
	2台
	
	国产

	25
	低温恒温槽
	技术参数：

1、载冷剂储液槽容积(L)：7~8L

2、空载最低温度(℃)-10

3、使用范围(℃)-10～100

4、温度显示方式为7寸TFT触摸屏显示

5、控温精度(℃)±0.05

6、电源220V±10% 50HZ

*7、具有过热、过载，断电、超温保护预警功能

8、制冷剂R134a

*9、制冷量(W) 10℃ 950，0℃ 680，-10℃ 410，-20℃ 205

10、循环泵功率(W)≥75

11、额定流量(L/min)0～20

12、扬程(m)5

13、附计量校准证书
	2台
	
	国产

	26
	全自动加液机
	用途：

用于纺织品各类化学实验如甲醛、PH值等溶解时自动取液

技术参数：

1、工位数：可一次放至少10个烧杯取液；

2、取液范围：每次烧杯可加液体量10～999ml，可任意设置；

3、取液精度：每次加液控制精度为±1ml；

4、采用双计量泵独立控制，在做甲醛实验时，可以一个泵用于加三级水，一个泵用于加氯化钾液，不需更换管道、清洗管道，不交叉污染。

5、加液速率：600ml/min
	1台
	
	国产

	27
	PH值全自动测试仪
	用途：用于纺织品及皮革制品取样后的注液、振荡及萃取液pH值测定。

满足规范：GB/T7573-2009、QB/T2724-2018、ISO3071:2020、ENISO3071-2006、AATCC81-2016、BSEN1413:1998、ISO4045:2018 、JISL1096

技术要求：

1.测试灵活度升级，支持多种测量模式，目前可支持6种测试模式，在满足多种国标情况下增加支持ISO标准；

2.支持两种操作模式，全流程自动模式和模块化手动模式。

3.测试效率，8小时可测试180个测试瓶； 

4.用户可选配PH主机 

5.操作更便捷，5盘共90个工位，每盘独立上下样； 

6.采用协作机器人，使人机操作更安全； 

7.新型自动控制模块，稳定工作1万小时，协作机器人保修两年； 

8.配备多个安全传感器，保证仪器使用的安全性；  

9.实时数据记录，实时数据语音提示，保证了数据的可靠性和稳定性，避免人工 记录导致的错误； 

10.数据结果自动计算，节省了大量人工成本，提高了测试效率； 

11.所有的原始数据和实验信息可长期储存于本系统中，保证了实验的溯源性； 

12.数据excel输出，报表格式及统计方式可根据用户要求更改； 

技术参数： 

1.pH:-2.000～20.000,分辨率: 0.001pH,精度:±0.002pH; 

2.mV:-2000.0～2000.0;分辨率:0.1/1mV; 

3.温度:-30.0～130.0℃,精度：0.1°C 

4.自动/手动温度补偿,； 

5. 自动/手动/定时判定终点, 快速/标准/严格三种稳定标准； 

6.最多5点校准,8组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液,自动识别缓冲液； 

7.大屏幕背光彩色液晶显示屏；4种屏幕色彩；10种语言，含中文菜单； 

8.内置时钟,1000组数据储存； 

9.具备RS232接口，可以连接到专用打印机；具备两个USB接口，可连接U盘，条形码扫描器，电脑；具备磁力搅拌器接口。 

10.开机密码保护，数据删除密码保护，系统设置密码保护； 

11.具备参比电极接口； 

12.温度输入模式采用NTC30KΩ或PT1000两种模式； 

13.尺寸和重量：204x174x74mm,890g 

14.IP54防尘防水封装。

配件清单：

1、pH值全流程测试仪1套（含一套主机和电极、专业计算机、pH值全流程测试软件）

2．主机计量证书1份

3.测试瓶90个（含瓶盖90个）

4.托盘5只

5.软件配件（加密锁、光盘）各1份

6.出水桶1只

7.六方工具1套

8.配有备用电极5只。
	1台
	
	国产

	28
	水浴震荡器
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术参数：

1.采用微电脑温度和频率控制器（C型），并带有定时和调速功能；

2.箱体用不锈钢材料；

3.夹具采用弹簧万用夹具；

4.旋转方式：回旋、往返式；振幅：20mm（回旋）30mm(往返)；转速：0～220（回旋），0～300（往返）

5.控温范围：RT+5～99.9℃；

6.摇板尺寸：大于300×300

7.满载配置：6×500mL/3×1000mL

8.功率：≥1600W

三、其他：

1.提供法定计量检定机构的检校证书。
	2台
	
	国产

	29
	旋转蒸发仪
	一、设备用途：主要用于纺织产品中26种有机氯农药残留量的测定。

二、使用标准：GB/T 18412.2-2006 纺织品农药残留量的测定

GB/T 18412.3-2006纺织品农药残留量的测定

三、技术参数：

1.仪器主机电动升降，具有安全停止功能，最低点设置0～60mm，高度可调。

*2.间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s。

3.转速范围：5～280RPM，最低转速不高于5rpm,TFT大屏幕显示。

4.内置真空控制器和冷却水温度监测系统，真空度，转速，进出水温差，冷却水流量在同一控制面板数字显示。

*5.中文控制面板可显示进出水温差和蒸馏曲线，实现自动梯度蒸馏和定量蒸馏功能。

*6.三层冷凝管设计，特殊防爆设计，全部可通冷却液，全方位冷凝，冷凝面积不低于1400cm2。

7.内置定时功能，可实现重复性实验。

8.平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅。

9.智能化全自动蒸馏：具备自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，防爆沸。

10.内置溶剂数据库，包含常规40种溶剂的蒸馏参数，并可自定义其他溶剂的蒸馏参数。

11.具有定量蒸馏功能，可以满足国家标准要求的定量浓缩实验等。

12.具备自清洁功能，可选择间隔固定时间段，或运行固定时间后，或立即清洁。

13.具备计算功能，可计算不同蒸汽温度下，溶剂蒸馏的最佳真空值。

14.PTFE带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。

15.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品。

16.专用退瓶旋钮便于取出紧密结合的蒸发瓶。

17.可提供免费软件来控制旋转蒸发仪，实现多功能梯度功能和自动蒸馏。

18.配套真空缓冲瓶，保护隔膜泵。

19.加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，温度偏差不高于±1℃。容积不少于3.5L，加热功率1300W。

*20.红外接口用于加热锅和旋转蒸发仪主机间的数据传输和控制。

*21.加热锅安全温度调节范围：50～186°C，非固定安全温度，根据实际需要调节

22.加热锅底部采用斜坡设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

*23.加热锅带锁定功能键，避免误操作

24.变频四级隔膜真空泵，泵速285～1200rpm可调，可显示。

25.无油干式运行，应用于低真空范围。

26.抽气速率1.32m3/h（22L/min）

*27.最低真空度不高于3mbar。

28.隔膜及气体接触的部分由PTFE耐腐蚀材质组成。

29.内置二次冷凝装置，保护隔膜泵和实验室环境安全。

30.工作环境：电压：220～240V；允许环境温度：5～40°C。

冷却循环系统

31.LED大屏幕数字显示。

32.控温范围：-19～RT。

33.PID精确控温，温度稳定性+0.1℃。

*34.泵最大流量：17L/min，泵速1000～3000rpm, 无固定档位，无极可调。

35.采用二元一体泵，泵最大压力0.3bar, 泵最大吸力0.2bar。可同时适用于密闭式或敞口式外循环。

36.冷却功率20°C时：400w 。

37.变频压缩机，运行低噪音，节能，环保。

38.具有USB/RS232接口，可连接电脑通过软件对实验过程进行控制和记录。

39.具有高低液位双重监测探头；并具有低液位声音警报保护功能和清晰的液位显示。

40.防水防尘的保护等级IP21。

*41.控制面板带锁定键，防止误操作。

42.旋转蒸发仪套装中所有设备工作电压：220V；允许环境温度：5～32°C；允许相对湿度：80%。

43.配置：

1)自动控制型旋转蒸发仪主机，含真空控制器。

2)三层垂直防爆玻璃组件：包含冷凝管，1L接收瓶和1L蒸发瓶。

3)数显型红外控制加热锅。

4)变频三级隔膜真空泵（同旋转蒸发仪同一品牌）。

5)二次冷凝装置。

6)变频冷却循环系统（同旋转蒸发仪同一品牌）。
	2台
	
	国产

	30
	实验室全自动洗瓶机
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术要求

1.容积不小于180L

2.内腔尺寸不小于600*629*658mm

*3.水循环流量≤800L/min

4.水加热功率≥3KW

5.干燥运行功率≥3.6KW

*6.循环耗水量≤15L

7.噪音≤55dBa

8.电压220V

9.进水压力0.3～1.0Mpa
	2台
	
	国产

	31
	箱式马弗电阻炉
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术要求：

1、额定温度(℃)1000

2、控温精度(℃)±3

3、功率(kW)≤4

*4、升温速度（达到最高温）≤25min

*5、慢灰、快灰、挥发三个固定测试程序，自动完成控温流程

*6、与操作者接触面不超过60℃，

7、炉体顶部不超过80℃

8、附计量检定校准证书
	2台
	
	国产

	32
	台式机超纯水机
	技术参数:

1.原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2
2.纯水产量：≥30升/小时

3.UP超纯水指标：

电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm

总有机碳TOC：<10ppb

细菌：<0.01cfu/ml

颗粒物(>0.1μm)：<1/ml

邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出

双酚A（µg/L）：未检出

4.RO反渗透水指标：

*离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时）

*有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿

*颗粒和细菌截留率：>99%

5.出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个

基本配置：

1、主机：1台

2、10寸前置过滤器一套

(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器1套

3、12升压力桶：1只

4、15微米PP滤芯  1只

5、碳滤芯  1只

6、1微米PP滤芯 1只

7、混床纯化柱 3根

8、反渗透（RO）膜 2片

9、电磁阀 1只

10、附件包：1个
	2台
	
	国产

	33
	★ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪
	一、设备用途：主要用于纺织材料及其产品（纺织品）中重金属砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑八种元素的测定。

二、使用标准：GB/T 17593.2-2007纺织品重金属的测定

GB/T 20213279-T-469化学纤维重金属含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法(正在征求意见)

GB/T 20215003-T-608纺织品重金属的测定 第2部分：电感耦合等离子体法(正在起草)

三、技术要求

(一)仪器总体要求：

1.投标厂商所投产品必须为当前最新型号的ICPMS；

2.电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：

2.1离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声；

2.2碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性；

2.3质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测

2.4检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测；

3.仪器适用于不同应用领域的各类样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环境、食品、地质、化工、生物、材料等分析要求；

（二）工作条件：

1.环境温度：15～30℃

2.环境湿度：20～80%

3.电源：200～240V，30A，50/60Hz

（三）技术参数：

1.雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；

2.雾室：双通道石英雾室，雾室外配置全包裹式半导体制冷装置，提升去溶效果；

*3.整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示及软件中对应的气体流量控制参数截图证明；

*4.高盐进样系统：可直接进25%Nacl高盐样品，仪器配置全自动在线气体稀释装置。

*5.接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，采样锥孔径≤1.2m，截取锥孔径≤0.48mm；若截取锥采用嵌片等昂贵耗材，须另配高灵敏度嵌片和耐高盐嵌片各20套；采样锥与截取锥之间不得使用任何气体；

6.离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600～1500W，射频线圈必须水冷设计；

7.二次放电消除技术：需具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配10套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿，提供屏蔽矩实物图；

*8.离子透镜：要求由离子提取和离子偏转双系统组成，必须同时装有不少于2个提取透镜，须提供2个提取透镜的实物示意图及对应的电压调节参数软件截图证明；可采用正负双电压调节实现离子的双重偏转，须提供离子束偏转示意图及软件中双电压调节界面截图证明；透镜系统应采用易拆装设计，可由用户根据需求自行完成维护及更换等操作，有效提升其使用寿命，减少维护维修成本。

9.碰撞/反应池：

9.1要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率；

9.2碰撞反应池具有温控功能，通过提升池温度加强碰撞反应效果，控温范围55～90℃，0.1℃步进可调； 

9.3碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式、氦气碰撞模式、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒；

9.4碰撞/反应气体流速可达10 mL/min；

*10.质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆；

*10.1四极杆驱动频率大于2.8 MHz；

11.四极杆质量数范围：大于2～255amu；

12.检测器：

*12.1检测器离子技术范围不小于0.1～109cps，即不使用电子稀释等数学手段下动态范围不低于10个数量级；离子离开质量分析器，经90度偏转后进入检测器；

12.2能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999；

（四）应用要求：

*1.超痕量硒的分析能力：由于ArAr+多原子离子对Se元素的严重干扰使之成为判断除干扰模式有效与否的关键指标，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，获得78Se的DL≤5.0ppt，BEC≤5.0ppt，同时在7mL/min氦气流速下，78Se的BEC达到2.0ppt；

*2.食品中痕量元素分析能力：由于食品样品种类多、基体复杂，国家标准对重金属元素检出限要求高，要求在无须使用如CH4或H2或O2气等反应模式下，可通过He碰撞模式直接将干扰彻底消除，检出限必须达到As≤10ppt，Cr≤4ppt，Cu≤0.1ppb，Al≤0.5ppb，标准模式下测定，检出限必须达到Pb≤2ppt，Ba≤2ppt，Sn≤3ppt，Cd≤1ppt，Sb≤1ppt；

*3.水质样品检出限要求：在水质样品多元素分析中，一次分析不少于25种元素，获得9Be与11B的DL≤6.0ppt，56Fe与78Se的DL≤20ppt，202Hg的DL≤2.0ppb。

（五）工作站配置：

1.原厂配置计算机系统；

2.配置要求：Intel® 四核3.2GHz；16G内存；500G HDD；16倍速DVD；24寸液晶显示器；

3.打印机：打印终端为鼓粉分离设计，速度≥30ppm，支持双面打印。

（六）操作软件：

1.操作系统：Windows 10操作系统；

2.全自动工作条件调谐；

3.具有使用智能手机(Android或IOS操作系统)远程控制ICP-MS功能；

4.虚拟内标法通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；

5.批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；

6.快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图

7.数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。

（七）性能指标：

1.灵敏度【cps/ppm】

低质量数：Li(7)≥50M

中质量数：Y(89)≥240M

高质量数：Tl(205)≥200M(U≥300M)

2.检测限【3sigma，ppt】

Be(9)≤0.5 ppt

In(115)≤0.1 ppt

Bi(209)≤0.1 ppt

3.背景：≤1.0 cps（在质量数9amu处实测背景）

4.氧化物产率(CeO+/Ce+)：≤1.6%

5.双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0%

6.短期稳定性(RSD)：≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)

7.长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)

8.高盐样品分析性能指标

9.高盐进样装置测试指标：(CeO+/Ce+) 0.3%；

10.稳定性指标：3%NaCl溶液中含10ppb Pb、Cd、Hg、As、Cu、Zn等目标元素，连续进样大于1小时，分析次数大于10次，各目标元素测定结果≤4%；

11.气溶胶加速技术指标：雾化气调整至正常流量的1/2，同时打开稀释气，Li、Y、Tl灵敏度不得低于正常雾化气流量条件下灵敏度的50%。

（八）基本配置

1.ICP-MS 主机1台 (含半导体控温、碰撞反应池系统)；

2.ICP-MS 原装操作软件1套；

3.循环冷却水机1台；

4.原装ICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套；

5.提供法定计量检定机构的检校证书。

（九）配件与耗材：

镍采样锥        1套；                                 

镍截取锥         2套；

一体式石英炬管  1根；                                 

蠕动泵进样管      12根；         

蠕动泵废液管    12根；                               

蠕动泵内标管      12根；         

采样锥O型圈    3个；                                 

PFA样品管        5米；          

超纯机械泵油    5升；

功率匹配的Ups不间断供电2小时的电源

（十）售后服务
1、厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书.

2、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月

3、仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。厂商能及时为用户提供备品备件。

4、厂商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

5、厂商在应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作。
	1台
	
	国产

	34
	气相色谱三重四级杆质谱仪
	一、设备用途：主要用于纺织产品中有机锡化合物的测定，纺织品禁用偶氮染料的测定。

二、使用标准：GB/T20385.1-2021 纺织品有机锡化合物的测定

GB T 17592-2011 纺织品禁用偶氮染料的测定 

三、基本要求：配有电子轰击电离源EI

四、技术参数

1.工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C～35˚C
1.3湿度:操作状态25～50%，非操作状态20～80% 

2.性能指标

2.1气相色谱仪

2.1.1柱箱


2.1.1.1柱箱温度：室温上5˚C～450˚C

2.1.1.2程序升温：19梯度/20平台

2.1.1.3降温速率：从450˚C降至50˚C<220秒 

2.1.1.4升温速率：最大升温速度120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加

2.1.1.5控温准确性：0.01℃

2.1.1.6气相主机触摸屏操作界面：三种用户操作界面，即软件、彩色触摸屏和浏览器界面，用户可实现远程操作和监控仪器。

2.1.1.7仪器的电子压力控制模块具有在线过滤器

2.1.1.8气相主机操作系统操作语言：≥2种，包含中文、英文

*2.1.1.9软件内嵌消耗品目录，可通过货号直接选择对应衬管及色谱柱，

2.1.1.10具有柱中和柱后反吹功能，增加色谱柱寿命，降低仪器维护频率，且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行，反吹功能需按应用方法现场验收。

2.1.2流路控制系统

*2.1.2.1最大压力设定范围：0～148 psi

2.1.2.2压力设定精度：≤0.001 psi

2.1.2.3流量设定范围：0～1250mL/min

2.2液体自动进样器

2.2.1液体进样量范围：通常介于0.1～40μL之间

*2.2.2样品瓶位数：≥162位

2.2.3进样速度：3种模式: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

*2.2.4进样器功能：加热、制冷/制冷功能、震摇、标签自动识别功能，并实现自动配标液、衍生化等操作。

2.3质谱部分

2.3.1质量数范围：10～1000m/z              

*2.3.2仪器检测限指标及灵敏度（做验收指标，以30m×0.25mm,0.25 µm色谱柱为标准）：氦气做载气，IDL(MRM): ≤4.0fg ，10fg OFN 连续8次进样，99%置信区间。

*2.3.3分辨率：0.4～4amu分辨可调 。

2.3.4碰撞池碰撞气：氮气。

2.3.5氦气消除气体流量范围在0～5.0ml/min可调。

2.3.6扫描速率：最大800个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.5ms 

*2.3.7无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，灯丝电流：0-280uA。

2.3.8最大离子化能量：280eV （如不能达到，需配置两套离子源）

2.3.9离子源:配置EI源，独立控温，最高温度：≥350˚C  

*2.3.10质谱真空系统：二级真空系统，由高性能分子涡轮泵提供高真空，抽速：≥360L/S。

*2.3.11扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式、触发产物离子扫描。

2.3.12质谱工作站同时具有分段扫描功能和dMRM功能，可实现dMRM、SCAN及tMRM、SCAN同时扫描。

2.4数据处理系统

2.4.1通用谱库: NIST20谱库和化学结构式库 

2.4.2计算机:CPU 六核，单主频不低于3.2G/16G内存或以上/1T硬盘或以上/DVD-RW/19”显示屏幕≥24寸；打印终端为鼓粉分离设计，速度≥30ppm，支持双面打印。

3配置要求

1)GCMSMS质谱主机(EI)      1台

2)气相色谱主机     1 台

3)分流不分流进样口  1个

4)色谱柱前、柱中及柱后反吹组件（包括反吹硬件、独立的电子流量控制和阻尼柱等） 1个

5)液体进样器≥162位   1个

6)超高惰性HP-5MS 色谱柱30m, 0.25mm, 0.25um    各1根

7)稳压电源        1个

8)安装设备所需气瓶、减压阀1套

9)离子源灯丝    2根

10)泵油          3瓶

11)分流不分流衬管（5个/包）    1包

12)密封垫圈，内径0.4mm，15%石墨/85%Vespel     1包

13)高温长寿命绿隔垫,50个/包 1包

14)色谱柱柱螺帽（2个/包）   1包

15)质谱端柱螺帽   1个

16)O型圈（10个/包）     1包

17)隔垫（50个/包）     1包

18)测试标样 1瓶

19)10ul进样针      3根

20)2mL样品瓶，透明，100/包    1包

21)2mL棕色带书写标签样品瓶，100/包   1包

22)安装工具包  

23)电脑  打印机   各1台

24)提供法定计量检定机构的检校证书。

4售后服务
4.1厂家售后服务通过ISO质量体系认证，需提供证书.

4.2供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月

4.3仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。厂商能及时地为用户提供备品备件。

4.4厂商必须为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。

4.5厂商在应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
	1台
	
	国产

	35
	火焰-石墨炉原子吸收光谱仪
	一、设备用途：主要用于纺织材料及其产品（纺织品）中重金属镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌八种元素的测定。

二、使用标准：GB/T 17593.1-2006 纺织品重金属的测定[image: image1.png]


[image: image2.png]



三、技术参数
1、工作条件：

1.1适于在气温+15℃～+35℃，相对湿度20-80％的环境条件下长期连续运行；

1.2适于在交流电源相电压为230V±10％，频率50/60Hz；

1.3若仪器对使用环境中的水、电（包括电压高低、频率适应性、电压稳定度）、电磁干扰、振动强度、接地、空气清洁度、温湿度等条件有特殊要求，投标人须在投标书中加以详细说明。

2、技术规格与要求：

2.1技术规格

2.1.1进样系统

2.1.1.1 火焰AAS耐HF酸进样系统，耐：50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

2.1.1.2石墨炉AAS进样系统，具有120位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调。

*2.1.1.3石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量由软件全自动控制，流量可选。

2.1.1.4火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

2.1.1.5燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

*2.1.2光学系统：双光束，1800线/mm平面光栅分光系统。

2.1.3波长范围：184-900nm。

2.1.4检测器：全谱高灵敏度阵列式CCD固态检测器，含有内置式低噪声CMOS电荷放大器阵列，样品光束和参比光束同时检测。

2.1.5灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

2.1.6灯位数：具有八灯位

2.1.7火焰采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。

*2.1.8石墨炉采用塞曼背景校正和氘灯背景校正。

*2.1.9石墨炉必须配备全彩色摄像装置，监控温度> 1000度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化、原子化和清洗等全过程。

2.2性能指标

2.2.1火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.35，精密度RSD < 0.4%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187的4.5.2.1和4.7.2.1试验程序进行。

2.2.2标配石墨炉加氧除碳炉内消解装置：在石墨炉灰化阶段软件可自动控制加氧时间和流量，对油、悬浮奶粉、血液等直接进样，无需样品消解，测量油、悬浮奶粉、血液样品中的铅和砷，12.5ppb的加标回收率在95-105%范围，RSD小于3%，并提供实际应用报告。

2.2.3石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2、4.7.2.2试验程序进行。

2.2.4以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

2.2.5以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

3．配置要求
3.1原子吸收光谱仪主机1套（火焰原子化器和石墨炉原子化器一体机）。

3.2样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全彩色监测摄像装置1套。在摄像装置观察样品进样、干燥、灰化、原子化前和清洗全过程中，不影响样品分析的正常进行。

3.3石墨炉加氧除碳炉内消解装置1套。

3.4塞曼效应石墨炉专用交流磁铁1套。

3.5加热石墨炉直流电源1套。

3.6石墨炉自动进样器（样品位不少于100位）1套。

3.7全钛燃烧头1套。

3.8耐HF酸雾化器1套。

3.9耐HF酸雾室1套。

3.10带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置1套。

3.11空气、乙炔气、氩气专用连接管路各1套。

3.12空气压缩机和空气过滤器各1套。

3.13标准附件箱1套（包括燃烧头刮刀、台灯、棉签、石墨锥拆卸工具等）。

3.14循环冷却系统1套。

3.15随机中文操作手册和英文操作手册各1套。

3.16原装进口铜空心阴极灯1个，原装进口铅空心阴极灯1个，原装进口镉空心阴极灯1套，原装进口砷无极放电灯1个。专用无极放电灯微波加热驱动器系统1套。没有无极放电灯的厂商，需额外提供原装进口氢化物发生装置一套。配有一套万能转换接头适合任何厂家的空心阴极灯。

3.17原装进口硝酸钯基体改进剂1瓶（50毫升，1%）。

3.18全中文AAS仪器控制软件1套。

4．服务要求
4.1安装、调试、维修

4.1.1供货商在接到用户安装通知后，须在10工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在10工作日内安装、调试完毕；

4.1.2安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成；

4.1.3安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

4.1.4人员培训：对使用人员要由厂商提供不少于3工作日的本地培训(可以和安装调试同时进行，本地培训为在用户所在省某一个城市的培训，具体培训的时间和地点，以通知为准)。使用半年后，对使用人员要由厂商提供不少于3工作日的集中培训班的培训。

4.1.5仪器维修：仪器自验收签字之日起，保修期≥1年，仪器终生维修。及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。供货商在接到用户维修申请后48小时内派维修工程师到现场维修。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。保修期内，由于仪器设计缺陷或仪器本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，供货商保证免费更换全新的仪器(如有新型号同类仪器，均免费更换)。

4.1.6投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品。

4.1.7厂商须随机提供至少一套产品详细完备资料原件。所有资料应清晰易读，且购买方合法拥有。所提供资料须包括：产品操作手册、产品维修手册、产品原理框图、部件的结构图、电气线路图、印刷线路板图、各种应用参数等与应用、操作、维护有关的资料。

4.1.8厂商提供的所有计算机软件都须是正版软件，其软件必须有原始安装盘，且购买方合法拥有。所有计算机软件须提供操作、安装、维护手册。厂商须免费为购买方提供仪器使用期内应用软件升级服务，并优惠提供必要的硬件升级。

4.1.9厂商须提供为保证仪器设备正常运行和维护所需要的专用工具、常用消耗品等。

4.1.10为便于买方设备的安装前期工作的顺利进行，中标人须在合同生效后30天内向买方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、维修手册、电气线路图、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

5．其他要求
5.1电脑通用要求：CPU为I5以上，内存容量≥16G，硬盘容量≥1T，显示屏幕≥24寸；

5.2打印终端为鼓粉分离设计，速度≥30ppm，支持双面打印。

5.3操作手册工具箱1套。

5.4提供法定计量检定机构的检校证书。
	1台
	
	国产

	36
	氮吹仪
	一、主要性能：

1、不小于8寸触摸控制彩屏，中文界面，可实时显示氮气压力、水浴温度和浓缩的时间等；

2、能同时浓缩24个样品（50ml），整个浓缩过程可无需人工看管；

3、水浴加热采用PID精确控温方式，配水浴内循环系统，缺水自动补水，内胆经防腐涂层处理，防腐蚀防生锈；

4、氮吹针采用316不锈钢材质，耐腐蚀性强，采用快换设计，具有漩涡旋转吹扫技术；

5、选用光纤维传感器控制样品0.5ML、1ML自动关断并报警；

6、各路、各位均可以电磁阀、阀堵控制开通路数；每个通道标配针形带刻度盘的调节阀，可以根据刻度盘数据的显示微调各个通道的气体流量；

二、技术参数：

样品数量：12个样品（100ml）；24个样品（50ml）。

水浴温度：室温～100℃；±0.5℃。

氮吹时间设置：0～999。

氮吹工作气压：0～0.1MPa（压力间隔变化为0.01MPa）。

外接氮气压力：0.2～0.8MPa；外接允许气压，1.0MPa。

气体消耗量：吹扫气压（0.1MPa）下，每通道约500mL/min（约17cfm）。

控制方式：自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点。

报警提示：仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时。

供电电源：220V
	2台
	
	国产

	37
	氢气发生器
	一、设备用途：主要用于纺织产品中26种有机氯农药残留量的测定。

二、使用标准：GB/T 18412.2-2006 纺织品农药残留量的测定

GB/T 18412.4-2006 纺织品农药残留量的测定[image: image3.png]


[image: image4.png]



三、基本要求：氢气，电解水方式

四、技术参数

1、氢气纯度：99.999% 

2、氢气流量：0～500ml/min 

3、输出压力：4kg/cm2（约0.4MPa） 

4、压力稳定性：< 0.001MPa 

5、供电电源：220V±10% 50Hz 

6、环境温度：1～40℃ 
	2台
	
	国产

	38
	空气发生器
	一、设备用途：主要用于纺织产品中26种有机氯农药残留量的测定。

二、使用标准：GB/T 18412.2-2006 纺织品农药残留量的测定

GB/T 18412.4-2006 纺织品农药残留量的测定[image: image5.png]


[image: image6.png]



三、基本要求：空气
四、技术参数

1、输出流量: 0～5000ml/min (0.4MPa状态下) 

2、输出压力: 0～0.4MPa 

3、压力稳定性: <0.003MPa 

4、工作噪音: <35dB(A) 

5、消耗功率: 250W 
	2台
	
	国产

	39
	离心机
	一、设备用途：主要用于纺织产品中全氟辛烷黄酰基化合物和全氟羧酸的测定。

二、使用标准：GB/T 31126-2014 纺织品全氟辛烷黄酰基化合物和全氟羧酸的测定[image: image7.png]


[image: image8.png]



三、技术参数：

*1.不小于7寸高灵敏度（可戴手套直接操作）触摸屏控制，可以快速对离心机参数（转速、时间、温度）进行设置，1、10、100三种步进可选;转速与离心力一键切换设置;具有两种时间模式（小时:分钟/分钟：秒钟），并有启动计时和达到预设转速计时两种计时方式。

2.不少于19款转子，既可高速离心，也可大容量离心。

根据实验的时间间隔可设置预约预冷功能和仪器休眠功能；既保证实验时的制冷效果，又能使实验后仪器进入休眠，绿色节能，增加仪器的使用寿命。

3.一键启动预冷程序，预冷参数可根据转子不同进行自定义设置。

4.交流变频电机，最快升降速在15秒内，转速控制精度小于±10r/min。

5.可完成单个预设程序的存储，一键便可调取；可设置多达5级的阶梯离心，使实验多个步骤一次执行。

6.具备升降速时间的自定义功能。

7.运行记录、故障记录自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

8.产品符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。

*9.最高转速≥20000r/min

*10.最大相对离心力≥30000xg  最大容量≥4×750ml（水平转子）

11.转速精度
±10r/min

12.温度设定范围-20℃～+40℃

13. 定时范围1s～99min59s/1min～99h59min（同时具有2种模式可选择）

14.温控精度±0.5℃

15.预冷功能
有

16.压缩机组节能双通道变频压缩机组（环保制冷剂R134A）

17.整机噪声≤65dB(A)

18.点动功能
有

*19.转子识别
有

20.电源
AC220V±22V 50/60Hz 10A

21.配置 24*1.5ml角转子（最高转速：18500r/min，最大相对离心力：32752xg）

6*50ml尖底角转子（最高转速：13000r/min，最大相对离心力：17947xg）；

4*750ml水平圆杯转子配4*7*50ml尖底适配器/

4*15*15ml尖底适配器（最高转速：4000r/min，最大相对离心力：3500xg）

四、配置清单

（一）大容量高速台式冷冻离心机  主机
1
台


（二）附件




1、24*1.5ml角转子
1
个

2、6*50ml尖底角转子
1
个

3、4*750ml水平圆杯转子
1
套


4、4*7*50ml尖底适配器
1
套


5、4*15*15ml尖底适配器
1
套


（三）专用工具




1、6mm T型内六角扳手
1
件


专用工具
1
件


其他

1.提供法定计量检定机构的检校证书。
	2台
	
	国产

	40
	高效液相色谱仪
	一、设备用途：主要用于纺织产品中禁用偶氮燃料、某些偶氮燃料分解出的4-氨基偶氮苯的测定。
二、满足使用标准：GB/T17592-2011 纺织品禁用偶氮燃料的测定  GB/T23344-2009 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

三、技术参数

1工作条件

1.1电源：220V，50Hz电源

1.2环境温度：（15～35）℃

1.3环境湿度：<95%

2、技术参数

2.1四元梯度泵

2.1.1双活塞串联泵，可变冲程驱动，冲程范围: 20μL～100μL。

2.1.2流速范围：（0.001～10 ）mL/min,增量为0.001 mL/min。

*2.1.3压力运行范围：0～400bar。

2.1.4流量精度：≤ 0.07 % RSD或≤ 0.02 min SD。

2.1.5流量准确度：± 1 % 或10 μL/min。

2.1.6混合精度：< 0.2 % RSD或< 0.04 min SD 。

*2.1.7内置4通道真空脱气机，每个通道的内部体积：不低于1.5 mL。

2.1.8泵系统配置主动入口阀，阀开关可由处理器控制。

2.1.9GLP 特性：具备早期维护反馈功能，连续记录仪器的使用情况，电子记录维护和出错信息。

2.2、自动进样器

*2.2.1样品位：≥130位。

*2.2.2运行压力范围：0～600 bar。

2.2.3进样范围：0.1～100μL连续可调，增量为0.1μL。

*2.2.4进样精度：< 0.25% RSD。

2.2.5交叉污染：< 0.005 %。

2.2.6,可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

2.2.7进样量控制方式：计量泵。

2.3、柱温箱

2.3.1温度范围：室温到80°C

2.3.2集成式设计，最大限度减小系统体积

2.3.3柱温箱容量：可以同时容纳30cm色谱柱2根或以上。

2.3.4 温度稳定性：± 0.1°C

2.4二极管阵列检测器

2.4.1检测器类型：1024单元二极管阵列

2.4.2光源：氘灯

2.4.3信号数量：8个

*2.4.4最大采样速率：≥120 Hz（光谱和信号）

2.4.5短期噪音：使用10 mm 最大光强流通池：<±3•10-6 AU 在230/4 nm，狭缝宽度为4nm，TC 2 s 条件下，ASTM  

2.4.6使用60mm最大光强流通池：<±0.6•10-6 AU/cm在230/4nm，狭缝宽度为4nm，TC 2 s 条件下，ASTM

2.4.7漂移：<0.5•10-3AU/h，在230nm条件下

2.4.8线性：>2.0 AU（5 %），在265nm条件下通常为2.5 AU（5%）

2.4.9波长范围：190–640nm

2.4.10波长准确度：±1nm，利用氘灯谱线进行自校正

*2.4.11波长精度：<±0.1nm

2.4.12二极管宽度：0.5nm

2.4.13波长束：可编程，2～400nm，步长为1nm

2.4.14流通池：用户可更换，利用RFID标记自校准流通池。最大光强流通池（标准）：10mm，sV= 1.0μL，最大光强流通池（高灵敏度）：60mm，sV=4μL，最大操作压力（MOP）1:70 bar，最大短时压力（MIP）2:150bar

2.5、工作站软件

2.5.1Windows操作环境，液相色谱操作软件，图形化设计，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析。

2.5.2诊断：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置常见的液相分析状态原因分析。

2.5.3仪器状态报告：包括仪器配置，错误信息，早期维护反馈参数的计数报告，诊断过程及诊断方法等。

2.5.4早期维护反馈 (EMF) 用于根据用户设置的限值来连续跟踪仪器的使用情况，并反馈信息。维护和故障状况的电子记录。

2.5.5备品备件包，包含：溶剂过滤白头1包（5个）。透明螺纹口样品瓶,盖及隔垫2包（200个）。棕色螺纹口样品瓶,盖及隔垫1包（100个）。透明溶剂瓶3个，深色溶剂瓶1个，玻璃过滤头4个。色谱柱：2根（按需求提供） 

3、附法定机构检定校准证书
	1台
	
	国产

	41
	原子荧光光度计
	一、设备用途：

1.用途：主要用于纺织材料及其产品（纺织品）中重金属镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑、锌八种元素的测定。

2.使用标准：GB/T 17593.1-2006 纺织品重金属的测定  

二、技术参数：

1.检出限（D.L.）砷、锑、硒、铋、碲、汞、锡和铅元素<0.01µg/L；汞（冷原子）<0.001µg/L；镉<0.001µg/L；锗<0.05µg/L；锌<1.0µg/L； 

2．测量精密度（RSD）：≤1.0% RSD。

3．线性范围大于三个数量级。

4．漂移：≤2.0%；噪声：≤2.0%；道间干扰（A道对D道）：≤±2.0% 。

5．通讯接口：支持LAN/USB/RS-232。

*6．双光束立体光路，避免杂光影响；多灯位设计，可三种或三种以上元素同时测定，元素测定自动切换，提高仪器分析速度；所有通道支持参比漂移扣除功能，支持汞灯自动启辉，提高准确性和稳定性。

7．直插式智能免调空心阴极灯，高强度的空心阴极灯内置存储芯片。免调光源，即插即用，无需手动调节元素灯位置。

8．灯电源自动激发启辉，保障仪器正常工作，支持元素灯使用计时，灯电流实时监控，随时掌握灯运行状态。

9．采用集束脉冲供电方式。

10．原子化器：氩氢火焰，屏蔽式石英炉原子化器，和低温炉原子化器。密闭式低温炉石英原子化器。

*11．具备温控原子化器功能，根据所测元素，自动匹配原子化器温度，获得更好的检测灵敏度原子化器高度可自动调节，无需手动调节。具备可选的原子化模式，可在软件中勾选。

12．气动泵+注射泵进样系统， 

13．一级气液分离器化学气相发生气液分离装置。在线自动去除硼氢化钾气泡

14．排废方式：采用后排废。

15．检测器：光电倍增管，寿命大于10年以上。

*16．载气省气方式：可随时控制关闭气源，关机时自动切断气源，做样时气路自动开启。进样时载气流量正常，不进样时载气流量为维持仪器运转的最低流量。具有气路自动保护装置，自动控制气路并可自动诊断。

*17．气路系统采用电子质量流量计，具备自动保护装置，无载气安全保护；关机可自动切断气路，同时具有实时压力、流速监测与报警功能。

*18．同时具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口。

19．自动进样器：≥50位进样器。

20．数据处理系统： 

硬件：台式商用电脑，I7及以上CPU,硬盘≥1TB，内存≥8GB，集成显卡，显示器1套，激光打印机（双面）。 

软件：预装满足仪器使用要求的正版中文操作系统及文字处理办公软件等;

可实现全面的自检功能；

*具备集成的方法管理模块，图形化的设备状态监控，独立的数据分析模块；

辅助信号曲线监测系统，包括数据表格和谱图、曲线（有精确的刻度和网格，也可以不显示）及其参数；

自定义报告模板，测量结果可导出至Excel格式，支持复制、粘贴和图形存储，页眉页脚等多种报告形式的设置，以及支持多种打印格式；

具备用户权限管理，审计追踪功能，管理员可对日志进行分类查阅和其他处理，自动记录用户的重要操作等功能；

具备自动清洗、自动关机等功能。

21.配置清单

原子荧光光度计主机                 一套

As、Hg、Se、Sb空心阴极灯           一套

极坐标式自动进样器                  一台

原子荧光数据工作站软件及软件加密狗  一套

仪器附件包                          一套

电脑及打印机                        一套

22.提供法定计量检定机构的检校证书。
	2台
	
	国产

	42
	全自动电位滴定仪


	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术参数：

2.1.MV测量范围：-2000.0MV～+2000.0MV；

2.2.MV 测量：分辨率0.1MV，精度0.1MV；

2.3.pH 测量范围：-20.000PH～+20.000PH；

2.4.pH 测量：分辨率0.001PH，精度0.003PH；

2.5.温度测温范围：-5～120℃；

2.6.温度测量精度：±0.01℃；

2.7.通道滴定模块，可连接≥16位自动进样器

2.8.电极接口类型：mv/pH 测量电极接口，参比电极接口，PT1000温度电极接口；

*2.9.可进行多重自检功能，具备PH电极校准功能；

*2.10.可储存应用方案，并实现一键调用；

*2.11.支持平板系统软件控制和电脑PC软件控制数据上传

*2.12.可进行酸碱滴定、沉淀滴定、非水滴定、氧化还原滴定、络合滴定。

三、配置清单：

1.全自动电位滴定仪主机 1套；

2.10ml滴定管系统 2套；

3.螺旋桨式搅拌系统1套

4.样品杯60个

5.配套品牌笔记本电脑一台，CPU为I5以上，内存容量≥6G，硬盘容量≥256G

6.激光打印机（双面）。 

7.PH复合电极、防扩散滴定头一个。

8.提供法定计量检定机构的检校证书。
	2台
	
	国产

	43
	电感耦合等离子体发射光谱仪ICP
	设备用途：用于检测纺织品中的重金属、总铅、总镉等项目检测 

使用标准：符合GB/T 30157、GB/T17593.2—2007等标准
技术要求：

3.1.1自激式全固态射频电源，水冷散热

3.1.2等离子体观察方式：水平矩管或垂直炬管，双向观测；

3.1.3尾焰去除：冷锥接口，无需配置空气压缩机进行尾焰切割；

*3.1.4RF发生器：全固态发生器，直接耦合、自动调谐，水冷。自激式电源匹配速度快，功率负载能力强，可以直接分析100%的甲苯样品；

3.1.5频率：27.12MHZ，耦合效率大于80%；

3.1.6 RF功率稳定性: ≤0.1%；

3.1.7 RF频率稳定性：≤0.01%；

3.1.8 RF功率：700-1350W，连续可调，最大可达1600W，计算机控制进行功率调节。

3.2光学系统：   

3.2.1波长范围：165-870nm，全波长覆盖，可测Al 167.079nm；

3.2.2焦距：380mm，全反射成像光路，石英棱镜二维色散系统；

3.2.3光室：精密恒温36℃±0.1℃；

3.3.分析性能：

3.3.1分析速度：约每分钟200条谱线；

3.3.2 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm来测定，相关系数≥0.999）；

3.3.3精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；

3.3.4稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，4小时的长时间稳定性RSD≤1%；

*3.3.5可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，支持内标法、标准加入法、干扰元素校正等方法；

*3.3.6预热时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于20分钟。

四、系统配置：

4.1主机配置

4.1.1分光器单元。

4.1.2射频发生器。

4.1.3 检测器。

4.1.4减压阀。

4.1.5旋流雾化室组件。

4.1.6石英同心雾化器组件。

4.1.7石英中心管。

4.1.8 ICP专用分析软件及在线帮助系统。

4.2辅助系统

4.2.1计算机系统。≥4GB内存，≥500G硬盘，配DVD和键盘鼠标，配激光打印机

4.2.2冷却循环水系统，制冷量1490W，温度范围5-35℃。

4.2.3不间断电源，10KVA，延时时间≥两小时。
	1台
	
	国产

	44
	恒温恒湿试验箱
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术要求：

1、温度范围：-40〜150℃

2、湿度范围：10%〜98%RH

3、升温速率：≥2℃/min（+20〜150℃）

*4、降温速率：≥1℃/min（+20〜-70℃）

*5、温度波动度：≤1℃

6、温度均匀度：±1.5℃

7、湿度偏差：≤75%RH 时，±3%RH；＞75%RH时，±2%RH

8、样架规格：20kg/层 （2层）

9、功率：≤4450w
	2台
	
	国产

	45
	1m3气候箱
	一、设备用途：用于纺织品理化检测配套设备

二、技术要求：

1.1箱内容积(m3)：1±0.02m3，不低于2舱

1.2箱内温度范围(℃)：0～50，波动度：±0.5（有效清洁甲醛残留气体。）

1.3箱内湿度范围：20～80%.rh，波动度：±3%.rh

1.4换气率(次/小时)：（0.05～2）次/h可调，偏差(±0.02 m3/h)

1.5空气流速(m/s)：0.1～2（可任意设定）

1.6清洁空气甲醛浓度：

空载时舱体内的本底浓度：TVOC≤0.02mg/m3，苯类≤0.5mg/m3，甲醛≤0.006mg/m3；单项VOC≤0.002mg/m3，设备必须满足同时测定甲醛和TVOC，为保证气候箱本底要求，本设备配备有高温清洗功能，可一键清除舱内本底。

1.7工作舱尺寸（m）：至少1.1*1.1*0.85

*1.8采样装置：采样脉冲峰值采样装置

*1.9.防倒吸装置：内置安全防倒吸装置，彻底杜绝水质倒吸产生的安全隐患。

*1.10温箱体内腔采用表面光滑不结露，镜面不锈钢材料整体焊接的一体式实验舱，不吸附甲醛，保证检测精度。

1.11压缩机能确保长时间不间断工作稳定可靠。

1.12控制系统：智能触摸屏控制器        

1.13配套采样设备（装置）2套                                                                                                    
	1台
	
	国产

	46
	分光光度计


	技术参数： 

1、测定波长范围：190nm-900nm

2、光谱带宽：0.1nm/0.2nm/0.5nm/1.0nm/2.0nm/5.0nm六档可调    

3、杂散光：≤0.010%T，（220nm，Nal;340nm,NaNO2)   ≤0.050%T（360nm,NaNo2）

4、波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)

5、波长重复精度：±0.15nm

6、光度准确性：±0.002A(0-0.5Abs)

7、光度重复性：≤0.001A(0-0.5Abs)

8、漂移：≤0.2%h(500nm)

9、基线平直度：±0.001Abs

10、分辨率：0.1nm

11、光度噪声：±0.2% 

12、光度范围：吸光度-4.0--4.0Abs

13、最大扫描速率：3200nm/min

14、光栅：高分辨率衍射全息光栅

15、检测器：光电倍增管

*16、光源转换:自动切换(可在320nm～380nm波段范围内任意设定)

17、光度方式:透过率，吸光度，反射率，能量

*18、时间扫描：在设定的1-10个波长处进行吸光度或透过率的时间扫描并可进行各种数据处理，如峰值检出，谱线微分，谱线运算等。 

*19、结果输出：数据文件和参数文件存取；测量结果可输出至其它文档编辑器或电子表格，用以生成测量报告。 

*20、操作软件应当具有多用户管理功能，日志记录功能，质量控制功能等。

配件清单：           

1、双光束紫外可见分光光度计：1台

2、软件：1套

3、10cm样品池架：1套

4、1cm、2cm、3cm、5cm玻璃比色皿各6支 

5、1cm石英比色皿6支

6、商用品牌电脑及激光打印机，配置要求：内存容量≥16G，硬盘容量≥1T
	2台
	
	国产

	47
	数控电热消解板
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、技术要求

1、温控范围：室温-260度

2、控温精度：±1℃

*3、加热材质：石墨+特氟龙防腐涂层

4、样品孔数：≥48位

*5、控显方式：PID控温数显

6、附检定校准证书
	1台
	
	国产

	48
	火焰光度计
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

二、功能参数
稳定性：2.1仪器示值的相对最大变化量小于等于15%

2.2重复性：≤1%

*2.3响应时间：＜8s

*2.4样品吸喷量：＜6ml/min

2.5测试范围：K：0-100ppm；Na：0-100ppm；Ca：0-1000ppm；
	1台
	
	国产

	49
	全自动定氮仪
	一、设备用途：用于纺织品成分分析、理化检测配套设备

仪器配置全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统、进样系统；消解系统；排废系统；废气吸收系统；自动进样系统。

二、技术要求
1、全自动凯氏定氮仪

1.1检测范围：0.1-240mgN；

1.2 回收率≥99.5%（1-240mgN）；

1.3 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）

1.4测定样品重量：固体≤5g，液体≤20ml

1.5能够批量的输入样品信息

*1.6能对接自动进样器，测试过程无人值守

*1.7机身可存储100万及以上条数据，满足各类规范中关于文件、记录保存时限的要求

2、蒸馏系统

2.1蒸汽流量0-100%可调

*2.2实时监测馏出液温度，并可根据温度自动调节冷凝水流量

3、滴定系统

*3.1滴定颜色设置和微调功能，可支持凯氏定氮各指示剂种类及配比，满足各类标准需要

*3.2具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术

4、软件系统

*4.1能够通过LAN或者WIFI连接网络

*4.2结果高低限报警功能，能及时提示实验人员结果异常

5、消解系统

5.1处理能力：≥20个/批；

5.2控温范围：室温+5℃～450℃；

5.3控温精度：±1℃

5.4具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；

5.5控温方式：PID 控温；软件控温技术。

6、排废系统

6.1PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温；

6.2自来水真空泵，保证足够负压；

6.3具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台。

7、废气吸收系统

7.1能过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统，能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体

7.2耐腐蚀材质的管路

8、自动进样系统

8.1进样器容量：≥24支300ml消化管；

8.2转盘速度：≥0.04r/s；

8.3消化管顶杆顶出速度：≥40mm/s；

8.4进样器内置溶液桶容积：≥4个15L溶液桶；

8.5消化管上升位置由双传感器共同控制
	1台
	
	国产

	50
	原子吸收分光光度计
	一、设备用途：用于纺织品重金属检测配套设备

二、技术要求：

1.1分析方法：火焰法和石墨炉法原子吸收分析，火焰——石墨炉自动转换；

1.2背景校正：氚灯、自吸双重背景校正系统。氘灯、自吸背景校正能力1Abs时≥40倍. 自吸效应背景校正能力1.8A时≥30倍

1.3波长范围:190nm-900nm/自动寻峰设置。

1.4波长准确度:≤±0.25nm

1.5波长重复性:≤0.15nm

1.6分辨率:≤0.3nm， 

1.7基线稳定性:≤0.004Abs/30min

2元素灯系统

2.1灯座数:每个灯架装≥8只灯

2.2灯位置:灯位自动设定,自动微调。

3火焰部分

3.1扣背景:氘灯、自吸全波段扣背景

3.2点火方式:自动点火

3.3燃烧条件设置:质量流量控制器自动设置燃烧条件

3.4特征浓度:铜≤0.02ug/ml/1%

3.5精密度:铜≤0.7%

3.6检出极限:铜≤0.004ug/ml

3.7使用氘灯扣背景时：具有自动切入半透半反镜装置功能。

3.8自动控制波长扫描及自动寻峰。

*3.9自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。

4石墨炉分析

4.1检出限：（Cd）1.0×10-12g

4.2精密度：RSD≤2%

4.3加热范围：室温—2650℃

4.4火焰与石墨炉原子化器的自动切换:

4.5自动设置燃气流量

*4.6自动设定最佳火焰高度及原子化器的前后位置

4.7自动控制波长扫描及自动寻峰。

*4.8自动更换光谱带宽： 

*4.9自动调整负高压、灯电流、两路光平衡、自动流量控制、自动点火、自动熄火保护。

5、数据处理

5.1数据输入方式:计算机自动在线采样,人工离线输入

5.2信号实行自动采集,自动处理

可打印测试数据和最终分析报告

*5.3可自动计算相对标准偏差,相关系数，绘制标准曲线，自动计算样品浓度及样品实际浓度

6原子吸收分光光度计 (火焰/石墨炉)配置清单

6.1主机（火焰石墨炉一体机）：1套

6.2自动进样器：1套

6.3无油空气压缩机：1套

6.4重金属检测包（含多种离子印记材料）

6.5自动控温冷却循环水装置:1套

6.6计算机系统。≥4GB内存，≥500G硬盘，配激光打印机

6.7高纯乙炔气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀一套，高纯氩气（＞99.995%）及钢瓶、减压阀一套
	1台
	
	国产


注：1、标注“★”的为本次采购货物的核心产品；

2、技术参数中标注“*”为本次采购货物的重要技术参数；

3、此项目报价中包括人工费、运输费、税金、验收费用、相关伴随服务以及售后服务等一切费用。
第五章  合同条款及格式

一、合同协议书（格式）

合同名称                                     编    号：

甲    方：                                   乙    方：

电    话：                                   电    话：

（甲方）的（项目名称）中所需（产品名称）经公开招标，确定（乙方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，甲乙双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、合同总价

合同总价为               元人民币。

3、付款方式：

4、合同交货工期

自签订合同之日起    个日历天内开始供货。投标人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，   /   。          

5、保密条款

签定保密协议等

6、合同的生效

合同经双方授权代表签署，甲乙双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号
二 、合同条款

合同格式

1、定义
1.1“合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5“甲方”、“买方”、“招标方”均系指通过采购，接受合同货物及服务的自治区本级各行政事业单位、社会团体（采购单位）及社会招标代理机构。

1.6“乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

    1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1 本合同条款仅适用于本次采购活动。

3、原产地

3.1 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4、技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

    5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

    6、保险

  6.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

    7、合同价款的支付方式

7.1除另有规定者外，本合同价款将由买方向卖方支付。

8、技术资料

8.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

    9、价格

    9.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其报价一致。

    10、质量保证

10.1卖方应保证其提供货品检验报告及相关资料；到货后，由甲方检测，达不到要求者，予以退货。并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。在规定的质量保证期内，卖方应对所供货品任何的缺陷或质量问题负责。

11、履约保证金

11.1合同签订后，卖方须向买方提供   ％（合同中约定）的履约保证金。

11.2卖方在收到买方的货物验收合格的报告后，买方在七个工作日内无息退还履约保证金。

12、检验

12.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

12.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

    13、索赔   

    13.1 卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

   （1）卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

   （2）根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

   （3）更换有质量问题的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

    13.2如果买方提出索赔通知后30天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的30天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

    14、延期交货与核定损失额

    14.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交1天，按迟交货物金额的0.2％，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的10％。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。          

15、不可抗力

15.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

15.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、仲裁

16.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

16.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

16.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

16.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

16.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

17、违约终止合同

17.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30天内（或经买方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

   （1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

   （2）卖方未能履行合同项下的其它义务。

17.2 一旦买方根据第20.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

18、变更指示

18.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：（1）合同项下需为买方特殊制造货物的图纸、设计或规格；

装运方式和包装方式；

交货地点；

（4）卖方须提供的服务。

18.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

19、合同修改

欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
20、转让与分包

20.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

20.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

21、适用法律

21.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

22、通知

22.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23、合同文件及资料的使用

23.1  除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

23.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

23.3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

24、合同生效及其他

24.1本合同应在买方和卖方签字后，双方加盖鉴证章后生效。

24.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

24.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

24.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分，并与本合具有同等效力；

招标文件

中标通知书

中标方的投标文件及招标过程中的书面答疑记录

第二部分  合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1、培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除；

2、检验   

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书；

2.2 对于卖方提供的所有货物，买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收会格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。

3、质量保证

3.1 因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿；

3. 4 最终的测试验收报告由买卖双方代表签字认可后生效。
5、售后服务

5.1 提供给买方详细的货物清单及相应的技术参数；

5.2 在买方发出要求服务通知的24小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对货物出现的较大问题，解决时间不应超过5个日历日；

5.3 在保质期内，如货物出现质量问题，必须在甲方提出合理的时间解决；

5.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

第六章  投标文件格式

注明正本或副本

项目名称（   标段）

投标文件

项目编号：   

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

第一部分：商务标
1、法定代表人身份证明或授权委托书

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       _职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

（2）授权委托书

本人    （姓名）   系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称、编号）招标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

                   投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：             （签字或盖章）

 年    月    日

2、企业基本情况

（1）企业基本信息；

（2）营业执照；

（3）财务要求：提供近三年（2020年、2021年、2022年）第三方财务审计报告，如成立时间为少于规定年限的投标企业须提供近一年的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）。

（4）其他要求：提供法人身份证明或法定代表人授权委托书及代理人身份证复印件；企业近半年（2023年2月至投标截止日）纳税证明；法人或授权委托人在本单位近半年（2023年2月至投标截止日）缴纳社保证明文件；

（5）商务标评分细则里需要提供的相关材料。
3、投标人及其法定代表人无失信被执行行为承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

 本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

                               投标单位（盖章）

        法定代表人（签字或盖章）

4、社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，愿意接受社会各界监督，若有违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》中对投标人应遵守的规定，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（公章）：

年      月      日

5、无重大税收违法行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

 本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

                                     

                           投标单位（盖章）

                                      法定代表人（签字或盖章）

年      月      日

6、中标服务费承诺书

新疆华瑞嘉诚项目管理有限公司：

我公司在贵公司组织的        （项目名称）       （项目编号）招标中若获中标，我公司承诺，保证在领取中标通知书前按招标书有关规定，电汇或贵公司认可的其他方式向贵公司支付中标服务费。

特此承诺。

投标人：（公章）

                        法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）  

日  期：    年  月  日

7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、售后服务情况（包含售后服务方案、场地、设备、人员等）
9、投标人认为需要提供的其他材料；

10、商务标评分细则里需要提供的相关材料及方案；

                                  
第二部分：技术标
1、技术参数响应表（格式）

	序号


	名称
	规格型号及参数配置
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标货物规格型号技术参数
	
	

	
	
	
	
	是/否
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：                                
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：                          
日    期：        年      月      日

2、货物的详细配置清单

	序号
	名称
	品牌
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章：                     

投标人（盖章）：

年  月  日

3、实施方案

（为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等）
4、服务承诺书

致：          （招标人）     ：
本承诺声明： （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

 

          法定代表人或代理人（被授权人）签字或盖章：                  
                                     
                                      投标单位名称：        （公章）              
日    期：                    

5、招标文件规定或投标人认为应提供的其它材料

1、包括所投产品情况 

2、其它资料 

3、技术标评分细则里需要提供的相关材料及方案。

4、货物符合招标文件规定的证明材料

第三部分：经济标
1、开标一览表

（注：开标一览表必须编入投标文件，与投标文件一起装订，唱标时，以投标文件正本中的开标一览表进行唱标）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	总投标价

合同履行期限
	投标总价：

大写             元，小写          元。

合同履行期限：

      


法定代表人或其委托代理人签字：               

投标人盖章：

日  期：    年  月  日 

2、投  标  函

致：      （招标人）        

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）（编号：             ）”的采购。我方授权              （姓名和职务）代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“ （项目编号）”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）            ；自签订合同之日起    个日历天内完成供货并安装调试完毕；投标文件有效期：      日历天。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照采购文件的要求，缴纳投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本贰份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 

投标单位名称：                                （公    章）

                        

投标单位授权代表姓名（签字）：                  

日  期：                   
通讯地址：                                  

电   话：                   
传   真：                   

3、诚信投标承诺书 

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《伊犁州招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

 

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

4、报价明细表

注：投标人不可更改采购清单中的数量，否侧投标将被否决。招标人清标时发现报价数量不一致，可取消投标人中标资格。 

投标人按照采购清单的格式填写投标报价，并加盖公章，表中的“投标总报价”应与“投标函”中的投标总报价一致。

投标总报价为投标人完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用。

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

                      企业名称（盖章）：

                      日期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：请在本表中填写前附表中写明的中小企业行业类别。

监狱企业声明函（如有）
本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

单位名称（盖章）：

日  期：

疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                     单位名称（盖章）：

                                     日  期：

5、招标文件中要求提供的其他相关资料
6、投标人认为需要提供的其他材料


