招标文件

| 项目名称 | : | 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 | : | 2023（JKJ）180 |
| 采购人 |  | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
| 采购代理机构 | : | 新疆君凯杰工程项目管理有限公司 |
| 时间 | : | 2023年7月 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	3

第三章  投标人须知	11

第四章  政府采购合同	25

第五章  采购需求	37

第六章  评标方法和标准	72

第七章  投标文件格式	80

# 第一章 投标邀请

新疆君凯杰工程项目管理有限公司受新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院委托，对下述货物及伴随服务进行国内公开招标。潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2023年08月10日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：2023（JKJ）180

2、项目名称：2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：700万元；其中标项一：70万元；标项二：140万元；标项三：120万元；标项四：99万元；标项五：104.4万元；标项六：77万元；标项七：89.6万元。

5、采购需求：本项目共划分七个标项，具体内容及要求详见招标文件。

6、合同履行期限：详见招标文件。

7、本项目（ 否 ）接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二、标项三、标项五，专门面向中小企业；标项四、标项六、标项七、专门面向小微企业。

3.本项目的特定资格要求：（1）在“信用中国”及“中国政府采购网”上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2023年07月20日至2023年07月27日，每天上午10:30至13:00下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止/开标时间：2023年08月10日11点00分（北京时间）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

各投标人应在开标前应确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

地址：乌鲁木齐市河北东路188号

联系电话：0991－3191306

2.采购代理机构信息

名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901室

联系人：岑小龙

联系电话：16699887301

3、监督电话：

监    督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组

自治区质检院纪委举报电话:0991-3191260/13579955566

驻局纪检组举报电话:0991-2841556

# 第二章  投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 标项名称及编号 | 标项名称： 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项一 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项二 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项三 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项四 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项五 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项六 2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目标项七 标项编号： 2023（JKJ）180-1 2023（JKJ）180-2 2023（JKJ）180-3 2023（JKJ）180-4 2023（JKJ）180-5 2023（JKJ）180-6 2023（JKJ）180-7 |
| 1.1 | 采购人：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 地 址：乌鲁木齐市河北东路188号 联系人：唐玉芳 联系电话：0991－3191306 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901 联系人：岑小龙 联系电话：16699887301 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：/ |
| 1.5.1 | 所属行业：工业 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向中小企业采购： 标项一、标项二、标项三、标项五、：是 是否为专门面向小微企业采购： 标项四、标项六、标项七、 |
| 1.5.3 | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额（联合体投标情形）：否 如为是，未达到下面比例的投标将被认定为投标无效。 请选择那种方式预留份额： □要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担部分达到比例为 %（不低于30%）,其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 标项五： ☑要求获得采购合同的投标人将 %（不低于 30%）比例分包给 一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于 81.42 %（不低于 60%）。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 11.1 | 保证金形式：电汇或银行转账 保证金数额： （标项一）投标保证金的金额：14000元； （标项二）投标保证金的金额：28000元； （标项三）投标保证金的金额：24000元； （标项四）投标保证金的金额：18000元； （标项五）投标保证金的金额：20000元； （标项六）投标保证金的金额：14000元； （标项七）投标保证金的金额：16000元； 开户单位名称：新疆君凯杰工程项目管理有限公司 开户银行: 中国农业银行乌鲁木齐昆仑路支行 账 号: 30006 4010 400 10690 行 号：10388 1000 646 采购代理服务费缴纳账号：（同上） 注：所投标段的投标保证金必须在开标时间及投标文件递交截止时间前确保到帐；投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。投标人无需来我单位开收据，投标书中提供保证金电汇凭证即可；附言：项目简称+标项编号 |
| 12.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 13.1 | 1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过新疆政采云平台上传到指定位置，开标时无需递交纸质文件。 2.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，需在新疆政采云http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/网上开标完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“新疆政采云数字证书”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年08月10日11点00分（北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 不见面开标默认解密时长：30分钟 |
| 18.2 | 信用查询时间: 递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前 |
| 22.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 26.1 | 推荐中标候选投标人的数量：3 |
| 26.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：是 |
| 30.1 | 提交履约保证金的时间：领取中标通知书5日内 是否收取履约保证金：否 履约保证金金额：/ |
| 31 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 收费金额：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文计算方法收取。 支付形式：支票、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 34 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 多次提出 |
| 合同履约期限 | 全部货物须在合同签订预付款支付后30日完成交货及安装调试 |
| 质保期 | 详见招标文件第五章采购需求 |
| 付款方式及结算方式 | 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》全力支持中小企业参与各类采购项目投标工作，并积极落实《关于进一步加大对中小微企业和个体工商户助企纾困力度若干政策措施》加大对中小微企业的支持力度，助企纾困。在签订合同后，乙方先行向甲方出具合同总金额100%的正式发票（增值税专用发票），甲方预付合同价款的90%，在所有货物经甲方验收合格后，乙方向甲方出具合同价款的10%付款收据，甲方支付合同价款的10%。（具体付款方式以签订合同时双方协商为准） |
| 定标原则 | 1.评审方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 其他 | 当出现下列情形之一，投标文件将予以退回： （1）投标人在投标文件递交截止时间前未成功上传加密电子投标文件； （2）投标人使用解密的CA数字证书与上传加密投标文件使用的CA数字证书不一致； （3）投标人解密时CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （4）加密投标文件时，CA数字证书未过期，解密时，显示CA数字证书已过期，导致无法正常解密； （5）未在规定的投标文件解密时间内进行解密的； （6）投标人个人原因导致无法解密的其他情形。 3、投标人应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器、CA驱动等软件，方便投标文件解密时能够正常解密。 4、投标人需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因投标人自身原因导致投标文件解密失败的，由投标人自行承担相应后果。 1、无论何种原因，在投标文件中未提供相应材料的，评标委员会将视同其未提供。 2、投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290； 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
|  | 标项共划分7个标项，投标人可对多个包进行投标，兼投不能兼中；中标后不得转包。评标顺序为：标项一、标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项七。按照评标顺序前一标项第一中标候选人参与后续标项评审，不获得后续标项中标候选人推荐资格。 |
| 监督电话 | 监 督：驻新疆维吾尔自治区市场监督管理局纪检组 自治区质检院纪委举报电话:0991-3191260/13579955566 驻局纪检组举报电话:0991-2841556 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |  |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1.  采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆君凯杰工程项目管理有限公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

1.4 投标人提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

1.7 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

2．资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.  招标文件构成

5.1 要求提供货物及伴随服务及工程的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各册的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

5.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告或澄清通知，澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人应当对所投招标文件采购需求中“采购需求一览表”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及其伴随的服务应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件中所使用的计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

9.  投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件、经济、商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件中附公章授权书（格式自定）。

10. 投标报价

10.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物以及伴随的服务。所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

10.2 投标人应在投标分项报价表上标明伴随的服务的总价，并由法定代表人或委托代理人签署。

10.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

10.4 每种伴随的服务只能有一个投标报价，否则其投标将被认定为投标无效，采购人不接受具有附加条件的报价。

10.5 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：详见投标格式

11. 投标保证金

11.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在的串通投标情形的；

（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

（7）法律、法规规定的其它情况。

11.3 投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、支票，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

11.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

采用电汇、转账、支票等形式提交投标保证金的，投标人则应充分考虑入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，建议投标人投标截止日前 2-3 个工作日提交投标保证金。如投标人未及时提交投标保证，导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第 22.2 条相关规定处理。

11.5 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。

未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

12. 投标有效期

12.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 投标文件的制作

13.1 电子投标文件的编制

13.2.1.1电子投标文件按照招标文件要求进行编制。投标文件编制时，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

13.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的签章以及法定代表人的签章。若无签章，则视为无效投标。

13.2.1.3若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

四  投标文件的递交

14. 投标文件的密封和标记（适用于见面开标）

14.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

14.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、分包名称及包号（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

14.3 如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

15. 投标截止

15.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

15.2 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。

15.3 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 投标文件的接收、修改与撤回

16.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

16.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

16.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前上传至指定位置，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前上传至指定位置，采购人和采购代理机构将予以接受。

16.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

16.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

五 开标及评标

17. 开标

17.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

17.2 开标时，经记录后，由采购人或采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

采用不见面开标方式：采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云开标系统，使用密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

18. 资格审查及组建评标委员会

18.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物及服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未提交的，将被认定为未通过资格审查；通过资格审查的投标人少于三家的，不进行评标。

18.2 采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

18.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

18.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19. 投标文件的符合性审查与澄清

19.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2 投标文件的澄清

19.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

19.3 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理： 本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的按照投标报价由低到高顺序排列，方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.4 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第 19.3 条规定处理。

20. 投标偏离

此次投标不接受负偏离

21. 无效投标

21.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

21.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22.  比较与评价

22.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

23.  废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

24.  保密原则

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

24.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

25.  中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）本次招标采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见招标文件第六章）

26.  确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

27.  采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

28.  中标通知书

28.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同的组成部分。

29.  签订合同

29.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.4 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.  履约保证金

30.1 中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

30.2 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

30.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.  招标代理费

中标人须按照投标须知前附表中规定的时间、形式、金额，向招标代理机构支付中标服务费。

32.  廉洁自律规定

32.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

32.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

33.  人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

34.  质疑与接收

34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

34.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数见投标须知前附表。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

34.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆君凯杰工程项目管理有限公司招标部

联系电话：16699887301

通讯地址：新疆乌鲁木齐市会展大道1119号晚报传媒大厦A栋901

第四章  政府采购合同

# （具体以实际签订的为准）

# 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

甲方（采购方）：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

（以下简称甲方）

乙方（供应方）：

（以下简称乙方）

在新疆君凯杰工程项目管理有限公司于2023年  月  日组织的招标文件编号为      2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目的招标采购中，经评定乙方为中标方，中标金额为                        。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜订立本合同。

第一条 产品及价款

项目名称：2023年自治区质检院中央耕地建设与利用资金专用检测设备采购项目

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 及品牌 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写： 元 大写： |  |  |  |  |  |  |

质量标准:___合格___等级:___优___。

二、报价人民币、合同总价

1、本合同总金额人民币：￥     元人民币(大写)  ，其中标金额￥    元人民币(大写)       元整，新增金额为0元，合同总金额中包含运输保管、装卸、税金、保险、设备安装、调试、培训服务等所有的费用。

2、本合同正式签订后，若无重大变更价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方付任何费用。

3、本合同期内甲方增加或减少采购数量依照实际数量结算。

三、付款方式

分三次付款，合同签订后支付合同价款的    %(第一次）；金额为               元。供货完成经甲方验收合格后一个月内且乙方给甲方开具了合同全额发票(增值税普票)后，由甲方支付给乙方合同总金额  %的货款（第二次）；金额为               元。验收合格之日起一年后无产品质量问题，支付  %的尾款（第三次）；金额为               元。

四、交货日期

1、全部货物须在合同签订预付款支付后     日完成交货及安装调试。

2、货物风险自交货安装调试后转移。

五、交货地点

甲方指定的地点：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。

六、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同约定的货物为全新的产品。

2、乙方所提供的合同约定的货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件及所投标书规定的技术要求。

3、乙方保证提供的合同约定的货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户要求。乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供仪器包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保设备不受损坏；包装物由甲方或施工单位负责回收处理；但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

七、质量保证期

1、全部的合同约定的货物质保期为壹年。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等全部费用。

2、乙方合同履行期间及质保期间的联系人：     电话：

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品相符的中外文技术资料。包括：产品合格证、操作手册、使用说明书等。

九、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装不妥在运输过程中发生丢失的、损坏的由乙方承担完全责任。

3、本次设备采购验收以货到现场验收，验收标准：按投标文件规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方代表签署验收报告。如有异议，验收七天内以书面形式通知对方。在甲方指定地点交货验收合格后，货物的所有权随之转交，由甲方负责货物的保管和安全。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的货物有任何更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，必须在双方签订合同后七天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延，若超过七天乙方不予更改。由于变更引起的合同总额的增减，则由甲乙双方友好协商后，多退少补。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物内有部分出现质量问题，应及时通知乙方若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期在甲方指定的地点交货；货到15个工作日内完成安装调试，并同时完成人员培训；安装调试及人员培训服务免费。

5、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

十一、合同变更、违约及其它

1、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，否则甲方应向乙方支付违约金。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交付合格货物，否则由乙方负责承担全部责任，如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约的解除合同，而乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付：不满七天按七天计算，依次类推。

3、乙方应严格按照投标、投标文件中规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务，否则将视为乙方违约，并按合同总价款的20%承担违的金。

4、如因不可抗力(自然灾害，如地震、洪水、台风：政府行为，如征收征用，政策变更社会异常事件，如罢工骚扰等方面)因素致使甲乙双不能完全履行或部分履行该合同的，任何一方都应在发生不可抗力之日起7日内及时通知对方，如因迟延通知导致损失扩大，由延迟通知一方对扩大的损失进行赔偿。

5、本合同根据2023年   月    日由新疆君凯杰工程项目管理有限公司组织的招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件及开标会议上签名的答疑记录等均作为合同的附件，是合同文本不可分割的组成部分。合同文本未述及和不详之处，以附件为准。

6、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，并通报自新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司认可后，方能生效。

7、合同所有附件，均与合同具有同等法律效力，合同和附件应要有法律效力顺序排列。

8、甲方通知送达地址：新疆乌鲁木齐市河北东路188号 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院

联系人：

联系电话：

传真号码：

电子邮箱：

乙方通知送达地址：

联系人：

联系电话：

传真号码：

电子邮箱：

9、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中途终止合同(不可抗力原因除外)，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额10%的违约金，甲方中途解除合同(不可抗力原因除外)，应按实际损失向甲方支付赔偿金，并向乙方支付合同总金额的10%的违约金。

10、本合同依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规制定。未尽事项皆受上述法律法规约束。甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同自双方签章之日起生效，到经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

本合同一式捌份，由甲、乙双方各执肆份。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲    方：                           乙    方：

（盖章）                              （盖章）

法人或授权代表签字：                  法人或授权代表签字：

电    话：                           电    话：

开户银行:                             开户银行:

账    号:                              账    号:

日    期:                        日    期:

35.合同授予标准

35.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求、具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。

35.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。

35.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

36.接受和拒绝任何投标的权力

36.1为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

36.中标通知书

36.1中标结果经公示后，采购人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

36.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

37.履约担保

37.1履约保证金：详见投标人须知前附表。

37.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。

37.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。

38．签订合同

38.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

38.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

38.3 如果中标人不能按本须知规定执行，采购人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，采购人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

38.4 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

- 采购需求

标项一：

全谱直读电感耦合等离子发射光谱仪技术参数：

1 光学系统

★1.1:整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件必须密封于恒温光室中，保证最低的检出限和优异的长期稳定性。

★1.2:中阶梯光栅+棱镜交叉色散多色器系统，波长连续覆盖167〜783nm，无任何波长断点。

1.3：光学系统每一个波长在通过这个自由曲面镜时，让每一个波长都很完美的形成聚焦，使检测器边缘波长的边缘效应影响降到最低。

★1.4：测定方式：同一检测器同时测定，一次分析测定全谱覆盖，真正的全谱直读，一个样品选择任意多的元素波长，测试时间都不变；

1.5: 波长校正: 采用氩的发射谱线自动进行周期性的波长校准, 保证分析波长的正确性，没有汞灯或氖灯校准的预热和耗材问题。每半年或需要的场合可采用15种元素标准混合溶液进行波长例行校核。

1.6：吹扫型光室：对189nm以下波长测定，可选择氩气或者氮气进行光路吹扫。吹扫流量：标准的光室吹扫气体流量为0.7L/Min，测定低紫外波长谱线时，电脑控制，增加3L/min 的气体流量，所有光室吹扫气体流量均由质量流量计（MFC）控制。

1.7：分辨率：光学分辨率＜0.007nm (在As 188.980nm 处实际测量半峰宽) 。

1.8：杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）。

2 检测器

2.1:成像匹配技术， CCD检测器覆盖从167-783nm整个波长范围；整个波长范围内所有元素一次测定一次读出。

2.2：紫外区平均量子化效率：独特的背投照射技术，使平均量子化效率≥75%，检测器表面无任何光转换化学涂膜。

★2.3：检测器冷却：半导体制冷，≤－35℃，暗电流和背景噪音低。

2.4：检测器充氮密封，无需气体吹扫，开机即可点火，提高分析效率，降低气体消耗。

2.5: 防饱和溢出：针对每一个像素进行防饱和溢出保护，彻底消除谱线饱和溢出问题。

2.6：积分方式：智能化积分，同时以最佳信噪比获得高强度信号和弱信号，使高低含量元素可以同时检测。

2.7：CCD检测器采用1MHz的数据读取速度，只需0.8秒即可完成检测器上所有像素结果的读取，双面数据输出，最快的检测器读取速度，节省一半的数据处理时间。

2.8 射频发生系统

2.8.1: 自激式27.12MHz固态发生器。

★2.8.2: 功率范围：750〜1500W，10W增量，连续可调，计算机控制进行功率调节。

2.8.3：高效强劲的自激式固态发生器轻松应对从无机到有机各种复杂基体的样品，快速的功率反馈速度确保样品基体变化时仍然获得稳定准确的结果。

3.观测方式

★3.1：垂直火炬双向观测方式

3.2: 尾焰去除： 冷锥接口，高效去除尾焰。检出限较垂直观测提高5-10倍，具有高的分析灵敏度。

3.3: 冷锥接口，无切割气体的消耗，降低运行成本。

3.4: 观测位置调节：等离子体观测位置由计算机控制。

3.5 样品导入系统

3.5.1：进样系统：标配双通道玻璃旋流雾化室和玻璃同心雾化器，其它多种类型的雾化器和雾化室可选。

3.5.2：炬管：标配一体化炬管，快速插拔式设计，无需气体管路连接和炬管准直定位，便于安装和维护，其它多种类型的炬管可选，同时可配置中心管为陶瓷或者石英的可拆卸式炬管。★3.5.3:气体控制：所有等离子体相关气体均为质量流量计控制，软件在线调节：

3.5.4：蠕动泵：≥5通道蠕动泵，转速连续可调，全计算机控制，具有快泵功能。

★3.5.5：雾化器压力可以由用户自己设定阈值，当压力低于阈值下限或超过阈值上限的时候，软件会弹框提示雾化器压力异常，需要用户去检查进样系统。

4、软件性能：

4.1：操作软件，易学易用，可快速进行方法的开发、顺序的编辑。

4.2：计算机全自动化控制，仪器设置和参数选择可自动完成，包括气体流量、功率、点火、诊断等。具有自动安全连锁系统。

4.3: 背景校正功能：包含传统的单边、双边离峰法背景校正技术，同时，具备独有的多点自动拟合法背景校正技术。

4.4: 谱图自动解析功能：快速自动谱线拟合技术，在线校正基体谱线干扰。

4.5: 多重检量限功能：根据不同的元素含量范围选择不同的谱线，使仪器能够同时测定高低含量的元素，使仪器的动态线性范围得到扩展。

4.6：提供多种光谱分析方法：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。

★4.7：软件系统内置计数器，能够在系统需要维护时为用户提供指导，因此您可以在方便的时间安排维护，而不必中断工作进程，最重要的是，它能够帮助您最大程度延长仪器正常运行时间。

4.8：数据存取：所有结果、方法和顺序可以在同一工作页面一起保存和读取；谱图、结果和标准曲线同时显示；实时图形显示光谱信号、结果和曲线谱图；快速运行过往数据的编辑。4.9：数据输出：提供多种报告打印和数据输出格式。

4.10: 详尽的中文在线帮助功能和操作、维护录像。

4.11：远程诊断功能：远程诊断—Web连接使远端的技术服务部门和应用支持部门能够对仪器实现完全远程控制和维修诊断。

4.12：符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规。

4.13：可实现快速全谱扫描，对样品中所有元素进行定性和半定量分析，并且可以设定阈值，实现样品的快速筛选，并且可以跟样品定量分析在同一个工作列表中，实现每一个样品的全元素监测。

★4.14：软件具有强大的方法开发能力，针对不同的基体样品，快速的实现全元素扫描，实时反馈，根据不同基体样品和不同元素波长的各种干扰判断，自动选择最佳元素波长，可以把选定的波长直接导入定量工作表开始定量分析，还可以针对不同基体和不同的标准创建模板，让结果更精确。

4.15：有内标监测图，可以更直观准确的监控做样过程，快速的做出响应。

4.16：软件支持集成的高级采集阀，该高级采集阀系统可以极大的提升样品通量，降低氩气消耗，延长进样系统（炬管，雾化器，雾化室，蠕动泵管）使用寿命，降低后期维护消耗。4.17：强大的诊断软件，支持简便的仪器诊断和仪器错误提示。清晰的“仪表盘”式仪器状态显示，以及自检功能，使可能维修费用大大降低，并使仪器正常运行时间最大化。

4.18 具有：软件主动诊断功能、仪器维护周期提醒、数据过滤筛选功能。

5、仪器性能指标：

★5.1： 长期稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线飘移修正）；

5.2： 短期稳定性：RSD≤0.5%；

★5.3： 冷启动时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于35分钟；

5.4:  做样速度：60个元素或波长，最小积分时间达到1秒，测试时间小于60秒，内标和待测元素必须同时积分；

5.5：  测定谱线的线性动态范围：≥10^6（以Mn257.610nm 来测定，相关系数≥0.9996）；

6、仪器配置

需另配

6.1 垂直火炬双向观测ICP-OES   1套

6.2 标准耐高盐雾化器   1个

6.3 一体式矩管       2根

6.4 冷却循环水冷系统   1台

6.5 稳压电源      1台

6.6 品牌电脑+打印机  1套

6.7 波长校正液     1瓶

6.8 进样毛细管（1米） 3根

6.9 进样蠕动泵管（12根/包）  3包

6.10 废液蠕动泵管（12根/包）  3包

6.11 连接蠕动泵管和废液泵管的两通  3包

6.12 废液管线  3米

6.13 雾化室排液管  2包

6.14 前置光路窗片（水平，VDV） 2个

6.15 前置光路O型密封圈     2包

质保期1年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

标项二：

全谱直读电感耦合等离子发射光谱仪技术参数：

1、设备用途与总体描述：主要应用于对用于对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析，包括：仪器以固体检测器为基础，由进样系统、高频发生器、等离子体炬、光路系统、检测器、 分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的高效电感耦合等离子体发射光谱仪。

2、技术规格与要求：

2.1技术规格

2.1.1进样系统

2.1.1.1耐HF酸进样系统，耐： 50% (v/v) HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20% (v/v) HF，30% (w/v) NaOH以及30%的高盐样品。

2.1.1.2 蠕动泵为四通道系统。

★2.1.1.3分析1ppm的锰标准溶液，Mn 257nm谱线的强度不少于100万cps或cts或要c/s。★2.1.1.4 具有雾化器压力实时提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。提供软件截屏作为证明资料。

★2.1.1.5 雾化器压力显示可以在做完样后的任何时候，显示出当时测试数据时的反馈压力。提供软件截屏作为证明资料。

2.1.2自激式射频发生器，频率40.00MHz以上,功率稳定性优于0.1%。射频发生器的功率传输效率优于81%。

★2.1.3功率：最大功率≥1500W，1W增量连续可调。提供软件截屏作为证明资料

2.1.4 等离子体观测方式有轴向和径向两种，炬管为垂直放置方式，在一次分析中可以采用轴向和径向两种观测方式，由软件控制全自动切换，并同时给出两种观测方式的测量结果。★2.1.5 免维护的平板或线圈等离子体设计，平板或线圈无需循环冷却水或气体进行冷却，长寿命，终身免维护。提供软件截屏作为证明资料。

★2.1.6 等离子体正常运行的氩气消耗总量小于10升/分钟。提供软件截屏作为证明资料。2.1.7 等离子体气、雾化器、辅助气全部采用质量流量计控制，连续可调。

★2.1.7.1雾化器流量控制控制精度为0.01L/min。提供软件截屏作为证明材料。

★2.1.8 等离子体具有实时全彩色摄像系统，操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。提供软件截屏作为证明资料

2.1.9 系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(或棱镜)，波长范围：163-782nm。

★2.1.10 检测器系统为SCD检测系统，包含两套独立运行的检测器。提供加盖公章的原厂资料图片证明。

★2.1.11 在光学设计上采用二套光路设计，具有独立的紫外光分光系统和可见光分光系统。提供加盖公章的原厂资料图片证明。

2.1.12光路设计中强光和弱光同时测量可以采用不同的积分时间，以避免检测器的损坏，表现在仪器的软件上为曝光时间和曝光次数自动确定，随样品中谱线的不同而自动变化，无需人工设置积分时间。

2.1.13 计算机控制系统与数据工作站:软件为多任务操作，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟等离子体点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

★2.1.14 具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术、自动背景基线校正技术、一点和两点实时背景扣除功能等不少于5种干扰校正技术。提供软件截屏作为证明资料

2.1.15 软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示，以软件截屏作为证明资料。

2.1.16软件具有谱图叠加功能，同一个元素不同样品可以同时叠加显示，提供软件截屏作为证明资料。

★2.1.17 每个谱图至少可以显示10个以上的像素点，提供软件截屏作为证明资料。

★2.1.18 软件在标准曲线和样品测试后，可以任意添加标准点，只需测试添加的标准点，无需再测试其它测试过的标准和样品。提供软件截屏作为证明资料。

★2.1.19 具有全谱全读功能，在用户分析样品的同时，仪器一次自动采集所有元素的所有谱线（不少于6000条谱线），当用户需要查看分析方法中没有设置的元素时，只需要在方法中增加需要查看的元素谱线，再处理数据即可获得相关元素的谱图和结果，无需重新分析样品。以软件截屏作为证明资料。

★2.1.20 在结果报告中每个数据都能同时显示相关元素的结果和谱图。以软件截屏作为证明资料。

2.1.21 采用实时内标法测定时，样品十次测定相对标准偏差小于0.2%，满足常量分析允许分析误差小于0.2%的要求。作为验收指标。

★2.1.22 可实现十秒钟70元素或谱线重复三次测定。作为验收指标。

2.2 性能指标，仪器安装验收按照下列的性能指标逐项进行，全部符合则为仪器验收合格。★2.2.1等离子体气（Plasma gas）流量≤ 9L/min。2.2.2分辨率：谱线 半峰宽光学分辨率（nm）As 193.696 ≤0.006  Ni 231.604 ≤0.008  Ni 341.476 ≤0.012 Ba 455.403 ≤0.025 3.2.3灵敏度：谱线 标准溶液浓度 积分时间 灵敏度(单位：cps或cts) As 193.696 5 mg/L 1秒 大于一万 Zn 206.200 1 mg/L 1秒 大于四万 Mn 257.610 1 mg/L 1秒 大于一百万Mg 280.271 0.1 mg/L 1秒 大于二十万  Ba 455.403 0.1 mg/L 1秒 大于五十万 K 766.490 5 mg/L 1秒 大于五十万

3．配置要求：

3.1具备以上技术规格与要求的高效等离子体发射光谱仪主机一套（包括控制和数据采集处理系统）。

3.2等离子体全彩色监测摄像装置1套。在摄像装置观察样品进样、观察等离子体颜色变化、观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗过程中，不影响样品分析的正常进行。

3.3 双向观测外光路一套，在一次分析中可以同时进行轴向观测和径向观测，并同时给出测量结果。

3.4 双向观测等离子体尾焰切割装置一套。

3.5 40.68 MHz自激式固态射频发生器一套。

3.6 节约氩气消耗，只需9L/min氩气流量即可运行等离子体的平板一套。

3.7 紫外光分光系统一套。

3.8 紫外光固态检测器一套。

3.9 可见光分光系统一套。

3.10 可见光固态检测器一套。

3.11 高精密度雾化器氩气流量控制质量流量计一套，流量控制调节步长0.01L/min。

3.12内置式水平4通道蠕动泵一套。

3.13 可拆卸式炬管2根。

3.14 刚玉炬管中心管2根。

3.15用于主机的循环水冷机一台。

3.16 进样泵管48根，排废液泵管48根，各类O圈各一套，轴向观测窗一套，径向观测窗一套。

3.17 空气、吹扫气、氩气专用连接管路各1套。

3.18 空气压缩机和空气过滤器各1套。

3.19标准附件箱1套（包括炬管中心管定位工具、管路连接接头等）。

3.20 抗HF酸进样系统一套。

质保期1年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

标项三：

电感耦合等离子体质谱仪技术参数：

一、仪器总体要求

★1、电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为电感耦合等离子体质谱仪要求具有两个独立完整质量筛选功能串接四极杆，而非普通的单级四极杆质谱仪。

2、电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。

3、仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

4、具有与高效液相色谱技术联机进行元素价态、结合形态的分析能力。

2.仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

二、仪器技术要求

1、进样系统：

1.1、配置高灵敏度同心雾化器

1.2 小体积旋流雾室，具有样品记忆效应小，确保在不使用制冷模块的情况下氧化物低于2.5%。

1.3、配置集成型12滚轮，4通道高精度蠕动泵。

1.4、全景式彩色等离子体观测窗，实时监测锥孔及喷射管孔样品沉积，便于维护和清洗。2. 全基体进样系统（AMS）：

★2.1全基体进样系统可实现样品气体稀释，稀释倍数大于100倍。

★2.2 全基体进样系统可通入氧气，实现有机样品的直接进样分析。

2.3 全基体进样系统可通入等离子体改性气甲烷气，实现特殊应用分析。

3、射频发生器：

★3.1、高频率自激式全固态射频发生器，要求频率27 MHz以上，功率功率范围400-1600W，连续可调。提供生产厂家盖章的软件截屏作为证明材料

3.2、具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗，如需要屏蔽炬，需要配置20套屏蔽炬备用。★3.3 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗，无需更换。使用水冷的中空铜线圈，需额外配置3套备用。

3.4、等离子体炬位XYZ三轴计算机全自动调节。

4、气体控制：使用不少于5个高精度气体质量流量控制器，控制包含等离子体气、辅助气、雾化气、全基体进样系统气和碰撞反应气等五路气体流量；提供生产厂家盖章的软件截屏作为证明资料。

5、接口：

★5.1、为保证最强离子束聚焦和耐各类样品基体，接口部分应由三个锥构成，所有锥孔直径都不小于0.9毫米。从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求。锥口在满足高灵敏、高复杂基体耐受和低干扰水平上需要使用不同的设计时，需增配耐高基体进样系统或20套以上的耐基体、高灵敏度嵌片。

★5.2、样品锥垫圈采用金属材质，采用易破碎的石墨材质样品锥垫片需要额外配置20瓶泵油，以避免石墨垫片破碎残渣进入泵油造成额外的泵油损耗。

5.3、锥间不通入气体。

6、四极杆离子偏转器：

6.1四极杆设计，可同时进行目标离子选择和不带电物质去除。

★6.2、90度离子偏转技术，实现分析离子与未电离的中性粒子和光子彻底分离。

6.3、离子透镜彻底免维护。7、四极杆碰撞反应池：

★7.1、具有轴向加速的四极杆碰撞反应池系统。

7.2、具有动能甄别碰撞模式消除干扰。

★7.3、池体内部或池体前端应具有一套可实现全质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

★7.4、可以使用包括氦气，氢气、甲烷，氧气等多种碰撞或反应气体及混合气。

7.5、单次分析中，可实现标准模式、碰撞模式和反应模式切换。

★7.6、具有智能电子稀释功能，在不改变其他仪器条件（如氦气流速、等离子体功率等）的情况下，可在一次样品运行中对1000ppm钠标准溶液进行15个以上不同灵敏度的检测 7.7 智能电子稀释功能可以在一次样品运行中对不同元素进行不同比例的稀释。

8、四极杆质量分析器：

★8.1、质量范围：1-285 amu.

8.2、分辨率：0.1-2.0 amu连续可调。

8.3、驱动频率 ≥ 2.5 MHz。

★8.4、四极杆扫描速度> 4000 amu/s

8.5、具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.1-2.0amu。低分辨可以设置到2.0amu,可以在一次方法分析过程中使用，以便通过变化分辨率扩大样品分析应用范围,须提供≥8个不同分辨率的实时软件截图，并作为验收指标。（投标人需提供生产厂家盖章≥8个不同分辨率的软件截屏证明资料）。

9、检测器：

9.1、长寿命、双模（脉冲方式和模拟方式检测）同时型检测器。

9.2、具有智能电子稀释技术，动态线性范围12个数量级。

★9.3、检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。

10、真空系统：

★10.1、真空系统：为获得更好的真空过渡和质谱仪真空稳定性，真空系统需为四级真空。★10.2、关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤8分钟，真空度最高可达10-8Tor。11、软件：

11.1、操作系统: Microsoft® Windows 7以上操作系统。

11.2、可实现仪器自动开机、自动优化、自动分析和自动关机的无人值守分析。

11.3、多元素分析不同元素可以设置超过15个不同的分辨率。

★11.4、ICP-MS操作软件允许在多台电脑（10台以上）脱机安装并处理数据以及操作演示。12、仪器整体性能

12.1、灵敏度：低质量数：≥ 50M cps/ppm；中质量数：≥150M cps/ppm；高质量数：≥ 120M cps/ppm

12.2、随机背景： ＜ 0.5 cps

12.3、氧化物离子　(CeO+/Ce+) ≤ 2.5%，不使用制冷雾室

12.4、双电荷离子(Ce2+/Ce+)  ≤3.0 %

12.5、检出限：低质量元素: Be ≤0.5ppt 中质量数元素：In≤0.1ppt 高质量数元素：U≤0.1 ppt

★12.6、稳定性： ≤ 3% RSD（4小时）。不加内标，每10分钟测量一次。

★12.7、同位素比精度：107Ag/109Ag 同位素比， RSD ＜ 0.08％。

12.8、质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

12.9、碰撞反应池能消除40Ar+40Ar+对80Se+的干扰，80Se+的检出限优于1ppt。(提供生产厂家盖章的文献证明和承诺作为验收指标)

★12.10、低含量受干扰元素分析能力：1000 mg/L NaCl基质中50ppt 的80Se回收率优于95%。（提供官方发布的应用文章）

12.11、同时形态分析能力：具有As和Cr形态同时分析的能力。（提供官方发布的应用文章）★12.12、具有将P和S转化为PO、SO离子进行检测的能力以消除NO、O2离子对P、S的干扰，分析PO、SO离子的检出限优于0.1ppb和0.25ppb。（以公开发表的论文文献为准）。★12.13、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差与TIMS相比小于1%。（以公开发表的论文文献为准）。

三、配置要求：

1、电感耦合等离子体质谱仪主机以及安装工具包1套，包含高灵敏度同心雾化器和小体积旋流雾室；全基体进样系统；全彩色等离子体观察窗；等离子体位置XYZ三轴全自动调节；三锥接口；射频发生器；1.0mm以上直径的采样锥和0.8mm以上直径的截取锥；四极杆离子偏转器；带轴向加速的四极杆碰撞反应池；含预四级杆的超高稳定特种合金四极杆质量分析器；双模同时检测器；四级真空系统；操作软件等。

2、循环冷却水1套

3、仪器调试溶液1套

4、两年耗材需配置：蠕动泵进样管 2包，排废液管 1包，石英炬管中心管1套，采样锥 1套，截取锥1套，超级截取锥1套，采样锥垫片 2套，超锥O型圈1套，超锥螺丝 2套

5 国内配套配置要求：

5.1、 知名品牌商用电脑1套 配置要求：酷睿双核Intel 3.0G以上CPU, 8GB内存，300G以上硬盘，22”液晶，32X以上光驱,DVD带刻录功能，WINDOWS 操作系统

5. 2、 激光打印机1套

5. 3、 仪器稳压电源1套。

质保期1年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

标项四：

原子吸收光谱仪（火焰石墨炉）技术参数

1.仪器系统性能：原子吸收光谱分析系统，包括火焰分析系统和石墨炉分析系统，可进行火焰发射、火焰吸收光谱分析和石墨炉原子吸收光谱分析。

2.技术指标 光谱仪主机系统: 火焰-塞曼石墨炉一体机，火焰-石墨炉无需机械切换，切换时无需拆卸自动进样器

2.1 光学系统

★2.1.1  光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换

2.1.2  波长范围：185-900nm；

★2.1.3  光栅刻线密度：1800条/mm；

★2.1.4  光栅有效刻线面积: 54 x 54 mm²

2.1.5  狭缝: 0.2, 0.5, 0.8, 1.2nm可调；

2.1.6  波长设定：全自动检索，自动波长扫描；

2.1.7  焦距：350mm；

2.1.8  波长重复性： +/- 0.2nm

2.1.9  仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比30%

★2.1.10 灯座：8灯座（全自动切换）

2.1.11 灯电流设置：0-20mA, 计算机自动设定

2.1.12 有下一灯预热和自动关灯功能

3． 分析系统

3.1火焰分析系统技术要求

3.1.1 燃烧头： 10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码

3.1.2 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）

★3.1.3 分段流动注射微量进样器：由软件全自动控制

★3.1.4 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化

3.1.5 撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置

3.1.6 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制

3.1.7 点火方式：自动点火

★3.1.8 代表元素检测指标  Cu：特征浓度  0.035 mg/L 检出限  0.005 mg/L   RSD  0.5% 3.1.9 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转

3.2 火焰背景校正

★3.2.1 背景校正方法：氘空心阴极灯，电子调谐

3.2.2 校正频率：150Hz

3.3 火焰辅助设备

3.3.1 静音空气压缩机

3.4 石墨炉分析系统

★3.4.1  可升级为直接固体进样分析系统

3.4.2  系统配置：必须配备石墨炉自动进样器

★3.4.3 石墨炉加热方式：横向加热方式

★3.4.4  石墨炉工作温度：室温至3000C

★3.4.5 最大升温速率：3000C/秒，可调

3.4.6  加热控温方式：全自动，自动温度校正

3.4.7  升温方式：阶梯升温、斜坡升温

3.4.8  石墨管：普通管、热解管、平台管和固体分析专用管多种可选

3.4.9  测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换

★3.4.10 代表元素检测指标：Cd: 检出限  0.01 ug/L Cd  (2ppb)RSD  2%

3.4.11 保护气控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制

3.4.12 操作软件: 可自动优化最佳灰化和原子化温度; 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化石墨炉操作参数，自检和自诊断功能。

3.5 石墨炉背景校正

★3.5.1  石墨炉背景校正方法：两种，交流塞曼效应与氘空心阴极灯扣背景可切换

3.5.2  最大磁场强度：1.0T

3.5.3 磁场强度：0.1—1.0T可调

3.5.4 校正模式：2-磁场

3.6 石墨炉自动进样器

3.6.1 样品位数： 108个

3.6.2 进样精度：优于 +/- 0.2l

★3.6.3 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染，

★3.6.4 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例：1：600

3.6.5 有热注射功能

3.7 必备辅助设备

3.7.1  原装进口石墨炉循环水冷却系统，可通过主机全自动控制

4、计算机控制和数据处理系统

4.1 计算机最低配置：17”彩显，CPU Intel Pentium IV 2GHz以上处理器，256MB内存，40GB以上硬盘，40 x CD-ROM, 1.44 MB FDD，2个串口（1个缓冲），1个并口，WINDOWS 2000或更高操作系统

4.2  HP激光打印机 （2612A或88A硒鼓）

4.3  软件  全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能。

5．零配件及易耗品

5.1  空心阴极灯：8只

5.2  原装进口石墨管：15根

5.3  样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个

5.4  进样毛细管：1套

5.5  撞击球：耐氢氟酸1个

5.6  3支装气瓶柜，乙炔，高纯氩气及配套减压阀

5.7  美国赫斯HSIII型进口冷却循环水，由主机自动控制

5.8  超静音压缩机.

质保期2年（自仪器验收合格之日算起），供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

测汞仪技术参数：

一、用途：适用于食品、药品、环境、石化、矿石、等实验室，对冻肉、奶制品、、食品、化妆品、土壤、淤泥、煤炭、油、等各种固体、液体样品的汞含量的直接检测分析。热解析法（燃烧法）测汞组件原理：利用热分解-金汞齐-冷原子吸收原理进行汞的检测。

二、技术参数及性能要求：

1、使用环境：电源：单相230V±10%，50/60Hz。

2、主机、双光束光路、高、低灵敏度光学池.

★3、开机做样时间：即开即用。冷启动即可做样，有专用高分子材料自动水气去湿干燥管去除水蒸气，无需预热检测器防止水蒸气冷凝。

★4、分析速度：≤5分钟/样品，可升级复杂样品分析速度≤1分钟/样品；(提供证明文件)

5、最大样品量：固体1500mg

6、长稳精度： RSD≤1.0%

7、检出极限：0.001ng

8、测量范围：：0.001ng -1500ng汞，高低量程可自动切换。

9、具有样品自动浓缩、富集功能

10、光学系统：光学系统在室温下工作，无需加热光学系统和检测器，以免影响仪器的稳定性和准确性。

★11、自动进样器：42位自动进样器。由电脑控制机械手臂自动进样；具有无样品数限制的连续分析功能， 紧急样品可以随时插入分析。

★12、脱水处理方式：采用去湿膜去除样品蒸汽中的水份。

★13、兼容全自动液体测汞仪的操作系统,用户可方便的在同一套操作系统中实现热解析法与氯化亚锡还原法的操作。

14、可以连接氯化亚锡法测汞组件，实现样品的热解析法与氯化亚锡还原法的联测与相互比对；

15、操作软件：自动样品顺序编排，便于无人操作。分析结果顺序显示，并配有图形，详细直观、便于处理。曲线校准可采用试剂溶液或标准物质，灵活实用。每一样品的所有分析参数均可详细显示，便于数据审计与再处理。用户数据报告形式可由操作者任意选择，便于不同格式的编排。

三、技术服务：

1、质保期1年（自仪器验收合格之日算起），供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

2、供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器符合技术性能为止。

3、制造商的技术工程师常住在新疆来保证快捷、完善的售后服务。

4、仪器所需型号的配件在最近的10年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。

5、仪器制造商在质保期内提供中国境内培训中心, 技术人员到现场免费进行安装调试该系统，免费培训用户的操作技术人员(二人次/四天/壹台) 。提供800热线服务电话，应用技术、方法的咨询服务响应时间应不大于24小时。仪器故障时可以在2个日历日内得到相应的解决方案。

五、仪器配置：

1、测汞仪主机1套 2、42位全自动进样器1套 3、催化管1根 4、金汞齐4根 4、镍舟100个 5、石英舟20个 6、仪器操作软件1套 7、电脑、打印机1套

分光光度计技术参数：

1.光学系统：双光束比例监测光学系统

2. 波长范围：190～1100nm

3.波长准确度：±1nm

4. 波长重复性：±≤0.2nm

5. 光谱宽带：2nm

6. 杂散光：<0.05%T

7. 光度范围：-0.3～3.0A

8. 光度准确度：±0.002A (0～0.5A) ±0.004A (0.5～1.0A) ±0.3%T(0～100%T)

★9 光度重复性：≤0.001A (0～0.5A);  ≤0.002A (0.5～ 1A);≤±0.15%T

★10. 基线平直度： ±0.002A

★11. 噪声: ±0.001A/h

★12. 基线漂移： ≤0.001Abs/H

技术参数：

★1反射镜石英镀镆，

★2.浜松正品氘灯。

★3.OSRAM钨卤素灯，直插限位结构（换灯无须调整）。监测器可查询光源寿命状况

4.电器细分驱动直接驱动光源镜。

5. 单色器，优于0.05%T的杂散光.

6 内置标准镨钕玻璃波长滤光片（方便波长校正）。

7.电机细分驱动光栅电机(重复性好.波长移动快:达7000NM|\MIN.不受环境因素影响.无须维护).

8 准双光束.参比光束接收器为滨松的光电池.稳定性为:小于0.001A\H

9 液晶显示屏,防水键盘.

10.耐酸碱塑料材质比色皿存放架。

11.耐腐蚀性全塑结构，不锈钢标准件。

12.外排风散热，入口过滤网防尘，可折卸清洗。

13.光路全免调结构。

14.具备电脑连接端口，可升级成软件控制，满足GMP需求

15、配重金属检测专用耗材及方法包（镉等），实现对重金属特异性选择，富集及检测（提供有资质的检测机构出具的验证报告复印件）。仪器主要配置:紫外可见分光光度计1套 ；长样五联池附件（可放置0.5-10cm比色皿）1套；石英比色皿（10mm,20mm）各2只；专用工具1套；

质保及服务： 质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

标项五：

自动定氮仪技术参数：

主要用途：用于土壤及肥料、化工产品的氮分析及其它挥发性组分蒸馏分析。 工作条件：连续工作8小时以上。

1. 技术指标：

1.1★采用国际AOAC等及中国国家标准GB的凯氏定氮方法：浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法，内置滴定系统（同一厂家生产）；滴定器容量≥35ml，滴定速度＞0.5ml/秒。

1.2 ★滴定系统采用正压方式，标准酸位于滴定系统上部，避免气泡等影响因素产生。（需提供仪器内部构造相片证明）

1.3★检测范围：0.1-200mg 氮；回收率≥99.5%（1-200mgN）；重现性RSD≤1%；检测时间：30mg N用时3.5分钟；200mg N用时6.5分钟；

1.4定氮仪主机内置操作系统，液晶彩色触摸屏操作，带中英文操作界面。带全自动分析控制系统，包括：样品稀释、碱液添加、吸收液添加、蒸馏、滴定、计算、报告以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能，试管排废能力：200ml可在10s内排空。

1.5 ★SAfE(蒸汽平衡添加模式) ：通过改变试剂的添加顺序，即在消化液中加入稀释水后立即通入蒸汽，通过蒸汽的搅拌作用使消化液中的浓硫酸被充分稀释，降低随后浓碱加入时的反应强度，改善蒸馏效果。保证有酸/盐结晶时的安全蒸馏，减少了强酸强碱接触时的过热现象，保证氮元素完全转化成氨气，同时能被完全充分的吸收，从而确保定氮的精确性；SAfE时间：0-15秒；蒸馏能力：40ml/min。（需提供中英文版本用户手册，描述此功能的原理及过程）

1.6 DELAY（延时）双蒸馏模式：蒸汽平衡添加蒸馏模式和延时蒸馏模式, 蒸汽发生器在0-8小时内保持待机，停止一段时间后可快速启动分析。

1.7★蒸馏馏出液温度监控系统，温度探头位于冷凝器下方，直接测定馏出液温度，监控是否有意外操作导致氨损失，保证分析结果准确可靠。（需提供原版备件手册图纸（含备件号及描述）以证明温度传感器存在）

1.8边蒸馏边滴定的功能和自动判断终点技术，确保得到准确可靠的分析结果，并缩短分析时间，降低成本。

1.9★自动旋转互锁式安全门（如果安全门没有关闭或一旦安全门被意外打开，仪器会停止所有操作）。（需提供原版资料证明驱动马达的存在）

1.10★试剂泵: 风箱泵(机械泵)，不受环境因素影响，一般终身免更换，加液量稳定;试剂泵体积0-150ml。

1.11试管在位传感器（如果没有试管放在蒸馏台上，仪器不会执行任何操作）；试管更换传感器，没有更换试管就开始下一次分析时会有报警，且在确认以前不能开始任何操

1.12蒸汽发生器液位、过压传感器等一系列的安全保护措施，确保操作者安全。

1.13通用型消化管接头：一个消化管接头适配100ml/250ml/400ml/750ml消化管，满足不同分析需要。

1.14★有20位和60位进样器接口，以便后续升级，实现无人值守的全自动操作，满足不同分析需求（需提供产品资料及操作手册证明）

1.15可单机工作，也可以选择和专用的计算机软件联机使用。软件可无限制设置应用程序和储存数据。通过天平/打印机/LIMS连接可实现样品注册、性能测试程序和分析过程中各项事宜的完整记录，天平数据可以直接传入电脑，满足实验室良好操作规范（GLP）的要求。需提供产品资料及操作手册证明。

1.16消化炉指标：20位铝模块式整体加热，保证加热消化的均匀性，同时适用于250ml/400ml消化管。

2. 基本配置：

2.1 20位250ml消化系统一套,包括消化炉一台、消化管架两个、带负压的排废罩一个。

2.2定氮仪系统：包括主机一台、20位进样系统1套、100ml和250ml消化管各一只、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶/废液桶各一个、一个通用消化管接头、一个消化管夹。

2.3 附件：消化管40只(250ml)，催化剂1000片，消化管架2个。

3. 技术资料：

3.1仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)；质量认证书；凯氏消化手册。

3.2针对不同样品的应用报告。  质保期1年（自仪器验收合格之日算起），供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。免费提供厂家工厂培训名额两个。

百分之一电子天平技术参数：

1、液晶显示，按键操作，具备一键归零功能，多种计量单位转换，计数功能，装置输出接口，水平气泡及水平调节脚。

2、称量范围：0—1100g  3台；

★3、可读性/精度：10mg，重复性不超过±0.01g，线性不超过±0.03g，平均响应时间不超过7s

★4、不锈钢秤盘尺寸不低于：170mm×170mm。

5、称量范围：0—3100g  1台

★6、可读性/精度：10mg，重复性不超过±0.01g，线性不超过±0.03g ，平均响应时间不超过2s

★7、不锈钢秤盘尺寸不低于：170mm×170mm。

质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

十万分之一天平技术参数：

1.运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2.技术参数

1、采用单模块传感器，具有显著的抗冲击、抗过载性能，同时确保准确的称量结果（采用高分辨率称量技术，内置两组校准砝码，确保准确的称量结果）

- 采用280MIPS中央处理器及72MHz总线速度，确保快速获得称量结果

- 清晰的高对比显示屏（HCD），轻松读取称量结果

- 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围

- ★多达3个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

- 超大去皮键设计，便于用户的称量操作

- 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定的称量结果

- 菜单保护功能，避免天平设置被更改

- ★全自动校准技术，温度漂移和时间触发的全自动校正，确保始终获得精确的称量结果

- 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能

- 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响

- 易于使用的天平自维护功能，例如：键盘测试、重复性测试等

- ★防风罩锁定装置，无需使用工具和移动天平，即可方便的拆卸所有防风罩玻璃，可使用洗碗机进行清洗

- 五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电荷对称量结果的影响（四面玻璃防风罩，抗静电底板及背板设计，有效避免静电荷对称量结果的影响）

- 具有IP54防尘防水等级

- 平整的天平表面，称量样品不易沉淀，便于日常清洁

- 天平机架能抵抗丙酮等化学试剂的腐蚀

- 标配的天平机架的塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的刮伤

- ★全金属机架具有良好的抗过载保护性能

- 下挂钩设计，满足客户特殊应用需求

- 前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平

- ★水平锁定装置，提供良好的稳定安全性

- 内置多种称量应用程序：基础称量、计件称量、百分比称量、减重称量、动态称量、统计功能

- 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看

- 内置时间和日期，符合GxP规范的称量结果打印输出

- 内置RS232通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

- 可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序。传输过程自动开始，无需其他辅助软件

- 左右手互换开关门，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，使天平的操作更简便

- 折叠式玻璃防风门，为您节约仪器安装及使用空间

29、最大称量值（g）120

- 可读性（mg）0.01

- 重复性sd（mg）0.04

- 线性误差（mg）0.1

- 稳定时间（s）8

- 秤盘尺寸W*D(mm) Φ80

3.配置

3.1天平（带有防风罩）                                                      1台

3.2秤盘（带有秤盘支架）                                                    1个

3.3防风圈                                                                  1个

3.4金属底板                                                                1个

3.5塑料保护罩                                                              1套

3.6交流适配器                                                              1套

3.7国家/地区特定的电源线                                                    1套

3.8产品说明书                                                              1份

3.9快速使用指南                                                            1份

6.质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

万分之一电子天平技术参数：

1.运行环境

1.1相对湿度：≤80%

1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。

1.3环境温度：5℃～40℃

2.技术参数

2.1采用全新电子线路，配合高速CPU及专用ASIC芯片，快速获得准确的称量结果。

2.2超大醒目的背光显示屏，方便您轻松读取。

2.3★采用坚固的金属机架，使机身加固并实现过载保护。

2.4★前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节水平。

2.5★标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响（试用于0.1mg/1mg天平）。

2.6内置多种称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、配方称量、求和称量、密度称量、称量纸检索。

2.7选用环境友好的安全材料，确保天平符合绿色环保要求。

2.8多级数字滤波和补偿技术，优化天平的称量性能。

2.9动态的温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

2.10超大去皮键设计，便于用户的称量操作。

2.11动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

2.12按键触发的外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果。

2.13 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

2.14天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

2.15下秤钩设计，满足客户特殊的应用要求。

2.16称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

2.17PC-Direct功能可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件。

2.18内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。

最大称量值（g）220

可读性（mg）0.1

重复性sd（mg）0.1

线性误差（mg）0.2

稳定时间（s）2

秤盘尺寸W*D（mm）Φ90

3.配置

3.1、电子天平主机                                                1台；

3.2、防风罩：高度235mm                                                  1套；

3.3、带有支架的秤盘Φ90                                                 1个；

3.4、防风圈                                                             1个；

3.5、塑料保护罩                                                         1套；

3.6、通用交流适配器                                                     1套；

3.9、中文版使用说明书                                                   1份；

3.10、200g 标准校准砝码                                                 1个；

6.配备下部称量吊钩。质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

标项六：

微波消解仪技术参数：

1、用于土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。工作电压:220V±10%

2.技术参数

2.1  微波系统：

2.1.1磁控管结构与功率：采用双磁控管错位排列设计，最大微波输出功率：≥1600W

★2.1.2微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调

2.2  炉腔系统：

2.2.1腔体容积：≤60L

2.2.2批处理能力：可同时处理≥16位超高压消解罐转子或≥ 40位高通量消解罐转子

2.2.3腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成

2.2.4为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式必须为侧开，非顶部开门或下开式方式 2.2.5炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门

★2.2.6安全与标准：炉门具有缓冲浮动设计，可在腔内压力过大时浮动释放部分压力后再密闭，并有异常自动急停功能和报警功能，安全性符合国标《GBT 26814-2011》和国际CE标准

2.2.7炉腔质保：腔体5年质量保证，非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈，免费更换（制造商需出具的5年质量保证承诺书）

2.2.8耐腐蚀排风系统，消解过程中及时带走消解罐管壁外多余热量，延长消解罐使用寿命，消解结束后快速冷却，具有一年质保。

★2.2.9转子、消解罐全扫描功能，转子自动识别且匹配方法库，实时扫描每个消解罐位置，精准定位。

2.2.10仪器具有状态灯光系统，可随实验状态（待机-正在运行-完成或待机）而变化。

2.3 温度及压力测控系统：

★2.3.1测温方式： 采用非接触式全罐红外测温技术，而非采用不安全的有线式单罐控温技术，且可显示消解罐温度柱状图。

★2.3.2智能全罐控压技术：定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压释放，确保反应安全，可长期反复使用无须更换耗材。

2.4 软件控制系统：

2.4.1采用主机一体式控制系统，彩色触摸屏配合触控笔点击操作，历史实验数据可保存并在主机回看

2.4.2仪器内置50种以上应用方法库，即调即用。可提供功率模式、斜率升温模式可选

2.4.3运行前智能检测转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全

2.4.4主机内置中文帮助程序集合仪器操作培训教材及图文SOP

2.4.5彩色图形界面，主机可实时显示温度、压力、步骤、时间等消解数据和曲线

2.5 消解罐：

★2.5.1装罐方式：分体式消解转子设计，每个消解罐都可分体独立放置到仪器主机内进行消解操作，可按需放置，转盘非联体上下层或工型结构设计，操作更方便。（提供消解转盘实物图片证明）

★2.5.2批处理量≥40位

2.5.3罐体容积≥ 60mL

★2.5.4内罐材质：由进口TFM（改性聚四氟乙烯）制作，内罐外壁必须光滑，确保内外罐紧密贴合（提供内罐材料供应商供应证明材料佐证）

2.5.5护套材质：防爆裂并支持水洗易于清洁，由Vcitrex公司提供的高强度增强型PEEK®（聚醚醚酮）耐压材料制作。拒绝宇航纤维材质和合金反射微波材质。（提供压力套管材料供应商供应证明材料佐证）最高耐受压力：≥ 1500psi

2.5.6最高耐受温度：≥ 300℃

2.5.7安全保护：每个消解罐都具有多重过压保护装置，过压时可自动泄压

3.配置要求

1 主机（含一体式控制系统和操作软件）1台

2 全罐压力传感器1组

3 Rtemp非接触式内温测量红外传感器1组

4 耐腐蚀排风系统 1组

5 智能状态反应灯1组

6 转子及消解罐自动识别系统 1组

7 高通量消解罐转子（含40套高压消解罐）1组

8 增配高通量消解內罐（溶样杯、密封塞） 40套

9、42位配套赶酸器 1台

10、消解内罐定制管架4套

11、消解外罐定制管架 2套

12、工具包1组。

质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

全自动石墨消解仪技术参数：

1、仪器用途和基本要求：

用途功能要求：用于各种样品的重金属消解及金属样品溶解的全自动前处理过程全自动加酸碱、加标准品，自动混匀，自动添加消解管盖，消解管架自动升降，自动消解，自动赶酸，自动定容等。

2、技术参数

★2.1 最多可以同一批次连续处理不少于70个样品。

2.2 立体式石墨炉加热主体，表面镀特氟龙，保证了升温速度和加热效率及均匀性，提高样品前处理重复性。

2.3 石墨炉温度在常温到230℃之间可调，消解过程中采用程序升温的方式，逐步提高消解温度，样品消解更彻底，PID控温，温度精度为0.1℃，消解赶酸效果明显。石墨消解孔之间温差不超过±1℃。

2.4仪器面板材质为特氟隆，可长期工作在高浓度酸雾环境中，不会被酸雾腐蚀。

★2.5消解试剂添加使用2个高精度蠕动泵和1个注射泵，两个蠕动泵可以同时加液，减少加液时间，蠕动泵管为进口双层特氟隆管，耐强酸强碱，单泵输液速度可达4mL/s，速度可调。

2.6主机配置消解管架及马达系统，根据实验需求仪器可自动升降消解管架。可通过马达振荡系统，实现消解管架的的震荡，实现加试剂后与样品的混匀。可以设定震荡摇匀的频率和时间。消解试剂添加时，马达升降系统自动升高，将样品管脱离加热块添加试剂，避免剧烈反应等意外发生。

★2.7消解试剂通道：不少于10个试剂通道，可以添加标准品和定容试剂通道。试剂通道可设定任意清洗体积，可选用水或下一种试剂自动清洗。

★2.8 反式全密闭特氟龙磁悬浮机械臂，减少酸雾对机械臂的腐蚀，减少皮带等耗材。减少皮带耗材。

2.9 试剂管路为PFA管，耐受所有的酸，含氢氟酸。

2.10样品精确定容系统：样品消解完毕后，通过微距低功率超声传感器和注射泵加液定容，定容精度高。可以设定定容校准曲线。

★2.11仪器具有自动添加和取下消解罐盖的功能，可减少酸的用量，减少酸用量带来的背景干扰和最大程度的保护实验人员的安全

2.12 通风系统

2.12.1、自身带有全密闭通风罩，聚碳酸酯材质，耐腐蚀

2.12.2.独立防腐风机，密闭隔绝处理，大流量吸风，低噪音运转。

2.12.3.防腐通风管不少于4米，仪器的位置不受固定的区域限制。

2.12.4.HEPA过滤网，保证样品的纯洁度，不受外界环境的干扰

★2.13、自动巡查功能，了解消解终点自动识别剩余液体体积，可以根据实验需要设定为停止运行或者进行补酸。

2.14可以识别消解管的位置，避免加酸到石墨孔内；可以针对不同的位置添加不同的试剂，更有利于同一方法下做不同的样品。

★2.15软件 ：基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态，让操作者一目了然。WIFI连接，电脑控制，减少控制器的腐蚀，便于操作，无人职守功能。可放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。2.15.1 图形化界面可以预先查看方法设置和仪器的运行状况。

2.15.2 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.15.3全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

★2.16立体式石墨炉加热主体，表面镀特氟龙，保证升温速度和加热效率及均匀性，提高样品前处理重复性，至少可以同时运行两个消解方法。

3.配置：

3.1、主机1套，（包含8大系统 1：通风系统:2：消解试剂输送系统:3：消解试剂自动分配系统（机械臂）:4：石墨炉温控系统:5：消解管架升降振荡系统:6：消解管盖自动添加取下系统:7：样品精确定容系统:8仪器控制和方法设置软件等；）

3.2、特氟龙材质PTFE样品消解管144根。

3.3、消解管架 72位。

3.4、笔记本电脑  1台。

3.5 全封闭通风罩  1套

3.6 自动排风机1台

4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

离子色谱自动进样器技术参数：

1.样品位：不少于36位

★2.最大样品序列位：不低于99位

★3.每次最大进样量：≥10ml

★4.自动进样器针头材质必须为PEEK材料，不会引入金属离子

★5.进样方式：原装进口蠕动泵进样，类型：双通道，旋转速度覆盖：0-42 转/分钟，不少于7种调速级，每级不低于6转/分钟

★6.带有原装液晶显示面板，可进行独立进行自动进样器操作。

7.远程控制

7.1通过远程控制线与控制仪器连接

★7.2控制仪器可以连接瑞士万通智能型离子色谱仪

7.3远程接口发送脉冲信号控制自动进样器 。

质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训。

标项七：

烘箱技术参数：

1、功能特点：

LCD液晶显示屏，实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态；

背光触控式按键，反应灵敏，操作便捷，故障率低；

BRIGHT I控制系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；

具备倒计时预约功能，预约时间范围为0~9999分钟/小时；可编程程序设计：10段100周期程序设定；

风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；风门电动可调，可根据样品不同或升温速率不同调节腔内换风速率；

双重超温报警功能（a.通过温度传感器系统控制，b.独立温控开关），确保无人值守时设备能够安全运行。参考标准GB/T 30435-2013

抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位，搁板采用加强型设计，负载能力提高1.5倍以上；旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性；预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；腔体四角采用圆角设计，搁架简易拆卸，方便清洁；进出风过滤器

2、技术参数：

电压：220V±10V-50/60Hz

★控温范围：RT+5～300℃ 分辨率：0.1℃

★波动度：±0.3℃（150℃）

★均匀性：±1%（室温+5~105℃）；±2%（105℃~300℃）

★升温时间：20min（150℃）

额定功率：2150W

定时范围：0～9999min/h（可切换）

预约范围：0～9999min

★内胆尺寸不低于：570×400×570mm

载物托架：2块 托架承重：不低于25Kg

热风循环系统由能在高温下连续运转的风机（适用于鼓风干燥箱）和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。

采用新型的硅橡胶密封条。箱内排气量大小可调节

- 质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

- 箱式电阻炉技术参数：

产品用途：利用电流使炉内电热元件或加热介质发热，从而实现对工件或物料的加热和加工，药品的检验、医学样品的预处理，水质、环境等样品的分析和处理，煤质水分、灰分、挥发分、灰熔点、灰成分和元素的分析。

性能参数：

1.采用微电脑PID液晶控制器，控温精准，具备定值运行和定时运行功能；

★工作范围：RT+30～1000℃

2工作室尺寸mm（宽×深×高）不低于：200×300×120，

3波动度不超过±2℃。

4.陶瓷纤维炉膛，相比传统炉膛重量轻、升温快、能耗低、隔热好；

5.加热元件镍铬丝；

6电压：220V

7功率：4kw

8、炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维散棉加膨胀珍珠，而1300度炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维板，保温性能优秀；

9.炉膛采用拼接结构，方便日后维护；

★10.炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计，使用高温时外壳可控制在40℃以内；

★11.具备电流电压显示;

12.不锈钢内门衬板设计，相比传统衬板更易清洁，不易烤裂或变色；

13.设有拆卸盖板，可进行加热元件的更换维护；

- 14.设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全。

- 质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

- 纯水机技术参数：

1.适用范围要求：制备标准液、缓冲液、生化试剂；纯净气体发生器、增湿器、盐雾机、老化机、乳化机等供水；微生物分析、蛋白质分析、分子生物实验等、氨基酸分析、动植物细胞培养、细菌培养等；原子吸收(AA)/原子发射(AES)，离子色谱(IC)/质谱分析(MC)，等离子发射光谱仪(ICP)，液相色谱/气相色谱等

氨氮分析 、电化学界面研究、试管婴儿等

2.配置要求：含美国陶氏膜双级2套（陶氏4021膜和3020膜），进口纯化包，进口超纯化柱联装，PLC集成电路控制板，20寸三通道预处理（高分子PP纤维滤芯、AC活性炭、PL滤芯 ），200L终端水箱（带液位控制），德国进口0.22um赛多利斯终端微滤，美国进口叶片泵，ULUPURE-3500泵等。

3.主机参数要求：

3.1功率：550W，噪音：＜50dba , 工作电源:220AC.50Hz

外置200L水箱的：直径570*840mm   （也可以换配成2个100L水箱：每个水箱直径450*700mm）

3.2制水量: ≥60升/小时（水温25℃时），RO水取水流量:2.0L/Min（水箱储水时）, UP水:1.0-1.5L/Min

3.3源水要求：城市自来水TDS≤1000PPM，水压0.3～0.5MPa，水温5～45℃

3.4出水水质：

RO水电导率:  ≤5µs/cm（满足GB6682-2008三级用水标准）25℃

纯化罐后出水电阻值：≥10 MΩ  在线监测，反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”。

系统除盐率：≥99.5 %，微生物≤1cfu/ml、重金属离子≤0.1ppb，微颗粒物(直径≥0.2um)≤1个/ml、总有机碳含量(TOC) ＜30ppb ，吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001   可溶性硅≤0.01mg/L

UP超纯水：电阻率：18.2MΩ.cm @25℃   在线监测，并具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”，接口少，安装更换方便。重金属离子＜0.1ppb、 微颗粒物≤1个/ml   微生物〈1cfu/ml  TOC<10ppb  核糖核苷酸（RNases）＜0.01ng/ml，脱氧核糖核苷酸（DNases）＜0.01pg/ml

4.功能配置要求：

4.1.双出水口，水质同时在线监测

★4.2.加强型水质预处理器，具超纯水生产用的预处理检测装置（提供证明），适用北方高硬度水质。

★4.3.双级反渗透工艺(双泵双膜+终端储水箱+恒压供水)，较单级RO纯水系统总制水量可提高3-5倍，较简装型双反RO系统制水量提高1倍以上；微生物、有机物、颗粒物和热源含量更低，离子含量更低（包含低价离子、重金属离子）。

★4.4.同时配备20升专用进口纯化树脂包和注塑型超纯化柱、0.22um进口终端微滤

4.5.实验室纯水器一体化超纯化柱装置（提供证明），内部树脂不易渗漏,减少故障发生率。

★4.6. 200L食品级PE储水箱和恒压水箱，具有液位控制装置（提供证明），能够减少现场装配的工序,有效防止控制部分漏水。

★4.7.RO反渗透柱/UF超纯化柱/UP纯化自动冲洗设定，并提供RO膜自动冲洗装置证明。

4.8系统自控保护功能，有实验室纯水器低水压无水保护信号装置，解决了管道内有无水的信号传送及无水保护问题，提供相关证明。缺水/低水压/水箱满水，系统自动停机保护。

★4.9.配备0.22um进口终端微滤，在终端出水口祛除微生物、细菌

★4、整机一体化设计，除200L食品级PE水箱外置，其余皆内置，占地面积小，整洁美观。

5、另配耗材：

1、UP加强型预处理 6套

2、反渗透柱ULPX-RO-760  1套

3、反渗透柱ULPX-RO-500  1套

4、UP  835树脂       20升

5、超纯化柱 UPZX-H  1套

二、售后服务

1．整机一年的保修期，仪器终生维修，水机具备终身升级（水质、水量）功能。

2．厂家在本地拥有定点售后服务中心，人员配置达到3人以上。

3．如设备故障或存在质量问题，接到用户电话后技术人员将在30分钟内回应，电话可解决的1小时内给

出解决方案；电话无法解决，一般问题24小时解决。

4．免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场培训，至用户人员会操作，并制出两种合格化验室用水为止。

5．每年1次免费维护，每2-3月一次电话回访。质保期为3年；供货期：协议签订后30天内

- 电导率仪技术参数：

- 大屏高清液晶显示，按键操作。

- ★具备温度补偿，自动终点，终点提示音，钟点图标，校准功能：3个预设标准液，手动输入电极常数。电极接口，RS232/USB接口。

- 主要技术参数：

- ★1.电导率级别0.5级

- ★2.范围0.000μ S/cm～2000ｍS/cm

- ★3.最小分辨率0.001 μS/cm，根据量程自动切换

- 4、电导率准确度不超过±0.5%，存储容量不低于200

- 电阻率：5.000. cm~ 100.0MΩ. cm　最小分辨率: 0.001mg/L

- 盐度: 0.00~8.00%   最小分辨率:0.01%

- ★5.温度范围(-10.0～135.0)℃

- ★6.温度最小分辨率0.1℃，准确度±0.3℃

- 配置清单：主机一台，电源适配器1套，电导电极（检测范围能够达到0.00μS/cm～2000μS/cm）2支, 电导电极（检测范围能够达到2000μS/cm～200000μS/cm）2支

- 袋装缓冲液。

- 供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。质保期2年。

- 高频红外测硫仪技术参数：

一、主要功能

采用红外检测技术分析黑色金属、有色金属、土壤、矿石、硅材料、钛白粉及其他非金属材料中总硫，并且具备高硫、低硫两个模块。

二、技术参数

1、元素分析含量范围：S：0.00001%－99.9%

2、最小读数：S：0.000001%

3、相对偏差：S≤0.5%

4、参照标准：GB/T20123-2006《钢铁总碳硫含量的测定双炉感应炉燃烧后红外吸收法》，ISO15350:2000标准，JJG395-2016《定碳定硫分析仪》且同时满足土壤三普检测技术规范；

5、分析时间：仪器自动判断分析30-35秒，清洗时间5秒，每次完整的分析不超过45秒

6、高频炉功率：≥3.5kw

7、加热温度：2000℃

8、电源：220V±5%，50Hz

9、校正方式：单点、多点、线性校正

10、所需气体：氧气,99.5%纯度，35psi（2.41bar）±10%

11、功率调节：具备功率调节功能，与分析方法自动匹配

12、卤素捕捉：具有卤素捕捉装置，降低样品对仪器的腐蚀伤害

13、除尘方式：智能化双区域全自动除尘，集高压反吹、刷尘、吸尘于一体

14、分析参数：可根据样品需要灵活改变，每个分析条件可以单独建立标准曲线

15、红外恒温：搭载自动恒温系统，温漂小于0.5℃

16、智能休眠：无人值守时，仪器自动进入休眠功能，保护器件延长寿命

17、数据传输：Windows操作平台，USB数据交换技术，实现上下位及系统工作模式，实时多任务操作，对其有权限管理，支持Lims实验室信息化系统

18、运行要求：无振动

三、设备技术要求

★1、整机采用模块化、一体式设计，即高频炉和红外检测系统一体机

高频组件采用真空陶瓷电容，大功率陶瓷电子管，以长期保持输出功率稳定，并采用双风

冷技术降温；

★2、除尘方式：智能高压反吹与定频刷尘吸尘相结合，每次样品分析完成后，自动清扫、吸尘、集尘

3、电磁辐射符合环保卫生标准，降低对人体的电磁伤害

★4、仪器具有高低检测池自动切换技术，不需要人工切换，支持盲样检测

★5、仪器配有卤素捕捉器，有效防止卤族元素腐蚀气路通道及检测系统

★6、仪器配备物理气体干燥装置，能有效去除样品中结晶水，不使用任何化学试剂，无污染，无耗材。

★7、长期精密度：设备校准后,采用国际或国内标准样品(钢)每隔半小时测定1次，期间不校准，连续分析5小时，测试结果的标准偏差SD不超过标准样品的2倍标准偏差

三、配置要求

1、高频红外碳硫分析仪：1套

2、气体干燥箱：1台

3、品牌计算机：1台

4、万分之一电子天平（梅特勒）：1台

5、超声波清洗器：1台

6、电子天平接口线：1根

7、计算机与红外连接线：1根

8、氧气管连接组件：1套

9、专用密封圈：2套

10、坩埚座：2只

11、气体净化管：2只

12、坩埚夹：1把

13、助熔剂专用勺、式样勺、维保工具：1套

14、燃烧管：2只

15、积灰盒组件1套

16、集尘盖：1个

17、清扫刷子（铜）：2只

18、保险管：3只

19、专用工具：1套

20、常用耗材：碳硫专用陶瓷坩埚，1000只；钨助溶剂1瓶；纯铁助溶剂1瓶；干燥剂1瓶；尾气吸收剂1瓶

四、服务要求

1、用户国内指定地点安装调试，一个月内完成安装验收工作

2、调试与培训：在现场完成调试与培训，使用户熟练掌握仪器操作及日常维护

3、其他服务要求：具有一定的售后服务能力，当地具有专业的维修工程师，设备终身维护，设备报修应在2小时之内响应

4、质保要求

- 质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

- 立式智能精密摇床技术参数：

智能操作系统：采用智能操作系统，可根据环境改变，对控制参数值进行自动补偿；大屏触摸显示：触摸式全彩操作屏，支持温度、湿度、时间、转速、周期、段数、报警信息、仪器运行状态显示并显示公历时间和实时参数；多段编程设计：支持多段运行温度编程设置，最多可设定30段999周期自定义程序；屏幕背光保护：可设定锁屏、屏保、解锁密码等，防止误操作以及随意更改运行程序；公历预约功能：设定公历预约运行时间，到达预约时间自动按照预设程序运行；

权限管理系统：管理员可以将设备所有操作权限（设备具备14种不同操作功能）自定义分配给操作人员，且每个操作人员的操作都会在事件记录内生成唯一可追溯印迹；

事件管理系统：控制系统可以自行记录设备事件并带有确切时间，如：开机、关机、开门、关门、菜单参数设置及修改、故障报警等，方便客户清晰掌握设备运行状态，并支持用U盘以不可更改文件格式导出进行查看和备份，并对数据进行追溯；数据管理系统：支持曲线查看、数据查看，实时曲线、历史曲线、历史数据均可搜索时间段跳转查看，方便回溯曲线数据；

数据存储系统：大容量USB存储系统，支持100万条以上数据记录，支持U盘数据导出，方便数据管理；报警记录追溯：系统可自行记录设备报警信息以及确切时间，方便回溯查看；

内部标配照明灯，配合高透钢化玻璃，方便用户在不打开门的情况下查看样品培养状态；标配机械锁，防止随意开门；正面采用一体式高透钢化玻璃，一体式设计光亮干净易清洁，不打开便可直接观察内部培养情况；采用高品质压缩机组，噪音水平降低50%以上，支持长期运行；采用高品质直流无刷电机，具备电机缓启动功能，有效保护电机的同时也避免摇瓶中液体在突然加速旋转时溅出；支持报警信息直接查看，具备开门即停、断电恢复、故障自诊断、开门延时报警、温度异常报警；可选配其他规模摇瓶夹具、万能弹簧夹具、粘板、不锈钢试管架、塑料试管架。

技术参数：触摸式全彩操作屏

对流方式：强制对流 ，

★控温范围覆盖：RT+5~60℃

分辨率：0.1℃，

★温度波动度不超过：±0.3℃（37℃），

★温度均匀度不低于：±1℃（37℃），

★振荡频率范围覆盖：0；30~300 rpm

★振荡频率精度不低于：±1rpm ，

★振幅不小于：Φ26mm

定时范围覆盖：0~9999min/h

电源：AC220±22V 50Hz

内胆尺寸不低于：630×490×640mm

摇板尺寸不低于：530×410mm

标准配置不少于（mL×支）：250×38

满载配置不少于（mL×支）：50×60/100×60/250×38/500×26/750×20

- 质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

酸度计技术参数：

- 液晶显示所有测量数据，按键式键盘，方便用户使用；一键完成校准、测量以及不同测量模式的切换，简化操作流程； 自动校准、自动识别缓冲液、自动/手动锁定终点、自动/手动温度补偿、仪表自检，使操作更简便、测量更精确可靠； 电极状态图标，随时提醒电极使用情况；至少可存储30组测量数据；IP54防尘防水等级，适合户外测量；内置快速操作指南，便于用户快速熟悉仪表操作
技术参数：

- ★1.pH测量范围：0.00～14.00pH, 分辨率: 0.01pH, 精度: ±0.01pH;
★2.mV测量范围：-1999～1999mV, 分辨率：1mV, 精度：±1mV;
★3.温度测量范围：0.0～100.0°C, 分辨率：0.1°C , 精度：±0.5°C;
4.校准：最多3点，4组预设缓冲液组；
5.电源：交流电，通用传感器

- 另配三复合pH电极3支
质保期2年，供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

- 洗瓶机技术参数：

- 1、用途：对化学实验常用容量瓶、试管、三角瓶、烧杯、采样瓶、广口等玻璃器皿进行清洗、漂洗、烘干等清洗全自动处理，清洗数据SD卡内存储，可记录、追溯、查询等

- 2.运行环境 2.1电源：220V，三相五线制

- 2.1 环境温度：5℃～32℃；相对湿度：≤85%

- 3仪器结构

- 3.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢；（具有三方材质检测证明）。

- 3.2清洗内腔容积≥220L，安装空间要求设备：长度≥910mm，宽度≥760mm。内腔压模成型，清洗内腔无焊点，双层能同时清洗≥250ml容量瓶80个以上，单次清洗2ml色谱进样瓶不少于600个，25ml容量瓶不少于264位，100ml容量瓶不少于128位，4桶6kg清洗剂存储仓非抽屉式，侧开方式，操作便捷。

- 4、控制系统

- ★4.1控制系统要求为微电脑芯片控制，区别于PLC控制，要求采用全彩液晶触摸屏≥7寸，指纹录入进入主界面，界面显示程序快捷方式，实时温，气温图及刻度数值，用户名，功能系统设置口，清洗剂4通道清洗剂状态,开关门状态快捷方式等。

- 4.2内置30种标准程序和100种自定义程序，可建立多个程序快捷方式，命名可汉字数字大小写字母及符号组合，如250ml容量瓶-YM。方便“一键运行”（具有程序快捷方式图标实物图及命名实物图）；

- ★4.3程序设置可在操作屏幕界面直接触控选择全选模块，单选模块，删除模块三种方式，以快速添加一个完整的程序

- 4.4屏幕主界面的系统设置界面，可进行设置，时钟，输入，单步，存储卡的相应操作。

- 4.5可对开门高温保护温度，检测电导率，自动打印，间歇洗时间，A0值，登录方式，篮架识别，自动开门等进行详细设置。

- 4.6具有单步操作快捷方式：触控设置屏幕时间栏，点击单步操作快捷方式即可启动相应的操作，如快捷方式：自来水，热水，冷凝水，纯水，洗液A，洗液B，洗液C，洗液D，水加热，清洗，排水A，排水B，吹风，吹热风等。

- ★4.7仪器能自动记录清洗全过程中电器部件的运行状态。清洗数据SD卡存储审计追踪系统功能，数据存储20000条以上。可查看清洗记录详情，包含清洗记录，操作记录，黑匣子三个可读文件。

- ★4.8具有四级权限管理，可以设置名称，编号和确认权限等级。默认指纹登录方式，可更改登录方式，指纹（四级权限），密码（三级权限），免密（固定三级权限）。指纹识别权限管理系统可建不少于10个用户（具有指纹识别权限实物图证明）。

- 5、循环清洗系统

- 5.1要求循环泵采用软启动变频设计，水循环量0-600L/min，采用背部供水方式。

- ★5.2篮架装载具有屏幕自动识别技术，装配状态面板上实时显示。（具有清洗架装载屏幕识别实物证明）。

- ★5.3具有管道压力传感器及喷臂转速传感器实时监测管道水压和喷淋情况，屏幕实时显示压力值及运行步骤，（具有管道压力值屏幕实时显示值实物图）。

- ★5.4设备内置一体式纯水增压泵（具有实物照片），烘干冷却0耗水量，无需冷却水。采用管道加热方式，水加热无需加热管。安全、高效。

- 6安全保护系统

- 6.1 电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，清洗完成后可自动开门余温再次烘干，可设置开门温度限制，例如设置50度，则温度大于50度时按电子开门，机器不开门并提示温度过高。

- ★6.2 水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。

- 6.3 具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统；

- 7干燥系统

- 7.1管道式压缩风机HEPA烘干系统，压缩管路最高真空压力110mbar，热风循环量不低于110m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）；

- 7.2具有双重喷淋热交换系统，采用节水冷凝技术，无需冷却水，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。

- 8、配置

- 8.1 清洗机主机1台，质保期3年

- 8.2在线管道压力监测组件，屏幕实时压力值1套

- 8.3烘干组件1套

- 8.4清洗架自动识别屏幕显示组件1套

- 8.5指纹识别权限，四级权限1套

- 8.6系统中英文切换1套

- 8.7注射式烘干系统1套，0耗水量

- 8.8设备内存储卡SD卡1套

- 8.9清洗剂2桶，酸碱性清洗剂各1套，5L/桶

- 8.10清洗架

- 1) 上层清洗架1套，高度满足250ml容量瓶及1000ml烧杯

- 2) 下层清洗架1套，高度满足250ml容量瓶及1000ml烧杯

- 3) 喷淋清洗架模块一，1套 8位，待清洗瓶尺寸：250-2000ml，用于清洗蓝盖瓶、锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等，配有不锈钢三瓣花篮瓶托、十字瓶托

- 4) 喷淋清洗架模块二，2套40位，待清洗瓶尺寸：50～250ml左右，用于清洗锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等，配有不锈钢三瓣花篮瓶托、十字瓶托

- 5) 喷淋清洗架模块三，1套30位，待清洗瓶尺寸：50～250ml左右，用于清洗锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等，配有30位不锈钢三瓣花篮瓶托、十字瓶托

- 6) 喷淋清洗架模块四1套 65位，待清洗瓶尺寸：10～50ml左右，用于清洗锥形瓶、容量瓶、三角瓶、烧瓶等，配有十字瓶托

- 7) 综合清洗架模块  100位，待清洗瓶尺寸：0.1～50ml左右，用于清洗54个试管和48个移液管（垂直清洗）按照需求定制。

- 8) 清洗剂4桶，酸碱性各2桶，5L/桶

- 9) 配套漂洗水，制水量40L/h，水箱一体式设计

- 9、验收及质量

- 9.1产品通过欧盟CE认证，制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证。

- 9.2清洗温度最高为93℃，符合EN ISO15883标准，参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%，提供关于清洗效果的实验报告。（提供洁净度报告和颗粒物残留证明材料）

- 10、设备安装，调试和货期

- 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。一起的安装调试及现场培训需在10个工作日内完成。

- 11保修期

- 投标单位需提供生产厂家针对此项目出具的售后服务承诺书，提供整机质保36个月，质保期自一起验收签字之日起算。供货方负责免费提供设备组装、培训，计量校准服务。

# 第六章  评标方法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、资格审查

采购人或采购代理机构依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，未通过资格审查的投标不进入符合性审查。审查内容如下：

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一个月的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是缴纳社会保险的凭据（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 是否为中小企业 | 提供声明函（标项一、标项二、标项三、标项五提供） |
| 7 | 是否为小微企业 | 提供声明函（标项四、标项六、标项七提供） |

三、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 | 按照规定在应由法定代表人或授权代表在所有规定签字处逐一签章及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种货物或服务出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目/包预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物或服务未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目/包预算或最高限价，经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照投标文件规定的内容填写 | 按照投标文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足投标文件要求 | 投标有效期满足投标文件要求 |
| 6 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 7 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

四、详细评审

| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 30分 | 1、在评审过程中，评审小组发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标供应商做出书面说明并提供相关证明材料。投标供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标供应商以低于成本报价竞标，其投标将被否决。 2、投标的最低报价，不作为是否成交的保证。 3、价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/供应商评标价）×价格权值×100 本项目的价格权值为30%。 项目评审过程中，不得去掉最终报价中的最高报价和最低报价。 备注：本项目标项1、标项2、标项3、标项5专门面向中小企业采购。标项4、标项6、标项7专门面向小微企业采购。 |
| 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| 商务部分（20分） | 类似业绩 | 5分 | 供应商应提供近三年（2020年至今）类似业绩（业绩中至少包含核心产品）的证明资料（合同首页、金额页、合同双方盖章页）。（审核依据为证明资料复印件并加盖投标人单位公章）每提供一份有效的业绩得 1 分，满分为 5 分。 |
|  | 体系认证 | 1分 | 供应商需提供设备厂家商务资质： ISO9001体系认证证书，提供一项得1分，最高得1分。未提供不得分。 |
|  | 对投标人培训方案、售后服务能力的评价及备品备件 | 5分 | （5分）1、根据投标单位提供的售后服务方案，包括但不限于：售后服务措施，售后服务情况表，出现故障时的应急响应方案等，由评委综合评分： 1）售后服务方案和措施完整、维护响应时间方案具体且设立的售后服务机构能够完全满足招标文件要求的得5分； 2）售后服务方案措施和维护响应时间方案基本具体或设立的售后服务机构满足招标文件要求的得2.5分； 3）售后服务方案措施和维护响应时间方案不够具体或设立的售后服务机构基本满足招标文件要求的得1分； 4）未提供售后服务方案措施和维护响应时间方案或没有售后服务机构的得 0 分。 |
|  |  | 4分 | （4分）2、根据投标单位提供的验收培训方案，包括但不限于：验收内容、验收标准、培训计划、培训时间、授课人员、招标文件服务要求中关于培训的要求等， 1）培训方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得4分； 2）培训方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得2.5分； 3）培训方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得1分； 4）未提供不得分。 |
|  |  | 1分 | （1分）3、投标人提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)，由评委综合评分： 1）价格清单详细和折扣率高的，得1分； 2）价格清单提供和折扣率一般的，得0.5分； 3）提供不完整的本项评审不得分。 |
|  |  | 1分 | （1分）4、投标人提供的整机（该包全部品目）（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）在招标文件要求的基础上每多一年加 0.5 分，最多得 1 分。 |
|  |  | 3分 | （3分）5、备品、备件：评标委员根据投标人提供的所投产品的详细配置、备品备件等满足招标文件要求的情况进行综合评分： 1）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量较多，优于产品需求的得3分； 2）提供的投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量一般，基本满足产品需求的得2分； 3）有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得1分； 4）没有提供投标产品的易损易坏部件以及备品备件的品种、数量的得0分。 |
| 技术部分（50分） | 技术参数 | 35分 | 根据投标人提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价；完全响应的得25分。 技术参数标注“★、*”为主要技术参数，每有1个不满足的扣3分，未标注的一般参数，每有1个不满足的扣2分。要求投标人提供可以满足“★、*”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书等相关证明材料，如“★、*”技术参数有具体要求的，提供材料以要求为准），完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会有可能视为不满足。 投标参数不得照抄招标文件参数，照抄按无效标处理。 |
|  | 对投标产品整体性能的评价 | 5分 | 根据招标文件要求结合项目需求，对投标产品选型过程中，提供的投标产品的功能、质量、产品配置、性能优良，并满足用户对产品功能、质量、使用、操作等方面的需求进行评价，其中： 1）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法满足或优于项目需求，得 5 分； 2）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法基本满足项目需求，得 3 分； 3）投标产品整体技术性能、质量、使用及操作方法与项目需求相差较多得 1 分。 4）未提供得 0 分。 |
|  | 安装、调试及仪器设备应用验证方案 | 5分 | 由评委对投标人的安装、调试方案及所要求的仪器设备应用方案进行评议， 1）能根据本项目实际情况提出方案，且安装调试方案科学、合理、安装程序与进度保障措施完善的得 5 分； 2）安装调试方案基本可行、具备安装程序与进度保障措施的得 3 分； 3）安装调试方案不完善、安装程序与进度保障措施考虑不周全的得 1 分； 4）未提供得 0 分。 |
|  | 供货方案 | 5分 | 评标委员根据投标人针对本项目的采购方案（包括购买、包装、运输）、仪器校准检定要求、仪器使用应急替换方案、进度、质量、安全控制措施等进行综合评分: 1）供货方案具有全面性、科学性、合理性和可操作性的得15分； 2）供货方案略有瑕疵，具有的科学性、合理性和可操作性一般的得10分； 3）供货方案片面，且具有的科学性、合理性和可操作性较差的得5分； 4）未提供不得分。 |

详细评审中应考虑下列因素：

1.  评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2.  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6.  同品牌处理办法：

采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.  中标候选人并列式时的处理方式：

采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第七章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 投标文件

招标编号：

项目名称：

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代表签字（电子签名）：

# 年   月

# 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码。

1 开标一览表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 大写： | 小写： |  |
| 法人授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 合同履约期限 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：

1.投标货币为人民币；

2.投标总价需包括招标文件中采购内容及参数要求涉及的所有内容；

3.报价一览表中须填写内容严格按照招标文件中文字表述方式填写，否则按不响应招标文件内容处理。

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

日期：

报价明细表（根据需要提供）

投标人名称：                                      单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |

1.当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价中体现，并予以说明。

2.备品备件费、专用工具费、技术服务费、培训费、运杂费、安装费等各项费用均要在投标价格汇总表中单独报价。如作为优惠条件免费提供则应在该表中以文字作出注明和解释。

3.供应商的报价明细应列明设备的品牌、型号、规格等详细信息。

投标单位：（签章）

法定代表人或授权代理人：（签章或电子签名）

年    月   日

# 2    资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

# 2.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式)

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证正反面

投标人：                           （电子签章）

年     月     日

法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：

兹有          同志为             公司授权委托人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附授权委托人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人以及授权委托人 《居民身份证正反面》扫描件

投标人名称（签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：           年           月           日

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等。

说明：

1、复印件并加盖本单位公章

2、若提供的是复印件，采购人、采购代理机构保留审核原件的权利。

# 附件 2-4     投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证或保证金收据的复印件（如有）作为缴纳凭证放在响应文件中，复印件上应加盖本单位公章；

# 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件， 加盖公章）

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

# 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称： 	（签章）

法定代表人或其授权代理人： 	（电子签名）

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（签章）：

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

日期：

附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件,具体要求详见本招标文件投标人须知前附表。

2.原件、复印件上均应加盖本单位公章。

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标人同类型项目案例（业绩）情况介绍【如有】

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料，具体要求详见本招标文件第六章。

投标人名称： 	（签章）

法人代表或其授权人：         （电子签名）

日 期：

# 附件4 投标函

：

(投标人名称)授权                    (投标人授权代理人姓名)                      (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件。

4、按招标文件要求提供和交付的货物及相关服务的投标报价详见开标一览表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项技术和服务要求，若有偏差，已在投标文件偏离表中予以明确特别说明。

7、我方承诺：完全理解投标报价若超过项目预算时，投标将被拒绝。

8、我方承诺：与在本项目中设计编制技术规格的机构及其附属机构无任何直接隶属关系和利益关联。

9、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

11、我方承诺：投标文件所提供的一切资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺：如所报货物属国家强制认证产品的，均已通过认证且在有效期内，否则，由此产生的一切法律责任由我方承担。

15、我方承诺：接受招标文件中的全部条款且无任何异议，保证遵守招标文件的规定。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

17、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

投标人法定代表人或授权代理人联系电话，e-mail：

投标人法定代表人签名：

投标人公章：

日　期：

说明：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件5   技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

投标人(签章):

日    期：

附件6   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或其授权代理人（电子签名）：

投标人(签章):

日    期：

附件7   中标服务费承诺书

致：新疆君凯杰工程项目管理有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以支票、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：					    （电子签名）

承诺日期：

附件8-1 中小企业声明函（服务类、工程类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万【从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。】，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：年月日

注：

- 如可以享受中小企业政策的供应商，按照如上声明函的内容如实填写，若不满足中小企业政策的供应商，请不要填写。如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

8-2中小企业声明函（货物类）

致：    （采购人名称）    ：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（全称）（盖章）

日期：    年    月   日

说明：

1.如所有货物均为中小微企业制造的，须提供《声明函》，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件8-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

# 附件9  评审所需要的其他商务文件

# 附件10  投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

4.售后服务方案等；

5.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

6.投标人认为其它需要说明的事宜。

备注：请投标人根据各标项实际情况制定应对各标项的方案。