
新疆医科大学第一附属医院昌吉分院维保服务项目
招 标 文 件

	项目编号：
	 2023-XBZB-03023

	采购人：
	新疆医科大学第一附属医院昌吉分院

	采购人电话：
	0994-8185645

	采购人地址：
	昌吉市青年南路743号  

	代理机构：
	新疆西北招标有限公司

	代理机构联系人：
	柳娟 卢贝贝 贾伟

	代理机构电话：
	0991-5823555

	代理机构地址：
	乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼


二〇二三年六月
目    录
1第一章  招 标 公 告


5第二章  投 标 须 知


28第三章   采购项目技术、商务及其他要求


28第四章  合同主要条款


61第五章  附件：投标书格式




第一章    招 标 公 告

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院维保服务项目公开招标公告

项目概况

新疆医科大学第一附属医院昌吉分院维保服务项目招标项目的潜在投标人应在（新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2023年06月27日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023-XBZB-03023

项目名称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院维保服务项目
采购方式：公开招标

预算金额（元）：4640000

最高限价（元）：1780000、1440000、200000、900000、120000、200000
采购需求：

标项一

标项名称：血管机维保、小宝石维保

数量：1

预算金额（元）：1780000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限一年

标项二

标项名称：空气净化机房维保、三气源维保

数量：2
预算金额（元）：1440000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限两年

标项三

标项名称：空气消毒机维保

数量：1

预算金额（元）：200000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限一年

标项四

标项名称：DR维保、口腔CT.DR维保、DR和胃肠机维保

数量：1

预算金额（元）：900000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限一年

标项五

标项名称：供应室洗消系统维保

数量：1

预算金额（元）：120000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限一年

标项六

标项名称：G型臂维保

数量：1

预算金额（元）：200000   

单位：年

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件。

备注：维保期限一年

合同履约期限：详见招标文件。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。
3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照。

（2）投标方需具有该设备的维修能力。

（3）提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本）；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

（6）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年06月02日至2023年06月09日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/。

方式：供应商登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2023年06月27日11点00分（北京时间）

地点：政采云系统不见面开标（https://www.zcygov.cn/）网上开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

     无

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院
地 址：昌吉市青年南路743号  

联系方式：0994-8185645

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路江西大厦九楼

联系方式：0991-5823555

3.项目联系方式

项目联系人：柳娟 卢贝贝 贾伟

电 话：0991-5823555
第二章  投 标 须 知

须知前附表

	序号
	内     容

	1
	项目名称：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院维保服务项目
项目编号：2023-XBZB-03023

	2
	项目采购预算：464万元

	3
	采购人：新疆医科大学第一附属医院昌吉分院
联系人：王主任
联系电话：0994-8185645

	4
	采购代理机构：新疆西北招标有限公司  

地址：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

	5
	投标保证金金额：预算金额的1%（按标项缴纳）

投标保证金形式：电汇，从投标人基本账户转入新疆西北招标有限公司账上。

帐户名称：新疆西北招标有限公司

帐号：107638779707

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

并将汇款证明发送至邮箱：447681560@qq.com                                  备注：投标人必须在首次响应文件递交截止时间前完成保证金缴纳工作。投标保证金的提交以新疆西北招标有限公司保证金账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

以电汇或银行转账形式缴纳保证金的供应商注意事项：

在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号、包号（如分包）。每个项目须按照分包分别提交投标保证金，如：“2023-XBZB-xxxxx第几包”

	6
	答疑接受时间：2023年06月12日 11:00（北京时间）前，按照国家相关法律、法规接受供应商疑问或澄清要求（逾期不予受理）。

联系人：柳娟 卢贝贝 贾伟
联系电话：0991-5823555

	7
	资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定；

2、具有有效的营业执照。

3、投标方需具有该设备的维修能力。

4、提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证副本）；   

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

6、本项目不接受联合体投标。

7、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

	8
	投标文件有效期：供应商同意投标书在招标文件规定的投标截止日期届满后立即对供应商产生法律约束力，投标有效期截至开标日后90日历天。

	9
	投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	10
	投标截止时间：2023年06月27日11:00时（北京时间）

	11
	投标文件：加密的电子投标文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子投标文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。

	12
	☑采用不见面开标：

开标时间：详见本招标文件“第一部分招标公告”

开标地点：详见本招标文件“第一部分招标公告”

不见面开标默认解密时长：30分钟    

关于能否延长解密时间的约定：否

注：若投标人开标时不能正常解密，可将备份电子投标文件发送致招标代理机构工作人处，由工作人员进行异常处理。

	13
	开标日期：2023年06月27日11点00分时（北京时间）

	14
	开标地点：政采云系统不见面开（https://www.zcygov.cn/）网上开标

	15
	付款方式：详见第三章采购项目技术、商务及其他要求

	16
	服务期：详见第三章采购项目技术、商务及其他要求

	17
	政府采购强制采购：(1)标记★符号的节能产品；(2)其他。

采购最新一期《节能产品政府采购清单》的产品。

政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新期)内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新期)内的产品：

投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

	18
	供应商须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，供应商须在投标文件“商务偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，供应商应对字体置黑的条款、注有“投标无效”字样的条款、以及加注“★”号的条款引起重视，如不满足此类条款的规定，其后果由供应商自行承担。

	19
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	20
	注：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	21
	适用于本投标商须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆西北招标有限公司支付。


一、总 则

1. 合格的供应商

1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，安装调试能力强，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、经销商，符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 供应商在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 本项目不接受联合体投标。

1.5 不符合1.1、1.2、1.3、1.4条款规定的供应商，其投标将被拒绝。

2. 定义

2.1“采购代理机构”系指新疆西北招标有限公司

2.2“供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商、经销商。

2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。

2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他相同的义务。

2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。

2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。

3. 其他要求

3.1 供应商应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2 政府采购政策支持

3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由供应商在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。

3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。

3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

投标须知前附表

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  招标内容及技术要求

第四章  合同主要条款

附件：（投标书格式）

附件一 投标书

附件二 法定代表人资格证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

附件三 供应商关于投标文件的声明函

附件四 供应商诚信投标承诺书

附件五 供应商反商业贿赂承诺书

附件六 开标一览表

附件七 投标产品名称、数量、规格分项报价表

附件八 技术规格偏离表

附件九 商务条款偏离表

附件十 投标产品近三年类似业绩表

4.2  供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件的编制

6. 投标文件的编写

6.1 供应商应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作投标文件。

7. 投标的语言及计量单位

7.1 供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，供应商应将其译成中文。

7.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供：

8.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 合格有效的营业执照。

(2) 法定代表人参加投标的，提供法人证明书；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

(3) 提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证）

(4) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

(6) 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（7）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

8.1.2 商务投标书
(1) 投标书
(2) 开标一览表

(3) 投标货物名称、数量、规格及报价明细表

(4) 商务条款偏离表

(5) 投标产品近三年类似业绩（须提供加盖企业公章的合同或者中标通知书复印件）
(6) 售后服务承诺书及培训计划

(7) 若为进口产品（含主要配件），须提供报关单和检验检疫证；所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。 

(8) 供应商认为有必要提供的声明及文件资料

8.1.3 技术投标书

(1) 产品的详细技术参数说明

供应商所投产品必须提供国家权威部门出具的完整检验报告作为其技术指标的支持资料（国家无需检测的设备可以不提供检验报告）。对未提供技术支持资料或不全的视为无效。参数与其提供的技术支持资料不一致的，均视为偏离。

(2) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

(3) 备品备件及专用工具清单

(4) 产品样册、说明书、图纸技术资料及产品质量获奖荣誉证书复印件

(5) 供应商认为有必要提供的声明及完整文件或支持资料。

8.2 第8.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第8.1.2条中第(1)(2)(3)(4)（5）(6)项、第8.1.3条中第(2)项为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

8.3 供应商在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。
9. 投标书格式

9.1 供应商应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。

10. 投标报价

10.1 供应商应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

10.2 本标针对每种货物只接受一个报价，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

10.3 供应商应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：

10.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、备品备件、专用工具、运杂、安装调试、人员培训等费用。

10.3.2 招标文件中特别要求的零、备件费用。

10.3.3 分项报价明细表中特别要求的安装、调试、运输及培训费用。

10.3.4 所需的进口机电证（如需要），报关、商检、计量等相关事宜，由供应商负责办理，费用由供应商承担。

11. 投标货币

11.1 本次投标货币为人民币。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 按照第8条规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2 供应商应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

13. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 按照第8条规定，供应商应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。

13.2 供应商应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术偏离表”和“商务（合同条款）偏离表”中一一列出。

13.3 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：

13.3.1 投标货物的试(检)验报告、鉴定证书；

13.3.2 执行的制造、验收标准；

13.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书；

13.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；

13.3.5 供应商认为有必要提供的其它证明文件；

14. 投标文件的有效期

14.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

15. 投标文件的书写要求、签署。

15.1 本项目为政采云不见面开标，供应商无需提供纸质版投标文件，电子投标文件需在政采云平台上传并CA签署盖章。

15.2 投标文件的编制与扫描件应清楚工整。

15.3 未实质性响应招标文件、关键内容表达不清、扫描上传文件不清晰、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。

15.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

15.5 供应商可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件纳入投标文件中。

15.6 电子投标文件的编制

15.6.1 电子投标文件使用政采云平台提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

15.6.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

15.6.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

15.7 如果虚假应标将会导致废标，并将虚假应标投标公司及生产厂家上报政府采购部门并列入黑名单。

16. 投标保证金

16.1投标保证金金额：预算金额的1%（按标项缴纳）；须以网银转账的形式由供应商的基本账户汇出，于投标文件递交截止时间前交至招标代理机构指定账户（以实际到账时间为准，逾期无效），公示期结束后予以退还。
16.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

16.3 投标保证金应用人民币，由投标人按第一章《招标书》中明确的银行、账号，按16.1条要求的数额办理，于投标时交招标代理机构。未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

16.4 投标保证金的退还

16.4.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

16.4.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

16.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：

16.5.1 如果供应商在投标有效期内撤销投标；

16.5.2 如果供应商串通投标的；

16.5.3 如果中标人未能做到：

a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标记

17.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

18. 投标文件递交的截止日期

18.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前加密上传至政采云平台。
18.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

18.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19. 投标文件的修改、撤回和撤销

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

20. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

⑴ 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同供应商的投标文件相互混装;

⑹ 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标

21. 开标

21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的时间和地点开标。
21.2 招标人在本章前附表第10规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人法定代表人或授权代理人应使用电子密钥（电子证书）参加开标并签到。

22. 开标程序
22.1 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应使用电子密钥（电子证书）参加开标并签到。

22.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密电子投标文件在政采云开标大厅进行解密，采购代理机构工作人员在监督人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

22.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标结束后，有关行政监督部门的工作人员将对供应商进行资格审查，投标文件中须提供资格证明文件，如缺项将导致废标。

(1) 合格有效的营业执照。

(2) 法定代表人参加投标的，提供法人证明书；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

(3) 提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证副本或医疗器械经营许可证）

(4) 投标保证金（被采购代理机构认可的缴纳凭证）。

(5) 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息时点为报名期内。

(6)中小微企业声明函。
22.2 合格供应商不足三家的，不进行评标。
七、评标和定标

23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的供应商，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法

24.1 采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关的人员透露。

24.4 在评标的整个过程中，供应商所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。
24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝，投标无效。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3 投标代表授权书未能由法定代表人签署并加盖公章；

24.6.4 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；

24.6.5 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.6 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.7 投标文件载明的招标项目交货期限超过招标文件规定的期限；

24.6.8 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.9 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.11 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须供应商确认，如果供应商拒绝确认，其投标无效。
24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。
24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占40%，其中价格满分为20分，商务条件满分为20分；技术部分权重占60%，满分为60分。供应商两部分的分值相加，即为该供应商的综合评估分。

具体分值见下表：

	项目
	评分因素
	评分细则
	细项

分值

	价格20分
	价格得分
	1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分（20分）

2、其他合格投标方的投标报价得分按如下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
	20

	商务部分

20分
	企业资质
	供应商或生产厂家提供ISO9001、ISO13485质量体系认证；提供1项得1分；最高得2分。提供本次维修设备配件来源文件齐全得4分，不齐全的酌情扣分，最高得4分，未提供不得分。
	6

	
	服务能力
	为保证响应及时性，在本地具备服务能力，提供场地及人员证明文件5分，提供租房证明文件3分，不提供不得分。
	8

	
	类似业绩
	根据投标人在中国境内近三年类似项目业绩（中标通知书或采购合同复印件并加盖公章）一个业绩得2分，最高得6分

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、项目内容、签字盖章页）或中标通知书复印件，否则业绩不予认可。
	6

	技术部分60分
	服务方案
	供应商需针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括①日常巡视保养和维修方案②设备的运行、养护、维修和管理方案③详细的进度安排④质量管理制度及检查制度⑤及时的评价以及迅速的反馈等内容，以上方案完全满足项目需求且有利于项目实施的得10分；方案缺项、有任意一项不满足项目需求、描述不清晰、不完善的，不符合实际情况的，每有一项扣2分，扣完为止。
	10

	
	人员资质
	投标方为本项目配备的技术人员具备维修服务能力，有经过厂家培训的；或厂家授权提供对应服务的资质工程师，提供人数、培训证书和雇佣关系证明，提供接受过该服务的医院名单，每提供一份得1.5分，最多得6分。

备注：以上工程师需提供所投设备维修上岗证及在本公司近一年任意月具有人员明细的社保证明（新公司从成立之日起算）。
	6

	
	备件质量情况
	为保障设备稳定运行，投标企业需提供近三年内与原厂签署的本次招标的设备备件销售合同或证明文件（4份），以确保维修过程中更换的备件来源可靠性（原厂除外），每提供一份得2分，满分8分
	8

	
	维修能力管理
	根据供应商针对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于①售后服务内容②维保保障措施③售后服务制度等内容，以上方案内容清晰合理、内容详尽、有条理、可实施性强的得6分，有一项不合理、不清晰、不详尽或不具备可实施性的，每有一项扣2分，扣完为止，不提供不得分。
	6

	
	对招标文件的响应程度
	投标维保参数符合招标文件要求，能完全满足维保服务要求得30分。投标维保参数低于招标文件要求即为负偏离，技术要求中★条款达不到招标文件要求的，每负偏离一条扣除5分。非★条款达不到招标文件要求的，每负偏离一项扣3分，扣完为止。未实质性响应视为负偏离。
	30


24.8.2.1 对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×20%×100

24.8.2.2 对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标商资格、投标商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占80分。将每位投标商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标商的总得分。详细评分标准如下：

价格部分（20分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×20%×100，如此类推，算出所有投标投标人的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（2）小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.3  各评标委员会成员对每个供应商的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该供应商的最终综合评审分。评标委员会将按供应商得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

24.8.4  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

24.8.5  最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。

24.8.6  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

25.2  供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

25.3  供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26．中标人的确定

26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家供应商为中标候选人。

26.2  中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知

27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有供应商的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。

28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对相关供应商造成的损失不负责任。

七、授予合同

29. 签订合同

29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，供应商必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。

29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。

30. 合同的组成

30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；

30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；

30.1.4 中标通知书。

八、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在采购合同履行期间，有权按“投标须知前附表”第14项约定的内容对“货物需求表”中规定的货物数量和服务予以局部增加或减少，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变，对增减的数量按同类型中标产品价结算货款。

九、其他事项

32. 中标服务费

32.1 本项目招标代理服务费由中标供应商支付。

32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额。

33. 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆西北招标有限公司。

34. 为了做好投标工作，供应商应组织有关商务和技术人员，认真解答或澄清评标委员会在评标过程中提出的有关商务和技术问题。

所有与本标书有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：新疆西北招标有限公司

通讯地址：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市沙依巴克区伊宁路318号江西大厦9楼）

邮    编：830000

联 系 人：柳娟 卢贝贝 贾伟
电    话：0991-5823555
  采购项目技术、商务及其他要求

	序号
	项目名称
	数量
	预算金额 （万元）
	科室
	分包情况

	1
	血管机维保
	1年
	90
	设备物资管理部
	标项一

	2
	小宝石维保
	1年
	88
	设备物资管理部
	

	3
	空气净化机房维保
	2年
	100
	设备物资管理部
	标项二

	4
	三气源维保
	2年
	44
	设备物资管理部
	

	5
	空气消毒机维保
	1年
	20
	设备物资管理部
	标项三

	6
	DR维保
	1年
	20
	设备物资管理部
	标项四

	7
	口腔CT.DR维保
	1年
	20
	设备物资管理部
	

	8
	DR和胃肠机维保
	1年
	50
	设备物资管理部
	

	9
	供应室洗消系统维保
	1年
	12
	设备物资管理部
	标项五

	10
	G型臂维保
	1年
	20
	设备物资管理部
	标项六

	
	合计
	
	464
	
	


标项一：血管机维保、小宝石维保

西门子血管数字减影机技术维保要求
维保范围：服务周期内4次保养、无限次维修。提供更换所有损坏的配件（含探测器、球管）。

1、定期保养：服务周期内4次保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

2、免费更换所有备件，安装完毕后达到设备运行标准。

3、开机率确保达到98％，一个维保周期按365天计算，每超过1天，扣除服务费2仟元或顺延5天维保期。

4、投标供应商应为设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。

5、服务响应时间：接到故障报修电话后，维修响应时间不大于1小时，工程师到场时间白天不大于8小时，夜间不超12小时。

6、乌鲁木齐至少有两名常驻工程师，工程师须持有西门子X光培训证书（需提供姓名、电话及相关社保证明）。投标供应商应为设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。

7、投标人提供近三年保修客户，需在投标文件中附业绩合同复印件等证明材料。

8、维保期限：一年。

9、付款方式:在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。

小宝石维保
GE OPTIMA660 CT维保服务要求
维保范围：每年4次保养、无限次维修。免费提供更换损坏备件（含探测器一块，联影520、联影580技术服务）。

1、定期保养：提供一年四次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

2、更换的备件必须为同一生产厂家同一设备型号一致的原厂备件，安装完毕后达到设备运行标准。

3、全天24小时，全年无假日，开机率确保达到98％，按全年365天计算，每超过1天，扣除服务费2仟元或顺延5天维保期。

4、乌鲁木齐至少有两名常驻工程师，需提供姓名、电话及社保证明。投标供应商应为设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。

5、服务响应时间：接到故障报修电话后，维修响应时间不大于1小时，工程师到场时间不超过4小时。

6、备件响应时间：新疆设有常用备件仓库，油箱、电容等有特殊运输要求的备件需有库存，其他需要更换的零备件，零备件到达医院的时间最长不超过24小时。
7、投标人应具有GE设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。

8、投标人提供近年GE 64排 CT新疆保修客户，需在投标文件中附业绩合同复印件等证明材料。
维保周期：壹年。

付款方式

在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。
标项二：空气净化机房维保、三气源维保

空气净化系统维保方案
编制说明：

    新疆医科大一附院昌吉分院维护工程项目由洁净手术部、重症监护室、消毒供应科、妇产科、门诊手术室、检验科，放射科、病理科，牙科（全景x光室）、发热门诊、体检中心（DR室）、设备间（中控室）、多联机系统、UPS电源、风道机械清洗、检测（含第三方出具的检验报告）具体事宜如下：
实施方案：

采取的措施（设备部分）

1、在维护保养期内定期（每周一次）维护回访。

2、在维护保养期内，如有出现问题确保1小时到现场处理，如不受材料、配件等的限制在2小时内解决问题。

3、在维护保养期内，如有问题，如需有内地发配件或材料式可在10日内解决问题（更换零部件，单件价值在2000元以上，申报由甲方采购)
二、周期保养计划

空调机组投入使用以后，请按以下规程进行维护和保养。

1、日常维护项目

1）检查送风机、回风机传动附件运作情况及风机轴承温度（约60-80℃）。

2）检查及记录风机的运行电流。

3）每周检查新风机初效，如积灰过多必须清洗（做好清洗记录）。

4）检查盘管段排水系统是否正常，存水弯是否有水。

5) 检查冷冻系统及蒸汽系统管道上各配件工作是否正常。

6）电加热器是否正常。

7）检查手术室回风口情况并清洗（做好清洗记录）。

8）检查手术室内所有设备是否完好，如有问题实时处理。

2、月检项目

1）设备内部的清洁情况。

2）检查并清洗盘管下部的凝水盘（夏季运行时）。

3）检查皮带松紧。

4）检查新风机中效是否堵塞。

5）检查循环风机的中效，清洗初效。

3、季检项目

1）检查检修灯及其开关是否完好。

2）检查检修门之密封胶条是否完整、有弹性，检修门有无变形。

3) 检查冷冻水过滤是否堵塞，并予清洗。

4）检查热水过滤器是否堵塞，并予清洗。

5）检查中效过滤器是否破损，压力是否超过上限，如不能再使用予以更换。

6）检查风机减震弹簧是否正常，必要时进行更换。

7）检查风机电机传动附件。

8）检查风机电机顶紧螺丝有否松动。

9）检查手术室高效是否正常，手术室压差是否正常，并及时调整。

10)检查手术室温度是否正常，并作出调整。

4、年检项目

1）检查并清洗冷热水盘管表面（压缩空气或高压自来水冲洗）。

2）检查风机界面帆布口是否完好。

3）对机组内部、外部进行全面清洗。

4）检查皮带磨损情况，必要时予以更换。

5）检查风机轴承是否完好，必要时予以更换。

6）检查初、中效过滤器运行情况，检查高效过滤器运行情况，根据使用情况更换，必须确保手术室正常运行。

7）配合院方与检测单位联系每年做一次细菌检测，如有问题及时处理。（由具有检测资质的第三方检测）

三、维护项目

初次维护计划：

针对手术室运行情况，做以下工作：

1、检查并恢复手术室操作功能，在手术室控制面板上实现开机、停机；调整温度；湿度（在设备设计范围内）等一系列操作。

2、检查所有电路、控制系统、呼叫系统、背景音乐系统等确保其运转正常，尤其是电路必须确保其安全可靠。

3、对本院操作、维护人员进行培训，明确其职责及正确的操作方法，做到安全、经济、快捷。

4、每年新风机组初效、中效更换12次，亚高效过滤器更换4次。
5、每年循环机组更换2次初效、更换1次中效过滤器。

6、为保证手术室洁净度，手术室高效过滤器每半年检查、自测一次（由承包人自测尘埃粒子和检漏，检测结果打印并登记），并根据院感结果更换高效过滤器，更换结束后由第三方进行检测（检测费由承包人承担）合格后方可使用。

7、每月检查每间手术室压差、温湿度、照度、风速，如不符合要求及时调整。

8、对所有的设备进行检查，并做好记录，存在问题及时向院方汇报。

9、对所有设备、备品备件进行登记，建档。

10、易耗品及消耗材料及时采购建立库存，并保证30天的用量。

11、设备维修项目清单

	序号
	项目
	数量
	单位
	保养计划

	1
	手术室
	循环机组
	12
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动控制系统
	13
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	风冷水冷模块机组
	4
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动门
	12
	樘
	周检查，月保养，年大修

	
	
	控制面板
	10
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	观片灯
	10
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	书写台
	10
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	供氧、负压等系统
	13
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	强排风
	20
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	插座、照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	初中高效
	
	
	初效2次、中效每年更换1次，高效根据定期检测，数据超标需要立即更换（数量：见附表）

	
	
	洗手池
	5
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	其他区域的门
	25
	樘
	周检查，月保养，年大修

	
	
	门禁系统
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	2
	设备间
	照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	空调机
	4
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	卫生
	800
	㎡
	有专人保洁，减少二次污染

（含机房和机组保洁）

	3
	产科手术室
	循环机组
	1
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动控制系统
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动门
	1
	樘
	周检查，月保养，年大修

	
	
	控制面板
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	观片灯
	1
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	书写台
	1
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	供氧、负压等系统
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	强排风
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	插座、照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	初中高效
	
	
	初效2次、中效每年更换1次，高效根据定期检测，数据超标需要立即更换（数量：见附表 ）

	
	
	洗手池
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	其他区域的门
	11
	樘
	周检查，月保养，年大修

	4
	ICU
	循环机组
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动控制系统
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动门
	2
	樘
	周检查，月保养，年大修

	
	
	控制面板
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	供氧、负压等系统
	12
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	强排风
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	插座、照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	初中高效
	
	
	初效2次、中效每年更换1次，高效根据定期检测，数据超标需要立即更换（数量：见附表 ）

	
	
	洗手池
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	其他区域的门
	8
	樘
	周检查，月保养，年大修

	5
	检验科

病理科
	循环机组
	7
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动控制系统
	3
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	控制面板
	3
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	强排风
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	插座、照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	初中高效
	
	
	初效2次、中效每年更换1次，高效根据定期检测，数据超标需要立即更换（数量：见附表 ）

	
	
	其他区域的门
	8
	樘
	周检查，月保养，年大修

	6
	供应室
	循环机组
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	自动控制系统
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	控制面板
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	
	
	强排风
	2
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	插座、照明
	
	
	周检查，月保养，年大修

	
	
	初中高效
	
	
	初效2次、中效每年更换1次，高效根据定期检测，数据超标需要立即更换（数量：见附表 ）

	
	
	其他区域的门
	6
	樘
	周检查，月保养，年大修

	7
	
	新风机组
	
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	
	
	
	初效12次、中效每年更换6次，亚高效每年更换4次

（数量：见附表 ）

	8
	放射科
	自动门
	12
	樘
	周检查，月保养，年大修

	
	强排风系统
	12
	套
	周检查，月保养，年大修

	9
	送新风系统
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	10
	中医科（门诊）（病房）万向罩
	37
	套
	周检查，月保养，年大修

	11


	中央空调
	室外机
	10
	台
	周检查，月保养，年大修

	
	
	室内末端机
	67
	台
	周检查，月保养，年大修

	12
	空调实时监控系统
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	13
	空调水系统
	2
	套
	周检查，月保养，年大修

	14
	UPS供电系统
	1
	套
	周检查，月保养，年大修

	15
	风管清洗
	
	
	每2年1次用机器人操作（详细记录清洗过程）

	17
	全景x光室
	
	
	周检查，月保养，年大修

	18
	发热门诊
	
	
	周检查，月保养，年大修

	19
	检测
	
	
	一年一次（出具检测报告）

	
	
	
	
	
	


初中高效（附表）

	位置
	初效
	中效
	亚高效
	高效
	回风口

	四楼机房
	48
	48
	10
	
	

	手术室
	
	
	
	84
	84

	供应室
	
	
	
	30
	30

	妇科手术室
	
	
	
	10
	10

	产科机房
	8
	8
	2
	
	

	病理科
	8
	8
	
	26
	26

	检验科机房
	12
	12
	2
	
	

	检验科
	
	
	
	62
	62

	放射科
	
	
	
	16
	16

	重症医学科
	
	
	
	18
	18

	外科手术室
	
	
	
	10
	10

	合计
	76
	76
	14
	256
	256


多联机空调维保项目

1
多联机检修
10台
含小配件、五金配件等，1月检修1次

2
多联机保养  10台
每月保养1次

3
多联机冷煤
10台
加氟

4
室内机维护与保养
67
台  每月检修1次

5  空调风道清理

6  出风口保洁清理（过滤网更换）

其他说明：病理科、检验科及负压手术室的所有初、中、高效过滤器必须按以下方案实施：

由专业人员负责更换。

操作人员必须采取防护措施（穿防护衣、鞋、帽）

有资质的专业人员进行焚烧、掩埋。

出现生物安全及时向医院院感汇报。

做好处理记录。

严格执行国家《疾病预防与控制》的相关标准执行。

空气净化系统服务要求
为确保医院空气净化系统的正常运行特作出以下要求
1每天有专业维护工程师值班（3-4名），做好机房和辅助设备的巡检工作，并做好巡检记录，发现故障问题及早处理确保相关科室的正常工作。
2进行过滤网清理更换时及时与相关科室进行沟通，不得在影响科室正常工作的情况下进行，而且清理更换完成后做到场地整齐清洁无残留垃圾和其他物品。
3定期检修提前三日以书面形式报送医学工程科进行时间安排和协调事宜，突发维修工作应及时通知相关科室和医学工程科，是其相关科室做好应急工作。
4在维保期内，因空气洁净度未能达标而造成医院科室不能进行正常工作，依照医院规定对维保公司作出相应处罚，因空气洁净度未能达标而造成病员感染维保公司应承担相应的法律责任。
5因维保公司工作人员玩忽职守不按规范操作致使设备损坏或故障扩大应对维保公司作出相应的处罚。
6机房卫生有专人负责保洁，按时正常上下班，医学工程科监督检查，做到设备环境无卫生死角，干净整洁，降低环境空气二次污染。
*空气净化系统维保公司资质要求

1提供《机电设备安装专业》资质

2提供《电子与智能化专业》资质（便于实现远程操控）
3提供《建筑装饰装修专业》资质（便于洁净手术室装修维护）
4提供该公司在疆备案文件资料资质进疆备案登记

5提供专业工程师职称（三名）

 维保服务评定表：

	序号
	服务标准
	符合情况
	备注

	1
	在维护保养期内，回访 每周一次
	
	

	2
	在维护保养期内，如有出现问题确保1小时到现场处理，如不受材料、配件等的限制在2小时内解决问题
	
	

	3
	在维护保养期内，如有问题，如需有内地发配件或材料式可在10日内解决问题
	
	

	4
	备品备件情况
	
	

	5
	处理异常情况、突发事件的能力
	
	

	6
	针对行业的专业性
	
	

	7
	维护人员的服务态度及专业性
	
	

	8
	维护人员的稳定性
	
	

	9
	维护保养期内故障率
	
	

	10
	在维护保养期内的设备设施运行情况登记资料及其他相关资料完整性
	
	


维保期限：两年。
付款方式

在合同执行的壹年期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同两年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。
三气源维保
一、日常维护与保养

1．检查空气系统、过滤器、油过滤器和油分离芯，定期予以更换； 

2．检查负压系统各机组润滑油状况，定期予以添加或更换； 

3．检查疏水器，定期进行清洗或更换； 

4．检查油冷却器、空气冷却器和冷干机蒸发器、冷凝器，定期进行清洗； 

5．检查电气接线，定期予以紧固；

6．检查中心供氧系统各机组交流接触器，定期进行更换； 

7．检查液氧站各安全阀起跳压力和回跳压力，必要时调整；

8．在全载情况下记录中心供氧系统仪表参数；

9．空载时检查并记录中心供氧各机组压力,必要时进行调整；

10．定时检查全负载情况下中心供氧系统各机组的电压和电流； 

11．定期检查干燥器运行状况，并予以适当的调整； 

12．按要求更换易损和不再具有正常功能的零部件；

13．检查冷凝器，定期予以清洗； 

14．检查压缩机运行状况，必要时添加冷冻油和制冷剂；

15．中心供氧站的其他消缺工作。

16. 每次巡检、日常维护、维修保养要求有记录。

二、范围

1.维护：负责对医院使用大包范围内所有设备进行监控、检查、观察、寻找故障、诊断、调整、补充、清理、清除、封堵、修理、更换、安装、试验、保洁、管路测漏检测（一年两次有相应记录），监督等作业行为以及完成上述行为所进行的必要的工作。

2.维护对象：系指供应商负责维护中心供氧站内设备范围内的系统设备，设备系统系指中心供氧系统，空气系统，传呼系统、负压吸引系统、二氧化碳系统、病房设备带、设备管路。

3.大修：是指为恢复设备生产功能而进行的设备全面解体、检查、清扫、测量、调整、试验和修理等非易损件。消除设备和系统缺陷，修复更新少量装置。

4.大修对象：系指大修范围内的系统设备非易损件。

三、维护具体区域范围：

1.医院院内中心供氧站区域为医院液氧站，各病区、病房，包括空气压缩机区域的排风系统、空气压缩机房、空气压缩机内的冷却系统及排污管路等。

2.关于主机大修：运行20000小时以上的主机机头由供应商维护人员根据巡检、设备声音、振动确定使用情况，如需更换配件的要求出具书面情况说明，经双方签字同意后方可维修更换，供应商免收维修费用，材料费由医院支付， 维修需提前以书面形式告知，由管理科室确定停机时间。

3.对已运行超过16000小时的中空气系统，油冷却器后冷却器散热风扇主机主电机免维护，轴承定期进行更换。

四、责任

1.严格执行医院管理体系中与单位相关的所有管理制度和标准。

2.为维护中心制氧站设施设备安全性，如发生需焊接、点火操作，应向医院管理科室报备，同意后才能予以施工。严格遵守医院的安全管理制度，施工期间因安全事故造成的人员伤害由供应商承担全部责任。

3.配合协助医院完成各种检查和评价等工作。

4.在维护范围内的机组大小维修期间，及时报备医院设备管理科室，设备管理科室主要负责监督验收和服务工作。

5.开通365天24小时服务咨询热线，通讯联络畅通，随叫随到，维修及时，解决排除故障。

6.如设备故障严重，无法在24小时排除时，及时写出书面处理意见给予医院方。

7.检修所需的劳务、工器具、劳动保护用品及其他物品，由供应商自行准备。

8.在巡检维护因采取一切合理的预防措施，如设备维护方法的不当造成的对双方人员及院方财产造成事故或者危害，造成的损失由供应商100%赔偿。

10.在维保期内，保证医院机器正常使用；维保人员具有电子技术及通讯方面的基本知识和维修技能的基本常识。

11.每月巡检一次上门检查维护机器； 

12.保证使用正品原装配件，因配件引起的故障损失由维保供应商承担；

13.除正常工作时间以外在接到医院电话通知时2小时赶到现场。 

14.熟练处理项目故障，在维修中对各科室的对讲主机系统、气体管道及终端系统如遇确实不能维修或无再修理的价值时，无条件执行医院相关规定履行按级报告，供应商无权自主更换。

15.在院必须有一名正常上班时间值班工程师，负责120车及临床科室的氧气、二氧化碳的更换，负责全院氧气流量计每月一次的登记。维修跟换材料必须提供三证。

16.此报价包含易损件。

17.配合安全附件的检验检测工作。

18.全院吊塔出现开关气源故障，需要拆卸维修时，因先通知医学工程科工程师到场进行检查和确认签字，然后才能进行拆卸维修。经乙方维修后，吊塔上除开关气源以外的其他位置出现故障，均有甲方自行维修。

五、维保期限：两年。
六、付款方式

在合同执行的壹年期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同两年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。 
标项三：空气消毒机维保

关于空气消毒机维护保养服务内容及要求
一、维保范围与要求

1、工作范围：全院所有科室紫外线空气消毒机移动式、壁挂式）、等离子消毒机（移动式）、紫外线消毒车、紫外线灯，传递窗紫外线灯的维护保养、辐照度检测（出具老肯、巨光、奥洁消毒机检测报告）共计638台。

2、制定有空气消毒机维保操作规范

3、具有判定紫外线空气消毒机和等离子空气消毒机是否达到使用要求的能力

4、配备有专业的消毒机检测仪器及工具，包括：紫外线强度检测仪、等离子强度检测仪器、绝缘电阻检测仪、臭氧浓度检测仪等。

5、工作流程要求：执行先检测空气消毒机的各项参数，并以此依据判定是否更换相关配件，更换完备件后再次检测判定该机是否达到使用要求。

6、填写详细的（带两次以上检测数据）的维保单，并带有最终的维保结论。（相关科室领导签字确认）

二、维保具体内容

每季度一次整机维护保养，维保内容包括：

1.整机的清洁保养。

2.滤网：检查过滤网是否破损，清理过滤网积尘。

3.紫外线灯管：检查灯管及相关部件绝缘情况及表面情况，通过专业设备检测灯管紫外线辐射强度是否达标（需出具检测数值），清理灯管表面及反光板积尘。

4.负氧离子发生器：通过专业设备检测其消毒能力（需出具检测数值），清除积尘用柔性干布或少许酒精擦拭。

5.对悬挂件、机壳、电源接线、镇流器、熔断器、风机、主控板及探头、接插件进行电气安全检查，并按出厂要求判定功能正常与否。

6.经检测后相应配件功能不达标或者故障的，维修或更换相应配件。做相关详细登记记录

7.填写维护服务单（一式叁联），维护单据必须盖有公司印章，维护人员必须签字并留有联系方式。维保工作时需使用专业的测量工具，给出每台空气消毒机的测量结果，更换配件要有相应数据说明，维保后出具相应单据，维保完成后机器各方面使用要达到原厂标准，并上传至设备管理软件系统（至数云）。

三、其它要求

1.疆内有维修办事处（配件库），固定维修工程师两名。

2.两小时电话响应，四小时排除故障达到正常使用效果。

四、资质要求

1.提供相关维修类营业执照；

2.提供医疗设备维修资质；

五、维保期：一年
六、付款方式

在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。
标项四：DR维保、口腔CT.DR维保、DR和胃肠机维保

DR机及胃肠机维保参数
一、维保机型

	序号
	名称
	型号
	数量（台）

	1
	西门子DR
	Ysio
	2

	2
	GE  DR
	Definium 6000
	1

	3
	日本岛津数字胃肠机
	FLEXAVISION
	1

	4
	意大利 移动DR
	TMS 300 RDR
	1

	5
	西门子 移动DR
	Mobilett Elara max
	1

	6
	迈瑞 移动DR
	MobiEye 700
	2


二、参数要求

维保时间：一年。

维保范围：每年4次保养、无限次维修。技术保修，不包含任何备件。

1、定期保养：提供一年四次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

2、维保方以书面形式上报更换配件，备件有院方采购提供，安装完毕后达到设备运行标准。
3、全天24小时，全年无假日，开机率确保达到98％，按全年365天计算，每超过1天，扣除服务费2仟元或顺延5天维保期。

4、乌鲁木齐至少有两名常驻工程师（需提供姓名、电话及相关社保证明），由于两台西门子Ysio DR担负着医院日常主要的工作量，工程师须持有西门子DR培训证书。投标供应商应为设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。

5、服务响应时间：接到故障报修电话后，维修响应时间不大于1小时，工程师到场时间不超过4小时。

6、在新疆有售后地点或办事处，需提供相关证明如租房合同等；

7、为了保证设备稳定运行与维修质量，以证明和保证其维修能力，需在投标文件中附业绩合同复印件等证明材料。
付款方式

在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。
标项五：供应室洗消系统维保

关于消毒供应室平移门脉动真空灭菌器等8台设备的维保内容及要求

一、维保设备名称及数量
	序号
	维保设备名称
	数量
	单位

	1
	平移门脉动真空灭菌器
	2
	台

	2
	快速式全自动清洗消毒器
	3
	台

	3
	牙科手机清洗机
	1
	台

	4
	超声波清洗机
	2
	台

	5
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1
	台

	6
	医用干燥柜
	1
	台

	7
	煮沸消毒机
	1
	台

	8
	台式灭菌器
	1
	台


  二、维保项目及内容
（一）平移门脉动真空灭菌器的维保项目及内容：

1、每月检查设备平移门胶条（1000次循环更换)提供检修记录单。

2、对门传动系统进行加油（6个月/每次）平移门同步带（2年整体更换）。

3、每月检修紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年内更换），提供检修记录单。

4、每月紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线。

5、每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。

6、每月清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水，提供检修记录单。

7、每月调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅。

8、每月真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针检测。

9、每月清洁内室及内室过滤网，提供检修记录单。

10、每月清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀。

11、每周清洗门胶条，清洁门密封槽，提供常规备件，

12、每周清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏提供检修记录单。

13、每季度检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效，提供检修记录单。

14、每月检查进水管路是否漏水， 水压力0.15-0.3MpaMpa蒸发器水位是否正常。

15、每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力0.3-0.5Mpa Mpa。

16、每季度巡检压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力0.5-0.7Mpa Mpa。

17、每月手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力升到0.21Mpa。

18、运行保压程序，极限真空≤-90Kpa Kpa，泄漏速率＜130Pa/minPa/min

19、每周运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间，升温时间，程序运行时间，灭菌阶段温度变化范围，压力变化范围，BD测试是否合格，提供检修记录单。

（二）快速式全自动清洗消毒器的维保项目及内容：

1、每季度检查空气过滤器
2000次循环/出现老化现象等需要强制更换。

2、每月检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管。
 

3、每周检查喷射臂固定环及相关配件。


4、每周检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件。


5、每月门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管
6000次循环按需更换。

6、每月紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线。

7、每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。

8、每月检查清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水。

9、每季度检查清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊，登记提供检修记录单。

10、每月检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅登记提供检修记录单。

11、每月校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头，登记提供检修记录单。

12、每月检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响。登记提供检修记录单，备件传动链条。

13、每月检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效。登记检修记录单，提供备件。

14、每月检查计量系统进液精度：浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落。

15、每月检查进水管路是否漏水，进水压力0.3-0.5MpaMpa

16、每月检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力0.3-0.5MpaMpa

17、每月手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，登记检修记录单，提供常规备件。

18、每次空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速，程序运行时间。

19、每次检查程序运行参数是否正常。

（三）牙科手机清洗机的维保项目及内容：

1、每季度检查空气过滤器
2000次循环/出现老化现象等需要强制更换。

2、每月检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管。


3、每周检查喷射臂固定环及相关配件。


4、每周检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件。


 5、每月门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管
6000次循环按需更换。

6、每月紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线。

7、每月检查电源连接线超声波电源连线问题及通过端。

8、每月检查清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水。

9、每季度检查清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊，登记提供检修记录单。

10、每月检查搬运车上下档杆是否松动，与设备对接是否顺畅登记提供检修记录单。

11、每月校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头，登记提供检修记录单。

12、每月检查门是否水平，门传动、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，手动开关门，检查门开、关是否到位，门运行是否顺畅，是否有异响。登记提供检修记录单，备件传动链条。

13、每月检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效。登记检修记录单，提供备件。

14、每月检查计量系统进液精度：浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落。

15、每月检查进水管路是否漏水，进水压力0.3-0.5MpaMpa

16、每月手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，登记检修记录单，提供常规备件。

17、每次空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速，程序运行时间。

18、每次检测超声源完整度及工作状态，登记检修记录单。

19、每次检查程序运行参数是否正常，登记检修记录单。

（四）超声波清洗机的维保项目及内容

1、每月清洁超声波槽内过滤网。

2、每月检查控制面板开关按键是否灵敏。

3、每月检查设备参数。

4、每月检查加热功能。

5、每次检查超声震荡频率。

6、每次检查门升降电机。

7、每次清洁门密封胶条、进水过滤器。

（五）过氧化氢低温等离子灭菌器的维保项目及内容

1、每月检查真空泵油是否需要更换，按照
500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换。

2、每月检查油污过滤器滤芯是否需要更换，登记检修记录单，提供常规备件。

3、每月检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换，登记检修记录单，提供常规备件。


4、每月紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线。

5、每次检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。

6、每次清洁真空泵进气口滤网。

7、每次清洁V5、V6阀堵丝。

8、每月清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩。

9、每月清洁打印机热敏打印头，登记检修记录单。

10、每月检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏。

11、每次检查卡匣系统。

12、每次检查计量加注系统。

13、每次检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常。

14、每次校验触摸屏。

15、每次空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 。

16、每次手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值。

17、每次以上项目结束后，运行程序（加强循环或全循环），检查运行参数是否正常。

18、运行程序中，检测等离子电源电流值。

19、每月检测过氧化氢溶液的保存环境是否符合要求。登记检修记录。

（六）医用干燥柜的维保项目及内容

1、每月检查空气过滤器：达到2000次循环需要更换。

2、每月检查门密封胶圈、风压开关软管达到6000次循环需要更换。

3、每月紧固设备电源、风机、空气电热管、交流接触器连接线。

4、每次检查电源连接线和其它电器连接线有无破损，登记检修记录。

5、每次手动开风机、电加热管，检查电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，4分钟后，空气温度正常与否，登记检修记录。

6、每次检查程序运行参数是否正常，登记检修记录。

（七）煮沸消毒机的维保项目及内容

1、每月清洁煮沸槽内过滤网。

2、每月检查控制面板开关按键是否灵敏。

3、每月检查设备参数。

4、每月检查加热功能。

5、每次检查温度传感器灵敏度。

6、每次检查门升降电机。

7、每次清洁门密封胶条、进水过滤器。

（八）台式灭菌器的维保项目及内容

1、每月检查设备门胶条（1000次循环更换)提供检修记录单。

2、对门传动系统进行加油（6个月/每次）。

3、每月紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线。

4、每月检查电源连接线和其它电器连接线有无破损。

5、每月清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，提供检修记录单。

7、每月清洁内室及内室过滤网，提供检修记录单。

8、每月清洗门胶条，清洁门密封槽，提供常规备件，

9、每季度检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效，提供检修记录单。

10、每月检查进水管路是否漏水， 水压力0.15-0.3MpaMpa蒸发器水位是否正常。

11、每月手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力升到0.21Mpa。

12、运行保压程序，极限真空≤-90Kpa Kpa，泄漏速率＜130Pa/minPa/min

13、每周运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室安全阀手动开启两次，脉动时间，升温时间，程序运行时间，灭菌阶段温度变化范围，压力变化范围，BD测试是否合格，提供检修记录单。

三、项目维保要求

1.设备出现故障，自接到甲方报修后8小时内派维修工程师赶到现场，如有特殊情况，须提前进行沟通，得到认可后方能改变到达现场时间，一般故障当日内修复，大的故障2日内修复（如需更换配件，以配件到达用户现场开始计时）。

2.合同生效后15日内派人对设备进行首次维护保养,以后每隔1 个月对设备进行一次维护保养。

3.设备损坏或有安全隐患的配件均免费更换，需定期更换的易损件除外。

4.负责高温灭菌器自带压力表每年2次、安全阀每年1次的检验，并承担由此产生的费用。

5.负责低温过氧化氢等离子灭菌器每年2次免费更换真空泵油及油污过滤器、过氧化氢过滤器滤芯。

四、供应商资质要求
1、提供有效的营业执照；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在“信用中国”网站无违法违规纪录、中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、不允许联合体投标；

五、维保期限：一年

六、付款方式
在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。
标项六：G型臂维保

移动式G臂X射线成像系统维保参数
维保时间：壹年。

维保范围：每年4次保养、无限次维修。技术保修（含同型号球管2只），不包含其他备件。

维保要求：

1、定期保养：提供一年四次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。

2、维保方以书面形式上报更换配件，备件有院方采购提供，安装完毕后达到设备运行标准。
3、全天24小时，全年无假日，开机率确保达到98％，按全年365天计算，每超过1天，扣除服务费2仟元或顺延5天维保期。

4、乌鲁木齐至少有两名常驻工程师，需提供姓名、电话及社保证明。投标供应商应为设备设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。
5、服务响应时间：接到故障报修电话后，维修响应时间不大于1小时，工程师到场时间不超过4小时。

付款方式

在合同执行的陆个月期满，乙方提供的服务达到甲方要求后，甲方向乙方支付合同总金额的50%。在合同壹年期满后，如乙方提供的服务均达到甲方的要求，甲方向乙方支付剩余50%。

第四章  合同主要条款
说明：具体合同条款以最终签订为准
甲方（买方）：  
乙方（卖方）:                              
合同主要条款

1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买服务的单位。

1.2“卖方”系指提供合同服务和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的服务内容及其它类似的义务。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)
3. 采购范围

3.1 合同的采购范围详见第三章相关条款。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括服务及与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

5. 服务期限：                     。

6. 结算方式： 

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 费用的支付：                  。
7. 服务期限

7.1 本合同服务内容为满足招标文件的要求。

8. 违约罚款

8.1如果卖方没有按照规定的时间完成服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的     的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续     天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费

10.1 本合同价格为含税价。卖方提供的服务等所有税费已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

11. 合同争议的解决

11.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交人民法院诉讼解决。

11.2 法院判决对双方均有约束力。

11.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

11.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

12. 违约终止合同

12.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部服务。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后    天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

12.2 在买方根据12.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的服务，卖方应对购买类似服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。
13. 转让和分包

13.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

13.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

13.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

14. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

合同生效及其他：

14.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

14.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

14.3 招标文件、投标单位的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

14.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

甲方:                                    乙方： 

法定代表人：                            法定代表人：

                                        授权委托人：

电
话：                                电
  话：

地址：                                  地     址：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                              开户银行：

 开户行账号                             开户行账号：

签订日期：    年    月    日            签订日期：    年    月    日

第五章  附件：投标书格式
投标文件
（ 正/副 本 ）

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称（公章）：

投标人详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

递交日期：

附件一

投  标  书

（招标人）：

我们收到你们              号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                        万元（人民币大写）￥：          万元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。

⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳             元的投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）

⒑综合说明：

（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、配件及供应方式。

（3）工程安装计划、组织机构及人员安排。

（5）技术服务。

（6）运输方式。

（7）要求项目单位提供的配合。

（8）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（9）其它。

11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

传       真：

邮 政 编 码：

联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日

附件二
法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：                                                 ；
地    址：                                                 ；

姓    名：           性别：      年龄：      职务：        ；

该同志系                                  公司的法定代表人。为参加本项目，签署上述的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明.

供应商：                     （公章）

法定代表人签名：              
日  期：       年      月    日

（附法人身份证复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我           （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托                        （单位名称）的              （姓名）为我公司签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，全权代表我单位处理本次谈判的有关事宜。代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

代理人无转委托权，特此声明！

代理人：姓名：           性别：       年龄：          ；

身份证号码：                        职务：            ；

供应商：                          （盖章）

法定代表人：                      （签字）

授权委托日期：         年      月      日

（附法人和被授权人身份证复印件）

附件三

供应商关于投标文件的声明函

致：（招标人）

为响应你方    年    月   日的           投标邀请，下述签字人自愿参与投标，提供招标文件技术需求书中规定的         项目，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。下述签字人将就下述文件中存在的虚假或不真实内容对招标代理机构和招标人承担法律责任。

1）我方的资格声明，各有  份正本，  份副本。

2）下述签字人证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我公司近二年的财务报表。

下述签字人知道，招标人可能要求其提供进一步的资格材料并同意按招标人的要求提交。

供应商：    （公章）        

法人代表或其被授权人：      （签字或盖章）       

日期：   年   月   日

附件四

供应商诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、投标文件中所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

三、不与其他供应商互相串通投标，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害招标人的合法权益；

四、不与招标人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

六、如在投标过程和公示期间需要投诉，则保证按照《中华人民共和国招标投标法》的要求进行。投诉的内容和程序符合法律法规的规定，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人或授权委托人签字，并附有相关身份证明复印件；

七、遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部18号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》（财库【2007】2号文）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）的规定，保证不进行恶意投诉。

以上内容我已仔细阅读。如若违反上述承诺或形成恶意投诉，我们自愿接受以下一种或几种处罚：自动放弃中标资格、限制以后投标、记入不良信用档案、没收本次投标保证金，并愿意承担由此引起的其他法律责任。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字）       法定代表授权委托人：（签字）

年   月   日
附件五

供应商反商业贿赂承诺书

在          号（             项目）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字）                    .

法人授权代表：（签字）                    .
项 目 经 理： （签字）                   .
       公司签章       .

年      月     日

附件六
开   标   一   览   表

供应商名称：                                    单位：元

项目名称：

编号：

	序号
	投标内容
	投标价格（元）
	服务期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	投标总价
	小写：              大写：  


注：

    1、在开标一览表中，按第二章投标须知10.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。

    2、详细清单参照附件七。

投标单位授权代表签字：                                             投标单位公章：

年   月   日
附件七

投标分项报价表

 项目编号、包号：                                         价格单位：元

	序号
	报价项目
	内容
	总价
	取费标准

说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	

	投标总价
	（大写）                    元。              

（小写）                    元。

	备注
	


注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、供应商须参照第三章各包所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为未实质性响应招标文件。

投标单位授权代表人签字：                                         投标单位公章： 

年   月   日
附件八
技 术 规 格 偏 离 表
	序号
	招标规格
	投标规格
	技术指标证明材料名称
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目编号：                                  年     月    日

（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

年   月   日
附件九

商 务 条 款 偏 离 表
项目编号：                                 年   月   日 

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

年   月   日
附件十
投标人近三年类似业绩表

	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


项目编号：                              年     月    日

注：供应商应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书或合同等的复印件）。

投标单位授权代表人签字：                                                  投标单位公章：

年   月   日
附件十一
项目服务方案

（格式自拟）

根据投标人针对本项目制定的日常维护、设备升级、操作规程、培训方案等管理制度等

附件十二
项目本地化服务证明材料

（格式自拟）

供应商名称：XXXX公司

分公司/办事机构/售后服务负责人：

联系电话：

地址：

本次所附证明材料有：

1.本地有公司或分公司的需提供提供营业执照复印件加盖公章，本地有办事处或售后服务机构需提供房屋租赁合同或房产证复印件加盖公章；

  2.提供本地技术支持团队人员身份证复印件、劳务合同、社保证明等。

附件十三
项目服务处罚措施

（投标方服务有相应的处罚措施格式自拟）

附件十四

项目成员一栏表
项目名称：                              

项目编号：
	项目团队成员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	本专业工作年限
	本项目负责内容
	证书名称

（名称+主要内容）
	联系方式

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	.....
	
	

	注：项目成员必须达到招标文件要求的人员资格能力要求，否则视同无效人员处理。

	售后服务（维保）人员一览表

	序号
	姓名
	年龄
	工作年限
	售后负责内容
	证书名称

（名称+主要内容）
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    我公司承诺：以上人员均为现场实际团队成员。

免费维保期内的售后维护人员可以是实施阶段的项目团队成员，但需要备注清楚；

项目成员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	照片
	

	手机号
	
	毕业

院校
	
	
	

	专业
	
	学位
	（大专、大学、研究生）
	拟任职务
	

	工作年限
	
	本公司工作年限
	
	类似工作年限
	

	学习经历
	（大学及以上学校学习、专业技术培训机构学习经历）

	技术认证
	（技术认证类、考试证书）

	类似工作经历

	序号
	项目名称
	项目金额
	项目类型
	客户名称
	客户联系方式（姓名及电话）（必填）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：根据评分表要求后附人员相关证明资料。

以上人员需提供投标单位社保证明、培训证书及证明原厂工作经验的人事证明文件

附件十五

其他内容(若有，请如实填写)

15.1节能、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（公章）：　　　　　         招标编号：　　　　           

所投内容：　　　　           　

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

15.2 节能、环境标志产品证明材料

1.节能产品：应在中国政府采购网（ ht tp://www.ccgp.gov.cn ）

2.环境标志产品：应在中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上查询并打印结果。

4.证明材料加盖投标人公章。
15.3 中小微企业声明函

中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者： 服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（ 承接） 企业为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元1， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（ 承接） 企业为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为    万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：

                                   日期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若投标文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

15.4监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

13.5 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：

                                      日  期：
2

