
喀什地区第二人民医院医疗

设备采购项目

招标文件

项目编号：YXGJ（GK）2021-34号
采购单位：喀什地区第二人民医院
采购代理机构：新疆永信国金工程管理咨询有限公司 
发  出 日 期：2021年11月 
目  录

3第1章 投标人须知


3一   总 则


4二   招标文件


5三   投标文件的编制


7四   投标文件的递交


8五   开标及评标


12六   确定中标


18第2章 投标文件格式


18第一部分 开标一览表及资格证明文件


26第二部分  商务及技术文件


37第3章 招标公告


40

第4章 投标人须知资料表

第5章 货物需求一览表及技术规格
53
76第6章  评标方法和标准


89第7章 政府采购合同




  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。
投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：
1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。
1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。
2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格
 评标方法和标准
第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。
三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。
8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合订成一册，密封递交。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。
10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；
（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。
12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。
12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。
12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。
13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。
14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本、开标一览表和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。
14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

14.5    投标文件必须制作目录及页码，页码必须连续并与目录相对应。

14.6    未按本须知规定编制、密封、标记及签署盖章的投标文件将被认定为无效。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，供应商应将投标文件第一部分和第二部分的内容合订成一册密封提交，并在封皮正面标明“投标文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：
（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、项目编号、标段号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字(或加盖签章）。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。
17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。
	接收投标文件回执单        

	项目编号
	　

	项目名称
	　

	投标人名称
	　

	递交时间
	　
	投标文件密封情况
	　

	接收单位
	

	接收人签字：
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。
采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。
17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会
19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

本项目审查原件内容如下（开标时需携带以下证件）：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）；

2.具有营业执照正本或副本；

       3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；
4.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

5.投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明；

6.提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表；

7.提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

10.持保证金银行缴款凭证并加盖鲜章；

未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。
19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以代理公司开标现场核查为准）。
以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。
投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。
19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由7人组成（1名业主评委和随机抽取专家6名共同组成评标委员会）。
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。
对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。
21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。
22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。
评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。
22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；
与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用综合评分法。对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

本项目采用综合评分法，其中第一、二、六标段价格分40%，技术商务60%。第三、四、五标段价格分30%，技术商务70%。
27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。
29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。
30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。
33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。
34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         
附件2：履约担保函格式
（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

 投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

1.开标一览表；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）；

3.具有营业执照正本或副本；

 4.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；
5.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

6.投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明；

7.提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表；

8.提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

10.提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

11.持保证金银行交款凭证加盖鲜章；

12.供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料。
13.投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  项目编号：                 标段号：         

报价单位：人民币 元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

供应商报价时包含税费、运费、装卸费、报关费、核算检测费、保险费、进口设备商检费、设备首次检验费等一切与本次项目相关的费用。

       2   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）
3   具有营业执照正本或副本
说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

4    提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》

5  法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证
（一）法定代表人身份证明
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：        

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判投标文件附件。

  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


供应商（公章）：                              
法定代表人（签/章）：                    
日期：                                       
（二）法定代表人授权委托书
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）（标段号）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。



供应商（公章）;                           

法定代表人（签/章）：                     

身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签/章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                  

电　　　　话：                                 

年   月   日 

6  投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明

7  提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表

8  提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）
说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。
2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。
9  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
10 提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书

11  持保证金银行交款凭证加盖鲜章或投标担保函
投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）

年     月      日

12  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

13  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（项目编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                 

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、货物说明一览表

4、技术规格偏离表

5、商务条款偏离表

6-1投标人企业（单位）类型声明函

6-2制造商投标人企业（单位）类型声明函》

6-3《残疾人福利性单位声明函》

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）
8、供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料
1   投标书
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称、标段号)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------
2   投标分项报价表

项目名称:                            项目编号:                      

标段号: 　 　                        报价单位：

	序号
	名称
	品牌
	型号
	原产地
	制造商名称
	数量
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

3   货物说明一览表

项目名称:                                    项目编号:        

标段号:                      

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	供货期
	供货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4   技术规格偏离表

项目名称:                       项目编号:                 标段号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

5   商务条款偏离表

项目名称:                      项目编号:             标段号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

6-1  投标人企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________ 
日　期：____________                     

　

6-2   制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。
本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

投标人名称（盖单位章）：___________
日　期：____________                     

6-3   残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：_____________________________________________

7   投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
8   供应商可提供有利于投标的其他资格证明材料
喀什地区第二人民医院医疗

设备采购项目

招标文件

项目编号：YXGJ（GK）2021-34号
第二册

 招标公告

一、项目基本情况
项目编号：YXGJ（GK）2021-34号

项目名称：喀什地区第二人民医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

总预算金额（元）：20212000

最高限价（元）：20212000
采购需求：

第一标段：数字减影血管造影系统（允许进口）；预算金额：10500000元；

第二标段：心脏彩色超声诊断仪（允许进口）；预算金额：3000000元；

第三标段：输尿管肾镜、宫腔镜检查系统、腹腔镜系统（允许进口）；预算金额：2024000元；

第四标段：水洗浸泡型动力系统、口腔综合治疗台等（允许进口）；预算金额：1358000元；

第五标段：高级白内障超声乳化仪、半自动轮转式石蜡切片机（允许进口）；预算金额：1430000元；

第六标段：支气管内镜（允许进口）、便携式多导睡眠监测仪（不允许进口）；预算金额：1900000元；
本项目（否）接受联合体投标。

投标供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）；

2.具有营业执照正本或副本；

       3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；
4.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

5.投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明；

6.提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表；

7.提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

10.持保证金银行缴款凭证并加盖鲜章。
三、获取招标文件

获取时间：2021年11月19日至2021年11月29日，每天上午10:00至13:30，

下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

获取方式：线上获取

获取地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月10日 11:00（北京时间）

投标地点：详见招标文件

开标时间：2021年12月10日 11:00

开标地点：详见招标文件
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：喀什地区第二人民医院

地 址：喀什地区喀什市健康路1号

联系方式：13899128188
2.采购代理机构信息

名 称：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

联系方式：13369898160
3.同级监督部门

单位名称：喀什地区财政局采购办

联系电话：0998-2597200

第4章  投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：喀什地区第二人民医院

地  址：喀什地区第二人民医院
联系人：罗丽丽     电话：13899128188

	1.2
	采购代理机构：新疆永信国金工程管理咨询有限公司 
联系人：马玉蓉   电话：13369898160

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件）：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）；

2.具有营业执照正本或副本；

3.提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；

4.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

5.投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明；

6.提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表；

7.提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

8.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9.提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

10.持保证金银行缴款凭证并加盖鲜章。

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购：是（是、否）

	  1.3.6
	是否允许采购进口产品：是 （是、否）注：除便携式多导睡眠监测仪

	1.4
	是否允许联合体投标：否（是、否）

	2.2
	项目总预算金额： 20212000元；本项目最高限价：20212000元

第一标段：预算金额：10500000元；最高限价：10500000元

第二标段：预算金额：3000000元；最高限价：3000000元

第三标段：预算金额：2024000元；最高限价：2024000元

第四标段：预算金额：1358000元；最高限价：1358000元

第五标段：预算金额：1430000元；最高限价：1430000元

第六标段：预算金额：1900000元；最高限价：1900000元

	8.1
	如投标商对多个标段进行投标，可以兼中兼得

	12
	保证金形式：☑对公转账☑保函  ☑电汇
第一标段 ：210000元
第二标段 ：60000元
第三标段 ：40480元
第四标段 ：27160元
第五标段 ：28600元
第六标段 ：38000元

保证金收款人：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

开 户 行：中国银行喀什市西域大道支行
账    号：107086326183 
联 系 人：马玉蓉    

联系电话：13369898160
保证金缴纳要求：保证金须在开标前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款。若没有在规定时间内汇入指定账户，视为自动放弃本项目投标。打款时注明投标保证金项目名称、标段号。投标人未按本条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

投标保证金的退还：

投标保证金的退还：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，中标单位投标保证金在与采购单位签订合同后，把合同扫描件和投标保证金银行转账回执单发到接收招标文件邮箱86968508@qq.com后，5个工作日内原账户退回。

	13.1
	投标有效期：90日历日

	14.1
	投标文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。

招标文件：正本：壹份、副本：陆份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样）

投标单位必须制作“报价一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“报价一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交报价一览表，其投标文件将被拒绝。

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。投标人必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。U盘不小于8GB。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。

投标文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。

投标文件的签署及规定：

投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

所有包装封皮和信封上均应：

注明招标公告指明的项目名称、标段号、项目编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

在封口处加盖投标人单位章。

	16．1
	投标截止时间：2021年12月10日上午11点00分（北京时间）

	18.1
	开标时间：2021年12月10日上午11点00分（北京时间）

开标地点：喀什市明宇广场B座写字楼5楼520会议室

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27
	推荐中标候选投标单位的数量：3 

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 （是、否）

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的5%
（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式： 对公转账或保函
提交履约保证金的时间：签订合同前打入甲方指定账户

	32
	中标服务费：根据（发改价格[2015]299号文件），代理服务费按成交金额的1.5%收取。（由成交单位支付）          

支付时间：领取成交通知书时 

支 付 方：由中标人支付
支付形式：对公转账 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否）


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）
	具有营业执照正本或副本
	提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》
	法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证
	投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明
	提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表
	提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书
	持保证金银行缴款凭证并加盖鲜章
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　


第5章 货物需求一览表及技术规格

第一标段：数字减影血管造影系统（允许进口）（数量：1台）
	招标要求条目号
	招 标 规 格

	一.设备名称：
	数字减影血管造影系统

	二.数量
	一台

	三.用途
	设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行胸部，四肢，神经血管造影，具有血管的实时减影。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。

	四.主要组成
	多轴落地式C臂机架，导管床，高压发生器，球管，非晶硅数字化探测器，能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。

	五.投标资质
	投标厂商需提供投标机型的“国家医疗器械注册证”既CFDA认证

	六．基本要求
	为降低辐射剂量，保护医生患者安全，各厂家需提供最新的低剂量平台。

	七.技术规格
	

	1
	机架系统:

	1.1
	全自动落地式C臂≥六轴

	1.2
	机架多位置预设, 存储位置不少于55种。

	1.3
	具有智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动

	1.4
	CRA≥ 55°

	1.5
	CAU≥ 45°

	1.6
	RAO ≥ 130°

	1.7
	LAO ≥ 130°

	1.8
	SID范围：90cm―120cm

	1.9
	落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒

	1.10
	机架可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗

	1.11
	准直器和平板探测器具备自动跟踪旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转

	
	

	2
	导管床:

	2.1
	碳纤维浮动床面

	2.2
	床长≥280cm（不包含延长板的长度）

	2.3
	床宽≥45cm

	2.4
	床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR）+40KG附件

	2.5
	床的纵向运动范围≥125cm

	2.6
	床面的升降范围≥78cm－110cm

	2.7
	床面的旋转±120°

	2.8
	床面的横向运动≥(17cm

	2.9
	导管床手臂支架，床垫，输液支架

	
	

	3
	液晶触摸控制屏

	3.1
	检查床旁具备液晶触摸控制屏

	3.2
	液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求

	3.3
	液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强、电子遮光器等参数设置

	3.4
	配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作

	
	

	4
	X线高压发生器装置：

	4.1
	发生器功率≥100KW

	4.2
	最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时）

	4.3
	高频逆变频率≥100KHz

	4.4
	输出电压 40KV－125KV

	4.5
	最短曝光时间≤0.8ms

	4.6
	无需测试曝光进行自动曝光控制

	
	

	5
	X线球管：

	5.1
	最大连续透视功率≥3000W

	5.2
	最大透视管电流≥250mA

	5.3
	球管阳极连续高速旋转，转速≥9000转/分，包括透视及采集

	5.4
	阳极热容量≥3.3MHU

	5.5
	管套热容量≥4.9MHU

	5.6
	阳极最大散热功率≥6500W

	5.7
	球管焦点≥3个

	5.8
	最小焦点≤0.3mm

	5.9
	最小焦点功率≥19KW

	5.10
	为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术

	5.11
	为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形

	5.12
	中焦点≤0.6x0.6mm

	5.13
	中焦点功率：≥42KW

	5.14
	最大焦点≥1.0mm

	5.15
	最大焦点功率≥90KW

	5.16
	球管带有防碰撞保护装置

	5.17
	球管采用油冷加水冷的冷却方式

	5.18
	球管采用液态金属轴承技术

	
	

	6
	数字化平板探测器：

	6.1

	采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术

	6.2
	平板有效探测面积不小于29cmx38cm

	6.3
	平板分辨率≥3.1LP/mm

	6.4
	平板像素尺寸≤184μm

	6.5
	系统采集：≥ 2480x1920矩阵，16bit

	6.6
	视野≥6视野

	6.7
	最小视野≤8x8cm

	6.8
	平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制  

	6.9
	平板检测器光子转换效率≥70% DQE 

	6.10
	平板上具备控制机架及平板运动的开关

	
	

	7
	图像采集及处理系统：

	7.1
	主机配备双工作站处理系统，分别完成图象采集和后处理操作

	7.2
	标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒

	7.3
	标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒

	7.4
	动态心脏模式，速率：≥30 幅/秒

	7.5
	高速DSA模式，速率：≥30帧/秒

	7.6
	数字脉冲透视0.5-30幅/秒

	7.7
	数字脉冲透视≥9档

	7.8
	外周采集模式有高压注射器的联动

	7.9
	图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能

	7.10
	具有实时动态范围管理功能

	
	

	8
	智能二维路径导航功能

	8.1
	可实现传统Roadmap功能

	8.2
	可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图

	8.3
	可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图

	8.4
	路径导航功能可用于心脏介入

	8.5
	实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像

	8.6
	可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要

	
	

	9
	由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚

	9.1
	由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性

	9.2
	由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径

	9.3
	动态图像优化降噪

	9.4
	适应性边缘增强     

	9.5
	轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节

	
	

	10
	图像显示系统：

	10.1
	采用医用高分辨率TFT显视器

	10.2
	检查室两台（19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室一台（19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示

	10.3
	可视角度（水平及垂直可视角度）≥170°

	10.4
	显视器分辨率≥1280X1024

	10.5
	配有三架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右二侧及床尾

	10.6
	监视器悬吊架可纵向及旋转运动

	
	

	11
	图像存储及图像分析系统：

	11.1
	主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵，12bit,容量≥25000幅 

	11.2
	主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘

	11.3
	自动回放采集序列

	11.4
	回放序列的速度及方向可调

	11.5
	可进行减影及非减影切换

	11.6
	后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。

	
	

	12
	实时旋转DSA：

	12.1
	机架旋转采集最快速度≥45度/秒

	12.2
	最快采集速率≥30帧/秒

	12.3
	真正意义的动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影

	
	

	13
	高级图像后处理工作站

	13.1
	3.5GHz以上CPU，四核，500G硬盘

	13.2
	19英吋高分辨率液晶彩色监视器一台，分别用于患者信息查询以及图像浏览、分析、处理

	13.3
	图像后处理基本功能包括：窗宽、窗位调节；ROI调窗；缩放；放大镜；漫游；翻转；图像剪切；伪彩；反白、旋转和恢复操作等功能

	13.4
	配备CD/DVD刻录系统

	13.5
	心室功能分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定等

	13.6
	血管定量分析软件。测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量功能、长度及面积测量功能

	13.7
	具备导管校正软件，可进行长度、面积、标准差、平均值测量

	13.8
	动态图象显示，速率≥ 30幅/秒

	
	

	14
	射线剂量防护技术：

	14.1
	采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预

	14.2
	自动插入铜滤片数≥4片

	14.3
	透视图像存储功能：最大透视图像连续存储≥1000幅

	14.4
	透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥64s,透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上

	14.5
	具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值

	14.6
	具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏（进口原装）

	14.7
	透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置

	14.8
	透视末帧图像上可显示无射线病人投照视野的改变

	14.9
	可以提供低剂量的采集协议，并有专门低剂量曝光脚闸开关

	14.10
	可以提供DICOM格式的剂量报告

	
	

	15
	其他：

	15.1
	高压注射器接口

	15.2
	激光相机接口

	15.3
	DICOM Send

	15.4
	DICOM Print

	15.5
	DICOM Query / Retrieve

	15.6
	原装双向对讲通话系统

	15.7
	悬吊式手术灯（一个）

	
	

	16
	技术服务

	16.1
	提供对机房及电源的要求

	16.2
	开机率≥95%

	16.3
	现场免费培训操作人员

	16.4
	免费负责设备的安装调试

	16.5
	如设备出现故障, 接到通知后48小时内工程人员应到达现场

	16.6
	国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应


配置清单：光密度计：1台； 个人剂量仪：10个；
尘肺标准片：2套；LED显示屏（88寸）：1台；注射泵：1台；抢救车：1台；
0.5mm铅围脖：38件；

0.5mm铅方巾：20件；

0.5mm半袖铅衣：35件；

0.5mm无袖铅衣：6件；

0.5mm铅帽：20件；

0.5mm铅裙：6条；

射线装置报警仪：3台；

铅衣架：10个；

0.5mm铅屏风、屏风架：6套。
第二标段：心脏彩色超声诊断仪（允许进口）（数量：1台）

 一.设备名称及用途：心脏彩色超声诊断仪
主要用于成人心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

投标时要求提供原厂家的Data Sheet

二.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

医学专用彩色液晶监视器，≥21英寸，分辨率1920×1080，自由臂720°可调。图像全屏显示时分辨率自动增加。
主机具备彩色触摸屏≥12英寸，合理功能分区，可滑屏操作，显示器与触摸屏可同实时双同步图像显示

功能分区控制面板，可升降、旋转、前后左右平移, 电子锁定

全方位人机工程学设计

*通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口

1.2 主机系统

全数字化多波束形成器

系统主机1TB硬盘。

全新集束精准发射和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行实时逐像素聚焦
实时二同步 /三同步能力
内置 DICOM 3.0 标准输出接口
内有一体化超声工作站

5.1.24 要求所投机型为投标商高端机型，并具备持续升级能力
1.3 二维灰阶成像（部件）单元

纯净波单晶体探头技术，用于经胸心脏探头、经食道心脏探头、腹部凸阵探头

自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级
空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头
凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可联合空间复合成像，扩展角度≥15度。

一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围

单键持续增益补偿 (AutoSCAN)

增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节     
具备对比双幅显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量
解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

  1.4 频谱多普勒显示及分析系统

自适应多普勒技术

提供PW、CW、HRPF模式 

实时自动多普勒测量分析 ，可提供参数选择≥15个参数

一键自动优化多普勒频谱，自动调整基线及量程

谱取样门自动追踪技术，实时追踪血管位置，调整取样门位置

智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样容积位置、 角度校正和偏转角度

1.5 彩色血流成像（部件）单元

自适应超宽频带彩色多普勒成像技术

彩色能量图及方向能量图（CPA）

AutoColor单键调节血流成像参数

彩色对比及实时对比显像

*智能多普勒优化技术, 实时智能调整取样框位置和偏转角度

   1.6 组织多普勒成像（TDI）

高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

专业TDI测量软件包

可进行心肌应变及应变率定量分析

动态组织追踪取样
1.7 谐波成像技术（自然组织谐波成像、对比造影剂谐波成像）

具备滤波式及脉冲反相谐波技术

能量调制造影谐波技术　              

*造影可与空间复合成像技术以及像素优化技术技术结合使用

具备二维心脏造影技术

具备在机及脱机造影定量分析

1.8.负荷超声成像

具备二维负荷超声
可自由编辑负荷超声操作流程，更方便临床应用。

可提供负荷超声斑点追踪定量分析

1.9超宽视野成像扫描技术(测量功能, 线阵和凸阵探头具备)，可与空间复合成像技术及像素优化技术结合使用。

1.10穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度>=4个；线阵探头穿刺引导角度>=3个。
2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)
2.1  一般测量：距离、面积、周长等
2.2  产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等
 外周血管测量和计算功能
2.4  多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)

2.5 心脏功能测量、心功能定量、半定量技术

2.5.1自动二维心功能定量 (a2DQ)

依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，无需手动操作，自动计算EF，ESV，EDV

也可提供更深层次报告页面，包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF

aTMAD自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能

可使用回放或存储剪辑分析，可在线、离线、脱机分析
3．先进成像技术
3.1 造影成像技术

造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术

可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用

具有实时双幅造影对比成像模式

具有二维造影技术（附图说明）

造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，可满足临床对心室腔、血管、腹部、妇产、浅表、乳腺、腔内的前列腺、经阴道妇科的需求

具有造影计时器以及闪烁造影成像技术

造影连续采集时间最长6分钟

实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果

在机及离机造影时间强度曲线定量分析
具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼
3.2支持实时三维成像模式

3.2.1支持实时三维血流成像

3.2.2支持实时三维全容积成像，且可以独立调节分辨率和帧频


3.2.3支持实时三维血流容积成像

3.2.4支持实时三维高帧频成像

3.2.5支持实时三维奔流容积成像

3.2.6支持实时三维单心动周期容积成像

3.2.7支持实时三维多心动周期容积成像

3.2.8支持实时三维放大成像

3.2.9支持实时三维血流放大成像

*3.2.10 支持实时双容积视野成像内面观，可同时实现动态显示心脏的前后两个容积切面，包含心房、心室四个腔室的完整显示

3.3超宽视野成像扫描技术

扫查长度≥60cm 

测量功能,电影回放功能

线阵、凸阵及容积探头具备

结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用

3.4 脑卒中疾病诊断相关技术

 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

3.5血管中内膜自动测量与分析

要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

脱机数据可输出

  3.6 具备血管斑块容积分析技术

 使用三维超声血管图像进行分析

 设备具有操作引导，简单易掌握

*自动获得血管斑块的边界、斑块体积、斑块最大径

*自动得到血管狭窄程度分析、标准化血管指数

*具备斑块性质分析结果

  3.7具备血流参数定量分析技术

可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况

测量结果需包含：VI/FI/VFI

 3.8超声声速自动校正技术

针对肥胖及困难病人

可用于乳腺检查，并可调整级别

专门的预置条件

3.9多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

4 外置设备及存储

4.1 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节
硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧
具备主机硬盘图像数据存储
病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等
可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节
4.2 输入/输出信号：

输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出
4.3 参考信号：心电、心音、脉博波、心电触发

4.4 连通性：DICOM 3.0版接口部件,包括传输, 打印, 检索和通用格式

4.5.记录装置：

黑白视频打印机

DVD/CD记录

三、系统技术参数及要求：

1 探头规格

频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz
二维、彩色、多普勒均可独立变频；

类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵

*纯净波单晶体探头≥4种，支持小儿经食道探头。
电子线阵探头有效阵元数≥256

     电子凸阵探头有效阵元数≥192

电子相控阵探头有效阵元数≥80
腹部凸阵探头

血管/小器官线阵探头

心脏相控阵探头
*小儿经食道探头
探头视野≥100度

扫描深度≥30cm

B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

电子矩阵：B/PWD

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

10) 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

2. 二维显像主要参数：

成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥53帧/秒

凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒

扫描线：每帧线密度≥320超声线

*增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；

数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，

A/D≥12bit

高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

接收超声信号系统动态范围≥320 dB，

二维灰阶成像 ( 256 灰阶。

3. 频谱多普勒：

显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度(28.0m/s

*最低测量速度：≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；

Doppler及M型电影回放：(48 秒；

滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

零位移动：( 9 级；

显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

4. 彩色多普勒：

显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）
扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ( 10 帧/秒；

彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)
具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV)

彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）

显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

5. 超声功率输出调节：

B/M、PWD、COLOR DOPPLER

输出功率选择分级可调

6. 记录装置：

内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

主机硬盘容量≥1T（1024GB）

DVD-RW 或USB图像存储

USB接口≥5个，用于图像传输

8. 技术手册：

中文操作手册

9. 上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明
四.备件、专用工具、资料及其他

1.备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包,并列出清单及单价.

1.2为保证设备正常运行,卖方应在中国境内方便的地点设置备件库,存入所有必需的备件,并保证8年以上的供应期.如果需要买方自己储备一些备件,卖方必须提供备件的名称,价格及其有效期,保证供应期等.

2.专用工具: 卖方向买方提供设备维护的专用工具

3.资料

3.1卖方须向买方提供操作手册,三级维修手册(包括详细的维修技术资料,维修线路图,软件等)各一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行,安装,使用环境要求,施工图纸及参数

4.技术服务

4.1在货物到达使用单位后,卖方应在7天内派工程技术人员到达现场,在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装,调试,并承担由此发生一切费用.

4.2设备安装后,医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准,验收手册和部分验收专用仪器,并承担相关费用.

五.技术培训要求

1. 卖方应提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能.

2. 集中培训: 根据设备技术要求, 可向买方提供使用人员培训.  

第三标段：输尿管肾镜（超细经皮肾镜）（允许进口）数量2条
1、▲HOPKINS 12°广角直视式内镜，带成角的目镜，弯曲硬性，可高温高压消毒，带有器械通道。

2、镜身头端6.7Fr器械通道，12°视向角，15-22Fr的鞘，22cm长度。

3、鞘末端无创设计，尖部混圆，减少损伤。

4、通过两个侧面直角冲洗端口的大中央工作通道提供大量冲洗。

5、5Fr异物钳 2把

6、4Fr异物钳3把

宫腔镜检查系统（允许进口）：1台
 一、宫腔镜(一根)

1、3mm光学视管，视野方向30度(一根)

2、管鞘可持续灌流，保持视野清晰，方便操作。

3、操作把手与内管鞘间，直插块速锁定，决不滑脱。

4、管鞘独有的“ABS”防堵塞系统。持续灌流，保持视野清晰。

5、诊断用外管鞘直径5.5mm；可持续灌流；

6、诊断用外管鞘直径4.5mm；可持续灌流；     

7、可高温高压、低温、浸泡灭菌
二、膨宫泵一台

1、流量范围：宫腔镜模式400/600ml/min；腹腔镜模式0-1300ml/min；

2、压力范围：宫腔镜模式0-200mmHg；腹腔镜模式100/300/500mmHg；

3、负压吸引范围：宫腔镜模式0-（-0.8bar）；腹腔镜模式0-（-0.8bar）；

4、特制卡带式管路系统，方便安装，单手即可完成；

5、安全等级：I级；

6、有微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险；

7、智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制；

8、全彩触摸屏，可动态显示各种功能数据（如实际流量、实际压力等），操作便捷；

9、电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态；

10、具有防止TURP综合症的负压系统；

11、具有腹腔镜和宫腔镜两种工作模式；

12、可预设压力、流速及吸引最高值，超出范围即声光报警，确保手术安全；

13、预设置与实际值同时显示，方便观察；

14、可同时悬挂2袋液体，方便术中更换；

15、SCB模块，兼容一体化手术室OR1。

三、宫腔镜器械：

1、剪刀一把，与宫腔镜同品牌，钝头，5Fr，长34cm。

2、活检抓钳一把，与宫腔镜同品牌，5Fr.，长34cm。

腹腔镜系统：1套
所提供的摄像平台系统、摄像头、冷光源、气腹机、光学硬镜、均为原装进口同一品牌。

（一）超高清全数字摄像平台
主机模块化设计,实现高清影像摄像、存录、软硬镜联合一体化控制,输出分辨率支持不小于1920x1080，逐行扫描。

集成图文工作站功能，可术中插入移动U盘记录1920x1080P全高清录像及1920x1080高清图片或配置同品牌原装进口图文工作站，完成抓取 1080p 图像，刻录 1080P 录像（图文工作站需列出具体型号、价格等）
暗区自动补亮：使手术画面无暗区，保证手术安全性；减少繁拔插镜子频率，提高手术效率。

强化功能：增强不同组织的对比度，有利于区分血管、神经等重要组织。

蓝光染色功能：利用光谱原理，有针对性的对粘膜下血管网进行深度透视，辅助对早期肿瘤进行诊断。

红光染色功能：利用光谱原理，在粘膜、血管等组织上表现的差异性，显著增强不同层次的对比度。

功能开关、自由组合：全景照明功能、边界强化功能、光染色功能，可自由组合，自由开关。

可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

可连接至少5种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。

可通过画中画功能实现至少3种同屏显示模式。

术野画面至少4级亮度可调。

术野画面至少4级电子放大功能。

至少2种纤维镜图像优化功能。

术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

至少3个USB接口。

输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

升级功能 : 其模块具有兼容性、可升级性，始终保持设备的先进性。增加模块即可升级为3D和4K摄像平台. 
（二）全高清摄像头：
1.三晶片全高清摄像头，3x1/3CCD，分辨率1920x1080，逐行扫描。

2.摄像头一体化设计，整合齐焦2倍光学变焦，F= f=15-31mm。

3.通过摄像头功能键，可实现对同品牌摄像主机、光源、气腹机的功能控制。
4.通过摄像头可进行用户个性化菜单编辑、存储、调用，预存术者常用参数。

5.摄像头3个按键可设置不少于4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。
（三）内窥镜(一根)
     HOPKINS II30°斜视镜，广角，直径 10 mm，长度 31 cm，支持预真空高温高压、低温等离子、环氧乙烷气体熏蒸等消毒方式。
（四) LED光源，与主机同品牌：
冷光源≥300W

色温大于5000K

具有灯泡寿命预警功能

灯泡寿命＞30000小时

CF一类认证，可用于心脏手术
 (五） 导光束：
直径4.8mm，长度250cm

导光能力优秀，光损失少 

3、具有多种灭菌方式, 支持预真空高温高压、低温等离子、环氧乙烷气体熏蒸等消毒方式。
（六） 气腹机，与主机同品牌：
1. 灌流速度大于等于40 l/min。

2. 具有高速/高精两种灌流模式。

3. 高速灌流模式：适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min。

4. 高精给灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。当流速调节范围为：0.1-2 l/min范围，调节精度为0.1 l/min；当流速调节范围为：2-10 l/min范围，调节精度为0.5 l/min。

5. 高集成性，可无缝连接一体化手术系统。

6. 可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面。

7. 自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。

8. 集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

9. 若在一定时间内（可自行设定5-99 秒）无外部干预，系统自动报警。

10. 电器安全最高等级CF，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。
（七）医用液晶显示器
26" 液晶显示器，16:9显示，带支架

最高像素 1920 x 1200，亮度：500cd/m2，对比度：700:1

信号输入方式： BNC复合视频信号； S-Video, Y/C信号；RGB分色信号； DVI数字信号; SDI数字信号输出

医用专用台车

八、妇科器械

1、持针器2把，直柄，5 mm, 33cm

2、分离抓钳1把，弯头，直径5mm，长36cm.

3、分离抓钳1把，弯头，长，直径5mm.

4、弯型直剪2把，直径5mm,长36cm.

第四标段：水洗浸泡型动力系统（允许进口）（数量：1台）

一、电动动力系统主机（配置数量：1台）

1.彩色液晶屏显示；触摸屏控制；双马达接口；马达自动识别功能；术前可设定不同参数；实时显示马达转速、转动方向；

2.多语言选择，图形化操作界面，方便临床使用；

3.可调节转速控制，满足不同入路需求；

4.常用使用参数可储存；

5.一键式恢复出厂设置；                           

6.可适配17种马达手柄，可满足多种手术。

二、马达线缆（配置数量：1根）

1.全不锈钢接口

2.具备安全开关，可防止马达误启动

3.允许使用碱性清洁剂清洁表面；

4.可高温高压灭菌。

三、脚踏开关（配置数量：1台）

1.防水；

2.可设置马达参数；

3.可调节马达转动方向。

四、磨头固定架（配置数量：1台）

1.与主机同一品牌；

2.可固定12个磨头。

五、往复锯马达手柄（配置数量：1台）

1.最高转速不低于20000转/分钟；

2.功率180W，扭矩10Ncm，重量150g，往复振幅在2.5mm范围内；                       

3. 马达手柄一体式设计；

4.马达手柄内部可通过专用清洗装置连接高压水枪进行彻底冲洗。

5.可高温高压灭菌

六、磨钻马达手柄（配置数量：1台）

1.最高转速不低于80000转/分钟

2.马达前置，马达位于手柄握持处成角位置之前

3.马达手柄一体式设计

4.可高温高压灭菌

5.手柄处有一环标记，工作长度4cm，工作直径5.6mm，功率140W，重量80g，扭矩 2.2Ncm。

6.马达手柄内部可通过专用清洗装置连接高压水枪进行彻底冲洗。

七、人工用马达手柄冲洗装置（配置数量：1台）

*可连接高压水枪对手柄内部进行彻底冲洗。

八、磨头和锯片（配置数量：6件）                                       

 1.可选西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头、桶状磨头、锥形磨头、直刃锯片、曲刃锯片等；

2.同一磨头，可匹配所有长度手柄；

3.重复性使用设计；

4.可高温高压灭菌；

5. 磨头长度一致；

6. 金色按键标志； 

7.最大磨头尺寸7mm；

8.配备同一品牌专用磨头固定架，可同时固定12个磨头。

九.专用保养油（配置数量：1瓶）

与主机同一品牌专用保养油。

附件：配置清单

1.电动动力系统主机，1台

2.马达线缆，1根

3.脚踏开关，1台

4.磨头固定架，1台

5.往复锯马达手柄，1台

6.磨钻马达手柄，1台

7.人工用马达手柄冲洗装置，1台

8.磨头和锯片，6件

9.保养油，1瓶

牙科椅抽吸机（负压气泵一拖三）（允许进口）数量：1套
一、设备名称：牙科椅抽吸机（负压气泵一拖三）
二、数量：适用于3台牙科椅位
三、设备用途：

用于医院或牙科诊所的牙科治疗设备在作钻牙等的治疗时，吸取喷雾、唾液、血液及小颗粒时的抽吸动力源，同时具有分离水气及自动排放功能。
四、交货期：按照招标文件执行
五、技术要求及规格：

5.1工作条件

5.1.1环境条件

5.1.1.1环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃

5.1.1.2相对湿度：≤ 70%

5.1.1.3大气压力：86 ～ 106Kpa

5.1.1.4通风流量 ≥0.10 m3/s

5.1.2电源条件

5.1.2.1额定电压： 230V±10% 
5.1.2.2频率：50Hz

5.1.2.3额定功率：1.1 KW

5.1.3工作时间

100% 连续工作

5.2结构形式
   空气漩涡及分离漩涡，，均有一个驱动轴来实现，负压产生以及分泌物的混合物同时分离，可产生600升/分钟的抽吸流量，创新2级分离系统，泡沫兼容性高，直接与多达3台牙科治疗机相连接，内置的水泵不断的排除液体；无需水循环，节省水的成本。
5.3技术参数
5.3.1
液体处理量：最大10 L/min，可处理含70%泡沫液体，并可同时处理痰盂下水；600升/分钟的抽吸流量

电机转速：2860 r/min，一体化组合式湿抽结构（即抽吸泵与分离器同轴），

5.3.3 100%连续工作，即使有大量液体进入也不发生停机保护；

5.3.4 具有均衡负压装置；

5.3.5旁路气阀设定约170mbar

5.3.6具有多重电路保护功能电器控制器，带自动延时及自动关机功能；

5.3.7噪音水平：不大于63 dB(A)

5.3.8额定电流：5.0A

5.3.9外形尺寸（H×W×D）：50×42×41 cm。
5.3.10安全类型：IP44

5.3.11保护等级：I

5.3.12重量：约23Kg
5.3.13真空管连接：40mm(外径)
5.3.14排气连接：50mm(外径)
5.3.15废水连接：20mm
口腔综合治疗台（允许进口）（数量：2台）

	序号
	名称
	参数

	1
	病人椅
	额定电压及功率：交流电（AC） 220V， 50/60HZ

	2
	
	连体式牙椅，采用液压升降方式，分体式地箱

	3
	
	最低椅位380mm,最高椅位715mm

	4
	
	双关节头枕设计，头枕的移动是精确符合病人颈部的移动，所以头部不会有任何不舒适的滑落感

	5
	
	具有紧急停止功能，在牙椅运动过程中发生紧急情况，有5种方法都可以紧急停止牙椅的运动

	6
	
	具有安全停止系统，当助手位仪器架连接杆或椅背在下降过程中遇到障碍物时，将自动停止，然后向上移动2秒确保安全。

	7
	
	双扶手设计，扶手可向外旋转，方便患者上下椅位

	8
	
	椅面无缝仿皮设计，可用酒精清洁

	9
	
	具有运动补偿功能，椅位上下移动患者无拉伸感

	10
	医生操作台
	医生操作台配置6个挂架

	11
	
	器械桌盘：宽385mm*长509mm=1960cm²的超大桌面

	12
	
	桌盘能够锁定在任意位置，可用酒精消毒

	13
	
	器械卓盘垂直工作范围≥30cm

	14
	
	无菌触摸控制按钮键盘，操作方便。

	15
	脚踏开关
	 所有手动的动作，也可以用脚踏来完成（牙椅上下调节，背垫角度调节）

	16
	
	可以控制洁牙机开关

	17
	
	可以控制手机速度

	18
	
	在牙椅左或右面的脚踏开关，可以激活所有的运动

	19
	助手位
	助手操作台有3个挂架：三用枪，强吸，弱吸

	20
	
	可拆卸的玻璃痰盂

	21
	
	痰盂盆可以拆卸，便于有效清洁

	22
	
	在水杯注水后，痰盂盆会自动冲洗（冲水水量可调节）

	23
	
	可通过开关轻松切换供水来源（自来水或瓶装水）

	
	
	配有水加热系统 35±5℃

	24
	
	侧箱可向外旋转0~90°，更加方便操作

	25
	
	配置光感自动注水杯

	26
	
	装置可延伸杆臂，可以找到最合适的位置

	27
	
	配置控制面板：选择牙椅自动椅位， 治疗位（1.2），零位，漱口位，软记忆位，手动注水，手动痰盂盆冲洗 

	28
	操作灯
	LED灯，节能，使用寿命长

	29
	
	在牙椅运动转为自动位置时，灯自动关闭

	30
	
	 在牙椅运动转为自动治疗位置时，灯自动打开

	31
	其它配置
	医生座椅1把（可升降）

	32
	
	四孔高速手机2把

	33
	
	低速手机1把

	34
	保修时间
	壹年

	35
	培训要求
	厂家工程师现场培训

	36
	其它需求
	保修期过后厂家提供终身维修服务


高清电子放大胃镜（允许进口）（数量：1条）

视野角度:长焦≥49°，广角≥140°

观察深度:≥2-3mm，5-100mm

弯曲角度:上≥210°、下≥120°，左右≥120°

先端部外径:≤10.6mm

插入部外径:≤9.8mm

内镜管道: ≥2.8mm

有效长度: ≥1050mm

全长: ≥1366mm

内镜连接部具有180°旋转功能

具备附送水功能

光学放大≥135倍

兼容科室现有主机
提供内镜型号为：厂家目前该系列中最高端型号，兼容科室现有主机

电子放大胃镜具备目前市面上最大光学放大倍率135倍光学放大，可大幅提高内镜早癌检出率
第五标段：高级白内障超声乳化仪（允许进口）（数量：1台）

主机尺寸款61cm，深度61cm，高度150cm，17英寸触摸屏，电源线长6m。

可编程静脉输液架最大行程106cm，速率6cm/秒，最大承重1.1kg。

既可选择配置双线性脚踏也可选择配置单线性脚踏，脚踏线长366cm，也可选择使用无线连接方式。

可选择配置无线遥控器并配备交流电充电器。

有双泵系统，即一台设既有蠕动泵也有文丘里泵功能。同一台手术中能通过踏板的侧面开关在两种泵间飞速自由切换。

配置有助于前房稳定性的一次性小孔径双泵管道。

可自由选择同一品牌厂家生产的直式、弯曲式、19G、20G、21G、喇叭口等多样性超乳针头。

玻璃体切割频率最大可达2500cpm，可选择使用20G、23G、25G玻切头。

能通过iPad应用程序“CASA移动分析工具”，进行白内障手术参数分析和数据统计，来管理手术系统和优化手术系统的每一个手术。

10、蠕动泵最大负压可达650mmHg，文丘里泵最大负压可达600mmHg。
11、最大抽吸速率60cc/分钟。
12、超声功率0—100%可调。
13、超声乳化时超乳针头横向和纵向同步震荡的超声乳化手柄，实现连续的椭圆形3D立体超声，达到最佳超声乳化效率和核块追随性。

14、超声乳化手柄：超声频率频率:38KHz。

15、系统最少可设置50位手术医生的手术参数，并可自定义命名，每位手术医生名下至少可设置20个个性化手术程序，每个程序下有至少11个子模式，可自定义子模式名称。

16、超声乳化功率模式至少应具有，单个爆破模式、多重爆破模式、连续爆破模式、短脉冲模式、长脉冲模式、低功率脉冲模式、高功率脉冲模式、脉冲模式，脉冲整形等冷超乳技术。

17、具有自动感应技术，通过自动感应技术可保持良好的前房稳定性。

18、回吐排气、排放模式可预先选择设置为吊瓶重力方式还是电机模式。

配置要求：

1、主机  1台

2、脚踏  1部

3、操作手册（中、英文）各本1本

4、超声乳化手柄2支

5、针头扳手2个

6、20G30度直针头1盒（6个/盒）

7、20G灌注套和测试腔2盒（6个/盒）

8、注/吸手柄2支

9、45度带灌注套注吸针头2个

10、双泵型管道套装2盒（6个/盒）

11、20号玻切刀1盒（6个/盒）

12、电凝笔1支

13、电凝线1根
半自动轮转式石蜡切片机（允许进口）（数量：1台）

1、产品性能参数：

1.1、切片方式：半自动轮转，半电动轮转式切片机，带低维护无后冲精确切片进样系统，带步进电机。主机带有独立控制面板、带开关选择的可编程回缩功能、符合人机工程学位置的独特侧向粗修轮(用户可选择转动方向)，无样品定位或其他附件，230 V AC，50Hz。 
1.2、切片厚度：0.50-100μm 设置值： 
1.2.1、0.5–5.0µm，0.5µm 增幅 
1.2.2、5.0–20.0µm，1.0µm 增幅 
1.2.3、20.0–60.0µm，5.0µm 增幅 
1.2.4、60.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
1.3、修块厚度：1-600µm。可独立地选择和设置修片和切片厚度设置。 
设置值： 
1.3.1、1.0–10.0µm，1.0µm 增幅 
1.3.2、10.0 –20.0µm，2.0µm 增幅 
1.3.3、20.0–50.0µm，5.0µm 增幅 
1.3.4、50.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
1.3.5、100.0–600.0µm，50.0µm 增幅 
1.4、水平进样、垂直冲程机构以交叉滚轮轴承为基础。水平进样幅度：≥24mm±1mm。 
1.5、垂直样品行程：≥70mm±1mm。无回缩时的最大切片高度 无样品定位时为65mm；有回缩时的最大切片高度≥60mm。 
1.6、手动切片模式中的静音样品回缩：5-100μm，可关闭。 
1.7、电动粗进速度：电动粗进 
1.7.1、慢速前进、后退按钮≥300µm/s 
1.7.2、快速前进≥800µm/s 
1.7.3、快速后退(快速一键回退)≥1800µm/s 
1.8、转动顺滑的手轮有两种手动切片模式：半刀模式和全手轮旋转的传统手动切片模式。 
1.9、手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。用户可调的独特力平衡系统，带有弹簧力补偿，可提供两大优势： 
1.9.1、可根据样品/样品夹重量灵活地调整弹簧力，消除了样本头掉入刀中的风险； 
1.9.2、轮中无需放置配重块。 
1.10、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。二合一刀架：侧向移动功能 左右移动距离≥3 个位置；刀架底座移动距离：前后移动距离：±24mm，可以与同品牌冰冻切片机刀架互换通用。
1.11、大型标准夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥55x50x30mm； 超大型包埋盒夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥68x48x15mm。 
1.12、独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。所有重要控件均位于一个可调倾斜度的用户友好型独立控制面板上，可实现人机工学操作。
1.13、个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。控制面板上的独特半刀模式功能，用于快速修片。手轮可前后短距离调整，无需禁用回缩。每次旋转变动都会被电子设备检测到，并自动将其转换成样品的前进或回缩移动，无需影响切片的色带。 
1.14、带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，8 度水平定位样本。

1.15、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。 
1.16、具备储物盘功能，方便放置常用工具；顶部表面区域大，可放置需要平整表面的样品。可拆卸式顶部储物盘可存放切片工具，防止物品掉落。 
1.17、刀架带有护手，确保操作者安全。 
1.18、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。 
1.19、手轮有≥2 个独立的安全锁定系统。 
1.20、快速转换样本夹，可单手操作。高效、快速的样品更换： 
1.20.1、通过使用用户可编程的记忆位置； 
1.20.2、样本头从前向后快速一键回退功能在 11-15 秒内完成。 
1.21、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。 
1.22、带有开启/关闭功能的可编程样品回缩系统。 
1.23、两种小手轮运行模式：步进和连续。样本头的电动水平移动可通过两种方式进行： 
1.23.1、使用控制面板上的粗进按钮，每个方向可以两种速度在连续或步进模式下进样； 
1.23.2、粗修轮的位置符合人机工程学原理，其独特的设计可以让用户通过粗修进给方向更改选择喜欢的转动方向。 
1.24、可归零的切片以及厚度计数功能。 
1.25、视觉/声音信号显示剩余进样和前、后行程限制。仪器正面指 
示重要的操作信息： 
1.25.1、修片或切片厚度； 
1.25.2、样品回缩(回缩)； 
1.25.3、手轮/样本头锁定功能(锁定)； 
1.25.4、带复位功能的切片计数和切片总厚度。 
第六标段：支气管内镜（允许进口）（1套） 

   一、
摄像系统

1、主机光源分体设计，有标清和HDTV数字高清信号双线路输出模式,数字信号输出支持1080P

2、具有色彩强调功能 

3、具有色图显示功能。

4、具有窄带光波检查功能,可充分显示浅表层黏膜的血管分布状态,可突出强调黏膜构造的细微变化，可充分利用血色素对光的吸收性；

5、有快速实时冻结功能，便于从连续图片中选择所需图像。

6、有电子放大功能，有利于提高操作性与诊断。

7、具有全自动测光功能，使图像的整体亮度达到最均匀的效果。

8、可通过面板上的按键进行自动白平衡。

9、有构造强调功能，8档可调。

10、有轮廓强调功能。

11、内镜信息记忆功能可以预设白平衡及操作。

12、成像方式为顺次成像

13、数字接口输出HD-SDI、DVI，双路输出。

14、具备1394接口，静态图像存储接口。 

 二、光源

1、300W氙气灯（连续使用寿命≥500小时），双灯设计。

2、配有窄带光和自发荧光滤光系统。

3、送气压力4档可调。

4、自动亮度控制，自动曝光17档。

5、调光方式同时有自动/手动两种。

6、具有过热保护功能。

7、具有强透光定位功能。

8、前面板有指示专用滤光片设定。

9、关闭光源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存储。

四、医用监视器：

1、与主机兼容达到高清显示。

2、屏幕尺寸≥26英寸。

3、分辨率≥1920×1080。

4、有画中画和画外画显示功能。

5、输入/输出HD-SDI，DVI（仅输入），VGA（仅输入），RGBS，Y/C。

6、扫描线数：1080P。

五、电子支气管镜： 

1、镜身渐软性设计

2、CCD可与HDTV兼容

3、视野角:≥120º

4、视野方向：0º直视

5、景深：≤2-100mm

6、软性部外径：≤4.9 mm，先端部外径:≤4.8 mm

7、钳子管道直径：≥1.95 mm

8、弯曲角度：上≥210º，下≥130º，

9、有效长度:≥600 mm

10、有内镜信息记忆功能

11、插入管具有旋转功能，左右各旋转≥120º

12、一触式防水接头，无须防水盖

13、最小可视距离为≤3.0mm

便携式多导睡眠监测仪（不允许进口）（数量：1台）

多导睡眠监测仪是一套能够进行呼吸生理数据的采集、显示、存储及分析的设备，以其精致小巧的特点为临床和家庭带来简单、快捷、操作便捷的诊断。广泛用于睡眠中心、医院及医疗机构进行睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症等睡眠障碍相关疾患的分析和辅助诊断。

一、产品特点：

设备具有37导联监测参数：脑电（6导联，F3,F4,C3,C4,A1,A2）、眼电（2导联）、下颌肌电（1导联）、心电（1导联）、心率、口鼻气流、气流鼾声、血氧饱和度、血氧灌注、血氧状态、胸式运动、腹式运动、模拟胸腹运动、拟合气流波形、脉搏、MIC鼾声、体位、体动、脉搏传导时间、压力滴定6导（压力，漏气量，呼吸气流量，频率，呼吸事件，湿化等级）、脉搏波形、呼吸努力度、腿动、语音记录、记录时间、剩余存储空间（Free TFrom）。
内置16G存储卡，支持高速USB读取数据。

内置4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于14小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能；只要在开机记录时电量＞50%，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。

3.0寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

使用电感体积描记法、3D陀螺仪技术双重技术采集胸腹运动信号， 可实现胸腹运动数据对比和相互验证。3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强，对各种微小动作敏感度高等特点。

主机精致，体积小巧，一键式操作，设备佩戴简单方便。

可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。

支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。

采用一次性贴片式电极贴采集生物电，佩戴方便，信号质量好。

智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。

MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，MIC鼾声支持语音回放，能有效杜绝鼾声记录数据失真。

信号采集采用三级硬件放大+12位AD软件采集，保障信号质量。

二、设备参数

	主机：
	尺寸
	110*72mm*24（mm）

	
	重量
	裸机110g（含锂电池172g）

	
	外壳材料
	ABS塑料

	数据终端：
	尺寸
	80*50*20（mm）

	
	重量
	30g

	
	外壳材料
	ABS塑料


三、技术指标

性能指标

	A/D采集：
	12位

	最高采样频率：
	10KHz

	存储容量：
	16G

	记录数据读出方式：
	高速USB读取

	连续工作时间：
	单次充满电后可连续工作＞14H


硬件参数指标

1、EEG、EOG、EMG分别对应人体脑电/眼电/下颌肌电：
a.输入阻抗：≥5MΩ；
b.幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz (≤－3.0dB～+0.4dB)；
c.共模抑制比：≥80dB；
d.内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p；
e.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5%。
2、ECG对应人体心电：
a.输入阻抗：≥5MΩ；
b.幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～25Hz(≤－3.0dB～+0.4dB)；
c.时间常数：≥0.1s；
d.共模抑制比：≥60dB；
e.内部噪声：折合到放大器输入端≤30μVp-p；
f.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5%。
3、血氧饱和度范围（%SpO2）:70%-100%；
血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%；
血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。
4、脉搏显示范围：30bpm - 240bpm；
a.30bpm-100bpm，误差≤±2次/分；
b.b)100bpm-240bpm，误差≤±2%。
腹部、胸部运动：支持3D陀螺仪测量胸腹运动，能观察人体运动变化的信号波形。
呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分，能观察用户鼻气流呼、吸的信号波形。
体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位5种体位信号。
体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。
腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。
*鼾声：能同时监测用户鼻气流鼾声（压力式）及MIC鼾声信号波形，双重鼾声监测，可有效进行鼾声数据对比。MIC鼾声采集频率10KHZ，支持语音回放。

11、血氧波形(PW)：能观察用户血氧信号波形。
四、软件性能指标

睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，并具有儿童、成人分析软件。

智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。

高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。

信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。

专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧降事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz睡眠质量分析等。

功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。

采用Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。

数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。

睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。

具备AHI和RDI（包括AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。

数据导联具有滤波增益调节功能。

具备PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化，并能辅助呼吸事件判断。

软件具备快速傅里叶变换直方图查看功能。

具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。

具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。

电源：3.7V可充锂电池（内置）
防电击类型：内部电源供电

防电击程度：BF型应用部分

充电适配器：DC5V 1A 符合安规GB9706.1-2007

对有害进液的防护程度：普通设备

熔断器：无

运行模式：连续运行

五、运行条件

环境温度：0℃～40℃

相对湿度：30%～80%

大气压力：500hPa～1060hPa

六、贮存和运输条件

环境温度：－20 °C～＋55 °C

相对湿度：10%～95%（无冷凝）

大气压力：500hPa～1060hPa

七、系统配置要求

10GB以上的可用磁盘空间
2GB以上内存

2GHz以上主频的CPU

WindowsXP、7、8、10及以上操作系统，支持32位和64位操作系统。

备注：供应商需提供所投设备厂家唯一授权书原件或扫描件，未提供将被认定为投标无效。如投标单位提供虚假资料，将视为投标无效，没收投标保证金，并上报相关财政部门。

设备要求为进口的，需提供有效的进口产品报关单和商品检验证书。

1、付款方式：设备安装调试完毕可正常使用，经验收合格后，15个工作日内支付合同总价款的95％，剩余5％作为质保金，甲方在自验收合格之日起一年内无质量问题后，15个工作日内一次性付清 （质保金不计息） ；

2、质保期：3年

3、供货期：进口产品90天，国产60天
4、规格参数不指向任何品牌型号，投标供应商认为规格参数中有指向某品牌的指标描述均为参考指标。投标商根据技术要求自主选择投标产品、产品品牌和型号。
5、项目实施需保证我院设备的顺利接入，并提供详细的安装方案，方案内容应满足设备调试、设备操作、设备安装。

6、交货地点：喀什第二人民医院指定地点。

7、设备上线期间，需确保设备全部使用。项目组成员（3-5人）需在质保期内采用每天巡检的方式，对设备使用情况进行跟踪与评估，对于部分用户使用过程中存在问题进行指导。

8、需结合我院实际情况，针对管理人员、设备使用人员制定详细的设备使用培训计划，包括培训团队（5-8人）管理制度、项目实施计划和目标、服务流程、投标人相关服务达到相应等级评审及管理要求等内容。培训次数不少于3次，培训时长不少于一周，在本院进行培训。确保培训内容覆盖我院工作正常运行的所有环节，确保我院工作人员能够承担简单的设备维护工作。            

9、提供针对所投设备的备品备件清单及价格。
10、售后服务：需根据我院要求制定详细的售后维护方案，包括实际需求、设备质量、各个阶段进度、设备安装组织方案、应急策略及善后处理方案等方面制定售后服务方案，确保在设备运行稳定验收后，提供不低于如下标准的售后维护服务：

24小时电话支持服务

半小时内远程维护响应

设备出现故障，12小时内到达现场

重大事件现场保障
第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）
1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。（本项目评标委员会由7人组成，从喀什地区专家库随机抽取）

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（六）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

 1.7采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表信息，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

　（九）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。详细评标标准：采用综合评标法，则： 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为排名第一的中标候选人。 
3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、规格型号和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3.2资格性检查（见综合评分表前附表）。

3.3符合性检查（见综合评分表前附表）。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。

3.3.2本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.3投标文件正本、副本以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、型号、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4.1评标委员会首先按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，除考虑投标价格外，还应考虑以下因素：投标文件中所报交货期及付款方式；货物的技术水平、性能和供货能力；货物的质量和适用性；配套产品的安全性、先进性；投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；零备件、专用工具及相关服务的费用。

评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

本项目参数要求、评审内容如有指向性，仅作为招标参考，投标产品不应低于招标要求，如有不符合要求，视为不响应招标文件规定。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

  3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。但投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，提出复核意见。

评标报告签署前，经复核发现存在实质性错误的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5、废标

废标后，采购代理机构应在网上公告。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

1.未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

2.未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3.未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

4.与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

5.属于招标文件规定的其他投标无效情形；

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

7.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8.不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6、定标

6.1. 定标原则：由采购人根据评标委员会的推荐意见确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用综合评分法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在新疆政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7、详细的评标标准：（具体内容详见综合评分表）

各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值

计算分数时四舍五入取小数点后两位,第一、二、六标段分数最高不超过40分，第三、四、五标段分数最高不超过30分。由监标人员负责核准每个合格供应商的价格得分。

注：若为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。

第一、二、六标段技术占55%，商务占5%，第三、四、五标段技术占65%，商务占5%
初步评审-资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标单位名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（www.gsxt.gov.cn）查询诚信记录如有严重行政处罚信息不得参加本项目（查询结果以采代理公司开标现场核查为准）
	
	
	

	2
	具有所投项目相关经营范围的营业执照正本或副本原件
	
	
	

	3
	提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》
	
	
	

	4
	法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证
	
	
	

	5
	投标单位提供本单位依法缴纳近三个月的社保证明
	
	
	

	6
	提供税务部门出具近三个月的完税证明，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件和零申报报表
	
	
	

	7
	提供2020年度的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	

	9
	提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书
	
	
	

	10
	持保证金银行缴款凭证并加盖鲜章
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标 文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位不足三家的，不得评审。

 符合性审查表
	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	投标报价未高于预算金额
	

	2
	投标内容是否符合本招标文件要求
	

	3
	供应商按招标文件规定提交投标文件份数
	

	4
	投标书制作、签署和盖章是否符合本招标文件要求
	

	5
	按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全
	

	6
	没有采购人不能接受的附加条件的
	

	7
	供货地点及供货时间符合招标文件
	

	8
	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况
	

	9
	投标有效期符合招标文件
	

	10
	售后服务符合招标文件要求
	

	11
	供应商附有详细地址、联系人、电话标明的
	

	12
	投标文件没有散页、活页、未胶装的
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过评审；评审小组对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评审小组的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的投标单位不进入评审；通过资格审查的投标单位少于不足三家的，不得评审。

商务符合性审查表

	审查事项
	投标人名称及审查情况

	审查标准
	本项目要求
	　
	　
	　

	中小企业投标要求（1.4）
	本项目适用
	
	
	

	联合体投标规定


	本项目不接受联合体投标
	
	
	

	投标人的关联性


	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	
	
	

	未发现影响采购人决策行为
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	投标保证金
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求
	自提交投标文件截止之日起 90  日历日内
	
	
	

	投标文件的装订方式
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	
	
	

	投标文件的签署和盖章符合要求


	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	未发现串通投标
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	
	
	

	无采购人不能接受的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	
	
	

	结论
	
	
	


综合评分表

二、六标段评分表：

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准

价   格：40分  商   务：5分   技   术：55分              
	说明

	价格评分标 准
	投标报价
	40分
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重。（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。）
	投标报价超过采购预算价的按废标处理

	商务评分标 准
	业绩
	5分
	提供近三年相关医疗设备类似业绩证明材料中标通知书及合同，每提供一个得1分，共5分。（业绩需单独密封提交原件，不单独密封提交此项不得分）
	

	技术评分标 准
	配置及性能指标
	30分
	根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得25分，评审专家根据参数正偏离部分的实用性、可靠性、合理性等情况进行打分，每正偏离一项得1分，满分5分；评审专家认为无法提升产品的实用性和可靠性，或设计不合理的正偏离，视为无效正偏离，不予加分。参数每项负偏离扣3分。直到扣完为止 。本项最高30分。
	

	
	培训方案
	5分
	投标人应根据项目实际情况提供设备使用培训方案，包括培训团队管理制度、项目实施计划和目标、服务流程及管理要求等内容。针对以上内容提供培训方案，思路清晰能准确理解采购人需求，实施方案及组织计划优于采购人需求，设计合理得5分；方案中思路清晰能准确理解采购人需求，实施方案及组织计划与采购人需求基本符合得3分；实施方案及组织计划不详，与采购人要求偏差较大得1分，未提供任何方案的不得分。
	

	
	设备检测报告
	5分
	投标人提供所投设备由国家权威部门出具的产品检测报告（检测报告需具有完整的各项指标），评委成员对应招标参数及检测报告指标对比进行打分0-5分。不提供或检测报告指标不齐全不得分。
	

	
	备品备件
	2分
	有固定的备品备件及易损零部件的配备及报价等方面情况进行评议并打分，优于采购人需求得2分，与采购人需求基本符合得1分，未提供此项不得分。
	

	
	质量保证及售后服务
	6分
	投标单位根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、设备安装组织方案、应急策略及善后处理方案等方面情况进行评议并打分。评标委员会根据所有投标文件进行横向比较，方案详细、内容完整、科学合理、切实可行得6分；方案简明扼要、内容完整、科学合理及可行性欠缺的得 4分；方案不详、内容不完整、科学合理及可行性欠缺的得2分，其他或未提供的此项不得分。
	

	
	
	4分
	售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，产品厂家/供货商售后服务体系完备（包含设备的保养及维修）：方案全面、能满足项目要求的得4分；方案不够全面、能基本满足项目要求的得2分；方案不全面、不能满足项目要求的差得0分。 
	

	
	应急措施
	3分
	投标供应商对所投设备要有合理的紧急故障维修预案，内容全面、措施完善，解决故障、维修支持响应时间快，能够很好的满足用户实际使用要求，有突出的售后服务优势；

10分钟内响应，两小时内到场；得3分

20分钟内响应，三小时内到场；得2分

30分钟内响应，四小时内到场；得1分
	


第三、四、五标段评分表：
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准

价   格：30分  商   务：5分   技   术：65分              
	说明

	价格评分标 准
	投标报价
	30分
	完全满足招标文件参数的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重。（注：若报价单位为中小企业，其投标报价扣除 6 %后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。）
	投标报价超过采购预算价的按废标处理

	商务评分标 准
	业绩
	5分
	提供近三年相关医疗设备类似业绩证明材料中标通知书及合同，每提供一个得1分，共5分。（业绩需单独密封提交原件，不单独密封提交此项不得分）
	

	技术评分标 准
	配置及性能指标
	35分
	根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分完全满足招标要求的得30分；技术参数正偏离每高出一项加1分，最高 5分；核心指标不允许负偏离，如有负偏离，按无效投标处理；除核心指标以外的参数每项负偏离扣3分。直到扣完为止 。本项最高35分。
	

	
	培训方案
	5分
	投标人应根据项目实际情况提供设备使用培训方案，包括培训团队管理制度、项目实施计划和目标、服务流程及管理要求等内容。针对以上内容提供培训方案，思路清晰能准确理解采购人需求，实施方案及组织计划优于采购人需求，设计合理得5分；方案中思路清晰能准确理解采购人需求，实施方案及组织计划与采购人需求基本符合得3分；实施方案及组织计划不详，与采购人要求偏差较大得1分，未提供任何方案的不得分。
	

	
	设备检测报告
	5分
	投标人提供所投设备由国家权威部门出具的产品检测报告（检测报告需具有完整的各项指标），评委成员对应招标参数及检测报告指标对比进行打分0-5分。不提供或检测报告指标不齐全不得分。
	

	
	备品备件
	2分
	有固定的备品备件及易损零部件的配备及报价等方面情况进行评议并打分，优于采购人需求得2分，与采购人需求基本符合得1分，未提供此项不得分。
	

	
	质量保证及售后服务
	6分
	投标单位根据本项目具体特点及实际需求、设备质量、各个阶段进度、设备安装组织方案、应急策略及善后处理方案等方面情况进行评议并打分。评标委员会根据所有投标文件进行横向比较，方案详细、内容完整、科学合理、切实可行得6分；方案简明扼要、内容完整、科学合理及可行性欠缺的得 4分；方案不详、内容不完整、科学合理及可行性欠缺的得2分，其他或未提供的此项不得分。
	

	
	
	10分
	（1）售后服务承诺满足用户要求且优于其他投标方的，产品厂家/供货商售后服务体系完备（包含设备的保养及维修）：方案全面、能满足项目要求的得6分；方案不够全面、能基本满足项目要求的得3分；方案不全面、不能满足项目要求的差得0分。 

（2）提供本地化售后服务(提供租赁合同复印件或房屋产权复印件)得2分，不提供0分。

（3）在免费保修期之后，投标方针对本项目提出保修期以外的承诺，每增加一年加1分，最多加2分。
	

	
	标书制作
	2分
	投标文件页码连续、目录清晰准确，评审内容便于查找得2分，否则得0分。
	


招 标 文 件

项目编号：YXGJ（GK）2021-34号
第三册

第7章 政府采购合同

合同编号：           
政府采购合同参考范本

（本合同仅供参考）

第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 货物
1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 货物交付期限、地点和方式
1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。
2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。
2.2 技术规范
货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.9 货物的风险负担
货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.22 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


注： 合同仅供参考。









法定代表人身份证复印件





  








法定代表人身份证复印件反面





























授权委托人身份证复印件反面

















授权委托人身份证复印件正面





  





法人身份证复印件反面














法人身份证复印件正面








项目概况


喀什地区第二人民医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年12月10日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
















