FRL体外高频妇科病治疗机技术参数

、技术参数

1、整机功能

- 高频源工作电压和工作电流显示；

- 电压调节

- 阻抗调节

- 治疗时间设定

- 电极升降

- 治疗床进退

- 紧急停机按钮

2、技术参数

a)输出频率：30.32±1.5MHz

b)输出功率：0-1200VA持续可调

c)额定输入功率：3000W

d) 温度范围：38-41℃

e)极板： 200mm

f）床板行程：≤1100mm

g）电极行程：0-200 mm

3、工作环境条件

a）环境温度  10℃-30℃；

b）相对湿度≤80%；

c）电源电压  AC 220V±10%   50Hz±2%

4、仪器外型特征

a）主体：L×W×H，mm    1850×700×1400

b）床体：L×W×H，mm    2100×510×530

GRL体外高频骨病治疗机技术参数

、技术参数

1、整机功能

- 高频源工作电压和工作电流显示；

- 电压调节

- 阻抗调节

- 治疗时间设定

- 紧急停机按钮

- 可移动治疗床

- 电感式加热

2.技术参数

1）输出频率：30.32MHZ±1.5MHZ

2）输出功率：0～800VA无级可调；最大功率800VA±20%

3）额定输入功率：不大于3000VA+10%

3、工作环境条件

a）环境温度  10℃-30℃；

b）相对湿度  ≤80%；

c）电源电压  AC 220V±22V  50Hz±1Hz

4、仪器规格

1）主体：长*宽*高 780*600*1100（mm）

2）床体：长*宽*高 1230*700*750（mm）

3) 治疗筒：直径：260mm；长：500mm

腿部治疗筒：直径：140mm；长：500mm

4) 托板：左右各一个，行程：150mm

5) 仪器总重量：260KG

子午流注低频治疗仪参数(ZWLZ-IV型)

- ▲1、子午流注纳甲法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

- ▲2、灵龟八法开穴查询：□即时开穴 □定时开穴 □某穴位未来五次开穴时间 □任意时间开穴查询

- ▲3、病症查询：包括辨证分型  症候分析 治疗处方 穴位图示 自设处方

- 4、十四经穴位查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

- 5、经外奇穴查询：□部位 □作用 □主治 □解剖 □图形

- 6、治疗时间设定

- 7、时区设定

- 8、真太阳时自动计算

- 9、病症信息：13种

- ▲10、10路治疗输出，治疗强度1-99档可调

- 11、为便捷使用，配备了可移动仪器支架

- 12、知识产权：有发明专利证书，发明专利权人为公司控股股东

- ▲13、多路治疗输出：10路输出

- 14、产品标准：《ZWLZ-子午流注低频治疗仪》企业生产标准

- ▲15、临床报告：中国中医科学院广安门医院 首都医科大学附属北京友谊医院

- 16、脉冲频率分多档可调：单一频率 任选一挡固定频率不变 频率组合 多档频率顺序输出

- 17治疗输出幅度（额定负载500Ω）：输出电压有效值不大于20V，输出电流不大于40ma；最大输出电压有效值≥17V，最大输出电流≥34 ma；最高输出频率：1000hz，（±15%误差），多档可调。

- ★18、输出频率：1.25hz～1khz 15档可调

- 19、电源电压(电源条件220V)：电源适配器直流输出9～24V

- 20、电源电流强度：不超过2A

- 21、正常工作温度：5℃～40℃

- 22、运输和保存湿度：≤80％

- 23、具备操作指导演示教学视频

- 24、安卓系统，可迭代升级 ，多点触控彩色触摸屏10.1吋

- ▲25、移动支架：配备可拆卸分离式支架