
招标文件确认函

喀什地区生态环境局疏附县分局：
我中心接收到你单位采购审批资料后，根据你单位提供的项目预算、货物参数、供货期、售后服务等内容，依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》编制本标书，现请你单位认真阅读标书中的各项条款并提出意见，本标书将成为此项目在开标、评标、定标、公示、履行合同、质询、答疑的重要依据，若无意见请在下方签字确认并在标书上逐页盖章，我中心将发售标书至各投标人。

采购单位盖章：


签字确认（单位负责人）：

采购单位联系人：

联系电话：
        二〇二一年十一月
疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2021-32号
第一册

招    标   人：喀什地区生态环境局疏附县分局

采购代 理机构：疏附县政府采购中心

代理机 构地址：疏附县胜利东路2号

联    系   人：黄妍

联  系  电 话：0998-3256769 
发  出 日 期：2021年11月

目  录

- 2 -第1章   投标人须知


- 2 -一   总 则


- 2 -1.采购人、采购代理机构及投标人


- 3 -2.资金来源


- 3 -3.投标费用


- 3 -4.适用法律


- 3 -二   招标文件


- 3 -5.招标文件构成


- 3 -6.招标文件的澄清与修改


- 4 -7.投标截止时间的顺延


- 4 -三   投标文件的编制


- 4 -8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用


- 4 -9.投标文件构成


- 4 -10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件


- 4 -11.投标报价


- 5 -12.投标保证金


- 5 -13.投标有效期


- 6 -14.投标文件的签署及规定


- 6 -四   投标文件的递交


- 6 -15.投标文件的密封和标记


- 6 -16.投标截止


- 7 -17.投标文件的接收、修改与撤回


- 7 -五   开标及评标


- 7 -18. 开标


- 8 -19.资格审查及组建评标委员会


- 9 -20.投标文件符合性审查与澄清


- 10 -21.投标偏离


- 10 -22.投标无效


- 10 -23.比较与评价


- 11 -24.废标


- 11 -25.保密原则


- 11 -六   确定中标


- 11 -26.中标候选人的确定原则及标准


- 11 -27.确定中标候选人和中标人


- 11 -28.采购任务取消


- 11 -29.中标通知书和招标结果通知书


- 11 -30.签订合同


- 12 -31.履约保证金


- 12 -32.中标服务费


- 12 -33.政府采购信用担保


- 12 -34.廉洁自律规定


- 12 -35.人员回避


- 12 -36.质疑与接收


- 13 -附件1：履约保证金保函（格式）


- 14 -附件2：履约担保函格式


- 14 -（采用政府采购信用担保形式时使用）


- 16 -第2章 投标文件格式


- 16 -第一部分 开标一览表及资格证明文件


- 17 -1  开标一览表（投标文件格式一）


1-1 投标分项报价表（投标文件格式七）- 17 -


- 18 -2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明


- 18 -3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)


- 19 -4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件


- 19 -5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


6  社会保障资金的缴纳记录
22

7  对本次项目的反商业贿赂承诺书
24

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
25
9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件
26

10  2017年以来完成同类项目一览表
26

11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）
27
- 27 -第二部分  商务及技术文件


- 28 -1   投标书（投标文件格式五）


- 28 -2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函


- 30 -3   投标分项报价表（投标文件格式七）


- 31 -4   货物说明一览表（投标文件格式八）


- 30 -5   技术规格偏离表（投标文件格式九）


- 32 -6   商务条款偏离表（投标文件格式十）


- 32 -7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）


- 33 -7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）


- 34 -7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）


- 35 -8   投标人关联单位的说明


- 36 -9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件


- 38 -第3章 投标邀请


- 38 -第4章 投标人须知资料表


- 44 -第5章 货物需求一览表及技术规格


- 47 -第6章 评标方法和标准


- 55 -第7章 政府采购合同



   投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件按标段第一部分和第二部分的内容密封合并装订提交，并在投标文件目录中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”内容及页码。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封或密封破损的，将被拒绝接收。
15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

16.投标截止

16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。
17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

标书递交表

项目名称：

项目编号：

	序号
	投标单位名称
	递交时间
	递交人
	联系电话
	接收人
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

本项目现场开标必须提供证件原件：

1.提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； 

3.投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

4. 法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

5. 提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2019年度或2020年度），新成立的公司提供（2021年）银行出具的有效期内的资信证明原件；

6.本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

7.必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

8.必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）。

注：投递投标文件及通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。
19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会由5人组成（采购人代表1名，随机抽取专家4名）
20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

       (1)未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

       (2) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

       (3)未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

       (4)与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

       (5)属于招标文件规定的其他投标无效情形；

       (6)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标      人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

       (7) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

       (8) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）  最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）  综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（其中价格因素40分）
本项目为公开采购，评标办法采用上述第（2）条。
23.3   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第六章。

27.确定中标候选人和中标人


评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消


因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费

   中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

附件1：履约保证金保函（格式）（本项目不适用）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式 (本项目不适用)

（采用政府采购信用担保形式时使用）
政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1 、开标一览表（见投标文件格式一）；

1-1、投标分项报价表（投标文件格式七）；

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件；

3、法定代表人证明或授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件；

5、投标保证金缴纳凭证复印件或代理机构出具的收据复印件；

6、法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

7、针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

10、《2018年以来完成同类项目一览表》；

11、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）（本项目未做进口产品审批，不需提供）。

1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：   人民币万元
	货物名称
	品牌及型号
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	
	大写：

小写：


	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理(签字):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

1-1   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：

1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件（本项目不接受

联合体投标，不需要提供）。

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)
    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖单位章）;                           

法定代表人（签字或签章）：                     
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 
4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联

合体投标，不需提供）。

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购信用担保形式）
政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式三）

编号：

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

6  社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

      2.复印件上应加盖本单位章。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

7     投标单位（投标人）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目          公开采购标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

 投标单位名称:                    

投标单位法定代表人签字：

          委托代表人签字：

          日期：  年  月  日

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

9  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体投标，不需提供）。

10、《2018年以来完成同类项目一览表》

说明：类似业绩指与招标内容相似业绩，需提供中标通知书或合同。

11  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

                     （本项目不适用） 

致：采购代理机构
我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方　　（招标编号）　投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）                           
签字人职务和部门：                            
签字人姓名：                                  
签字人签名：                                  

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1 中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）

7-2《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十二）
8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）（本项目不接受联合体投标）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费（本项目无中标服务费）。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。（本项目不接受政府采购投标担保函）

注：本项目以投标保证金收据及银行转账回执单复印件盖公章为准。
政府采购投标担保函 （本项目不适用）（投标文件格式六）

编号：

                   （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月   日

3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                          招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):


6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签字: 
                       
投标人(盖单位章):


　

7-1 中小企业声明函（货物）（投标文件格式十一）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）：

制造商名称（盖章）： 
日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：投标企业若提供中小企业声明的，需提供制造企业给员工缴纳社保的明细证明文件，和2019年或2020年度的审计报告原件。（本项针对中小企业）
7-2  残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

         日  期：________________________________________

8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2021-32号
第二册

招    标   人：喀什地区生态环境局疏附县分局

采 购代理机构：疏附县政府采购中心

代理 机构地址：疏附县胜利东路2号

联    系   人：黄妍

联  系  电 话：0998-3256769 

发  出 日 期：2021年11月
投标邀请

疏附县政府采购中心受喀什地区生态环境局疏附县分局委托，拟对以下货物进行公开招标采购：
1、招标文件编号：KSSFX(GK)2021-32号
2、招标项目名称：疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目
3、采购单位名称：喀什地区生态环境局疏附县分局
（采购单位联系人： 樊涛  联系电话：18034811087）
4、采购机构名称：疏附县政府采购中心

5.采购资金来源：2021年重点生态功能区转移支付资金
6、公示网站：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn
7、采购内容及数量：
采购PM2.5分析仪、PM10分析仪和CO分析仪等监测设备一批，预算价：400万元；
规格及要求详见招标文件。
8、资质要求：

供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；
（1）提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件；

（2）法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；

（3）投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

（4）法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

（5）提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2019年度或2020年度），新成立的公司提供（2021年）银行出具的有效期内的资信证明原件；

（6）本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

（7）必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

（8）必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）。

9、本项目无报名环节，招标文件在新疆政府采购网自行下载。
10、其他补充事宜：本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。具体开标时间以招标文件为准。
11、本项目不接受联合体投标。
12、项目实施地点：疏附县
13、供应商必须符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。
14、本项目挂网、开标、评标、定标、结果公示等流程均严格按照财政部第87号令和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行。
15、投标保证金：40000.00元  ；
请于投标截止时间之前以投标企业的对公账户将投标保证金以网银、电汇等非现金的方式足额汇入（存入）以下账号。（备注项目名称、编号、标段），投标保证金汇款账号如下：
收款单位：疏附县政府采购中心 
开 户 名：疏附县政府采购中心
开户银行：疏附县农村信用合作联社
账    号：862010012010108610027

16、投标书递交时间及地点：应于2021年12月2日上午10:30（北京时间）前递交到疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼），逾期递交一律不接收。
17、计划开标时间：2021年12月2日上午10时30分（北京时间）

18、开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼）
19、采购机构地址：疏附县团结北路6号
联系人：黄 妍   联系电话：0998-3256769
20、采购监督部门1： 疏附县财政局采购办
联系人：许冰杰  监督电话：0998-3256562
采购监督部门2： 县纪委派驻组
监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

   投标人须知资料表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：　喀什地区生态环境局疏附县分局

地  址：　疏附县           　
联系人/电  话：  樊涛  联系电话：18034811087

	1.2
	采购代理机构： 疏附县政府采购中心     

地址：  疏附县团结北路6号      

业务联系人：黄妍  电话：0998-3256769　 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求（开标时须携带资格条件证明原件及复印件（复印件需加盖公章））：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；
1.提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件；

2.法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件； 

3.投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件；

4. 法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

5. 提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2019年度或2020年度），新成立的公司提供（2021年）银行出具的有效期内的资信证明原件；

6.本项目必须提供：反商业贿赂承诺书原件；

7.必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件；

8.必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）。
注意：开标时投标人本人须手持以上资格证明原件以备资质审验（须一次性提供齐全，恕不接受后续提供的任何资质证明），如现场资格审验时无法提供的，按资质不符合招标要求，做无效投标处理。

	 1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 否  

	1.4
	是否允许联合体投标：  否 

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：  无  

	2.2
	项目预算金额：400万元

	8.1
	如投标商对多个包进行投标，中标1包。 

	12.1
	保证金形式：□保函  ☑电汇  □支票  ☑对公转账 （本项目允许的其他形式） 
保证金数额：40000.00元.
（按照各分包控制金额1%以内的整数计算）
保证金收款人：疏附县政府采购中心  

开 户 名：疏附县政府采购中心

开户银行：疏附县农村信用合作联社
账    号：862010012010108610027
其它信息：投标保证金打款时注明（项目名称及标段）或（项目编号及标段）。投标保证金转入疏附县政府采购中心账户后，将投标保证金的银行回执单胶装至投标文件中（另备一份回执单，资格预审时一并提交）。到账截止时间：2021年12月2日10:30（北京时间）。联系电话：0998-3256769

	13.1
	投标有效期：　90　日历日

	14.1
	第一部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；

第二部分投标文件：正本：壹 份、副本：肆份；
为方便开标及进行资格审查，投标人可将投标文件第一部分和第二部分的内容合并装订密封提交，投标文件中标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”及“第二部分商务及技术文件”字样。

投标文件必须按标段单独密封，不按标段单独密封的按无效投标处理。
除上述文件外，还须单独密封递交投标文件电子文档壹份（电子文档为PDF格式或图片格式，以U盘或光盘的形式提供，与投标文件不一致的按无效投标处理。）

	18.1
	开标时间： 2021年12月2日10时30分 （以开标室监控设备显示时间为准）   　
开标地点：疏附县政府采购中心开标室（疏附县财政局一楼）

	20.5
	核心产品：PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器

	23.2
	评标方法：

综合评分法。根据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定中标候选人；

	27
	推荐中标候选供应商的数量：每个标段3个 

	28
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：  否   

	31.1
	履约保证金金额：合同总价的　5%　（不得超过政府采购合同金额的10%）

履约保证金形式： 合同约定 
提交履约保证金的时间：签订合同前  5日历日内

	32
	中标服务费：（本项目不适用）
□参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（按标准上浮（下浮）    %）
□由中标单位支付；
支付形式：对公转账 、电汇、网银、现金
支付时间：领取中标通知书时 

	33.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：   否 

	33.2
	政府采购专业担保机构：（本项目不适用）
1、所有政府采购项目的信用担保专业的担保机构：

地址: 

联系电话：     传真：

电子邮箱：

2. 本项目采购人本级和上级财政部门政府采购有关规定增加的担保机构：

	34.3
	监督部门1：疏附县财政局采购办

联系人：许冰杰    监督电话：0998-3256562
采购监督部门2：县纪委派驻组
监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

	36.3
	接收部门：  疏附县政府采购中心  

联系电话： 0998—3256769  

通讯地址： 疏附县团结北路6号 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	投标人提供          证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
（会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。）

	2
	提供投标人的最近　3　个月内（任何一个月）的社保缴纳记录；

在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。

	3
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求： 否   

	4
	如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可。


资格审查表

	投标人名称
	审查项目

	
	提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本原件
	法定代表人证明或授权委托书原件
	投标方的法定代表人或被授权委托人身份证原件
	法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明原件（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明原件及个人明细原件（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；

	提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）原件（2019年度或2020年度），新成立的公司提供（2021年）银行出具的有效期内的资信证明原件；
	反商业贿赂承诺书原件
	必须提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件
	必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）
	结论（合格或不合格）
	法定代表人或授权委托人签字确认
	备注

	　
	　

　
	　
	　
	　
	　
	
	　　

　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　

　
	　
	　
	　
	　
	
	　

　

　
	
	
	
	


货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表
                                                   预算价：400万元
	序号
	产品名 称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	1
	SO2分析仪
	★1.分析原理：紫外荧光法

2. 量程：0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：<0.25ppb RMS (60秒平均时间)

4.最低检测限：1.0ppb RMS (60秒平均时间)

5.零点漂移（24h）：<1.0ppb

6.跨度漂移（24h）：±1%满量程

7.响应时间：110秒 (60秒平均时间)

8.精度：1％读数或为1ppb

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：0.5升/分钟

11.工作温度：20℃~30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，断电指示

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。
	2
	台

	2
	Nox分析仪
	(1)设备用途:用于空气中NO.NO2.NOX浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：化学发光法

2.量程：0-10, 20, 50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：0.20ppb RMS(60秒平均时间)

4.最低检测限：0.40ppb(60秒平均时间)

5.零点漂移（24h）：<0.40ppb

6.跨度漂移（24h）：±1％满量程

7.响应时间：<80秒 (60秒平均时间)

8.精度：±0.4ppb(500ppb量程)

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：0.6-0.8升/分钟

11.工作温度：15℃-35℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示；

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台

	3
	CO 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中一氧化碳浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

2.量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：<0.02 ppm RMS(30秒平均时间)

4.最低检测限：0.04ppm

5.零点漂移（24h）：<0.1ppm

6.跨度漂移（24h）：±1％满量程

7.响应时间：<60秒 (30秒平均时间)

8.精度：±0.1ppm

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：1升/分钟

11.工作温度：20℃-30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台

	4
	O3 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中臭氧浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：紫外光度法或紫外光度法（双光池检测）

2.量程：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

3.零点噪音：0.25ppb RMS(60秒平均时间)

4.最低检测限：0.5ppb

5.零点漂移：<1ppb/24小时

6.跨度漂移：<1％满量程/月

7.响应时间：< 20秒(10秒平均时间)

8.精度：1.0ppb

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：1-3升/分钟

11.工作温度：20℃-30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示

14.输入：16 路数字输入；

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台

	5
	PM10自动监测仪
	(1)设备用途:用于空气中PM10浓度的监测

(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。

2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm

3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。

4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)； 
≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)

5.分辨率:：0.1μg/ m3

6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/m3>80μg/ m3

7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)

8.流量：1m3/h(16.67L/min)

9.采样流量精度：±2%测量值

10.采样流量准确度：<5%测量值

11.长期平均：60到3600秒和24小时

12.数据输出速率：≤2秒

13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃

14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；

15.输入：16位数字输入；

16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；

具有来电自动启动功能;

17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；
	2
	台

	6
	PM2.5自动监测仪
	(1)设备用途:用于空气中PM2.5浓度的监测

(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。

2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm

3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。

4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)； 
≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)

5.分辨率:：0.1μg/ m3

6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/ m3>80μg/ m3

7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)

8.流量：1m3/h(16.67L/min)

9.采样流量精度：±2%测量值

10.采样流量准确度：<5%测量值

11.长期平均：60到3600秒和24小时

12.数据输出速率：≤2秒

13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃

14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；

15.输入：16位数字输入；

16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；

具有来电自动启动功能;

17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。
	2
	台

	7
	动态校准仪
	(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准

(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

(3)技术参数:

1.流量测量准确度：±2％读数或1％满量程，取较小值（量程的20%到100%）

2.流量控制重复性：±1%满量程

3.质量流量计线性：±2%满量程

4.稀释气流量范围：0-10SLPM；

5.钢瓶气流量范围：0-100SCCM；

6.零气需求：10SLPM@30PSI;20 SLPM@30PSI

7.校准气输入口：3个或以上

8.稀释气输入口：1个

9.臭氧发生器：最大输出：1ppm@6SLPM；最小输出：10ppb@6SLPM

10.工作温度：0℃-40℃

11.供电电源：220-240 VAC@50/60Hz

12.数字控制输出：10个继电器和8路24VDC电磁阀驱动

13.数字控制输入：16通道
	2
	套

	8
	零气发生器
	(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准

(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

(3)技术参数:

1.流量：0-10升/分钟

2.压力：10-30PSi

3.露点：0℃

4.零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm；
	2
	台

	9
	气象5 参数仪
	(1)设备用途:用于气象五参数（风向、风速、温度、湿度、大气压力）的测定

(2)配置要求:能够支持接入子站相关数据采集系统

(3)技术参数:

1.风向：

1.1 原理：超声波

1.2 量程：0-360度

1.3 准确度：±3度

2.风速：

2.1 原理：超声波

2.2 量程：0-60m/s

2.3 准确度：±0.3m/s 或3％

3.温度：

3.1  温度测量原理：负温度系数

3.2  温度量程：-50~60℃

3.3 温度准确度：±0.2℃

4.湿度：

4.1 湿度测量原理：电容式

4.2 湿度量程：0~100％

4.3湿度准确度：0-100% ： ±3％

5.大气压力：

5.1 原理：电容式

5.2 量程：300-1100百帕

5.3 准确度：±1.0百帕
	2
	套

	10
	能见度
	（1）设备用途：用于监测大气能见度指标。

（2）基本配置要求

2.1用途：大气能见度观测，天气现象观测；

2.2监测方法：红外前向散射原理；

2.3基本功能：自动连续观测，模拟输出及RS232或RS422数字输出，提供诊断信息；

2.4主机、附件等标配。

（3）主要技术指标

3.1 监测范围：10m-50km；

3.2 精度： ≤10% ；

3.3 散射角度：45°；

3.4 光源：红外LED，波长880nm；

3.5 数据输出间隔：10-300秒（可调）；

3.6 降水量测量：分辩：雨、毛毛雨和雪；强度：小(-)、中、大(+)；定量输出降水量mm/min；降水量检出限：雨：0.015 mm/h 雪：0.0015mm/h；

3.7 正常运行使用窗口加热除露水功能，免维护；

3.8 运行环境：温度-40℃～60℃，湿度0～100%，防护等级IP65；

3.9 寿命：大于10年；

3.10具备测量值模拟和数字输出功能，开放数据通讯协议。
	2
	套

	11
	城市摄影系统
	（1）、设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控

（2）、配置要求：数字摄影分为室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分。

（3）、技术要求

3.1室外环境能见度拍照:

（1）数字图像拍照

（2）固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况

（3）应选用工业相机，相片分辨率大于1400万象素

（4）时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平，同时可支持非等时间间隔拍照（例如：12:00；2:00; 4：00；6：00；8:00；9:00；10:00；11:00）

（5）多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片

（6）子站工控机要求：独立显卡1G以上显存，CPU双核2.0以上，内存8G，网口至少为相机留一个或交换机留出两个网口。

3.2数据采集传输：

（1）采集的图像可实时存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖，并能同步实现拍摄的图片远程传输

（2）数字图片数据通过3G无线或有线宽带实时传输到城市站

（3）支持一点多发功能，整个平台能够实现在网络通讯许可的条件下被省级站和总站调用，可通过上联接口与省级站和总站对接，并可通过市级站的业务管理与数据发布功能，将相片等业务数据实时发布，或将此类业务数据发送到其他关联系统中

（4）温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作

（5）防护罩具有防雾、防结霜等功能

3.3室内安保实时摄像监控：

（1）能够拍摄多个方位，摄影分辨率大于130万象素

（2）室内镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分

（3）摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周

（4）实时摄像远程传输到城市站，支持在网络条件具备时被省级站和总站调用

（5）安保实时摄像监控系统管理主机要求：应选用硬盘录像机，用于安保视频管理实时对监测站进行监控，不能与其他系统混用
	2
	套

	12
	计算机、数据采集软件（含联网）
	（1）、设备用途：与省（市）站整体开发的数据传输与网络化质控平台相匹配的子站端、城市站的硬件和必要驱动软件

（2）、配置要求：

子站端：每子站各配置1套工控机、显示器及接口扩展模块等

（3）、技术参数：

1.CPU:3.0G CPU双核四线程

2.内存：2G及以上；

3.存储器：硬盘≥500G；

4.显示器：外接不低于19寸显示器或者KVM；

5.机箱：19寸4U工业机箱；

6.接口：10个串口，4个USB2.0，2个USB3.0，2个1000M以太网卡；

7.外设：外置56K调制解调器，外置鼠标/键盘（系统维护时使用，平时收起）；

8.操作系统：预装windows  XP专业版及以上

9.模拟输入方式：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA；

10.模拟输入：16通道双端电压输入（可扩展到32通道），250V过压保护；

11.输入阻抗：大于100M；

12.支持新设备的即插即用，自动识别设备接入模式并提示用户对设备进行配置与登记；

13.能够识别并区分设备在各种状态下的数据，如正常数据、校准数据等；

14.可以通过数据采集模块相关界面，以简易、统一的方式浏览并控制多种主流厂商的15.空气质量监测设备。支持的操作至少包括：仪器校准、状态设置、仪器重启或复位等；

16.支持对设备实时数据、历史数据的读取、浏览、查询和数据导出操作；

17.数据查询功能，能够查询小时均值、日均值、月均、值和年均值，配有形象的图形显示，便于用户了解各参数随时间的变化趋势；

18.支持策略配置（任务定制）操作，无需人工参与即可实现多种功能的自动进行；

19.支持移动终端通过3G网络对设备进行远程操作，包括：实时数据采集、设备状态浏览、仪器远程校准等。
	2
	套

	13
	配套采样系统、机架、减压阀、稳压电源
	13.1、采样系统技术参数：

（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的采样单元

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作

（3）、技术参数：

1.加热采样总管：

1.1 加热功能：在52℃环境空气温度98%湿度下范围不会在管壁上结露，耗电少，安全电压；

1.2 限流孔技术：气流稳定层流，压力降小于5Pa,系统气密性好，抽真空80Pa,5min变化<5%；

1.3 分体结构：安装便捷；

1.4 免清洗：工作状态时加热保持干燥，非工作状态时保持密封；

1.5 工作电压：36V

1.6 功率：40-80w

2.外置电磁阀组：

2.1用途：切换分析仪进样或校准。

2.2材质：不锈钢

2.3工作电压：DC24V

3.系统气路管线：

3.1材质：特氟纶

3.2规格：外径1/4英寸

4.阀门技术参数：

4.1 不锈钢双级减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附。

标准物质（标准气）：

4.2 用途：用于空气监测仪校准的标准气

4.3 储存形式：标准物质钢瓶

4.4 钢瓶规格：8升

4.5 标准物质：二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮

13.2 机架技术参数：

（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的机架

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作；

（3）、技术参数：

1. 19英寸标准立式机柜，数量可容纳本次采购的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10 分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器，必要时包括相应的其他配套设备。

13.3 稳压电源技术参数：

（1）、设备用途：稳压电源能够满足SO2、NOx、CO、O3、零气发生器、多种气体校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳供仪器正常使用，稳压电源接地

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

（3）、技术参数：

1.规格容量：≥5kVA；

2.输入电压范围：160-250V（单相），277-433V（三相）；

3.输出电压：220V（单相），380V（三相）；

4.稳压精度：±3%；

5.频率：50-60Hz；

6.欠压保护值：单相：输出低于180V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出低于320V时(电源输出回路自动切断)；

7.过压保护值：单相：输出电压超过242V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出电压超1.12.3.过412V时(电源输出回路自动切断)；

8.过流保护值：大于额定输入电流的1.6倍时(220V输入时)；

9.最大保护冲击电流：5倍额定电流约一秒钟；

10.瞬态电压变化响应时间：优于两个电源周期(实达30mS)；

11.瞬态高功率单脉冲抑制：单相输入3000V，75uS单脉冲时，输出残余电<30V；

12.工作环境温度：-10°C-+40°C；

13.耗散功率：<1.5%；

14.本机延时(10S)钟输出。

13.4 UPS技术参数：

(1)设备用途：用于给环境监测设备提供不间断的电力供应。

(2)配置要求：配置1套UPS不间断电源

(3)技术参数：

1.UPS电源应为双变换高频在线式。额定功率5KW以上，电源容量不低于3KVA，UPS主机具有零活的电池配置模式，能适应8节、16节、18节、20节电池不同配置，方便以后电池维护和增减。

2.UPS主机具有经济运行模式（ECO）功能，满足高效节能特性。

3.UPS主机需具备内置的静态旁路，以满足当UPS发生故障后，能自动转换由UPS内部的旁路供电。供电时间不低于3小时。
	2
	套

	14
	站房
	14.1设计原则

站房总体安全可靠性

站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。

站房结构安全可靠性

各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。

站房的安装使用方便性

合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。

站房环境适应性

按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境。

站房结构的密封防水性

充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

使用方便性

站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。

抗震性

站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。

14.2总体设计依据

该监测站房适合于地面的安装，具备整体吊装的要求。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下：

HJ/T193-2005   《环境空气质量自动监测技术规范》

GJB 1210-91    《接地、搭接和屏蔽的实施》

14.3技术方案的要求及规格

外部尺寸：3000mm×6000mm×2650mm。

1、采用整体框架钢结构形式，边框、立柱、龙骨等结构通过焊接方式连接。底撬采用20#槽钢作底主梁，底托板为1.5mm厚冷板；底边框采用20#槽钢，顶边框采用12#槽钢，立柱采用5mm厚钢板制作角柱；底边框中间用100矩形管，间隔600mm作横支撑，顶框及侧围用10#槽钢作横支撑；底、顶、侧围内墙龙骨采用30×30矩形钢管制作。板房顶部设置吊耳，满足板房托底式吊装要求，安全系数大于2倍。

2、外墙板及外顶板均采用1.5mm厚钢板折成集装箱瓦楞焊接而
成；保温层采用高密度岩棉填充保温（密度不小于50kg/m
3，A级阻燃），厚度为150mm，所有空隙内均塞有保温材料。

3、采用断桥隔热铝合金推拉窗，宽高尺寸为800mm×9OOmm采用双层中空玻璃（6+10+6）确保保温性能，可根据环境附带纱窗和窗帘。

4、钢构件采用电镀锌加油漆进行防腐处理，镀层厚度不小于1Oum，油漆干膜厚度不小于50um，经表面处理结构防腐可达15年，油漆颜色用深海蓝色。板房外墙喷涂防锈底漆和装饰性面漆，油漆干膜厚度不小于100um，涂漆施工应符合《SY5308石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》的规定。边框颜色为天蓝色、房体为白色、底盘为黑色。

5、采用知名品牌电器；电线预埋，去除墙面冗余增加室内整体美，规格指标满足用电设备需求，且所能承受的负荷不能低于配置的全部电器功率之和的1.5倍；墙壁常规插座采用10A护套线，空调插座采用16A护套线，所有插座需满足用电需求；各功能单元按要求配置节能日光灯、五孔插座、空调插座、大功率电器插座、开关等；部分电器如需要防水必须满足防水要求，并采用防水型电器设备。

6、房内设室内箱，外部安装内置漏电保护器，设独立接地线，小型高分断路器等器件，须考虑防水。

7、墙壁采用加厚石塑扣板防火板装饰，，地板采用花纹钢板，表面喷涂环氧树脂漆防腐。

8、顶部，采用30*30mm方管焊接龙骨，顶部装修采用扣板。

9、地板采用5mm厚花纹钢板，表面涂刷防滑耐磨防腐涂料。

14.4工艺制造及安装

（一）主要性能指标

1、活动板房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求规范。

2、承载力：底板≥200kg/m²；顶板≥1OOkg/m²。

3、使用年限：≮15年（不包含易损件）。

4、抗风：12级（风速37.7m/s²）。

5、抗震：8度。

6、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度2mm/min，持续1h无渗漏。

7、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块能适用-25℃的低温地区。

8、阻燃：防火等级达到A级。

9、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原驻地环境造成影响。

10、运输性：吊装、搬运、装卸方便，模块采用整体式结构形式，满足整体运输要求。

（二）质量要求

1、焊接牢固可靠、无夹渣、假焊、裂纹等缺陷。

2、房体外表平滑整齐，内部美观大方。

3、房顶不得有渗漏现象。

4、门窗要求开关灵活，门锁可靠。

5、所有材料符合环保要求，严禁使用有害人体健康的任何材料。内装修符合国家、行业相关标准。

6安装工艺严格按图纸要求进行。

14.5电源电气系统要求

站房内部安装配电箱；

配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；

分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；明为40W日光灯2盏；排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。

14.6消防系统

鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。

14.7空调

2匹来电自启动著名品牌空调、在当地有售后服务。

14.8防雷接地要求

1、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω，并出具防雷报告。

2、电话线、电源、网络要有防雷设施。

3、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098 的相关要求。
	2
	座

	15
	运维服务
	运维服务要求（实质性要求）：

1.服务范围

包括：各子站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，必须接受喀什地区生态环境局的质控检查和考核，确保子站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市环保部门联网正常。涉及站点迁移的，监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试等具体工作由运维单位负责。

2.空气自动监测标准站情况

（一）监测设备和辅助设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标分析仪、零气发生器、动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

（二）监测项目

各站点均监测SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标，以及气象仪五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压等）。

（三）监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向中心平台实时上传监测数据，上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值等。

3.运维技术指标

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1、运维单位应在当地设立运维技术支持机构。

2、运维单位应保证配备的专业技术人员一名负责日常维护。

3、运维单位投入本项目的全部运维人员须保证在中标后一年内取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证。

4、运维单位须至少配备必要的质量控制设备。

5、运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.空气自动监测标准站的日常运行维护；

2.空气自动监测标准站的日常质量管理；

3.空气自动监测标准站的日常安全管理；

4.空气自动监测标准站监测数据的日常审核、上报；

5.空气自动监测标准站的设备维护保养及维修；

6.其他空气自动监测标准站相关辅助设施的维护、保养、维修。

7.空气自动监测标准站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气自动监测标准站通讯正常。

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

9.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.空气自动监测标准站站房的场地租赁费、防雷检测费、站房大型维修费、电力设施维修由采购单位负责，其余的运行过程中发生的所有费用由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

11.当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维公司负责监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试具体工作。

12.项目建成投入正常运行半年内，运维单位需完成所有空气自动监测标准站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

（三）运行维护工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气自动监测标准站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.数据捕获率达到95%（以小时值计）以上；

3.数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

（四）运维工作要求

运维单位应遵守中国环境监测总站、新疆维吾尔自治区生态环境厅、喀什地区生态环境局关于空气自动监测标准站运行管理的各项规定，如运维期间上级管理部门出台新的空气自动监测标准站运行管理规定，则运维工作按照要求随之执行最新规定。

1、运维工作一般要求

1.1.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

1.2.检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

1.3.保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

1.4.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

1.5.定期检查消防和安全设施；

1.6.每次维护后做好系统运行维护记录；

1.7.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容

2.1.每天上午和下午两次远程查看空气自动监测标准站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.2.判断系统数据采集与传输情况；

2.3.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.4.发现运行数据有持续异常值时，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

2.5.根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

2.6.根据故障报警信号判断现场状况；

2.7.每日检查数据是否及时上传至业主、省站并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

2.8.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

2.9.每天通过中心管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果。数据审核报送工作应于每日上午9时前完成。

3、每周工作内容

3.1.每周至少巡视空气自动监测标准站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

3.2.查看空气自动监测标准站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

3.3.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3.4.检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3.5.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

3.6.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

3.7.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3.8.检查空气自动监测标准站的通讯系统，保证空气自动监测标准站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

3.9.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

3.10.在冬、夏季节应注意空气自动监测标准站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.11.应及时清除空气自动监测标准站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

3.12.应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测标准站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

3.13.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

3.14.每周对气象仪器的运行情况进行检查。

3.15.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

3.16.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4、每月工作内容

4.1.清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

4.2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

4.3.根据实际情况，每月至少5天PM10和PM2.5进行比对监测。

4.4.对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

4.5.每月对数据进行备份。

5、每两个月工作

5.1.更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

5.2.校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

5.3.用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

6、每季度工作内容

6.1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

6.2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

7、每半年工作内容

7.1.检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

7.2.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

7.3.对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准；

7.4.采用臭氧传递标准对空气自动监测标准站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

7.5.对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

8、每年工作内容

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

9、运维单位应建立空气自动监测标准站维护档案

将空气自动监测标准站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用业主制定的统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

1.空气自动监测标准站运行维护记录表；

2.颗粒监测仪校准检查记录；

3.气态污染物监测仪校准检查记录；

4.空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

5.空气自动监测系统备品备件管理记录表；

6.空气自动监测标准站主要消耗材料使用登记表；

7.多点线性校准表格；

8.空气自动监测标准站室内外环境记录；

9.标准物质使用记录；

10.空气自动监测系统仪器资料保管清单。

10、日常运维其他相关要求

10.1.每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

10.2.应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

10.3.应每月5日前，将上月各类记录表格交给采购人，用于运维质量考核。

10.4.运维单位保证满足环保部门对空气自动监测标准站故障的响应时间要求，当空气自动监测标准站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，8小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

10.5.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.6.对于因洪水、地震、飓风、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告采购人，采购人视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机，继续使用备机的，采购人将支付相关费用。

10.7.严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

11、质量控制要求

中标方需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

中标方在每个空气自动监测标准站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心等机构生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标方应每年将空气自动监测标准站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到标准设备，每半年将空气自动监测标准站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对空气自动监测标准站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

1.安装时

2.移动位置时

3.进行可能影响校准结果的维修或维护后

4.分析仪暂停工作一段时间后

5.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

6.达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）异常数据的审核与检验

中标方应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报业主。

投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

12、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工或自动比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

4.监督考核要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权根据合同相应条款终止运维合同。

（一）监督管理

1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其它工商业活动等。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权进行处罚。

3、投标人承诺如维护点位发生变更（如点位调整，更换等），维护地点也相应进行调整，维护内容不变。

4、运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

5、运维单位在考核中出现15%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除运营合同总金额的5%；连续2次考核出现15%站点未达到，或者单次考核25%以上站点未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的5%；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%；连续4个月未达到到数据有效性要求的，终止运维合同。因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方终止合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同终止相关信息。

（二）考核办法

对运维单位绩效每季考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1、数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由业主组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3、运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/95)×单站点当期全额运维费。
	3
	年


二、技术规格及要求
  说　　明

1.所招产品的质量要求

提供主要所投产品的技术支持文件，必须为所投产品制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、配置情况说明等)。

投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、主要产品：详见第5章货物需求一览表及技术规格

3、交货期：合同签订后20天完成交货、安装、调试，进入试运行阶段；试运行2个月后进入项目验收阶段，1个月内通过自治区生态环境监测总站比对验收，并与自治区生态环境厅空气自动站数据平台联网。

4、质保期：3年。
5、供货地点：采购单位指定地点。
6、付款方式：本项目为交钥匙建设项目，项目验收合格后支付总价的80%，余款作为运维服务费，第一年运维期满支付总货款8%，第二年运维期满支付总货款7%，第三年运维期满支付总货款5%；考核总分低于80分的，不予支付该站点当年运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当年全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当年运维费=(实际考核总分/95)×单站点当年全额运维费。

7、履约保证金：项目履约保证金按照项目中标金额的5%，项目建成后无息退还中标单位。

8、其他要求：

（1）仪器技术性能指标均应符合国家相关标准规定，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内（查询链接 http∶//www.cnemc.cn/gzdt/yqjc/jcdt/）。仪器投标企业须按相关规定要求提供出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单。

（2）监测仪的安装调试、试运行、验收等工作，应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、02、C0）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193—2013）等相关监测规范实施。

（3）新建站点仪器数据必须能够向自治区环境监测总站实时同步传输数据，提供联网证明资料。

（4）新建站点仪器应通过自治区环境监测总站开展仪器的后评估，评估结果为合格。

（5）调试和验收工作结束后，应将验收材料（纸质和电子版两种形式）报送项目方。 验收材料应包括：仪器监测项目、品牌、型号、数量等基本情况；仪器试运行结果及原始数据，颗粒物手工比对调试报告（包括手工比对调试结果、原始数据、计算过程及相关材料）；流量计、气压计、温度计、湿度计检定情况；验收期间仪器关键参数设置情况。验收材料中，对于试运行过程中出现的数据缺失，应注明原因；颗粒物手工比对的无效数据应同时上报并说明原因。

（6）提供2018至今投标企业在疆内同项目业绩，提供合同扫描件，合同内容必须包含本次采购的PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器核心监测设备。

第6章  评标方法和标准
本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体        %的价格扣除。（本项目不适用）

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：同等条件下优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章，未提供的不予以认可）。         

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：  无     

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：  提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 ；

如采用综合评标法，则：  提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  

7.中标候选人并列式时的处理方式：   

如采用最低评标办法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人 ；

如采用综合评标法，则： 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人   。

初步评审—资格性审查表
	序号
	评审内容
	投标人名称及审查情况

	
	
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	提供有效期内且年检合格的具有相应经营范围的营业执照正本或副本复印件加盖公章；
	
	
	

	2
	法定代表人证明或法定代表人授权委托书原件；
	
	
	

	3
	投标方的法定代表人或被授权委托人身份证复印件加盖公章；
	
	
	

	4
	法定代表人须提供本单位缴纳的社保证明复印件加盖公章（投标单位近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；被授权委托人须提供本单位缴纳的社保证明复印件加盖公章及个人明细复印件加盖公章（单位缴纳的社保证明和个人明细须提供近三个月内（任何一个月）的社保凭证）；
	
	
	

	5
	提供财务审计报告（审计报告后必须附有审计公司的营业执照及审计人员的资质证书复印件并加盖公章）复印件加盖公章（2019年度或2020年度），新成立的公司提供（2021年）银行出具的有效期内的资信证明复印件加盖公章；


	
	
	

	6
	反商业贿赂承诺书原件；
	
	
	

	7
	提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书原件
	
	
	

	8
	必须提供缴纳投标保证金的银行回执单（根据提供的凭证以现场查验实际到账为准）复印件加盖公章。
	
	
	

	9
	 投标人不存在不良信用记录的（投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。）

（备注：以现场截屏为准）
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
初步评审—符合性审查表
	序号
	评审内容
	投标企业名称
	投标企业名称
	投标企业名称

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标报价高于预算金额；
	
	
	
	
	
	

	2
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	
	
	
	
	
	

	3
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	
	
	
	
	

	4
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件载明的技术规格、技术标准等，不符合招标文件要求的；
	
	
	
	
	
	

	8
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	
	
	
	
	

	9
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.
	
	
	
	
	
	

	10
	不符合法律法规的其他情形
	
	
	
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	
	
	
	

	备注：（需说明的不符合规定的情况）




说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过； 

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
商务符合性审查表
	审查事项
	投标人名称及审查情况

	招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号）
	本项目要求
	是否合格
	是否

合格
	是否

合格

	中小企业投标要求（1.3.6）
	本项目不适用
	
	
	

	联合体投标规定

（1.4）
	本项目不接受联合体投标
	　
	　
	　

	投标人的关联性

（1.5）
	在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。
	　
	　
	　

	未发现影响采购人决策行为（1.5）
	投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。
	
	
	

	满足投标范围的完整性要求

（8.1）
	投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。
	
	
	

	未包含价格调整要求

（11.4）
	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
	　
	　
	　

	投标保证金（12.1）
	符合招标文件要求
	
	
	

	投标有效期满足要求

（13.1）
	自提交投标文件截止之日起 90 日历日内
	　
	　
	　

	投标文件的装订方式

（14.3）
	所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订
	　
	　
	　

	投标文件的签署和盖章符合要求

（14.2、14.4）
	按照招标文件规定要求签署、盖章。
	
	
	

	接受价格的算术修正

（20.3）
	投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。
	　
	　
	　

	符合强制采购节能产品要求（20.6）
	本项目适用
	
	
	

	未发现串通投标（22.2）
	未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。
	　
	　
	　

	报价说明可以接受（22.2）
	投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。
	　
	　
	　

	无采购人不能接受的附加条件（22.2）
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。
	　
	　
	　

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
技术符合性审查表

	审查事项
	投标人名称
	投标人名称
	投标人名称

	序号
	设备名称
	规格及要求
	是否合格
	是否合格
	是否合格

	1
	SO2分析仪
	★1.分析原理：紫外荧光法

2. 量程：0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：<0.25ppb RMS (60秒平均时间)

4.最低检测限：1.0ppb RMS (60秒平均时间)

5.零点漂移（24h）：<1.0ppb

6.跨度漂移（24h）：±1%满量程

7.响应时间：110秒 (60秒平均时间)

8.精度：1％读数或为1ppb

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：0.5升/分钟

11.工作温度：20℃~30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，断电指示

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。
	
	
	

	2
	Nox分析仪
	(1)设备用途:用于空气中NO.NO2.NOX浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：化学发光法

2.量程：0-10, 20, 50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：0.20ppb RMS(60秒平均时间)

4.最低检测限：0.40ppb(60秒平均时间)

5.零点漂移（24h）：<0.40ppb

6.跨度漂移（24h）：±1％满量程

7.响应时间：<80秒 (60秒平均时间)

8.精度：±0.4ppb(500ppb量程)

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：0.6-0.8升/分钟

11.工作温度：15℃-35℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示；

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	
	
	

	3
	CO 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中一氧化碳浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

2.量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

3.零点噪音：<0.02 ppm RMS(30秒平均时间)

4.最低检测限：0.04ppm

5.零点漂移（24h）：<0.1ppm

6.跨度漂移（24h）：±1％满量程

7.响应时间：<60秒 (30秒平均时间)

8.精度：±0.1ppm

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：1升/分钟

11.工作温度：20℃-30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	
	
	

	4
	O3 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中臭氧浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析原理：紫外光度法或紫外光度法（双光池检测）

2.量程：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

3.零点噪音：0.25ppb RMS(60秒平均时间)

4.最低检测限：0.5ppb

5.零点漂移：<1ppb/24小时

6.跨度漂移：<1％满量程/月

7.响应时间：< 20秒(10秒平均时间)

8.精度：1.0ppb

9.线性：±1％满量程

10.采样流量：1-3升/分钟

11.工作温度：20℃-30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示

14.输入：16 路数字输入；

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	
	
	

	5
	PM10自动监测仪
	(1)设备用途:用于空气中PM10浓度的监测

(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。

2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm

3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。

4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)； 
≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)

5.分辨率:：0.1μg/ m3

6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/m3>80μg/ m3

7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)

8.流量：1m3/h(16.67L/min)

9.采样流量精度：±2%测量值

10.采样流量准确度：<5%测量值

11.长期平均：60到3600秒和24小时

12.数据输出速率：≤2秒

13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃

14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；

15.输入：16位数字输入；

16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；

具有来电自动启动功能;

17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；
	
	
	

	6
	PM2.5自动监测仪
	(1)设备用途:用于空气中PM2.5浓度的监测

(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等

(3)技术参数:

★1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。

2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm

3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。

4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)； 
≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)

5.分辨率:：0.1μg/ m3

6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/ m3>80μg/ m3

7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)

8.流量：1m3/h(16.67L/min)

9.采样流量精度：±2%测量值

10.采样流量准确度：<5%测量值

11.长期平均：60到3600秒和24小时

12.数据输出速率：≤2秒

13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃

14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；

15.输入：16位数字输入；

16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；

具有来电自动启动功能;

17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造。
	
	
	

	7
	动态校准仪
	(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准

(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

(3)技术参数:

1.流量测量准确度：±2％读数或1％满量程，取较小值（量程的20%到100%）

2.流量控制重复性：±1%满量程

3.质量流量计线性：±2%满量程

4.稀释气流量范围：0-10SLPM；

5.钢瓶气流量范围：0-100SCCM；

6.零气需求：10SLPM@30PSI;20 SLPM@30PSI

7.校准气输入口：3个或以上

8.稀释气输入口：1个

9.臭氧发生器：最大输出：1ppm@6SLPM；最小输出：10ppb@6SLPM

10.工作温度：0℃-40℃

11.供电电源：220-240 VAC@50/60Hz

12.数字控制输出：10个继电器和8路24VDC电磁阀驱动

13.数字控制输入：16通道
	
	
	

	8
	零气发生器
	(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准

(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

(3)技术参数:

1.流量：0-10升/分钟

2.压力：10-30PSi

3.露点：0℃

4.零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm；
	
	
	

	9
	气象5 参数仪
	(1)设备用途:用于气象五参数（风向、风速、温度、湿度、大气压力）的测定

(2)配置要求:能够支持接入子站相关数据采集系统

(3)技术参数:

1.风向：

1.1 原理：超声波

1.2 量程：0-360度

1.3 准确度：±3度

2.风速：

2.1 原理：超声波

2.2 量程：0-60m/s

2.3 准确度：±0.3m/s 或3％

3.温度：

3.1  温度测量原理：负温度系数

3.2  温度量程：-50~60℃

3.3 温度准确度：±0.2℃

4.湿度：

4.1 湿度测量原理：电容式

4.2 湿度量程：0~100％

4.3湿度准确度：0-100% ： ±3％

5.大气压力：

5.1 原理：电容式

5.2 量程：300-1100百帕

5.3 准确度：±1.0百帕
	
	
	

	10
	能见度
	（1）设备用途：用于监测大气能见度指标。

（2）基本配置要求

2.1用途：大气能见度观测，天气现象观测；

2.2监测方法：红外前向散射原理；

2.3基本功能：自动连续观测，模拟输出及RS232或RS422数字输出，提供诊断信息；

2.4主机、附件等标配。

（3）主要技术指标

3.1 监测范围：10m-50km；

3.2 精度： ≤10% ；

3.3 散射角度：45°；

3.4 光源：红外LED，波长880nm；

3.5 数据输出间隔：10-300秒（可调）；

3.6 降水量测量：分辩：雨、毛毛雨和雪；强度：小(-)、中、大(+)；定量输出降水量mm/min；降水量检出限：雨：0.015 mm/h 雪：0.0015mm/h；

3.7 正常运行使用窗口加热除露水功能，免维护；

3.8 运行环境：温度-40℃～60℃，湿度0～100%，防护等级IP65；

3.9 寿命：大于10年；

3.10具备测量值模拟和数字输出功能，开放数据通讯协议。
	
	
	

	11
	城市摄影系统
	（1）、设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控

（2）、配置要求：数字摄影分为室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分。

（3）、技术要求

3.1室外环境能见度拍照:

（1）数字图像拍照

（2）固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况

（3）应选用工业相机，相片分辨率大于1400万象素

（4）时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平，同时可支持非等时间间隔拍照（例如：12:00；2:00; 4：00；6：00；8:00；9:00；10:00；11:00）

（5）多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片

（6）子站工控机要求：独立显卡1G以上显存，CPU双核2.0以上，内存8G，网口至少为相机留一个或交换机留出两个网口。

3.2数据采集传输：

（1）采集的图像可实时存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖，并能同步实现拍摄的图片远程传输

（2）数字图片数据通过3G无线或有线宽带实时传输到城市站

（3）支持一点多发功能，整个平台能够实现在网络通讯许可的条件下被省级站和总站调用，可通过上联接口与省级站和总站对接，并可通过市级站的业务管理与数据发布功能，将相片等业务数据实时发布，或将此类业务数据发送到其他关联系统中

（4）温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作

（5）防护罩具有防雾、防结霜等功能

3.3室内安保实时摄像监控：

（1）能够拍摄多个方位，摄影分辨率大于130万象素

（2）室内镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分

（3）摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周

（4）实时摄像远程传输到城市站，支持在网络条件具备时被省级站和总站调用

（5）安保实时摄像监控系统管理主机要求：应选用硬盘录像机，用于安保视频管理实时对监测站进行监控，不能与其他系统混用
	
	
	

	12
	计算机、数据采集软件（含联网）
	（1）、设备用途：与省（市）站整体开发的数据传输与网络化质控平台相匹配的子站端、城市站的硬件和必要驱动软件

（2）、配置要求：

子站端：每子站各配置1套工控机、显示器及接口扩展模块等

（3）、技术参数：

1.CPU:3.0G CPU双核四线程

2.内存：2G及以上；

3.存储器：硬盘≥500G；

4.显示器：外接不低于19寸显示器或者KVM；

5.机箱：19寸4U工业机箱；

6.接口：10个串口，4个USB2.0，2个USB3.0，2个1000M以太网卡；

7.外设：外置56K调制解调器，外置鼠标/键盘（系统维护时使用，平时收起）；

8.操作系统：预装windows  XP专业版及以上

9.模拟输入方式：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA；

10.模拟输入：16通道双端电压输入（可扩展到32通道），250V过压保护；

11.输入阻抗：大于100M；

12.支持新设备的即插即用，自动识别设备接入模式并提示用户对设备进行配置与登记；

13.能够识别并区分设备在各种状态下的数据，如正常数据、校准数据等；

14.可以通过数据采集模块相关界面，以简易、统一的方式浏览并控制多种主流厂商的15.空气质量监测设备。支持的操作至少包括：仪器校准、状态设置、仪器重启或复位等；

16.支持对设备实时数据、历史数据的读取、浏览、查询和数据导出操作；

17.数据查询功能，能够查询小时均值、日均值、月均、值和年均值，配有形象的图形显示，便于用户了解各参数随时间的变化趋势；

18.支持策略配置（任务定制）操作，无需人工参与即可实现多种功能的自动进行；

19.支持移动终端通过3G网络对设备进行远程操作，包括：实时数据采集、设备状态浏览、仪器远程校准等。
	
	
	

	13
	配套采样系统、机架、减压阀、稳压电源
	13.1、采样系统技术参数：

（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的采样单元

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作

（3）、技术参数：

1.加热采样总管：

1.1 加热功能：在52℃环境空气温度98%湿度下范围不会在管壁上结露，耗电少，安全电压；

1.2 限流孔技术：气流稳定层流，压力降小于5Pa,系统气密性好，抽真空80Pa,5min变化<5%；

1.3 分体结构：安装便捷；

1.4 免清洗：工作状态时加热保持干燥，非工作状态时保持密封；

1.5 工作电压：36V

1.6 功率：40-80w

2.外置电磁阀组：

2.1用途：切换分析仪进样或校准。

2.2材质：不锈钢

2.3工作电压：DC24V

3.系统气路管线：

3.1材质：特氟纶

3.2规格：外径1/4英寸

4.阀门技术参数：

4.1 不锈钢双级减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附。

标准物质（标准气）：

4.2 用途：用于空气监测仪校准的标准气

4.3 储存形式：标准物质钢瓶

4.4 钢瓶规格：8升

4.5 标准物质：二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮

13.2 机架技术参数：

（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的机架

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作；

（3）、技术参数：

1. 19英寸标准立式机柜，数量可容纳本次采购的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10 分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器，必要时包括相应的其他配套设备。

13.3 稳压电源技术参数：

（1）、设备用途：稳压电源能够满足SO2、NOx、CO、O3、零气发生器、多种气体校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳供仪器正常使用，稳压电源接地

（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统

（3）、技术参数：

1.规格容量：≥5kVA；

2.输入电压范围：160-250V（单相），277-433V（三相）；

3.输出电压：220V（单相），380V（三相）；

4.稳压精度：±3%；

5.频率：50-60Hz；

6.欠压保护值：单相：输出低于180V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出低于320V时(电源输出回路自动切断)；

7.过压保护值：单相：输出电压超过242V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出电压超1.12.3.过412V时(电源输出回路自动切断)；

8.过流保护值：大于额定输入电流的1.6倍时(220V输入时)；

9.最大保护冲击电流：5倍额定电流约一秒钟；

10.瞬态电压变化响应时间：优于两个电源周期(实达30mS)；

11.瞬态高功率单脉冲抑制：单相输入3000V，75uS单脉冲时，输出残余电<30V；

12.工作环境温度：-10°C-+40°C；

13.耗散功率：<1.5%；

14.本机延时(10S)钟输出。

13.4 UPS技术参数：

(1)设备用途：用于给环境监测设备提供不间断的电力供应。

(2)配置要求：配置1套UPS不间断电源

(3)技术参数：

1.UPS电源应为双变换高频在线式。额定功率5KW以上，电源容量不低于3KVA，UPS主机具有零活的电池配置模式，能适应8节、16节、18节、20节电池不同配置，方便以后电池维护和增减。

2.UPS主机具有经济运行模式（ECO）功能，满足高效节能特性。

3.UPS主机需具备内置的静态旁路，以满足当UPS发生故障后，能自动转换由UPS内部的旁路供电。供电时间不低于3小时。
	
	
	

	14
	站房
	14.1设计原则

站房总体安全可靠性

站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。

站房结构安全可靠性

各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。

站房的安装使用方便性

合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。

站房环境适应性

按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境。

站房结构的密封防水性

充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

使用方便性

站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。

抗震性

站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。

14.2总体设计依据

该监测站房适合于地面的安装，具备整体吊装的要求。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下：

HJ/T193-2005   《环境空气质量自动监测技术规范》

GJB 1210-91    《接地、搭接和屏蔽的实施》

14.3技术方案的要求及规格

外部尺寸：3000mm×6000mm×2650mm。

1、采用整体框架钢结构形式，边框、立柱、龙骨等结构通过焊接方式连接。底撬采用20#槽钢作底主梁，底托板为1.5mm厚冷板；底边框采用20#槽钢，顶边框采用12#槽钢，立柱采用5mm厚钢板制作角柱；底边框中间用100矩形管，间隔600mm作横支撑，顶框及侧围用10#槽钢作横支撑；底、顶、侧围内墙龙骨采用30×30矩形钢管制作。板房顶部设置吊耳，满足板房托底式吊装要求，安全系数大于2倍。

2、外墙板及外顶板均采用1.5mm厚钢板折成集装箱瓦楞焊接而
成；保温层采用高密度岩棉填充保温（密度不小于50kg/m
3，A级阻燃），厚度为150mm，所有空隙内均塞有保温材料。

3、采用断桥隔热铝合金推拉窗，宽高尺寸为800mm×9OOmm采用双层中空玻璃（6+10+6）确保保温性能，可根据环境附带纱窗和窗帘。

4、钢构件采用电镀锌加油漆进行防腐处理，镀层厚度不小于1Oum，油漆干膜厚度不小于50um，经表面处理结构防腐可达15年，油漆颜色用深海蓝色。板房外墙喷涂防锈底漆和装饰性面漆，油漆干膜厚度不小于100um，涂漆施工应符合《SY5308石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》的规定。边框颜色为天蓝色、房体为白色、底盘为黑色。

5、采用知名品牌电器；电线预埋，去除墙面冗余增加室内整体美，规格指标满足用电设备需求，且所能承受的负荷不能低于配置的全部电器功率之和的1.5倍；墙壁常规插座采用10A护套线，空调插座采用16A护套线，所有插座需满足用电需求；各功能单元按要求配置节能日光灯、五孔插座、空调插座、大功率电器插座、开关等；部分电器如需要防水必须满足防水要求，并采用防水型电器设备。

6、房内设室内箱，外部安装内置漏电保护器，设独立接地线，小型高分断路器等器件，须考虑防水。

7、墙壁采用加厚石塑扣板防火板装饰，，地板采用花纹钢板，表面喷涂环氧树脂漆防腐。

8、顶部，采用30*30mm方管焊接龙骨，顶部装修采用扣板。

9、地板采用5mm厚花纹钢板，表面涂刷防滑耐磨防腐涂料。

14.4工艺制造及安装

（一）主要性能指标

1、活动板房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求规范。

2、承载力：底板≥200kg/m²；顶板≥1OOkg/m²。

3、使用年限：≮15年（不包含易损件）。

4、抗风：12级（风速37.7m/s²）。

5、抗震：8度。

6、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度2mm/min，持续1h无渗漏。

7、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块能适用-25℃的低温地区。

8、阻燃：防火等级达到A级。

9、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原驻地环境造成影响。

10、运输性：吊装、搬运、装卸方便，模块采用整体式结构形式，满足整体运输要求。

（二）质量要求

1、焊接牢固可靠、无夹渣、假焊、裂纹等缺陷。

2、房体外表平滑整齐，内部美观大方。

3、房顶不得有渗漏现象。

4、门窗要求开关灵活，门锁可靠。

5、所有材料符合环保要求，严禁使用有害人体健康的任何材料。内装修符合国家、行业相关标准。

6安装工艺严格按图纸要求进行。

14.5电源电气系统要求

站房内部安装配电箱；

配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；

分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；明为40W日光灯2盏；排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。

14.6消防系统

鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。

14.7空调

2匹来电自启动著名品牌空调、在当地有售后服务。

14.8防雷接地要求

1、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω，并出具防雷报告。

2、电话线、电源、网络要有防雷设施。

3、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098 的相关要求。
	
	
	

	15
	运维服务
	运维服务要求（实质性要求）：

1.服务范围

包括：各子站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，必须接受喀什地区生态环境局的质控检查和考核，确保子站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市环保部门联网正常。涉及站点迁移的，监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试等具体工作由运维单位负责。

2.空气自动监测标准站情况

（一）监测设备和辅助设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标分析仪、零气发生器、动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

（二）监测项目

各站点均监测SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标，以及气象仪五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压等）。

（三）监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向中心平台实时上传监测数据，上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值等。

3.运维技术指标

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1、运维单位应在当地设立运维技术支持机构。

2、运维单位应保证配备的专业技术人员一名负责日常维护。

3、运维单位投入本项目的全部运维人员须保证在中标后一年内取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证。

4、运维单位须至少配备必要的质量控制设备。

5、运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.空气自动监测标准站的日常运行维护；

2.空气自动监测标准站的日常质量管理；

3.空气自动监测标准站的日常安全管理；

4.空气自动监测标准站监测数据的日常审核、上报；

5.空气自动监测标准站的设备维护保养及维修；

6.其他空气自动监测标准站相关辅助设施的维护、保养、维修。

7.空气自动监测标准站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气自动监测标准站通讯正常。

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

9.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.空气自动监测标准站站房的场地租赁费、防雷检测费、站房大型维修费、电力设施维修由采购单位负责，其余的运行过程中发生的所有费用由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

11.当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维公司负责监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试具体工作。

12.项目建成投入正常运行半年内，运维单位需完成所有空气自动监测标准站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

（三）运行维护工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气自动监测标准站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.数据捕获率达到95%（以小时值计）以上；

3.数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

（四）运维工作要求

运维单位应遵守中国环境监测总站、新疆维吾尔自治区生态环境厅、喀什地区生态环境局关于空气自动监测标准站运行管理的各项规定，如运维期间上级管理部门出台新的空气自动监测标准站运行管理规定，则运维工作按照要求随之执行最新规定。

1、运维工作一般要求

1.1.保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

1.2.检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

1.3.保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于3℃，相对湿度保持在80%RH以下；

1.4.指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

1.5.定期检查消防和安全设施；

1.6.每次维护后做好系统运行维护记录；

1.7.进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2、每日工作内容

2.1.每天上午和下午两次远程查看空气自动监测标准站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

2.2.判断系统数据采集与传输情况；

2.3.根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

2.4.发现运行数据有持续异常值时，应立即通知总站，在每日6时～23时出现的故障，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

2.5.根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

2.6.根据故障报警信号判断现场状况；

2.7.每日检查数据是否及时上传至业主、省站并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

2.8.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

2.9.每天通过中心管理平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果。数据审核报送工作应于每日上午9时前完成。

3、每周工作内容

3.1.每周至少巡视空气自动监测标准站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

3.2.查看空气自动监测标准站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

3.3.检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3.4.检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

3.5.对臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

3.6.检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

3.7.检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

3.8.检查空气自动监测标准站的通讯系统，保证空气自动监测标准站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

3.9.检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

3.10.在冬、夏季节应注意空气自动监测标准站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

3.11.应及时清除空气自动监测标准站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

3.12.应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测标准站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

3.13.检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

3.14.每周对气象仪器的运行情况进行检查。

3.15.每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

3.16.每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4、每月工作内容

4.1.清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；

4.2.检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

4.3.根据实际情况，每月至少5天PM10和PM2.5进行比对监测。

4.4.对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

4.5.每月对数据进行备份。

5、每两个月工作

5.1.更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

5.2.校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

5.3.用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

6、每季度工作内容

6.1.采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

6.2.对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

7、每半年工作内容

7.1.检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

7.2.对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

7.3.对动态校准仪流量进行多点检查，必要时校准；

7.4.采用臭氧传递标准对空气自动监测标准站臭氧工作标准进行标准传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

7.5.对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

8、每年工作内容

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

9、运维单位应建立空气自动监测标准站维护档案

将空气自动监测标准站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用业主制定的统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

1.空气自动监测标准站运行维护记录表；

2.颗粒监测仪校准检查记录；

3.气态污染物监测仪校准检查记录；

4.空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

5.空气自动监测系统备品备件管理记录表；

6.空气自动监测标准站主要消耗材料使用登记表；

7.多点线性校准表格；

8.空气自动监测标准站室内外环境记录；

9.标准物质使用记录；

10.空气自动监测系统仪器资料保管清单。

10、日常运维其他相关要求

10.1.每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

10.2.应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

10.3.应每月5日前，将上月各类记录表格交给采购人，用于运维质量考核。

10.4.运维单位保证满足环保部门对空气自动监测标准站故障的响应时间要求，当空气自动监测标准站每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，8小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

10.5.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.6.对于因洪水、地震、飓风、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告采购人，采购人视情况决定重新购置监测仪器，或者继续使用备机，继续使用备机的，采购人将支付相关费用。

10.7.严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

11、质量控制要求

中标方需认真落实质量管理制度，做好相应记录。

（1）量值溯源要求

中标方在每个空气自动监测标准站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家环保部标样所或国家标物中心等机构生产的有证标准物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体当钢瓶压力低于500PSIG时，标准需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时,标准停止使用。标准气体必须在有效期内使用。

中标方应每年将空气自动监测标准站所用的流量传感器、温度传感器、气压传感器等设备溯源到标准设备，每半年将空气自动监测标准站所用的臭氧标准进行溯源，每半年对空气自动监测标准站所用的零气发生器进行核查，性能指标应符合要求。

（2）日常质量控制要求

分析仪在以下情况下需进行校准和再校准：

1.安装时

2.移动位置时

3.进行可能影响校准结果的维修或维护后

4.分析仪暂停工作一段时间后

5.有迹象表明分析仪工作不正常或校准结果出现变化

6.达到国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）异常数据的审核与检验

中标方应对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于系统或仪器故障，应在24小时内处理并上报业主。

投标单位须在投标文件中说明异常数据处理的方法。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

12、系统设备维修要求

（1）运行维修工作界定

中标方负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的维修或更换。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器被修复后，当其检测性能受到影响时，需要进行检验，采用标气测定、颗粒物手工或自动比对等方法进行。

仪器大修后（更换设备测试关键部件），应按顺序进行漂移实验（零点漂移、量程漂移）、重复性及准确度实验、多点线性实验，并提交相应报告。

4.监督考核要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权根据合同相应条款终止运维合同。

（一）监督管理

1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其它工商业活动等。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权进行处罚。

3、投标人承诺如维护点位发生变更（如点位调整，更换等），维护地点也相应进行调整，维护内容不变。

4、运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

5、运维单位在考核中出现15%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除运营合同总金额的5%；连续2次考核出现15%站点未达到，或者单次考核25%以上站点未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的5%；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%；连续4个月未达到到数据有效性要求的，终止运维合同。因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方终止合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同终止相关信息。

（二）考核办法

对运维单位绩效每季考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1、数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由业主组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3、运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/95)×单站点当期全额运维费。
	
	
	

	结论（通过评审写“通过”，未通过评审写“不通过”）
	
	
	


说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

评标办法

	评审项目
	评分标准

	报价得分（40分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为40分）

	商务部分评分（25分）
	产品业绩（10分）
	投标企业提供空气自动监测站同类型项目业绩（2018年1月1日至今），每份业绩1分，最高得10分（提供合同或中标通知书，原件备查）

	
	运维服务业绩（5分）
	投标企业提供空气自动监测站运维项目业绩（2018年1月1日至今），每份业绩0.25分，最高得5分（提供合同或中标通知书，原件备查）

	
	项目实施人员情况（5分）
	（1）项目经理：投标企业拟投入本项目的项目经理具备高级及以上技术职称，有5年及以上环境空气自动监测站运维经验，且承诺项目经理服务期内专职投入本项目，提供承诺书及相关证明文件，得2分；
（2）投标企业拟投入本项目的技术人员队伍需（不含项目经理）取得省级及省级以上相关部门颁发的空气自动监测培训合格证或上岗证，每一个持证人员得0.5分，最高的3分，无不得分。
【提供投标企业人员证书及社保局出具的个人社保缴纳明细，资料提供不齐全不得分】

	
	财务状况（3分）
	投标人提供由会计师事务所出具的2020年度会计审计报告的得3分。

注：提供会计师事务所出具的会计审计报告复印件加盖投标人公章，无提供不得分。

	
	投标文件的编制及制作质量（2分）


	投标文件编制：投标文件编制完整，格式规范、内容齐全（根据采购项目的具体情况针对性强）、字迹清晰、投标文件组成符合招标文件要求的，得2分；其他根据投标文件编制的完整性，格式规范程度、内容是否齐全、是否存在字迹模糊不清、脏乱差，导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键设备的质量保证措施、投标价格编制等情况，在≥0～＜2分之间进行酌情评分；

	技术部分评分（35分）
	技术参数（20分）
	完全满足招标文件项目要求的技术规格得15分。每一项响应指标正偏离加0.5分。最高得20分。
（注：指标评比依据环保部出具的检测报告为主，检测报告未列出的依据厂家官方公开的彩页或说明书为主，作假者不得分）

	
	项目认知程度及实施方案（5分）
	根据投标人对项目的理解，具有针对本项目具体合理的、可行全面的实施方案、人员实施方案、验收方案等，工期和质量满足采购方的要求；方案可行性强，内容全面合理，得5分；方案可行性较强，内容较全面合理得3-4分；方案可行性一般，内容一般全面合理得1-2分；方案可行性较差，内容不全面、合理性差或未提供方案不得分。

	
	产品售后及运维服务方案（5分）
	根据投标人制定的产品售后服务方案，包含对投标人或投标产品制造商的本地化服务能力、质量保证期限及范围、售后服务响应时间、售后服务人员及服务承诺、备机方案、备品备件配置、应急处理方式、培训方案等做为评审因素：售后服务机构设置合理，具有本地化服务，售后服务响应时间以及质量保证期限和范围满足且优于招标文件要求，备品备件配置丰富并能及时供应，售后服务人员配置合理具有相关的服务经验、应急处理方式科学合理反应及时迅速，培训方案时间合理、培训人员经验丰富及培训内容完整、科学的得5分；方案中，存在缺项或不合理或无法保证本项目售后服务要求的，每有一处扣2分，扣完为止。

	
	综合能力（5分）
	1.所投产品制造商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），每提供一份得0.5分，最高得2分；
2.所投产品提供环保部检测报告，且报告在有效期内，提供全部得2分，没有不得分；
3.所投产品提供有效期内环境保护产品认证证书，得1分。


评审完毕，评标委员会根据汇总各投标企业的综合得分，按照得分高低进行排序，取前三名作为中标候选人推荐给招标委员会。如果两投标人的得分相同，投标价格低者排在前。

疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目招标文件

采购项目编号：KSSFX(GK)2021-32号
第三册

招   标  人：喀什地区生态环境局疏附县分局

采 购代理机构：疏附县政府采购中心

代 理机构地址：疏附县胜利东路2号

联    系   人：黄妍

联 系 电 话：0998-3256769 

发  出 日 期：2021年11月
第7章  政府采购合同

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；
1.2.2 货物数量：                                                ；
1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；
1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



