政府采购需求书

- 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

- 随着近几年医院业务范围的不断扩大，业务量日益增多，病种也越来越复杂，但是由于目前我院的医疗设备特别短缺，多种设备陈旧落后、故障频繁、维修成本也非常高。已到了报废的边缘，急需更新，所以为了提高我院的诊疗水平，必须提高医疗设备条件，才能更好的服务于患者，满足他们的就医需求，特购置医疗设备及手术器械一批。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 供应商资格：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、需提供企业法人营业执照副本（三证合一）；

3、法人本人投标的需提供法人身份证原件；被授权委托人需提供法人授权委托书、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；

4、被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位近四个月的缴纳社保证明和完税证明；

5、供应商须提供在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（未在处罚期内的）；③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告；④中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）未在行贿受贿犯罪记录(未在处罚期内)（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

6、良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2020年度财务审计报告书和近四个月的完税证明；新办企业提供银行资信证明）；

7、投标单位（供应商）提供《反商业贿赂承诺书》、《三年内无重大违规记录承诺书》；

8、医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；

9、进口产品供应商需提供进口产品生产厂家针对本项目的转授权函原件或区域总代理针对本项目的转授权函（第一标段和第三标段）

- 10、本项目不接受联合体。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担，安装调试完毕后中标单位一同参与验收。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

第一标段：膝关节镜手术器械；

第二标段：医疗设备；

第三标段：全高清腹腔镜系统；

第四标段：移动式C型臂X射线机。

2、采购项目预（概）算：3482500元（大写：叁佰肆拾捌万贰仟伍佰元）

- 最高限价：

第一标段：322500.00元

第二标段：260000.00元

第三标段：1700000.00元

第四标段：1200000.00元

4、开展采购活动的时间安排：2021年11月17日下午16:00（北京时间）

5、采购组织形式：委托社会代理机构

6、委托代理安排：新疆昊泽工程管理有限公司

7、采购包划分与合同分包：分为四个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：1.评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

第一标段：

| 1包设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 膝关节镜手术器械 | 1 | 批 | 进口 | 322500 | 322500 |

城南外科关节镜器械技术参数

膝关节镜基础手术器械：

1）探针1把，直型

2）钩刀1把，3mm

4）游离体抓钳1把，直型

5）游离体抓钳1把，上翘

6）卵圆直篮钳1把，咬口长度≥6.5mm，宽度≥4.3mm，厚度≤1.7mm

7）卵圆上翘篮钳1把，咬口长度≥6.5mm，宽度≥4.3mm，厚度≤1.7mm

8）卵圆左弯篮钳1把，咬口长度≥6.5mm，宽度≥4.3mm，厚度≤1.7mm

9）卵圆右弯篮钳1把，咬口长度≥6.5mm，宽度≥4.3mm，厚度≤1.7mm

10）180度左弯篮钳1把，咬口长度≥5.5mm，宽度≥2.3mm，厚度≤4.0mm

11）180度右弯篮钳1把，咬口长度≥5.5mm，宽度≥2.3mm，厚度≤4.0mm

- V 型刀1把，3mm

- 松解刀1把，3mm

- 槽缝套管1个

4、半月板缝合器械：

1）半月板内-内缝合系统套件：

①左弯半月板缝合钩1把

②右弯半月板缝合钩1把

③45°半月板锉1把

④90°半月板锉1把

⑤推结剪线器1把

⑥深度探针1把

2)半月板外-内缝合系统套件1套：

①左弯套管2支

②右弯套管2支

③顶针1枚

3)半月板内-外缝合系统套件1套：

①包括套管针2套、

②套线器2个、

③缝合器2个

二、售后服务

1.免费保修：设备验收合格后质保1年保修3年，能出具厂家的保修证明。

2.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

3.免费维修进口旧关节镜镜头（施乐辉），配国产诊断穿刺套管及附件1套。

第二标段：

| 2包设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 单价（元） | 总价（元） | 分包合计（元） |
| 1 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 70000 | 70000 | 260000 |
| 2 | 动静脉脉冲气压治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 50000 | 50000 |  |
| 3 | 直肠微波治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 20000 | 20000 |  |
| 4 | 体外短波治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 30000 | 30000 |  |
| 5 | 机械排痰仪 | 1 | 台 | 国产 | 90000 | 90000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |  |

城南外科二氧化碳激光治疗机技术参数

一、设备名称：

1.二氧化碳激光治疗机

2.数量：1台

3.用途：主要用于治疗座疮、修复座疮疤痕，全面部换肤，促进新嫩肌肤的生成，对病变组织进行汽化、碳化、切割、凝固达到治疗目的。

二、技术参数：

1、激光波长：10.6um

2、终端输出功率：1-30w(每1W步进可调)

3、原光束焦点光斑直径：0.3 mm±20%

微脉冲束焦点光斑直径：≤0.1mm

4、工作方式：连续、单次脉冲、超脉冲、点阵（振镜扫描）等四种输出方式：

4.1、点阵（振镜扫描）：

点阵每点输出能量：0.1mJ—300mJ

点阵输出总能量：13mJ—3000J

停留时间：0.1-10.0ms

间隔时间：1.0-5000ms

点间距：0.2-2.6mm

扫描模式：无序、中分、顺序

脚踏扫描次数：1-20次

扫描范围：最大 20*20mm

最大扫描深度：2000μm

扫描图形：矩形、三角形、圆形、多边形等多种图形可选择

4.2、超脉冲：

脉宽：0.1-100ms(每0.1ms步进可调节)

脉冲间隔：0.1-100ms(每0.1ms步进可调节)

4.3、单次脉冲：

激光停留时间0.1-100ms(每0.1ms步进可调节)

4.4、连续：

1-30W(每1W步进可调节）

5、指引光束：红色半导体激光（指引光亮度可调节）

6、系统控制：微电脑控制

7、显示方式：人机界面（8寸彩色触摸屏）

8、导光系统：7关节扭簧导光臂(出口型)

9、手术控制：脚踏开关（进口型）

10、排烟系统：内置吹烟系统

11、冷却系统：内置封闭水冷循环系统

12、输入功率：≤500W

13、环境温度：5℃-40℃

14、相对湿度：≤ 80%

15、输入电源：交流 220V，50HZ，3A

16、外型尺寸：≥440mmX740mmX1100mm

17、重量：≥40kg

三、售后服务

1.设备免费保修贰年，终身有偿维修服务。

2、接到维修电话，维修工程师2小时内响应并24小时内能在约定时间内到达现场。

3、从验收签字之日起进入保修服务期，保修期为贰年，保修范围包括提供的所有设备和安装调试服务。在保修期内提供维修和技术咨询服务、校正和免费更换有缺陷的设备或部件，排查出现的故障。

动静脉脉冲气压治疗仪

一、设备名称：

1.动静脉足泵

2.数量：1合

3.工作原理：完全仿制人体自然“足泵”或“手泵”达到成倍增加静脉和动脉血流速度的作用，进而衍生相应临床功能。

4.临床用途：能有效预防深静脉血栓(DVT)和肺栓塞(PE)；快速消除急慢性水肿；显著改善动脉供血不足

二、技术参数

1.压力值：60mmHg～200mmHg

2.脉冲持续时间：1s，3s；

3.脉冲间隔时间：默认值为20s，脉冲间隔时间在12-20秒范围内分档设定时，调节步长2秒；

4、脉冲间隔时间在20-50秒范围内分档设定，其调节的步长为5S。

三、使用要求：

压力，脉冲持续时间，脉冲间隔，三个参数组合的360种工作模式，可更人性化，个体化，充分满足临床的各种情况。

四、售后服务

1.免费保修：设备验收合格后保修3年，能出具厂家的保修证明。

2.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

直肠微波治疗仪

一、设备名称：

1.微波治疗机

2.数量：1台

3.用途：前列腺炎通过微波治疗，这是一种物理治疗方法，通过微波的作用，可以加快前列腺炎症的代谢，促进前列腺液的排出，有效改善前列腺的血液循环，对慢性前列腺炎的症状有一定的改善作用。

二、技术参数：

微波治疗机技术参数

1.单相交流电压：单相 AC220V

2.频率：50Hz

3.电流：≤8A

4.最大功耗：3000VA

5.输出功率：1 ~ 50W 连续可调

6.工作频率：2450MHz±50MHz

7.测温范围：25～49℃

8.控温范围：38～46℃

9.测温精度：±0.5℃

10.控制方式：微机自动控制

11.辐射器驻波比：S<2.8

12.微波无用辐射：<10mw/c㎡，外壳泄漏：<10mw/c㎡

三、售后服务

1.免费保修：设备验收合格后免费保修五年，各种零配件、易损件免费保修一年。

2.免费保修期过后仪器维修不收修理费，只收取零配件成本费。

3.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

4.设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。

体外短波治疗仪

一、设备名称：

1.体外短波热疗机

2.数量：1台

3.用途：治疗慢性前列腺炎、良性前列腺增生、乳腺小叶增生、慢性盆腔炎等良性疾病等。

二、技术参数：

1、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

2、额定输入功率：≤2KVA;

3、工作频率：27MHz±0.4MHz；

4、穿透深度：全透

5、最大输出峰值功率：800W

6、输出波形：等幅连续正弦波；

7、定时装置：计算机设定，设定范围任意，按设定时间自动关机并报警；

8、噪声：不大于65dB；

9、环境条件：环境温度：0-40℃；相对湿度：不大于80%；

10、阳极高压：DC2300±200V;

11、帘栅极电压：DCO—300V;

12、正常工作温度下的连续对地漏电流：≤0.5mA;

13、单一故障状态对地漏电流≤1.0mA。

14、保护接地阻抗≤0.2Ω；

15、介质强度：治疗部分（发射电极外壳）与机器机身之间应能承受交流4000V，50Hz 试验电压，历时1min 无闪烁击穿现象。

16、上下极板：直径R=200mm(两个)；

左右极板：直径R=160mm(两个)；

17、治疗温度设定范围：38℃—45℃；

18、极板电动升降范围：230 mm;

19、上极板垂直调整角度40°；

20、电动床床板左右移动距离各400 mm；

21、具有自动调谐功能；

22、具备过载保护功能；

23、具备手自动切换功能；

24、四极板输出，同时对病灶加热，治疗效果更加明显；

25、配有能直观指示输出功率的假负载。

三、售后服务

1、售后接到报修，半小时内给出解决方案，48小时内到达现场。

3、产品售后贰年内免费保修，终身维修。

4、软件终身免费升级。

机械式排痰仪参数

排痰仪适用人群：成人、儿童都可以。

促进患者痰液的排出,改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。

多频振动排痰机。

显示方式：大屏幕液晶显示，全中文菜单操作，人机对话界面

即放即停：具有记忆时间和记忆频率的功能，可随时（暂停/继续）工作，不需要关闭电源及操作

软轴设计：不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换

超静音设计：≤50dB，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰

反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，定向力可穿透皮层、肌肉、组织和体液，对于深部痰液的排出效果显著

叩击转向器：90°固定角度叩击头，动力手柄可360°旋转/2、

振动幅度：≤5mm+0.6mm，定时时间1-60min，叩击频率10-60Hz

3、功率：240w

4、操作模式：自动、手动模式随意可调

5、叩击头：配有多种叩击头，用于不同情况的病人体位引流，不受体位限制

6、外观：立式推车不可拆分一体机。售后：质保2年。

第三标段：

| 3包设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 全高清腹腔镜系统 | 1 | 台 | 进口 | 1700000 | 1700000 |

全高清腹腔镜系统技术参数

所提供的摄像平台系统、摄像头、冷光源、监视器、气腹机、光学硬镜、均为原装进口型。

设备一：

- 设备名称：全高清数字摄像平台系统

- 数量：1套

- 技术参数:

- 1）输出分辨率支持≥1920x1080，逐行扫描。

- 2）集成图文工作站功能，可术中记录≥1920x1080P全高清录像及≥1920x1080高清图片通过设备USB接口，实时存储至U盘或移动硬盘内。

- 3）主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

- 4）可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。

- 5）可连接至少4种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。

- 6）可通过画中画功能实现至少3种同屏显示模式。

- 7）术野画面至少3级亮度可调。

- 8)术野画面至少3级电子放大功能。

- 9)至少2种纤维镜图像优化功能。

- 10)术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

- 11)通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

- 12)至少3个USB接口。

- 13)输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。

- 14)电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。

- 15) 升级功能 : 增加模块即可升级为3D、4K摄像平台。

设备二：

- 设备名称：全高清摄像头     2、数量：1个

- 3、技术参数：

- 1） 三晶片高清摄像头：(1个)

- 2)	采集像素：摄像头像素为≥1920 x 1080，3个CCD芯片。

- 3) 光学变焦：可2倍光学变焦.

- 4）全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

- 5）可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

- 6）摄像头3个按键可设置不少于3种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

- 7）电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

设备三：

- 1、设备名称：腹腔镜(内窥镜)

- 2、数量：1条

- 3、技术参数：

1）II30°斜视镜，广角，直径 10 mm，长度 31 cm，

2）支持预真空高温高压、低温等离子、环氧乙烷气体熏蒸等消毒方式。

设备四：

- 1、设备名称： LED冷光源

- 2、数量：1个

- 3、技术参数：

- 1）氙气冷光源≥300W

- 2)色温大于5000K

- 3)具有灯泡寿命预警功能

- 4)灯泡寿命大于等于30000小时

- 5)CF一类认证，可用于心脏手术

设备五：

- 设备名称：导光束

- 数量：1条

- 3、技术参数：

- 1）配直径4.8mm壹根，长度大于等于300cm纤维导光束一条。

- 2）导光能力优秀，光损失少 。

- 3）具有多种灭菌方式。

设备六：

- 设备名称：气腹机

- 数量：1台            3、技术参数：

1） 灌流速度大于等于40 l/min。

2）具有高速/高精两种灌流模式。

3）高速灌流模式：适用于成人，压力调节范围：1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 l/min。

4）高精给灌流模式：适用于儿童，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 l/min。当流速调节范围为：0.1-2 l/min范围，调节精度为0.1 l/min；当流速调节范围为：2-10 l/min范围，调节精度为0.5 l/min。

5）高集成性，可无缝连接一体化手术系统。

6）可实现直接通过摄像头控制气腹机操作界面。

7）自动压力调节装置，防止由于供气中断导致的气腹系统崩溃问题。

8）集成安全系统，可快速检测压力过高情况。

9）若在一定时间内（可自行设定5-99 秒）无外部干预，系统自动报警。

10）电器安全最高等级CF，使用安全可靠，可用于佩戴心脏起搏器的患者。

设备七：

- 1、设备名称：医用液晶显示器

- 2、数量：1台

3、技术参数：

- 1）26" 液晶显示器，16:9显示，带支架

- 2）最高像素 ≥1920 x 1200，亮度：500cd/m2，对比度：700:1

- 3）信号输入方式： BNC复合视频信号； S-Video, Y/C信号；RGB分色信号； DVI数字信号; SDI数字信号输出

设备八：

- 设备名称：高频电刀

- 数量：1套

3、技术参数：

1）单极插口：2个；双极插口：3个；

2）输出频率：320 kHz -380 KHz；

3）设备出现错误时有声音及图像报警提示；

4）单极最大输出功率：400W（200Ω）；双极最大输出功率：400W（75Ω）

5）可以集成到一体化手术室中

6)9寸高分辨率液晶触屏显示器，清晰易操作；

7)	图形化的操作符号图标，直观易调节；

8)	每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节；

9)	可将个性化设置的参数设置保存，收藏；

10)可通过脚踏开关进行两个参数间切换；

11)	可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换；

12)主机编码系统可实现自动器械识别。并自动推荐优选参数；

13)	对于电切镜、双极电凝、腹腔镜、开放手术、胃内镜手术等设有专用模式；

14)	共计单双极模式数量超过35个；

15)设备定期自检，保证稳定运行；

16)	带有中性电极监测功能，保证安全可靠；

17)设备带有预设程序的同时可以自行设计程序，最多可存储300个；

18)	可以用于腹腔镜手术自动排烟。

设备九：

- 1、设备名称：医用内窥镜专用台车

- 2、数量：1台

3、技术参数：

设备十：

- 1、设备名称：胃肠手术器械套

- 2、数量：1套         3、技术参数：

- 1）分离抓钳，弯头，长，直径5mm，长36cm

- 2）无创抓钳，钳口双侧可动，直径5mm，长36cm

- 3)肠钳，钳口单侧可动，钳头上翘，直径5mm，长36cm

- 4)弯剪，直径5mm，长36cm

- 5)直角分离钳，直径5mm，长36cm

- 6)冲洗吸引管，直径5mm，长36cm

- 7)持针器，钳口左弯，枪式手柄，直径5mm，长33cm

- 8)L型单极分离电勾，直径5mm，长36cm

售后服务

1.免费保修：设备验收合格后免费保修2年，各种零配件、易损件免费保修2年。

2.免费保修期过后仪器维修不收修理费，只收取零配件成本费。

3.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

4.设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。

第四标段：

| 4包设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备全称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 移动式C型臂X射线机 | 1 | 台 | 国产 | 1200000 | 1200000 |

莎车县人民医院

城南外科移动式C型臂X射线机技术参数

| 序号 | 技术参数名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  |
| 1.1 | 产品需获得CFDA认证证书。（设备：分体式） |  |  |
| 1.2 | 设备配备内置UPS不间断电源系统,有效保护系统稳定性和病人信息 |  |  |
| 2 | 设备工作条件 |  |  |
| 2.1 | 电源要求:220V@10A |  |  |
| 2.2 | 温度要求:10-40摄氏度 |  |  |
| 2.3 | 相对湿度要求:20%-80%非冷凝状态 |  |  |
| 3 | 高压发生器 |  |  |
| 3.1 | 最大输出功率 | ≥2.2kW |  |
| 3.2 | 发生器频率 | ≥40kHz |  |
| 3.3 | 摄片kV最小值 | ≤40kV |  |
| 3.4 | 摄片kV最大值 | ≥110kV |  |
| 3.5 | 摄片mA | ≥20mA |  |
| 3.6 | 3.6 摄片最长曝光时间 | ≥4sec |  |
| 3.7 | 透视最大KV值 | ≥110kV |  |
| 3.8 | 透视最小KV值 | ≤40kV |  |
| 3.9 | 透视最大mA值 | ≥12mA |  |
| 3.10 | 脉冲透视 | 1,2,4,8pps |  |
| 3.11 | 数字点片最大mA | ≥16mA |  |
| 3.12 | 半剂量透视模式 | 具备 |  |
| 3.13 | 半剂量脉冲透视模式 | 具备 |  |
| 4 | 球管系统 |  |  |
| 4.1 | 双焦点设计 | 具备 |  |
| 4.2 | 小焦点 | ≤0.6mm |  |
| 4.3 | 大焦点 | ≥1.4mm |  |
| 4.4 | 阳极热容量 | ≥76000HU |  |
| 4.5 | 阳极散热率 | ≥37000HU/min |  |
| 4.6 | 固定式阳极 | 具备 |  |
| 5 | CCD摄像系统 |  |  |
| 5.1 | CCD图像采集最大像素矩阵 | ≥1k*1k |  |
| 5.2 | 灰阶矩阵 | ≥16bit |  |
| 6 | 影像增强器 |  |  |
| 6.1 | 可变三视野 | 具备:9,6,4.5英寸 |  |
| 6.2 | 视野中心最大分辨率(影增端) | ≥6.81p/mm |  |
| 6.3 | 滤线栅 | ≥40L/cm |  |
| 6.4 | 栅比 | ≥8:1 |  |
| 7 | 限束器 |  |  |
| 7.1 | 双叶限束器 | 具备 |  |
| 7.2 | 虹膜限束器 | 具备 |  |
| 8 | 显示器 |  |  |
| 8.1 | 移动C臂机主机系统监视器数量 | ≥2 |  |
| 8.2 | 医用液晶黑白平板显示器 | ≥2x19英寸 |  |
| 8.3 | 显示器最高分辨率 | ≥1280x 1024 |  |
| 8.4 | 显示器最大亮度 | ≥1000 cd/m² |  |
| 8.5 | 显示器俯仰角调节度 | ≥17° |  |
| 8.6 | 显示器旋转角度 | ≥180° |  |
| 8.7 | 一体化覆膜键盘设计 | 具备 |  |
| 9 | 系统控制 |  |  |
| 9.1 | 中文系统控制界面 | 提供 |  |
| 9.2 | Linux工业用软件操作系统 | 提供 |  |
| 9.3 | 手闸,脚闸曝光控制 | 提供 |  |
| 10 | C形臂 |  |  |
| 10.1 | SID | ≥1000mm |  |
| 10.2 | 开☐ | ≥78cm |  |
| 10.3 | 弧深 | ≥66cm |  |
| 10.4 | 水平移动 | ≥20cm |  |
| 10.5 | 垂直升降 | 电动,≥44.5cm |  |
| 10.6 | 左右摆角 | ≥+/-12.5° |  |
| 10.7 | C臂旋转角度 | ≥±205° |  |
| 10.8 | C臂轨道内运动角度 | ≥120° |  |
| 10.9 | C臂轨道内过伸角度 | ≥30° |  |
| 10.10 | C臂最低水平位投照高度 | ≤102cm |  |
| 11 | 图像处理工作站 |  |  |
| 11.1 | 厂家原厂工作站 | 具备 |  |
| 11.2 | 图像处理矩阵 | 1Kx1K |  |
| 11.3 | 患者信息编辑 | 具备 |  |
| 11.4 | 图像存储 | ≥100000幅 |  |
| 11.5 | 曝光模式 | ≥8种 |  |
| 11.6 | 末帧图像显示 | 具备 |  |
| 11.7 | ABS智能亮度均衡稳定技术 | 具备 |  |
| 11.8 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备 |  |
| 11.9 | 图像放大及游走 | ≥400% |  |
| 11.10 | 实时图像边缘增强技术 | 具备 |  |
| 11.11 | 负片技术 | 具备 |  |
| 11.12 | 图像360度旋转 | 具备 |  |
| 11.13 | 图像左右反转 | 具备 |  |
| 11.14 | 图像上下翻转 | 具备 |  |
| 11.15 | 同屏图像显示 | ≥16幅 |  |
| 11.16 | 图像回调及预览 | 具备 |  |
| 11.17 | 存储图像后处理 | 具备 |  |
| 11.18 | 图像DVD刻录 | 具备 |  |
| 11.19 | USB端☐及存储格式 | 具备,BMP图像格式 |  |
| 11.20 | DICOM接口 | 具备 |  |
| 12 | 售后服务 |  |  |
| 12.1 | 整机免费保修 | ≥3年 | 能出具厂家的保修证明 |
| 12.2 | 维修时限 | 响应时间24小时 | 48个工作小时之内达到现场 |
| 12.3 | 设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。 免费赠送骨科专用铅帽3顶、铅围脖3个、铅衣各3套。 |  |  |

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：无

5、该项目是否开展需求调查：否

六、采购标的的验收标准：

验收主体：莎车县人民医院，莎车县人民医院纪检组及本次项目的中标单位

验收时间：签订合同后于20个日历日后由中标方提交验收申请

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担

验收内容：

第一标段：膝关节镜手术器械；

第二标段：医疗设备；

第三标段：全高清腹腔镜系统；

第四标段：移动式C型臂X射线机

验收标准：经检验达到合格标准。

验收内容：本项目所有采购内容

验收标准：合格

七、采购标的的其他技术、服务等要求；

八、需要满足的其他技术规格要求；

（一）1、设备名称：膝关节镜手术器械

1.免费保修：设备验收合格后质保1年保修3年，能出具厂家的保修证明。

2.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

3.免费维修进口旧关节镜镜头（施乐辉），配国产诊断穿刺套管及附件1套。

（二）1、设备名称2、维保期限3、售后服务：二氧化碳激光治疗机：1.设备免费保修贰年，终身有偿维修服务。

2、接到维修电话，维修工程师2小时内响应并24小时内能在约定时间内到达现场。

3、从验收签字之日起进入保修服务期，保修期为贰年，保修范围包括提供的所有设备和安装调试服务。在保修期内提供维修和技术咨询服务、校正和免费更换有缺陷的设备或部件，排查出现的故障。动静脉脉冲气压治疗仪：1.免费保修：设备验收合格后保修3年，能出具厂家的保修证明。

2.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。直肠微波治疗仪：1.免费保修：设备验收合格后免费保修五年，各种零配件、易损件免费保修一年。

2.免费保修期过后仪器维修不收修理费，只收取零配件成本费。

3.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

4.设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。体外短波治疗仪：1、售后接到报修，半小时内给出解决方案，48小时内到达现场。

3、产品售后贰年内免费保修，终身维修。

4、软件终身免费升级。机械式排痰仪：质保期：2年。

（三）设备名称：全高清腹腔镜系统

1.免费保修：设备验收合格后免费保修2年，各种零配件、易损件免费保修2年。

2.免费保修期过后仪器维修不收修理费，只收取零配件成本费。

3.维修响应时间2小时，24个工作小时之内达到现场。

4.设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。

（四）设备名称：移动式C型臂X射线机

1、设备生产厂商在中国驻有常驻分公司和服务机构并正常运营3年以上。

免费赠送骨科专用铅帽3顶、铅围脖3个、铅衣各3套。

九、一般性审查和重点审查：
该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）
1、 一般性审查√
2、 重点审查
3、 采购单位审查人员姓名：
4、 审查时间：依据项目实施情况选择具体时间

- 采 购 单 位：莎车县人民医院（盖章）

- 2021年10月26日