眼科治疗系统（超声乳化仪）招标技术参数

| 序号 | 技术性能与参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 整机要求 |
| 1.1 | 原装整机进入 |
| 1.2 | 功能用途：用于眼科前节白内障超声乳化手术。具备同轴微切口超声乳化、灌注抽吸、加压灌注、前段玻切、电凝、回流功能。 |
| 2 | 系统性能 |
| 2.1 | 超声乳化功能 |
| 2.1.1 | 手术模式：可支持同轴微切口1.8mm-2.8mm等手术模式 |
| 2.1.2 | 超声乳化手柄：4-6晶片钛合金手柄，可高温高压消毒 |
| 2.1.3 | 工作参数：冲程范围≥0-100微米，超声能量0-100%可调，调节精度1% |
| 2.1.4 | 低频冷超声系统：具备，频率范围20-40kHz |
| 2.1.5 | 工作模式：具备连续模式，脉冲模式，爆破模式，双线性超声，可变功率超声等多种模式且可编程 |
| 2.1.6 | 脉冲模式：最大频率≥100pps，占空比可调 |
| 2.1.7 | 爆破模式：爆破脉宽≥400毫秒，占空比可调 |
| 2.1.8 | 控制：具备高级能量管理系统，可控制纵向或横向扭动超声等 |
| 2.2 | 负压抽吸功能 |
| 2.2.1 | 泵系统：文丘里泵或蠕动泵 |
| 2.2.2 | 负压范围：所有模式下均不小于0-600mmHg,连续可调，以1mmHg递增 |
| 2.2.3 | 高级真空功能：使用刚性管道，最大抽吸速率≥20cc/min，连续可调 |
| 2.2.4 | 安全：配备液位传感器，全程持续监控液面，提供液满报警功能 |
| 2.2.5 | 工作模式：具备线性控制，双线性控制，固定开/关控制等多种负压控制模式，负压响应速度可调 |
| 2.2.6 | 回流：具备；可通过脚踏控制器快速激活，回流量及压力值可控 |
| 2.2.7 | 回流模式控制：连续模式，脉冲模式等多种模式可选 |
| 2.3 | 液流灌注功能 |
| 2.3.1 | 液流控制：具备动态液流稳控系统，瞬时流速控制范围≥0-20cc/min |
| 2.3.2 | 前房稳定控制系统：具备，数字化自动眼内压控制，全时负压监控，自动负压补偿，精准控制眼内压，控制范围≥0-100mmHg，精度≤±5mmHg，可有效降低眼压波动。 |
| 2.3.3 | 加压灌注：具备；压力范围≥0-100mmHg；流速范围≥0-2升/分钟 |
| 2.3.4 | 重力灌注：具备；可通过自动输液架控制，可编程。 |
| 2.3.5 | 安全：配备独立气泵，断电时能维持现有眼内压，维持时间不小于5分钟，同时应配备在断电情况下激活的气动切断阀 |
| 2.4 | 电凝功能 |
| 2.4.1 | 工作参数：频率≥1MHz，最大峰值开路电压120V |
| 2.4.2 | 额定功率:范围≥0-7.5W，功率调节范围0－100%，调节精度1%。 |
| 2.4.3 | 输出模式：固定输出、线性或比例输出，输出控制可编程. |
| 2.5 | 前段玻切功能 |
| 2.5.1 | 工作参数：玻切速率≥0-800次/分钟,步长1次/分钟 |
| 2.5.2 | 工作模式：固定切割模式，线性切割模式，双线性切割模式等可选 |
| 2.6 | 附件及规格 |
| 2.6.1 | 超声针头：具备0°至45°多种角度可选，具备1.8mm至3.0mm多种尺寸可选，具备圆形、喇叭口、细口等多种形状可选 |
| 2.6.2 | I/A针头：具备直头，弯头，45D头多种可选，具备360°囊膜保护技术，满足1.8mm同轴微切口手术 |
| 2.6.3 | 套包及管道类型：可提供多种套包及管道系统，提供全套微切口手术解决方案 |
| 2.7 | 脚踏控制器 |
| 2.7.1 | 控制：支持垂直/水平双向线性控制功能，可双向线性控制超声能量和抽吸负压 |
| 2.7.2 | 功能设置：支持多功能自由编程，功能按键可进行灌注、回流、电凝、超声能量、输液架升降等全功能设置 |
| 2.7.3 | 连接方式：有线及无线（10米范围），脚踏响应速度≤20ms |
| 2.7.4 | 安全：外部元件和机架均耐腐蚀，具有防水功能，防滑底座 |
| 2.8 | 自动输液架 |
| 2.8.1 | 功能：具备自动升降功能，可编程预设值，至少能同时提升两瓶500ml平衡盐液 |
| 2.8.2 | 工作参数：行程范围≥100厘米；升降速度≥10厘米/秒 |
| 2.8.3 | 控制：可通过触屏、脚踏、遥控器或面板按钮等进行升降控制 |
| 2.10 | 操作显示系统 |
| 2.10.1 | 显示器：尺寸≥17吋，平板液晶全彩显示器，分辨率≥1280×1024，具有耐化学清洁溶液的防滴水屏板 |
| 2.10.2 | 显示界面：具备中文操作界面，中文语音提示，动态图形提示功能，可编程及存储多组手术参数，便于手术医生操作，缩短手术时间。 |
| 2.10.3 | 控制：具有触摸屏控制功能，显示屏可物理调节角度及方向 |
| 2.10.4 | 计算机组件：采用Pentium或以上更先进处理器，兼容IBM，具备USB及以太网端口 |
| 2.10.5 | 智能识别功能：可自动识别手柄、套包等，并提示自动进入相应手术程序 |
| 2.11 | 电气物理规格 |
| 2.11.1 | 电输入：可拆卸的国标电源线，100-240VAC、50\60Hz |
| 2.11.2 | 冲击/振动：通过ISTA 3A和3H标准 |
| 2.11.3 | 其它规格：一体式机身设计，具备可调节托盘，带轮锁的可移动万向滑轮，便于手术操作 |