克州疾病预防控制中心升级改造倒置显微镜等设备采购项目（一包）参数要求

| 序号 | 名称 | - 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲场凝胶电泳系统 | 1.工作条件 1.1 电源 220V 1.2 温度 0-40℃ 1.3 相对湿度 0-95% 2. 用途：用于细菌分子分型和生物学指纹图谱聚类分析 3． 主要技术参数 3.1 主控单元 *3.1.1 独特的自动演算功能：结合 11 个主要变量的确定,优化最理想的实验条件； *3.1.2 支持的脉冲场技术：CHEF, PACE, FIGE，AFIGE； *3.1.3 分离片段大小：100bp-10Mb； *3.1.4 非线性转化梯度：扩展分离50kb-680kb线性片段； 3.1.5 电源输出：最高的电压 350V，电压梯度0和0.6-9V/cm, 0.1 V/cm 增量, 连续可调； 3.1.6 最大电流：0.5 amperes； 3.1.7 延迟起动时间：≥70小时； 3.1.8 电极调节能力：动态调节 (反馈调整) ±0.5%； *3.1.9 程序储存器：储存20个复杂实验程序，每个程序包含8个程序模块或99个简单程序； 3.1.10 转换范围：50 msec -18 hr； *3.1.11 转换角度：0-350°，0.5°增量； 3.1.12 多状态矢量变量 ：≥13 向量/脉冲周期, 可以定义每个角度, 电压, 和持续周期； 3.1.13 转换坡度：线性的, 凹入的, 或是凸起的应用双曲线函数； 3.1.14 脉冲中断设置：可以通过电压, 频率, 角度, 和持续时间设定； 3.1.15 最高电泳时间：900小时/每个模块; 3.2 电泳槽 3.2.1 材料：聚碳酸酯，电泳槽盖上配有安全锁，防止触电； *3.2.2 电极：24根铂金电极，0.5 mm 直径，呈六边形排列； 3.2.3 电极更换：每根电极可单独更换； 3.2.4 可运行多种规格的凝胶（宽x长）：14 cmx13 cm, 21cm x14cm, 14cm x 21cm； 3.2.5 温度检测：内置温度探头监测缓冲液温度变化； 3.3 冷却装置 3.3.1 输入功率：75W； 3.3.2 温度范围: 5℃-25℃； 3.4 循环泵 3.4.1 流速：泵速可调，典型流速 1 L/min。 4.分析软件 4.1能够导入和处理生物信息学主要领域的实验数据，将各种实验图谱、数据、基因组和表型信息整合在一起，提供强大的数据查询、分析、比较、挖掘、可视化和报告功能，形成多用户关系数据库存储环境，是当前最为强大的生物信息数据管理与分析一体化平台。 4.2应用模块 4.2.1 Fingerprint types指纹类型 用于处PFGE,AFLP,RFLP,RAPD,REP-PCR,ARDRA,Isoelectric Focusing, DGGE等电泳数据；气相色谱和HPLC数据； 4.2.2 Character types特征类型 用于处理生物抗性实验数据；脂肪酸甲基化脂（FAME）分析数据；生物显性阵列数据；API表型测试数据；微阵列芯片数据；Dot Blots和Probe Sets数据；Spoligo-Typing数据；生化试验数据等； 4.2.3 Sequence types序列类型 用于处理核酸(DNA或RNA)和氨基酸序列；自动测序仪（Applied Biosystems, Beckman, Amersham, illumina）得到的色谱文件；广泛的识别各种序列格式，包括EMBL，GenBank和Fasta格式等。 4.2.4 Trend data types趋势数据类型 用于处理实时荧光定量 PCR数据；代谢活性和酶活性的动力学数据；微阵列实验中的时间进程数据和趋势相关的实验数据等。 4.3 分析模块 4.3.1 Tree and Network Inference聚类分析和建树 从多种聚类方法中选择合适方法计算进化树和关系网，通过把关系数据库中的各种记录之间，多种实验之间，用有效的聚类算法实现聚类分析。 4.3.2 Identification文库和鉴定分析 根据生物试验数据结果来鉴定未知的生物体或物种，可构建文库。 4.3.3 Genome Analysis Tools module 基因组分析工具模块 提供基因组和染色体的平行比较分析，分析基因组的组织功能特性，染色体多重排列分析和染色体SNP位点分析； 4.3.4 Dimensioning Techniques多维技术和统计分析 多维的数据存储，方差分析等生物学数据统计分析。 4.3.5 可进行wgMLST分析，菌库至少包含30种：鲍曼不动杆菌、蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、洋葱伯克霍尔德菌复合体、布鲁氏菌属、大肠弯曲杆菌、空肠弯曲杆菌、柠檬酸杆菌、艰难梭菌纲、克罗诺杆菌属阴沟肠杆菌、粪肠球菌、屎肠球菌、棉子糖肠球菌、大肠杆菌/志贺氏菌、土拉弗朗西氏菌、产气克雷伯菌、催产克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、三方乳杆菌嗜肺军团菌、明串珠菌属、单核细胞增生李斯特菌、微球菌、牛分枝杆菌、堪萨斯分枝杆菌、麻风分枝杆、结核分枝杆菌、淋病奈瑟菌、脑膜炎奈瑟菌、多杀性巴氏杆菌、等范围内菌种。 4.4 售后服务 4.4.1 提供软件操作视频（英文讲解，中文字幕），截图版操作流程资料； 4.4.2 提供中疾控统一MasterScripts脚本，可导入统一的字段，用于实验室间数据和信息交流，确保网络实验室数据规范性； 4.4.3 提供软件安装及培训服务，提供远程技术支持； 4.4.4 软件终身质保，加密狗终身保修，硬件1年质保。 4.4.5 软件版本为最新8.0版本，支持中英文界面自由切换； 4.4.6 软件提供2年不限次数免费升级及技术支持服务； 4.4.7 投标方须提供软件开发商/总代理对于该客户的授权； 5.配置要求 5.1主控单元1台； 5.2电泳槽1台； 5.3冷却装置1台； 5.4循环泵1台； 5.5 原厂灌胶架3个； 5.6 原厂1.5mm 15孔梳子1把； 5.7原厂一次性样品块模具1包； 5.8 原厂10孔可重复使用样品制备模块5个 5.9 原厂1.5mm 10孔梳子1把 5.10 原厂梳架1个 5.11 原厂滤帽10个 5.12 水浴摇床1台 5.13 微波炉1台 5.14 水浴锅1台 5.15 手动固相萃取装置1套 5.16 真空泵1台 5.17 试剂300份 5.18 软件CD 安装光盘1张，USB 加密狗1个，操作教学视频1套，中文培训教材1本。 6.质量保证期 安装调试经用户验收合格起，质量保证期1年。 | 1 | 套 |
| 2 | 超纯水系统＋三年维护 | 一、主要用途：HPLC/LC-MS/TOF有机物分析仪器及试剂用水、ICP-MS/AAS/ICP/无机分析仪器及试剂用水、IC离子色谱仪器及试剂用水、TOC测量仪器及试剂用水、洁净间仪器及实验用具清洗、凝胶电泳/脉冲场电泳/2D蛋白电泳试剂用水、Ion Torrent等第二代测序仪清洗及试剂用水。 二、 工作条件： 2.1 环境温度 ： 5-35℃ 2.2 相对湿度 ： 20%-80% 2.3 电源 ： AC220V ± 10%, 50HZ 三、 技术指标: 3.1 该系统以分析级纯水作为进水，通过预纯化柱，紫外灯，超纯化柱连续生产超纯水 ，然后由独立的带显示屏的取水器取水。 3.2超纯水产水： 3.2.1电阻率：18.2 MΩ.cm@25℃ *3.2.2 总有机碳含量TOC 1ppb 3.2.3 核糖核酸酶：＜ 1.5 pg/ml； 3.2.4 脱氧核糖核酸酶：＜ 5 pg/ml； *3.2.5 蛋白酶＜0.2ug/ml 3.2.6 产水流速：0.05 - 1.5 L/min 3.3系统监控及主要纯化部件： 3.3.1 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST。 * 3.3.2内置独立集成式TOC检测仪，检测范围: 0.5 – 550 ppb，检测精度符合USP和EP系统适应性测试。 3.3.3 产品公开印刷资料的流路图中显示主机内置有机物氧化紫外灯及1个独立TOC检测仪。 3.3.4可提供生产无菌无颗粒、痕量有机物敏感应用、挥发性有机化合物分析、生产无热原4种终端过滤器。终端过滤器芯片识别，可溯源。 3.4 操作功能 3.4.1 系统为友好多种语言可选，包括中文操作界面，系统菜单包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。 3.4.2 系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置. 3.4.3 纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错、耗材产水量实时监控，确保最佳可追溯性，保证系统安全。纯化柱安装无需专用工具拆卸，旋扭式轻松 3.4.4 主机与取水手臂之间的距离≥4米。 3.4.5独立的取水手臂集成≥4英寸彩色触摸屏，内置流量计，取水方式实现：定量取水功能和辅助定容取水功能，取水调节挡位：≥7挡。 3.4.6 为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE证书 3.4.7 主机内置芯片，配置USB接口和网线接口，所有报告均可导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统）。 四、 配置内容： 1．超纯水主机 1台 2．超纯水智能取水手臂 1个 3．取水手臂连接组件 1个 4．带芯片预纯化柱 1个 5．带芯片精纯化柱 1个 6．0.22um除菌终端过滤器 2个 | 2 | 套 |
| 3 | 微波消解仪 | 一、用途：主要用于ICP，ICP-MS元素分析与GC,HPLC,GCMS等分析仪器的必要工具，60分钟内完成绝大多数有机/无机/液体/固体样品的处理，如消解，萃取，蛋白水解等，使用范围：土壤，植物，生物样，环境样，地质，废水等样品。 二、工作环境 2.1 功率与电源：功率 3150 W，200~250V 交流电源，电流 16A 2.2 工作温度：5~35℃ 2.3 工作湿度：10~85% 三、基本要求： 仪器整体：制造商具有微波消解仪 CE 证书,提供专业微波设计生产9001证书，具有专业微波设计和独立制造能力。 四、仪器性能参数 1、一键触摸技术：通过全自动消解罐智能识别控制系统，使复杂的处理过程简单化，避免了出现问题的概率，实现一键式消解。 2、PowerMAX技术：单独启动的独有的微波单元，优化的动力学能量输出模式和微波能量在线时间，同样条件下提供更好的消解效果！ 3、专业微波源：输出功率1800W（符合IEC705methods），垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀可同时处理40个高温高压微波消解罐。 4、0-100%全范围非脉冲微波输出,专业微波源，单/双磁控管，高能微波场。 5、底部双红外全罐温度控制：两个红外温度探头，采用特有长波红外温度控制技术，符合NIST 标准，可进行逐点标定，控制范围0-300℃，检测精度±1℃，可同时控制40个反应罐内的温度，无接触，无污染，操作方便。 6、微波泄露检测：具有单项循环晶体，零负载运行状态下防止微波的泄露，同时符合UL标准。 7、全罐压力控制：同时控制所有消解罐（最大可以达到40个样品罐）内的压力，任何消解罐内的压力达到设定压力，则可以自动报警并暂停微波，从而保证了最高的安全性能。3年内免费更换！ 8、高温高压高通量消解罐： 1）外罐的外壳保护由宇航复合纤维构成，最高耐温600℃，最高耐压99980psig。阻燃耐高温不变形，高压下无损坏。 2）泄压方式：采用双重泄压，即同时采用防爆膜和压力弹片，保证了安全和实验结果的准确。 3）效率：高压消解罐，最高温度300℃，最高压力1500psig，消解罐体积为50ml，批处理量可达40样品/批。 4）冷却方式：强制风冷，无需任何人工搬动高压消解罐,风冷时间≤15分钟。 9、微波消解仪具有配置真空赶酸功能，后续能进行内置式的赶酸装置，在15-20分钟内赶酸完成。且微波消解仪内部可以同时进行36位以上的真空赶酸。非外置式赶酸。所有连接件，包括转子接头，软管真空泵均为耐腐蚀。 10、其它应有配置： 1）.开放式linux操作平台，700MHz双核处理器，8G可移动存储卡。 2）.6英寸LED电容式触摸屏，用于显示和控制操作。 3）.中文操作界面，内置英文，德文，日文等多国文字操控系统。 4）.内置中文视频培训教程和帮助文件。 5）.内置EPA、GB等国际国内通用方法。 6）.内置灯光识别系统，反馈反应状况和判断整机密封情况。 7）.内置影音系统，双声道扬声器；播放中文语言的帮助文件和视频培训教程。 8）.可实时在线打印功率，温度，压力等数据和曲线，同时可打印系统参数和方法。 9）.内置视频监控系统，可实时在线与观察反应状况，同时与以太网连接，可实现实时远程监测和控制反应状况； 10）.配有5个USB接口， 2个以太网网口，可实现通过优盘或网络等导入导出应用方法， 升级系统软件，在线维修，传导数据等。 五、微波消解仪配置： 微波消解萃取系统主机（带有全部安全设施） 1套 底部双红外全罐温度控制 1套 全罐压力监控系统 1套 24罐高压消解罐组件 1套 24罐赶酸专用赶酸器 1套 专用支架 1套 | 1 | 套 |
| 4 | 荧光显微镜（带成像系统） | 一、技术指标 1、放大倍数：40X-1000X 光学系统：无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间。 2、镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构。镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。 3、观察筒：铰链式三目观察镜筒，30°倾斜，360°旋转。观察筒：；30°倾斜，瞳距调节范围：54mm~75mm。两档分光比, 100:0或50:50。视度调节 ±5屈光度 *4、目镜：平场目镜，PL10X/22mm 5、物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器。 *6、物镜：无限远平场半复消色差物镜： 4X//N.A.≧0.13， 10X//N.A.≧0.3，20X//N.A.≧0.5(弹簧）， 40X//N.A.≧0.75(弹簧）， 100X//N.A.≧1.28(弹簧、油）。 7、调焦机构：采用三角导轨，粗调范围：28mm，微调精度： 0.002mm，粗调带松紧调节，带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置。 *8、载物台：机械移动平台，采用双向线轨传动机构。平台面积：187X166mm,移动范围：80X55mm。左右手可选。 9、聚光镜：摇出式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏。 10、照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。飞利浦6V30W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计，高电压与低电压分开控制，有效延长和保护灯泡的使用寿命。 *10、荧光装置：专业级四通道LED落射荧光照装置，使用时无需预热及冷却，满足短时间内反复开关使用，3组荧光滤色片组，分别为B：G；UV *12、具有有CE、ISO9001认证。具有医疗器械注册证及登记表。 二）成像系统(选配) 1、硬件：数码芯片，600万像素单色相机，USB3.0高速输出。 2、专业荧光系统软件（与显微镜及数码镜头同一厂家出品，兼容性能良好） | 1 | 台 |
| 5 | 倒置显微镜 | 1.1 物镜转换器：4孔式物镜转换器，M25 螺纹 1.2 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2.5 µm； *1.3 透射光照明装置：5W LED 照明，35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽； 1.4 光学系统：无限远光学校正系统 1.5 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20 1.6固定式载物台 （长*宽）262*212mm； *1.7 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.3，WD≥78mm，孔径光阑可调，调节前置 *1.8 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD *1.9 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节 *1.10相衬： 4x,10x,20x,40x *1.11 长工作距离相衬物镜，视场数20 5X（N.A. 0.12）； 10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）； 20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）； 40X PH1（N.A. ≥0.50，W.D. ≥2） 1.10 目镜：高眼点目镜，10×，视场直径：20 3.摄像头 3.1 分辨率：1200万像素 3.2摄像头将显微镜转变成无需计算机的独立式数字成像工作站。 只需将摄像头连接到显微镜，需要的观察设备和网络，即可开始工作 3.3独立运行方式和集成的屏幕信息显示 (OSD) 功能：无需计算机，直接通过显示器采集，标注和分享图像，省时省力 3.4使用独立模式的可以简单快速地完成日常成像任务，无需使用计算机。 调节并操作摄像头，然后标注和分享图像及视频， 所有操作均可通过直观的屏幕工具完成。 3.5只需几秒钟即可完成图像采集，记录和共享，直接在显示器上查看图像，每秒30帧的速度录制全高清视频 3.6将图像保存到本地网络或作为电子邮件附件发送， 便于共享和存储 3.7改进图像记录 标注：将文本和图形元素直接添加到图像中 叠加：创建自定义叠加层，进行直接而连续的比较 3.8通过HDMI 模式，可以独立使用摄像头，无需计算机 3.9使用以太网模式可直接访问设备所在网络 3.10在独立模式下使用摄像头时，可将图像直接保存到U盘 3.11对于无法接入网络的工作场所，可以选择USB 模式将摄像头和软件直接连接到计算机 3.12可轻松连接USB 鼠标，键盘或 Wi-Fi 适配器 3.13快速自动曝光：可以快速拍摄有明暗区域的样本 4、摄像头参数 4.1 传感器类型 CMOS 4.2 传感器分辨率 水平：4,000；垂直：3,000 4.3 总像素数 1200万像素 4.4 像素大小 1.55 微米× 1.55 微米 4.5 增益 0–42 分贝 4.6 HDMI 曝光时间 100 微秒– 120 毫秒 4.7色彩深度 3 × 8 位= 24 位 5.HDMI 实时分辨率 5.1 4K – 60 帧/秒活图 5.2 1080 p – 30/60 帧/秒 5.3 720 p – 30/60 帧/秒 6. 录像分辨率 6.1 1080 p – 30 帧/秒 6.2 720 p – 30/60 帧/秒 6.3 机械接口 C 型接口 6.4 滤光片 650 纳米红外截止滤光片 6.5 电子接口 USB 3.1 第 1 代 C 类接口 6.6 HDMI 2.0a 6.7 4 个 USB 2.0 接口 6.8 以太网RJ45 接口 6.9 2.5 毫米插孔式连接器，用于手动/脚踏开关 6.10 电源 外部电源 6.11 功耗 < 10 瓦 6.12 软件 提供屏幕信息显示(OSD) 功能，可独立运行 6.13 操作系统提供屏幕信息显示 (OSD) 功能，可独立运行LAS X，用于 Windows 7图像软件 7.1 显微镜同品牌原厂图像处理软件（中文版）。 7.2 可在图像中自由标注，添加说明性文字，并具有对照片进行实物的长度尺寸测量功能。 7.3 可通过该软件设定显微镜状态参数，而且与图像采集界面一体，方便图像的实时采集、存储与显示，能以多种形式的图像格式保存并方便被其他图形软件调用。 7.4 实现采集图片，进行目标检测、尺寸分布测量，图案拼接、图像的放大比例关系、标注文字、定倍打印等功能。 配置： 主机，三目镜筒，10倍目镜，4倍、10倍、40倍物镜，1200万像素独立显微摄像头、中国式电源线 | 1 | 台 |
| 注：如脉冲场凝胶电泳系统、超纯水系统+三年维护、微波消解仪、倒置显微镜投标产品为进口产品须提供制造厂家授权委托书。 |  |  |  |  |

克州疾病预防控制中心升级改造倒置显微镜等设备采购项目（二包）参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌全基因组测序仪（含建库仪） | - 设备用途： 1.1该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等； 1.2 可用于不明原因感染、不明原因疫情的快速应对； 1.3 可用于卫生应急、食物中毒、突发和新发疫情的快速应对，快速检测致病源； 1.4 可用于流感疫情的检测、鉴定和分型； 1.5 可用于对病原微生物的进化变异研究、毒力基因研究、耐药基因研究； - 技术规格 - 2.1 建库仪 2.1.1板位：12标准板位； 2.1.2移液头自动切换，灵活可选，满足不同吸液模式不同，不同吸液体积下的通量和精度：单道量程种类（可选）：70uL\250uL\1mL，4通道\8通道（可选）70uL\250uL\1mL，16通道（可选）1mL,16道\32道（可选）250uL 2.1.3移液范围：1 uL到1mL 2.1.4移液精度高： 2uL，CV<5% 2.1.5匹配吸头：10uL、30uL、50uL、250uL 、1mL 2.2 测序仪主机 2.2.1高数据通量：每次反应可生成75亿(7.5G)碱基数据； 2.2.2每次运行至少可生成可读2500万个片段标签序列； *2.2.3可以在6小时内完成样品制备、测序和数据分析，用于快速鉴定； 2.2.4数据读长：自读长≥2*150（300）个碱基； *2.2.5数据读取模式：自动化双端读取及自动化单端读取序列两种读取模式 2.2.6样品用量：DNA样本低至1ng； 2.2.7样品制备可在2小时内完成 2.2.8可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA） *2.2.9不同样品并行性：提供稳定成熟的380 个样品的index （条码）混合接头； 2.2.10可同时进行96个样品的1536重PCR产物的测序 2.2.11 测序结果给出严格的Q30的数据 2.2.12扩增可以自动化进行；无需手工操作 2.2.13扩增、测序和数据分析服务器在同一台仪器上完成； 2.2.14提供简单优化的自动生物信息学支持软件：如新物种拼接，小RNA分析，扩增子分析 2.2.15 数据准确率高：Q30为 80% 2.2.16 检测突变频率0.1%； 2.2.17 测序自动化：具备最高的自动化，无需配备扩增设备、无需模板制备设备、无需加载设备、无需任何装载设备，在测序主机中可直接开展样本文库克隆扩增和测序，样本文库克隆扩增不需要繁琐的emulsion PCR（即油包水PCR法），避免了额外的系统外操作步骤造成的实验错误； 2.2.18测序仪内置电脑数据处理系统：硬盘容量900Gb，内存16G； 2.2.19新冠全基因组序列检测性能：采用一步法 PCR技术，扩增子数目小于150个； 2.2.20新冠建库测序技术原理：采用多重PCR技术获得新冠病毒的基因组全长，获得产物直接用于二代和三代基因组测序，分析新冠病毒全长； 2.2.21新冠全基因组扩增速度：新冠全基因组全长片段PCR扩增需在4小时内完成； 3.仪器控制、数据采集、处理和应用 3.1数据采集模式：边合成边采集每一个碱基反应信号； 3.2操作软件：实现对测序仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成簇生成扩增和边合成边测序的化学反应; 3.3 分析软件：提供同品牌整合在测序仪内的App版本优化的生物信息学解读软件； 4.4 新冠病毒全基因组分析软件模块 *4.4.1 可对主流的二代测序平台和三代测序平台产生的测序结果进行数据分析。 4.4.2 新冠病毒全基因组序列分析，突变位点鉴定等功能（如D614G突变）； 4.4.3图形化操作界面，无需命令行输入，从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识； 4.4.4下机数据自动生成病毒基因组溯源进化树； 4.4.5 用户可以自主添加序列信息，从而生成新的进化树； 4.4.6 自动完成新冠病毒全基因组序列拼接。 4.4.7 数据结果自动生成新冠病毒中国地区特异性亚型注释，无需进行二次分析； 4.5 流感病毒基因组分析模块 4.5.1图形化操作界面，无需命令行输入； 4.5.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识； 4.5.3自主知识产权的变异扩增防错技术； 4.5.4可视化的报告输出； 4.5.5软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效； *4.5.6实现96个样本的批量处理，完美对接新一代测序平台； 4.5.7直接识别关键位点的变异； 4.5.8动态展示reads比对和覆盖情况； 4.5.9结合从头组装和比对参考序列两种算法，结果更可靠； 4.6 未知病原体高通量测序分析软件模块 *4.6.1可兼容二代测序和三代测序的下机数据（提供软件界面兼容不同平台数据的截图）； 4.6.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识； 4.6.3自主知识产权的变异扩增防错技术； 4.6.4可自动计算覆盖度和深度，有效去除假阳性； 4.6.5 分析2GB大小的测序数据≤1h内完成分析； 4.6.6可同时检测≥8000种病毒，≥9000种支原体和细菌，≥1000种真菌和寄生虫； 4.6.7提供结果数据的reads数目做图统计功能，相对reads做图统计功能，物种树分析功能 4.6.8软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效； 4.6.9内含≥300种常见病原注释信息，并且用户可自定义加入病原，有利于常见病原的识别 4.6.10提供结果报告图片和病原拼接序列结果的导出功能，用于未知病原体鉴定； 4.7 细菌全基因组病原鉴定、抗性基因和毒力基因分析软件模块 4.7.1可兼容二代测序和三代测序的下机数据； 4.7.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识； 4.7.3自主知识产权的变异扩增防错技术； 4.7.4可自动计算覆盖度和深度，有效去除假阳性； 4.7.5分析2GB大小的测序数据≤2h内完成分析； 4.7.6提供成熟的毒力基因和耐药基因建库试剂盒，投标文件中须提供产品说明或者彩页等证明文件； 4.7.7提供系统资源占用统计功能，结果数据的reads数目做图统计功能，相对reads做图 4.7.8统计功能，拼接结果统计功能，样本物种谱鉴定功能，抗性基因分布统计功能，抗性基因差异及多态性统计功能，毒力基因分布统计功能等等； 4.7.9软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效； 4.7.10提供结果报告图片和病原拼接结果的导出功能； 5.数据分析服务器：处理器≥Intel E5-2690 V4 1.7 GHZ；内存≥64GB,2400MTs；硬盘≥12TB 7.2K RPM SATA 6Gb/S；配置有线鼠标和键盘，16X DVD-ROM SATA光驱；显示器≥27英寸； 6.仪器配置要求 6.1满足招标参数的基因测序仪主机：1台； 6.2满足招标参数的测序仪内置软件：1台； 6.3满足招标参数的建库仪：1台； 6.4满足招标参数的新冠病毒序列分析模块：1套； 6.5满足招标参数的流感病毒生物信息分析模块：1套； 6.6满足招标参数的未知病原分析模块： 1套； 6.7满足招标参数的单菌菌全基因组拼接鉴定软件： 1套； 6.8 满足招标参数的数据分析服务器：1套； 6.9 核酸定量分析仪（含定量试剂1套）：1台； 6.10 磁力架：1台； 6.11 新冠病毒样本测序试剂：24样本；（含逆转录、建库、测序全套试剂） 6.12 文库构建用纯化磁珠：1套； 6.13 96孔板振荡器：1台； 6.14 96孔板离心机：1台； 6.15电子移液器1-20µL、10-200 µL、50-1000 µL、0.2-5mL各一套 6.16移液器8孔排枪（2-20ul）、（20-200ul）、（100-1000ul）、0.2-5mL各一套 | 1 | 套 |
| 注：如投标产品为进口产品须提供制造厂家授权委托书。 |  |  |  |  |