| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急供血系统：加甘油去甘油红细胞处理系统一套、-86℃深低温冰箱2台（预算65.5万） |  |  |  |  |
| 2 | 低温移动操作台 | 2 |  |  |  |
| 3 | -40℃低温冰柜 | 2 |  |  |  |
| 4 | 无菌接管机 | 1 |  |  |  |
| 5 | -41℃低温冰柜 | 2 |  |  |  |
| 6 | 高压灭菌器 | 2 |  |  |  |
| 预算：157.5万元 |  |  |  |  |  |

一、应急供血系统

加甘油去甘油红细胞处理系统参数

1．全自动红细胞处理系统可以完成：红细胞加甘油程序、冰冻加甘油红细胞去甘油洗涤程序、普通红细胞洗涤程序等。

2．全自动红细胞处理系统除主机外，配备同步自动摇床、数据打印接口，可以自动对洗涤后产品进行实时数据打印。

3. 提供两种容量的洗涤耗材，根据洗涤红细胞的容量可以选择不同的离心杯。确保2单位红细胞洗涤时，大量的红细胞在离心杯中不会溢出，提高红细胞的回收率

4．洗涤效果

1）配套必须为密闭系统管路，液体连接管路应具备专用的细菌滤器。

2）所有洗涤盐水均可采购成品，无需手工配置，确保无菌。

3）洗涤后红细胞可以在添加红细胞保存液及4度条件下保存14天以上。

5．	甘油化红细胞时间≤20分钟/两个单位

6．	去甘油化洗涤红细胞时间≤60分钟/两个单位

7．	洗涤红细胞≤20分钟/两个单位

8．去甘油化洗涤红细胞回收率≥85%

9．操作模式：人机对话功能，全自动操作模式。

10数据监控及联功能：洗涤过程中可监控游离血红蛋白数据并图形显示。所有数据可传输计算机，实现多机联网，数据可共享。

11. 设备与所用耗材均具备国家食品药品监督管理局核发的III类医疗产品销售许可证件，且配套耗材必须标明与相应设备的专业配套耗材，专用于红细胞加甘油、去甘油和洗涤。

*12．设备配有自动水平摇床，摇摆频率3HZ（180次/分钟），振幅1.5英寸

*13.投标产品应该具有相当的市场成熟度和认可度，在中国大陆血站系统装机数量超过200台。

14.供应商应该在中国大陆境内具备产品培训基地，满足使用方进行初期产品操作培训及今后技术交流的要求。

15．长宽高：67.5cm×55cm×55cm，重量≤25Kg

-86℃超低温冷冻储存箱

- 设定温度范围-10℃～-86℃，适用范围在-40℃～-86℃ 范围调节；

- 有效容积≥330L；

- 型式：立式；

*4、采用双级复叠碳氢(HC)制冷系统设计；

*5、铭牌或标签必须明确制冷剂种类及用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

6、符合《低温保存箱节能环保认证》要求，并获取节能、环保报告及证书； 提供中国质量中心出具的节能证书和环保证书（原件备查，并提供CQC网站截图及网址备查）；

*7、进口品牌压缩机2个，功率≤900W

8、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

9、微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存；

10、标配USB接口，可导出全部数据，实现数据的可追溯性；

11、LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

12、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

13、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

14、可选配RS485或RS232网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

15、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

16、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

17、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

18、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥15mm，箱体发泡层厚度大于等于130mm，保温效果好；

19、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

20、箱体后背＞2个测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

21、箱内温度均匀性要求，每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，均匀度满足±5，提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的温度均匀性报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明该实验室同时符合CNAS、ILAC资格）

22、25℃环温时，箱内特性点温度降温到-80℃，用时≤5小时

23、25℃环温时，耗电量应小于9 Kw.h/24h；需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告（如提供其他国家级别第三方机构报告，需证明其实验室符合CNAS、ILAC资格）；

24、具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；

二、低温移动操作台技术参数

- 电源：220VAC/50HZ

- 功率：300VA

3. 尺寸：750 x 500 x 800MM

4. 重量：66KG

5. 低温平台：应用先进的制冷平台设计，表面温度均匀,可适用各种血液制品的临时冷链保护；表面采用优质食品级304不锈钢，安全、易清洁；

6. 多段热合：内置4个热合头，可对血袋导管进行同时多段或单段热合；可一键选择热合模式（血浆、冷沉淀、红细胞或其它留样模式），对适应不同血液成分所需要的标本留管段数；

7．热合头间距可定制：依据客户实际情况，定制热合头间距，以便于热合出所需要的标本留管长度。

8. 可移动电源：内部设置有UPS电源，续航时间长（充电2h，可低温制冷10小时以上，热合次数3000次以上），市电与锂电自动切换，方便不同工作岗位之间的移动，确保血液产品在移动过程中得到有效的冷链保护。

9. 电子称：热合台左侧配有电子称，具备血液称量功能。

10. 保温罩：低温平台上配备保温罩，有效保护血液的冷链环境。

11. 适用范围：可应用于白细胞过滤、成份分离、冷沉淀制备、血浆病毒灭活等各个工作环节。

三、-40°C低温冰柜技术参数

1、温度范围-20°C～-40°C可调节；

微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

3、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；

4、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口；

5、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

6、参数查询功能：可查询箱内温度设定值、高温报警设定值、低温报警设定值，电压，环温等参数；

7、后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；

8、PT100高精度传感器，有效保证温控的准确性；

*9、碳氢节能压缩机，优化碳氢制冷系统，耗电量降低40%以上，荣获国家节能证书；

*10、碳氢压缩机，碳氢制冷剂，制冷系统完全绿色环保，荣获国家环保证书；

11、采用进口名牌SECOP碳氢压缩机和德国EBM风机，高效制冷，使用寿命更长；

12、优化系统与结构低噪音设计，彻底消除刺耳的高频噪音；

13、立式单门结构，90mm超厚保温层，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能；

14、外壳喷涂钢板设计，内胆采用PS板吸附材质永不生锈，防腐可靠，易于清洁；

15、门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，滚轮轴承大手把锁紧结构，开合更轻松，单手实现开关门。即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；

16、配备6个塑料抽屉，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

17、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

18、测试孔设计，方便用户测试使用；

19、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

20、可选配圆盘式温度记录仪、USB接口、打印机。

21、医疗器械注册证，CE认证、节能环保认证。

四、无菌接管机技术参数

1、机器性能 ：使两根PVC管路利用熔接片加高热的原理来实现无菌连接导通

2、工作电压 ： AC100V-240±10%，50/60HZ

3、工作环境 ：无需净化空间;搬动后,随时可用,无需静置

周围温度：10℃-40℃相对湿度：10％-85％

4、机器操作 ：操作简便,全程自动连接，液晶屏自动显示整个机器工作状态

5、管子规格 ：内径：2.9-3.1毫米,外径：3.9-4.5毫米

6、接管模式：能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿)

7、预热功能：开机后接管部件预热到70℃，节约每次接管时间

8、接管时间：每次接管时间少于14秒

9、接管效果：确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血

10、管子接合牢度 ：可抗7公斤力以上的拉力（有拉力实验证明）

11、数据管理：带有通讯接口，便于数据化管理

12、机器重量：6.5公斤，并有拎把手，便于搬动

13、体积小：22.4*17.7*34.2CM

五、-41°C低温冰柜技术参数

1.有效容积≥250L

✳2.采用微电脑控制，控温精度1℃，LCD数字显示箱内温度，显示分辨率0.1℃，方便用户观察。

3.程序加密设计，防止他人随意设置，保证安全；

4.温度范围：-30℃～-60℃

5.多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

6.铜管蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

✳7.优化碳氢制冷系统，节能环保；

8.箱内温度均匀性≤±3℃

9. 配备脚轮，灵活，可移动。

10.手把暗锁设计，用户可以根据实际使用暗锁，保存物品更安全；

11.采用嵌入式多密封气囊设计，保证更好的保温效果；

12.箱壳采用冷轧钢板；内胆采用不锈钢材质，美观耐用并便于使用中对内部清洁；

13. 宽电压带设计，198V~254V均可正常运行，满足电压波动时正常使用；

14. 采用进口碳氢压缩机和风机，高效制冷，使用寿命更长；

15. 测试孔设计，方便用户测控使用；

16.可选配短信查看温度和报警功能。

六、高压立式灭菌器参数

1.额定工作压力0.23Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理。

5.翻盖快开门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

9.电磁阀使用国际知名品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

*10.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序。

*11.设备升温、灭菌、排气整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

12.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

13.外形尺寸：610x645x710mm

14.功率：4kw

二包：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（万） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人值守样本交接系统：样本交接平台系统一套、血液保存箱4台、水平离心机4台、配套计算机3台（预算40万） |  |  |  |  |
| 2 | 智能血浆融化箱 | 1 |  |  |  |
| 3 | 封管热合机 | 5 |  |  |  |
| 4 | 采血称 | 6 |  |  |  |
| 5 | 血液成分分离机 | 1 |  |  |  |
| 预算：142.5万元 |  |  |  |  |  |

技术参数：

一、 无人值守样本交接系统：样本交接平台系统一套、血液保存箱4台、水平离心机4台、配套计算机3台

1、样本交接平台系统性能（一套）

（1）自动化对检测前样本的接收及数量比对，对交接人员、标本来源、交接时间、标本数量自动化完成，交接记录自动上传保存，可链接打印机，打印纸质交接单，格式任意设置。

（2）可根据需求变换可折叠试管架形状，以适用于不同工作场合。

（3）采用“多功能折叠试管架”， 标本接收过程不需挪移试管，直接进入标本处理系统交接，减少环节差错。

（4）采用“多功能折叠试管架”，标本采血留样、接收、保存环节中不用多次倒架。

（5）单条试管架可放置试管≧12 支，扫描一条管架标本≦8秒。

（6）可自动判断试管位上有无试管，防止误读误判。

（7）平台一次可最大放置试管数量：≧180 支，交接平台可循环交接，无限增加试管架。

（8）扫描器：最小分辨率：0.125mm最大扫描宽度：80mm，扫描速度＞260 次/秒

（9）可支持软件升级。

（10）配备试管架20个

（11）外形尺寸：≤75cm X 65cm X 48cm（长 x 宽 x 高）

（12）能够与血站使用管理软件无缝链接，数据传输无障碍。

2.血液保存箱（4台）

（1）温控器：电脑板控温，电源：220V/50Hz。

（2）内胆：PS板吸附成型，箱壳：冷轧钢板成型，表面喷粉处理。

（3）有效容积	≧65L。

（4）外部尺寸（宽*深*高mm）≤495×580×660。

（5）门体：发泡/玻璃门，配备安全锁，储物安全无忧。

（6）多层搁架设计，储物空间按需调节，体积小巧，可灵活摆放，节省空间。

（7）温度均匀性优，箱内温度恒定在2-8℃。

（8）报警功能齐全：超温、传感器故障、开门、断电报警，并配有远程报警端口；多方位报警确保产品的安全运行。

（9）报警方式	灯光闪烁，声音蜂鸣

（10）通过注册认证、CE认证和UL认证，品牌保证，安全性更高。

3.水平离心机（4台）

（1）触摸面板、LCD液晶显示：时间、转速/离心力、运行状态、错误代码，运行中可随时修改参数，无需停机，操作简便。

（2）采用微机控制、交流变频电机，转速控制精度高。

（3） 自动计算RCF值，具有RCF/rpm转换键，最短加/减速时间20/25s。时间设定可精确到秒，倒计时小于一分钟时以秒显示。

（4）采用特殊的减震器（三级减震），减震效果良好，具有自动平衡功能。

（5）采用电子门锁/机械门锁双重设计，简单耐用。故障报错，自动停机。

（6）设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能。10档升降（0档为自由停车），10种以上自定义工作模式。

（7）交流变频电机，最高转速≧6000r/min，相对离心力≧5200×g

（8）水平转子：16*15ml，适用于5 ml 、8 ml试管离心。

（9）时间控制： 0-99min、转速精度：±10rpm。

（10）尺寸小巧便于移动，（LxWxH）≤465×360×330mm。

（11）噪音： ≤65 dB(A)。

（12）产品符合CFDA认证。

4.配套计算机（3台）

满足样本交接、储存监控、系统模块运行。

二、智能血浆融化箱（1台）

1. 最大融化量：≧200毫升12袋。

2. 控制管理系统	：微电脑触摸屏一键式操作，贮存容量≧4GB。

3. 数据记录与贮存：能记录处理并贮存2000组以上记录数据。

4. 解冻模式：五种融浆方式供选择

A：常规解冻模式B：浮动终点解冻模式 C：程序降温模式D：手动控制模式 E：急诊插入模式

5. 质控数据的溯源性：可对融浆时的模拟血浆袋核心温度及水箱的温度进行动态测试及分析，并将结果自动保存，以便于质量管理与数据溯源。

6. 品管体系：通过对模拟血浆袋核心温度变化的数据进行分析，来校正各种融浆段的时间从而达到对所融血浆的质量进行管理的目的。

7. 水温监控系统的质量管理：通过检测水箱温度探头的温度差（△T）来监测温度探头的检测精度是否满足质控的要求。

8. 智能化操作系统：触摸屏操作，实时显示温度/时间变化曲线。当仪器出现故障时，可直接在触摸屏上显示发生故障的部位及原因，便于产品维护。

9. 控温范围/精度：	常温～41℃/小于±1℃

10. 振摇频率	30r/min以内，满载情况下30min以内完成。

11. 定时功能	1 ～99min，水循环17L/min，预热、加温、自动进水、排水功能。

三、封管热合机（5台）

- 热合时间：1-3秒，可自动校准。

- 热合导管直径范围：2.5mm至6mm。

- 热合频率：40.68 Mhz。

- 热合射频功率：≧50 W。

- 人体工程学设计，体积小可适应各种应用场景。

- 高精光电热合开关，启开响应快速。

- 热合头LED指示灯，提示待机、热合状态。

- 热合机包含高温、热合、电源三个指示灯，确保机器使用安全。

- 具有智能静音、智能冷却功能，射频能量稳定输出，低温、带水导管热合效果佳。

10、便携、机动、灵活，可单独使用也可联排使用。

四、采血称（6台）

1、称重显示：0-1000g , 1g 数值变化。

2、智能采血：称重精确 ，采集到达目标量，卡钳自动关闭。

3、血液混匀方式：三维摇摆方式，血液混匀效果更佳，防止出现血液凝块。

4、采集体积：10-999ml，具有1ml增量，可设定范围10-999ml，可任意设置采集预设值。

5、采血进度显示：血袋状采血进度指示，直观显示血液采集状态。

6、电源供电：电源适配器，输入100-240VAC，50/60Hz，输出：24V直流电，可配备内置电池，断电状态下仍可工作。

7、采血显示界面：全中文信息化操作，LED触控屏操作，可观察各类采血数据，显示采血量，显示采集流速、采血用时、预设采集量、实际采血量等数据。

8、采血导航：每步操作都有明确图文提示，有效防止误操作。

9、多重报警：采血结束报警、低流速报警、高流速报警、托盘脱离报警、采集时间过长报警 ，采集时间报警，报警参数可由客户自行设置。

10、采血预设设定：多种预设值可编辑，极大满足客户各种使用需求。

11、便于移动，设备尺寸≤320（L）×240(W）×215（H）mm

五、血液成分分离机（1台）

1.自动化、标准化制备各种血液成分；能够适用于国内使用的各种血袋。包括：底-顶血袋系统及顶-顶血袋系统；

2.单机双袋系统，一台设备能够同时分离制备两袋全血；

3.设备为全中文触摸屏操作，操作界面清晰，操作方便简单；

4.设备具有两套完全独立的动力精密马达驱动，非空气压缩机系统，不用外接空气压缩机。

5.设备具有2个托盘式复合挤压称重装置，具备血浆空气排除、血浆回浆、定量称重的三重功能，该装置采用拔插的方式，便于维护和升级；

6.内置称重装置≥8个，具备在血液成分分离过程中挂放及称重血液各成分重量的双重功能；

7.内置托盘式称重装置，用于制备顶部底端血袋系统红细胞的称重；

8.内置LED称重显示器，可用于制备血液重量的复核；

9.设备具有2个血液流速调节装置及多个管路红细胞探测装置，且血液流速调节装置、管路红细胞探测装置集成在同一卡钳内；

10.血袋导管夹钳≥10个，具备热合封口功能的导管夹钳≥8个，导管封口完整无漏液；

11.设备正前部有两套前后复合挤压系统，确保母袋及保养液垂直挂袋，保养液添加方式为前后双向自动挤压方式；

12.报警装置：设备卡钳有至少三种颜色来提示设备运行正常、故障和停止状态；设备出现故障时有信息提示并声光报警；分类结束后声光报警；

13.设备具有挂袋导航示意图，提示挂袋的每一个步骤，方便简单；

14. 能够与血站使用管理软件无缝链接，数据传输无障碍。