动物疫病实验室监测试剂耗材及设备技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口蹄疫液相阻断ELISA试剂 | 1、用途：采用液相阻断ELISA方法检测猪、牛、羊等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测； 2、规格：10×96孔板/盒；可检测样品100～200份； 3、试剂盒组成：(1)兔抗包被ELISA板10块；(2)U型96孔抗原抗体反应板2块；(3)移液槽3个；(4)口蹄疫O型病毒抗原约2瓶，7ml/瓶；(5)口蹄疫O型豚鼠抗体工作液1瓶，60ml；(6)兔抗豚鼠IgG-HRP工作液1瓶，60ml；(7)口蹄疫O型阳性对照血清1管，1ml；(8)口蹄疫阴性对照血清1管，1ml；(9)25倍PBST浓缩洗液3瓶，180ml/瓶；(10)TMB底物A、B溶液，各1瓶，30ml/瓶；(11) 终止液1瓶，50ml；(12)封膜板10张。 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、保存条件：病毒抗原-20℃以下保存，其余试剂盒组分4℃保存； 8、试剂盒有效期≥6个月。 9、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 4 | 盒 |
| 2 | 口蹄疫病毒非结构蛋白3ABC抗体检测ELISA试剂盒 | 1、用途：本试剂盒采用阻断ELISA反应模式，适用于检测牛、山羊、绵羊与猪等偶蹄动物血清中的FMDV非结构蛋白抗体，不区分病毒血清型，区分标记灭活疫苗免疫动物与自然感染动物； 2、试剂盒组成：①捕获3ABC抗原反应板；②25倍PBST浓缩液；③血清稀释液；④100倍酶标单克隆抗体；⑤阳性对照血清；⑥弱阳性对照血清；⑦阴性对照血清；⑧TMB底物溶液；⑨终止液；⑩一次性封板膜；⑫说明书； 3、规格：2×96孔板，可检测样品180头份； 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、贮藏与有效期：试剂盒2～8℃保存， 8、试剂盒有效期≥1 年。 9、产品资质：产品符合《口蹄疫诊断技术（GB/T18935-2018）》、《口蹄疫防治技术规范》要求； 10、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 3 | 禽流感病毒H7血凝抗原（Re3株） | 1、抗原为灭活的H7亚型禽流感病毒（H7-Re3株），血凝效价≥7log2。 2、抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。作用：用于HI试验检测禽流感病毒H7亚型（H7-Re3株）抗体。 3、规格：2ml/瓶。 4、有效期≥2 年。 5、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 4 | 瓶 |
| 4 | 禽流感病毒H7阳性血清（Re3株） | 1、阳性血清为SPF鸡感染禽流感病毒H7亚型制备的高免血清，HI效价≥7log2。 2、阳性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团状，易于与瓶壁脱落，加稀释液后迅速溶解。 3、规格：2ml/瓶。 4、有效期≥2 年。 5、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 瓶 |
| 5 | 猪瘟抗体检测ELISAS试剂 | 1. 作用与用途：用于检测猪血清或血浆中猪瘟病毒（CSFV）抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3.试剂盒规格：192 孔/盒 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3% 7. 试剂盒组成：CSFV E2 I 抗原包被板 、样品稀释液、CSFV I 阴性血清、CSFV I 阳性血清、洗涤液 20×、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液 8．结果判定：① CSFV I 阴性血清（III）的平均 OD 值即 ODNC；CSFV I 阳性血清（IV）的平均 OD 值即 ODPC；样品 的 OD 值称为 ODS； ② 阈值计算（Cut Off 值）：Cut Off 值=ODNC×2.1（若 ODNC≥0.05 则按实际值计算；若 ODNC＜0.05 则按 0.05 计算）； ③ 试验成立条件：ODNC值≤0.2 且 ODPC值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验； ④ 判定： ODS＜Cut Off 值，结果判为阴性；ODS≥Cut Off 值，结果判为阳性。 9．试剂盒有效期12个月。 10.所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 6 | 猪蓝耳病抗体检测ELISAS试剂 | 1. 作用与用途： 用于检测猪血清或血浆中猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）抗体。 2．保存条件： 2~8℃保存 3.试剂盒规格：192 孔/盒 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3% 7. 试剂盒组成：PRRSV I抗原包被板 、样品稀释液、PRRSV I阴性血清、PRRSV I 阳性血清、洗涤液 20×、酶标抗体、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液 8．结果判定：① PRRSV I 阴性血清（III）的平均 OD 值即 ODNC；PRRSV I 阳性血清（IV）的平均 OD 值即 ODPC；样 品的 OD 值称为 ODS； ② 阈值计算（Cut Off 值）：Cut Off 值=ODNC×2.1（若 ODNC≥0.05 则按实际值计算；若 ODNC＜0.05 则按 0.05 计算）； ③ 试验成立条件：ODNC值≤0.3 且 ODPC值≥0.6，试验结果有效；否则重新进行试验；④ 判定： ODS＜Cut Off 值，结果判为阴性；ODS≥Cut Off 值，结果判为阳性。 9．试剂盒有效期12个月。 10.所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 7 | 小反刍兽疫抗体检测ELISA试剂（进口） | 试剂盒内容：试剂微量滴定板，已用重组 PPR 核蛋白（NP)包被、酶结合物浓缩液（10X）、阳性对照、阴性对照、样品稀释液13、样品稀释液4、浓缩洗涤液（20X）、 底物溶液、终止液（H2SO4 0.5M）。 1. 酶结合物、阴阳性对照以及底物溶液必须在 5℃（±3℃）下贮存。 2. 其它试剂可放置+2℃～+26℃保存。 3. 洗涤液和样品稀释液可用于 ID VET 所有系列产品。 4.为保证不同样品孵育时间一致，可用 96 孔板盛装待检样本和对照，然后用多道移液器转移到 ELISA 微量滴定板中。 5.洗涤液的准备： 浓缩洗涤液（20X）使用前恢复至室温（18-25℃）并充分混匀保证充分溶解。 用蒸馏水按照 1：20 的比例的稀释浓缩洗涤液（20X）制备洗涤液（1X）（1 份浓缩洗涤液加 19 份蒸馏水）。 6.实验原理： 微量滴定板用 PPR 核蛋白（NP)包被。加入样本和对照，如样本中含有 NP 抗体，将形成抗原-抗体复合物。加入过氧化物酶结合物，它与没有结合的 NP 的 点位结合，形成抗原-酶结合物复合体。经过洗板洗掉没结合的酶结合物，加入含 底物 TMB 液，呈色反应是与样本中抗体含量成反比： （1）若无抗体，溶液将呈现蓝色，并在加入终止液后转为黄色， （2）抗体存在的情况下将不呈现任何显色反应。 在 450nm 波长检测 OD 值 7.结果判定： 对于每个样品，计算其竞争百分比（S/N%） S/N%= NC sample OD OD ×100 每个样品得出一个（S/N %）。 8.规格：四块板/盒。 | 2 | 盒 |
| 8 | 小反刍兽疫抗体检测ELISA试剂（国产） | 1、用途：用作检测小反刍兽疫血清抗体，适用于小反刍兽疫抗体检测、诊断及流行病学调查。 2、试剂盒组成：已包被的ELISA板，2块；洗涤液（25×PBST）1瓶，60mL、阴性对照血清1管，400 μL；阳性对照血清1管，400 μL；单克隆抗体工作液1瓶，150 ul、兔抗鼠酶标工作液1瓶，150 ul、底物溶液（TMB）1瓶，15mL、终止液1瓶，25 mL、说明书1份。 3、规格：2×96孔板/盒，可检测血清样品80～160份 。 4、敏感性：98%以上； 5、特异性：98%以上； 6、稳定性：批内及批间差异≤3%； 7、贮存与有效期：2～8℃保存。 8、有效期≥6个月。 9、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 2 | 盒 |
| 9 | 口蹄疫病毒直接扩增RT-qPCR抗原检测试剂盒 | 1、作用与用途：本试剂盒反应buffer及酶抗干扰优势明显，因此可免于传统的核酸提取纯化。适用于对各种组织、水疱液、血清及OP液等样本中的口蹄疫病毒RNA进行检测；3 2、规格：50头份/盒； 3、试剂盒组成：直扩RT-qPCR反应液，1140 µl×2、直扩RT-qPCR酶混合液，120 µl、口蹄疫直扩RT-qPCR引物探针，300 µl、口蹄疫直扩RT-qPCR阳性对照，100 µl、直扩RT-qPCR阴性对照，1000 µl、裂解液B1，30 ml、裂解液B2，30 ml； 4、灵敏性可检出10拷贝/微升以上病毒核酸，特异性98%以上； 5、有效期：有效期≥1 年。 6、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 2 | 盒 |
| 10 | 口蹄疫通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 1、用途：本试剂盒采用实时荧光RT-PCR方法检测偶蹄动物血清、水疱皮、水疱液及OP液中的口蹄疫病毒（FMDV）的RNA，适用于FMDV的检测、诊断和流行病学调查对仪器设备要求较低，能够广泛用于实验室各种荧光PCR仪。 2、保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期≥1 年。 3敏感性：敏感性达到98%以上。 4.、特异性：特异性达到100%。 5、稳定性：批内及批间差异≤3%。 6、试剂盒规格：50头份/盒。 7、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 2 | 盒 |
| 11 | 新城疫通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 1、本试剂盒适用于禽类组织、分泌物和排泄物及组织样品中新城疫病毒(NDV)强毒株核酸检测。 2、保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期≥1 年。 3、敏感性：敏感性达到98%以上。 4、特异性：特异性达到100%。 5、稳定性：批内及批间差异≤3%。 6、试剂盒规格：48检份/盒。 7、结果判定：①阳性对照的Ct值小于等于28.0，同时阴性对照无Ct值且无扩增曲线，实验结果成立②被检样品Ct值小于等于30.0，且出现扩增曲线，为新城疫病毒强毒株核酸阳性；被检样品Ct值大于等于40.0，判定为阴性；被检样品Ct值大于30.0小于40.0为可疑，需重新提取核酸重复检测仍为可疑则判定为阳性。 8、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 12 | 禽流感通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 1、用途：本试剂盒用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、血清及组织样品中禽流感病毒(AIV)核酸检测。 2、保存及有效期：于-20℃以下保存，有效期≥1 年。 3、敏感性：敏感性达到98%以上。 4、特异性：特异性达到100%。 5、稳定性：批内及批间差异≤3%。 6、试剂盒规格：50头份/盒。 7、判定：① 结果的有效性 阳性对照应出现特异性扩增曲线且Ct值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无Ct值，则试验成立；否则试验不成立。② 结果判定当样品的扩增结果有典型的扩增曲线且Ct值≤35时可判定为禽流感病毒核酸阳性，Ct值＞37或无Ct值时可判定为禽流感病毒核酸阴性；当样品35＜Ct值≤37时判定为禽流感病毒核酸可疑，需重新提取核酸，重复检测仍为可疑则判定为禽流感病毒核酸阳性。 8、所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 13 | 猪瘟通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 1. 作用与用途： 用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肾脏、肝脏、肌肉、血液、精液等样 品中的猪瘟病毒（CSFV）核酸检测。 2．保存条件：-20℃以下冷冻保存 3、敏感性：敏感性达到98%以上。 4、特异性：特异性达到100%。 5、稳定性：批内及批间差异≤3%。 6．试剂盒规格： 50 检份/盒 7. 试剂盒组成：RTPCR 酶反应液 100μl/管 、引物探针 、阳性对照 500µl/管 、阴性对照 500μl/管 5．反应程序：① 50 Cº 反转录 15 分钟；② 95Cº 预变性 30 秒；③ 95Cº 变性 10 秒，60Cº 延伸 20 秒，共 45 个循环；设置 60 Cº 收集 FAM 荧光信号 8．结果判定： 阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值≤35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立；否则试验不成立。 样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值≤38 时可判定为猪瘟病毒核 酸阳性，Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为猪瘟病毒核酸阴性；当样品 38＜Ct 值≤40 时判定为 猪瘟病毒核酸可疑，需重新提取核酸，重复检测仍为可疑则判定为猪瘟病毒核酸阳性 9．试剂盒有效期≥12个月。 10.所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 14 | 猪蓝耳病通用型荧光定量RT-PCR检测试剂盒 | 1. 作用与用途：用于猪的扁桃体、脾脏、淋巴结、肺脏、肝脏、血液、精液等样品中的 猪繁殖与呼吸综合征病毒（PRRSV）核酸的检测。 2．保存条件：-20℃以下冷冻保存 3、敏感性：敏感性达到98%以上。 4、特异性：特异性达到100%。 5、稳定性：批内及批间差异≤3%。 6．试剂盒规格： 50 检份/盒 7. 试剂盒组成：RTPCR 酶反应液 100μl/管 、引物探针 、阳性对照 500µl/管 、阴性对照 500μl/管 5．反应程序：① 50 Cº 反转录 15 分钟；② 95 Cº 预变性 30 秒；③ 95Cº 变性 10 秒，60 Cº 延伸 20 秒，共 40 个循环；设置 60 Cº 收集 FAM 荧光信号。 8．结果判定：阳性对照应出现特异性扩增曲线且 Ct 值＜35，且阴性对照无特异性扩增曲线或无 Ct 值，则试验成立样品的扩增结果有典型的扩增曲线且 Ct 值≤38 时可判定为猪繁殖与呼 吸综合征病毒核酸阳性， Ct 值＞40 或无 Ct 值时可判定为猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸阴性； 当样品 38＜Ct 值≤40 时判定为猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸可疑，需重新提取核酸，重复检 测仍为可疑则判定为猪繁殖与呼吸综合征病毒核酸阳性。 9．试剂盒有效期≥12个月。 10.所供产品须提供兽药批准文号复印件。 | 1 | 盒 |
| 15 | 振荡器 | 1、应用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等溶液的混匀振荡。可应 用于免疫测定和染色等实验，可在室温低的环境或培养箱中使用。 2、可调速度范围：200-1500rpm 3、振荡转速范围：200-1500 rpm/min–标准、200-1000 rpm/min –满载 4、定时范围：99h59min 5、振荡幅度与方式：3mm（水平回转） 6、产品特点：（1）LED数码管显示，操作面板简洁，可精确显示时间和振荡速度参数。（2）微处理器控制转速和时间，振荡转速准确、波动小，安全稳定无噪音。（3）可放置4个标准酶标板或微孔板，对微量样品进行高效混合。（4）直流无刷电机驱动、长寿命、免保，可提供柔和或强力振荡。（5）具有定时功能，程序运行结束后发出声音报警提示。 | 1 | 台 |
| 16 | 生物安全柜 | 1、安全柜基本参数: （1）分类:A2型,30%外排,70%循环 （2）外部尺寸≤(L×D×H）1100m×750mm×2250mm; （3）内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm。 （4）台面距离地面高度∶750mm（尺寸可根据要求订制修改） （5）风速:平均下降风速:0.33±0.025m/s;平均吸入口风速0.53±0.025m/s （6）系统排风总量:360 m3/h （7）额定功率:1100W（包含操作区插座负载500） （8）噪音等级:≤65dB（A） （9）照明:≥1000lx n维材质的HEPA 的硼宿盐玻明 （10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品管（ULPA）高效过滤器,对0.3um（0.12）颗粒过滤效率≥99.99%（99.9995%)表效率≥99.gu s (11）使用人数∶单人 2、生物安全性: （1）人员安全性:用碘化钾（KI）法测试,前窗操作口的保护因子应不小于1×10° （2）产品安全性:菌落数≤5CFU/次 （3）交叉污染安全性:菌落数≤2CFU/次 二、结构功能特点: 1、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构,内部可清洗部位采用8mm大圆角处理,不留死角,易于清洁; 2、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内,保护性更好、更安全; 3、工作台面材质为优质304#不锈钢,采用盆状式设计,即使实验有废液溢出,也不会流入积液槽中,便于清理; 4、福马脚轮设计:脚轮与支架一体化设计,安全柜即可通过脚轮安全移动,也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平; 5、柜体和支架可分离,支架高度可根据实际情况订制修改; 6、安全柜过滤器和风机的维修、更换,都可在安全柜的前侧进行。 7、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃; 8、高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速,显示安全柜的整体运行时间,UV灯的运行时间,操作区的温度和湿度,送风和排风过滤器的阻力,显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命,条码全部点亮是过滤器寿命到期,运行状态全部显示; 9、电动控制前窗玻璃门,可同时采用脚踏控制、按键控制或强控时、玻璃门升降到安全操作高度时,自动停止升降;且玻璃门升降时不用直接接触玻璃; 10、遥控控制:安全柜的所有按键操作,都可通过遥控控制实现; 11、具有预约定时功能,能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间; 12、严格的气密性检测:安全柜内加压500Pa,保持30min后气压不低于450Pa。 13、前窗气流隔断设计:防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露,使试验更加安全;16、优良的风机选用:风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制,经过滤器的风压下降50%时,风机的排气量下降不超过10% 14、完善的报警系统: （1）玻璃门不在安全高度报警; （2）过滤器压力超高报警； （3）过滤器失效更换报警; （4）气流波动报警。 15、安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害 （1）安全柜风机与玻璃门互锁； （2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁； 三、设备配置清单 主机1台、底座1套、内风机2台、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、 遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套。 | 1 | 台 |
| 17 | 实验凳子 | 1.高度40-54cm，可升降，带滑轮。 2.材质：金属 3.可否旋转：可以 4.框架：金属骨架 5.靠背：带靠背，靠背高度≥30cm 6.内部填充物：高弹泡沫海绵，皮质包裹 样式如图所示 | 10 | 个 |
| 18 | 实验凳子 | 1.高度40-60cm，可升降。 2.材质：金属 3.可否旋转：可以 4.框架：金属骨架 5.靠背：带靠背，靠背高度≥20cm 6.内部填充物：高弹泡沫海绵，皮质包裹 7.样式如图所示 | 10 | 个 |