| 12.超纯水处理器 （超纯水.离子水） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数内容 |
| 1 | 适用范围 | PCR实验分析用水 |
| 2 | 产水量 | ≥300L/H |
| 3 | 水利用率 | ≥70% |
| 4 | 脱盐率 | ≥99% |
| 5 | 产水类型 | 超纯水电阻率≤18.2 MΩ.cm满足“GBT6682-2008分析实验室用水国家标准” |
| 6 | 水源要求 | 市政自来水，供水压力市政自来水，供水压力0.2Mpa～0.4Mpa 自来水管径≤DN25 |
| 7 | 设备电源及功率 | 380V 、3kW |
| 8 | 主机外形尺寸 | 长1500mm×宽800mm×高1400mm一体式不锈钢架式、美观大方 |
| 9 | 系统工艺 | 1、原水增压+预处理系统+一级反渗透装置+二级反渗透装置+ED+超纯水箱+恒压装置 2、二级反渗透零排放工艺 |
| 10 | 预处理装置 | 多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、法兰式不锈钢保安过滤器、罐体采用进口品牌、且阀体为全自动数显控制阀。预处理系统为全自动运行清洗及再生 |
| 11 | 反渗膜元件要求 | 采用进口反渗透膜元件，胺复合膜产水量为≥0.25m3/H/支 |
| 12 | 去离子装置 | 去除水中残余离子，达到超纯水要求 |
| 13 | 水箱、管路元件 | 水箱材质为食品级PE材质厚度≥5mm管路为优质卫生级U-PVC管路、所有管道阀门为304不锈钢阀门 |
| 14 | 主机控制及配置 | 1.主机具备自动运行清洗保养功能；具备应急控制措施，自动、手动协调运行；具备无水保护、压力过载保护、水箱缺水或满水自动启停等安全自锁装置 2.采用双级反渗透，并且可以单级分别运行 3.主机采用卫生级不锈钢机架；系统控制由进口品牌西门子PLC、彩色触摸屏.具备运行状态实时显示；具备故障自动检测显示、查询功能；具备水质电导率、流量、压力在线显示； |
| 15 | 控制系统 | 全自动控制 |
| 16 | 恒压输送 | 采用恒压式供水,恒压范围1.5-3公斤(可调、系统自动控制) |