克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所棉花大容量纤维测试仪采购项目技术参数

| 序号 | 名称 | 需求参数 | 数量及计量单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉花大容量测试仪 | 大容量棉花测试仪招标参数 1、货物名称：大容量棉花测试仪 2、主要用途：用于测试棉花马克隆值、上半部平均长度、整齐度指数、短纤维指数、断裂比强度、伸长率、颜色（反射率Rd、黄度+b、颜色级） 3、使用环境条件： 3.1 电气要求：（1）相位：单相；（2）电压：220伏（±10伏）；（3）电流：＜15安培；（4）频率：50-60赫兹；（5）保护：独立的15安培过流保护，独立的小于2欧姆的接地线保护。 3.2 UPS不间断电源：(1)online：至少20分钟保护时间；（2）容量：≧3.0 KVA。 3.3 压缩空气要求：100-150PSI（690-1034KPa）的洁净干燥压缩空气。 3.4 实验室环境要求：（1）温度：20ºC （±2 ºC）；（2）湿度：65%（±2%）；（3）测试棉样含水率：7-8%。 4、技术指标 4.1 大容量棉花测试仪 4.1.1 适用范围： 100%棉，棉包或经过开松和清洁的筵棉。 4.1.2 测试所有指标所需最小样品重量范围：10g±0.5g； 4.1.3 测试和计量的指标： 4.1.3.1马克隆值 :2.0--7.8； 4.1.3.2纤维比强度：15.0g/tex--50.0g/tex； 4.1.3.3上半部平均长度UHML：21.00mm--39.40mm； 4.1.3.4成熟度 0.70--1.05； 4.1.3.5长度整齐度指数I:70.0%--95.0%； 4.1.3.6短纤指数SFI(<12.7mm)：0.3%--30%； 4.1.3.7伸长率 ：3.0% --10.0%； 4.1.3.8自动测试含水率和回潮率；5.0%--10.0%；（为保证仪器测试速度，不可采用第三方仪器检测） 4.1.3.9色泽模块：可测试反射率（Rd）（30—99）、黄度（+b）（2.0—24.0）、色泽等级CG、测试精度±0.6%、可以在色谱图上标出所测值；色泽测试精度±1%；需提供与制造商光源类型匹配的校准瓷板编号。 4.1.3.10杂质模块：可测试杂质数量T.Cnt（0-250）、杂质面积T.Area（0.00%—5.00%）、叶屑Leaf、杂质等级TG、最小杂质0.2平方毫米； 4.1.3.11纺纱一致性指数 SCI ：由多个测试指标计算得到； 4.1.3.12其他统计指标:能够自动计算平均值,最大值，最小值,标准差,变异系数CV,99%置信区间。 4.1.3.13长度及短绒含量：有效长度，百分比长度，短纤维含量，自定义长度的短纤维含量，长度分布图。 4.1.3.14能够进行统计分析：测量特征值、平均值、最大值、最小值、标准差等。 4.1.4 测试指标的精度：棉纤维上半部长度（UHML）：±0.38mm；长度整齐度指数：± 1.0%；纤维比强度： ± 1.3g/tex ；马克隆值：± 0.1。 4.1.5 测试速度和配置要求：大容量、快速测定，具有2个长度/强度模块、不少于1个颜色模块。长度/强度模块、颜色模块能单独工作。工作的测试速度每个班次（8小时）不少于600个试样（每试样包括2个长/强子样、1个马克隆值子样、≥2个色杂子样） 4.1.6 测试自动化程度：全自动测定，包含长度/强度测试棉束的自动取样和上样。 4.1.7 颜色校准瓷板需提供与制造商光源匹配的校准瓷板编号，并注明所用光源类型。 5、基本配置 5.1 大容量棉花测试仪：1套，包含主机1台及其附件。主机具有2个长度/强度模块，1个马克隆模块，≥1个色泽模块。 附件： 5.1.1具有美国农业部原版色征图，并与中国纤维检验局色征图相对应。 5.1.2品牌计算机，19寸液晶平板显示器，计算机软件 Windows 操作系统； 5.1.3天平（称量范围0-500克，精度0.1克）； 5.1.4品牌激光打印机 5.1.5条码扫描仪 6.附件、零配件及消耗品(包括专用工具) 6.1 随机必备的维修工具一套，校正大容量棉花测试仪的各种类型USDA棉样标准品1套（标准样品：细绒棉长强/短弱校准棉样2套、长绒棉长强样品2箱、马克隆值校准棉样6卷、高中低气流校准塞3只。） 6.2 主机和各功能部件的性能指标、基本结构和使用的中文说明书1套，软件的操作手册，主机和各功能部件的全套维修保养说明书。 6.3 投标设备必须可以参加德国不来梅棉花对比试验（需提供最新公开的比对报告证明） 6.4仪器软件须符合中国棉花公证检验系统的接口要求，如果没有，中标后必须在1个月内完成与该系统的对接。 6.5 操作仪器检测时，供应商可以提供全景远程操作监控接口，未来可以做到对大容量棉花测试仪操作规范的无死角监督，需提供软、硬件详细图示及说明。 7.售后服务与培训： 7.1供货商进行仪器的安装调试验收工作，并在现场对买方的应用技术人员进行仪器使用及维护保养培训工作，确保用户现场掌握仪器的基本操作方法。 8.验收：由于仪器将依照《棉花质量公证检验监督抽验办法》进行公证检验，因此验收标准将依据《棉花质量监督管理条例》的有关规定所要求指标及允差进行验收。 9.订货量：2套 10.交货地点：用户指定地点 11. 大容量棉花测试仪的供应商提供的产品需要符合国家棉纤维物理检验的相关强制标准。 | 2套 |  |  |  |
| 注：如投标产品为进口产品须提供制造厂家授权委托书。 |  |  |  |  |  |  |