电子膀胱肾盂镜技术参数

电子膀胱肾盂镜系统主要包含：电子内窥镜进图像处理器（一台），24寸高清医用显示器（一台），电子内窥镜专用仪器车（一台），电子膀胱肾盂镜（一套）。其主要技术参数如下：

（1）主机分辨率：高清1080P输出

（2）内置LED冷光源系统照明及控制， 亮度5档可调；信噪比:≧50dB；输出接口：CVBS×1,HDMI×1,DVI×1

（3）具有缩放功能：用户可通过菜单中的放大选项，设定0、1、2放大级别，代表从小到大的放大程度，“0”级为无放大。

（4）图像可以设置成方形或圆形，方便术者使用

（5）支持AWC白平衡，画面可以冻结、拍照，视频录像功能。

（6）特殊抗干扰处理，有效解决高频产生的干扰纹；整机噪声：在工作条件下≤55dB。

（7）显示器：≧24英寸；外观: 符合人体工程学设计，全金属外壳散热好、防干扰，屏幕前无玻璃或其他遮挡物影响图像质量

(8) 显示器屏幕类型: IPS全视角；屏幕分辨率: 1920×1200；最大亮度: ≥400cd/m²；对比度: ≥1000:1；显示色彩: ≥16.7M；输入接口: DVI+CVBS+Y/C+YPBPR+VGA+HDMI；输出接口: DVI+CVBS+Y/C+YPBPR+HDMI

(9) 显示器视角: ≥178/178；医疗校正曲线: ≥5条医疗曲线；医疗显示模式: ≥5种医疗显示模式

（10）台车台面大小根据科室需求，高度可调节，最低800mm最高1000mm；全车采用钢制结构，带升降功能，摄像头支架，坚固耐用，四个静音耐磨滚轮，前面两轮带有锁止功能

（11）电子膀胱肾盂镜可用于输尿管上段及肾盂肾盏碎石取石术

（12）电子内窥镜减少图像失真，提高图像清晰；度弯曲角度：向上275°，向下 275°.使得软镜容易到达肾上、中、 下盏

（13）电子内窥镜分辨率≥16万像素，视野角：110°，直视0° ；景深：2-50mm；工作长度：700mm。

（14）电子内窥镜插入管外径8Fr,  器械通道内径≥3.6Fr，子弹型插入头端，方便进入器械与人体内。

（15）电子内窥镜一体化视频插头，后置冷光照明，避免灼伤组织。

（16）电子内窥镜里面带三通适配器，带光纤锁止装置。可连接手术室现有进口品牌和国内品牌的灌注泵系统。

（17）电子内窥镜全防水手柄装置，可用正压测漏。

（18）拥有电子膀胱肾盂内窥镜注册证，并注可重复消毒使用。消毒方式适用于低温等离子，环氧乙烷灭菌。