手持双通道震动排痰仪技术参数

1、 输出方式：双路输出，适用于成人；

2、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；

3、软轴轴心:

a) 、长度：1800mm;

b）、成人传动轴直径：6mm;

c) 、不锈钢可插拔软轴（专利证号：ZL2018 2 1084582.6），便于清洁、消毒与更换；

d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；

4、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

5、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，；

6、振幅：叩击头振幅不大于7mm;

7、噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

8、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

9、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，

10、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

11、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；

自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

12、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；

自动模式P1、P2、P3、P4;

13、自动模式（四种）：

P1模式10Hz(10s)-15Hz(60s)-20Hz(120s)-15Hz(60s)-10Hz(10s)，适合体质较弱或需重点护理病人；

P2模式10Hz(20s)-20Hz(60s)-25Hz(120s)-20Hz(60s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P3模式10Hz(20s)-20Hz(30s)-25Hz(180s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质较好或需进行治疗的病人；

P4模式10Hz(20s)-20Hz(30s)--25Hz(40s)--30Hz(60s)--25Hz(40s)-20Hz(30s)-10Hz(20s)，适合体质强壮病人；

14、成人型叩击头（共10个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成；

①  圆形橡胶叩击头：直径ф130mm；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm；

15、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；