马甲式震动排痰仪技术参数

1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2 适用人群:成人、儿童；

3、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

4、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调；

5、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

6、彩色触摸屏显示≥7寸，中文菜单操作；

7、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz；

三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；

三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min；

8、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

9、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

- 工作噪音＜70dB(A);

- 设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

12、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

13、排痰配件：全胸充气背心3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

14、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证，有效性、安全性临床实验报告；

15、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观；

16、推车1台，带静音脚轮；