腹腔镜系统招标参数

一、摄像主机与摄像头

- 摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz动态图像；

- 液晶触摸屏≥7英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示；

- 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过USB端口进行录像和图片输出，主机内置3个USB接口；

- 摄像主机具备USB移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间；

- 能够同时具备4K和全高清输出能力，具备多种4K和全高清输出接口，满足医院多显示器需求。

- *具备至少4个够同时输出的4K超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI或HDMI中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。

- 具备至少2个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式包括3G-SDI或DVI中至少一种；

- 出厂预设手术模式≥15种，满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜等常见镜种的手术，另可通过菜单，调节其他设置，进行客户自定义操作；

- 具备2倍电子变焦技术，可进行最小每次0.1倍逐级放大，能够在更大视野下进行手术治疗和检查诊断；

- 摄像头采用CMOS成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化4K成像；

- 摄像头可连接目镜杯卡口为32mm直径的各类光学视管；

- 摄像头具备≥5个自定义遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置；

二、LED冷光源技术参数

- 液晶触摸屏≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整；

- Ⅰ类CF型，保证可用于直接接触心脏的手术需要；

- 冷光源300nm-1700nm波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm；

- 冷光源的输出总光通量应≥2000lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度；

- 工作寿命≥60000小时；

- 色温≥6600K；

- 光输出最大中心照度≥3000000LUX；

- 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

- 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

三、高流速气腹机50L

- 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求；

- 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

- 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，液晶触摸屏≥6英寸；

- 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

- 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

- 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

- 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥8L/min；

- 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

四、高清腹腔镜镜头

- 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高；

- 直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm；

- 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

- 大景深光学视管，有效景深3mm-190mm；

- 专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲；

- 可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥450次。

五、55寸医用监视器

- 55寸或以上4K医用LCD监视器；

- 支持3840*2160P 50/60Hz超高清4K显示；

- 具有HDMI或12G-SDI的4K超高清接口，可满足4K图像显示；

- 具有3G-SDI或DVI的全高清接口，可满足全高清图像显示；

- 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器；

- 显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性；

- 最大背光亮度≥700cd/㎡，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性；

- 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求；

- 显示器对比度≥1400:1；

六、医用台车

- 医用台车一个；

- 台车可放置55寸医用4K医用监视器。