新生儿呼吸机技术参数

一、技术参数

- ★≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280 x 800像素，触控操作，

- 参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图。

- ★内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度±3%。

- 内置氧传感器，监测范围0-100%，精度±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。

- 具备近鼻端压力监测。

- 不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。

- 通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC。

- NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能

直接设定气道压力值：1cmH2O-15cmH2O。

窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间：OFF，1 s – 60 s。

- NIPPV模式：

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinsp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

- SNIPPV模式：具有窒息监测以及备用通气功能

呼末正压PEEP：1cmH2O-15cmH2O。

吸气压力Pinp：2cmH2O-20cmH2O

呼吸频率：1bpm-120bpm

吸气时间：0.1s-15s

后备频率：1bpm-120bpm

- HFNC高流量氧疗模式：

流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能。

- 具有增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调。

- 具备手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O。

- ★具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率。

- 报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。

- 具备系统自检功能，图形化提示操作流程。

- 数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志，可以提供截屏功能，最多可以缓存50张截屏图片。

- 具备VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口。

- 空压机工作噪音≤45dB(A)。

- 具备锂电池，充满可使用≥4小时。