转运呼吸机

一、适用范围：

★用于院外或院内的病人进行转运途中的呼吸生命支持。适用于：婴儿、儿童、成人。

二、技术参数：

- 驱动类型：气动电控型呼吸机

- 具备中英文语音导航和报警功能，且可设定报警模式。全程指导操作。

- 病例数据分享功能：4G实时远程传输患者数据情况。也可蓝牙传输数据。

- ★具有紧急通气设定键，快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，为抢救赢得时间。

- ★≥5.7寸的彩色液晶屏，180°视角，具有白天和夜晚显示模式。

- 可选配呼吸支持、吸痰、面罩供氧三合一功能

- 配备急救转运包，可手提、肩背及直接挂在担架床上

- 呼吸模式：IPPV,A/C，A/C+Sigh，SIMV、SPONT等

- 主机重量: ≤3.5Kg

- 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar

- 吸呼时间比: 4:1到1:4可调

- ★潮气量：50ML ～  1500ML（ATPD）连续可调

- 氧气浓度：45%和100%可调

- 每分钟呼吸流量（MV）:连续可调从1～ 45升/分钟

- ★呼吸频率: 2～80bpm

- 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸波形

- 最大呼吸压力:20～60mbar可任意设置

- 主机上备有2个气源连接口，其中1个为快插气源连接，另1个为螺纹接口，可同时连接双气源；呼吸机的气源可接氧气瓶和车载气源或中心供氧的设备带。

- 多功能病人呼吸阀，带有空气安全阀及PEEP阀接口，可高温高压消毒

- 充电锂电池可连续使用9小时以上，支持电池可以单独充电和在线充电，电池可快速插拔，无需打开主机外壳。

- 通过欧盟EN1789车载撞击测试，有证书

- 防水保护等级:IPX4

- 标配有：多功能急救包、重复性的呼吸管路，多功能呼吸阀、多功能减压阀，2根高性能的气源连接管路。