心肺复苏机技术参数

- ★电动电控型心肺复苏机，无需任何气源可实现按压。

- 内置2块（同时装入）可充电锂电池，可连续工作100分钟以上，更换电池时不中断按压。

- 采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板釆用卡扣式连接，方便操作。

- 设备连接完毕后仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；

- 启动按压键后按压头接触到皮肤自动定位，无需手动确定按压头和胸廓之 间的距离；

- 整机重量（含电池及背板）≤9kg；

- 电池可外接单独充电，也可在主机内直接充电使用；

- 触摸液晶屏，屏幕尺寸≥3. 5英寸。

- 按压深度：30〜53mm,连续可调；误差为±3mm。

- 按压频率：每分钟按压110次，误差为±3次。

- 按压模式：分为15:2按压模式、30:2按压模式和连续按压模式三种。

- 按压/释放比：按压/释放比为50% （即1:1），误差为±5%。

- 电池电量不足报警：当电池电量低时，心肺复苏机可产生电池电量不足报警。

- 报警静音时间约120S。

- 手臂可抬起后与按压装置固定连接。

- 具备蓝牙通讯功能，可通过无线与呼吸机进行30:2按压与通气。

- 安全要求：心肺复苏机的安全通用要求应符合GB 9706.1-2007

- 电磁兼容性：心肺复苏机的电磁兼容性安全要求应符合YY 0505-2012 的要求。