监护仪技术参数

1、适用于成人、小儿、新生儿监测；

2、常规生命体征监测、有创压监测，可升级其他生命体征监测；

3、可与科室内监护仪共同组成中央监护网络，提高急症接诊、抢救效率。

具体参数：

*4、≥12英寸电容触摸显示屏，支持8道波形显示，显示屏视角上下、左右视角≥170度，分辨率≥1280*800，多点触摸和手势操作功能。

3、主机带USB接口≥4个，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

4、具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态。

5、标配基本参数模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温），主机自带插槽位不少于4个，可扩展外接插槽箱。

*6、后期可扩展模块:IBP， CO2，AG，PiCCO，ScvO2，ICG，BISx4，EEG，NMT，rSO2等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。该条目参数要求需提供证明文件。

7、提供12导心电监护，具有多导心电监护算法，能够良好抗干扰。该条目参数要求需提供证明文件。

8、床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

9、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

10、提供双血氧监测功能。

11、NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

12、支持波形叠加，支持ICP和CPP测量，支持实时PPV测量。

13、具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易。

14、具有多参数融合防误报警功能，能够综合分析心电和血氧监测数据，显著降低HR、PR和心律失常误报警。

15、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质。

16、提供对比回顾功能，能够在同一个页面显示两种不同类型的回顾，并根据时间关联进行比较。例如，全息波形与事件回顾同页显示，趋势图与事件回顾同业显示等。