血透机技术参数

一、主要技术参数

- 供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－35℃。

- 后备电池：支持血泵运转20分钟；具备断电状态保存功能。

- 血流量：50－600ml/min。

- 动脉压：-300－+280mmHg。

- 静脉压：-100－+500mmHg。

- 跨膜压：-100－+500mmHg。

- 透析液流量：300－700ml/min；任意可调。

- 透析液浓度：测量范围：12.0－16.0mS/cm 。

- B液浓度：测量范围： 1.0－7.0mS/cm 。

- 透析液温度：34－40℃，可实时监测及可调。

- *空气探测：超声探测；最高检测精度达到0.0005ml，

- 肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。

- 漏血检测：光电式检测，精度：≤0.40mL/min。

- 超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h。

二、系统功能概述

- 人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统。

- 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。

- *超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统保证治疗安全和脱水精准。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，B液浓度误差更小。

- 浓度曲线：可进行可调钠曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与浓度曲线组合使用，实现个性化透析。

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min。

- 透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，提高治疗安全。

- 自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，为保证治疗安全自检不可跳过。

- 报警指示灯：具有360°可视外部独立四种颜色报警灯，具有声光报警指示。

- 预冲辅助：具有预冲辅助功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度，简化临床操作。

- *自动排液：操作时只需一个按键并仅按一次，即可完成排液工作，可自动排除透析器及管路内的残余液体，医疗废物整理更加整洁、轻松，降低科室运营成本。