血滤机技术参数

一．主要技术参数

- 透析液流速：设置范围：300—600mL/min，任意可调

- 透析液温度：设置范围：34—40℃，可实时监测及可调

- 脱水速度：设置范围：0，0.1—4.00L/h

- 漏血检测器：方法：光电式检测，灵敏度：≤0.40mL血液/min

- 动脉血泵：设置范围：50—600mL/min

- 肝素泵：给药速率：0.0—9.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能

- *空气检测器：超声探测，最高检测精度达到≤0.0005ml。

- 在线HDF/HF置换液泵：设置范围： 0.00，0.10—28.00L/h

- 一次注入补液功能：设置范围：50—500mL/min

- 泵前动脉压力：测量范围：-300—+280mmHg；

- 透析器血液入口压：测量范围：-200—+700mmHg；

- 静脉压力：测量范围：-100—+500mmHg；

- TMP：测量范围：-100—+500mmHg；

- 透析液浓度：测量范围：12.0—16.0mS/cm

- 碳酸氢盐浓度：测量范围：2.0—7.0mS/cm

二．系统功能概述

- 人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统

- *报警提示：360°可视外部独立四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示

- 消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥90℃，消毒脱钙一体化完成时间≤36min

- 后备电池：标准配置后备电池组件，可维持机器继续工作20分钟；具备断电状态保存功能

- *超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，B液浓度误差更小

- 浓度曲线：可进行可调钠曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，实现个性化透析

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，提高治疗安全

- B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统

- 通讯组件：标准配备通讯组件，可连接科室透析管理系统

- 液面调整：具备动、静脉壶液面电动调整功能，操作更加简单、方便

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改

- 透析液过滤：标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液，并且置换液、透析液都经过两个透析液过滤器的双重过滤，保证治疗的安全，可使用置换液进行在线预冲，减少盐水用量，降低科室运营成本

- 补液比例：置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩，选择最佳置换量，实现效率和安全的有效平衡

- KT/V计算：标准配备KT/V计算功能，帮助医护人员评价透析处方的合理性，辅助调整治疗方案