2~8℃医用冷藏箱

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备， 用于储存 疫苗、药品、试剂等，适用于药房、 疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等。

二、主要技术参数：

2.2、样式：立式，单门，带双锁。

2.3、有效容积≥310(L)。

2.4、箱体材质：内壁为PCM彩板材质， 内胆材质为ABS材质。

2.5、箱内筒状双LED照明系统。

2.7、钢丝浸塑搁架带标签卡，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。

2.8、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁。

*2.9、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自动关门功能。

*2.10、微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等不少于7路传感器 。

*2.11、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器。

2.12、 温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，。

2.13、报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。

2.14、风冷式高效冷凝器，具备自动化霜功能。

*2.15、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

2.16、侧方标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

2.17、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

2.18、具备医疗器械注册证，证书上型号和投标型号完全相符。

2.19、医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证ISO14001、环境管理体系认证\TUV医疗器械质量管理体系认证、 职业健康体系认证

三、服务要求：

3.1、验收合格后，整机免费保修三年,易损件1年（照明灯、钥匙、门把手、电池），终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。