| 序号 | 招 标 参 数 |
| --- | --- |
| 一、 | 高档实时四维胎儿心脏彩色多普勒超声诊断仪（超声科） |
| 二、 | 数量：主机1套 腹部凸阵探头：1个 腔内探头：1个 腹部容积探头：1个 线阵探头：1个 |
| 三、 | 原装进口 |
| 四、 | 设备用途及说明： 妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪包括： |
| 5.1.1 | 液晶显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转。 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。 |
| 5.1.3 | 数字化二维灰阶成像单元 |
| 5.1.4 | 数字化彩色多普勒单元 |
| 5.1.5 | 数字化能量多普勒成像单元 |
| 5.1.6 | PW脉冲波多普勒成像单元 |
| 5.1.7 | CW连续波多普勒成像单元 |
| 5.1.8 | 实时四维成像单元 |
| *5.1.9 | 二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量（附图证明） |
| 5.1.10 | 血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂， |
| *5.1.11 | 二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。（附图证明） |
| 5.1.12 | 组织多普勒成像技术 |
| 5.1.13 | 弹性成像技术 |
| 5.1.14 | 宽景成像技术，支持所有凸阵探头 |
| 5.1.15 | 主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。（附指南示意图） |
| 5.1.16 | 具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估（附IDEA图文扫描助手）。 |
| 5.1.17 | 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 |
| 5.1.18 | 具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。 |
| 5.1.19 | 具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。 |
| 5.1.20 | 系统动态范围≥320dB （提供原厂技术白皮书证明） |
| *5.1.21 | 一体化实时立体成像技术, 容积成像速率达到42容积/秒（附技术白皮书证明） |
| 5.1.22 | 容积探头扫查角度自动偏转技术，支持腹部，腔内容积探头无需移动探头，单键可拓展扫查视野，角度最大可达左右55度（附图证明） |
| 5.2 | 容积四维成像技术： |
| 5.2.1 | 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持2个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。 |
| 5.2.2 | 断层超声显像技术 |
| 5.2.3 | 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 |
| 5.2.4 | 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 |
| 5.2.5 | 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图证明） |
| 5.2.6 | STIC时间空间相关成像技术 |
| 5.2.7 | 胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。（附切面屏幕截图）。 |
| 5.2.8 | 具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 |
| 5.2.9 | 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。 |
| 5.2.10 | 胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面， 经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。（附图证明） |
| 5.2.11 | 具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（原厂技术白皮书证明）。 |
| 5.3 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.3.1 | 一般测量 |
| 5.3.2 | 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 |
| 5.3.3 | 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 |
| 5.3.4 | 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 5.3.5 | 自动NT测量技术 |
| 5.3.6 | 自动IT测量技术 |
| 5.3.7 | 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积 |
| 5.3.8 | 容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI |
| 5.4 | 图像存储、管理及回放重现 |
| 5.4.1 | 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA |
| 5.4.2 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 |
| 5.4.3 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.4.4 | 回放重现单元 |
| 5.4.5 | 硬盘容量≥900GB |
| 5.4.6 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像 |
| 5.4.7 | 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式（附原厂技术白皮书证明） |
| 5.5 | 技术参数要求 |
| 5.5.1 | 监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器 |
| 5.5.2 | 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定 |
| 5.5.3 | 探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口 |
| 5.5.4 | ≥12英寸多点触控触摸屏 |
| 5.5.5 | 空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准 |
| 5.5.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 5.6 | 探头 |
| 5.6.1 | 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。 |
| 5.6.2 | 腔内凸阵探头一把 |
| *5.6.3 | 腔内凸阵探头：阵元数≥192，成像角度≥184°（附原厂技术白皮书证明） |
| 5.6.4 | 腹部凸阵探头一把 |
| 5.6.5 | 腹部容积探头一把 |
| 5.6.6 | 线阵探头一把 |
| 5.7 | 二维灰阶及容积成像主要参数 |
| 5.7.1 | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒； |
| 5.7.2 | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥46帧/秒 |
| 5.7.3 | 数字集成化智能TGC分段≥8 |
| 5.7.4 | 系统扫描深度≥48cm（提供原厂白皮书，并附图证明） |
| 5.7.5 | 回放重现：四维图像回放≥380容积帧。 |
| 5.7.6 | 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 5.8 | 频谱多普勒 |
| 5.8.1 | 方式：PW，CW |
| 5.8.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 5.8.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
| 5.8.4 | 最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |
| 5.8.5 | 零位移动：≥10级 |
| 5.9 | 彩色多普勒 |
| 5.9.1 | 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示 |
| 5.9.2 | 凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒； |
| 5.9.3 | 凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒 |
| 5.9.4 | 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号） |
| 5.9.5 | 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图 |