| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| --- | --- |
| 一、 | 高档术中定位彩色多普勒超声诊断仪（超声科） |
| 二、 | 数量：一台 |
| 三、 | 原装进口 |
| 四、 | 设备用途及说明： 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。提供厂家2020年发布的最新高端产品（以注册证时间为准，首次注册时间）并且为最新版本 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥22英寸液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像（附图证明：可与显示器同步显示实时图像），支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 （附图证明：触摸屏支持数字TGC功能） |
| 5.1.4 | 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘 |
| 5.1.5 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.6 | 采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带（附图证明：无焦点） |
| 5.1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.8 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度可调（附图证明） |
| 5.1.9 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |
| 5.1.10 | 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图证明） |
| 5.1.11 | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图证明） |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像： 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数（附图证明）2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 （附图证明） |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，6级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 高清放大功能：可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在整幅图像中所处位置关系 |
| 5.2.7 | 宽景成像：扫描长度≥140cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 5.3.2 | 二维精细血流成像技术 |
| 5.3.2.1 | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 |
| *5.3.2.2 | 无取样框（附图证明）、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态 |
| 5.3.2.3 | 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 |
| 5.3.2.4 | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式 |
| 5.3.2.5 | 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等 |
| 5.3.3 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.3.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持线阵探头≥4支 |
| 5.3.3.2 | 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度 |
| 5.3.3.3 | 多级别背景模式≥ 7级 |
| 5.3.3.4 | 支持PW速度测量 |
| 5.3.3.5 | 支持累积模式，累积级别可调控 |
| 5.3.3.6 | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 |
| 5.3.3.7 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.3.8 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| *5.3.4 | 二维立体血流显示技术（附图证明） 二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。 立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.5 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.5.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益（附图证明），不影响背景图像质量 |
| 5.3.5.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.6 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4.1 | 弹性成像 |
| 5.4.1.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.1.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| 5.4.1.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供7个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.2 | 心脏成像功能 |
| *5.4.2.1 | 标配成人经胸心脏相控阵探头扫描角度≥118° （附图证明并附技术白皮书证明） |
| 5.4.2.2 | 二维支持像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示。 |
| 5.4.2.3 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.2.4 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 （附图证明） |
| 5.4.2.5 | 支持心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性/舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线7 条 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 妇产科测量 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 |
| 5.5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 泌尿科测量与分析 |
| 5.5.7 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 固态硬盘容量≥800GB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.9.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.5 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥22英寸高分辨率有机自发光监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 系统动态范围400dB |
| 6.1.4 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-18MHz之间选择 |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1 | 探头： |
| 6.3.1.1 | 腹部凸阵探头一把 |
| 6.3.1.2 | 血管探头一把 |
| 6.3.1.3 | 心脏探头一把 |
| 6.3.1.4 | 小器官探头一把 |
| 6.3.2 | 探头频率： |
| 6.3.2.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63 |
| 6.3.2.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥16 |
| 6.3.2.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥70 |
| 6.3.2.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥35 |
| 6.3.3 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
| 6.3.4 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.5 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| *6.3.6 | 扫描深度≥48cm（附技术白皮书证明并附图证明） |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调9个（提供证明材料） |
| 6.5.5 | 高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调7个（提供证明材料） |
| 6.5.6 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |