脉冲紫外线消毒器技术参数

1、脉冲氙灯，发光弧长≥37.5厘米，发光频率≤2HZ，自动检测灯管寿命。

2、高压放电电容充放电次数≥5000万次，自动检测放电电容寿命。

3、消毒因子是全波段脉冲冷光，包括了200nm-315nm波段的紫外线，250nm-280nm波长的脉冲紫外线，在1米处能量>62000uw/cm2（提供证明文件）。

4、照射5分钟3米处对物表耐药菌MRSA、VRE的灭杀率≥99.9%（提供CMA检测报告证明）。

5、照射5分钟3米处对物表耐药菌鲍曼不动杆菌的灭杀率≥99.9%（提供CMA检测报告证明）。

6、消毒时间为5分钟，消毒半径≥3米,照射5分钟3米处对物表自然菌的灭杀率≥99.0%（提供CMA检测报告证明）。

*7、照射5分钟5米处对物表大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的灭杀率≥99.9% （提供CMA检测报告证明）。

*8、照射5分钟3米处对人冠状病毒HcoV-229E的灭杀率≥99.9%（提供CMA检测报告证明）。

9、对空气有快速消毒能力，5分钟对空气中的白色葡萄球菌灭杀率≥99.9%

（提供检测报告证明），5分钟对60m3空间中的空气的自然菌灭杀率≥90%

（提供检测报告证明）。

10、灯管自动升降，升降行程大于50CM，工作高度≥160cm，灯管外侧采用直径不小于12CM的高透的进口石英玻璃管，防止人接触灯管；顶部装有臭氧过滤分解网，分解过滤臭氧。

11、采用进口镜面铝，形成曲面形反射面，镜面铝的反射率≥90%，增加向外辐射光的能量。

12、系统即开即用，消毒5分钟后臭氧浓度≤0.1mg/m³（提供检测报告证明），对仪器设备、金属塑料、墙面、窗帘等环境无损伤。

13、主机采用≥7寸电容触控屏，全程自动跟踪消毒过程，自动记录每次消毒的相关数据和系统相关参数。无线平板遥控器具有主机触控屏相同功能。

14、具有智能接口，可以便捷地接入智能云端管理软件，实现对机器的监控，数据的记录、查询、追溯等功能。

15、整机噪音≤65DB.

17、厂家具有消毒产品卫生许可证，高新技术企业证书，通过ISO9001认证，产品完成卫生许可安全评价，在全国消毒产品网有备案。

20、机器尺寸：宽≤55CM，长≤72cm，高≤115cm，设备采用减振轮，便于移动。

21、主要配置：主机1台，氙灯灯管1根，平板1台，防紫外线眼镜2副。