麻醉机呼吸机回路消毒机

- 采用臭氧（O3）和过氧化氢（H2O2）两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。

2.产品级别：厂家获得国家三类医疗器械许可证、或产品二类注册，取得消毒产品生产企业卫生许可证。

★3.≥7 英寸彩色触摸液晶显示屏，方便使用者对设备的操控。

4.消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备）

5.雾化程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min

消毒程序：工作时间30min-120min可选，步进值15min

干燥程序: 工作时间10min-60min可选，步进值10min

6.供气和排气速度≥5（L/min）

- 雾化量≥0.5 (ml/min)：

8.O3浓度检测：消毒运行中随时通过传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效、排气口的O3浓度：100mg/m3-187.1mg/m3。

9.消毒级别：能够杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求（提供省疾控或其它权威检测机构的检验报告佐证）。

★10.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为≥5.71，提供政府机构检验报告。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均≥3.0（提供省疾控或其它权威检测机构的检验报告佐证）

11.臭氧泄漏测定：臭氧浓度≤0.1 mg/m3

12.消毒残留：消毒完成后内回路内臭氧残留量≤0.16mg/m3。

13.臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。

14.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。

15.打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。

16.触摸屏操作，实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

17.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

18.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

19.报警声响强度≥57dB、