高档笔记本式便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 产品用途说明

适用于腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑,直肠，术中，小儿，

介入超声等全身应用

- 主要规格及系统概述：

3.1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  ≥15英寸彩色液晶显示器

3.1.2  二维灰阶成像部件

3.1.3  频谱多谱勒显示及分析系统

3.1.4  彩色多谱勒超声波诊断部件

3.1.5  多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图

3.1.6  B-Steer 二维角度独立偏转技术（要求提供现场演示或图片证明）

3.1.7  组织谐波成像

*3.1.8  凸阵扩展成像技术 ，支持线阵探头和凸阵探头

3.1.9  回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）

*3.1.10  具有空间复合成像技术（要求支持凸阵成像并能提供图片证明及现场曲

别针实验演示证明）

3.1.11  二维和彩色多谱勒双幅实时显示

3.1.12 图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率＞10倍)，支持

智能全屏放大实时显示功能

*3.1.13 可支持实时宽景成像（要求支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示）

3.1.14  具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式，

3.1.15  双探头图像同屏对比显示

3.1.16  解剖M型成像单元, 要求具有≥2条取样线，要求能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像

*3.1.17 穿刺针增强显示功能专业软件包，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，可根据进针角度自动进行增强角度调节，并具备实时图像状态下最佳穿刺角度的图标指示，方便穿刺引导

3.1.18  支持一键自动优化（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）

3.2  测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1  一般测量

3.2.2  产科测量

3.2.3  心脏功能测量

3.3.4  妇科测量包

3.3.5  神经测量包

3.3.6  腹部测量包

3.3.7  急诊科测量包

3.2.5  LV-Q自动左心室定量分析

3.2.6  外周血管血流测量分析报告功能

*3.3  图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

3.4  参考信号:  心电,心音,脉冲波,心电触发

3.5  输入/输出信号:

3.5.1  输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

3.5.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频

3.5.3  支持数据无线传输

3.5.4  支持远程桌面控制

3.5.5  支持无线鼠标遥控，支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

3.5.6  内置一体化数字化图像管理与记录装置：数字化超声图像硬盘存储≥120G

四. 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

4.1.1  ≥120G硬盘，为固态硬盘，速度快，低功耗

4.1.2监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器

4.1.4  标配探头个数≥2个（腹部，浅表）

4.1.5安全标准：符合商品安全质量要求

4.2  探头规格

*4.2.1  频率:  宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度

线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示

4.2.2  可选配术中探头

4.2.3  B/D兼用:  凸阵:B/PW/Color

线阵:B/PW/ Color

4.2.4  穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置

*4.2.5  线阵探头具备穿刺中位线，有利于穿刺引导

4.3  最大扫描深度≥30cm

4.4  体位标记：≥120种，可以自定义注释

4.5 扫描帧率：诊断深度20cm，全视野时≥50帧／秒

4.6 最大扫描线≥512/帧，扫描线密度可调

五、彩色多普勒：

5.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2、B/Color双幅实时显示

*5.3、扫描帧率最大帧频≥340帧／秒

*5.4、彩色多普勒血流速度定点测量技术（要求支持一幅画面有≥6个测点以上，并具有深度显示）

六、频谱多普勒：

6.1  支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

*6.2  取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

6.3  线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调

6.4  多普勒取样音可开关，音量大小可调

七、测量和分析：

7.1  常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）

7.2  外周血管专用测量及分析

*7.3  IMT血管内中膜自动描记，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标

7.4  妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

7.5  产科自动测量，可自动测量胎儿双顶径、头围、腹围和股股长。

7.6  心脏功能专用测量及分析

多模式Tei指数定量分析，要求同时在多普勒、解剖M模式下进行测量

Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）

7.7  多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

八、外设接口

8.2  外设数据模块：包含下列接口

1个 ECG 接口

2个 USB接口

1个 串行接口

1个左/右音频输出接口

1 个麦克风接口

1个 遥控控制接口

1 个复合视频输出接口

1 个DVI-I 输出接口

九、配置

1、探头二把（腹部探头、浅表探头）

2、专用多功能台车

4、专用拉杆箱

5、质保3年