- 高频电刀

1、主要功能

1.1开机自动检测功能和错误提示功能

★1.2记忆功能，再开机时能出现上次设置了的功率设定值

- 1.3中性电极接触质量检测系统，能检测负极 板跟患者的接触面积，该系统能实时评估负极板与患者皮肤的有效接触面积是否足够大，一旦检测到安全接触面积减少到危险水平，系统能自动停止输出并发出报警提示。

- ★1.4大血管结扎术

- ★1.5能启动氨气系统，与氨气系统相配组成氨气刀系统

- 1.6高清大数码管显示

- ★1.7具有良好的兼容性，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜相接，为其提供电切和电凝的能量来源。并可用于经尿道前列腺切除术（TURP ）、关节镜手术和使用气化电极手术（TUVP ）等。

- 1.8各输出端子均为独立输出设计

2、输出模式

★2.1纯切：1W-350W ,负载：500Ω，切割精细，组织表面鲜活无结痂

2.2混切1：1W-200W ,负载：500Ω，切割中带有轻微的凝血效果

2.3混切2：1W-150W,负载：500Ω，切割中带有强大的凝血效果

2.4电凝1：1W-120W,负载:500Ω，可称喷凝，提供有效的非接触式凝血，可配合氨气系统使用

2.5电凝2：1W-150W,负载：500Ω，可称强凝或面凝，相对凝血较快，作用面积较大

2.6电凝3：1W-120W,负载:500Ω，可称柔凝或点凝，对组织凝固层相对较深，作用范围 相对较小,可配合内窥镜使用

★2.7双极电凝1：1W-150W,负载:100Ω，可称大血管结扎术,可安全闭合7mm以下的任何动静脉，主机可通过反馈控制系统感受钳子之间组织的电 阻抗，当组织凝固到最佳程度时，系统自动停止输出， 并发岀声音提示

2.8双极电凝2：1W-120W,负载:100Ω，在启动瞬间迅速达到凝血效果，适用于需要高精度的手术中。

- 2.9工作频率：330~460kHz

3、使用范围

3.1适用于各类手术中的切割，凝血使用，可满足各种手术需要，适用于全科室

- 工作要求

- 4.1工作环境温度：5°C~40°C

- 4.2相对湿度范围：≤80%

- 4.3大气压范围：86.0~106.0kPa

- 4.4电源：220/110V, 50/60HZ

5、售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。