输液泵

- 大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，★数值显示有小数位防错设计

- 输液器规格：标准PVC输液器，★六档位设计

- 输液流速：1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减

- 输液量精度误差：±5%（普通输液器），★泵内特有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%

- 输液总量预置：1ml~9999ml，以1ml递增或递减

- ★阻塞灵敏度：高（0.06MPa～0.1MPa）中（0.1MPa～0.14MPa）低（0.14MPa～0.18MPa）

三档可选，并动态实时阻塞压力指示（DPS）

- KVO：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成只发出报警，输液速度不变。

- 报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警

- 其他功能：

  - 具有输液累计量显示功能。

  - 具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能。

  - ★具有快排、快输功能：停止状态为快排，速度为700ml/h，用于排除管路中的气泡；启动状态为快输，速度为700ml/h，用于对患者的快速输液。

  - ★具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

  - 具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动。

  - 具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检。

  - 具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上。

- 电源电压：交流输入：AC220V/50Hz 内部电池：DC9.6 V~DC10.1V

- 功耗：不大于20VA

- 内置电池工作时间：电池连续充电时间不小于8小时，在30ml/h可连续工作3小时以上

- 外形尺寸(mm)：174(长)×126（宽）×215（高）

- 重量：约2.5kg

- 安全分类：I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX1

- 工作环境：环境温度： 10℃~30℃，相对湿度：30%~75%，大气压力：860 hPa -1060hPa

- 输液泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。