输液泵

1、适用输液器：适用于符合国家标准的输液器，内置6个常用输液器品牌以上。

2、输液速度：0.1~1200ml/h或者1-400滴/min

3、准确度 ：  ±5%，校准后可达±3%

4、预输量 ：范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml

5、输液时间：范围：00h01min~99h59min增量：1min

6、剂量模式：剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001

药物量：0.1~999.9，增量0.1

药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml

体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg

多剂量单位选择

7、报警功能：阻塞报警、门开报警、速度异常报警、电池耗尽报警、空瓶报警、无电池报警、按键卡住报警、自流报警、气泡报警、无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警

8、蠕动片保护：装有蠕动片保护膜，防止意外漏液进入蠕动片，减缓对输液器蠕动挤压的损伤。

9、BOLUS速度：0.1~1200ml/h可调，自动/手动可选

10、BOLUS量：1.0mL～100.0mL；最小增量0.1mL

11、快推速度：600ml/h

12、KVO速度：0.1~5.0ml/h可调

13、DPS动态阻塞压力报警

14、显示屏亮度：1-10档可调

15、历史记录：2000条历史记录可供查看和导出

16、电源：AC：220V，50Hz

内置电池：聚合物锂电池11.1Vdc,2000mAh

中速运行，续航时间约为8小时

17、安全等级：I类CF型，外壳防护等级IPX4，可连续运行

18、固定夹：单通使用时360度可旋转整机固定夹，水平和垂直方向可固定。

19、运行速度可调：在线注射速度可调功能，保证泵运行状态仍可调整注射速度。

20、设备净重：约1.7kg

21、售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。