四道注射泵

- 注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

★内置20种注射器品牌以上，自定义一种，满足多科室需要

- 输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

- ★流速范围：

5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h ；

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

- 流速误差：±2%

- 快速输注：

5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

- 注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

- 运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

- 丸剂量范围：1ml-20ml 可设

- 保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

- 报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能：

自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

★无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配）

注射器自动识别功能

★各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

- 内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时

- 阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

- 电源电压：交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

- 功耗：≤18VA

- 安全分类I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

- 工作环境：环境温度： 5℃～40℃相对湿度：20%～90%大气压力：700 hPa -1060hPa

- 存储环境：包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。