四通道注射泵

| 参数 | 4通道是由4个单道组成 |
| --- | --- |
| 适用注射器 | 适用于符合国家标准的所有品牌注射器，内置10种注射器品牌以上。 |
| 适用注射器规格 | 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml注射器。 |
|  | 四通道输液泵（单通道*4道） |
| 注射速度 | 注射器规格50/60mL，流速设置范围：（0.1～2000.0）mL/h 注射器规格30mL，流速设置范围：（0.1～1200.0）mL/h 注射器规格20mL，流速设置范围：（0.1～800.0）mL/h 注射器规格10mL，流速设置范围：（0.1～400.0）mL/h； 注射器规格5mL，流速设置范围：（0.1～200.0）mL/h；最小增量：0.1mL/h |
| 准确度 | ±2% |
| 预输量 | 范围：0.1~9999.9ml,增量0.1ml |
| 注射时间 | 范围：00h01min~99h59min增量：1min 输注界面可显示剩余输液时间和剩余药液量 |
| 注射模式 | 速度模式、时间模式，剂量模式 |
| 剂量模式 | 剂量范围：0.001~9999，最小增量0.001 药物量：0.1~999.9，增量0.1 药液量：0.1~999.9ml,增量0.1ml 体重：0.1~300.0kg,增量：0.1kg 多剂量单位选择 |
| 速度单位（剂量单位） | 25种注射速度单位：ug/kg/min、 ng/kg/min、ml/h、IU/kg/h、IU/kg/min、U/kg/h、U/kg/min、IU/h、IU/min、U/h、U/min、g/h、mg/h、ug/h、ng/h、g/min、mg/min、ug/min、ug/min、g/kg/h、mg/kg/h、ug/kg/h、ng/kg/h、g/kg/min、mg/kg/min |
| 报警功能 | 阻塞报警、注射器脱落报警、注射器推空报警、速度异常报警、电池耗尽报警、无电池报警、按键卡住报警、注射完成报警、注射器近空报警，无操作超时报警、网电源中断报警、电量低报警。 |
| 防水等级 | IPX4 |
| BOLUS速度 | 0.1~2000ml/h可调，自动/手动可选 |
| BOLUS量 | 1.0mL～50.0mL；最小增量0.1mL |
| 快推速度 | 注射器规格50/60mL，快推速度设定值：1500.0mL/h 注射器规格30mL，快推速度设定值：1200.0mL/h 注射器规格20mL，快推速度设定值：800.0mL/h 注射器规格10mL，快推速度设定值：400.0mL/h 注射器规格5mL，快推速度设定值：200.0mL/h |
| KVO速度 | 0.1~5.0ml/h可调 |
| DPS动态阻塞压力报警 | 高：120（±15）kPa 中：90（±15）kPa 低：60（±15）kPa |
| 固定夹 | 固定夹可360度旋转 |
| 显示屏亮度 | 1-10档可调 |
| 历史记录 | 2000条历史记录可供查看和导出 |
| 接入端口 | RS232 |
| 电源 | AC：220V，50Hz 内置电池：聚合物锂电池11.1Vdc,2000mAh 中速运行，续航时间约为8小时 |
| 安全等级 | I类CF型，外壳防护等级IPX4，可连续运行 |
| 设备净重 | 约2.1kg |
| 售后服务 | - 乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。 |