空气波压力治疗仪

1、环境温度：5℃-40℃；

2、相对湿度：不大于80％；

3、大气压力：700hPa～1060hPa；

4、使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。

5、工作方式：连续工作；

6、输入功率：75VA；

★7、压力设定范围：5kPa～25kPa, 级差1kPa,

★8、八腔叠加气囊设计；

9、可同时连接2个肢体护套；

10、输出模式:8种

★11、充气速度：由设定的压力自动调节，模式3和模式4循环间隔为30s，其他

模式为连续循环。

12、在最大压力工作状态下，密闭气路10s，压力损失≤4kPa。

13、定时范围1min～99min连续可调，

14、治疗仪设有应急保护按钮开关

15、LED数码显示；

16、立体柜式设计，高端大气，可存放备品备件，结构坚固。

17、配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。

18、充气系统特殊减震处理，噪音低

19、超强抗压气囊，不易破损

20、防电磁波干扰

★21、外壳ABS材质，防火、防潮、防静电、耐磨、抗压、不易变形

★22、循环周期时间120-360/S

★23、双重保护措施，断电保护，手动释压保护。

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 充气管路 | 2条 | 一对一 |
|  | 2条 | 一分二 |
| 上肢气囊 | 1只 | 8腔 |
| 腰部气囊 | - |  |
| 下肢气囊 | 2只 | 8腔 |
| 使用说明书 | 1本 |  |
| 合格证 | 1个 |  |
| 售后服务保修单 | 1张 |  |
| 熔断器 | 4只 | F2AL 250V，Φ5×20mm |
| 电源线 | 1根 |  |
| 安装培训记录单 | 1份 |  |
| 快速操作指南 | 1份 | 粘钩和扎带各一只 |
| 公司证件及注册证 | 1份 |  |

24、售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。