全身彩超

- 货物名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统

- 用途说明：

  - 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、生殖中心等方面的临床诊断和教学工作，支持持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求

- 货物数量：壹套

- 要求为 2021 年度最新版本机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

- 系统技术规格及概述：

  - 超声多普勒诊断仪诊断系统主机

  - ≥21寸LED高分辨率液晶监视器，采用IPS技术，无闪烁，不间断逐行扫描，宽视野、高对比，清晰动态显示图像，可倾斜、旋转和可折叠

  - ★≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持触屏任意位置手势操作及带手套操作

  - 触摸屏能进行患者档案管理、图像预览和图像输出操作等

  - 触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像(提供证明材料)

  - ★触摸屏画图示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流（请提供材料证明）

  - 支持触摸屏快速距离测量（非多普勒包络测量）

  - 智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率

  - 自动工作流，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

  - ★主机测量结果自动同步映射至超声工作站预设模板，节约出报告的时间（提供彩页证明）

  - 智能化操作系统，人体工程学设计，操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

  - ★全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场图像无焦点，保证高帧频和增强对比分辨率（提供图片证明）

  - 声束自适应技术：通过调整声速并匹配当前图像，优化对肥胖、困难病人条件的超声扫查提高组织细节及边界

  - 多级信号处理系统

  - 高倍波束并行处理系统

  - 全激活可任意互换电子无针触点式探头接口≥5个

  - 人性化人机工程学探头设计，无针式探头接口，探头前端采用特殊材料有效降低热效应，提高图像质量，延长探头使用寿命

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 (≥3条取样线)

  - ★曲线解剖M型模式（提供彩页证明）

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供证明图片）

  - 自由臂三维成像

  - 宽景成像

  - 空间复合成像提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示，最高可达11线偏转（提供曲别针试验显示11条扫描线图片)，

  - ★高清晰斑点噪音抑制技术，智能的消除图像固有斑点噪音提高图像的清晰度≥11级调节，支持3D/4D和造影模式

  - 二维声束偏转技术，改变声束偏转方向，优化神经、血管扫描

  - 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

  - 实时双幅对比成像

  - 高精细血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力

  - ★彩色立体血流成像技术，提高彩色血流边界，同时血流显示更生动形象（提供线阵探头临床图片证明）

  - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和频谱图像

  - 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

  - 屏幕显示最大可视可调动态范围≥300dB，可逐级 1dB 可视调节（须提供屏幕显示最大动态数值图片及调至 299dB 动态范围的数值共 2 张图片证明）

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 自动颈后透明层厚度测量，在获取合适切面的前提下，可自动识别早孕期胎儿颈后透明层的边界，并自动测量颈后透明层厚度，帮助使用者通过超声检查结果有效地评估 21 三体, 18 三体和 13 三体综合症等染色体异常的风险率

  - 颅内透明层自动测量功能：在孕期 11-13 周+6 天内,获取合适切面的前提下，系统可识别胎儿颅内透明层边界（即第四脑室宽度），并获得自动测量颅内透明层的厚度，如此结构消失，可在早孕期高度提示有开放性脊柱裂的可能

  - ★在三维容积图像下通过内镜成像技术可与真实内镜图像相比拟，可显示超声剖面信息，为占位和向内生长的组织提供了专业评估工具，使腔内疾病的诊断和手术犹如身临其境

  - ★乳腺智能辅助实时扫查技术，实时扫查自动检测单个或多个病灶位置，自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分级诊断，提高医生的工作效率，降低漏诊率

  - ★全身动脉僵硬度测量技术，应用无创测量脉搏波传导速度指数来评估大动脉僵硬度的改变，进行重点监控和干预可有效地预防和延缓心脑血管疾病的发生和发展

  - 支持PWV脉搏波定量分析，提供颈动脉局部脉搏波定量分析功能为临床诊断及精准治疗提供更可靠的数据支持，增强对心血管疾病的早期诊断，提高心血管疾病药物治疗的跟踪效果（提供所投品牌脉搏波检测技术近3年内在核心期刊杂志上发表的论文1篇证明）

  - ★小儿髋关节（DDH）自动辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断，提高工作效率

  - 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统可自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围，腹围、肱骨长及股骨长度等多个参数，帮助使用者提高工作效率，快速获取评估胎儿生长发育状况的有效指标

- 实时三维超声成像功能和配置至少包含：

- 高分辨率容积成像，一键提供更清晰和更精确的立体影像，多级可调

- 智能可变光源系统，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息

- 容积渲染成像功能，快捷生成更自然真实的高清晰容积影像，多级可调

- ★胎儿面部智能识别功能，支持腹部容积探头一键去除胎儿脐带、胎盘等结构对胎儿面部三维显像的干扰，并能快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率（提供该技术使用前、后共 2 张胎儿面部三维图像）

- 组织器官透视成像功能，使组织内部和外部结构可视化，区分组织边界和解剖结构，提供解剖结构的细节信息

- ★智能盆底解决方案，可对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估

- 自由解剖切面, 用于 3D/4D 数据或存储的容积数据，对于不规则结构, 可结合厚度信息提高对比分辨率，此基础上可以获取任意切面，用直线，曲线两种切割方法，对于观察弯曲结构，估测测量弯曲结构的长度，获得手法难以获得的切面有很大帮助。可显示子宫内膜、胎儿 四肢、脊柱、心脏，血管等任意形状的结构和狭窄程度

- ★3D/4D 子宫输卵管超声造影成像功能，通过宫腔内注入造影剂，在腔内容积探头下，可进行三维及四维输卵管造影成像，用于诊断子宫宫腔病变及评价输卵管通畅性（提供彩页资料或超声图像证明）

- 3D卵泡智能识别分析功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡进行三维重建并用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估

- ★触摸屏采用多点触控设计，可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、缩放等直观操作（提供证明材料）

- 可支持造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头和腔内探头

- 支持低机械指数造影

- 双计时器

- 造影连续采集时间最长9分钟

- 实时微血管造影成像技术

- 造影图像和组织图像的位置可以进行互换

- 双实时: 实时显示组织图像和造影图像

- 支持造影击碎

- 支持斑点噪声抑制

- 支持同屏映射测量

- 支持造影时间强度曲线定量分析

- ※弹性成像

- 应变式弹性成像支持组织硬度定量分析软件、压力曲线和压力棒等提示图标分析工具

- 可支持剪切波弹性成像定量分析功能，通过检测剪切波通过病变组织的速度，定量评价硬度

- 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

- 支持手动触摸屏上注释

- 支持自定义体标图输入设置

- 穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（提供证明图片），可调节角度穿刺引导设置

- ★教学助手：提供肌骨关节等超声操作步骤语音解读、探头放置切面和手法技巧介绍以及超声组织结构与3D组织解剖结构的实时动态视频对照，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化

- 测量/分析和报告

  - 常规测量、多普勒测量和自动频谱测量

  - 全科测量，如：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等

  - 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备血管内中膜厚度测量评估曲线分析

  - 支持血管内中膜自动实时测量，自动获取≥3组IMT内膜厚度值并实时更新数据（提供图片证明）

  - 心功能自动测量Auto EF

  - 2D卵泡智能识别功能，智能化自动识别卵泡信息，对卵泡用不同颜色及序号来区分和标识卵泡的数量及大小，并自动生成测量数据表格，由此对卵泡发育状况进行评估，并自动测量卵巢体积大小（提供测量表格图片证明）

- 电影回放和原始数据处理

  - 所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储

≥1T硬盘，触摸屏可显示硬盘容量数据信息

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像

导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - 支持网络连接，机器内置云诊平台账号与云诊平台系统无缝连接，一键上传数据到云端，可实现超声远程会诊、辅助诊断功能

  - 远程会诊系统：通过主机操作面板一键上传图像信息及测量数据至远程会诊中心的电脑端或手机端，会诊专家通过PC端和手机端可还原超声主机测量界面重新测量和注释，随时随地远程出具超声图文报告

  - ★远程电子化档案：患者档案的检查图像和诊断报告进行云备份，并提供二维码，患者通过手机扫描二维码即获得报告及图像信息（提供二维码图片证明）

  - 远程维护：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级更新（提供证明材料）

  - DICOM 3.0

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG/PCG信号

  - 3.0USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 支持触摸屏参数、功能移动布局界面专属定制（提供布局调整前、后2张图片证明）

  - ★无针探头接口≥5个，全部激活且互通互用

  - 探头可与同品牌便携式超声设备互换使用

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称，而非单独的中文或英文显示（提供证明材料）

最大显示深度:≥38cm

最大帧率: ≥1100 帧/秒

TGC: ≥8段、LGC: ≥8段

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

支持B/C 同宽

定点测量血管内某一点的血流速度，任意测速点≥15个（提供证明图片）

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-30mm

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

快速角度校正

支持频谱自动测量

- 探头规格

  - ★频率范围:超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到23MHz之间选择，显示频率最高23MHz（须提供证明图片），以满足科室未来发展需求

  - 可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵

  - 探头频率：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，二维基波、谐波、彩色、频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段，频率可视可调于屏幕上显示具体数值

  - ★单晶体凸阵，带宽: 1.0-6.0MHz

  - ★单晶相控阵探头：带宽1.0- 5.0MHz

  - 线阵探头，带宽: 6.0-17.0 MHz

  - 电子腔内微凸阵：超声频率5.0-11.0MHz

- 声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - ★操作面板一体化自动恒温耦合剂加热装置，非外接电源线

  - 专业探头放置槽

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - ★主机内置集成脚踏开关，可自定义功能

  - 支持生理信号：ECG及PCG

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

  - 备件要求

为保证设备正常运行卖方存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

  - 备件明细：液晶显示器组件、触摸屏组件、交流电源线、电源面板组件、轨迹球组件、探头、风扇、高压板

  - 技术及维修服务

- 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用

- 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收，买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核

14.2.3.★售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。

  - 技术培训要求

卖方配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

- 配置

15.1 高档全数字化彩色多普勒超声诊断                          一台

15.2 单晶体腹部探头                                          一把

15.3 腔内容积探头                                            一把

15.4 腔内探头                                                一把

15.6 线阵探头                                                一把

15.7 品牌电脑、打印机、电脑桌、椅、可匹配医院系统采集卡      一套

15.8 超声诊断床                                              一台

15.9 超声检查椅子                                            一个

15.9 机房空调                                                一部

15.10 UPS不间断电源、可移动式消毒机各                        一台