超声多普勒胎音仪

- 手持式紧凑设计，一手掌握；

- ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

- 轻巧机身设计，整机不到300g。

- 超声工作频率  标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

- ★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

- 探头与主机分体设计，探头可更换

- 超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2；

- ★胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

- ★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

- 具有电量低提示功能；

- 无信号1分钟自动关机功能；

- 电源：可采用标准AA电池或镍氢充电电池供电，连续工作时间≥10小时；

- 内置扬声器；

- 具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。