麻醉机呼吸机回路消毒机

1.采用臭氧（O3）和过氧化氢（H2O2）两种消毒剂对麻醉机、呼吸机回路内外面进行消毒灭菌。

2.产品级别：厂家获得国家三类医疗器械许可证、产品二类注册

★3.人机对话模式：本消毒机采用≥7 英寸彩色触摸液晶显示屏，方便使用者对设备的操控。

4.消毒工作模式：2个程序模式（麻醉机，呼吸机），1个手动模式（其他设备）

5.麻醉机程序模式：15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

呼吸机程序模式： 15min雾化、60min消毒灭菌、30min干燥。

6.手动模式：

雾化程序：工作时间10min-60min可选，步进值10min 消毒程序：工作时间30min-120min可选，步进值15min 干燥程序: 工作时间10min-60min可选，步进值10min

7.供气和排气速度（L/min）：3-5

8.雾化量(ml/min)：≥0.2-0.5

9.O3浓度检测：消毒运行中随时通过美国原装传感器检测O3浓度，保证消毒准确有效、排气口的O3浓度：100mg/m3-187.1mg/m3，为确保最佳消毒效果（省疾控检验报告内有）。

10.H2O2浓度：12.46% (w/w)（省疾控检验报告内有）。

11.消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，减少医院消毒费用，并保证内回路外环境O3 浓度为0.06mg/m3，低于国家标准，可人机共存，确保使用时手术室无污染，无需单独操作空间，无消毒场所面积大小要求。

★12.消毒级别：必须杀灭细菌芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求（省疾控检验报告内有）。

★13.消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值为5.71，提供政府机构监测报告。金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和铜绿假单胞菌的杀灭对数值均＞3.0

（省疾控检验报告内有）

14.臭氧泄漏测定：臭氧浓度＜0.1 mg/m3

15.臭氧排出浓度自动监测及报警：臭氧浓度的自检及报警功能，无效消毒时自动报警，消毒过程中，动态、自动监测消毒机内部产生的臭氧浓度。

★16.温度检测：设备配有温度传感器，监控核心部位温度，保证机器低于 55°内部温度运行。消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

★17.打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验。（选配）

18.消毒完成后，有可重复吸收和过滤的活性炭吸附剂，用于臭氧和过氧化氢残留物的吸收。

★19.无键触摸屏操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

20.自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

21.消毒机及其内部均采用耐腐蚀材料构成，保证气体无泄漏，以及机体的稳定型和寿命，有效延长消毒机使用寿命。

22.工作噪声 (dB)：≤55、电源：AC（220+22）V/(50+1)Hz、功率≤100W

★23.消毒机配有内置消毒箱，可同时一次性放15~20面罩或喉镜进行消毒。

24.售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。