新生儿无创呼吸机

- ★≥8寸TFT液晶显示屏，触控屏。

- 监测参数：压力（气道压力、平均压、气道峰压、呼末正压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、吸气时间、呼气时间、流量。

- 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

- ★内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%~100% ，精度≤±3%。 （需提供证明文件）

- 内置氧传感器，测量范围0-100%，精度±2%，具备氧浓度一键校准功能。

- ★兼容infant flow/infant flow LP/medijet/π Tube等多种品牌类型的压力发生器，近鼻端压力监测。（需提供证明文件）

- ★采用腹式呼吸传感器测量呼吸频率，测量范围：0-200bpm。（需提供证明文件）

- ★具有10级呼吸触发灵敏度设置功能。（需提供证明文件）

- ★NCPAP经鼻持续正压通气模式，具有窒息监测及窒息唤醒功能,唤醒次数可调。（需提供证明文件）

- 具有NIPPV经鼻间歇正压通气模式。

- ★SNIPPV同步经鼻间歇正压通气模式，具有窒息监测及后备通气功能。（需提供证明文件）

- ★HFNC高流量氧疗通气模式，具有压力监测功能。 （需提供证明文件）

- 所有通气模式下均具有快氧通气功能。（需提供证明文件）

- 所有通气模式下均具有手动通气功能。（需提供证明文件）

- 参数设置范围：

17.1  CPAP(气道压力)：1-13 cmH2O

17.2  PEEP（呼末正压）：1-13 cmH2O

17.3 ★吸气压力/手动通气：3-20cmH2O （需提供证明文件）

17.4  窒息唤醒压力：3-20cmH2O

17.5  窒息间隔：OFF，10-30s

17.6  吸气时间：0.1-15s

17.7  呼吸频率/后备频率：1-120bpm

17.8  流量：HFNC：0.5-20L/min，手动通气3-25L/min

- ★具有气道压力自动泄露补偿功能。（需提供证明文件）

- 具有开机自检并显示自检结果功能。

- 报警：

具有手动/自动设置报警上下限功能。

可设定报警延时时间：1~10S。

报警静音时间：120S。

- 数据存储：具有长达120小时趋势表、趋势图功能，报警日志功能。

- 配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

- 可升级选配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。

- 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

23.售后服务：乙方提供整机保修期≥36个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。