新生儿监护仪

- 监护参数和配置

新生儿专用心电（ECG）、呼吸(RESP)、新生儿无创血压(NIBP)、新生儿专用血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

选配：有创血压（IBP）、国产/进口呼气末二氧化碳（EtCO2）、Nellcor血氧

- 显示

- 屏幕尺寸：≥8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600

- ★支持同屏显示≥10道波形

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

- 数据存储、回顾

支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

- ≥80小时连续参数数据

- ≥65000组NIBP数据

- ≥4000组生理报警事件

- ≥4000组心律失常事件

- ≥80小时全息波形

- 具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

- 性能特点

- 新生儿专用监护软件

- 中英文操作界面，全中文按键面板

- 标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

- 支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算和滴定表计算功能

- ★具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- ★具有条形码扫描功能，方便快速录入病人信息

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- ★声光双重三级报警，同屏显示报警上下限，技术报警和生理报警分别有各自的报警指示灯

- ★支持3G/WiFi联网功能，实现3G/WiFi/有线等混合方式联网

- 支持选配触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 可选配三通道内置热敏打印机

- ★标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等

- 可选配旁流/主流呼吸末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适用于对新生儿微弱呼吸的抽气检测，不再需要传统的脱水瓶

- ★公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

- 售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。