新生儿黄疸治疗仪（移动）

产品功能描述：

新生儿黄疸治疗仪用于降低新生儿体内的胆红素浓度。胆红素总辐照度和有效面积均满足AAP(美国小儿科协会)对强光疗设备的要求，适用于对严重黄疸病患者的治疗，治疗时间比普通光疗设备短。

基本配置：

辐照灯箱，可移动机架。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：75VA

治疗光源：蓝光LEDs

波长：400nm～550 nm

调和光源：黄光LEDs

波长：580nm～595 nm

光照有效面积：50cm×25cm

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

工作噪声：≤50dB（A）[环境噪声在≤40dB(A)以下]

光源累计工作时间的显示范围：0-99999.9hrs

光源当前工作时间的计时范围：0-999.9hrs

工作模式：顺计时模式/倒计时模式/档位选择模式

辐照角度：可调

辐照距离：30cm-40cm

辐照面中心与升降杆之间距离：25cm-35cm

床面上有效表面内：

| 辐照距离 | 档位 | 总辐照度 | 胆红素总辐照度平均值 | 胆红素总辐照度 最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30cm | 高档 | ≥2.8 mW/cm2 | ≥2.5 mW/cm2 | 3.6 mW/cm2 |
| 40cm | 高档 | ≥2.5 mW/cm2 | ≥2.2 mW/cm2 | 3.2 mW/cm2 |

售后服务：乙方提供整机保修期≥12个月，保修期的期限以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及免工时费。