莎车县人民医院医疗设备及器械采购项目政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

一、采购标的需实现的功能或者目标：

莎车县人民医院采购医疗设备及器械一批

- 二、为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格：

1、符合《中华人民共和国采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、被授权委托人在本单位缴纳的近四个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；法定代表人提供本单位社保缴费凭证；

4、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内；

6、2020年的财务审计报告（新成立的公司近三个月内的银行资信证明）；

7、税务部门出具的近四个月的完税证明；

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

9、投标单位（供应商）针对本次项目《反商业承诺书》；

10、投标人具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《二类医疗器械经营备案凭证》；

11、本项目不接受联合体投标。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担，安装调试完毕后中标单位一同参与验收。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：

第一标段：彩色多普勒超声诊断仪一套

第二标段：尿动力学分析仪一套

第三标段：硬性膀胱镜2套、超细经皮肾镜1把、腹腔镜手术器械1套。

第四标段：糖尿病足诊断箱1台、内瘘红外线理疗仪2台、气垫床2张、肢体气压仪2台、人体成分分析仪1台、TDP理疗烤灯50台、全自动身高体重血压测量仪1台。

第五标段：骨科手术显微镜1台、高频电刀4把、手术转运对接车7辆、电动充气保温毯2台。

第六标段：多功能转运床4个、120出诊箱15个、数字化多功能脑电图仪1台、气囊压力监测仪2台、降温毯2台

- 采购项目预（概）算：292.3万元

3、最高限价：

第一标段: 60万元    第二标段：30万元     第三标段：52万元

第四标段：40.2万元  第五标段：69.6万元   第六标段：40.5万元

4、开展采购活动的时间安排： 2021年9月20日上午11:00（北京时间）

5、采购组织形式：委托中介机构代理采购

6、委托代理安排：新疆西部疆南招标代理有限公司

7、采购包划分与合同分包：共分为六个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：面向全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评标价法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

- 采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

一 、货物需求一览表

| 第一标段设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一： | 设备名称：彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  |
| 二： | 数量：一套 |  |  |  |
| 三： | 设备用途说明： 腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备持续现场和远程在线升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统 |  |  |  |
| 四： | 为保证产品的先进性，要求为2020年最新出产机型，以产品首次注册日期为准（提供首次注册证证明） |  |  |  |
| 五： | 主要技术规格和描述： |  |  |  |
|  | 5.1 | 彩色多谱勒超声波诊断仪包括： |  |  |
|  |  |  | ≥19"LED监视器，超稳动态显示图像 |  |
|  |  |  | ≥10"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏，支持多点手势滑屏操作，提高效率 |  |
|  |  | - 5 | 触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动快速两点或描记测量，非移动光标测量 |  |
|  |  |  | 触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像(附图) |  |
|  |  |  | 为帮助带教老师完成对实习生或规培生超声知识指导，主机触摸屏支持画图示教（画笔颜色、线条粗细等均可按需选择 ），方便远程诊断和现场带教等场景进行互动交流（附图） |  |
|  |  | - 5 | 探头接口≥ 4个无针式零拔插力接口，可随意互换使用 |  |
|  |  | - 5 | 标配探头支持与同品牌便携式超声设备互换使用，节约采购成本 |  |
|  |  | - 5 | 全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场无焦点即操作老师不需要调节焦点位置及个数（附图） |  |
|  |  | - 5 | 智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率 |  |
|  |  | - 5 | 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 |  |
|  |  | - 5 | 数字化M型显示及分析系统 |  |
|  |  | - 5 | 数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元 |  |
|  |  | - 5 | 数字化能量血流成像单元 |  |
|  |  | - 5 | 数字化频谱多谱勒显示和分析系统 |  |
|  |  | - 5 | 数字化连续多谱勒显示及分析系统 |  |
|  |  | - 5 | 组织谐波成像功能，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调 |  |
|  |  | - 5 | 空间复合成像技术≥11条偏转线，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示（附图） |  |
|  |  | - 5 | 高清晰斑点噪音抑制≥11级可视可调，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D（附图） |  |
|  |  | - 5 | IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示，并能对测量数据进行自动评估出具分析曲线（须提供分析曲线附图） |  |
|  |  | - 5 | 可支持血管内中膜实时自动测量，基于原始射频信号同屏实时自动获取血管前后壁内中膜厚度值≥4组，测量数据实时更新 |  |
|  |  | - 5 | 实时解剖M型成像单元≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现（附图） |  |
|  |  | - 5 | 曲线解剖M型成像单元（附图） |  |
|  |  |  | 彩色模式下支持彩色立体血流显示功能，提高血流边界显示，非容积模式成像技术（须提供彩色显示和立体显示两张图片证明） |  |
|  |  | - 5 | 梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 |  |
|  |  |  | 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数 |  |
|  |  | - 5 | 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化 |  |
|  |  | - 5 | 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示 |  |
|  |  | - 5 | 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（附图） |  |
|  |  | - 5 | 低机械指数造影成像（支持腹部、高频、腔内和心腔造影成像） |  |
|  |  |  | 5.1.29.1 | 双计时器 |
|  |  |  | 5.1.29.2 | 双实时显示组织图像和造影图像，且图像位置可互换（附图） |
|  |  |  | 5.1.29.3 | 支持造影击碎 |
|  |  | - 5 | 组织多普勒成像（支持TDI、TVI、TVM和TEI四种模式）（附图） |  |
|  |  | - 5 | 增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率 |  |
|  |  |  | 视频实时在线指导教学功能：操作者手法、切面位置等视频图像与实时成像的超声图像同屏实时显示（包含：肝、胆、脾、肾、前列腺、子宫附件、甲状腺、乳腺和肌骨关节等），根据超声图像及视频图像对操作者的手法，切面位置等进行实时在线指导 |  |
|  |  |  | 穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（附图），可调节穿刺位置及角度 |  |
|  |  | - 5 | 实时组织弹性成像功能 |  |
|  |  |  | 5.1.34.1 | 具有应变曲线 |
|  |  |  | 5.1.34.2 | 具有压力标尺指示功能，以压力棒形式具体显示，能进行客观的观察 |
|  |  |  | 5.1.34.3 | 双幅实时对比显示模式 |
|  |  |  | 5.1.34.4 | 具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值 |
|  | 5.2 | 测量/分析和报告 |  |  |
|  |  | - 5 | 二维卵巢、卵泡自动测量与分析：具备卵巢体积自动测量和卵泡体积自动测量，卵泡按体积大小自动着色和排序（附图） |  |
|  |  | - 5 | 心脏功能测量与分析 |  |
|  |  | - 5 | 外周血管血流测量与分析 |  |
|  |  | - 5 | 泌尿科测量和分析：膀胱容积自动测量 |  |
|  |  | - 5 | 小器官测量和分析 |  |
|  |  | - 5 | 腹部测量和分析 |  |
|  |  |  | 小儿髋关节（DDH）智能辅助测量，快速地对发育性髋脱位或发育性髋关节异常做出快速诊断，提高工作效率（附图） |  |
|  |  |  | 报告功能：可以调取以前的测量报告，历史检查数据可以在报告中分开显示，可以用选购PC打印机直接打印报告 |  |
|  |  |  | 5.8.1 | 具备产科报告、妇科报告、心功能报告、外周血管报告、IMT （内膜厚度）报告、泌尿科报告、腹部测量报告、小器官报告 |
|  |  |  | 5.8.2 | 用户自定义估测公式 |
|  |  |  | 5.8.3 | 测量结果的字号可以更改≥3种选择 |
|  |  |  | 5.8.4 | 回放图像可以测量，利于手动校准 |
|  | 5.3 | 图像存储与（电影）回放重现单元 |  |  |
|  | 5.4 | 输入/输出信号 |  |  |
|  |  | 5.4.1 | 输入：音频、视频 |  |
|  |  | 5.4.2 | 输出：DVI、S---视频 |  |
|  | 5.5 | 图像管理与记录装置 |  |  |
|  |  | 5.5.1 | 超声图像存档与病案管理 |  |
|  |  | 5.5.2 | USB存储 |  |
|  |  | 5.5.3 | DICOM3.0 |  |
|  | 5.6 | 导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |  |
|  | 5.7 | 远程会诊：可通过超声主机操作面板一键传输患者的超声诊断图像及测量数据至远程的智能手机、平板及电脑等，远程医生可以对超声主机传送过来的影像、数据进行实时诊断，也可重新注释和测量 |  |  |
|  | 5.8 | 远程电子化病案：患者通过智能手机扫描二维码即可随时随地从云端获取自己的病案图像信息。（附患者二维码图） |  |  |
|  | 5.9 | 无线移动端设备控制超声仪器图像参数调节,调节包括切换检查模式、深度调节、频率调节、焦点位置调节、图像放大、彩色取样框大小调节、PW频谱切换等 |  |  |
| 六: | 技术参数及要求: |  |  |  |
|  | 6.1 | 系统通用功能 |  |  |
|  |  | 6.1.1 | 监视器：≥19"IPS技术，LED监视器，宽视角，高对比，采用自由臂，可倾斜、旋转和折叠 |  |
|  |  | 6.1.2 | 主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10英寸 |  |
|  |  | 6.1.3 | 触摸屏各按键、功能可编程、可用户自定义 |  |
|  |  | 6.1.4 | 探头个数：4个，凸阵和腔内微凸阵探头各一个 |  |
|  |  | 6.1.5 | 可支持穿刺引导装置 |  |
|  |  | 6.1.6 | 全激活任意互换无针式探头接口≥4个（不含笔式探头接口） |  |
|  |  | 6.1.7 | 二维、彩色双幅实时成像功能 |  |
|  |  | 6.1.8 | 系统数字化通道≥300,000 |  |
|  |  | 6.1.9 | 系统动态范围≥300dB，逐级2dB可视可调（附图） |  |
|  |  | 6.1.10 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |  |
|  |  | 6.1.11 | 安全性能：符合国家商品安全质量要求 |  |
|  | 6.2 | 灰阶显像主要参数 |  |  |
|  |  | 6.2.1 | 探头工作频率范围 |  |
|  |  |  | 6.2.1.1 | 凸阵：超声频率1-5MHz |
|  |  |  | 6.2.1.4 | 腔内微凸：超声频率4-11MHz |
|  |  | 6.2.2 | 超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高22MHz，以满足科室未来发展需求（附图） |  |
|  |  | 6.2.3 | 接收方式：多重高速数字化声束形成器 |  |
|  |  | 6.2.4 | 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit |  |
|  |  | 6.2.5 | 回放重现：灰阶图像回放≥18000幅（附图） |  |
|  |  | 6.2.6 | 增益调节：B、M、D可独立调节 |  |
|  |  |  | 6.2.6.1 | GTC分段≥8段调节 |
|  |  | 6.2.7 | 横向（水平向）增益调节功能：≥8段 （附图） |  |
|  |  | 6.2.8 | 最大扫描深度： 40cm （附图） |  |
|  | 6.3 | 频谱多谱勒 |  |  |
|  |  | 6.3.1 | 方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF； 连续波多普勒 CWD； |  |
|  |  | 6.3.2 | 多谱勒频率可选择≥4种，可视可调 |  |
|  |  | 6.3.3 | 最大测速 |  |
|  |  |  | 6.3.3.1 | PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s |
|  |  |  | 6.3.3.2 | CWD血流速度≥12m/s |
|  |  | 6.3.4 | 最低测速：≤1mm/s （附图） |  |
|  |  | 6.3.5 | 零位移动：≥6级 |  |
|  |  | 6.3.6 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至25 mm逐段可调 |  |
|  |  | 6.3.7 | 多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 |  |
|  |  | 6.3.8 | 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 |  |
|  | 6.4 | 彩色多谱勒 |  |  |
|  |  | 6.4.1 | 显示方式：速度显示、方差显示 |  |
|  |  | 6.4.2 | 彩色增强：能量图、方向性能量图、高精细动态血流成像、立体血流成像 |  |
|  |  | 6.4.3 | 支持B/C同屏 |  |
|  |  | 6.4.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。 |  |
|  | 6.5 | 探头规格 |  |  |
|  |  | 6.5.1 | 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥9种，多谱勒中心频率可选择≥4种 |  |
|  |  | 6.5.2 | 类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头、腔内微凸阵探头 |  |
|  |  | 6.5.3 | B、D、M兼用 |  |
|  |  |  | 6.5.3.1 | 凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M |
|  |  |  | 6.5.3.2 | 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M |
|  |  |  | 6.5.3.3 | 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M |
|  | 6.6 | 数字化图像管理与记录装置 |  |  |
|  |  | 6.6.1 | 原始射频数据存储 |  |
|  |  | 6.6.2 | USB接口 |  |
|  |  | 6.6.3 | 动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换 |  |
|  | 6.7 | 主机测量结果自动传输至PACS超声工作站模板，无需手动录入，节约出报告的时间 |  |  |
| 七． | 备件、技术及维修服务，培训要求及其它 |  |  |  |
|  | 7.1 生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 |  |  |  |
|  | 7.2 生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务 |  |  |  |
|  | 7.3 生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |  |  |  |
|  | 7.4 整机质保叁年（包含探头），免费保修期内由设备本身缺陷造成的各种故障均免费更换零部件、免费上门维修，终身免费软件升级 |  |  |  |
|  | 7.5 报修响应时间：卖方响应时间：≤1小时；维修人员到达现场时间≤24小时，解决故障时间≤48小时。 |  |  |  |
| 八 | 配置 |  |  |  |
|  | - 腹部探头 一把 - 经直肠探头 一把 - 配穿刺架 两套 |  |  |  |

| 第二标段设备清单 |  |
| --- | --- |
| 一： | 设备名称：尿动力学分析仪 |
| 二： | 数量：一套 |
| 三： | 设备用途说明： 适用于下尿路梗阻的鉴别诊断 |

四：主要参数描述：

- 使用环境条件

①、环境温度：10℃-40℃；

②、相对湿度：30%-75%；

③、大气压力：700hPa～1060hPa；

④、工作场地无强磁场干扰；

⑤、供电系统无强的高频干扰；

⑥、供电电源：～220V±22V、50Hz±1Hz。

2、全中文操作界面，测量参数符合ICS标准。

3、灌注模式分推注与旋转蠕压两种模式。

4、无极变速推注技术，真正实现恒流灌注，彻底解决尿道压测量中的灌注泵干扰问题，

提高检测精度。

5、尿流率：

总尿量测定范围: 0mL～1000mL，误差≤2％；

排尿时间测定范围: 0s～240s，误差≤5％；

尿流率测定范围: 0～50mL/s，误差≤5％；

压力测定范围: -4.9kPa～+19.6kPa，误差≤5％。

6、牵引机：

牵引速度：分为 0.5mm/s、1.0mm/s、2.0mm/s、4.0mm/s四档，误差≤5%；

牵引长度：≥280mm。

7、灌注泵：

灌注率设定范围，分为两档：

2mL/min～10mL/min (以1mL/min的速率递增)；

10mL/min～80mL/min (以5mL/min的速率递增)；

灌注率误差：0～50mL/min时：误差≤4％；大于50mL/min时：误差≤5％。

8、推注泵：

推注率设定范围：2mL/min～5mL/min (以1mL/min的速率递增)；误差≤4％。

9、EMG单元（提供注册证）：

幅度范围: 20µV～1mV；

频率范围：低端20Hz±2Hz，高端10kHz±2kHz；

共模抑制比（CMRR）：≥80dB；

输入阻抗:  ≥100MΩ；

电极连线长度：≥180cm。

10、检测项目：尿流率；充盈期膀胱压；同步尿动力检测；压力/流率分析；尿道功能测定；

膀胱顺应性分析；漏尿点分析。

11、展示曲线：腹压曲线；尿流率曲线；排尿量曲线；膀胱压力曲线；膀胱逼尿肌压力曲

线；尿道压力曲线；尿道闭合压力曲线；肌电图。

12、尿道测压导管(9F、6F)有单独的注册证（需现场提供注册证）。

13、直肠测压导管有单独的注册证（需现场提供注册证）。

14、在检查病人时，可同时出病历报告。

15、无线蓝牙控制。

16、满足YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容的要求和实验。

尿动力学分析仪配置

| 配 置 | 数 量 |
| --- | --- |
| 一、控制台 | 一 台 |
| 二、液晶显示器 | 一 台 |
| 三、打印机 | 一 台 |
| 四、主机 | 一 台 |
| 1、无线蓝牙传输系统 | 一 套 |
| 2、推注泵 | 一 套 |
| 3、灌注泵 | 一 套 |
| 4、压力单元 | 三 个 |
| 5、EMG单元 | 一 个 |
| 6、牵引机 | 一 套 |
| 五、尿流率测定单元 | 一 套 |
| 1、尿流率传感器盒（带托盘） | 一 套 |
| 2、尿流率底座及支架（含旋钮） | 一 套 |
| 3、尿流率连接电缆 | 一 根 |
| 4、1000mL塑料量杯 | 一 个 |
| 5、漏斗 | 一 个 |
| 六、附件 | 一 套 |
| 1、直肠测压导管 | 十 根 |
| 2、尿道测压导管 | 十 根 |
| 3、尿动力学分析仪配件液路连接管 | 一盒/两包 |
| 4、尿动力学分析仪配件液路连接管 | 一盒/十包 |
| 5、尿动力学分析仪配件液路连接管 | 一盒/十包 |
| 6、尿动力学分析仪配件液路连接管 | 两 包 |
| 7、压力传感器 | 三 个 |
| 8、压力套装（含带阀三通） | 三 个 |
| 9、100mL量筒 | 一 个 |
| 七、产品资料 | 一 套 |
| 1、使用说明书 | 两 本 |
| 2、产品保修卡及合格证 | 一 份 |

售后及保修：

生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务，生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，报修响应时间：卖方响应时间：≤1小时；维修人员到达现场时间≤24小时，解决故障时间≤48小时。整机质保2年。

| 2021年泌尿外科采购设备清单（三包） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 硬性膀胱镜 | 套 | 80000 | 2 | 160000 | 国产 |
| 2 | 超细经皮肾镜 | 把 | 210000 | 1 | 210000 | 国产 |
| 3 | 腹腔镜手术器械 | 套 | 150000 | 1 | 150000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 520000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

硬性膀胱镜

一：设备名称：硬性膀胱镜

二：数量：二套

三：设备用途说明：适用于下尿路疾病的诊断、治疗以及输尿管支架取出术。

四：主要参数描述：

尿道膀胱镜技术参数：

- 视 向 角：0°、30°、70°

- 视 场 角：≥60°

- 镜管直径：φ4.0mm

- 景深范围：5mm～50mm

- 工作长度：≥300mm

- 分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)

- 导向器自锁装置,分体式

- 宝石镜片

- 全医用不锈钢

- 镜鞘：F16、F18、F21、F24

- 镜鞘长度：230mm

硬性尿道膀胱镜配置清单：

| No. | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0°内窥镜 | Φ4×310 | 1根 |  |
| 2 | 30°内窥镜 | Φ4×310 | 1根 |  |
|  | 70°内窥镜 | Φ4×310 | 1根 |  |
| 3 | 镜鞘及闭孔器 | F16×230 | 1套 |  |
| 4 | 镜鞘及闭孔器 | F18×230 | 1套 |  |
| 5 | 镜鞘及闭孔器 | F21×230 | 1套 |  |
|  | 镜鞘及闭孔器 | F24×230 | 1套 |  |
| 6 | 导向器（操作器） |  | 1支 |  |
| 7 | 软性异物钳 | Φ2.4×410 | 1把 |  |
| 8 | 软性活检钳 | Φ2.4×410 | 1把 |  |
|  | 无插管镜桥 |  | 1个 |  |
|  | 进水接头 |  | 1支 |  |
|  | 出水接头 |  | 1支 |  |
|  | 清洗刷 |  | 1支 |  |
|  | 密封帽 |  | 5个 |  |

五：售后及保修：

生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务，生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，报修响应时间：卖方响应时间：≤1小时；维修人员到达现场时间≤24小时，解决故障时间≤48小时。质保期：2年。

超细经皮肾镜

一：设备名称：超细经皮肾镜

二：数量：一套

三：设备用途说明：适用于经皮肾手术。

四：主要参数描述：

1、内窥镜技术参数

1.1 视向角0°

1.2镜管外径≤9Fr，器械通道≤3.5 Fr

1.3 工作长度:310mm

1.4 支持SMP超微通道经皮肾镜取石术

2、皮肤组织钻孔器：

2.1一体化双层鞘管

2.1.1鞘管12 Fr×80 mm、12 Fr×140 mm ，

2.1.2鞘管14 Fr×80 mm、14 Fr×140 mm、14 Fr×160 mm

2.1.3侧吸管设置指控式负压调节孔，随时根据手术需要调节负压吸力

2.2只需连接医院现有负压吸引装置，即可实现术中负压吸引的连续、可控，不必另外购买负压吸引装置

2.3内鞘腔道，设置退镜位置标志环

2.4锁止接头，可固定≤550μm光纤

3、其他要求

3.1独立灌注通道

3.2独立吸引通道

3.3独立器械通道

超细经皮肾镜配置清单

| 序 号 | 品 名 | 数 量 | 规 格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输尿管肾镜 | 1根 | 工作通道3.3Fr |
| 2 | 皮肤组织钻孔器 | 1套 | Fr12，80/140mm Fr14；80/140/160mm |
| 3 | 取石钳 | 1把 | Fr3，进口材质 |
| 4 | 消毒篮 | 1个 | 不锈钢网状，500×100×100 mm |

五：售后及保修：

生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务，生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，报修响应时间：卖方响应时间：≤1小时；维修人员到达现场时间≤24小时，解决故障时间≤48小时。整机质保2年。

腹腔镜手术器械

一：设备名称：腹腔镜手术器械

二：数量：一套

三：设备用途说明：开展腹腔镜技术。

四：主要参数描述：

1．视场角：  ≥55°

2．视向角：0°

3．镜管直径：Φ10mm

4．工作长度：≥325mm

5．分辨率：＞8.34lp/mm（物距20mm时）

6．照  度：≥6000lx

7．放大率：≥1倍（物距20mm时）

8、可进行高温高压、等温等离子灭菌

腹腔镜配置清单：

| No. | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | φ10×320 | 1支 | 高温高压消毒内窥镜 |
| 2 | 无伤抓钳 | φ5×330 | 2把 |  |
| 3 | 弯分离钳 |  | 2把 |  |
| 4 | 电凝钩 | φ5 | 2把 |  |
| 5 | 单剪 |  | 1把 |  |
| 6 | 胆囊抓钳 | φ5×330 | 1把 |  |
| 7 | 气 腹 针 | φ2×100 | 2支 |  |
| 8 | 打 结 钳 | φ5×330 | 2把 |  |
| 9 | 钝头抓钳 | φ5×330 | 2把 |  |
| 10 | 穿 刺 器 | φ10 | 2把 |  |
| 11 | 电凝分离钳 |  | 1把 |  |

五：售后及保修：

生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应，生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务，生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，报修响应时间：卖方响应时间：≤1小时；维修人员到达现场时间≤24小时，解决故障时间≤48小时。质保期1年。

| 第四包设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 糖尿病足诊断箱 | 台 | 85000 | 1 | 85000 | 国产 |
| 2 | 内瘘红外线理疗仪 | 台 | 100000 | 2 | 200000 | 国产 |
| 3 | 气垫床 | 张 | 6000 | 2 | 12000 | 国产 |
| 4 | 肢体气压仪 | 台 | 25000 | 2 | 50000 | 国产 |
| 5 | 人体成分分析仪 | 台 | 10000 | 1 | 10000 | 国产 |
| 6 | TDP理疗烤灯 | 台 | 500 | 50 | 25000 | 国产 |
| 7 | 全自动身高体重血压测量仪 | 台 | 20000 | 1 | 20000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 402000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

- 糖尿病足筛查诊断箱技术参数

主要技术参数、功能、数量：

需要1台

一、系统要求：

1.主机内置操作系统，液晶屏实时显示血流波形，支持病人信息录入，语音记录，支持病人数据管理和存储。

2.主机连续记录双向彩色多普勒波形，正、反向血流分别显示，或者叠加显示。

3.主机系统便携式设计，可携带出诊；也可结合专业管理软件组成血管检查工作站。

4.内置主机储存器，可记录：大于或等于100例病人全身血管彩色多普勒频谱记录。

5.USB数据接口，用于与主机与电脑之间数据传输。

6.检查报告可通过与主机兼容的打印机直接打印，也可下载到电脑打印。

7.主机使用电池或电源适配器供电，电池工作时间：多普勒检查时间大于2小时。

8.主机配高敏感8MHz多普勒探头一个，可选配4MHz探头或术中探头。

二、检测项目

1.彩色多普勒频谱分析，显示ABI、TBI指数，S:收缩期血流速度；MN:平均血流速度；MAX：峰值血流速度；D：舒张期血流度；PI（搏动指数），RI（阻力指数）:S/D比；HR心率等。

2.上肢、下肢、足趾动脉测量、ABI、TBI指数测量，节段血压测量。

3.头颈动静脉、阴茎动静脉测量。

4.中文软件，多种报告可选；软件支持数据下载。

5.质保2年。

内瘘红外线理疗仪

一、基本参数

1．治疗垫规格：治疗垫尺寸：124mm×83mm×12mm, 误差±5mm；材质为医用PC

2. 非激光类，每个治疗垫有66个近红外发光二极管，整个治疗垫为单一近红外0.85um—0.95um光源。表面温度：≤41℃

3. 非红光类，为单一近红外线光源。

4. 强度控制    强、中、弱、零 四档，时间控制最长治疗时间不得高于40±4min分钟

强：每个二极管光功率：3.5mw±0.35mw

中：每个二极管光功率：3mw±0.3mw

弱：每个二极管光功率：2.5mw±0.25mw

时间控制   10min±1min、20min±1min、30min±1min、40min±1min分钟四个档位

7. 最大功耗：≤50W

三、工作条件

环境温度：0℃～40℃ ；

相对湿度：≤80%；

大气压力：860hPa～1060hPa。

电源条件：交流电压220V，频率50Hz。

四：性能

1、近红外线波长范围  0.85um—0.95um每个二极管

2、强度控制    强、中、弱；左、右功能键根据临床需要不同强度可单独设置。

3、时间控制   10min±1min、20min±1min、30min±1min、40min±1min分钟四个档位。

4、液晶显示    时间显示，强度显示

五：配置清单

红外治疗仪主机      （数量：一台）

治疗垫           （数量：二付（四片））

治疗垫固定绷带(短)     （数量：四条）

治疗垫固定绷带(长)     （数量：四条）

说明书             （数量：一本）

保修卡                      （数量：一张）

合格证                      （数量：一张）

六：售后服务

要求质保两年，每年进行仪器保养及维护。

气垫床参数

1、额定电压：交流220±10% 50Hz±2%。

2、耗电量: 8.5VA。

3、工作吋所产生噪音≤40 dB(A)。

4、输出气压: 2.7Kpa。

5、输出流量: 10L/min。

6、电源:气垫泵插座配备保险丝及配备备用保险丝。

7、机器型尺寸: 295*190*175mm。

8、气垫充气尺寸: 1.82*0.82*0.08m³/台。

9、气垫承重量:  ≥120KG。

10、整机重量: ≤7Kg。

11、工作制：连续工作。

12、大气压：800pa-1060hpa。

13、气垫泵无设计风扇，避免院内感染。

14、供货商联系厂家提供气垫床漏气专用补丁20片。

15、质保期1年。

肢体气压仪技术参数

| 设备用途 | 通过促进下肢静脉血液回流以减少静脉血栓发生的机率 |
| --- | --- |
| 性能 | 1.主机可72小时不间断持续使用。超静音，避免影响患者休息； |
|  | 2. 一键启动，内置传感器，实时监控调节工作压力； |
|  | 3.主机配备声、光双重报警系统，确保产品的使用安全； |
|  | 4.仪器在断电后，能自动排出压力套内的空气； |
|  | 5.压力范围: 50-60mmHg可调；可加单独加压足、小腿、足小腿及小腿大腿； |
|  | 6.循环时间:60S； |
|  | 7.压力气囊： 4腔压力气囊,由远端到近端序贯加压； |
|  | 8. 要求连接管与压力套接口同时用颜色和数字对应,确保连结简单准确安全； |
|  | 9. 压力套包括足腿套/小腿套/膝腿套三种以上型号规格可供临床不同患者的选择需要； |
|  | 10.可复用型压力套和单人专用型压力套二种，供临床选择, 以满足医院感染控制对不同患者的使用要求，单人专用型压力套有独立的耗材注册证； |
|  | 11. 重量＜2.5Kg，轻便，配备床边挂钩便于使用； |
|  | 12.电压/功率/频率: 220V，50VA，50Hz； |
| 其他 | 1.同等条件下投标产品有专利证书的优先选择，每增加一项专利，增加相应得分； |
|  | 2.设备主机提供二年的质保服务； |
|  | 3.设备故障响应时间最长不超过2小时，24小时到场维修，如现场无法完成设备维修则需把设备寄回本公司进行维修，承诺设备维修期不超过15个工作日； |
|  | 4.保修期满后供应商可提供有偿包年维保购买服务和有偿临时维保服务。 |

人体成分分析仪参数要求：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能 | 测量技术 | 公认的生物电阻抗测量技术 采用先进的神经网络分析方法 具有自动分析、生成检测报告功能 |
|  | 测量方法 | 6频率（1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz、）分段（左上肢、右上肢、躯干、左下肢、右下肢） 8点接触式电极，可测量全身体成分 |
|  | 测量时间 | 1分钟 |
| 测量指标 | 身体成分分析 | 体重（Weight）、细胞内水分（ICW）、细胞外水分（ECW）、身体总水分（TBW）、蛋白质（Protein） 肌肉量（SLM）、无机盐（Mineral）、骨内无机盐（Mineral）、去脂体重（FFM）、 |
|  | 肌肉脂肪分析 | 体脂肪（BFM）、骨骼肌（SMM） |
|  | 肥胖分析 | 身体质量指数（BMI）、体脂百分比（PBF）、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积（VFA）、肥胖度（OD） |
|  | 阶段肌肉分析 | 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢 |
|  | 重量控制 | 目标体重（TW）、体重控制（WC）、脂肪控制（FC）肌肉控制（MC）、健康评估分数（HES） |
|  | 附加数据 | 肥胖度、身体细胞量、骨矿物含量、基础代谢量、上臂周长、上臂出脂周长、营养评价、体重管理、力量分析 |
|  | 健康诊断 | 身体水分、生活方式 |
| 应用信息 | 软件 | 中文操作软件、支持无线鼠标 |
|  | 数据管理 | 无需外接计算机，操作方便 |
|  | 打印报告 | A4纸中文报告 |
|  | 数据接口 | 具有USB和LAN两种接口 |
|  | 报告模式 | 成人报告+儿童专用报告（含有儿童成长曲线） |
|  | 选配 | 可对接心血管疾病诊疗平台 |
|  | 查询功能 | 可按患者的测量时间、病例编号进行查询，查询到的病例，可实现批量打印报告功能 |
| 硬件配置 | - 主机、8寸高清液晶触摸屏、黑白激光打印机 - 手部两个接触电极 - 脚部两个接触电极 |  |
| 售后服务 | 要求质保两年，每年进行仪器保养及维护。 |  |

TDP理疗灯技术参数

数量：50台

技术参数：

1、适用治疗板直径：166mm；

2、电源输入：AC 220V  50Hz；

3、功率： 250VA；

4、支臂伸缩范围：0-78cm；

5、电源盒升降范围：0-50cm；

6、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；

7、波普范围：2μm-25μm；

8、定时范围：0-60分钟；

9、治疗板有效使用期限:1000小时（到期可更换治疗板）；

10、工作寿命：＞2000小时。

11、治疗头是活插头设计；

12、治疗器电源盒可升降；

13、电源盒正、反面都有通电和工作指示灯；

14、五脚折叠脚架；

15、金属脚轮支架，5个脚轮中有2个带刹车功能；

16、有倾倒自动断电功能；

17、治疗板与加热器之间使用的是8mm厚的陶瓷绝缘板。

售后服务：质保1年，备用5套轮子、各种螺丝、加热盘。

- 全自动身高体重血压测量仪技术参数

- 数量：1台

- 主要技术参数、功能：

智能体检一体机可以自动测量人体身高、体重、标准体重范围、BMI（体质指数）、体型胖瘦提示，膳食营养分析，运动指导，健康指导等多项体检服务，并提供现场打印体检报告。

显示屏是一个≥10.2寸大触摸屏，整个测量流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量，并提供现场打印体检结果服务。本机可对异常结果预警提示，并给出健康指导建议，用户可以清楚自己的身体状况。管理者可对检测者健康管理服务。

性能特点：

一体化设计，多个体检项目一站式完成。双屏显示，触摸屏操作+多媒体广告屏，循环播放宣传教育等视频。测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI（选配）输出，上传电脑管理系统，方便用户接入医院系统。待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：大于等于1024x600）宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可自行更换宣传片。

手机端智能互联，可提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，记录每次体检报告，形成健康曲线图并提供健康建议，便于记录保存和对比。

采用高速热敏易装打印机，换纸方便，打印体检报告,可自行设置打印参考标准范围和健康小贴士，还可设置打印医疗卫生单位名称。

各分项检测功能技术指标：

一、身高测量：

方式：超声波探头测量身高。

性能：测量不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿。

范围：50-220cm  精度：0.1cm

二、体重测量：

方式：高精度平衡梁式压力传感器测量体重。

性能：具有偏心负载功能灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

范围：8-200kg  精度：0.1kg

三、体型指数测量：

性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算，提示体型（偏瘦、正常、偏胖、肥胖）（BMI=体重（公斤）除以身高（米）的平方，正常——18.5-24超重——24.1-30轻度肥胖——＞30中度肥胖——＞35高度肥胖——大于40）。

四、高清双屏模式

屏一：触屏式自助测量各项健康指标，智能管理系统，全程高清晰彩色液晶触摸屏操作更加简单，可自动输入性别年龄，同步智能引导式动画和语音提示，自动提示测量步骤和方法，根据指示完成整个测量过程，简单方便。

屏二：十寸多媒体广告屏，健康教育知识播放等

五、数据传输：支持有线、蓝牙、无线、GPRS数据（选配）传输功能，测量结果可以直接传输到电脑管理系统，生成健康体检报告。

六、基本属性

结构：独特三维立体结构，整机采用超高强度的ABS工程材料，外形美观，耐腐蚀，耐冲击。

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V±10％

功耗:待机时功率：≤８Ｗ   测量时功率：≤１２Ｗ

工作环境： 温度：－１０℃～＋４０℃ 湿度：＜８５％

整机重量: 大于等于38kg

外形尺寸:大于等于58(L)×57(W)×235(H)cm

包装：整机木箱子一体打包，无需复杂安装，操作简单。

附件: 使用说明书、电源线、数据线、热敏打印纸（备用10盒）、保修卡、合格证。

- 售后：整机质保2年，若设备故障2小时响应、24小时到场维修。

| 第五包清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 骨科手术显微镜 | 台 | 150000 | 1 | 150000 | 国产 |
| 2 | 高频电刀 | 把 | 80000 | 4 | 320000 | 国产 |
| 3 | 手术转运对接车 | 辆 | 18000 | 7 | 126000 | 国产 |
| 4 | 电动充气保温毯 | 台 | 50000 | 2 | 100000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 696000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

- 骨科手术显微镜技术参数

主要技术参数、功能、数量：

一、要求

双人四目，180°对手（镜）操作

1、主镜和助手镜

1.1最新复消色差透镜和镀膜技术，保证最佳的对比度和清晰度

1.2 100%亮度45度主副镜，双人四目，180°对手（镜）操作

1.3主副镜镜体（头部）左右倾摆角度-30º～30°

1.4主副镜等高观察

1.5目镜： 12.5X，瞳距调整范围50～75mm，视度调节＋6D～-6D

1.6物镜：F=200，选购175，250，300，350，400mm

1.7放大倍率：四档转鼓变倍（非其它方式变倍）即：6X，10X，10X，16X

1.8主镜与助手镜同视场、同倍率、同光路

1.9选购对主镜可一键式水平旋转成180º观察的助手镜，满足骨科、手外科、整形外科等不同角度观察，二人四目操作

2、同轴照明系统

2.1传输方式：冷光源光纤照明

2.2滤光片：吸收紫外和红外滤光片

2.3光亮度数码九档显示膜

2.4物面最大照度达≥≥45000LX

- 3、支架系统

3.1 悬臂调整角度 -30°～＋30°，相当仪器上下升降范围：≥500mm

3.2手臂最大伸展半径：	≥1100mm

3.3横臂旋转角度：360°，伸展臂旋转角度：≥270°

4、脚踏开关

4.1脚踏控制电动微调焦，防水设计

4.2电动微调焦最大范围及速度： ≥50mm，Z向调焦速度： ＜33s/全程

4.3开机，调焦自动置中，并有上下调焦极限和故障报警蜂鸣提示

5、适用范围

5.1专用于骨科、手外科、胸外科、整形外科、泌尿生殖外科、男科、妇科、动物实验、解剖手术、生命研究等显微外科手术及教学演示。

- 6、主要配置

6.1、等高对手主副镜  1副            6.2、四档转鼓变倍体  1套

6.3、左右倾摆机构  1套             6.4、大物镜焦距F=200  1个

6.5、限位及故障报警器	1套         6.6、光亮度数码九档显示膜   1套

6.7、横臂和多功能伸展臂	1套      6.8、冷光源光纤 1根

6.9、脚控器  1个

四、质保时间

设备质保期贰年。若设备故障2小时回应，24小时到场维修。

高频电刀主要性能特点

产品名称：高频电刀

用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、骨科、脑外科、心胸外科、肝胆外科、泌尿外科、妇科、神经外科、五官科、手外、肛肠、肿瘤等科室，配以合适附件还可应用于宫腔镜、腹腔镜、膀胱镜等内镜手术，配氩气控制仪可组成先进的氩气电刀系统。

一、工作模式

具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝、强凝等9个工作模式。

二、性能指标

1.纯切：额定功率（额定负载）0-350 W（500Ω）；

2.混切1：额定功率（额定负载）0-250 W（500Ω）；

3.混切2：额定功率（额定负载）0-200 W（500Ω）；

4.混切3：额定功率（额定负载）0-120 W（500Ω）；

5.软凝：额定功率（额定负载）0-150 W（200Ω）；

6.点凝：额定功率（额定负载）0-120 W（500Ω）；

7.面凝：额定功率（额定负载）0-100 W（1000Ω）；

8.标准凝：额定功率（额定负载）0-120 W（100Ω）；

9.强凝：额定功率（额定负载）0-120 W（200Ω）。

10.输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）

11.采用CPU控制，记忆上次手术所用功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。

三、操控性能

1.五路输出方式：单极双手控输出、单极双脚控输出（或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。

2.单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

3.具有断电记忆功能，再次开机时可复现上次手术所用模式和功率设定值。

四、安全性能

1. 具有中性极板检测系统，单片极板连续性检测连接状态，双片极板进行全程接触质量动态监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出，可防止患者高频灼伤。

2.具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。

3.每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

4.采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。

5.允许连续使用，允许长时间开路和短路。

6.采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。

7.安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-2009医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。

8.质保期：2年

主要技术参数

一、设备名称：高频电刀

三、主要技术参数

1. 输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

2.单极工作频率（主频率）为512kHz，双极工作频率（主频率）为1024kHz。

3.供电电源：	单相AC220V，50Hz，≤4A。

4.运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

5.最大输出功率：单极：350w ；双极：120w；

6.可选用附件齐全（     各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。

7.无风扇散热系统，适用于层流净化手术室。

8.配氩气控制仪可组成先进的氩气电刀系统。

高频电刀配置清单

1	主    机                                         1台

2	可高温消毒普通手控刀	           1把

3	可高温消毒普通脚控刀                              1把

4	可高温消毒双极电凝镊（24cm）                    1套

5	中性电极（金属极板）                             1块

6  普通双联脚踏开关                                  1只

7	永磁单联脚踏开关（蓝色、灰插头）	 1只

8	高温消毒绝缘容器	 1只

9	电源电缆	1根

10	使用和技术说明书	2册

11	熔断器（保险丝） （4A）	2只

12	保修卡	1份

13	合格证	1张

对接车参数

技术参数

一、规格：长365*宽64-73*高64-97cm

二、材质

1. 活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管，

2. 床面为两折两块组合，工程塑料一次性吹塑成型

3. 床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；另配四个引流袋挂钩；

4. 不锈钢双段式四爪点滴架,直径19mm,结实耐用；

5.两片式工程塑料护栏，阻尼簧收放自如。

6对接车分为内车和外车防止交叉感染。

7.注塑成型ABS工程塑料底罩。更易清洁卫生。

8.对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠

9.内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。

10.内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时,因为内外车滑动导致病人跌落。

11.在活动床滑移到内车和外车时有自动锁定装置，确保安全

12.刹车系统：内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。

13.中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。

14.采用自有设备，汽车烤漆工艺；对车体金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂保护膜，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。

15.焊接工艺：全松下进口机器人焊机焊接、熔深大、焊丝熔化率高，焊缝平整、牢固结实。焊接、防锈处理无盲点、表面无锋棱、毛刺，整床加强、加固处理确保安全可靠。

16.标配：油皮布材质内含100MM记忆海绵、成套木板

17.质保期：2年

三、功能位置调节：

1.背板0-75度，整体升降：0-33cm。

2.床体可承受载重250㎏；床体重量≥ 70KG

3.一脚式中控刹车系统

配  置  清  单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对接内车 | 1个 |  |
| 2 | 对接外车 | 1个 |  |
| 3 | 活动担架车 | 1个 |  |
| 4 | 输液架 | 1套 |  |
| 5 | 引流挂钩 | 1套 |  |
| 6 | 床垫 | 2套 |  |
| 7 | 中控刹车 | 1套 |  |
| 8 | 工程塑料吹塑成型护栏 | 1套 |  |
| 9 | 合格证 | 1份 |  |
| 10 | 使用说明书 | 1份 |  |
| 11 | 产品保修卡 | 1份 |  |
| 12 | 装箱单 | 1份 |  |

电动充气保温毯

1.设备用途

医用升温毯是通过保持患者体温的方法对围手术期促进血液循环，提高人体免疫力的医疗设备，它替代了我国目前医疗领域沿用了几十年的病人保温设备，解决了医院现有保温设备的漏水、漏电、烫伤等难题。

2．操作方式：一键飞梭式旋钮操作，简单快捷。

3. 显示方式：5寸彩色液晶屏，中文菜单，直观易懂。

4. 导气接口：

4.1	前置式自锁紧风管接头，方便灵活，密封性好。

4.2	出气口温度探头设计，控温精度高。

4.3	1.5-1.8M高伸缩输气连接软管，耐磨，柔韧性好。

5. 金属外壳，通过电磁兼容检测，抗干扰性强。

6.  性能参数

6.1	医用升温毯温度：设定温度分四挡：室温、32℃、38℃、43℃

6.2	工作方式：连续工作

6.3	超温报警：高于设定温度3℃时报警停止工作

6.4	低温报警：低于设定温度3℃时报警

6.5	加热盘报警：加热盘使用期超过理论寿命报警。

6.6	累计计时：最大255h,计时精度：≤±1min

6.7	医用升温毯风速：可设置高风速和低风速两档，高风速26±1Km/h, 低风速23±1Km/h

6.8	医用升温毯工作噪音：正常工作的整机噪音≤49db

6.9  医用升温毯总功率≤350VA

7	运输和贮存条件

7.1	环境温度范围	-40℃-50℃

7.2	相对温度范围	10%-80%

7.3	大气压力范围	500hpa-1060hpa

8	正常工作条件

8.1	环境温度	5℃-40℃

8.2	相对湿度	≤80%

8.3	大气压力	860hpa-1060hpa

8.4	电源要求	AC 220V±10%,50Hz±2%

9	配置要求

9.1	主机：1台

9.2	一次性加温毯：110个（多款一次性加温毯，可根据临床需要进行选择）

10   质保期：2年

| 第6包清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 多功能转运床 | 个 | 9000 | 4 | 36000 | 国产 |
| 2 | 120出诊箱 | 个 | 2000 | 15 | 30000 | 国产 |
| 3 | 数字化多功能脑电图仪 | 台 | 295000 | 1 | 295000 | 国产 |
| 4 | 气囊压力监测仪 | 台 | 2000 | 2 | 4000 | 国产 |
| 5 | 降温毯 | 台 | 20000 | 2 | 40000 | 国产 |
| 合 计 |  |  |  |  | 405000 |  |
| 备注：投标分项报价不得高于每项预算单价。 |  |  |  |  |  |  |

转运床技术参数

主要技术参数、功能、数量:

1.平车面尺寸:1950-2100*650-850mm

2.平车升降高度:500-850mm

3.净重 70-85kg，可承重 200-250kg

车面采用 ABS 工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。

4.护栏采用 ABS 提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

背部起背采用气弹簧式起背，背部起升0-70℃，操作简便，可单手

操作。

5.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。

6.整体升降采用摇杆式设计，升降行程500-850mm，摇把采用双向过

盈保护，自动润滑功能。

7.脚轮为4个中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。

8.辅助装置:带有厚度 1-3CM 牛津布车垫，带有2 条安全绑带，在紧

急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。

售后:质保1年。

120出诊箱技术参数

产品尺寸：50-60*30-40*20-25cm

- 箱体采用金属或高强度工程塑料，耐摔、防震、抗氧化。

- 外箱有醒目的标识、可配安全锁或不锈钢锁扣。

- 配有软体背带、提手。

- 内部采用无毒环保材料，抗震；专业工具隔断。可移动隔板使各种物品的固定更具灵活性和个性化；上盖采用多层设计，任意拆装，根据需要放置各种药物及器具。或可移动透明板固定，内有配备可放置安瓿瓶的插板，使物品固定美观有序，合箱后物品不会散乱掉落。

- 相对应的急救箱可满足不同场合的使用，更适用于长途移动。

- 质保1年。

- 数字化多功能脑电图技术参数

- 设备名称：数字化多功能脑电图

- 数量：1台

- 一、基本功能：

  - 全数字16导联脑电信号输入，支持新生儿导联检测

  - 具有闪光刺激，视频监测等功能

  - 脑电地形图显示，并可提供脑电地形图分析结果报告

  - 数字视频：采用时间戳同步技术，实现毫秒级同步、同步记录音频信号

摄像机可360度旋转，计算机课远程万向调节

- 二、性能指标：

- 原始数据以电极为单位进行保存，可重新配置导联及重新进行个各种滤波处理

- 多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, , 源参考法（SD）,系统参考（Org），双耳参考A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式

- 前置放大器全电极同时采样，数据采集和处理采用光电隔离技术

- 系统软件中配置脑地形图分析功能，既可显示某一指定位置的电位地形图，也可对指定范围的脑波进行分析，显示一组频谱地形图

- 波形视频同步功能：保存的视频和波形数据可进行编辑，并可另存文件

- 波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量，其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值

- 通过回放程序对导联、灵敏度、高切滤波器、时间常数、参考电极、显示速度等项目进行编辑

- 记录软件和回访软件独立运行

- 回访模式：对比回访、连续回放，高速回放，手动逐页，手动逐秒，也可通过指定时间或者指定事件跳转

- LED闪光刺激器，具备滤光片检测功能

- 闪光刺激频率和闪光刺激时间可根据需要进行人工编辑，最大可预置3种不同的刺激程序。闪光刺激脉冲可选择单脉冲、双脉冲以及随机脉冲

- 多导联DSA功能：将脑波的频率分布和振幅显示为一个趋势图功能，可自定导联、振幅范围

- aEEG功能：数据压缩法显示振幅整合脑电图，直观显示病人脑波变化情况

- DSA/aEEG等监护功能并可跟根据需求隐藏或显示

- 事件编辑、数据保存、数据选择保存、波形放大、时间/振幅测量、定规、DSA/aEEG重新分析。

- 三、技术参数

1、EEG放大器

输入电极数	    ≥EEG 21个

输入阻抗 			≥100兆欧

输入范围			≥±3.2mv

放大倍数			≥469.73倍

共模抑制比		≥110dB

噪声电平 			≦1.5uVp-p

A/D转换			16bit

最大采样频率		≥1KHz

带宽				0.08Hz–300Hz

2、数据处理

灵敏度				OFF,1～200uV/mm

时间常数			0.03～2秒

高频滤波			15Hz～300Hz

电源滤波			50Hz/60Hz可选

- 显示

- 显示导数			64导(另加一导标志)

- 显示分辨率			不低于1024 X 768

- 扫描速度			5,10,15,20,30,60秒/屏,5分/屏

- 四、售后服务

- 1、免费配备导联线三套。

- 2、免费配备电脑一台（包括主机、显示屏、鼠标）+键盘。

- 3、免费配备打印机一台。

- 4、免费配备推车一辆。

- 5、质保三年，终身维修。

- 6、售后服务1小时回应，24小时解除故障。

ICU气囊压力表参数

一、数量：  2个

二、技术参数与配置：

产品名称：气囊监测表

性能：气囊压力表为弹簧管机械指针式压力表

材料：面板保护圈为橡胶材料

长度：连接管用于监测长度10CM

阀门要求：使充气手柄即可以为气囊充气也可以为气囊放气

对口接口使用：可以经过连接管或直接与气管插管连接

充气手柄要求：橡胶材料使用来气囊充气

ICU控温仪参数（降温毯）

一、数量：2个

二、技术参数与配置：

- 1.电源: 220V±10%  50Hz

2.总功率: ≤550VA

3.控温显示范围：-4℃～40℃

4.水温控温精度：±1℃

5.降温毯面温度范围：0～25℃

6.升温毯面温度范围：32～40℃

7.体温显示范围：25℃～45℃

8.相对湿度：≤80%

9.降温速度：≥2℃/min

10升温速度：≥2℃/min

11.噪音：≤50DB

12.售后服务

13.质保2年，出现故障2小时相应，48小时现场处理。

1、商务要求如下：

（3）交付（实施）的时间（期限）：

领取中标通知书后于5日内签订合同，签订合同后于30个日历日内完成供货并安装调试完毕。

（4）交付地点（范围）：

采购单位指定地点

2、付款条件：

（1）进度和方式：

①合同签订后，乙方在甲方规定的时间内到货，货物安装、验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额50%的货款。

②自双方共同签署安装验收合格单次日算起，六个月后甲方支付乙方合同总金额40%的货款。

③在质保期满后，甲方支付乙方剩余10%的货款

（2）售后服务：在质保期内按产品使用说明书正常操作或者运输途中发生

质量问题，由供货方负责更换或维修，并提供技术指导及跟踪服务。

（4）是否提供保险：否

3、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险:因自然界中的不可抗力所造成的公开招标采购工作不能顺

利实施的风险。比如因自然灾害影响，供应商不能按时参加公开招标活动的风

险。

（2）政策风险:因政府政策或行业标准改变,或者企业发展方向改变、企

业升级等问题导致公开招标采购项目不得不取消或者进.行调整。

（3）市场风险:市场风险主要是原材料价格问题。因市场价格波动，导致

投标人的投标策略与意愿发生改变，进而影响到公开招标工作进行的风

险。

（4）投标人风险:投标人风险是企业公开招标采购中的主要风险之一。投

标人风险主要体现在以下几个方面:一是投标人本身生生产能力达不到，

但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降

低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为;二是投标人相互串通，

实施围标、串标等违法行为;三是投标人与招标代理公司人员相互勾结，

通过串通的方式进行恶意竞争，影响采购单位公开招标活动的实施。

（5）质量安全风险:质量安全风险主要体现在两个方面:一方面是生产厂

家没有按照标书中的产品技术标准进行生产，向中标企业提供不符合要求

的产品;另一方面是招标企业产品技术标准不准确，导致后期中标单位提

供的产品不符合企业实际需求。或者招标单位提供的产品虽然技术标准达

标，但是产品质量较差，增大招标单位后期的维护、维修成本。

（6）疫情防控：喀什地区以外进入货物落实好莎车县疫情防控措施，配合

做好人员、货物核酸检测及货物消杀工作。

4、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准：

验收主体：采购人

验收时间：供货完成后 30 日内进行验收

验收方式：实物验收，严格响应招标文件参数

验收程序：关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见，严

格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，

按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同

的约定对每项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当

出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

验收结果应当与采购合同约定的资金支付挂钩，履约验收的各项资料应当存档备查。验收不合格的项目，采购人应当依法及时处理采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

验收内容：本次采购的所有货物

验收标准：严格按照参数要求

七、采购标的的其他技术、服务等要求；无

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、设备名称：本次采购清单上的所有货物

2、设备使用单位：莎车县人民医院

3、维保用途说明：采购的所有货物

4、维保服务参数要求：中标单位应保证所供货物质量合格，产品必须满足

国家行业标准要求，如产品有任何质量以及包装问题造成的影响和损失全部由

供应商承担。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

一般性审查（√）

重点审查

- 采购单位审查人员姓名：

- 审查时间：

- 采 购 单 位：

- 年  月  日：