政府采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标：为促进莎车县医疗水平的发展，完善莎车县人民医院的基础医疗设备

第一标段

耳科手术显微镜技术参数

数量：耳鼻喉手术显微镜1台

品质：整机原装进口

主镜系统：

1 双四目∶主刀镜+助手镜，适用于耳鼻喉科显微手术

2 全镜组复消色差光学系统和高级镀膜工艺

3 无级变倍、变焦

4放大倍数∶最小<2X，最大>17X

5 工作距离范围∶最小工作距离<210，最大工作距离>410mm

6 屈光补偿∶+5D/-7D，眼杯高度可调

7主刀镜∶ 12.5倍目镜，双目镜筒 0-180°角度可调

8 助手镜∶ 10 倍目镜，全金属三关节双目镜筒，任意角度旋转，带锁控开关

9 分光器∶ 50/50 分光器

10手柄功能∶多功能可编辑功能，带亮度调节

照明系统：

1 支架上冷光源照明系统，经光纤传导到显微镜。

2  最小照明光斑直径∶≤12mm*2.3 光源∶主光源和备用光源均

为内置氙灯 ，可快速切换，不接受卤素光源为备用光源

支架：

1落地式支架，带有阻尼式平衡

2 光学主镜具备电动平衡调节功能

3 支架高度∶≥1700mm

4支架承重∶≥13KG，提供官方证明资料

5臂展长度∶ ≥1300mm

高清摄像工作站：

1计算机工作站及录像采集软件1套

2 配置进口品牌高清摄像头，分辨率≥1080P

3 具有HD-SDI，S-Video，DVI-D等输出接口

4品牌计算机，配置要求优于∶i5处理器，6G 内存，500G硬盘

5 液晶 IPS 显示器尺寸≥22 英寸

6 具有 USB 数据导出接口

7需配备两台高清高拍仪。

8.所投产品生产日期需为近1年产品。

9.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件。

第二标段

耳科电钻动力系统技术参数

手动力系统

主机：

1.控制及显示其转速、转向（顺、逆时钟旋转，摆动）

2.菜单式操作∶有多种手术模式选择，方便助手操作。

3.泵∶提供刀头注水冲洗。

脚踏开关：可控制手柄转速（无极变速 50-60000 转/分钟）及注水泵冲水速度。

高速耳科电钻耳手柄：

1.最高转速 60000 转/分钟（最低不低于40000转/分钟），和充足扭矩 ≥38Mn-m，可快速有效地施行乳突切除术。

2.直型和角度附件满足外科医生的偏好并可改善可视性

3.轻质（102g）小型（L∶11.9cmxO∶1.53）马达更符合人体工程学设计并可减少疲劳磨损。

4.改善的冲洗套管夹与手柄头端凹槽连接的冲洗剖面，进一步提高稳定性，可在钻头或骨上持续冲洗，并且不损害可视性。

相应配套耳科电钻手柄∶

刀头钻头：

各种尺寸、长度和材质的钻头，中等长度 64mm 或更长

1） 材料有碳钢，工具钢，不锈钢等

2） 分切割和磨砂钻头（金刚石、金刚砂两种），圆形钻头以及橡子头形

3） 切削速度快，抗磨损寿命长。

4）碳钢切割钻头，直径 7mm，长度 51mm 数量 5

5）碳钢切割钻头，直径 4mm，长度 64mm 数量 5

6）碳钢切割钻头，直径 2mm，长度 64mm 数量 5

7）碳钢切割钻头，直径 lmm，长度 64mm 数量 5

8）碳钢切割钻头，直径 0.5mm，长度 64mm 数量 5

9）圆形粗砂金刚砂钻头，直径 1mm，长度 72mm 数量 5

10）圆形粗砂金刚砂钻头，直径 2mm，长度 72mm 数量 5

11）圆形粗砂金刚砂钻头，直径 3mm，长度 72mm 数量 5

12）圆形粗砂金刚砂钻头，直径 4mm，长度 65mm 数量 5

13）圆形粗砂金刚砂钻头，直径 6mm，长度71mm 数量 5

14）手柄及钻头专用消毒盒 数量 2

5.所投产品生产日期需为近1年产品。

6.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件。

第三标段

耳鼻喉综合工作台（含内窥镜系统）

数量：耳鼻喉科综合诊疗台1台

主要技术参数：

耳鼻喉科诊疗台：

1、大理石复合台面∶ 外观大气，采用优质钢板数控工艺压一次性成型，经烤漆而成，油漆层平整光洁，色泽均匀、耐腐蚀、防渗透、易清洁，机箱外门采用磁吸设计，操作保养便捷安全等特点。 （可选∶ 高级钢化玻璃台面）

2、系统∶监测污液.污物瓶 2500ml. 人工排污

3、喷雾枪∶2 直1弯，流量 3～9ml/min，喷雾锥角不小于 20度，手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞，配有备用枪。

4、吸引枪∶ 负压值在-0.02—-0.07MPa，吸力范围可调，配有不同管径的吸管

5、观片灯∶1 套，45W，机挂式（可壁挂）

6、照明灯∶12V 50W，360° 旋转.

7、除雾装置∶ 750W，自动加温和停止，加热不超过 5S，触摸式操作方便

8、小药瓶∶医用玻璃小药瓶，60ml

9、不锈钢罐∶ φ 80mm× 80mm

10、器械盘∶ 不锈钢，带盖，≥(305×205×50mm)，可高温高压消毒

11、正负压泵∶落地式超静音设计

12、内置式污物处理箱更人性化。

13、电源∶ 220V 50Hz

14、功率∶<1000W

15.病人电动椅可旋转 340°，背靠可前倾10°后倾 85°，电动升降≥200mm，坐垫距离地面≥530mm，头件部位可上下前后任意调节，底部配置脚踏，可与后背同时调节。

2. 产品配置：

1.喷雾枪∶3 把

2.吸引枪∶1把

3.欧式管吹枪∶1把

4.射灯∶1 个

5.正负泵∶1套

6.排污系统∶1 套

7.除雾装置∶1 副

8.小药瓶∶4个

9.不锈钢罐∶2 个

10.电动病人椅1 个

11.医生椅1个

12.观片灯1 套

13.医用高清耳鼻喉内窥镜摄像系统1 套（含摄像主机和摄像头）

1 高清摄像头∶芯片

2 消光速度∶＜0.3秒.进入腔体遇水不会反光

3 摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润

4 特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹

5分辨率∶ ≥1200TVL   ≥1920*1080P

6有效像素∶≥（P∶1920（H）*1080（V））

7扫描方式∶ 逐行扫描

8 语言∶中文/英文

9 调焦范围∶≥（2~200）mm

10 扫描频率∶ N∶60HZ P∶60HZ

11亮度∶ ODS可调

12 信噪比∶≥50dB

13 最低照度∶F1.2 时≤0.1Lux

14 熔断体∶ F1AL 250V AC

15 视频输出∶ BNC*1，VGA*1，HDMI*4 远程控制端口*1

16 本机售出三年包修。

4. LED 医用内镜冷光源：

1采用医用级 LED 发光组件，稳定性强，抗震性强

2寿命长; LED发光寿命长达2万小时，无需更换灯泡，节约成本，避免手术过程中灯泡不亮，影响手术进展，确保手术质量.

3 色温∶≥3000-7000K，发光颜色纯，无杂光

4 照度高; 9000OLx 通透性好

5 噪声; ≤5dB（A）

6 大气压力; 860hPa~1060hPa

7 整机外表温度; ≤60℃

8 光输出孔;直径为（10±0.10）mm 9 光源灯像平面温度; ≤80℃ 10 整机功率; 130VA

11 电源电压; AC100-240V 50/6OHz

12 光源; LED 灯

13 有效光功率;≥100mW

14工作环境; 5℃~40℃

15主机保险丝; T2AL 250 V AC

5. 内窥镜监视器：

1 34 寸液晶屏

2 分辨率;≥（1920×1080）

3比例; 16 ∶ 9

4色彩;1670 万

5对比度; 700∶1

6视角;178/178

7响应时间; 8ms

6. 配件：导光束;长度; 4mm*2500mm设备仪器台车;金属材质，五层设计 美观大方光学接口一支，可接任何硬管内窥镜，国内外通用，鼻内窥镜一支耳内窥镜一支，喉内窥镜一支。

铝钢仪器车：

1. 规格尺寸∶577*756*1200mm

2. 仪器车含 5 层工作台面，由优质碳钢冷轧板精制而成。底层工作台面下设抽

屉。抽屉尺寸≥上面三层工作台面可以根据实际使用环境，进行高度调节。工作台面四角带 ABS 护角，美观大方。

3. 底座采用 40*60 优质碳钢方管焊接而成，牢固。底座尺寸大于工作台面尺寸

且带护角，可有效防止意外撞击到设备的可能性。工作台面有效尺寸∶ 500*500mm

4. 仪器车配备 100mm 高档静音面包轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，带斜角对刹车装置。

5. 立柱采用冷拉高强度铝合金，顶部带端盖，侧面配备装饰条。

6. 设备可选配显示器支架和软/硬镜支架，支架高度均可调节。

7. 整体采用优质碳钢冷轧板精制而成;设备可放监护仪、心电图、B 超、及显示屏等仪器。

8. 焊接采用 CO2 保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂;再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

9.配备设备：高拍仪1台，射频超声刀具2把 ，长度(36CM)，射频超声刀具（手柄连线）1根。

10.所投产品生产日期需为近一年产品。

11.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件

- 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

- （5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立法人资格且具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照；

（2）法人本人投标的需提供法人身份证 ；被授权委托人需提供法人授权委托书 、法人身份证复印件及被授权委托人身份证 ；

（3）被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位近4个月的缴纳社保证明及完税证明；

（4）凡拟参加本次采购项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）。

（5）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（会计事务所出具的2020年度财务审计报告书复印件；新办企业提供银行资信证明复印件）
    （6）投标单位（供应商）提供《反商业贿赂承诺书》《三年内无重大违规记录承诺书》；

（7）医疗设备须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；

（8）进口产品供应商需提供进口产品生产厂家针对本项目的专项授权函原件或区域总代理针对本项目的转授权函（第一段）
  （9）本项目不接受联合体投标。

四、采购实施计划主要内容：

1、采购内容：第一标段：耳科手术显微镜（进口）1150000.00元（大写：壹佰壹拾伍万），第二标段：耳科电钻动力系统550000.00元（大写：伍拾伍万），第三标段：耳鼻喉综合工作台（含内窥镜系统）400000.00元（大写：肆拾万）。

2、开展采购活动的时间安排：

（1）报名及领取招标文件时间：2021年8月31日起至2021年9月7日（上午10:30-14:00，下午16:00-19:30（北京时间，节假日休息)】；

（2）报名获取公开招标文件地点：线上获取，通过邮箱：1505121514@qq.com获取（报名时请注明项目名称、投标单位名称、项目负责人、联系电话，请把报名资料编辑成Worde版发送至报名邮箱）。

（3）公开招标响应文件递交截止时间及开标时间：2021年9月24日下午16:00(北京时间)；

（4）开标地点：莎车县莎车宾馆

5、采购组织形式：委托中介采购（机构代理采购）

6、委托代理安排：新疆欣信嘉工程咨询有限公司

7、采购包划分与合同分包：分为三个标段

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：全国

10、评审规则：一、综合评分

1.评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行全面审核，主要审查投标文件的完整性、符合性以及投标报价的合理性是否满足招标文件中的有关规定。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求：

1、服务地点：莎车县人民医院

2、自拿到中标通知书后于5日内签订合同，签订合同后于30个日历日内完成，若第一中标人拒绝签订政府采购合同，将取消中标资格，应当承担相应的法律责任。确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

3、服务期：30日

4、付款方式：（1）合同签订后，乙方在甲方规定的时间内到货，货物安装、验收、调试合格后，甲方支付乙方合同总金额50%的货款。 （2）自双方共同签署安装验收合格单次日算起，六个月后甲方支付乙方合同总金额40%的货款。 （3）在质保期满后，甲方支付乙方剩余10%的货款

5、验收单位：莎车县人民医院、中标单位及相关单位

6、项目联系人：刘主任        联系电话：0998-8525130

2、商务要求如下：

（1）取得采购标的的时间：2021年9月24日下午16:00(北京时间)

（2）取得采购标的的地点：1505121514@qq.com或现场新疆喀什地区喀什市深喀大道陕西大厦907室

（3）交付（实施）的时间（期限）：签订合同后于30个日历日内完成

（4）交付地点（范围）：莎车县

六、采购标的的验收标准：

验收主体：采购人

验收时间：签订合同后于30个日历日内

验收方式：所投产品需执行财库[2016]205号，甲方应当依法组织履约验收工作，完整细化验收方案，明确验收方式、时间、程序等内容。应当邀请实际使用人参与验收，甲方也可邀请第三方专业机构进行验收，并出具验收人员名单及意见，验收时严格按照采购合同对每项技术、服务、安全标准的情况进行验收，并出具验收报告，验收结果报告由参与验收所有人员共同签署并存档。验收合格后，甲方根据采购合同支付采购资金，并报送本级财政部门。

验收程序：由采购单位组成的验收小组负责验收，中标单位辅助验收。采购单位一致认定验收不合格的中标人应无条件接受退货，所引起的一切法律责任和经济损失概由中标人负责。

验收内容：耳科手术显微镜（进口）、耳科电钻动力系统、耳鼻喉综合工作台（函内窥镜系统）

验收标准：供应商供货应与产品原始技术资料及标书技术文件一致，应符合我国有关技术规范和技术标准

七、采购标的的其他技术、服务等要求；合格。

1、维保期限：3年

2、服务对象单位：莎车县

3、维保用途说明：/

4、维保服务参数要求：/

八、需要满足的其他技术规格要求；

（一）1、设备名称：耳科手术显微镜（进口）

1.所投产品生产日期需为近1年产品。

2.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件。

（二）1、设备名称：耳科电钻动力系统

1.所投产品生产日期需为近1年产品。

2.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件。

（三）1、设备名称：耳鼻喉综合工作台（含内窥镜系统）

1.所投产品生产日期需为近一年产品。

2.出现故障2小时响应，24小时到现场维修。

售后：质保期3年，质保期内免费维修、免费提供配件

九、一般性审查和重点审查：

（一）该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

1、一般性审查√

2、重点审查

3、采购单位审查人员姓名：王虎军

审查时间：根据项目实施进度来定。

- 采 购 单 位：

- 2021年8月31日