阿合奇县人民医院120急救体系建设项目详细参数

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 负压救护车（含以下车载设备） |  | 1辆 |  |
| 1 | 车载设备 | 车载呼吸机 | 1台 |  |
| 2 |  | 车载除颤仪 | 1台 |  |
| 3 |  | 车载式监护仪 | 1台 |  |
| 4 |  | 车载式注射泵 | 1台 |  |
| 5 |  | 车载式输液泵 | 1台 |  |
| 6 |  | 车载电动吸引器 | 1台 |  |
| 7 |  | 心电图机 | 1台 |  |
| 8 |  | 成人可视喉镜 | 1套 |  |
| 9 |  | 全自动心肺复苏机（电动） | 1台 |  |
| 二 | 监护型救护车（含以下车载设备） |  | 1辆 |  |
| 1 | 车载设备 | 车载呼吸机 | 1台 |  |
| 2 |  | 车载除颤仪 | 1台 |  |
| 3 |  | 车载式监护仪 | 1台 |  |
| 4 |  | 车载式注射泵 | 1台 |  |
| 5 |  | 车载式输液泵 | 1台 |  |
| 6 |  | 车载电动吸引器 | 1台 |  |
| 7 |  | 心电图机 | 1台 |  |
| 8 |  | 成人可视喉镜 | 1套 |  |
| 9 |  | 全自动心肺复苏机（电动） | 1台 |  |

- 技术参数详细要求

- 一、负压救护车详细参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 功能说明 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |
| 1.2 | 适应环境 | 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到-60摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |
| 1.3 | 产品公告 | 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 5850mm≥长≥5750mm、2000mm≥宽≥1900mm、2650mm≥高≥2600mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 | 3200mm≥长≥3100mm、1800mm≥宽≥1700mm、1900mm≥高≥1800mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3750mm |
| 2.1.4 | 最高时速 | ≥145KM/h |
| 2.1.5 | 整备质量 | ≤2750Kg |
| 2.1.6 | 总质量 | ≥3700Kg |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥2.1L |
| 2.2.2 | 燃油 | 柴油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥100Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 | ≥355N.m |
| 2.2.5 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 |
| 2.3 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.4 | 制动系统 | 盘式/盘式，并带有ABS。 |
| 2.5 | 空调系统 | 应配备冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |
| 2.5.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统后在15分钟内使车内温度至少达到10摄氏度以上。 |
| 2.5.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统后在15分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.6 | 其他配置 |  |
| 2.6.1 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.6.2 | 轮毂 | 轮毂应为原厂铝合金轮毂。防滑链1副 |
| 2.6.3 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |
| 2.6.4 | 侧拉门 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.6.5 | 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.6.6 | 后视镜 | 后视镜应为电动可调后视镜。 |
| 2.6.7 | 倒车雷达 | 应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |
| 2.6.8 | 车记录仪 | 标配行车记录仪 |
| 2.6.9 | 灭火器 | 灭火器2个，三公斤半，干粉。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 外观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 3.2 | 车身内饰 |  |
| 3.2.1 | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2.2 | 材料工艺 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |
| 3.2.3 | 材料特点 | ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |
| 3.2.4 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.3 | 救护舱 |  |
| 3.3.1 | 地板革 | 应选用阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.3.2 | 药品器械柜 | 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，内部分隔应采用高分子板材制作，外部应采用ABS复合材料制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.3.3 | 中隔墙 | 中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有透明式玻璃窗，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.3.4 | 操作柜 | 操作柜应位于医疗舱中隔墙后部，整体采用高分子板材制作，可放置急救箱等其他医疗用品。 |
| 3.3.5 | 护士椅 | 护士椅应位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.3.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.3.7 | 柜式座椅 | 柜式座椅应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可供三人乘坐，并配有相应的安全带。 |
| 3.3.8 | 氧气瓶柜 | 氧气瓶柜应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升铝合金氧气瓶。 |
| 3.3.9 | 集成内顶 | 集成内顶应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |
| 3.3.10 | 安全扶手 | 在上、下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.4 | 电控系统 |  |
| 3.4.1 | 控制电路 | 1）需采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、负压状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 2）应配有独立应急手动切换控制系统一套，应对突发故障。 |
| 3.4.2 | 附加电瓶 | 为专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |
| 3.4.3 | 逆变器 | 逆变电源，12V输入，220V、不小于600W纯正弦波电源 |
| 3.4.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。应设置总开关，在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。以上插座、开关等产品需选用质量可靠的产品。 |
| 3.4.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.4.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.5 | 担架系统 | 自动上车担架车1付，铲式担架1付。 |
| 3.6 | 警示系统 | 驾驶室控制。 |
| 3.6.1 | 警灯 | 1、车顶前部为内嵌式一体化LED警灯，三段式设计。 2、车身左、右、后应装有蓝色方形LED爆闪警示灯。 |
| 3.6.2 | 警报器 | 分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 3.6.3 | 警报器标准 | 符合GB 8108规定。 |
| 3.7 | 供氧系统 |  |
| 3.7.1 | 氧气管道 | 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.7.2 | 氧气瓶 | 10升铝合金氧气瓶两只（带高压减压阀及不锈钢固定装置） |
| 3.7.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶。 |
| 3.8 | 吸引器 | 吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 3.9 | 杀菌系统 | 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.10 | 照明系统 |  |
| 3.10.1 | 工作灯 | 医疗舱照明灯光线柔和明亮，分布均匀，能满足医生操作需要。 |
| 3.10.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.10.3 | 后射灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.10.4 | 夜间外部照明系统 | 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.11 | 输液固定系统 | 在担架车上方要求安装垂直式输液架（要求能负重>5kg）以及输液泵固定支架。 |
| 3.12 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.13 | 对讲系统 | 应配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |
| 3.14 | 负压系统 | 性能参数： 1.专用强效排风：排风量：≥600m3/h，功率12V、150W； 2.高效过滤装置：滤材：HEPA超细玻璃纤维，有效面积：0.15m2，最大空气通过率：0.8M/S，滤出率：对粒径0.3微米，达到99.995%以上（标准99.7%），使用寿命：平均寿命为8-12个月（与负压系统开启时间有关）； 3.杀菌装置：臭氧产量≥2克/小时,功率：12V 40W； 4.初级过滤装置：（活性碳除尘）； 5.过滤级别：G3级，进风流量≥200m3/h。 主要优级点： 1.舱内空气初级净化：使车辆在经过粉尘路面时，不会影响舱内空气环境，以保证医患人员舒适性，更能够对高效过滤装置起到保护作用； 2.高效负压：通过进排风的流量差，医疗舱内形成了-10Pa至 -30Pa左右的相对压差，避免舱内空气勿外泄； 3.集中杀菌：在舱内污染空气通过进风口进入臭氧杀菌腔内，此时腔内的臭氧浓度达到有效杀菌的浓度，对被拦截在腔内及高效过滤装置上的病菌进行强效杀灭，避免在系统关闭时腔内空气回流时，把病菌带回舱内； 4.高效过滤：采用HEPA高效过滤网，对粒径≥0.3微米，达到99.995%以上，使排到舱外的空气保持洁净安全； 5.负压系统须满足WS_T292-2008 救护车-卫生行业标准相关参数。 |
| 3.15 | 负压隔离舱 | 主要技术参数 额定电压AC220V 50HZ,工作电压 DC12V。 负压舱用综合过滤件滤烟性能，应满足 GB2890-2009 呼吸防护 自吸过滤式防毒面具中5.2.7条规定。 过滤效率不小于99.99%：01型负压舱对噬菌体Phi-X174气溶胶防护效率不小于99.99%。 负压舱工作时应在2min内建立不小于15Pa的负压。 负压舱舱内换气量不小于40L/min。 锂电池有效供电时间不小于2h。 舱内噪声不大于72dB（A）。 空载时，总重量应不大于20kg。 负压舱外尺寸（长×宽×高mm）为2020±30mm×560±30mm×430±30mm。 |

- 二、监护型救护车详细参数要求：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车基本要求 |  |
| 1.1 | 功能说明 | 投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，基础车型满足操控性能好、动力强等要求，适合院前急救的需要。 |
| 1.2 | 适应环境 | 应能适应国内各种自然条件，适应户外长时期作业的需求。应能适应气温－35摄氏度到-60摄氏度之间，相对湿度小于等于80%（自然环境）。 |
| 1.3 | 产品公告 | 投标车型应具备国家发改委目录公告，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 2 | 车辆技术要求 |  |
| 2.1 | 主要参数 |  |
| 2.1.1 | 外形尺寸 | 5850mm≥长≥5750mm、2000mm≥宽≥1900mm、2650mm≥高≥2600mm |
| 2.1.2 | 医疗舱尺度 | 3200mm≥长≥3100mm、1800mm≥宽≥1700mm、1900mm≥高≥1800mm |
| 2.1.3 | 轴距 | ≥3750mm |
| 2.1.4 | 最高时速 | ≥145KM/h |
| 2.1.5 | 整备质量 | ≤2750Kg |
| 2.1.6 | 总质量 | ≥3700Kg |
| 2.2 | 发动机 |  |
| 2.2.1 | 排量 | ≥2.1L |
| 2.2.2 | 燃油 | 柴油 |
| 2.2.3 | 额定功率 | ≥100Kw |
| 2.2.4 | 最大扭矩 | ≥355N.m |
| 2.2.5 | 排放标准 | 尾气排放必须符合国Ⅵ标准。 |
| 2.3 | 发电机 | 发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.4 | 制动系统 | 盘式/盘式，并带有ABS。 |
| 2.5 | 空调系统 | 应配备冷暖空调，前、后双空调，独立控制。 |
| 2.5.1 | 制热要求 | 在环境温度-20摄氏度时，启动加热系统后在15分钟内使车内温度至少达到10摄氏度以上。 |
| 2.5.2 | 制冷要求 | 在环境温度40摄氏度时，启动制冷系统后在15分钟内使车内温度至少低于环境温度7摄氏度以上。 |
| 2.6 | 其他配置 |  |
| 2.6.1 | 安全气囊 | 驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.6.2 | 轮毂 | 轮毂应为原厂铝合金轮毂。防滑链1副 |
| 2.6.3 | 踏板 | 医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩上车踏板。 |
| 2.6.4 | 侧拉门 | 医疗舱右侧侧拉门应为大开度侧拉门。 |
| 2.6.5 | 车窗 | 医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.6.6 | 后视镜 | 后视镜应为电动可调后视镜。 |
| 2.6.7 | 倒车雷达 | 应配备原厂三点式以上的尾部倒车雷达。 |
| 2.6.8 | 车记录仪 | 标配行车记录仪 |
| 2.6.9 | 灭火器 | 灭火器2个，三公斤半，干粉。 |
| 3 | 医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 外观 | 1.车辆外观根据最终用户统一标准设计。 2.所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 3.2 | 车身内饰 |  |
| 3.2.1 | 防火性能 | 车厢内结构及装饰材料的防火性能应符合GB8410－2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 |
| 3.2.2 | 材料工艺 | 药品器械柜、中隔墙、氧气瓶柜、柜式座椅、集成内顶应全部采用ABS复合材料模具一次成型工艺。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑。 |
| 3.2.3 | 材料特点 | ABS复合材料应具有：防霉、防菌、防静电、防潮、阻燃、易清洗、易消毒、高强度、抗老化、无异味、无毒、安全性强等优点。 |
| 3.2.4 | 安装要求 | 医疗舱内饰安装必须与救护车车身结构件或连接件牢固连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.3 | 救护舱 |  |
| 3.3.1 | 地板革 | 应选用阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用塑胶地板。 |
| 3.3.2 | 药品器械柜 | 药品器械柜可分别放置一次性耗材、注射用品、外伤包扎用品、隔离防护用品、插管箱、按压泵、软担架、呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械，内部分隔应采用高分子板材制作，外部应采用ABS复合材料制作，不吸水、易清洗，边角均应采用圆角过度，封边及接口处不可有触手感。药品器械柜的布置要便于医护人员的操作。 |
| 3.3.3 | 中隔墙 | 中隔墙应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，并配有透明式玻璃窗，中隔墙安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.3.4 | 操作柜 | 操作柜应位于医疗舱中隔墙后部，整体采用高分子板材制作，可放置急救箱等其他医疗用品。 |
| 3.3.5 | 护士椅 | 护士椅应位于担架前部操作柜上，可折叠收起，配有安全带，座垫乘坐舒适，方便清洗。 |
| 3.3.6 | 医生椅 | 医生椅应位于医疗舱右侧柜式床前方，医生椅的固定应符合GB15083汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。医生椅的座垫、靠背应采用自吸皮整体发泡工艺，表面不应有拼接线缝，并便于冲洗消毒。 |
| 3.3.7 | 柜式座椅 | 柜式座椅应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，可供三人乘坐，并配有相应的安全带。 |
| 3.3.8 | 氧气瓶柜 | 氧气瓶柜应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，固定可靠。柜内可放置2个10升铝合金氧气瓶。 |
| 3.3.9 | 集成内顶 | 集成内顶应采用ABS复合材料模具一次成型工艺，根据实际操作要求内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、安全扶手等功能。 |
| 3.3.10 | 安全扶手 | 在上、下车门处及顶部应安装相应的安全扶手。 |
| 3.4 | 电控系统 |  |
| 3.4.1 | 控制电路 | 1）需采用集成电路控制系统，薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、负压状态、吸引器状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观的掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 2）应配有独立应急手动切换控制系统一套，应对突发故障。 |
| 3.4.2 | 附加电瓶 | 为专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供一些医疗器械使用。 |
| 3.4.3 | 逆变器 | 逆变电源，12V输入，220V、不小于600W纯正弦波电源 |
| 3.4.4 | 供电要求 | 在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只。应设置总开关，在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。以上插座、开关等产品需选用质量可靠的产品。 |
| 3.4.5 | 安全保护 | 每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.4.6 | 备份控制电路 | 在主控制系统在故障状态下，有相应的手动备份控制系统，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。 |
| 3.5 | 担架系统 | 自动上车担架车1付，铲式担架1付。 |
| 3.6 | 警示系统 | 驾驶室控制。 |
| 3.6.1 | 警灯 | 1、车顶前部为内嵌式一体化LED警灯，三段式设计。 2、车身左、右、后应装有蓝色方形LED爆闪警示灯。 |
| 3.6.2 | 警报器 | 分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制。 |
| 3.6.3 | 警报器标准 | 符合GB 8108规定。 |
| 3.7 | 供氧系统 |  |
| 3.7.1 | 氧气管道 | 氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间， 氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性。 |
| 3.7.2 | 氧气瓶 | 10升铝合金氧气瓶两只（带高压减压阀及不锈钢固定装置） |
| 3.7.3 | 湿化瓶 | 即插即用湿化瓶。 |
| 3.8 | 吸引器 | 吸引器应采用分体式吸引器和吸引瓶，并由隐藏式管道连接。使用时只需打开吸引器开关，调节好档位，即可供病人使用。 |
| 3.9 | 换气系统 | 医疗舱要求配备可控换气装置，车厢内换气次数≥20次/小时。 |
| 3.10 | 杀菌系统 | 应配备长条型紫外线消毒灯，杀菌有效空间可达10m3 ，并具有延时启动功能，定时控制。 |
| 3.11 | 照明系统 |  |
| 3.11.1 | 工作灯 | 医疗舱照明灯光线柔和明亮，分布均匀，能满足医生操作需要。 |
| 3.11.2 | 专用射灯 | 医疗舱内应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.11.3 | 后射灯 | 应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.11.4 | 夜间外部照明系统 | 救护车应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.12 | 输液固定系统 | 在担架车上方要求安装垂直式输液架（要求能负重>5kg）以及输液泵固定支架。 |
| 3.13 | 通讯系统 | 在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 3.14 | 对讲系统 | 应配有对讲系统，可实现驾驶舱与医疗舱前后对讲、医疗舱可实现单向对讲控制，保证医疗舱隐私，双向对讲音量可调。 |

三、车载设备相关参数：

1、车载呼吸机技术参数

一、适用范围：用于院外或院内的幼儿、儿童、成人患者进行转运途中的呼吸生命支持。

二、技术参数：

1.气动电控型

2.显示屏≥2.4TFT彩屏，分辨率≥320*240；显示屏可显示电池状态、外界电源情况、实时气道压力、平均气道压力、峰值气道压力  等状态

3.具备中文语音智能导航操作和报警功能，配备呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能；配备专用急救包转运平台，可手提、单肩背，包可直接固定于急救车或担架床上

4.主机上可通过不同颜色区分幼儿、儿童及成人模式

5.呼吸模式：IPPV、辅助呼吸功能（Assist）、手动呼吸模式（M）等

6.主机重量: ≤1.5Kg；工作压力:2.7 ～ 6.0bar

7. 吸呼时间比:	1:1.67

8.潮气量：100ML - 1100ML可调

9.氧气浓度：60%和100%，2档可调

10.每分钟呼吸流量（MV）：3-20L/min可调，8档可调

11.呼吸频率：5～40bpm，10档可调

12.触发压力：-2～-4mbar之间，误差±1mbar

13.监测指标：气道压力(-10～60mbar)，气道阻塞，电池电量，气源压力等；气道压力上限：20-60mbar连续可调；气道安全压力：≤75mbar

14.呼吸系统顺应性≤ 100 ml/cmH2O

15吸气和呼气阻力：流量30L/min和60L/min不大于6hPa

16.呼吸软管接头：硅胶螺纹管Φ15mm/内Φ22mm

18.呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18

19.电源：AC：100 ～240V， 1.5～4A，50～60HZ；DC：12V 适配器

20.可充电锂电池，电池功率≥3400mAh，可连续使用6小时以上

21.防水保护等级:IPX4

2、车载除颤仪技术参数

1、彩色 TFT 显示屏≥4”, 分辨率 800×480，同屏显示≥2 通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

2、支持中文操作界面、AED 中文语音提示。

3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，整机重量≤8kg。

4、具备手动除颤、心电监护、呼吸监测、自动体外除颤（AED）功能。

5、配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

6、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分 20 档以上，可通过体外电极板进行能量选择，能量范围为 1-360J。

7、除颤充电迅速，充电至 200J<6s。

8、配置：1 块锂电池，无记忆效应，可支持 360J 除颤 80 次以上。

9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

10、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

11、50mm 记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

12、可存储 24 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。

13、具备良好的防水和防尘性能，防护级别 IP44。

14、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受大于等于 0.75m/6 面抗跌落测试。

3、车载式监护仪技术参数

- 标准配置：可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率和体温。
2.便携式一体化监护仪，固定式提手。
3.≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600。
4.心电：支持3/5导心电测量。
5.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。
6.具有ECG全屏级联功能。
7.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。
8.具有心动干扰（CVA）识别功能。
9.血氧：测量范围0％ ～100％；在90％～100％范围内，精度为±1％，在70％～90％范围内，精度为±2％。
10.脉率检测范围：20-300bpm，精度为±1bpm。
11.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。
12.具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。
13.具有病例档案存储功能，可用USB/FTP导出，支持bin、txt、xls格式。
14.具有待机模式、夜间模式、隐私模式可供选择。
15.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体界面、全屏7导界面等多种界面。
16.屏幕亮度1-100级调节。
17.内置大容量电池，工作时间大于2小时。
18.血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。
19.支持连接同品牌中央监护系统。

四、心电图机技术参数

- 1.导联：12导联同步采集、显示、打印。
2.噪声电平：≤15uVp-p
3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）
4.时间常数：≥5S
5.抗击化电压：±650mV
6.共模拟制比：≥105dB
7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。
8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。
10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。
11.可存储最近2分钟12导联波形。
12.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
13.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
14.具有隐藏式提手，美观大方。

五、车载式注射泵技术参数

- 1.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34；

- 2.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

- 3.压力报警阈值 5 档可调，最低 75mmHg ；

- 4.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时， 自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 5.防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出；

- 6.注射精度≤±2% 或 0.005mL/h 取大者；

- 7.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。

- 8. 速率范围： 0.1-1600ml/h, 递增： 0.1ml （ 0.1-

- 999.9ml/h）；

- 9.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

- 10.预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

- 11.安装固定：可固定在输液支架上；

- 12.快推“bolus”：0.1-1600ml/h， 具有自动和手动快推“bolus”可选；

- 13. KVO：0.1-5ml/h，递增 0.1ml/h；

- 14.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 15.具备独立电源开关，单通道使用时更节能。

- 16.屏幕不小于 3 英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力

- 档位和在线压力、报警信息 ；

- 17.整机重量不超过 4kg，主机采用双提手设计，方便

- 携带。

- 18.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光，动画

- 和文字同时报警提示，并显示具体报警信息；

- 19.具备导航指引功能，机器界面能提供装管指引和

- 文字指引信息

- 20.具有 4 种注射模式可选：速度模式、时间模式、

- 体重模式、间断给药模式；

- 21.具有联机功能：适用于药物的不间断推注，保证没有任何注射中断的连续给药功能；维持血药浓度

- 稳定。

- 22.双通道注射时，电池工作时间≥3 小时@5ml/h， 可升级至≥6 小时@5ml/h

- 23.AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

- 24.信息储存：自动储存 1500 条以上的操作信息；

- 25.RS232 接口：数据传输、护士呼叫、DC 连接；

- 26.可加装无线模块，实现无线联网监测；

- 六、车载式输液泵技术参数

1.安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34；

2.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.压力报警阈值至少 3 档可调；

4.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时， 自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

5.防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动

关闭，防止液体任意流出；

6.双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul 的单个气泡，单个气泡大小分 50ul、100ul、250ul、500ul、800ul 共 5 档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时 0.1-4ml 的累积气泡报警阀值，1 小时内检测到

的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

7.自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间 1-5min 可调；

可打开或关闭此功能。

8.精度≤±5%；

9.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

10.速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

11.预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

12.安装固定：可固定在输液支架上。13.快推“bolus”：0.2-1500ml/h；

14.KVO： 0.5ml/h；

15.支持在输液泵上编辑输液器品牌名称，可校准自定义输液器；

16.屏幕不小于 2.5 英寸，同屏显示：速率、当前输液

状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、

报警信息 ；

17.整机重量不超过 1.8kg，主机自带提手，方便携带

18.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

19.高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO 完成、空瓶；

中级别:系统异常，待机时间结束；

低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管、通讯中断；

20.具有 2 种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

21.电池工作时间≥4 小时@25ml/h；可升级至≥8 小时@25ml/h

22.供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

23.RS232 接口：数据传输、护士呼叫、DC 连接；可加装无线模块，实现无线联网监测；

- 七、车载电动吸引器技术参数

- 1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。

- 2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式， 其中机内电池在充足情况下，急救吸引器可连续使用 25 分钟以上、急救吸引器采用高性能锂电池可连续使用 60 分钟以上，并可反复充电， 在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。

- 3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz 或者 DC 12V 的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

- 4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。

- 5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面；

- 6、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

- 7、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值; 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值

- 8、瞬时抽气速率：≥20 L/min

- 9、贮液瓶：1000mL（PC 塑料）

- 10、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

- 11、输入功率：110VA

- 12、电池类型：与设备同品牌的锂离子电池

- 13、内置电池工作时间：≥60min

八、心肺复苏仪技术参数

- 1、工作原理：电动电控；

- 2、按压深度：30mm～70mm可调，每次调节5mm；

- 3、按压频率：100次/min、110次/min、120次/min，可切换；

- 4、按压通气比： 30:2，15:2，单独连续按压功能，三种按压通气模式；

- 5、递进式按压功能，降低骨折风险；

- 6、按压释放比：1:1（50%：50%）；

- 7、电量显示，低电压报警，启动暂停功能；

- 8、安全提示模式：按压深度从50MM调整到55MM时，需安全确认的功能；

- 9、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度30mm，按压频率100次/min；吹气频率10次/min

- 10、设备能：一键进入指南模式，关键指标标准化，提高操作效率

- 11、胸厚测量指示功能，垂直调节高度：150mm，允差±5mm；

- 12、单臂垂直经典仿生学按压结构，主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作；

- 13、控制面板位于病人上方，减少创伤病人血液体液带来的传染，避免操作者被感染风险；

- 14、开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，快速将按压头与患者胸部定位。紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。

- 15、液晶显示多条指南关键参数，便于临床操作。

九、成人可视喉镜参数

| 部件 | 参数 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示屏 | 尺寸 | 3.5寸全视角 |  |
|  | 分辨率 | 640*480（RGB） |  |
|  | 电源 | 18650锂电池 |  |
|  | 光源 | LED灯（6颗） |  |
|  | 前后转动角度 | 0-140度 |  |
|  | 左右转动角度 | 0-180度 |  |
| 照片影像 数据输出 | 支持 |  |  |
| 外接显示器 | 支持 |  |  |
| 喉镜片 | 镜头分辨率 | 600LW/PH |  |
|  | 像素 | 200万 |  |
|  | 摄像头 | 高清防雾摄像头 |  |
|  | 电源 | 18650锂电池 |  |
|  | 材质 | 316医用不锈钢 |  |
|  | 视场角 | 视场角66°，无死角 |  |
|  | 光照度 | 800LUX |  |
|  | 观察景深 | 20mm-60mm |  |
|  | 不同型号尺寸及适用人群 | 困难、成人、儿童、婴幼儿、新生儿 |  |
|  | 洗消要求 | 参考说明书 |  |
|  | 重复使用次数 | 1000次 |  |
| 电池 | 类型 | 锂离子可充电电池 |  |
|  | 电压 | 3.7V |  |
|  | 容量 | 3200mAh |  |
|  | 充电次数 | ＞300 次 |  |
|  | 充电时间 | ＜4小时 |  |
|  | 放电时间 | 5小时 |  |
| 电源适配器 | 充电器输入 | 100-250V,50Hz |  |
|  | 充电器输出 | 5V,1000mA |  |
| 运输/储存环境 | 湿度 | 10-95%，非冷凝 |  |
|  | 温度 | -20—60度 |  |
|  | 大气压力 | 50-106KPa |  |
| 镜头 | 防雾功能 | 支持 |  |
|  | 去雾时间 | 开机即可防雾 |  |
| 手柄 | 材质及特点 | PC+ABS |  |
| 连接件 | 材质 | SUS303 |  |
|  | 密封情况 | 是 |  |
| 售后服务 | 质保期限 | 三年 |  |
|  | 故障响应时间 | 24小时内 |  |