莎车县健康莎车（人民医院急诊综合楼）建设项目-医用气动物流系统采购项目

采购需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

给急诊综合楼各个楼层之间安装气动物流系统，使各楼层之间的药物及手术必备品递交能够第一时间送达患者身边，将救治患者的时间大幅度缩小。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有合格有效的营业执照（三证合一）；
 3、法人代表参加投标应携带《法定代表人身份证明》原件及身份证原件；委托代理人参加投标应提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件；
 4、被授权委托人在本单位缴纳的近四个月的社保证明（单位社保缴费凭证和个人明细表）；（新公司提供成立至今的单位社保缴费凭证和个人明细表）；

5、税务部门出具的近四月的完税证明；

6、2020年度财务审计报告（新成立公司具备有效期内的银行资信证明）；

7、 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
  8、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的、经营异常名录的、有行贿受贿犯罪记录(尚在处罚期内)的将拒绝其参本次政府采购活动。供应商须提供本单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询单位、法定代表人、项目负责人）已公布的信用记录查询截图；（注：提供的查询记录为公告发布之日起的截图，时间不清楚的为无效截图）。 
   9、投标单位（供应商）具有本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；
   10、投标单位（供应商）具备针对本次采购项目的《反商业贿赂承诺书》；

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

四、采购实施计划主要内容

1、采购内容：急诊综合楼医用气动物流系统一批

2、采购项目预（概）算：320万

3、最高限价：320万

4、开展采购活动的时间安排：2021年9月14日上午11:00(北京时间)

5、采购组织形式：分散采购-委托社会代理机构

6、委托代理安排：新疆正格招标代理有限公司

7、采购包划分与合同分包：无分包

8、采购方式：公开招标

9、竞争范围：全国

10、评审规则：本项目评标办法采用综合评标价法，将依法组建不少于 5 人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求

采购内容；

| 莎车县人民医院气动物流系统站点一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 急诊综合楼 |  |  | 外科综合楼 |  |
| 13F | 特护病区 |  |  |  |  |
| 12F | 标准病区 |  |  |  |  |
| 11F | 标准病区 |  |  | 手术室 |  |
| 10F | 标准病区 |  |  | 产房 |  |
| 9F | 标准病区 |  |  | 标准病区 |  |
| 8F | 标准病区 |  |  | 标准病区 |  |
| 7F | 标准病区 |  |  | 标准病区 |  |
| 6F | 标准病区 |  |  | 标准病区 |  |
| 5F | 手术室 |  |  | 标准病区 |  |
| 4F | 输血科收样 | ICU | 输血科发血 | 标准病区 |  |
| 3F | 病理科 | 检验科 | 内镜中心 | 标准病区 |  |
| 2F | 介入科 | 消毒供应中心 |  |  |  |
| 1F | 急诊采血 | 急诊抢救 |  | 标准病区 |  |
| -1F | 病理库 | 药房 |  |  |  |
| 站点小计 | 14 | 5 | 2 | 10 |  |
| 站点总计 | 31 |  |  |  |  |

（2）材料清单

| 气动物流系统材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 硬件部分 |  |  |  |
| 1.1 | 站点部分 |  |  |  |
| 1.1.1 | 智能化站点（通过） | 160型带触控屏 | 套 | 23 |
| 1.1.2 | 智能化站点（末端） | 160型带触控屏 | 套 | 8 |
| 1.1.3 | 站点配件 | 传输瓶盛放架+缓冲接受篮 | 套 | 31 |
| 1.1.4 | 传输瓶 | 160型 | 个 | 62 |
| 1.2 | 空压机系统/附件 |  |  |  |
| 1.2.1 | 风压机 | 功率≥4KW；SD380V | 台 | 2 |
| 1.2.2 | 风机控制系统 | 风机配套 | 套 | 2 |
| 1.2.3 | 光电传感装置 | 风机配套 | 个 | 7 |
| 1.2.4 | 风压机配套 | 消音、连接件、风向切换 | 套 | 2 |
| 1.3 | 传输管道 |  |  |  |
| 1.3.1 | 直管 | 直径、壁厚：160X3.2mm | 米 | 552 |
| 1.3.2 | 弯管 | R≤1200mm | 个 | 76 |
| 1.3.3 | 管套 | NW160 | 个 | 157 |
| 1.3.4 | 三向转换器 | 风向转换设备 | 个 | 3 |
| 1.3.5 | 区域转换器 | PWZA NW160 | 个 | 2 |
| 1.3.6 | 配件 | 含直管、管套、管箍、不锈钢管套和空气弯管 | 套 | 4 |
| 1.3.7 | 系统控制电缆 | 250米/卷 | 米 | 750 |
| 二 | 软件系统 |  |  |  |
| 2.1 | 主控电源+主监控系统 | 1.机型 国内品牌商用台式机(非杂牌组装机)。2.CPU：AMD R7-5600G或者Intel I7-10700K，主频≥3.6GHz。3.扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1, ≥1个PCI。 4.内存 ≥16G DDR4 2666MHz，双插槽 。5.显卡 ≥独立显卡显存1G。6.接口 ≥ 8个USB接口，前4后4（前置2*USB3.1 G2,2*USB3.1 G1），串口一个。7.硬盘 ≥512GB PCIe NVMe M.2接口固态硬盘+1T HDD SATA； 8.显示器 ≥23.8吋 窄边框LED低蓝光护眼显示器，支低蓝光调节。 9.键鼠 PS/2防水抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标（有认证）。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 系统控制软件 | 基础控制软件 | 套 | 1 |
| 2.2 | 区域控制系统软件 | 基础控制软件 | 套 | 3 |
| 2.3 | BUS型号转换装置 | 信号转换系统和网络 | 套 | 1 |

技术规格

气动物流技术参数

医用传输信息化建设主要技术要求

系统配置情况：物流传输传输系统，主要由机房、主控电脑、前置式收发站、三向转换器和输送管道等几部分组成。各部分详细内容请查阅设计图纸和工程量清单。投标人可结合投标产品特点进行深化设计，保证满足本项目的使用要求，设计中风机的风压能保证使传输瓶传到最远的站点；

系统技术要求：

适于传送药品、标本、血液标本、血浆、X光片、医疗器械和文件等

适于环境温度-25℃~+60℃

工作原理：以空气压缩机抽取及压送空气为动力，在密闭的网管中传送物品，并能消除静电

传送方式：单管双向传输

控制方式：计算机实时监控。中央控制器控制全系统运行。

各收发工作站供电属‘安全特低电压’供电应≤36V。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告、具备此功能已安装医院出具的盖章证明文件（文件中需注明医院名称、联系人姓名和电话）。

管道外径：160mm

各收发站可对该系统中任意工作站进行控制检测并控制风机吹吸风工作

传送正常速度：5~8m/s

系统可根据不同类别科室由系统自动选择传输速度

系统具有自诊断程序，各收发站可手动控制各工作站位旋转（通过位、接收位、发送位）

最大载重量：5kg

满负荷最大传输距离：1500m以上

启动停止有缓冲，平稳接收；针对医用传输物品的复杂性，系统在设计时分别设有顶端装置、底端装置及各收发站缓冲装置，用于避免物品因突然停止高速运行或过力接触而产生的碰撞，系统启动与停止采用缓冲专利技术，实现传输瓶无振动、无颠簸、平稳接收。此外，针对易碎、易漏及不规则等物品，应设计有各种类型的包装和填充物品，有效防止传输瓶内的振动及碰撞的发生。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告、具备此功能已安装医院出具的盖章证明文件（文件中需注明医院名称、联系人姓名和电话）。

管道室内外均可安装，在室外安装时配有防露、防冻、防水、伸缩装置及措施

管道可穿过楼板安装，管道及部件应为防火材料、系统有防火装置。

管道及部件应为防火材料、系统有防火装置

系统无气体交叉污染，请用文字说明措施。前置式收发站、三向转换器、三向阀内气体密封圈为特氟隆材料制成

系统有防止静电的有效措施。

为保证系统信号不受干扰，信号线路需均有屏蔽措施

可满足业主未来扩大分站数量要求

系统易管理、易维护、易升级

系统具有较强的容错能力和故障恢复能力，传输中如发生断电，数据不会丢失，来电后能自动恢复，继续完成原定操作指令

前置式收发站、换向器等定位控制采用非机械接触式磁性传感器电子智能定位。故障自诊自动排除。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告、具备此功能已安装医院出具的盖章证明文件（文件中需注明医院名称、联系人姓名和电话）。

前置式收发站、三向换向器、换向器的控制器均装有故障诊断软件，当前置式收发站、三向换向器、换向器发生故障时，自动向每一个收发站的画面上和中心控制机发出故障信息。当某一收发站发生故障时，系统能自动关闭此站，而不影响其它收发站的工作。

有自动返回及运送的安全性

传输瓶到达接收站时，空压机停止工作，传输瓶才弹出。从而保证传输瓶的软抵达和传送物品的安全性

机房配置情况：

机房安装有高效风机、主控制器等设备。

主控制器控制整个系统的运行，包括：风机的起动和停止，传输瓶的输送和停止，运行状况的监控和记录，故障的排除等。

机房技术要求：

高效风机可为整个系统提供动力，其功率应留有扩展余量，可满足业主未来扩大分站数量的要求。

风机寿命10年以上

风机风量和风压应满足该系统要求，单台风机风量大于9m3/min，风压大于200Mbar，功率≥4KW。

提供风机启动检测装置，可辅助系统判断风机工作状态，请加以说明。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告、具备此功能已安装医院出具的盖章证明文件（文件中需注明医院名称、联系人姓名和电话。

噪声db(A)：工作时噪音最大值不超过55db。投标文件需提供由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。

风机电源380V，AC三相

可根据需要配消声器噪声<65db，加配消声器后≤50db

空压机功率应留有以后系统扩展的余量

可根据需要安装在楼宇的任何位置

可设置某一个收发站为系统兼容回收站，全套系统可只设一个回收站也可在中心机房中的换向器出口安装一个缓冲回收管，可完成回收任务。

电脑配置情况及技术要求

机型 国内品牌商用台式机(非杂牌组装机)；CPU：AMD R7-5600G或者Intel I7-10700K，主频≥3.6GHz；扩展槽 ≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1, ≥1个PCI；内存 ≥16G DDR4 2666MHz，双插槽 ；显卡 ≥独立显卡显存1G；接口 ≥ 8个USB接口，前4后4（前置2*USB3.1 G2,2*USB3.1 G1），串口一个；硬盘 ≥512GB PCIe NVMe M.2接口固态硬盘+1T HDD SATA；显示器 ≥23.8吋 窄边框LED低蓝光护眼显示器，支低蓝光调节；键鼠 PS/2防水抗菌键盘、USB光电抗菌鼠标（有认证）。

技术要求：

可动态显示文字和动态数据

可显示每个设备动态流程

可控制全部系统

可实时监控整个系统得运转状态

可记录所有收发送记录

可即时打印或存储打印

可显示故障区域及故障代码

若某收发站有故障，可关闭此站，不影响整个系统的运行

某一子系统有故障或关闭，不影响其他系统正常运行

可作加密级传送并具安全接收功能

可预置自动半速传送

可作出统计数据

主监控中心设置监控装置，可与局域网连接，也可实现远程监控

操作软件由原厂开发

监控PC可实现故障分析查询功能

收发站配置情况及技术要求

配置情况：收发站负责传输瓶的装入、发出输送地点信号、发出起动信号以及接收传输瓶等操作。

系统收发站采用前置式，禁止采用敞开式设计，传输时首先开启密闭门，在放入传输瓶后密闭门关闭后传输瓶开始传输，传输瓶发送时从收发站正前方置入，经自身重量进入管道系统，无本地采气产生的交叉感染。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告、具备此功能已安装医院出具的盖章证明文件（文件中需注明医院名称、联系人姓名和电话）。

传输瓶需具有发送等待超时功能，时间可随意设定，超时后有语音提醒（该功能可有效防止医护人员未操作、误操作、系统故障等因素造成的传输瓶停留）。投标文件需提供由市级或以上质检部门出具的检验报告。

技术要求：

具备收发功能；

使用按键式键盘面板，防水防尘，操作简便；并具有光电传感器和系统状态提示灯（投标时请提供面板图片并加以说明）

中文信息动态界面，可同时显示≥3行的信息

面板可按键输入并显示≥5位数的目的站代码

可上下翻页自动搜索地址簿

可中文显示目的站地址

可中文显示系统状态

可中文显示发送站地址

可中文显示操作提示

发送遇忙可自动排队等候

系统可设优先发送及优先接收及目的站转移，全套系统可设1-20个优先级，确保关键科室使用

系统具有收发站关闭、加密，传输瓶转移及智能返回功能

可设置缺省地址

内置到达传输瓶气动减速旁路

每个收发站可编制10个以上到达信号，确保各部门的共用性

按键面板上有专用回传功能快捷键（提供按键面板图片并说明，否则不得分）

三向转换器配置情况及技术要求

配置情况：三向转换器是为分配收发站而设置。

技术要求：

可在系统内由一主通道分支为三条通道。

预留可预见的系统扩展接口。

寿命10年以上

密封材料为特氟隆制成

可以垂直安装

为O型皮带软驱动机械装置

传输瓶配置情况及技术要求

两端为双旋盖及密封毡圈，并配有辅助管道密封橡胶圈

可具有多种颜色

传输瓶在运行过程中的噪音小于45dB；投标文件需提供由国家市级及以上质检部门出具的检验报告。

输送管道配置情况：

输送管材质要求为：优质PVC管道（专用管材），必须达到国内先进传输系统所用管材标准。

输送管道包括直管、弯管和连接套管，用于传输传输瓶，其管径要求为外径160mm，转弯半径≤1200mm。

系统可多种类型管道混合使用

管道穿越楼层等防火分区时，须设置阻火圈。

管道应达到建筑材料标准（适用温度-25℃~+60℃）

管道具有耐磨性、防腐性和抗压性及抗静电性能

电源技术要求

电源为电子开关电源

具有防雷击、防杂波、防输出短路保护功能

一个电源可供≥20个单元（收发站及转换器）

电源最远可送达≥1500m

输入电压容许范围为80~270VAC 50/50Hz

系统质量标准：

系统产品获得国内质量认证ISO9001等认证

国内血液检测报告证明，证明系统可传输血液标本。

投标文件中需列明常用易损备件，并标明备件的价格。

保修期：系统保修自系统验收合格起，保修叁年，三年内免费更换维修需要的零部件，每季度对设备进行一次巡检和维护保养，质保期满后10年内提供配件，保证设备出现故障后能找到维修配件，配件费用按照投标文件中报价执行。系统在使用过程中有程序升级，公司必须免费升级软件。

培训计划：中标后开始负责免费培训现场维护人员2人，直到熟练掌握系统运行，出现故障现象能及时排除故障，出现无法解决的问题时，工程师远程及时响应，指导解决现场出现的任何问题，无法解决的工程24小时内到达现场进行解决。设备安装完成后，安排一名技术人员在现场指导系统运行，现场技术人员常驻现场≥6个月。

- 商务要求如下；

- 取得采购标的的时间：合同签订后，60个日历日主要设备到货（施工进度结合主体施工进度考虑）

- 取得采购标的的地点：莎车县人民医院指定地点

（3）交付（实施）的时间（期限）：60天（施工进度结合主体施工进度考虑）

（4）交付地点（范围）：莎车县人民医院

3、付款条件：

（1）、进度和方式：合同签订后，缴纳5%的履约保证金，支付合同总价的30%款项；

按照合同约定主要设备到货，支付合同总金额30%款项；

根据主体项目施工情况进场安装，调试完毕，验收合格后支付合同总金额30%款项；

质保期满后支付剩余10%款项。（以实际签订合同为准）

- （2）、售后服务；1小时响应，24小时到达现场服务。

- （3）、是否提供保险；货物运至最终目的地的保险费用

4、可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次竞争性谈判采购工作不能顺利实施的风险。比如因疫情防控，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。

（2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次竞争性谈判采购项目不得不取消或者进行调整。

（3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、窜标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。

（4）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货，向采购人提供不符合要求的图书；后期中标单位提供的图书不符合采购人实际需求。

5、该项目是否开展需求调查？（根据办法十一条规定），如开展则提供需求调查报告。

该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准

验收主体：采购人

验收时间：签订合同后60个日历日内到货（施工进度结合主体施工进度考虑）

验收方式：货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

货物到达后，甲乙双方均须在场确认包装完好后，乙方需提供所投设备产品资料和第三方检测机构出具的检测报告提供的技术参数和性能指标作为产品验收实物的依据，安装后由甲方验货，并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，一切损失由乙方自行承担

验收内容：急诊综合楼医用气动物流系统

验收标准：经检验达到所投产品的响应参数，物流系统正常平顺运转。

七、采购标的的其他技术、服务等要求；：系统安装完成必须达到参数要求，能够平顺使用。不存在卡顿情况，系统设备平顺运行。

八、需要满足的其他技术规格要求；

1、货物名称：急诊综合楼医用气动物流系统

2、维保期限：售后、保质期为两年

3、货物使用单位：莎车县人民医院

4、维保用途说明：急诊综合楼医用气动物流系统维护

5、维保服务参数要求；中标投标单位应1小时响应，24小时到达现场服务。以最快的速度解决故障问题，使系统正常运行。维保配件必须百分百原厂配件。

九、一般性审查和重点审查：

该项目是一般性审查还是重点审查？（对应选择）

- 1、重点审查

- 2采购单位审查人员姓名：姜勇

- 3审查时间：根据总体施工进度来定。（急症楼楼体还在建设中）

采 购 单 位：莎车县人民医院（盖章）

2021年8月16日