
新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

医学影像技术仪器设备采购项目

招标文件

项目编号：XJZX-2021-0712
采购人：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室
采购代理机构：新疆尚速商务信息咨询有限公司
2021年8月

目  录

1第一部分  投标须知


7第二部分  招标说明


11第三部分  投标说明


29第四部分 合同条款


37第五部分   附   表


50第六部分 采购需求及技术参数


145其他要求




第一部分  投标须知

投标人须知前附表

	项号
	项目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

医学影像技术仪器设备采购项目

项目编号：XJZX-2021-0712

	2
	采购人
	新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

	3
	代理机构
	单位名称：新疆尚速商务信息咨询有限公司

单位地址：乌鲁木齐市长春路1011号澳龙广场A座1302室

联 系 人：陈韬宇

电    话：15009913279 0991-6617036

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	预算金额
	共计采购预算金额：541万元（最高限价）

各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	6
	采购范围
	医学影像技术仪器设备
注：所有软件产品提供2021年-2022年漏洞检测报告，网络产品类必须接入学院现有的网络管理系统，并支持IPV4/IPV6

（具体参数详见采购需求及技术要求）

	7
	资格要求
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人。

3、本项目不接受进口产品投标。
4、本项目不接受联合体投标



	8
	投标有效期
	投标有效期：投标截止之日后90天内。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应性投标而被视为无效投标。

	9
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	10
	质保期
	本项目质保期五年

	11
	交货期
	合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试

	12
	交货地点
	克拉玛依市胜利路12号新疆医科大学厚博学院克拉玛依校区

	13
	质量保证与售后服务
	（一）产品质量保证期

1、本项目质保期五年
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内（售后服务期内），如果中标（成交）供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标（成交）供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标（成交）供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

	14
	培训计划
	（一）培训内容

免费提供操作和维修培训

（二）培训要求

中标（成交）供应商应提供现场技术培训，保证使用人员能够正确地使用系统各种功能，设备到位后的安装和售后服务均由中标（成交）供应商负责。

（三）培训方式

对于大型仪器设备或技术复杂，使用难度较高的仪器设备能提供2-3人去内地培训的机会，在此过程中产生的所有费用（路费、住宿费等）由中标（成交）供应商承担。

	15
	采购方式
	公开招标     

	16
	付款方式
	（一）签订合同后，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价20%的预付款。

（二）中标（成交）供应商按采购合同交货，完成安装调试，经验收合格后，采购人向中标（成交）供应商支付合同总价30%的货款。

（三）合同总价45%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满1年后的30天内将余款无息汇入中标（成交）供应商指定的账户。

（四）合同总价5%款额在产品使用中无质量问题，且履行售后服务承诺，在质保期满2年后的30天内将余款无息汇入中标（成交）供应商指定账户。

（五）中标（成交）供应商提交采购合同，发票等材料，向采购人申请付款。

（六）采购人对中标（成交）供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向中标（成交）供应商付款。

注：最终付款方式以中标（成交）供应商和采购单位签订的合同为主。

	17
	评标方法
	综合评分法

	18
	是否接受联合体投标
	不接受联合体

	19
	招标文件发售时间
	2021年8月17日至2021年8月24日

	20
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2021年9月8日10：30（北京时间）

	21
	投标文件递交及开标地点
	克拉玛依市友谊路甲30号正天华厦酒店二楼会议室

	22
	招标代理服务费
	经与采购人协商，本项目采购代理服务费由中标单位在领取中标通知书同时向招标代理机构支付，采购代理服务费为：62280元（陆万贰仟贰佰捌拾元整）


	23
	投标文件份数
	正本一份（单独密封），并标明“正本”字样。
副本四份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样
报价一览表一份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。
提供投标文件电子版（必须是文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。

正、副本不得采用活页装订，否则视为无效标处理，投标文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应文件要求，投标将被拒绝。

	24
	招标文件售价
	500元/份（标书一经售出，概不退还）

	25
	政府采购政策支持
	无

	26
	环境标志、节能、自主创新产品的约定
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	27
	验收标准
	1、货物到达现场后，中标（成交）供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标（成交）供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标（成交）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要制造商对中标（成交）供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

	28
	现场演示
	软件部分需现场讲解演示（演示时间10分钟以内）


第二部分  招标说明

1、适用范围

本招标文件是招标人在本项目招标过程中的规范性文件，仅适用于本招标中所叙述项目的货物采购内容。和招标人组织的答疑纪要一起是各投标人（以下简称投标人）编制投标文件的依据，也是招标人与中标（成交）供应商签订合同的依据，并作为供货合同的附件之一，与供货合同具有同等的法律效力（除非合同另有约定的部分，以正式合同内容为准）。   

1.2供货范围
1.2.1投标人应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试中发现缺项（属投标人供货范围）由采购人协议补充。

1.2.2投标人应保证投标文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任，投标人须拥有所投标的物的所有权或合法处分权，一切因标的物的所有权或合法处分权而引起的法律和经济纠纷由投标人自行负责，与本项目招标代理机构、招标人无关。

1.2.3投标人应保证向招标方提供优质的免费调换、补差零部件服务。所投设备必须达到国家强制性安全要求、节能环保标准。

1.2.4采购设备应符合国家所列技术标准和规范要求、符合国家相关法律规章、国家和行业相关标准。

1.2.5本次招标内容包括设备运输、搬运、安装调试、设备接电、验收，运行维护、管理和维保等，质保期五年，本项目不追加资金。

1.3技术资料提供

1.3.1 在合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试。
1.3.2 中标（成交）供应商在货物出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。至少包括：产品检验合格证书、主要配套产品使用说明书及合格证、型号、参数、安装、使用、维护手册。

1.4质量保证与售后服务：

（一）产品质量保证期

1、质保期五年
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标（成交）供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标（成交）供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

1.3技术升级

在质保期内（售后服务期内），如果中标（成交）供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标（成交）供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3、备品备件及易损件

中标（成交）供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

2、定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1“采购人”系指 新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室
2.2“招标代理机构”系指新疆尚速商务信息咨询有限公司。

2.3“招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

2.4“投标人”系指有资格的投标人（制造商、代理商）。
2.5“中标（成交）供应商”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标候选人。

2.6“货物”、“产品”系指招标文件规定的，投标人须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务” 系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。
3、投标费用

3.1无论投标结果如何，参与开标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
3.2与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在投标报价内。

4、支付费用
4.1中标（成交）供应商必须在确定中标之日起3日内向代理机构支付服务费。

4.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行，由中标（成交）供应商支付。
5、招标文件由下述部分组成：

第一部分  投标须知

第二部分  招标说明

第三部分  投标说明

第四部分  合同条款

第五部分  附 表

第六部分 项目需求及设备参数

6、招标文件的澄清

6.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如对招标文件有疑问，可在招标截止日前15日内按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函或传真，电子邮件，下同）通知采购人要求澄清。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7、招标文件的修改或补充

7.1在投标截止期的15日内的任何时间，采购人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以邮箱或传真的形式予以确认。
7.2 为使投标人在准备开标时有适当的时间考虑投标文件的修改，采购人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有投标人。

7.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、招标文件文件的约束力 

8.l 投标人一旦参加公开招标会议，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

8.2 投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在招标会开始后提出任何异议。

8.3本招标文件由新疆尚速商务信息咨询有限公司负责解释。

第三部分  投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标资质

1.1投标人必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。
资格审查内容

	评审内容
	投标企业名称

	
	
	
	

	1
	具有有效的工商营业执照或其他证明文件（复印件加盖公章）
	
	
	

	2
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定
	
	
	

	3
	供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以采购代理机构现场查询为准）
	
	
	

	4
	本项目不接受联合体投标
	
	
	


说明：以上内容为开标会议时，资格审查的必审项。开标时采购人或者采购代理机构将按照上表资格审查内容对投标文件正本中的资格审查资料进行审核，如有缺项、未按要求提供的情况，视为投标人不响应本次招标，资格审查将不予通过。
所有资格证明文件，在投标文件中资格证明文件的复印件须加盖公章，以备开标时进行审查。

初步审查表

	评审内容
	投标企业名称

	
	
	
	

	1
	授权委托书或法人代表证明
	
	
	

	2
	投标文件中盖章的名称与营业执照的名称一致
	
	
	

	3
	投标文件相应位置处有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
	
	
	

	4
	符合“投标文件格式”的要求
	
	
	


符合性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	
	
	

	1
	无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	

	2
	无法定代表人出具的授权委托书的；
	
	
	

	3
	未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	4
	投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
	
	
	

	5
	投标有效期不满足招标文件要求的；
	
	
	

	6
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标
	
	
	

	7
	投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；
	
	
	

	8
	投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
	
	
	

	9
	明显不符合技术规格、技术标准的要求；
	
	
	

	10
	招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
	
	
	

	11
	招标文件附有采购人不能接受的条件；
	
	
	

	12
	不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	


第二章  投标文件的编写及编制顺序

2、要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标会被拒绝。

2.2 开标、评标、授标均以标项为单位，投标人根据公司的自身实力可对多个标项进行投标，若投标人参与多个标项时，应分别编写投标文件、分别密封包装，并在所有的包装袋上清楚标明所投标项的名称，每标项分开装订，否则其投标会被拒绝。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 招标文件及投标人和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3投标人提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以翻译成中文为准。 

3.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

4、投标文件的构成

4.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

4.2投标文件由四卷组成，合装订成一册，投标人应按照下列顺序编制投标文件：
4.2.1第一卷：投标报价书
（1）投标人的承诺函（原件，按附件的格式提供）；

（2）报价一览表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（3）报价分类明细表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）。报价一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“×××项目报价一览表”，随同投标文件一并递交开标地点（否则视为无效标处理）。
（4）售后服务与质保方案：列出质保期后维修保养收费标准并提供收费维保[image: image1.png]


标准的详细内容（单列，不在投标总价之中）。免费质保期内维护内容及维修保养计划，其免费维保的标准应按照收费维保的标准执行。

4.2.2第二卷：资格审查资料

（1）投标人有效法定代表人营业执照其他证明文件（复印件加盖公章附入响应文件)；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定

（3）供应商不为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）（最终评定结果以现场查询为准）。
4.2.3第三卷：商务投标文件

投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

（2）法定代表人代表或法定代表人授权代表身份证(复印件加盖公章附入投标文件)；

（3）法定代表人代表授权书(原件)；
（4）投标人提供的设备不是投标人制造的，则投标人须得到产品的授权书和售后服务承诺(生产厂家无须提供）；

（5）投标人认为能证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同的资格证明文件 (复印件加盖公章附入投标文件)；

（6）投标人的技术、经济及综合实力描述；

（7）供应商或厂家销售业绩表并提供相应证明材料，提供能证明供货能力的财务报表（中标通知书或合同复印件）；

（8）商务条款偏离表；投标人如对商务条款有偏离意向，必须在标书中注明偏离事项，凡是未注明偏离意向的标书视认为响应本标书条款；

（9）用户培训及服务承诺、售后承诺内容；

（10）其它需说明的事项。

4.2.4 第四卷：技术投标文件

（1）技术参数、功能偏离表（按附件的格式提供，正、副本中均应附入）；

（2）所投产品的详细说明（在投标文件中详细说明所提供技术规格、性能及辅助材料的品牌、型号规格、加工工艺等）；

（3）所投产品相关技术人员的配备情况；项目实施方案，项目具有现场服务工程师，提供相关证件；（附技术人员配备情况表）
（4）产品质量检测报告；

（5）投标人认为需要说明的其他部分。

    本项目要求按照上述内容编制标书，并按照标书中所附的投标文件规格编写，并要求打印装订成册。

5、投标文件格式：

5.1 投标人应按招标文件的内容与要求和提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.2 投标人应将投标文件按规定的顺序编排，应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册，不得采用活页装订，否则视为无效响应性文件。
6、投标报价

6.1投标人应在招标文件响应性明细报价表标明：所有报价均以到达现场（招标文件规定的地点）并安装合格的全部费用，必须包括招标文件中所需设备报价（含税金）、运输费、保险费用、施工安装调试费、备件、培训等费用。任何有选择的报价将不予接受。

6.2投标报价时应注意下列几点：

6.2.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，投标人应该考虑但没有考虑到的任何费用将由投标人自行承担；
6.2.2 投标报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

6.2.3 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

6.2.4 招标文件中特别要求的安装、调试、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

6.2.5 投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原料已付的全部关税、销售税和其它税；

6.2.6 投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

7、投标报价的货币单位

7.1 投标报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、招标文件规定的技术投标文件
8.1投标人须提交证明拟其投标的货物和服务符合招标文件规定，该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2证明货物和服务与招标文件要求一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明

（2）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

8.3 没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1投标文件从开标之日起，投标有效期90天（如不满足将导致废标）。

9.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法定代表人代表签章。

10.3投标文件应由法定代表人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法定代表人代表签字、法定代表人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

10.4所有投标文件必须提交一式五份，其中正本一份、副本四份（投标文件一律不退），并在投标文件封面清楚标明“正本”和“副本”字样。

投标文件电子版（必须是投标文件加盖公章的扫描件U盘）1份，随正本一起密封。
10.5投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。
11、投标保证金

本项目不收取投标保证金
第三章  投标文件的递交

12、投标文件的密封和标记

12.1 为方便开标唱标，投标人应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

12.2 投标人应将投标文件的“正本”单独密封一份，所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。

12.3所有密封文件均应：清楚标明递交至“投标人须知前附表”中指明的地址；注明“投标人须知前附表”中指明的项目名称、项目编号（包号）和“在   年  月   日   时之前不得启封”的字样，投标人名称和地址，须加盖投标人公章。

12.4由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标人将不负责任。
13、投标截止时间

13.1投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆尚速商务信息咨询有限公司指定的开标地点。 

13.2所有投标文件都必须在采购人规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。本项目不接受以邮寄的方式递交投标文件。

13.3出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购人的书面修改通知重新规定的开标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知必须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

14.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件和组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购人，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4投标人不得在开标后至投标有效期满前撤销投标文件。
第四章 开标与评标

15、开标

15.1本次招标按招标文件中规定的时间和地点开标，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。
15.2 开标会由招标代理机构项目负责人主持。

15.3 开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行唱标。唱标以投标人单独提交的“报价一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。

15.4 开标和唱标的顺序，开标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。唱标的顺序，按照递交投标文件的逆顺序进行。
15.5 开标时间截止后，提交投标文件的投标人不足三家时，按照招标的相关法规处理。

16、评标

16.1评标小组

16.1.1招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招投标管理办法》及相关法律的规定，依法组建本次招标的评标小组，负责本次招标的评标活动。

16.1.2 评标小组人选开标前确定。评标小组成员名单在中标结果确定前保密。

16.1.3 评标小组由有关医疗设备、教学实验仪器等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人以上的单数，其中医疗设备、教学仪器等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

16.1.4按前款规定，评标小组的成员，由新疆尚速商务信息咨询有限公司在相新疆维吾尔自治区政府采购网政采云平台采取随机抽取的方式确定。

16.1.5评标小组在监督部门的监督下独立完成招标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推选中标候选人。
16.1.6 评标小组成员遵循法定的回避规定。

17、评标依据

17.1 评标的依据为招标文件（包括采购人的招标文件和投标人的投标文件）。

招标文件的因素主要包括下列内容：

（1）对投标人的投标文件的审查和响应性的确定；

（2）对投标人的投标文件中财务、技术和生产能力的确定；

（3）对投标人报价的评估确定；

（4）对产品质量的评估确定；

（5）对投标人社保缴纳情况的评估确定；

（6）对投标人设计及项目实施方案的评估确定；

（7）对投标人配送安装及项目验收方案的评估确定；

（8）对投标人售后服务机构设置和能力的确定；

（9）对投标人投标文件技术规格偏差的确定；

（10）对投标人递交文件商务偏差的调整确定；

（11）对投标人的技术、商务澄清内容答复的确定；

（12）其他特殊要求因素（如节能、安全和环保等）。

18、评标过程的保密性

18.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或投标项目无关的其他人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

18.2  投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
19、投标书的评审

19.1 评审准备

19.1.1评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

19.1.2招标人或者其委托的代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

19.1.3评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。

19.1.4招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

19.1.5评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件打分排序。

19.1.6评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.7评标委员会应以下述规则纠正投标书中的算术错误：
（1）投标文件中的报价一览表（报价表)内容与投标文件相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
（2）投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与综合单价金额不一致的，以综合单价金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）当文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标文件将被拒绝。 

19.1.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.1.9在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在现场合理的时间内提供书面说明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，评标委员会将其投标应作无效标处理。

19.1.10投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

19.1.11评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

19.1.12投标人不得误导、干扰采购人的评标活动，否则将废除其投标。

19.2  符合性审查
19.2.1发生下列情况之一的投标文件被视为无效：
 (一) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
 (二) 无法定代表人出具的授权委托书的；
 (三) 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
 (四) 投标人名称或组织结构与购买招标文件时不一致且未提供有效证明的；
 (五) 投标有效期不满足招标文件要求的；
（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购中同时投标；
 (七) 投标人违反招标投标纪律的将做废标处理；
（八）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（九）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（十）招标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
（十一）招标文件附有采购人不能接受的条件；

（十二）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
19.3提交投标文件的投标人不足三家时，按照相关法规处理。
投标文件有上述情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作废标处理。
19.2.7细微偏差是指投标实质上满足招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

19.2.8评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。 

19.2.9评标委员会根据招标文件的规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三家，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，或按照招标的相关法规处理。

19.2.10对投标文件的审查和满足性的确定：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足招标文件的格式要求。

（2）在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，与招标文件要求不符，其投标将被拒绝。
（3）评标委员会将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了招标人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

19.2.11投标文件的澄清

（1）为了有助于对投标文件进行审查、评审和比较，评标委员会有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

19.3 详细评审

19.3.1经初步评审对未发生重大偏差的合格投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术、商务和经济部分作进一步的评审和比较。

19.3.2 评审标准和方法

19.3.2.1采用　综合评分法 是衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。
19.3.2.2 评标委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格投标人，根据招标文件规定的标准和方法评审和评分。评分将按经济、商务、技术部分分别进行，计算出各合格投标人的总得分。
总得分100分=经济部分评分30分+商务部分评分8分+技术部分评分62分

19.3.2.3 评分标准：

经济部分（占总分值的30%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济分
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）
注：1、在经济标评标阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。注：2、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料。


医学影像技术仪器设备 商务部分（占总分值的8%）

	序

号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	节能、环保性
	1分
	响应产品中包含列入政府采购品目清单中优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，得1分，无则不加分。

	2
	标书质量
	2分
	标函目录、页码指向准确，内容分布合理；无涂改、错页、漏页现象，装订规范，统一侧面胶装；（1分）（不足或欠缺均按比例扣分或不得分）

主要证明内容为清晰的彩色扫描影印件（1分）；（复印件不清晰、欠缺均按比例扣分或不得分）

	3
	相关业绩
	5分
	提供近三年已完成的同类投标产品的业绩（中标通知书、采购合同、验收报告、销售发票；四项缺一项不得分），每提供一份得1分，满分5分。原件备查。


技术部分（占总分值的62%）

	序

号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	技术响应
	30分
	1、供应商的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求的，得25分；

2、技术参数有正偏离的，每项加1 分，最多加5分

3、参数有负偏离的，每项扣 2 分，扣完为止。配置不详，技术参数不清，缺项漏项的，每处扣 2 分，扣完为止。

	2
	货物性能及技术优势
	10分
	1、评标现场在信合联服网站查询（网址：[image: image2.png]


http://www.xhlfzx.com.cn/）：
信用等级为AAA，得3分；
信用等级为AA，得2分；
信用等级为A，得1分；
未提供信用报告的，此项不得分

2、所投产品制造商具有ISO质量管理体系认证得1分，不具有不得分。（复印件加盖制造商公章）

3、具有软件著作权证及软件测试报告的每提供一份得1分，最高得2分.（复印件加盖公章）

4、投标人提供产品的使用性能、稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否符合采购人使用标准；根据满足情况打分，优得4分；良得3-2分，一般得1分。

	3
	现场演示
	5分
	投标人对软件部分可现场进行讲解演示，评审专家根据演示内容中系统软件操作的便利性，稳定性，实用性等多方面进行独立评审。（讲解演示时长在10分钟以内）
操作性强，使用方便，便于日常教学使用得5-3分；

操作一般，能够基本满足日常使用得1-2分；

	4
	履约能力及售后服务
	14分
	1、满足招标文件要求基本质保年限的不得分，每增加一年加1分，此项最高不超过2分；

2、需明确列出：售后服务响应时间、设备故障响应时间、维修处理措施承诺，及应急解决方案等详细的服务保障措施，由评审小组进行横向对比在优得5分，良得4-3分，较差得0-2分。

3、售后服务计划：投标人提供的能满足磋商文件的售后服务，且具有更为优惠可行的售后服务及承诺，由评审小组进行横向对比在 0-3分之间进行综合评分。

4、投标文件中有明确售后服务体系，在疆内设有技术支持机构并提供相关证明材料的得基本分2分，在国内设有技术运营服务机构并提供相关证明材料的得2分。

	5
	配送及安装调试人员配备情况
	3分
	货物供应能力：运输能力情况，为保证采购物品安全及时送达，是否有专用的运输车辆、有专人送货，满足得1分。

安装调试服务人员配备： 

人员配备合理能够很好满足项目的实际需求得2分；

人员配置基本能够满足项目的实际需求1分；

人员配置不齐全不得分。


将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。评分进行算术平均。 

（1）采购方将以下述规则纠正投标书中的算术错误；

（2）评审时，投标文件中的报价一览表（报价表）内容与投标文件中的明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（3）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以单价为准，并修改总价；

（4）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。 

第五章  确定评审结果

20、定标原则
20.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

20.2评标委员会经过审核、初评、总评后，按照“真实、可行、公正”的原则，对实质上满足招标文件要求的投标人的投标情况以评审报告形式提交评标小组，并结合综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分和投标报价仍相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.3评审报告应当由评标小组全体人员签字认可。评标小组成员对评审报告有异议的，评标小组按照少数服从多数的原则推荐中标候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标小组书面记录相关情况。评标小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21、中标通知书

21.1招标人或者采购代理机构应当在中标公示发出的同时由新疆尚速商务信息咨询有限公司将以书面形式发出《中标通知书》。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。

21.3中标（成交）供应商在领取《中标通知书》时，须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第六章   授予合同

22、合同授予的标准

22.1合同将授予被确定为实质上满足招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。
22.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

22.3如果确定该投标人无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。

23.接受和拒绝任何或所有投标的权力

23.1　为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

24、签订合同
24.1采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
24.2如中标（成交）供应商拒签合同，则按违约处理。

24.3招标文件、中标（成交）供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

24.4不允许中标（成交）供应商将中标项目分包或转交他人承担，特殊情况下，中标（成交）供应商必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标（成交）供应商必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

第七章   质  疑

25、质疑的提出
25.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。
第四部分 合同条款

合同一般条款

（以实际签订的为准）
    1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4、技术规格和标准
4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

    6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以传真或电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以传真或电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

12、技术资料


12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后24个月。

15、履约保证金

15.1本项目不收取履约保证金。
16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔   

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

17.2 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

17.3 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

17.4 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.5 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部 分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。         

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他
28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标（成交）供应商的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

第二章 合同特殊条款（参考版本，以实际签订的为准）
合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标（成交）供应商应对采购人的操作人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 安装调试

3.1 卖方必须在合同签订后将所有的安装调试条件、需买方配合的事项以书面方式通知用户。

3.2 卖方免费负责设备在买方的安装、调试，买方协助开展工作。

3.3 卖方安装调试专家人员应及时到达买方现场，直至安装调试结束、通过验收。

3.4 卖方负责安装调试期间（包括错发或运输中）可能损坏的元器件、测试材料的准备，如因时间关系，买方可以考虑使用随机的易损件进行更换，但卖方应及时给买方补齐（中间产生的任何费用，均由卖方承担）。

3.5上述安装调试完成后，买方按相应的卖方在投标文件中所提供的技术指标进行验收。

3.6 卖方如不能按时完成安装、调试工作，应赔偿由此买方造成的所有损失。

3.7符合中华人民共和国国家有关技术规范要求和技术标准。所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

3.8最终的测试验收报告由甲乙双方代表签字认可后生效。

3.9如买方需要，卖方应按买方要求进行分批供货。

4. 质量保证

4.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

4.2 卖方对合同项下设备提供招标文件中规定的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。在保修期内，卖方需提供免费的维修零配件。
5. 售后服务

5.1 为客户免费提供产品安装指导和维护培训。

5.2 如发生质量问题，24小时之内予以应答。

6. 其他  

6.1技术支持：中标（成交）供应商应提供免费软件升级（若采购人需要），并及时提供设备新功能和科研实验的资料。

6.2 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

6.3 投标货币：人民币。

6.4列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

6.5付款币种及方式（见第三章）。

6.6 交货日期：合同签订生效后30个日历天内完工。（实质性条款，交货期的约定可使购买方的考务工作得已顺利开展。）
6.7 交货地点：克拉玛依市采购方指定的地方
第三章 付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式

备注：最终付款方式以中标方和采购单位签订的合同为主。

第五部分   附   表

附表一                           

承诺函

新疆尚速商务信息咨询有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上设备，同时负责运输、包装、运杂保险、装卸、安装、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务，合同签订后30个日历天内交货并完成安装调试，并为本次项目招标的所有设备提供五年的免费质保和服务。
3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件(如有的话)。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后  90  天，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我方认为贵方有权决定中标投标人，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标人中标。

7、我方愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

8、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内不得撤回投标。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

12、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。
所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

地      址：                       邮      编：                             

电      话：                        传      真：                             

投标人全权代表签字：                 

投标人名称盖章：                 
                                 20    年   月    日

附表二：

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               
系          （投标单位名称）               的法定代表人。
   (身份证正反面)
特此证明。
投标人：                      （盖章）
                         日  期：20    年   月    日

附表三：

法定代表人代表授权书格式

 本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人代表盖章：

被授权人签字或盖章：
公      章：
	法定代表人身份证正、反面


	被授权人身份证正、反面


                               授权日期：20   年   月   日
注：法定代表人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。

附表四：              

4、报价一览表

投标人名称：                

项目名称：

项目编号： 

                                              单位：元

	投标人名称：

	投标总价（已包含价格折扣）：

小写：
大写：
 

	交货期：

交货地点：


	备注：


投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

                                     20    年   月    日

注：此表单独封装一份，与投标文件一起，单独密封提交，供唱标时使用。
附表五：                 

分项报价表

投标人名称（公章）： 
        
项目名称：                          

项目编号：                          

	货物名称
	单位
	数量
	规格型号
	品牌
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种产品。

投标人名称：    （加盖公章）            

法定代表人签字及盖章：            

授权代表签字：                 

签署日期：        年     月       

附表六：

关于资格的声明函

致新疆尚速商务信息咨询有限公司：

关于贵方20   年   月   日第（项目编号）招标公告关于“     ”的项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供（项目名称）项目中的所有货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人  投标人名称     签字人姓名、职务：             

地址：                 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：                  邮编：             电话：             

投标人法定代表人盖章：                    
投 标 人 盖 章：                

                                            20    年   月    日

附表七：

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：               项目编号：             

	序号
	规格条目号
	采购规格
	响应规格
	偏离情况
	说 明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：1、投标人应对应招标文件第六部分技术参数要求的内容给予逐条响应。

投标人不能简单复制招标文件的技术规格条款作为投标规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中将不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术规格作为投标规格的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标小组将判定为无效投标。  

表格形式可做适当调整但不得增减实质内容

                   投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：
                          投标人盖章：


                                   20    年   月    日

附表八：

商务条款偏离表

投标人名称（公章）：                     项目编号：               

	序号
	主要商务条款
	是否

响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	5
	可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明
	
	

	6
	投标有效期：投标/响应有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务
	
	

	8
	同意接受本项目供货期或相关进度安排要求
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准
	
	

	10
	同意接受本项目供货期服务的各项要求
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	同意接受本项目付款的各项要求
	
	

	13
	其它商务条款偏离说明：




注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.投标人应认真填写本响应表，若评委会在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评委会将按本招标文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人或代理人（盖章或签字）：                

投标人盖章：

年   月   日

附表九：

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   单位名称（公章）：

附表十：

投标人认为有必要的其他文件（若有），须提供扫描件加盖公章。

采购需求及技术参数

注：所有软件产品提供2020年-2021年漏洞检测报告，网络产品类必须接入学院现有的网络管理系统，并支持IPV4/IPV6
模拟DR训练系统

与真实设备外形完全一致的模拟DR机、计算机控制软件，而且整个设备布局完全参考医院标准布局建设。可进行的操作：

熟悉放射科的工作流程；

学生扮演技师与患者，练习DR设备的使用；

影技学生可熟悉各种摆位及相应参数的选择；

熟悉DR工作站的使用；

影诊学生可练习多种常见、罕见的病例；

可进行练习与考核；

教师与学生可随时沟通；

支持实时评分、成绩查询。

硬件部分：

硬件主要包括模拟DR机及其余必须设备（如：电脑、音箱等）。

模拟DR机：

模拟DR机外形、按键及按键功能，与真实DR机完全相同。如：操作相应按钮“管球”、胸片架、照射床均可移动，“管球”及胸片架可按要求自动对准、并且可调节照射野大小等，“管球”上的控制面板显示各种距离、角度，方便应用，与真实无异；

本机器无X线发生装置，所以无X线产生，使用过程中，不用担心辐射带来的危害；

本机器具有耐用、易清洗、易维修等优点，方便长时间、多次数应用。

其余硬件设备：

在配置其余硬件设备时（如电脑、音箱等）我们本着性价比最高的原则来选择，即达到使用要求，又降低成本，不会给客户造成浪费。

软件部分：

本软件具有网络功能，包括教师机软件、学生机软件。

教师机软件功能：

教师机软件包括5个模块分别为：“病例库管理”、“练习与考核”、“用户管理”、“成绩管理”、“影像库管理”。

本模块按解剖学把病例分为5大系统，为影技和影诊学生提供海量练习与考核病例，方便教师教学以及学生知识的全面掌握。

教师可按需求编辑、添加、修改、删除病例，突出教学重点。

教师可选择在线学生进行查看或考核。并且可通过音频设备与学生随时沟通、讲解。

考核模式下，教师选中学生后，被选中学生机强制进入考核状态，接受教师给予下发的病例。

教师可通过6路视频，全方位观察学生操作，给予实时评分、讲解。

考核结束，教师可回放视频，进行评分修改或讲解。

可增建各类新用户，如教师、班级、学生等；可修改老用户的信息，或删除选定用户。

教师可查询学生的操作日志及成绩；

教师可发现学生个人的常见错误及总结全体学生的薄弱部分，以进行重点讲解。

学生机软件功能：

学生机软件包括4大模块，分别为“影技练习”、“影诊练习”、“成绩查询”、“修改密码”。

影技练习：

此模块主要功能是为影技学生练习提供窗口；

学生进入此界面，可选择任意病例查看申请单，然后准备投照；

学生可分别扮演技师、患者进行操作，流程与真实无异，如摆位、对准中心线、调节照射野、照射参数、预热、曝光等。考核状态下，学生操作的相关数值会上传至教师机供评分；

曝光后系统会自动给出该病例影像片；练习状态下，如学生操作错误，系统会给出相应提示；考核状态下，如学生操作错误，教师可拒绝发片。方便学生明确自己的错误；

学生可对影像片进行后处理操作，如标记左右号、调节窗宽、窗位、测量等；

本系统操作与真实流程完全一致，且每个环节均可真实再现，强化学生理论知识的同时，大大增加了学生实践的机会。而且避免了以往到医院实习给患者带来的不良情绪。

影诊练习：

此模块主要功能是为影诊学生练习提供窗口；

学生进入此界面，可选择任意病例进行练习；

可查看选中病例的影像片，并填写报告，本软件支持图像放大、缩小、调节窗宽、窗位、测量长度、角度等功能，不仅与真实工作站相同，且方便影诊学生读片；

练习模式下，学生填写诊断报告后，系统会给出正确的参考报告。考核模式下，学生填写诊断报告过程，教师可全程观看，包括测量数值等，教师可随时与学生沟通、指导并实时给予评分。

成绩查询：

进入此模块，显示该学生的所有操作日志，学生选定后，可查看该次的成绩详情，方便了解自己的不足之处，重点学习；

修改密码：

此模块主要功能是为学生修改密码提供窗口；

学生初次登录系统均有一初始密码，学生可在此模块更改密码，保护个人信息。

考评系统：具有个性化评分功能，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。

为保证产品质量，请于招标时产品视频演示，供专家评委现场比对。

影像实验室改造临床楼103，具体参数参照见附件一。

仿真CT

1. 扫描床

1.1床尺寸≥2600x550mm。

1.2水平运动范围 ≥1500mm。

1.3垂直运动范围≥300mm。

1.4床面距离地面满足最小≤650mm ，最大≥1050mm。

1.5扫描床承载重量 ≥200kg。

1.6按照扫描模式可以步进及连续进出床。

2.扫描架

2.1机架尺寸：≥2500x2000x1000mm（长x高x厚）

2.2机架孔径：≥ 850mm，提供带着制造商logo的扫描机架的实测照片证明

2.3配备定位激光灯，X/Y/Z三方向；

2.4旋转方式：支持断层/螺旋。

2.5驱动方式：三相异步电动机。

2.6机架倾斜角度≥+/- 20°。

2.7机架两侧分别各带一块控制面板，具备控制床面升降、前后运动、机架倾斜运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮，机架顶侧具有一块液晶显示屏，可显示各项机械运动参数，须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片和彩页证明

3.主机控制软件

3.1控制软件须包含扫描（SCAN）、显示浏览（DISPLAY）、图像处理（IMAGEWORKS）三个模块

3.2病人信息数据库模块，可以对患者信息进行管理。患者管理界面具有展示所有患者信息、已扫描的序列、查询患者、浏览图像，简易后重建、编辑患者、删除患者功能。

3.3扫描协议分为头部、鼻窦、颈部、肩部、胸部、腹部、腰部、盆腔、腿部和其他协议。

3.4每个协议下有数量不等的内置协议，协议之间的区别为扫描时默认参数不同,提供加盖制造商公章的此部分软件截图证明

3.5可设置病人体位的选择：头先进、脚先进、侧位等方向

3.6具备X射线管预热校准和探测器校准模块

3.7定位线设定，可调节定位区域大小

3.8执行扫描，系统会象真实CT 机器一样在图像显示区实现扫描图像一幅紧接一幅动态显现的整个过程，同时扫描模拟进度条一直前行直到图像扫描完成

3.9 支持DICOM文件上传方式：软件符合国际DICOM 3.0标准，扫描后预存图像可直接发送到图像三维重建后处理工作站，提供加盖制造商公章的DICOM信息端口软件界面证明

4.遥控控制台

4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能，控制床升降运动、床面前后运动、控制机架倾斜运动功能。须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片证明

5.控制台硬件

工作站主机≥1台，配置：intel CPU，主频≥3.6GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1TB，液晶显示器≥21吋，双向对讲机1套。

CT图像后处理工作站及软件

6.1硬件部分：

CPU四核≥3.2G；内存：≥8G；硬盘：≥1T；显示器24寸；DVD刻录机；1000M/100M自适应网卡

6.2软件部分（供应商须自带演示用电脑并提前进行软件运行环境配置，现场演示软件部分，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等）

6.2.1可进行病人信息数据管理，支持DICOM CT图像数据的输入和维护，DICOM CT图像获取，胶片排版，打印。

6.2.2  病人列表检索功能：报告状态检索：已检查未报告，已报告，已审核，已打印报告；检查类型，病人姓名，影像号检索。

6.2.3  独立的报告编辑控件，自带丰富的CT报告模板。报告模板内容支持超链接调用，点击超链接可下拉选择常用描述内容。支持报告修改痕迹追溯和报告内容对比，提供清晰的报告内容对比栏，并以差异化颜色显示区分报告内容被修改的部分。

6.2.4  2D阅片功能：引用方式同步滚动阅片功能；图像对比功能，图像锐化增强功能；测量功能：提供CT值、长度、角度、面积等数据的测量。

6.2.5  MPR功能，多平面重建，MIP最大密度投影，MinIP最小密度投影（肺部气管显示），以厚层方式，斜面方式进行MIP，MinIP的影像重建分析；

6.2.6  CPR曲面重建： 针对血管，管腔，骨骼等脏器的曲线切割曲面重建展示；

6.2.7  VR体重建功能： 三维旋转，鼠标密度调窗显示隐藏功能，三维直线，曲线，Freehand, 面积，CT值测量功能；

6.2.8  MPR，VR界面空间光标点关联定位功能，在冠状面，矢状面，横断面和VR体重建界面，光标点关联联动地显示兴趣点的空间关联位置。

6.2.9  VR三维分割功能：Freehand三维切割，自动去除床板，可调阈值一键去骨功能；斜面立体切割显示脏器内部空间结构；矩形框方式提取显示脏器空间结构；

6.2.10  VE虚拟内窥镜功能：针对气管，血管，肠道等管腔脏器的虚拟内镜浏览漫游，发现管腔内壁肿块，息肉等病变情况；

6.2.11  SSD+VR重建叠加模式： 将人体轮廓以SSD表面重建，内部脏器（适用于内部增强显影组织）VR方式显示，方便了解内部脏器病灶与外部轮廓的关系，方便针对病灶空间部位，手术与穿刺规划。

6.2.12  三维重建组织的透明度与不透明度的调节；

6.2.13  魔棒脏器选取，智能辅助手动组织分割功能；三维定量分析体积测量功能；

6.2.14  多种VR渲染模式选择：（心脏，血管，虚拟内镜，胸肺，骨骼，颅脑等多个部门专门预设的渲染模式）

6.2.15  多个病人检查，历史影像检查，同一检查多个序列在同一看图界面进行影像对比，三维重建对比，对比测量功能；

6.2.16  多个检查同步对比浏览，关联同步操作滚动，调窗，平移，旋转，缩放等功能；

6.2.17  一键提取近似密度脏器功能（肺部，骨骼一键提取）；

6.2.18  胶片打印，胶片布局调整功能；

6.2.19  重建图像保存到新序列，并发送到其他主机功能；

6.2.20  可进行病人信息数据管理；

6.2.21  一键去骨，自动一键去除所有骨骼，保留血管功能；

6.2.22  支持在横断面、矢状面、冠状面手动标注图像渲染重建生成血管，支持调整渲染速度和渲染粘度扩充渲染区域，实现血管生长。

6.2.23  自动血管提取识别：主要血管的自动识别并且自动识别标注血管名称，如：颈动脉，主动脉，腹部血管，下肢血管等；

6.2.24  支持在VR界面对已识别完成的血管进行延长顶端和延长底端，支持对血管中心线自由调整和编辑。

6.2.25  手动辅助血管提取：通过手动标记指定血管位置，和指定血管分支，对感兴趣血管进行提取分析；

6.2.26 魔棒智能辅助选择去骨，添加血管；低密度非血管组织智能移除；

6.2.27  血管钙化斑点显示隐藏；血管钙化斑点体积测量；

6.2.28 在冠状面，矢状面将提取的血管和骨骼轮廓使用单独颜色显示。

6.2.29  自动计算识别血管轮廓线和血管中心线；

6.2.30 血管轮廓线和血管中心线支持显示或者隐藏，隐藏血管中心线对细微的血管钙化斑点不易造成遮挡。

6.2.31 血管狭窄度自动计算测量，血管狭窄部位与正常部位对比测量分析，报表分析；

6.2.32  血管截面CT值，面积，最大直径，最小直径，狭窄位置距离自动计算；

6.2.33 血管拉直重建显示；

6.2.34  血管多种渲染模式显示；

6.2.35  血管分析操作全程支持保存进度存档和读取进度存档，方便实时保存和调取。

6.2.36 现场提供病人信息及图像库不少于50例。

6.2.37 该软件符合国际DICOM3.0标准，为医院真实CT图像后处理工作站，可以与学校附属医院PACS系统互连，满足图像随时更新功能

7其他要求

7.1投标人所投产品的制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并且同时提供以上四项证书

7.2制造商为国家或省级高新技术企业者优先考虑，提供证书复印件证明

7.3投标人所投产品的制造商为全国医学影像技术专业实践技能大赛承办方或参与者，并可提供加盖第三方公章的相关证书或文件证明

7.4制造商为影像设备生产厂家者优先，具有真机CT生产能力，须提供真机CT国家或省食品药品监督管理局颁发的加盖制造商公章的医疗器械注册证复印件证明

7.5制造商为国内知名名牌、优秀民族品牌，提供相关证书复印件证明

7.6投标人所投产品的制造商为教育部高等职业学校医学影像技术专业实训教学条件建设标准研制工作组成员单位者，并可提供加盖第三方公章的相关证明文件

模拟MRI教学实训系统

1. 扫描床

1.1床面尺寸≥400mmx2000mm。

1.2水平运动范围 ≥ 1300mm。

1.3垂直运动范围≥ 350mm。

1.4床面距离地面满足最小≤550mm ，最大≥850mm。

1.5扫描床承载重量 ≥ 150kg。

1.6按照扫描模式可以步进。

1.7提供四肢关节线圈、体部线圈等扫描附件。

2.扫描架

2.1机架尺寸≥1700x1700x1500mm

2.2机架孔径≥650mm

2.3配备定位激光灯，X/Y/Z三方向；

2.4驱动方式：三相异步电动机。

2.5机架两侧分别各带一块控制面板，具备控制床面升降、前后运动，控制激光定位系统、“急停”等按钮，机架顶侧具有一块液晶显示屏，可显示各项机械运动参数，须提供加盖制造商公章的带有制造商logo的实物照片和彩页证明

3.主机扫描软件

3.1具备系统管理、维护功能。

3.2病人信息登记、病人协议选择、病人体位选择、成像参数选择、扫描定时选择。

3.3具备病人管理功能，支持病人信息登记、预选、设定扫描部位、扫描参数设置、扫描方式设定功能。

3.4具备定位像显示、操作、处理及定位参数设置功能，能实现利用定位激光灯实现各个部位的精准定位功能。

3.5具备预饱和设置功能，能实现预饱和部位和范围，清除预饱和设置功能。

3.6具备图像显示，图像浏览，图像处理功能

4.遥控控制台

4.1控制室单独配备遥控控制台，控制台具备开、关机功能，控制床升降运动、床面前后运动功能。须提供加盖制造商公章的实物照片证明

5.控制台硬件

工作站主机≥1台，配置：intel CPU，主频≥3.6GHz，内存容量≥4G，硬盘容量≥1TB，液晶显示器≥21吋，双向对讲机1套。

6、MR图像后处理工作站及软件

6.1硬件部分：

CPU四核≥3.5G；内存：≥4G；硬盘：≥1T；专业图形卡：≥2G；显示器≥24寸；DVD刻录机；1000M/100M自适应网卡

6.2软件部分（供应商自带演示用电脑并提前进行软件运行环境配置，现场演示该软件部分，随时应答评审专家提出的演示要求及问题等）

6.2.1中文操作界面

6.2可进行病人信息数据管理

6.3多平面重组(MPR)、曲面重建（CPR）、多平面三维切片重建（MPVR）、表面重建（SSD）、体重建(VRT)，提供加盖制造商公章软件截图证明

6.4仿真内窥镜（VE）、模拟手术刀，提供加盖制造商公章软件截图证明

6.5三维片绘制、三维切片

6.6二维图像测量、标注、右键组织漫游、三维图像的测量与标注

6.7多重建结果快速切换、自动旋转与保存

6.8丰富的重建模板

6.9定义彩色编码方案

6.10组织分类曲线调节

6.11支持体积多数据场、三维体积（容积）测量、三维空间直线测量、三维空间角度测量，提供加盖制造商公章软件截图证明

6.12标准诊断报告系统模块：自带报告模板，满足图文报告的需求。插入典型图像到诊断报告中，图文一体化；诊断模板，支持用户自定义诊断模板；支持自定义打印模板。提供加盖制造商公章软件截图证明

6.13激光相机接口，个性化胶片打印：不同病人图像的同胶片打印，节约成本；支持规则分格；预置多种不规则分格；支持自定义分格；支持图像的复制、粘贴、剪切、删除、重组和合并；专业组织透镜的胶片打印；支持多台激光打印机的连接

6.14现场提供病人信息及图像库不少于30例。该软件符合国际DICOM3.0标准，为医院真实MR图像后处理工作站，可以与学校附属医院PACS系统互连，满足图像随时更新功能

7其他要求

7.1投标人所投产品的制造商具有ISO9001质量管理体系认证、ISO13485质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，并且同时提供以上四项证书

7.2制造商为国家或省级高新技术企业者优先考虑，提供证书复印件证明

7.3投标人所投产品的制造商为全国医学影像技术专业实践技能大赛承办方或参与者，并可提供加盖第三方公章的相关证书或文件证明

7.4制造商为国内知名名牌、优秀民族品牌，提供相关证书复印件证明

7.5投标人所投产品的制造商为教育部高等职业学校医学影像技术专业实训教学条件建设标准研制工作组成员单位者，并可提供加盖第三方公章的相关证明文件

7.6投标人提供投标产品为全国职业院校医学影像技术专业实践技能大赛所用产品，并可提供加盖第三方公章的相关文件证明

医学影像质量控制仿真平台

采用网络多媒体互动技术和三维动画技术开发，形象、完整的展示X射线机输出量的测量、对比度细节体模的应用、CT剂量的测量等实验项目的测试过程，中间将重要知识点与学生互动，并以此作为考核点。

软件可以进行实验过程的形成性评价、实验教学活动统计、实验成绩统计查询等功能。考评系统：具有个性化评分功能，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号），扫描身份证支持在有外网的条件下使用。支持拍照获取学生头像。

PACS案例仿真在线教学系统

参数要求

1．采用B/S架构，以网络浏览器为系统运行平台，实现不受时间、空间、人数和设备限制（如PC、手机、ipad）任意访问。学生无论在学校宿舍、机房、图书馆都可以登录访问，没有时间限制和人数限制；有利于促进学生对教学内容的全面掌握，彻底做到考教分离，更客观的反映教学效果，使理论和实验教学走出课堂，拓展教学的时间和空间。

2．系统支持DICOM3.0标准和JPG，JPEG格式的影像资料。可进行调节窗宽，窗位，缩放，测距，旋转，明度调整，图像漫游等DICOM图像处理功能。并且有查看图像标签，编辑影像描述等辅助功能。

3．系统内容含有用户管理模块、断层解剖教学模块、影像案例库学习模块和在线考试系统模块。具体参数如下：

3.1 用户管理模块可以通过对系统进行教师用户管理、学生用户管理、专业管理、班级管理、课程管理、教学管理管理等。

3.2断层解剖教学模块包含人体全套断层解剖标本数字图像和相匹配的影像断层数据，并有相应的比对教学内容。

3.3 教师用户可以通过后台进行导入PACS案例数据，可以针对案例库中的案例进行定义、编辑和标注。并附有主诉和诊断报告。

3.4 系统具有针对案例库的检索和搜索功能，用户可以针对检查系统、疾病分类进行检索并查询。

3.5 在线考试系统功能要求参数如下：

①、在线考试系统可以进行自测考试、综合考试和阅片实验考试。

②、考试系统可以针对超声诊断学、医学影像检查技术学、影像诊断学三个学科开展考试。每个学科题库数量不低于2000道。。

③、自测考试含有单选题和多选题，在自测完成后计算机可自动判卷，学生用户可以针对所有试题进行查看试题分析。

④、综合考试支持系统智能出卷，在系统出卷后，教师用户可以对系统出卷进行预览和二次手动编辑，综合考试阅卷支持标注答案比对功能，学生用户在考试完成后可以针对每一试题进行查看该题的答案分析。

⑤、考试系统题库支持试题自动分析和检索功能。能够根据试题被答对率自动调整试题难度。

六、DR虚拟仿真技术教学软件

一、总体技术要求

1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。

2、软件安装兼容操作系统： Microsoft  Windows 2008  64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft  Windows 7以及更高。

3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。

4、整个虚拟仿真的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。

5、软件灵活性要求：

(1)、仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。

(2)、仿真软件情景对话可随意添加、删除、修改。

(3)、软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无等多种方式。

(4)、练习及考核部位一次可以是一个部位，也可以是多个部位。

6、 软件机理性要求： 

(1)、软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控可管理，仿真软件过程步骤开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。

(2)、软件过程中数据应有随机性，如胖瘦、男女，对应的参数设置，异物的随机产生。（提供视频证明材料）

(3)、后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。

7、软件交互性要求：

(1)、提供自动导航功能，情景交互过程由计算机自动完成。为增加教学互动和游戏化体验同时提供自由漫游功能。

(2)、提供指引功能，操作不盲然，引导学生顺利完成实验。

(3)、具有跳过功能，老师及学生可有针对性讲解及学习。

(4)、设备按键的操作、参数的设置应和实际一致。

8、软件评价体系要求：

(1)、 每次练习、考核都有相应的记录；仿真操作完成后软件自动显示每步操作的详细情况及分值。

(2)、评价体系的分值可通过后台进行修改。

(3)、可对实验过程进行分析，分析哪些实验容易错从而反映学生的掌握情况。

9、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。

二、学生端主要功能要求：

1、具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置。

2、现有部位要求不少于23个，具体如下，可根据用户要求增加：

(1)、胸部后前位；

(2)、胸部侧位；

(3)、头颅后前位；

(4)、头颅侧位；

(5)、颈椎前后位；

(6)、骨盆前后位；

(7)、腰椎前后位；

(8)、手后前位；

(9)、踝关节前后位；

(10)、颈椎侧位；

(11)、膝关节前后位；

(12)、颈椎斜位；

(13)、肩关节前后位；

(14)、肩关节侧位；

(15)、腹部立位前后位；

(16)、腰椎侧位；

(17)、腰椎斜位；

(18)、肘关节前后位；

(19)、肘关节侧位；

(20)、腕关节后前位；

(21)、腕关节侧位；

(22)、膝关节侧位；

(23)、踝关节侧位； 

3、以真实DR设备为仿真对象，包含【开机准备】【病人登记】【患者准备】【检查前准备】【检查】【图像处理】【嘱咐打印】等过程，实训仿真过程不少于32步，主要包含如下过程及要求（提供视频证明材料）：

【开机准备】

(1)、开机前确认（检验电源、温度、门等，检查顺序可自由操作。）

(2)、开总控电源；

(3)、开UPS电源；

(4)、开控制台电源；

(5)、登录系统；

【病人登记】

(6)、病人登记；

【患者准备】

(7)、准备室叫号；

(8)、核对患者基本信息：内容根据后台设置可变。

(9)、去除异物：每个学生获得的异物可变，随机产机。

(10)、更换衣服；

(11)、患者沟通：内容根据后台设置可变。

(12)、呼吸训练；

【检查前准备】

(13)、操作室叫号；

(14)、核对患者基本信息：内容根据后台设置可变。

(15)、关闭防辐射门；

(16)、引领受检者到指定位置：根据部位引领到相应的检

七、CT机虚拟操作实验教学系统

可实现实验：1、实验内容要求：

采用网络多媒体互动技术和2D与3D动画相结合的技术开发，以日本日立螺旋CT机或同等功能的型号为仿真对象。

CT扫描室的场景设计要符合医院影像科布局，室内设备配套、防护措施等齐全、规范，能让学生真实感受医院工作环境、注意事项等。

虚拟操作包含以下内容：

1.1.开机步骤

1.2.温机

1.3.接待病患并告知注意事项。

1.4.调整扫描床位。

1.5.录入病患信息

1.6.预扫描并调整头部扫描区域。

1.7.设置曝光条件。

1.8.开始模拟扫描

1.9.扫描结束送走病患

1.10.上传扫描数据并关闭系统及总电源。

虚拟检查项目包含检查前准备、病人信息录入、病人体位摆放、扫描区域调整、模拟扫描过程及扫描图像上传等操作步骤，检查步骤及操作必须严谨、规范、科学。与检查项目对应的病人摆位采用互动形式；每个虚拟检查结果必须采用真实案例的影像图片，供学生诊断使用；检查参数的设定可以根据检查项目任意设置。

为了保证虚拟检查更加贴近现实，检查过程采用开放性设计，每一步操作要求由学生主动操作完成。

2、技术参数要求：

软件可以进行实验过程的形成性评价、实验教学活动统计、实验成绩统计查询等功能。

必须符合国际通用的共享内容对象参考模型（SCORM）的数据格式。

可以同时支持B/S网络访问和c/S客户端访问2种形式。

MRI（核磁共振)成像系统虚拟操作实验教学系统

可实现实验：1、实验内容要求：

采用网络多媒体互动技术和unity三维动画技术开发，以美国GE-HDi型3.0T超导型或同等功能型号的核磁共振成像系统为仿真对象。

核磁共振成像系统的场景设计要符合医院影像科布局，室内设备配套、防护措施等齐全、规范，能让学生真实感受医院工作环境、注意事项等。

操作内容包括：

1.1、病患信息登记

1.2、启动系统

1.3、接待病患并告知扫描注意事项

1.4、引导病患进入扫描室并准确摆放体位

1.5、录入病患信息

1.6、选择需要扫描的序列

1.7、调整每个序列的扫描定位

1.8、开始扫描

1.9、送走病患

1.10、关闭系统

每个虚拟检查项目包含检查前准备、病人信息录入、病人体位摆放、扫描过程及扫描图像阅读等操作步骤，检查步骤及操作必须严谨、规范、科学。与检查项目对应的病人摆位采用互动形式，配有操作步骤解释和帮助说明；每个虚拟检查结果必须采用真实案例的影像图片，供学生诊断使用。

为了保证虚拟检查更加贴近现实，检查过程采用开放性设计，每一步操作都要求由学生主动操作完成。

2、技术参数要求：

软件可以进行实验过程的形成性评价、实验教学活动统计、实验成绩统计查询等功能。

必须符合国际通用的共享内容对象参考模型（SCORM）的数据格式。

支持c/S客户端访问形式。

DR结构教学系统

一、总体技术要求

1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。

2、软件安装兼容操作系统： Microsoft  Windows 2008  64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft  Windows 7以及更高。

3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。

4、整个虚拟仿真的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。

5、软件灵活性要求：

(1)、仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。

(2)、仿真软件情景对话可随意添加、删除、修改。

(3)、软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无等多种方式。

6、 软件机理性要求：

(1)、软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。

(2)、后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。

7、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。

二、学生端主要功能要求：

1、具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置。

2、软件包含场景漫游、DR设备结构。

3、场景漫游支持鼠标单击行走。

4、DR设备结构至少包含如下3D内容：

【球管】

(1)、靶盘(2)、放射窗口(3)、高压插座(4)、高压插座封盖(5)、膨胀器(6)、线圈

(7)、线圈插板(8)、X线管(9)、阳极端盖(10)、阳极端外壳(11)、阳极固定装置

(12)、阴极(13)、阴极端盖(14)、阴极端外壳(15)、阴极固定装置(16)、中段外壳

(17)、转轴

【高压发生装置】

(1)、灯丝变压器(2)、高压变压器(3)、高压插座(4)、高压插座封盖(5)、硅堆(6)、交换闸(7)、绝缘纸(8)、箱体前盖(9)、框架(10)、膨胀器

【控制台】

(1)、按钮开关(2)、插座式继电器(3)、电磁继电器(4)、控制台箱体后盖(5)、交流接触器(6)、接线板(7)、极化继电器(8)、控制台箱体前盖(9)、摄影毫安调节电阻(10)、刷形开关(11)、转换开关(12)、中间继电器(13)、自耦变压器(14)、操作面板(15)、控制台箱体(16)、脚开关(17)、摄影手开关

【影像装置】

【辅助装置】

【移动装置】

5、 所有结构部件均可交互学习，均可在后台为每个部件配置知识点，当学生端学习该部件时，会弹出相应的知识点和测试题，支持图片、文档、视频等。

6、漫游模式和结构学习模式可以随意切换；漫游过程中可点击某一设备进入该设备的结构，看设备结构时也可返回到漫游场景。

7、具有恢复视角功能，一键恢复到最佳视角。

8、具有整体结构功能，一键显示整体设备内容。

9、具有显示/隐藏名称功能，支持一键显示/隐藏结构名称。

10、具有显示/隐藏线框功能，支持一键隐藏/显示所有部件的注解线，每个部件均有注解线标识，且无论进行360度旋转观察部件，部件的注解线均不会交叉。

11、具有显示/隐藏外框功能，一键显示/隐藏设备外框。

12、具有透视外框/取消透视功能，一键透视外框/取消透视外框, 支持使用透视模式，透视部件的外壳，从而观察部件的内部结构。

13、具有炸开设备/收拢设备功能，一键炸开设备/收拢设备。（提供视频证明材料）

14、观察视角可以360度随意调整，具有一键切换视角的功能，包含如下六个指定视角：前视角、后视角、左视角、右视角、顶视角、底视角；

15、具有向上旋转、向下旋转、向左旋转、向右旋转视角功能。

16、支持单击独立观察某一部件，隐藏其他的所有部件功能。

17、具有学生姓名，学习进度显示功能。

18、学习设备时：支持手动模式学习设备，也支持自动模式，自动讲解设备。

19、具有操作语音提示，语音可从后台读取，根据后台进行语音提示或在线合成语音。

20、软件主界面具有结构列表、操作引导（指引、操作菜单）、视角控制菜单，返回、帮助等信息及功能按钮。

21、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，并显示其物体对应的说明信息。

22、仿真软件细节不满足学校教学要求的，能按学校要求进行二次开发（投标文件提供愿按学校要求进行二次开发更改的相关文件，否则按未实质性响应处理）

23、设备按真实设备3D 建模还原。支持对整体或分体或部件的任意放大、缩小、旋转。支持任意零部件的旋转，放大，缩小，移动。

24、具有全屏功能.

25、界面美观，简明，软件操作方便。

三、教师后台管理功能要求

1、具有实验设置功能：进行实验名称及介绍等设置。

2、具有实验内容(过程)管理功能： 

2.1实验任务管理：（提供视频证明材料）

CT结构教学系统

一、总体技术要求

1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。

2、软件安装兼容操作系统： Microsoft  Windows 2008  64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft  Windows 7以及更高。

3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。

4、整个虚拟仿真的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。

5、软件灵活性要求：

(1)、仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。

(2)、仿真软件情景对话可随意添加、删除、修改。

(3)、软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无等多种方式。

6、 软件机理性要求：

(1)、软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。

(2)、后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。

7、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。

二、学生端主要功能要求：

1、具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置。

2、软件包含场景漫游、CT设备结构。

3、场景漫游支持鼠标单击行走。

4、CT设备结构至少包含如下3D内容：

【影像床】

(1)、床体(2)、床面

【主机】

(1)、数据采集系统(2)、旋转组件(3)、准直器(4)、附件(5)、外壳顶盖(6)、外壳左侧盖(7)、外壳右侧盖(8)、外壳前盖(9)、外壳后盖(10)、AUX BOX (11)、高压发生仓(12)、HEMIT HANK(13)、球管(14)、探测器(15)、滑环

5、所有结构部件均可交互学习，均可在后台为每个部件配置知识点，当学生端学习该部件时，会弹出相应的知识点，包括图片、文档、视频等。

6、漫游模式和结构学习模式可以随意切换；漫游过程中可点击某一设备进入该设备的结构，看设备结构时也可返回到漫游场景。

7、具有恢复视角功能，一键恢复到最佳视角。

8、具有整体结构功能，一键显示整体设备内容。

9、具有显示/隐藏名称功能，支持一键显示/隐藏结构名称。

10、具有显示/隐藏线框功能，支持一键隐藏/显示所有部件的注解线，每个部件均有注解线标识，且无论进行360度旋转观察部件，部件的注解线均不会交叉。

11、具有显示/隐藏外框功能，一键显示/隐藏设备外框。

12、具有透视外框/取消透视功能，一键透视外框/取消透视外框, 支持使用透视模式，透视部件的外壳，从而观察部件的内部结构。

13、具有炸开设备/收拢设备功能，一键炸开设备/收拢设备.

14、观察视角可以360度随意调整，具有一键切换视角的功能，包含如下六个指定视角：前视角、后视角、左视角、右视角、顶视角、底视角；

15、具有向上旋转、向下旋转、向左旋转、向右旋转视角功能。

16、支持单击独立观察某一部件，隐藏其他的所有部件功能。

17、具有学生姓名，学习进度显示功能。

18、学习设备时，支持手动模式学习设备，也支持自动模式，自动讲解设备。

19、具有操作语音提示，语音可从后台读取，根据后台进行语音提示或在线合成语音。

20、软件主界面具有结构列表、操作引导（指引、操作菜单）、视角控制菜单，返回、帮助等信息及功能按钮。

21、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，并显示其物体对应的说明信息。

22、仿真软件细节不满足学校教学要求的，能按学校要求进行二次开发（投标文件提供愿按学校要求进行二次开发更改的相关文件，否则按未实质性响应处理）

23、设备按真实设备3D 建模还原。支持对整体或分体或部件的任意放大、缩小、旋转。支持任意零部件的旋转，放大，缩小，移动。

24、具有全屏功能.

25、界面美观，简明，软件操作方便。

三、教师后台管理功能要求

1、具有实验设置功能：进行实验名称及介绍等设置。

2、具有实验内容(过程)管理功能： 

2.1实验任务管理：（提供视频证明材料）

(1)实验任务（步骤）名称、说明、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、语音提示（离线/在线/无语音）、参数接口、分数等设置修改功能。

(2)实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变；

(3)任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变；可进行复杂编辑。

(4)是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。

(5)考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。

(6)语音提示（离线/在线/无语音）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。

(7)参数接口：可控制学生端3D仿真软件中根据参数调用不同的内容。

(8)具有一键启用、一键禁用的功能。

(9)具有一键自动生成语音的功能。

(10)具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。

2.2实验任务内容管理： 

(1)每个实验任务（步骤）下具有添加知识问答、添加知识点、添加对话、编辑、删除、查询功能。

(2)具有类型、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容（投标文件中提供软件截图）。

(3)知识问答类型支持单选、多选、判断等各种形式。

(4)单选类、多选类支持7个以内选择答案；

(5)问题和知识点支持复杂编辑，支持文字、图片、视频动画等形式内容，支持WORD/EXCEL/PDF导入、文件上传等。

(6) 排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容的调整将控制学生端3D仿真软件中相应操作及提示。 

(7)对话功能控制信息应具有：对话名称、是否启用/停用、显示时机（操作前、操作后）、提问角色、排序号、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、对话选项（7个内的选项）、分数等。

(8)对话添加后将控制学生端3D仿真软件中进行相应对话操作。

3、练习管理

(1)可查看仿真项目的练习情况，学生姓名、时间、成绩及详细情况。

(2)详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、操作情况、得分、操作时间等信息。

(3)具有训练成绩的饼型图及柱型图。

4、考核管理

(1)可查看仿真项目的考核情况，具有增加新考核功能，具有考核名称、开始时间、结束时间、考试时长等内容。

(2)考试详细情况具有考试名称、学生姓名、开始时间、成绩及操作详细情况等信息。

(3) 操作详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、参考答案、操作答案、得分等信息。

四、其它要求

预中标单位必须在预中标公示期内提供投标产品到校进行演示，产品参数必须达到要求，否则按虚假应标处理。

MRI结构教学系统

一、总体技术要求

1、软件为B/S架构，安装在服务器上，通过局域网访问；不限节点数量使用。

2、软件安装兼容操作系统： Microsoft  Windows 2008  64位以及更高；学生机使用操作系统Microsoft  Windows 7以及更高。

3、学生无须进行任何安装（包含插件），为保证学生使用的方便性，客户端不接受任何形式的安装，兼容主流浏览器，如浏览器兼容火狐、google等。

4、整个虚拟仿真的操作过程支持只使用鼠标操作完成软件的所有交互过程，无需键盘操作，支持触摸屏等现代教学设备。

5、软件灵活性要求：

(1)、仿真软件过程数据知识点、案例、试题等可随意添加、删除、修改；可设置为操作前还是操作后。

(2)、仿真软件情景对话可随意添加、删除、修改。

(3)、软件语音支持在线、离线（离线可自动生成，也可老师上传）、无等多种方式。

6、 软件机理性要求：

(1)、软件应具有机理性，采用开放式设计，软件应灵活可控、可管理，仿真软件过程步骤开放可通过后台自由开关（停启用），根据老师不同时间段，不同的应用场景进行不同的开放。

(2)、后台管理平台所有的设置数据要能与仿真系统过程进行交互，要符合教学及临床相关标准规范，不能有知识性错误。

7、学生端采用3D开发，后台管理端采用主流的JAVA开发；数据库采用：Microsoft SQL Server。

二、学生端主要功能要求：

1、具有练习及考核模式，评分规则根据后台设置。

2、软件包含场景漫游、MR设备结构。

3、场景漫游支持鼠标单击行走。

4、MR设备结构至少包含如下3D内容：

【扫描发射磁体机】

(1)、床体(2)、前外壳(3)、后外壳(4)、外壳(5)、线圈外壳(6)、线圈(7)、显示面板(8)、控制面板1(9)、控制面板2

【输液器】

【医用柜子】

(1)、脊柱线圈(2)、头颈部线圈(3)、腹部线圈(4)、肩部线圈(5)、脚部线圈(6)、手部线圈(7)、胸部线圈(8)、乳腺线圈

【配电柜】

【温湿度监控仪】

【控制台】

(1)、控制器

(2)、报告机

5、所有结构部件均可交互学习，均可在后台为每个部件配置知识点，当学生端学习该部件时，会弹出相应的知识点，包括图片、文档、视频等。

6、漫游模式和结构学习模式可以随意切换；漫游过程中可点击某一设备进入该设备的结构，看设备结构时也可返回到漫游场景。

7、具有恢复视角功能，一键恢复到最佳视角。

8、具有整体结构功能，一键显示整体设备内容。

9、具有显示/隐藏名称功能，支持一键显示/隐藏结构名称。

10、具有显示/隐藏线框功能，支持一键隐藏/显示所有部件的注解线，每个部件均有注解线标识，且无论进行360度旋转观察部件，部件的注解线均不会交叉。

11、具有显示/隐藏外框功能，一键显示/隐藏设备外框。

12、具有透视外框/取消透视功能，一键透视外框/取消透视外框, 支持使用透视模式，透视部件的外壳，从而观察部件的内部结构。

13、具有炸开设备/收拢设备功能，一键炸开设备/收拢设备.

14、观察视角可以360度随意调整，具有一键切换视角的功能，包含如下六个指定视角：前视角、后视角、左视角、右视角、顶视角、底视角；

15、具有向上旋转、向下旋转、向左旋转、向右旋转视角功能。

16、支持单击独立观察某一部件，隐藏其他的所有部件功能。

17、具有学生姓名，学习进度显示功能。

18、学习设备时，支持手动模式学习设备，也支持自动模式，自动讲解设备。

19、具有操作语音提示，语音可从后台读取，根据后台进行语音提示或在线合成语音。

20、软件主界面具有结构列表、操作引导（指引、操作菜单）、视角控制菜单，返回、帮助等信息及功能按钮。

21、鼠标指到某样物体时，具有提示功能，并显示其物体对应的说明信息。

22、仿真软件细节不满足学校教学要求的，能按学校要求进行二次开发（投标文件提供愿按学校要求进行二次开发更改的相关文件，否则按未实质性响应处理）

23、设备按真实设备3D 建模还原。支持对整体或分体或部件的任意放大、缩小、旋转。支持任意零部件的旋转，放大，缩小，移动。

24、具有全屏功能.

25、界面美观，简明，软件操作方便。

三、教师后台管理功能要求

1、具有实验设置功能：进行实验名称及介绍等设置。

2、具有实验内容(过程)管理功能： 

2.1实验任务管理：（提供视频证明材料）

(1)实验任务（步骤）名称、说明、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、语音提示（离线/在线/无语音）、参数接口、分数等设置修改功能。

(2)实验任务（步骤）名称管理：可修改任务（步骤）名称后学生端3D仿真软件中对应任务（步骤）名称会进行改变；

(3)任务（步骤）帮助说明后，学生端3D仿真软件中对应说明提示会进行改变；可进行复杂编辑。

(4)是否启用/停用：可控制学生端3D仿真软件中每个实训过程的启用或停用。

(5)考核模式下是否显示：可控制学生端3D仿真软件中考核模式下是否给提示。

(6)语音提示（离线/在线/无语音）：可控制学生端3D仿真软件中语音提示方式; 离线时可一键自动生成语音，也可由老师上传语音文件，可试听语音。

(7)参数接口：可控制学生端3D仿真软件中根据参数调用不同的内容。

(8)具有一键启用、一键禁用的功能。

(9)具有一键自动生成语音的功能。

(10)具有一键批量修改为离线语音及一键批量修改为在线语音的功能。

2.2实验任务内容管理： 

(1)每个实验任务（步骤）下具有添加知识问答、添加知识点、添加对话、编辑、删除、查询功能。

(2)具有类型、排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容（投标文件中提供软件截图）。

(3)知识问答类型支持单选、多选、判断等各种形式。

(4)单选类、多选类支持7个以内选择答案；

(5)问题和知识点支持复杂编辑，支持文字、图片、视频动画等形式内容，支持WORD/EXCEL/PDF导入、文件上传等。

(6) 排序号、是否启用/停用、考核模式下是否显示、任务名称、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、错误是否终止实验、显示时机设置（操作前/操作后）、问题（知识点）、答案、分数等任务内容的调整将控制学生端3D仿真软件中相应操作及提示。 

(7)对话功能控制信息应具有：对话名称、是否启用/停用、显示时机（操作前、操作后）、提问角色、排序号、语音提示（离线 在线 无语音）、参数接口、对话选项（7个内的选项）、分数等。

(8)对话添加后将控制学生端3D仿真软件中进行相应对话操作。

3、练习管理

(1)可查看仿真项目的练习情况，学生姓名、时间、成绩及详细情况。

(2)详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、操作情况、得分、操作时间等信息。

(3)具有训练成绩的饼型图及柱型图。

4、考核管理

(1)可查看仿真项目的考核情况，具有增加新考核功能，具有考核名称、开始时间、结束时间、考试时长等内容。

(2)考试详细情况具有考试名称、学生姓名、开始时间、成绩及操作详细情况等信息。

(3) 操作详细情况包含该学生的操作日志记录，该日志包含操作过程名称、参考答案、操作答案、得分等信息。

四、其它要求

预中标单位必须在预中标公示期内提供投标产品到校进行演示，产品参数必须达到要求，否则按虚假应标处理。

教室机电脑

i7-10700；16GB内存；512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议)+1TB HDD；RX640 4GB独立显卡；USB键盘鼠标；1000Mbps以太网卡；USB\VGA\HDMI；耳机\麦克风接口; 23.8英寸液晶显示器（HDMI接口）；正版Windows 10 专业版（64位且必须支持联网自动激活）；正版office 2016 专业版；五年上门服务；门到桌安装验机（必须为品牌机）

PDU

国标6孔工业级PDU，3C认证及厂家检测报告（含五年质保，损坏后换新）

电源线

6²

电源线

4²

配电箱

定制（按照单台电脑450w，机柜所有设备总容量8千瓦配置，配电箱总容量不低于60千瓦）

金属（铝合金）线槽

定制（与原有实验桌配备的铝合金线槽一致）

学生电脑桌

根据现场实际情况定制电脑桌，每机位长不少于0.8米宽不少于0.7米，面对讲台沿左右墙进行定制安装，总计长度约10米，宽度不少于0.7米，其余机位利旧原有的实验桌，所有电脑需要使用的电源及网络线缆利用原有实验桌上部已安装的线槽及新增线槽套PVC管后安装到每个机位，将原有6米试验台拆除后安装至指定地点，含五年质保（包含内容：供配电改造，原有供水改造，机柜安装，机位单元安装等材料及施工）

椅子

定制（符合人体工程学的高校大学生使用，采用钢制椅子腿）

二十、教学软件

1、采用最新一代的虚拟显卡底层驱动技术，采用中心服务器+管理机+教师机+学生机的四层架构，需要提供安装架构截图。

2、软件提供模型调度功能，可以编排班级课表，根据课表时间，自动加载相应的班级模型；

3、录播教学支持将摄像头、计算机屏幕等采集信号录制成一路标准流媒体教学视频，并且提供点播功能；需要提供功能截图。

4、屏幕监看支持64路屏幕滚动监看；

5、支持程序过滤功能，具有黑白名单库，支持网络IP过滤、端口过滤、网址过滤、usb存储设备过滤、光驱过滤、文件深度隐藏、文件读写控制，对于程序的使用、网络的访问、usb的读写文件都有详细日志记录；需要提供功能截图。

6、 支持音频多播，提供多路语音频道，学生可以进行语音的跟读、复读，支持变速不变调等；需要提供功能截图。

7、 支持网络画板，提供给师生互动的图画交流平台，老师在讲课过程中能够随时调用画板，能够随时截取当前讲课内容，师生同时在此内容上进行注释、画图交流；需要提供功能截图。

8、 支持课件点播，能够对录播教学的内容、各种PPT课件、word、音视频文件进行在线点播；需要提供功能截图。

9、 视频监控支持多达25路视频监视；视频对讲支持语音视频同步实时面对面交流。

10、 支持在线考试、题库管理、word试题等，并且题目内容可以是语音试题、视频试题等，支持脱机阅卷；需要提供功能截图。

11、 支持文件管理，能对所有学生机的硬盘文件进行统筹安排、操作；需要提供功能截图。

12、 支持作业管理，能够进行作业批改、批注等；需要提供功能截图。

13、灵活的浮动工具条控制方式  提供灵活的浮动工具条控制方式，实现功能的动态变化。需要提供功能截图。

14、支持动态频道分配模式    根据网络教学活动的需要，系统为每种活动动态分配网络频道。

15、支持数据维护，包含备份数据、还原数据，支持关闭在线检测；

16、支持背景图片定制；启动画面定制；支持功能快捷键，支持快捷键定制；软件可以禁止屏保和电源管理

17、功能涉及课程准备、课堂授课、课堂纪律、课堂互动、练习指导、复习测试等各个环节，具有30多项主要功能，一百多条子功能，主要功能有：

屏幕广播；录播教学；3D广播；视频对讲；屏幕监看；网际影院；网络过滤；分组教学；音频多播；网络画板；远程控制；学生演示；屏幕转播；联机讨论；课件点播；视频直播；视频监视；在线考试；电子抢答；文件管理；文件分发；电子教鞭；电子表决；屏幕肃静；语音广播；语音对讲；远程命令；电子邮件；电子举手；作业管理；远程配置；班级模型；鼠标对焦、系统设置、电子点名、教师锁定、时间显示、登录方案、网络检测等。

二十一、静电地板

国标防静电地板，优质PVC面层600*600，具有3C认证及厂家检测报告

二十二、链路诊断工具包

电信网络维护检修工具套装 ，包含以下套件：

1. NF-801R寻线仪

2.网络直通头X 1个

3.网络/电话两用打线刀

4. NF-468测试仪(可测网线电话线)

5.网络/电话两用网线钳(台湾)

6.蓝色卡线刀

7.水晶头护套X15个

8.彩色标签扎带X50条

9.耳机- -副

10. 9V电池X3个

11.网线测试线

12.电话线测试线

13.鳄鱼夹

14.大工具包

(赠品:网线钳原装刀片X2)

二十三、交换机

必须与学院现有网络管理系统无缝对接，包转发率 108/126Mpps，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，固定端口 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP+(含原厂单模不小于3公里模块4个)，遵循IEEE 802.1d标准，含五年质保

支持MAC地址自动学习和老化

支持静态、动态、黑洞MAC表项

支持源MAC地址过滤

支持4K个VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLAN

支持GVRP协议

支持MUX VLAN功能

支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

支持 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+

二十四、机柜

容量：根据现场定制不大于42U  标准：19"国际标准，16A国标三扁输入，10A万用插座输出，带总开关，LED指示灯，3米线缆，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

承载:     静载1000KG

防护等级: IP20

主要材料:

 SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm;

表面处理:

脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。

二十五、交互式触摸屏

1、LED液晶屏体（含五年质保）：A规屏（无亮点及暗点），显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160；

2、屏体亮度≥400cd/ M2,色彩覆盖率（NTSC）≥85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度；

3、交互平板采用金属外壳，边框为圆弧型材，圆弧转角，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤4mm，表面硬度不低于莫氏7级，表面应力≥100MPa,透光率≥88%，雾度≤8%；

4、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm，书写延迟速度≤30ms；

5、交互平板具备抗强光干扰，在＞200K LUX照度的光照下保证书写功能正常

6、前置接口采用隐藏式内嵌结构，具备保护式磁吸附盖板，保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

7、为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥1路标准非转接HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能通道（Type-C）接口，可实现音视频、触控输入，为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有丝印中文标识；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

8、为方便教师使用，交互平板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路USB触控接口，≥1路Type-B 3.0接口，≥1路RJ45接口，以上接口不接受扩展坞方式；

9、交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备；

10、为有效、及时解决教学中故障，交互平板整机须具备前置电脑系统还原按键，具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

11、为便于用户操作交互平板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作；

12、交互平板具有物理开机祛蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；

13、交互平板具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯；

14、为满足教学应用需求，交互平板采用高低音组合扬声单元，既具有前置双通道扬声器也具有后置低音单元，且前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独调节低音效果充分满足教室使用需求；（提供检测报告加盖厂家公章）

15、交互平板支持关机扩音功能，可在通电不开机状态下进行扩音；

16、交互平板具有便捷笔槽结构，可便于用户存放粉笔、板擦等教学工具，为有效防止粉笔灰等灰尘堆积，干扰触控操作，笔槽具有灰尘清除结构.

17、为防止信号干扰，交互平板正面前1置2.4G、5G双频WiFi与蓝牙信号接发装置，支持Windows及Android双系统下上网；内置企业级路由，支持≥60台设备同时连接，并发操作数量≥30台，可在交互平板处于通电不开机的状态下，提供网络无线热点，供教师设备连接使用；（提供检测报告加盖厂家公章）

18、交互平板内置一体化非独立外扩展的摄像头及全朝向双阵列拾音单元，像素不低于800万，支持AI教学应用，为满足教学应用摄像头具有角度物理调节功能，调节范围在±5°；全朝向双阵列拾音单元有效保真拾音半径不低于5米，可满足教室全方位音频采集需求；（提供检测报告加盖厂家公章）

19、为提高老师教学效率，交互平板需具有极速开机模式，2秒内可完成开机操作（提供检测报告加盖厂家公章）

教学辅助系统：

1、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换；安卓教学辅助系统具备教学资源浏览功能，可实现教学资源分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送及二维码分享等功能；（提供检测报告加盖厂家公章）

2、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；

3、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点；（提供检测报告加盖厂家公章）（视频演示）

4、为便于用户日常操作使用，交互平板具有悬浮触控菜单，可通过两指快速调用到屏幕任意位置；悬浮触控菜单可进行自定义设置，实现一键切换电脑桌面、启动展台、自动点名、无线传屏、互动课堂、批注、擦除等功能； （视频演示）

5、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；

6、为便于用户教学应用，交互平板具有双侧智能快捷键，可根据使用习惯单双侧显示或关闭，并支持自定义功能，操作便捷，功能丰富；

7、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，便于用户操作，且可通过不少于2种方式恢复屏幕位置；

8、交互平板处于通电不开机状态下，接入外部信号源可自动开机并切换至外接信号源通道；

内置电脑（含五年全硬件损坏免费质保）

1.采用Intel通用80pin接口,即插即用，易于维护；

2.CPU采用Intel第9代酷睿I5处理器；

3.内存：≥ 8G DDR4； 

4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；

5.显卡：4G独立显卡

5.接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；

6.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户使用安全；

7.随机预装配套交互教学软件；

8、为了教学安全使用，具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，插拔式电脑无法供电开机；

二十六、入侵检测系统

固定端口 2×10GE（SFP+）+ 8×GE Combo + 2×GE，产品型态 1U，尺寸 (W×D×H) mm 442×420×43.6，电源功率 600W，电源输入电压 100-240V；（含2个千兆SFP模块）

功能特性

安全策略 一体化策略管理，内置场景模板，支持策略优先级设置，支持基于 IP 地址、应用、地理位置、时间段等对象下发指定的安全策略。

应用识别与管控

识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提

高检测性能和准确率。

支持用户自定义应用，支持应用标签分类。

入侵防御

准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持 0 day 攻击防护。

可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。

支持用户自定义签名

支持12000+签名数

反病毒 病毒库每日更新，可迅速检出超过500万种病毒。

DoS/DDoS攻击防护/检测 支持DDoS攻击防护，可防范SYN flood、UDP flood等种常见网络层DDoS攻击及HTTP、HTTPS、SIP、DNS等应用层DDoS攻击

支持智能学习流量模型

SSL加密流量检测 可作为代理检测并防御隐藏在SSL加密流量中的威胁，包括入侵防御、防病毒、URL过滤等应用层防护。

IPv6报文检测 支持IPv4/IPv6双栈，支持IPv6报文检测及防护

隧道报文检测 支持VLAN、QinQ、MPLS、GRE、IPv4 over IPv6、IPv6 over IPv4等隧道报文检测

安全态势感知 获取用户网络资产环境信息，支持对安全事件进行风险级别的校正及IPS策略调优

基于信誉检测机制 支持IP信誉和C&C信誉，及时获取云端最新数据，有效检测和拦截恶意IP和恶意域名连接（含3年质保及各类特征库）

URL过滤 支持URL关键字检测及阻断，日志告警

响应方式 日志告警、丢弃报文、阻断、限流、联动、SNMP Trap告警、邮件/短信/声音告警

带宽管理 在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。

日志及报表

支持日志查找、分析、备份

基于威胁事件、流量统计、协议统计等生成多维度报表，支持报表订阅

可以基于地理位置生成攻击态势地图和流量分布地图

升级 支持在线自动及手动升级、离线升级、集中升级，系统支持U盘一键式升级、热补丁

二十七、教学用防火墙

固定接口 2*GE(SFP)+10*GE（含原厂不小于3公里单模光模块4个），一体化防护：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。应用识别与管控： 识别500+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。带宽管理 ：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等。入侵防御与Web防护 ：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。云管理模式 ：设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理。云应用安全感知 ：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。（含2个千兆SFP光模块）

二十八、无线路由器

WLAN规格

无线速率：双频并发，2976Mbps（2.4 GHz：574Mbps，5 GHz：2402Mbps）

传输标准：802.11ax/ac/n/a 2 x 2 & 802.11ax/n/b/g 2 x 2，MU-MIMO

无线频段：2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选。

天线

天线类型：外置四根高性能天线

天线增益：5dBi；

处理器

CPU：凌霄四核1.4 GHz CPU

RAM/Flash：256MB/128MB；

网口

网口：提供4个10M/100/1000M自适应速率的以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）

网口传输协议：802.3、802.3u、802.3ab；

软件功能

手机App：支持华为智慧生活APP本地/远程管理

Wi-Fi模式：支持穿墙、标准、睡眠三种模式

QoS特性：支持设备限速：通过 MAC地址限制设备的带宽

特色功能：华为分享 一碰连网、儿童/老人上网保护、手游加速、网课加速、双频优选、网口盲插、信道适时自动优化、华为HiLink智能家居、802.11v、IPv4/IPv6、PPPoE/DHCP/静态IP/MAC地址克隆/Bridge WAN上网方式、Wi-Fi中继、Wi-Fi定时开关、客人Wi-Fi、连网设备管理、MAC地址过滤、VPN透传、DMZ/虚拟服务器等功能；

颜色：白色；

二十九、音箱

产品尺寸（mm）

主箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm，副箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm

音箱控制

旋钮

电源

电源供电

产品净重（kg）

4.9KG

理论功率

40w-100w

声道

2.0

低音调节

支持低音调节

信噪比

85db

扬声器单元

φ13mm丝膜高音扬声器

线长

1.5m-2m

类型

多媒体音箱

三十、耳麦

头戴式有线耳机，声压

107dB

音频接口

USB+3.5毫米音频接口

接口类型

直型

线控功能

有线控

阻抗

39Ω

线长

>1.8m

三十一、超6类网线

国标超六类非屏蔽网线，有3C认证及原厂检测报告

三十二、网络水晶头

配套国标超六类非屏蔽网络水晶头，有3C认证及原厂检测报告

三十三、服务器

1)
品牌要求：国际知名品牌设备，非OEM产品，无外资成分，具有自主知识产权

2)
服务器类型：2路2U机架式服务器

3)
CPU规格：配置2*Intel至强银牌4210处理器，主频≥2.2GHz, 核数≥10核

4)
内存：配置256B DDR4内存，另外对现有服务器内存进行扩容，扩容内存配置32g，内存插槽数≥24个插槽

5)
硬盘：配置4*600GB 10K SAS硬盘；硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘

6)
磁盘阵列卡 ：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60-2GB Cache

7)
I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16

8)
以太网接口 ：板载1块双端口千兆电口，配1块2端口万兆光口（含2个万兆多模光模块）以太网网卡

9)
电源模块：满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线

10)
风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔

11)
服务器配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明

12)
可管理和维护性:

a)集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 

b)具有图形管理界面及其他高级管理功能；

c)配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

d)支持黑匣子和最后一屏功能，在宕机发生时，可快速问题定位。提供官网证明资料

e)支持 BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面

13)
产品资质：

a)投标厂商严格遵守国家相关法律、法规和标准的要求，软硬件技术能力均达到中国质量认证中心要求

b)提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书

服务：3年原厂整机质保，必须提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。

。

三十四、单镜头无反光镜数码套机(含15-45镜头)

存储介质:SD卡；SDHC卡；SDXC卡，本次配备128G SDXC高速存储卡

电池类型:可充电锂离子电池

电池续航时间:约500张以下                                                              三脚架：全铝合金四节收纳，收纳尺寸：不高于36cm；产开高度不小于：1.6m；承重：不低于15公斤；360度云台

电池型号:本次配备两块原厂电池

产品尺寸（mm）:约115.6×89.2×60.6毫米

接口:采用蓝牙低功耗技术（Bluetooth low energy technology）规格版本：ver.4.1、传输方式：GFSK调制方式;Wi-Fi功能:可以用智能手机浏览、控制和接收图像,可以使用智能手机遥控相机

产品净重（g）:约380g（仅机身）

传感器类型:CMOS图像感应器约22.3×14.9毫米（支持全像素双核CMOS AF）约2420万像素（总像素约2580万）

画幅:APS-C画幅，单镜头无反光镜的自动对焦

高清摄像

连拍速度:约4.2张/秒

曝光控制:场景模式

液晶屏尺寸:宽屏，3.2〃约162万点                                电子取景器类型：彩色电子取景器               连拍：单次自动对焦时：最高约9张/秒

伺服自动对焦时：最高约7张/秒

低速连拍：最高约4张/秒                            闪光灯：可收回、手动弹起式闪光灯

闪光指数：约5（ISO 100，以米为单位）

闪光覆盖范围：约15mm镜头视角回电时间约3秒,可外接EX系列闪光灯                                        短片拍摄尺寸：1920×1080（全高清）：60p/50p/30p/25p/24p

1280×720（高清）：60p/50p

640×480（标清）：30p/25p                            相机包及滤光镜：本次配备UV滤光镜及原厂相机包          

三十五、桌面管理系统

桌面云管理系统（含五年运维）

1.系统应采用MySQL或者oracle大型数据库，一台服务器支持500台终端同时流畅运行 AutoCAD、3DMax、视频制作、图像处理等大型软件；

2.采用新一代虚拟仿真技术，终端本地硬盘无需安装操作系统，通过网络启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用；

3. 服务端和管理端均支持跨平台，既可以在windows服务器上部署，也可以在linux服务器上部署。（需提供在windows和linux操作系统上部署服务端和管理端的截图并加盖原厂公章）；

4.系统应当可以同时支持VDI、VOI和IDV三种不同模式的虚拟云桌面，满足不同用户对桌面功能或终端性能的要求（截图并加盖原厂公章）；

5.VDI、VOI和IDV三种虚拟桌面的管理操作必须在同一个管理界面内，不得通过页面跳转的方式，降低运维复杂度；

6.双启动必须是完全自动执行，同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端的更新进度条查看更新状态（需提供同步时更新进度条状态的功能截图并加盖原厂公章）；

7.支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态；在无DHCP情况下，更新管理设备端的文件，也能够实现所有客户机的更新，且不影响其他工作环境；能够支持对客户机进行统一远程开机、重启等操作（需提供重启还原、无DHCP启动和远程开机的功能截图并加盖原厂公章）；

8.支持将多台服务器组建成资源池，同一用户的多个虚拟桌面可分配至不同服务器，提高业务负载能力；

9.采用操作系统镜像和驱动分离技术，需通过单一操作系统镜像文件同时启动不同硬件及至少3种不同显卡的客户端PC，无需通过多个镜像来解决多硬件兼容问题（需提供独立加载显卡硬件驱动的配置截图并加盖原厂公章）；

10.支持对移动存储设备、软驱、并口、串口、调制解调器、打印机、扫描器、磁带、声卡、智能卡等接入设备控制（需提供对外设控制的功能截图并加盖原厂公章）；

11.仅需两台服务器即可实现冗余和负载均衡。1台设备中断，该设备所连接的客户机无需重启，可以正常工作，以保证工作环境的连续性（需提供仅有两台服务器即可配置冗余和负载均衡的功能截图并加盖原厂公章）；

12.采用WEB管理界面，支持Chrome浏览器管理；可以为新建管理用户设置任意功能组合的管理权限，可用于组合的功能模块不少于15种（需提供展现所有被管理机器状态和平台用户的功能权限选择的功能截图并加盖原厂公章）；

13.系统必须提供图形化状态监控界面，管理员能实时查看当前系统状态、网络流量、内存和磁盘读写速度、镜像下载进度、系统运行状态；（需提供图形化状态监控的界面截图并加盖原厂公章）；

14.系统的管理策略可按照时间段进行设置，以方便不同的工作管理需要；系统具备进程白名单的功能，可以防止用户运行和业务无关的软件（需提供按照时间段管理和进程白名单的功能截图并加盖原厂公章）；

15.系统应当具有灰度更新功能，管理员对虚拟系统镜像的变更可先在指定范围内更新，确认无误后再更新到所有客户终端机，避免出现误操作（需提供灰度更新的功能截图并加盖原厂公章）；

16.为了避免工作期间系统更新影响业务，平台应该提供更新限速策略，根据实际情况动态限制终端操作系统和软件的更新速度。（需提供更新限速的功能截图并加盖原厂公章）；

17.具备终端无分区无系统情况下的自动部署功能，能够根据终端容量的不同实现不同的分区策略（需提供自动部署的功能截图并加盖原厂公章）；

18.支持多超管功能，允许同时开启多个超级管理权限并对多个操作系统镜像进行更新升级或者软件安装；支持虚拟盘特定目录穿透功能，可在服务端指定虚拟盘穿透目录，配合更新服务可实现穿透更新（需提供多超管和虚拟盘穿透的功能截图并加盖原厂公章）；

19.支持将终端按部门进行群组划分，可直接对整个部门终端执行功能设置和切换策略，便于管理员快速管理不同部门的终端；支持将多种功能策略组合成策略组，实现一键切换不同应用场景（需提供群组管理和策略组管理的功能截图并加盖原厂公章）；

20.支持使用PC、笔记本、云终端、手机、平板等作为虚拟桌面终端，支持Android、IOS等手机、平板访问虚拟桌面（需提供Android和IOS客户端的登录界面截图并加盖原厂公章）；

21.支持虚拟桌面模板功能，可使用快速克隆部署方式，部署单个虚拟桌面时间不超过10秒；

22.支持本地快照功能，可以随时在客户机终端上进入快照状态安装应用或驱动，后续以此快照为基础进行使用与还原。快照制作次数不受限制。（需提供进入本地快照配置截图并加盖原厂公章）；

23.系统能够从驱动层防止ARP攻击；避免因为ARP病毒导致网络瘫痪（需提供防止ARP攻击和被攻击的配置截图并加盖原厂公章）

24.系统可以支持对用户上网行为的审计功能，能够记录终端计算机上网的URL痕迹；支持终端计算机按时间段进行自动截屏，防止用户工作期间不认真（需提供记录终端计算机上网的URL的功能和自动截屏功能的配置截图并加盖原厂公章）；

25.有效记录客户端电脑硬件信息，防止硬件资产丢失，方便管理员及时掌握每个终端PC硬件资产的最新情况；（需提供硬件等资产信息展示的配置截图并加盖原厂公章）；

26.系统支持流量控制功能，该功能必须是基于驱动层而不是应用层来实现客户机的流量控制，能够按照内网/外网/上传/下载/流量大小等多种条件进行规则判断，能够防止蠕虫病毒产生的大流量数据包发送（需提供流量控制的功能截图并加盖原厂公章）；

27.支持对终端本地的硬盘保护；可对本地硬盘各分区进行还原保护（需提供硬盘保护的功能截图并加盖原厂公章）；

28.支持对VDI虚拟机和物理机之间的数据传输进行保护，至少有不保护、只读保护、只写保护、完全禁止4种模式，可对VDI虚拟机和物理机数据流入、流出进行安全管控。（需提供VDI虚拟机数据保护截图并加盖原厂公章）；

29.产品非OEM，客户有权就产品的任意功能，要求中标方在中标后三日内携带对应功能的60页源代码进行现场演示审查；

30. 支持网卡属性禁止修改，支持服务端更改IP地址。

31.支持基于群组以及镜像组对所属的终端进行统一的，规律性的执行远程唤醒、关机、重启、禁用、启用、切换镜像组、重启不还原以及清除不还原数据的操作。且可根据实际需要，选择任务类型、群组（镜像组）、任务执行频率（一次、每天、每周、每月）、任务开始结束时间以及是否重复执行任务，任务配置完成后，系统就会根据任务的执行时间以及对应的群组（镜像组）来进行相应的操作，无需人工维护操作。（需计划任务功能截图并加盖原厂公章）；

桌面云终端系统：

1.支持离线超管功能，可以直接在客户机终端上开启镜像模版并进行修改，并支持在广域网线路上将修改的镜像模版文件自动上传到服务器上。（需提供离线超管功能的配置截图并加盖原厂公章）；

2.支持个性化设置迁移，系统重启后自动清除系统进程和服务中的病毒木马，保留用户自定义的用户名和密码、桌面壁纸等个性化配置，必须保持重启前状态，不会还原（需提供个性化设置迁移的功能截图并加盖原厂公章）；

3.客户端应当具有个人云盘功能，用户存储的数据在服务器端以加密单文件形式保存。用户在任何一台虚拟终端上都可以基于独立的用户密码系统打开磁盘空间（需提供个人云盘客户端和服务器端的配置截图并加盖原厂公章）；

4.系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。（需提供配置启动模式的功能截图并加盖原厂公章）；

三十六、影像实验室专用服务器

1)
品牌要求：国际知名品牌设备，非OEM产品，无外资成分，具有自主知识产权

2)
服务器类型：2路2U机架式服务器

3)
CPU规格：配置2*Intel至强银牌4210处理器，主频≥2.2GHz, 核数≥10核

4)
内存：配置32G DDR4内存，内存插槽数≥24个插槽

5)
硬盘：:4*通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸

6)
磁盘阵列卡 ：配置独立RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60-2GB Cache

7)
I/O扩展：PCI-E I/O插槽总数≥10个，支持PCIe 3.0 x16

8)
以太网接口 ：板载1块双端口千兆电口

9)
电源模块：1*550W

10)
风扇：满配冗余风扇,支持单风扇失效，风扇支持热插拔

11)
服务器配置国产管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明

12)
可管理和维护性:

a)集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 

b)具有图形管理界面及其他高级管理功能；

c)配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作

d)支持黑匣子和最后一屏功能，在宕机发生时，可快速问题定位。提供官网证明资料

e)支持 BIOS 多种语言选择，为方便管理，提供 BIOS 中文界面

13)
产品资质：

a)投标厂商严格遵守国家相关法律、法规和标准的要求，软硬件技术能力均达到中国质量认证中心要求

b)提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书

服务：3年原厂整机质保，必须提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线。

。LOM:2*GE，

三十七、教学监控摄像机

分辨≥1920×1080@30fps高清画面输出。

≥H.265高效压缩算法

照度≥0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

变焦：≥20倍光学变倍，16倍数字变倍

高效红外阵列，低功耗，照射距离≥150m

输出：≥960p@60fps、720p@60fps高帧率

码流：三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能

云台：≥360°水平旋转，垂直方向≥-15°-90°

不少于300个预置位，8条巡航扫描

3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

定时任务、一键守望、一键巡航功能

音频≥1路音频输入和1路音频输出

内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

接入： GB/T28181 、SDK接入

防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

三十八、教学监控拾音设备

拾音距离＞50平方米

音频传输距离＞200米以上

灵敏度≥-30dB

频率响应20Hz～20kHz

指向特性全指向性

信噪比≥80dB（1米40dB音源SPL）≥50dB(10米40dB音源SPL)1KHzat1Pa

动态范围≥104dB(1KHzatMaxdBSPL)

承受音压≥120dBSPL（1KHz，THD1%）

输出阻抗≥600欧姆非平衡

输出信号幅度2.5Vpp/-25dB

麦克风震膜电容咪头

信号处理电路DSP数字降噪，ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术

保护电路30KVAircontactESD、雷击保护、电源极性反接保护

驱动能力无

连接方式3条引线（电源、音频、公共地）

传输线缆3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆

电源电压直流稳压电源DC12V（9V-18V）

电源电流60mA

三十九、多媒体讲桌

1、采用分体式结构，长1450mm（±100mm）、宽680mm（±100mm）、高850mm（±100mm）；底座为70mm（±20mm）。

2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型。

3、上箱体颜色为哑光灰白色（可自由选配颜色），采用立体饰纹的表面，设置老师水杯专用下沉式底座，桌面设置防止物品滚动的防护装置，下箱体采用圆弧边角设计，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。

4、上箱体左边为显示器固定板，倾斜角度15°，可以在15°-40°之间任意调节，可容纳17-22寸不同规格液晶。显示器板与中控盖板联锁（一把锁），操作简便。

5、键盘采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm范围内的键盘，键盘盒内功能分区鲜明。

6、中控安装部位整体一次注塑成型，并配有教具盒可放置教鞭、遥控器等；可容纳尺寸280x180mm以下的中央控制器面板。

7、下箱体右侧为隐藏式展台抽屉，可放置550mmx480mmx180mm(L×W×H)内的视频展台，承载重≥12kg。

8、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计，带隔板。

9、讲桌左右均开有散热通风孔。

10、所有过线孔均采用敲落孔方式。

11、全部的加工件均为模具冲压成型或者注塑成型

要求：厂商的质量环境健康体系等认证。

四十、桌面管理系统

桌面云管理系统（含五年运维）

1.系统应采用MySQL或者oracle大型数据库，一台服务器支持500台终端同时流畅运行 AutoCAD、3DMax、视频制作、图像处理等大型软件；

2.采用新一代虚拟仿真技术，终端本地硬盘无需安装操作系统，通过网络启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用；

3. 服务端和管理端均支持跨平台，既可以在windows服务器上部署，也可以在linux服务器上部署。（需提供在windows和linux操作系统上部署服务端和管理端的截图并加盖原厂公章）；

4.系统应当可以同时支持VDI、VOI和IDV三种不同模式的虚拟云桌面，满足不同用户对桌面功能或终端性能的要求（截图并加盖原厂公章）；

5.VDI、VOI和IDV三种虚拟桌面的管理操作必须在同一个管理界面内，不得通过页面跳转的方式，降低运维复杂度；

6.双启动必须是完全自动执行，同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端的更新进度条查看更新状态（需提供同步时更新进度条状态的功能截图并加盖原厂公章）；

7.支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态；在无DHCP情况下，更新管理设备端的文件，也能够实现所有客户机的更新，且不影响其他工作环境；能够支持对客户机进行统一远程开机、重启等操作（需提供重启还原、无DHCP启动和远程开机的功能截图并加盖原厂公章）；

8.支持将多台服务器组建成资源池，同一用户的多个虚拟桌面可分配至不同服务器，提高业务负载能力；

9.采用操作系统镜像和驱动分离技术，需通过单一操作系统镜像文件同时启动不同硬件及至少3种不同显卡的客户端PC，无需通过多个镜像来解决多硬件兼容问题（需提供独立加载显卡硬件驱动的配置截图并加盖原厂公章）；

10.支持对移动存储设备、软驱、并口、串口、调制解调器、打印机、扫描器、磁带、声卡、智能卡等接入设备控制（需提供对外设控制的功能截图并加盖原厂公章）；

11.仅需两台服务器即可实现冗余和负载均衡。1台设备中断，该设备所连接的客户机无需重启，可以正常工作，以保证工作环境的连续性（需提供仅有两台服务器即可配置冗余和负载均衡的功能截图并加盖原厂公章）；

12.采用WEB管理界面，支持Chrome浏览器管理；可以为新建管理用户设置任意功能组合的管理权限，可用于组合的功能模块不少于15种（需提供展现所有被管理机器状态和平台用户的功能权限选择的功能截图并加盖原厂公章）；

13.系统必须提供图形化状态监控界面，管理员能实时查看当前系统状态、网络流量、内存和磁盘读写速度、镜像下载进度、系统运行状态；（需提供图形化状态监控的界面截图并加盖原厂公章）；

14.系统的管理策略可按照时间段进行设置，以方便不同的工作管理需要；系统具备进程白名单的功能，可以防止用户运行和业务无关的软件（需提供按照时间段管理和进程白名单的功能截图并加盖原厂公章）；

15.系统应当具有灰度更新功能，管理员对虚拟系统镜像的变更可先在指定范围内更新，确认无误后再更新到所有客户终端机，避免出现误操作（需提供灰度更新的功能截图并加盖原厂公章）；

16.为了避免工作期间系统更新影响业务，平台应该提供更新限速策略，根据实际情况动态限制终端操作系统和软件的更新速度。（需提供更新限速的功能截图并加盖原厂公章）；

17.具备终端无分区无系统情况下的自动部署功能，能够根据终端容量的不同实现不同的分区策略（需提供自动部署的功能截图并加盖原厂公章）；

18.支持多超管功能，允许同时开启多个超级管理权限并对多个操作系统镜像进行更新升级或者软件安装；支持虚拟盘特定目录穿透功能，可在服务端指定虚拟盘穿透目录，配合更新服务可实现穿透更新（需提供多超管和虚拟盘穿透的功能截图并加盖原厂公章）；

19.支持将终端按部门进行群组划分，可直接对整个部门终端执行功能设置和切换策略，便于管理员快速管理不同部门的终端；支持将多种功能策略组合成策略组，实现一键切换不同应用场景（需提供群组管理和策略组管理的功能截图并加盖原厂公章）；

20.支持使用PC、笔记本、云终端、手机、平板等作为虚拟桌面终端，支持Android、IOS等手机、平板访问虚拟桌面（需提供Android和IOS客户端的登录界面截图并加盖原厂公章）；

21.支持虚拟桌面模板功能，可使用快速克隆部署方式，部署单个虚拟桌面时间不超过10秒；

22.支持本地快照功能，可以随时在客户机终端上进入快照状态安装应用或驱动，后续以此快照为基础进行使用与还原。快照制作次数不受限制。（需提供进入本地快照配置截图并加盖原厂公章）；

23.系统能够从驱动层防止ARP攻击；避免因为ARP病毒导致网络瘫痪（需提供防止ARP攻击和被攻击的配置截图并加盖原厂公章）

24.系统可以支持对用户上网行为的审计功能，能够记录终端计算机上网的URL痕迹；支持终端计算机按时间段进行自动截屏，防止用户工作期间不认真（需提供记录终端计算机上网的URL的功能和自动截屏功能的配置截图并加盖原厂公章）；

25.有效记录客户端电脑硬件信息，防止硬件资产丢失，方便管理员及时掌握每个终端PC硬件资产的最新情况；（需提供硬件等资产信息展示的配置截图并加盖原厂公章）；

26.系统支持流量控制功能，该功能必须是基于驱动层而不是应用层来实现客户机的流量控制，能够按照内网/外网/上传/下载/流量大小等多种条件进行规则判断，能够防止蠕虫病毒产生的大流量数据包发送（需提供流量控制的功能截图并加盖原厂公章）；

27.支持对终端本地的硬盘保护；可对本地硬盘各分区进行还原保护（需提供硬盘保护的功能截图并加盖原厂公章）；

28.支持对VDI虚拟机和物理机之间的数据传输进行保护，至少有不保护、只读保护、只写保护、完全禁止4种模式，可对VDI虚拟机和物理机数据流入、流出进行安全管控。（需提供VDI虚拟机数据保护截图并加盖原厂公章）；

29.产品非OEM，客户有权就产品的任意功能，要求中标方在中标后三日内携带对应功能的60页源代码进行现场演示审查；

30. 支持网卡属性禁止修改，支持服务端更改IP地址。

31.支持基于群组以及镜像组对所属的终端进行统一的，规律性的执行远程唤醒、关机、重启、禁用、启用、切换镜像组、重启不还原以及清除不还原数据的操作。且可根据实际需要，选择任务类型、群组（镜像组）、任务执行频率（一次、每天、每周、每月）、任务开始结束时间以及是否重复执行任务，任务配置完成后，系统就会根据任务的执行时间以及对应的群组（镜像组）来进行相应的操作，无需人工维护操作。（需计划任务功能截图并加盖原厂公章）；

桌面云终端系统：

1.支持离线超管功能，可以直接在客户机终端上开启镜像模版并进行修改，并支持在广域网线路上将修改的镜像模版文件自动上传到服务器上。（需提供离线超管功能的配置截图并加盖原厂公章）；

2.支持个性化设置迁移，系统重启后自动清除系统进程和服务中的病毒木马，保留用户自定义的用户名和密码、桌面壁纸等个性化配置，必须保持重启前状态，不会还原（需提供个性化设置迁移的功能截图并加盖原厂公章）；

3.客户端应当具有个人云盘功能，用户存储的数据在服务器端以加密单文件形式保存。用户在任何一台虚拟终端上都可以基于独立的用户密码系统打开磁盘空间（需提供个人云盘客户端和服务器端的配置截图并加盖原厂公章）；

4.系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。（需提供配置启动模式的功能截图并加盖原厂公章）；

四十一、教室电脑

i7-10700；16GB内存；512GB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议)+1TB HDD；核芯显卡；USB键盘鼠标；1000Mbps以太网卡；USB\VGA\HDMI；耳机\麦克风接口;23.8英寸液晶显示器（HDMI接口）；正版 Windows 10 专业版（64位且必须支持联网自动激活）；正版office 2016 专业版；五年上门服务；门到桌安装验机（必须为品牌机） 外置DVD刻录机：4台 USB\Type-C双接口；读取速度：DVD+R:8X\ DVD-R:8X \DVD-ROM:8X\CD-ROM:24X\ CD-RW:24X\ CD-R:24X；写入速度：DVD+R:8X\ DVD-R:8X\CD-R:24X\CD-RW:24X；即插即用

四十二、PDU

国标6孔工业级PDU，3C认证及厂家检测报告

四十三、电源线

6²

四十四、电源线

4²

四十五、配电箱

定制（按照单台电脑450w，机柜所有设备总容量8千瓦配置，配电箱总容量不低于60千瓦）

四十六、金属（铝合金）线槽

定制（与原有实验桌配备的铝合金线槽一致）

四十七、学生电脑桌

根据现场实际情况定制电脑桌，每机位长不少于0.8米宽不少于0.7米，面对讲台沿左右墙进行定制安装，总计长度约10米，宽度不少于0.7米，其余机位利旧原有的实验桌，所有电脑需要使用的电源及网络线缆利用原有实验桌上部已安装的线槽及新增线槽套PVC管后安装到每个机位，将原有6米试验台拆除后安装至指定地点，含五年质保（包含内容：供配电改造，原有供水改造，机柜安装，机位单元安装等材料及施工）

四十八、机柜

容量：根据现场定制不小于42U  标准：19"国际标准，16A国标三扁输入，10A万用插座（国标PDU）输出，带总开关，LED指示灯，3米线缆，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

承载:     静载1000KG

防护等级: IP20

主要材料:

SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm;

表面处理:

脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。

四十九、交换机（48口）

必须与学院现有网络管理系统无缝对接，包转发率 108/126Mpps，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，固定端口 48个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP+(含原厂单模不小于3公里模块4个)，遵循IEEE 802.1d标准，含五年质保

支持MAC地址自动学习和老化

支持静态、动态、黑洞MAC表项

支持源MAC地址过滤

支持4K个VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLAN

支持GVRP协议

支持MUX VLAN功能

支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

支持 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+

五十、椅子

定制（符合人体工程学的高校大学生使用，采用钢制椅子腿）

五十一、教学软件

1、采用最新一代的虚拟显卡底层驱动技术，采用中心服务器+管理机+教师机+学生机的四层架构，需要提供安装架构截图。

2、软件提供模型调度功能，可以编排班级课表，根据课表时间，自动加载相应的班级模型；

3、录播教学支持将摄像头、计算机屏幕等采集信号录制成一路标准流媒体教学视频，并且提供点播功能；需要提供功能截图。

4、屏幕监看支持64路屏幕滚动监看；

5、支持程序过滤功能，具有黑白名单库，支持网络IP过滤、端口过滤、网址过滤、usb存储设备过滤、光驱过滤、文件深度隐藏、文件读写控制，对于程序的使用、网络的访问、usb的读写文件都有详细日志记录；需要提供功能截图。

6、 支持音频多播，提供多路语音频道，学生可以进行语音的跟读、复读，支持变速不变调等；需要提供功能截图。

7、 支持网络画板，提供给师生互动的图画交流平台，老师在讲课过程中能够随时调用画板，能够随时截取当前讲课内容，师生同时在此内容上进行注释、画图交流；需要提供功能截图。

8、 支持课件点播，能够对录播教学的内容、各种PPT课件、word、音视频文件进行在线点播；需要提供功能截图。

9、 视频监控支持多达25路视频监视；视频对讲支持语音视频同步实时面对面交流。

10、 支持在线考试、题库管理、word试题等，并且题目内容可以是语音试题、视频试题等，支持脱机阅卷；需要提供功能截图。

11、 支持文件管理，能对所有学生机的硬盘文件进行统筹安排、操作；需要提供功能截图。

12、 支持作业管理，能够进行作业批改、批注等；需要提供功能截图。

13、灵活的浮动工具条控制方式  提供灵活的浮动工具条控制方式，实现功能的动态变化。需要提供功能截图。

14、支持动态频道分配模式    根据网络教学活动的需要，系统为每种活动动态分配网络频道。

15、支持数据维护，包含备份数据、还原数据，支持关闭在线检测；

16、支持背景图片定制；启动画面定制；支持功能快捷键，支持快捷键定制；软件可以禁止屏保和电源管理

17、功能涉及课程准备、课堂授课、课堂纪律、课堂互动、练习指导、复习测试等各个环节，具有30多项主要功能，一百多条子功能，主要功能有：

屏幕广播；录播教学；3D广播；视频对讲；屏幕监看；网际影院；网络过滤；分组教学；音频多播；网络画板；远程控制；学生演示；屏幕转播；联机讨论；课件点播；视频直播；视频监视；在线考试；电子抢答；文件管理；文件分发；电子教鞭；电子表决；屏幕肃静；语音广播；语音对讲；远程命令；电子邮件；电子举手；作业管理；远程配置；班级模型；鼠标对焦、系统设置、电子点名、教师锁定、时间显示、登录方案、网络检测等。

五十二、静电地板

国标防静电地板，优质PVC面层600*600，具有3C认证及厂家检测报告

五十三、交互式触摸屏

1、LED液晶屏体（含五年质保）：A规屏（无亮点及暗点），显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160；

2、屏体亮度≥400cd/ M2,色彩覆盖率（NTSC）≥85%，对比度≥4000：1，最大可视角度≥178度；

3、交互平板采用金属外壳，边框为圆弧型材，圆弧转角，屏幕采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≤4mm，表面硬度不低于莫氏7级，表面应力≥100MPa,透光率≥88%，雾度≤8%；

4、采用红外感应技术，在双系统下均支持不少于20点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：≤±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm，书写延迟速度≤30ms；

5、交互平板具备抗强光干扰，在＞200K LUX照度的光照下保证书写功能正常

6、前置接口采用隐藏式内嵌结构，具备保护式磁吸附盖板，保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

7、为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：≥1路标准非转接HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口、≥1路全功能通道（Type-C）接口，可实现音视频、触控输入，为避免用户误操作交互平板前置接口均须具有丝印中文标识；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

8、为方便教师使用，交互平板后置≥2路HDMI输入接口、≥1路HDMI输出接口，≥1路USB输入接口（支持外接展台、U盘等设备在Windows和Android系统下均可使用）、≥1路RF输入接口、≥1路YPbPr分量输入接口、≥1路AV视频输入接口，≥1路USB触控接口，≥1路Type-B 3.0接口，≥1路RJ45接口，以上接口不接受扩展坞方式；

9、交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备；

10、为有效、及时解决教学中故障，交互平板整机须具备前置电脑系统还原按键，具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障；（提供前置接口实物照片和检测报告加盖厂家公章）

11、为便于用户操作交互平板，前置实体按键至少具有关闭窗口、触控开关、护眼功能且每个功能按键均须具有清晰简体中文标识，有效避免用户误操作；

12、交互平板具有物理开机祛蓝光功能，不接受通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换；

13、交互平板具备智能护眼功能，可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式,兼顾师生视力保护与使用习惯；

14、为满足教学应用需求，交互平板采用高低音组合扬声单元，既具有前置双通道扬声器也具有后置低音单元，且前置双扬声器功率不低于30W,后置低音功率不低于20W，可单独调节低音效果充分满足教室使用需求；（提供检测报告加盖厂家公章）

15、交互平板支持关机扩音功能，可在通电不开机状态下进行扩音；

16、交互平板具有便捷笔槽结构，可便于用户存放粉笔、板擦等教学工具，为有效防止粉笔灰等灰尘堆积，干扰触控操作，笔槽具有灰尘清除结构.

17、为防止信号干扰，交互平板正面前1置2.4G、5G双频WiFi与蓝牙信号接发装置，支持Windows及Android双系统下上网；内置企业级路由，支持≥60台设备同时连接，并发操作数量≥30台，可在交互平板处于通电不开机的状态下，提供网络无线热点，供教师设备连接使用；（提供检测报告加盖厂家公章）

18、交互平板内置一体化非独立外扩展的摄像头及全朝向双阵列拾音单元，像素不低于800万，支持AI教学应用，为满足教学应用摄像头具有角度物理调节功能，调节范围在±5°；全朝向双阵列拾音单元有效保真拾音半径不低于5米，可满足教室全方位音频采集需求；（提供检测报告加盖厂家公章）

19、为提高老师教学效率，交互平板需具有极速开机模式，2秒内可完成开机操作（提供检测报告加盖厂家公章）

教学辅助系统：

1、内置安卓教学辅助系统，采用四核CPU， ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0；安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换；安卓教学辅助系统具备教学资源浏览功能，可实现教学资源分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送及二维码分享等功能；（提供检测报告加盖厂家公章）

2、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示；

3、交互平板标配书写笔具备不同直径笔头，无需切换菜单，可智能识别粗细笔记，方便教师板书及批注重点；（提供检测报告加盖厂家公章）（视频演示）

4、为便于用户日常操作使用，交互平板具有悬浮触控菜单，可通过两指快速调用到屏幕任意位置；悬浮触控菜单可进行自定义设置，实现一键切换电脑桌面、启动展台、自动点名、无线传屏、互动课堂、批注、擦除等功能； （视频演示）

5、为满足教学过程中多场景应用需求，交互平板可通过多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能，可根据实际教学应用开启或关闭此功能；

6、为便于用户教学应用，交互平板具有双侧智能快捷键，可根据使用习惯单双侧显示或关闭，并支持自定义功能，操作便捷，功能丰富；

7、为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，便于用户操作，且可通过不少于2种方式恢复屏幕位置；

8、交互平板处于通电不开机状态下，接入外部信号源可自动开机并切换至外接信号源通道；

内置电脑（含五年全硬件损坏免费质保）

1.采用Intel通用80pin接口,即插即用，易于维护；

2.CPU采用Intel第9代酷睿I5处理器；

3.内存：≥ 8G DDR4； 

4.硬盘：≥256G SSD固态硬盘；

5.显卡：4G独立显卡

5.接口：整机非外扩展具备6个USB接口（其中至少包含3路USB3.0接口）；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ；≥1路DP等；

6.为便于设备维护，插拔电脑模块需具有一键还原和系统保护功能，有效保证用户使用安全；

7.随机预装配套交互教学软件；

8、为了教学安全使用，具备供电保护模块，在插拔式电脑未锁定的情况下，插拔式电脑无法供电开机；

五十四、音箱

产品尺寸（mm）

主箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm，副箱箱体尺寸：146× 234 × 196 mm

音箱控制

旋钮

电源

电源供电

产品净重（kg）

4.9KG

理论功率

40w-100w

声道

2.0

低音调节

支持低音调节

信噪比

85db

扬声器单元

φ13mm丝膜高音扬声器

线长

1.5m-2m

类型

多媒体音箱

五十五、耳麦

头戴式有线耳机，声压

107dB

音频接口

USB+3.5毫米音频接口

接口类型

直型

线控功能

有线控

阻抗

39Ω

线长

>1.8m

五十六、超6类网线

国标超六类非屏蔽网线，有3C认证及原厂检测报告

五十七、网络水晶头

配套国标超六类非屏蔽网络水晶头，有3C认证及原厂检测报告

五十八、桌面管理系统

桌面云管理系统（含五年运维）

1.系统应采用MySQL或者oracle大型数据库，一台服务器支持500台终端同时流畅运行 AutoCAD、3DMax、视频制作、图像处理等大型软件；

2.采用新一代虚拟仿真技术，终端本地硬盘无需安装操作系统，通过网络启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用；

3. 服务端和管理端均支持跨平台，既可以在windows服务器上部署，也可以在linux服务器上部署。（需提供在windows和linux操作系统上部署服务端和管理端的截图并加盖原厂公章）；

4.系统应当可以同时支持VDI、VOI和IDV三种不同模式的虚拟云桌面，满足不同用户对桌面功能或终端性能的要求（截图并加盖原厂公章）；

5.VDI、VOI和IDV三种虚拟桌面的管理操作必须在同一个管理界面内，不得通过页面跳转的方式，降低运维复杂度；

6.双启动必须是完全自动执行，同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端的更新进度条查看更新状态（需提供同步时更新进度条状态的功能截图并加盖原厂公章）；

7.支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态；在无DHCP情况下，更新管理设备端的文件，也能够实现所有客户机的更新，且不影响其他工作环境；能够支持对客户机进行统一远程开机、重启等操作（需提供重启还原、无DHCP启动和远程开机的功能截图并加盖原厂公章）；

8.支持将多台服务器组建成资源池，同一用户的多个虚拟桌面可分配至不同服务器，提高业务负载能力；

9.采用操作系统镜像和驱动分离技术，需通过单一操作系统镜像文件同时启动不同硬件及至少3种不同显卡的客户端PC，无需通过多个镜像来解决多硬件兼容问题（需提供独立加载显卡硬件驱动的配置截图并加盖原厂公章）；

10.支持对移动存储设备、软驱、并口、串口、调制解调器、打印机、扫描器、磁带、声卡、智能卡等接入设备控制（需提供对外设控制的功能截图并加盖原厂公章）；

11.仅需两台服务器即可实现冗余和负载均衡。1台设备中断，该设备所连接的客户机无需重启，可以正常工作，以保证工作环境的连续性（需提供仅有两台服务器即可配置冗余和负载均衡的功能截图并加盖原厂公章）；

12.采用WEB管理界面，支持Chrome浏览器管理；可以为新建管理用户设置任意功能组合的管理权限，可用于组合的功能模块不少于15种（需提供展现所有被管理机器状态和平台用户的功能权限选择的功能截图并加盖原厂公章）；

13.系统必须提供图形化状态监控界面，管理员能实时查看当前系统状态、网络流量、内存和磁盘读写速度、镜像下载进度、系统运行状态；（需提供图形化状态监控的界面截图并加盖原厂公章）；

14.系统的管理策略可按照时间段进行设置，以方便不同的工作管理需要；系统具备进程白名单的功能，可以防止用户运行和业务无关的软件（需提供按照时间段管理和进程白名单的功能截图并加盖原厂公章）；

15.系统应当具有灰度更新功能，管理员对虚拟系统镜像的变更可先在指定范围内更新，确认无误后再更新到所有客户终端机，避免出现误操作（需提供灰度更新的功能截图并加盖原厂公章）；

16.为了避免工作期间系统更新影响业务，平台应该提供更新限速策略，根据实际情况动态限制终端操作系统和软件的更新速度。（需提供更新限速的功能截图并加盖原厂公章）；

17.具备终端无分区无系统情况下的自动部署功能，能够根据终端容量的不同实现不同的分区策略（需提供自动部署的功能截图并加盖原厂公章）；

18.支持多超管功能，允许同时开启多个超级管理权限并对多个操作系统镜像进行更新升级或者软件安装；支持虚拟盘特定目录穿透功能，可在服务端指定虚拟盘穿透目录，配合更新服务可实现穿透更新（需提供多超管和虚拟盘穿透的功能截图并加盖原厂公章）；

19.支持将终端按部门进行群组划分，可直接对整个部门终端执行功能设置和切换策略，便于管理员快速管理不同部门的终端；支持将多种功能策略组合成策略组，实现一键切换不同应用场景（需提供群组管理和策略组管理的功能截图并加盖原厂公章）；

20.支持使用PC、笔记本、云终端、手机、平板等作为虚拟桌面终端，支持Android、IOS等手机、平板访问虚拟桌面（需提供Android和IOS客户端的登录界面截图并加盖原厂公章）；

21.支持虚拟桌面模板功能，可使用快速克隆部署方式，部署单个虚拟桌面时间不超过10秒；

22.支持本地快照功能，可以随时在客户机终端上进入快照状态安装应用或驱动，后续以此快照为基础进行使用与还原。快照制作次数不受限制。（需提供进入本地快照配置截图并加盖原厂公章）；

23.系统能够从驱动层防止ARP攻击；避免因为ARP病毒导致网络瘫痪（需提供防止ARP攻击和被攻击的配置截图并加盖原厂公章）

24.系统可以支持对用户上网行为的审计功能，能够记录终端计算机上网的URL痕迹；支持终端计算机按时间段进行自动截屏，防止用户工作期间不认真（需提供记录终端计算机上网的URL的功能和自动截屏功能的配置截图并加盖原厂公章）；

25.有效记录客户端电脑硬件信息，防止硬件资产丢失，方便管理员及时掌握每个终端PC硬件资产的最新情况；（需提供硬件等资产信息展示的配置截图并加盖原厂公章）；

26.系统支持流量控制功能，该功能必须是基于驱动层而不是应用层来实现客户机的流量控制，能够按照内网/外网/上传/下载/流量大小等多种条件进行规则判断，能够防止蠕虫病毒产生的大流量数据包发送（需提供流量控制的功能截图并加盖原厂公章）；

27.支持对终端本地的硬盘保护；可对本地硬盘各分区进行还原保护（需提供硬盘保护的功能截图并加盖原厂公章）；

28.支持对VDI虚拟机和物理机之间的数据传输进行保护，至少有不保护、只读保护、只写保护、完全禁止4种模式，可对VDI虚拟机和物理机数据流入、流出进行安全管控。（需提供VDI虚拟机数据保护截图并加盖原厂公章）；

29.产品非OEM，客户有权就产品的任意功能，要求中标方在中标后三日内携带对应功能的60页源代码进行现场演示审查；

30. 支持网卡属性禁止修改，支持服务端更改IP地址。

31.支持基于群组以及镜像组对所属的终端进行统一的，规律性的执行远程唤醒、关机、重启、禁用、启用、切换镜像组、重启不还原以及清除不还原数据的操作。且可根据实际需要，选择任务类型、群组（镜像组）、任务执行频率（一次、每天、每周、每月）、任务开始结束时间以及是否重复执行任务，任务配置完成后，系统就会根据任务的执行时间以及对应的群组（镜像组）来进行相应的操作，无需人工维护操作。（需计划任务功能截图并加盖原厂公章）；

桌面云终端系统：

1.支持离线超管功能，可以直接在客户机终端上开启镜像模版并进行修改，并支持在广域网线路上将修改的镜像模版文件自动上传到服务器上。（需提供离线超管功能的配置截图并加盖原厂公章）；

2.支持个性化设置迁移，系统重启后自动清除系统进程和服务中的病毒木马，保留用户自定义的用户名和密码、桌面壁纸等个性化配置，必须保持重启前状态，不会还原（需提供个性化设置迁移的功能截图并加盖原厂公章）；

3.客户端应当具有个人云盘功能，用户存储的数据在服务器端以加密单文件形式保存。用户在任何一台虚拟终端上都可以基于独立的用户密码系统打开磁盘空间（需提供个人云盘客户端和服务器端的配置截图并加盖原厂公章）；

4.系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。（需提供配置启动模式的功能截图并加盖原厂公章）；

五十九、教学监控摄像机

分辨≥1920×1080@30fps高清画面输出。

≥H.265高效压缩算法

照度≥0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR

变焦：≥20倍光学变倍，16倍数字变倍

高效红外阵列，低功耗，照射距离≥150m

输出：≥960p@60fps、720p@60fps高帧率

码流：三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能

云台：≥360°水平旋转，垂直方向≥-15°-90°

不少于300个预置位，8条巡航扫描

3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

定时任务、一键守望、一键巡航功能

音频≥1路音频输入和1路音频输出

内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能

支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

接入： GB/T28181 、SDK接入

防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级

六十、教学监控拾音设备

拾音距离＞50平方米

音频传输距离＞200米以上

灵敏度≥-30dB

频率响应20Hz～20kHz

指向特性全指向性

信噪比≥80dB（1米40dB音源SPL）≥50dB(10米40dB音源SPL)1KHzat1Pa

动态范围≥104dB(1KHzatMaxdBSPL)

承受音压≥120dBSPL（1KHz，THD1%）

输出阻抗≥600欧姆非平衡

输出信号幅度2.5Vpp/-25dB

麦克风震膜电容咪头

信号处理电路DSP数字降噪，ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术

保护电路30KVAircontactESD、雷击保护、电源极性反接保护

驱动能力无

连接方式3条引线（电源、音频、公共地）

传输线缆3芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆

电源电压直流稳压电源DC12V（9V-18V）

电源电流60mA

六十一、多媒体讲桌

1、采用分体式结构，长1450mm（±100mm）、宽680mm（±100mm）、高850mm（±100mm）；底座为70mm（±20mm）。

2、上箱体采用高强度工程塑料及先进工艺一次性注塑成型。

3、上箱体颜色为哑光灰白色（可自由选配颜色），采用立体饰纹的表面，设置老师水杯专用下沉式底座，桌面设置防止物品滚动的防护装置，下箱体采用圆弧边角设计，静电喷涂选用优质塑粉，不含溶剂。

4、上箱体左边为显示器固定板，倾斜角度15°，可以在15°-40°之间任意调节，可容纳17-22寸不同规格液晶。显示器板与中控盖板联锁（一把锁），操作简便。

5、键盘采用前置隐藏式结构，可容纳长530mm×宽205mm范围内的键盘，键盘盒内功能分区鲜明。

6、中控安装部位整体一次注塑成型，并配有教具盒可放置教鞭、遥控器等；可容纳尺寸280x180mm以下的中央控制器面板。

7、下箱体右侧为隐藏式展台抽屉，可放置550mmx480mmx180mm(L×W×H)内的视频展台，承载重≥12kg。

8、讲台下箱体内部，采用机柜式标准设计，带隔板。

9、讲桌左右均开有散热通风孔。

10、所有过线孔均采用敲落孔方式。

11、全部的加工件均为模具冲压成型或者注塑成型

要求：厂商的质量环境健康体系等认证。

六十二、电脑

电脑主机：i7-10700k（功率65W，三级缓存16MB，主频3.8GHz）；B460M（Intel平台，型号MAG B460M MORTAR WIFI，板载声卡，7.1声道，无集成显卡，扩展PCI：PCI Express x1一个和PCI Express x16两个，存储设备：m.2，支持INTEL LGA1200接口类型的CPU，板载网卡的最大网络速度为10M/100M/1000M，内存支持四代DDR4 2133；DDR4 2200；DDR4 2400；DDR4 2666；DDR4 2800内存标准，最大内存容量为128GB，内存插槽为4 x ddr4内存插槽，板型大小24.3cm x 24.3cm（M-ATX），电源接口：24+8）；GTX3070（接口类型：PCI Express 4.0 16X，CUDA核心：5888个，核心频率：1815-1845MHZ，显存频率：14000MHz，显存类型：GDDR6，显存容量：8GB，显存位宽：256bit，DP接口：3个，HDMI接口:2个，电源接口：8pin x 2，散热器类型：三风扇风冷，支持调速，产品尺寸（mm）：299.9*126.9*51.7mm，电源：750W以上）；DDR4 3200 16GB*2 台式机内存条（平台：台式机内存，DDR代数：DDR4，类型：288-Pin DDR4 UDIMM，商品毛重：60.00g，外观特征：马甲条）;1TB SSD固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) (容量：960GB-1TB，接口：M.2接口(NVMe协议) ，缓存：1GB，顺序写入：3300MB/s，顺序读速：3500MB/s，产品尺寸（mm）：80.2mm*22.2mm*2.4mm，工作温度：0°C 至 70°C，TBW：600TBW，保存温度：-45°C 至 85°C。)；1TB SATA6Gb/s 7200转64MB 台式机械硬盘(缓存：64MB，接口：SATA接口，转速：7200rpm，规格：台式机硬盘容量：1TB，产品尺寸（mm）：147*101.6*25.4)；1000W电源（类型：ATX 电源；规格：支持温控；质保期：10年；产品尺寸（mm）:180mm x 150mm x 86mm；安全认证:CCC认证；产品净重（kg）:2.003kg；支持宽幅，额定功率：1000W；风扇：13.5cm；输入电压：100-240V）PFC：主动式PFC，主电源接口：20+4pin，主机机箱（电源位置：下置；标配风扇数：3个；风扇位：5；材质：SPCC钢材；箱体净重（kg）：约8.3KG；箱体长宽高（mm）：483（长）*230（宽）*467（高）mm；显卡（连供电头总长度）限长：≤41cm；CPU散热器限高：175mm；光驱位：2个；硬盘位：5个；固态硬盘位：3个；音频接口：HD；1个耳机接口；1个麦克风接口；面板接口：2个USB3.0接口、2个USB2.0、SD/TF二合一读卡器、两组风扇调速器）；

系统：win10专业版 64位；

显示器：23.8英寸 液晶电脑显示器 （HDMI接口）

其他要求
（1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿，
（2）在新疆本地拥有一定的技术支持和后续服务能力。
（3）售后服务要求：本次项目招标的所有产品及设备必须提供三年的免费质保和服务。
注：

1、本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者更优产品。
3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标（成交）供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标（成交）供应商承担；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

 

